## Arkusz2
Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent

## Implanty_ortopedyczne
PAKIET NR 1					Załącznik Nr 2 do SWZ

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	1		Śruba interferencyjna z materiału PLLA o średnicach od 7mm do 12mm i długościach 20-25-30-35 mm, kaniulowane 1.5mm; wymaga się dostarczenia starterów do śrub w co najmniej 3 rozmiarach oraz śrubokrętu	szt	50
				2	1		Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 3,5mm, 4,5mm, 5 mm, 5,5mm i 6,5mm zaopatrzona w szwy niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator	szt	30
				3	1		Miękka kotwica o średnicy 1,7 mm( załadowana 1 nicią #2) lub 1,9 mm ( załadowana dwiema nićmi #1) z plecionki poliestrowej #5, wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz sygnał dźwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Loża pod kotwicę o długości max. 20 mm. Dostępna również w wersji XL z jedną nicią #2 o przedłużonym wprowadzaczu, do rekonstrukcji w obrębie stawu biodrowego	szt	25
				4	1		Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego o kątach zagięcia: 45 st prawy, 45 st lewy, 45 st w górę, 70 st, haczykowaty oraz prosty zaopatrzony w dwie nitki polipropylenowe.	szt	15
				5	1		Kaniule jednorazowe sztywne i giętkie, wkręcane, posiadające skręt na całej długości kaniuli, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system przytrzymywania nitek, o rozmiarach od 4,5 mm do 8,5 mm i dł. od 90 mm do 45 mm (10 szt w opakowaniu)	szt	10
				6	1		Gładka taśma chirurgiczna, która w porównaniu z tradycyjną nicią chirurgiczną nr 2 daje o 75% większy kontakt między ścięgnem a kością, jednocześnie oferując istotnie niższy poziom bardziej równomiernie rozłożonego nacisku. Do zabiegów bezwęzłowych, jak i do zbiegów wymagających wiązania węzła. Sterylna, pakowana pojedynczo, w opakowaniach zbiorczych po 6 szt. Długość 38"( 95 cm).	szt	12
				7	1		Nici polietylenowe 38", grubości # 2, o podwyższonej wytrzymałości, sterylne, pakowane pojedynczo. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. Sterylne(z igłą i bez igły)	szt	10
				8	1		Sterylna igła dostępowa do zabiegów artroskopii biodra , zestaw zawiera 2 igły( 15,24cm)i 3 druty(1,2mmx 45 cm) prowadzące.	szt	5
				9	1		Śruby tytanowe z głową lub bez, z gwintem oszczędzającym przeszczep w rozmiarach 7-11 mm i długościach 20-40 mm	szt	25
				10	1		Kotwica tytanowa do rekonstrukcji obrąbka barkowego, samogwintująca ( wkręcana ) o średnicy 2.8mm zaopatrzona w szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator	szt	30
				11	1		Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni.	szt	30

Zamawiający oczekuje utworzenia w bloku operacyjnym banku implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego. Dodatkowo przekaże w bezpłatnie użyczenie narzędzia:
Starter do śrub Biorci, rozmiar 7mm
Starter do śrub Biorci, rozmiar 8mm
Starter do śrub Biorci, rozmiar 9mm
Śrubokręt do śrub Biorci
Wiertło do kotwic 1.7mm
Prowadnica do wiertła kotwicy 1.7mm
Obturator do prowadnicy wiertła kotwicy 1.7mm
Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.

PAKIET NR 2

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	2		Płytka LCP 3.5 przyśrodkowa i boczna do nasady bliższej kości piszczelowej, prawa i lewa. Implanty stalowe. / Różne rodzaje płyt : / - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 3.5mm, o długości, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. / - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 93mm do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. / - płyty do bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 69mm do 183mm, od 1 do 10 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki, płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej. / - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne, typu low bend o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 76mm do 232mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.	szt	5
				2	2		Śruba korowa 3.5 mm, samogwintująca, długość 10- 95mm, stal nierdzewna	szt	50
				3	2		Śruba blokująca 3.5 mm, samogwintująca, długość 10 - 95 mm, stal nierdzewna	szt	50
				4	2		Płytka LCP 3.5 przyśrodkowa i boczna do nasady bliższej kości piszczelowej, prawa i lewa, czysty tytan. / Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm.. System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. / Różne rodzaje płyt : / - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 81mm do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. / - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 93mm do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. / - płyty do bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 69mm do 183mm, od 1 do 10 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki, płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej. / - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne, typu low bend o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 76mm do 232mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.	szt	5
				5	2		Śruba korowa 3.5 mm, samogwintująca, długość 10 - 95 mm, czysty tytan	szt	50
				6	2		Śruba blokująca 3.5 mm, samogwintująca, długość 10 - 95 mm, stop tytanu	szt	50
				7	2		Płyta VA-LCP 2.7/3.5 przyśrodkowa do dalszego końca kości piszczelowej, prawa i lewa, 4 - 16 otworów, stal nierdzewna / Płyty przyśrodkowe w długości od 112mm do 292mm przy ilości od 4 do 16 otworów .	szt	9
				8	2		Płyta VA-LCP 2.7/3.5 przednioprzyśrodkowa do dalszego końca kości piszczelowej, prawa i lewa, 4 - 16 otworów, stal nierdzewna / Płyty przyśrodkowe w długości od 112mm do 292mm przy ilości od 4 do 16 otworów .	szt	5
				9	2		Płyta VA-LCP 2.7/3.5 przednioboczna do dalszego końca kości piszczelowej prawa i lewa, 4 - 16 otworowa, stal nierdzewna / Płyty przednio-boczne w długości od 82mm do 262mm przy ilości od 4 do 16 otworów,	szt	5
				10	2		Płyta VA-LCP 2.7 tylnoboczna do dalszego konca kosci piszczelowej typu L, T prawa i lewa 4 - 6 otworowa, stal nierdzewna / Płyty tylnie typu L i T w długości od 72mm do 90mm przy ilości od 4 do 6 otworów,	szt	5
				11	2		Płytki do dalszego końca kości strzałkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 2.7mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 2.7mm. System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. / Różne rodzaje płyt: / Płyty boczne do kości strzałkowej w długości od 79mm do 235mm w ilości od 3 do 15 otworów.	szt	5
				12	2		Śruba blokujaca VA 2.7 mm ( łeb 2.4), samogwintujaca w długościach od 10 - 60 mm, stal nierdzewna	szt	25
				13	2		Śruba kompresyjna przynasadowa 2.7 mm, samogwintujaca, długosc 10 - 60 mm, stal nierdzewna	szt	25
				14	2	Płyty do złamań miednicy
				14A	2	Płyty do złamań miednicy	Płyty rekonstrukcyjne niskoprofilowe i anatomiczne do złamań miednicy, material stal. / „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miedniczych 3.5mm. (śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm. śruby blokowane w płycie samogwintujące i samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. / Różne typy płyt: / Płyty do spojenia łonowego, anatomiczne 4 i 6 otw 57 i 78mm / Płyty sprężyste do miednicy 1-3otw / Płyty rekonstrukcyjne DCP niskoprofilowe: 3-20otw 39-260mm / Płyty rekonstrukcyjne , niskoprofilowe, proste- szerokokątowe, DCP 3-20 otw 39-260mm / Płyty LCP rekonstrukcyjne do miednicy, proste 3-20otw, 39-260mm	szt	2
				14B	2	Płyty do złamań miednicy	Płyty do złamań miednicy rekonstrukcyjne, niskoprofilowe DCP i LCP zaokrąglone, materiał stal. Różne rodzaje płyt:Płyta rekonstrukcyjna niskoprofilowa DCP,zaokrąglona (mały promień R88 i duży promien R108); Płyta rekonstrukcyjna, DCP, niskoprofilowa, zaokrąglona, typ J 10-16otw	szt	2
				15	2	Zestaw śrub do płytek do miednicy
				15A	2	Zestaw śrub do płytek do miednicy	Śruba korowa średnica 3,5mm, samogwintująca, długość od 10 do 95mm. Materiał stal	szt	15
				15B	2	Zestaw śrub do płytek do miednicy	Śruby 3.5mm korowe do miednicy o długości od 90mm do 150mm, samogwintujące, stal	szt	3
				16	2		Płyta grzbietowa/dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami blokowanymi w płycie zmienno-kątowymi. Płytka dłoniowa - anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. / Różne rodzaje płyt w wersji prawa/lewa: / płyta grzbietowa typu: L proste, skośne, w głowie od 2-3 otworów , w trzonie od 3-5 otworów w długości od 37mm i 51 mm oraz 41mm i 55mm ; typu T w głowie 3 otwory , w trzonie od 3-5 otworów, w długości od 37mm i 51 mm ; / płyty do kolumny promieniowej w trzonie od 5,6 otworów w długości 46 mm i 57mm; / płyty do kolumny pośredniej w głowie 2 otwory , w trzonie 3-4 w długości od 41mm i 49 mm / płyta dłoniowa pozastawowa posiada w głowie 4 i 5 otworów, w trzonie od 3 do 5 otworów.	szt	5
				17	2		Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. / Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : / płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie do kolumny bocznej, środkowej której kształt pozwala na efektywną diagnostykę rtg(trójkątny otwór w środku głowy); otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie płyty na kości . / Płyty wąskie - w długości od 42mm do 72mm , przy 6 otworów w głowie i od 2 do 5 otworów w trzonie / Płyty standard - w długości od 45mm do 75mm, przy 6 otworów w głowie i od 2 do 5 otworów w trzonie / Płyty standard - w długości od 47mm do 77mm, przy 7 otworów w głowie i od 2 do 5 otworów w trzonie	szt	15
				18	2		Śruba korowa 2,4mm, samogwintująca,gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T8, tytan, długość od 6 do 40mm, Materiał tytan.	szt	50
				19	2		Śruba blokowana 2,4mm, samogwintująca,gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T8, stal/tytan, długość od 6 do 38mm, Materiał tytan	szt	60
				20	2		śruba do blokowania w płytce œr. 3,5mm, samogwintująca, gwintowana główka, długość od 10 do 95mm. Materiał stal	szt	15
				21	2		śruba do blokowania w płytce œr. 3,5mm, samogwintująca, gwintowana główka, długość od 10 do 95mm. Materiał tytan	szt	15
				22	2		Śruba blokowana zmiennokątowo 2,4mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T8, długość od 6 do 30mm, Materiał tytan.	szt	20
				23	2		Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, mocowane od strony przyśrodkowej lub przedniobocznej . Płyta rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/ przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco - kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7 mm. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z tylnym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalnegwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/ gąbczastych 3,5/4,0 mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2,4/2,7 - 0,8 Nm, 3,5 - 1,5 Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące(3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty przyśrodkowe o długości 59 mm do 201 mm, ilość otworów od 3 do 14. Płyty przednioboczne o długości od 65 mm do 208 mm, ilość otworów od 3 do 14. Materiał tytan.	szt	10
				24	2		Płyta rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, Płytki dostępne w długości od 86mm do 216mm, ilość otworów w trzonie od 2 do 12.	szt	10
				25	2		Śruba korowa 3,5 mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2,5 mm,10-95mm, tytan	szt	40
				26	2		Śruba blokowana LCP 2,7 mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T8, 6-60mm, tytan	szt	40
				27	2		Śruba korowa 2,4 mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T8, 6-40mm, tytan	szt	40
				28	2		Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z kościa, blokujaco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscią zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujace pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujace oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz wiekszy. Materiał stal.- płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długości od 133mm do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne.	szt	4
				29	2		Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej z hakiem. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokujaco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaślepek/przejściówek, blokujaco – kompresyjne z możliwościa zastosowania śrub blokujacych lub korowych/gąbczastych (kompresja miedzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujace pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujace oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokatnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na kretarz wiekszy. Materiał stal.- płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długości od 139mm do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe.	szt	4
				30	2		System kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System. Dostępne dwie średnice kabli: 1.0 i 1.7mm zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniajace wysoką elastyczność i kontrolę, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, system kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi Synthes wykonanymi ze stali nierdzewnej implantowej, wszytkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, instrumentarium wyposażone w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiajace prawidłowe ustawienie zespolenia oraz napreżenie zespołu kabli, możliwość mocowania do płytek poprzez trzpienie kostne (PIN), trzpienie łaczone z gniazdem w główce śruby (BUTTON), oraz trzpienie z oczkiem okragłym i szerokim wkrecane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP. Komplet stanowi kabel i pin.	szt	4
				31	2		Płyta prosta, rekonstrukcyjna oraz T i L wygięta anatomicznie, blokujaco – kompresyjna niskoprofilowa oraz o zmniejszonym kontakcie z kościa. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjna z możliwością zastosowania śrub blokujacych lub korowych/gąbczastych (kompresja miedzyodłamowa). Płyta wyposażona w podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwoscią zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą srubokręta dynamometrycznego. 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokatnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał stal.- Płyty proste wąskie - długość od 2 do 24 otworów – od 44 do 440mm,-Płyty proste szerokie - długość od 6 do 20 otworów – od 116 do 368mm. - Płyty wygięte szerokie - długość od 12 do 21 otworów – od 229 do 390mm. - Płyty rekonstrukcyjne, długość od 3 do 16 otworów – od 56 do 303mm.	szt	5
				32	2		Śruba blokująca LCP śr. 5.0 mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal, dł od 14 mm do 90 mm	szt	20
				33	2		Śruba blokująca kaniulowana LCP śr. 5.0 mm,samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0 mm, stal, dł od 25 mm do 145 mm	szt	20
				34	2		Śruba konikalna kaniulowana śr. 5.0 mm,samotnąca, gniazdo sześciokątne 4.0 mm, stal dł od 40 mm do 95 mm	szt	20
				35	2		Śruba korowa 4,5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5, stal dł od 14 mm do 95 mm	szt	20
				36	2		Śruba blokująca kaniulowana LCP śr. 7.3 mm,samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0 mm, stal dł od 20 mm do 145 mm	szt	10
				37	2		Śruba konikalna kaniulowana śr. 7.3 mm,samotnąca, pełny i częściowy gwint, gniazdo sześciokątne 4.0 mm, stal dł od 50 mm do 95 mm	szt	10
				39	2		System stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5. Płyta współpracująca z płytami typu LCP do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące. Komplet instrumentarium stanowią:	szt
				39A	2		Płyta LAP do płyt LCP 4.5/5.0 materiał: stal	szt	4
				39B	2		Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 60mm, samogwintujące, stal nierdzewna	szt	20
				39C	2		Śruby mocujące płytę LAP ;	szt	15
				40	2		Śrubopłytka dynamiczna do złamań szyjki kości udowej. Kompaktowa konstrukcja złożona z płyty mocowanej do trzonu kości śrubą/śrubami blokowanymi 5mm oraz kompletu śrub szyjkowych przesuwanych dynamicznie w płycie do 20mm. Komplet śrub szyjkowych połączonych stabilnie kątowo złożony ze śruby antyrotacyjnej o średnicy 6,4mm i śruby szyjkowej niegwintowanej o średnicy 10mm. Dostępne płyty z tuleją szyjkową pod kątem 130stopni, z jednym lub dwoma gwintowanymi otworami na trzonie pod śruby blokowane z gwintowaną główką o średnicy 5,0mm. Konstrukcja implantów i narzędzi pozwalająca na zaopatrzenie złamania z wykorzystaniem techniki minimalnie inwazyjnej. Blokowanie wszystkich śrub z użyciem celowników i prowadnic. Materiał: stop tytanu.Zestaw złożony z:Sterylny pakiet zabiegowy złożony z jednej śruby antyrotacyjnej, jednej śruby doszyjkowej niegwintowanej oraz płyty jednootworowej, pakiety dostępne w zakresie długości kompletów śrub od 75 do 130mm, Pakowany sterylnie.	szt	10
				40A	2		Śruba kompatybilna z systemem do złamań szyjki kościu udowej, o średnicy 5.0mm z gwintowaną główką, blokowana w płycie, dostępne długości zalecane do zabiegu zakres od 24 do 90mm, z gniazdem gwiazdkowym, tytanowa. Sterylne	szt	10
				41	2		Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kęcie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), ze ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długości długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej.Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację.	szt
				41A	2		Gwoździe krótkie: 170, 200, 235mm (wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0; 10.0; 11.0; 12.0mm, kat 125°, 130°, 135°, sterylnie pakowane;	szt	4
				41B	2		Gwoździe długie od 260 - 480mm (ze skokiem co 20mm) średnica o średnicy 9.0; 10.0; 11.0; 12.0 i 14.0mm, w wersji prawy i lewy, sterylnie pakowane	szt	2
				41C	2		Śruba doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm, pakowana sterylnie	szt	4
				41D	2		Śruba blokująca o średnicy 5,0mm z gniazdem gwiazdkowym , w długości 26-80mm, ze skokiem co 2mm i 80-100mm ze skokiem co 5mm.	szt	6
				41E	2		Zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym , przedłużenie 0, 5, 10, 15mm (zaślepka 0mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa), sterylnie pakowana.	szt	6
				41F	2		Ostrze helikalne perforowane (spiralno-nożowe) do gwoździa przezkrętarzowego stosowane w przypadku kości osteoporotycznych o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm	szt	2
				42	2		System do augmentacji z użyciem cementu do gwoździ krętarzowych z doszyjkowym blokowaniem śrubą spiralną perforowaną, śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną na bazie PMMA System złożony z zestawu strzykawek, zestawu kaniuli oraz zestawu do przygotowania cementu. Kaniule o średnicy 3,3mm współpracujące z tulejkami instrumentarium do zakładania gwoździ z doszyjkowym blokowaniem śrubą spiralną perforowaną . Cement na bazie PMMA zawierający hydroxyapatyt oraz dwutlenek cyrkonu. Cement gotowy do podawania natychmiast po wymieszaniu składników (zerowy czas oczekiwania na uzyskanie właściwej lepkości i konsystencji). Cement dostępny w objętości 10 ml.Zestaw strzykawek wyposażony w dwa rodzaje strzykawek o objętości 1 i 2 ml.Komplet do augmentacji złożony z : zestawu kaniuli, zestawu strzykawek oraz zestawu cementu Zestaw kaniuli do podawania cementu o średnicy 3.3mm.	szt
				42A	2		Zestaw strzykawek do Traumacem V+,	szt	2
				42B	2		Zestaw cementu Traumacem V+, 10 ml	szt	2
				43	2		Śruby kompresyjne HCS 2.4, HCS 3.0 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3.5mm, średnica rdzenia 2.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2.4/3.0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1.25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 10mm do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.1mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm.	szt	30

Zamawiający oczekuje utworzenia w bloku operacyjnym banku implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego.
Zamawiający zobowiązuje sprzedającego do użyczenia na czas trwania umowy zestawów narzędzi do ich implantacji. .
Pozycje 40-41 będą zamawiane na potrzeby zabiegu.

Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.

PAKIET NR 3

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				I	3	Płyty do złamań okołoprotezowych
				1	3	Płyty do złamań okołoprotezowych	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm.	szt	4
				2	3	Płyty do złamań okołoprotezowych	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm.	szt	2
				3	3	Płyty do złamań okołoprotezowych	Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drutami Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0)	szt	2
				4	3	Płyty do złamań okołoprotezowych	Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają od 8 do 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm.	szt	2
				II	3	Płyty anatomiczne tytanowe
				1	3	Płyty anatomiczne i tytanowe	Płyta tytanowa do złamań w obrębie bliższego końca kości ramiennej w kręconymi w otwory celowniki pod wiertła. Celowniki oznaczone kolorem dla prawej i lewej kończyny. Możliwość doginania płyt in situ. Płyta posiada centralny otwór pod drut Kirschnera ukierunkowany pod kątem 135 stopni (kąt szyjowo- trzonowy). Otwory pod druty K w głowie płyty oraz możliwość doszycia do płyty stożka rotatorów. Dwa rodzaje płyt- płyty implantowane 1 lub 2 cm poniżej guzka większego. Płyty niższe posiadają 7 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 73, 83, 133, 190 i 227 mm). Płyty wyższe posiadają 9 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 80, 90, 140, 197 i 234mm). Płyty z 3 i 4 otworami w trzonie są proste, płyty od 7 otworów wzwyż posiadają przednią krzywiznę na trzonie umożliwiającą ominięcie przedziału mięśnia naramienno- piersiowego. Płyty od 11 otworów wzwyż posiadają dodatkowo na trzonie przewężenie umożliwiające dogięcie płyty w każdej płaszczyźnie. W każdym otworze w głowie płyt możliwość użycia śrub 3.5 mm korowych , 3.5 mm blokowanych (długość , 3.5 mm blokowanych zmiennokątowo (25 stopni) 4.0 mm gąbczastych oraz blokowanych pegów o średnicy 3.2 mm. Długość wszystkich śrub i pegów 20-60 mm co 2 mm; 65-70 mm co 5 mm	szt	15
				1A	3		Śruba wielokierunkowa blokowana 3,5mm	szt	40
				1B	3		Blokowane pegi 3,2mm	szt	15
				1C	3		Śruba nieblokowana o niskim profilu	szt	40
				1D	3		Śruba korowa blokowana 3,5mm	szt	40
				1E	3		Śruba blokowana gąbczasta	szt	25
				2	3		Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm.	szt	2
				3	3		Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kaniulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercące o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm.	szt	15
				4	3		tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długościach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm)	szt	10
				5	3		tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm)	szt	10
				6	3		śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm)	szt	10
				7	3		tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm)	szt	10
				8	3		tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm)	szt	10
				9	3		tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm)	szt	10
				10	3		tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm)	szt	10
				11	3		tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 kaniulowane samowiercące w długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm)	szt	10
				12	3		tytanowa śruba kaniulowana gąbczasta z pełnym gwintem o średnicy 4.5 mm w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm)	szt	10
				13	3		tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm pełny gwint w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm)	szt	10
				14	3		tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm, samowiercąca w długościach 30-50 mm (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm)	szt	10
				15	3		oczko do kabla blokowane	szt	5
				16	3		oczko do kabla nieblokowane	szt	5
				17	3		kabel średnica 1.8 długość 914	szt	5
				18	3		kabel średnica 1.8 długość 635	szt	5
				19	3		zaślepka blokująca do wszystkich rodzajów śrub korowych o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm	szt	50
				20	3		Spacer 1, 2 lub 3 mm	szt	3
				21	3		śruba kaniulowana o średnicy 4,5mm w długościach 20-95 mm	szt	10
				III	3	Płytki anatomiczne stalowe3,5
				1	3	Płytki anatomiczne stalowe 3,5	Płyty stalowe blokująco- kompresyjne, wyposażone w podwójne otwory blokowane, nie wymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania śrub korowych 3.5, blokowanych 3.5 i gąbczastych 4.0. Otwory podwójne obustronnie blokowane z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego
				1A	3	Płytki anatomiczne stalowe 3,5	Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane, ilość otworów 4-20, długość 53-261 mm	szt	10
				1B	3	Płytki anatomiczne stalowe 3,5	Płyty stalowe 3.5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane, ilość otworów 3-22, długość 40-287 mm	szt	20
				1C	3	Płytki anatomiczne stalowe 3,5	Płyty stalowe 3.5 mm 1/3 tubularne blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 mm	szt	10
				2	3	wkręty	stalowa śruba korowa 3.5 w długościach 10-150 mm	szt	50
				3	3	wkręty	śruba gąbczasta 4.0mm	szt	50
				4	3	wkręty	stalowa śruba blokowana 3.5 w długościach 12-90 mm	szt	50
				6	3	Płytki anatomiczne stalowe 3,5	Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów 6- 16, długość 104-224 mm. Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy. Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium MISS na czas trwania umowy.	szt	20
				7	3	Płytki anatomiczne stalowe 3,5	Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 120-264 mm.	szt	10
				8	3	Płytki anatomiczne stalowe 3,5	Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 94-237 mm.	szt	10
				9	3	Płytki anatomiczne stalowe 3,5	Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm ;blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 80-236 mm.	szt	25
				11	3	wkręty	śruba stalowa blokowana o średnicy 3.5 mm kaniulowana w długościach 30-90 mm (co 5 mm)	szt	25
				12	3	wkręty	śruba stalowa konikalna kaniulowana o średnicy 3.5 mm w długościach 30-70 mm (co 5 mm)	szt	15
				13	3	wkręty	śruba stalowa blokowana 2.7 mm w długościach 10-60 mm ze skokiem co 2 mm oraz ze skokiem co 5mm w długościach od 50 do 60 mm	szt	50
				14	3	wkręty	śruby stalowe konikalne o średnicy 2.7 mm w długościach 10-24 mm	szt	15
				15	3	wkręty	śruba stalowa korowa o średnicy 2.7 mm w długościach 10-60 mm( co 2 mm) i 65-70 mm (co 5 mm)	szt	15
				16	3	wkręty	śruba blokowana 3,5mm z głową 2,7mm	szt	15
				17	3	wkręty	śruba gąbczasta 4.0mm	szt	15
				18	3	wkręty	śruba korowa 3,5mm z głową 2.7mm	szt	15
				IV	3	Gwóźdź do złamań przezkrętarzowych	Gwóźdź tytanowy, do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny. Gwóźdź o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa ø15.6mm. Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, z dodatkowym wygięciem w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej. Śruba doszyjkowa ø10.5mm z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5 mm, samogwintująca. Możliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej ø5mm, w dł. 70-110mm. Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0 mm, 5 i 10 mm. Śruba dystalna ø5mm, dł. od 20mm do 80 mm. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź dostępny w rozmiarach:- 180mm, ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny,- 260 - 460mm, średnica ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm; W komplecie: gwóźdź, śruba doszyjkowa (gwintowana), śruba blokująca, zaślepka.
				1	3		Gwóźdź krótki	szt	30
				2	3		Gwóźdź długi	szt	10
				3	3	zaślepka	Zaślepka	szt	40
				4	3	wkręty	śruba doszyjkowa	szt	40
				5	3	wkręty	Śruba antyrotacyjna 5,0 mm	szt	10
				6	3	wkręty	Śruba blokująca	szt	50
				V	3	Implanty do zabiegów artroskopowych
				1	3	Kotwice	Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4 mm. 1 opakowanie - 1 sztuka	szt	20
				2	3	Kotwice	Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9 mm. Dwie różnokolorowe wzmocnione nici. 1 opakowanie - 1 sztuka	szt	10
				3	3	Kotwice	Kotwica tytanowa 3mm, 5mm, 6,5 mm ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku	szt	30
				5	3	Prowadnica	Prowadnica nitinolowa do przeszywania tkanki miękkiej	szt	5
				6	3	Nici	Nić do obszycia przeszczepu. Zakszywiona igła z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biała. 1 opakowanie - 12 sztuk	szt	1
				7	3	Kotwice	Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie, opakowanie 1 sztuka	szt	5
				8	3	Kotwice	Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4 mm, podajnik krótki.	szt	5
				9	3	Implant do szycia łąkotki	Implant do szycia łąkotki prosty: Dwa miękkie poliestrowe implanty do szycia łąkotki połączone nicią 2-0, system bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop, podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-16mm. Prowadnica metalowa zakończona igłą o śr. 1,6mm	szt	20
				10	3	Implant do szycia łąkotki	Implant do szycia łąkotki zagięty: Dwa miękkie poliestrowe implanty do szycia łąkotki połączone nicią 2-0, system bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop, podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-16mm. Prowadnica metalowa wygięta 14 st. zakończona igłą o śr. 1,6mm	szt	20
				11	3	Prowadnica	Metalowa prowadnica w kształcie połowy rurki	szt	1
				12	3	Nożyce	Obcinacz do nici	szt	1
				13	3	zestaw do uzyskania koncentratu płytkowego	Grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno - płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 26 ml krwi uzyskuje się nie mniej niż 3ml koncentratu płytkowego), Zestaw składa się z: 1 separator PRP 30 ml, 3 niezależne porty luerlock pozwalające na zachowanie zasad aseptyki. Porty oznaczone są różnymi kolorami. System zabezpieczony pływakiem - przegrodą skośnie ustawioną do ścvi anek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje, 1 strzykawka pobraniowa 30 ml.; 1 strzykawka transportowa 30ml.; 1 strzykawka transportowa 10 ml,; igła 18,; 30 ml ACD-A; zestaw do pobrania krwi	szt	2
				14	3	zestaw do uzyskania koncentratu płytkowego	Grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno - płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 52 ml krwi uzyskuje się nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego), Zestaw składa się z: 1 separator PRP 30 ml, 3 niezależne porty luerlock pozwalające na zachowanie zasad aseptyki. Porty oznaczone są różnymi kolorami. System zabezpieczony pływakiem - przegrodą skośnie ustawioną do ścianek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje, 1 strzykawka pobraniowa 60 ml.; 1 strzykawka transportowa 30ml.; 1 strzykawka transportowa 10 ml,; igła 18,; 30 ml ACD-A; zestaw do pobrania krwi	szt	2
				VI	3	Biomateriały
				1	3	Substytut kości	substytut kości / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - w postaci granulek 2-3mm średnicy / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70% / - opakowanie 5ml	szt	2
				2	3	Substytut kości	substytut kości / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - w postaci granulek 2-3mm średnicy / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70% / - opakowanie 10ml	szt	2
				3	3	Substytut kości	substytut kości / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - w postaci granulek 2-4mm średnicy / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70% / - opakowanie 16ml	szt	2
				4	3	Substytut kości	klin HTO / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - w postaci klinów 6-12 / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	4
				5	3	Substytut kości	prostopadłościan 10mm 2szt / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	4
				6	3	Substytut kości	prostopadłościan 10mm 4szt / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	4
				7	3	Substytut kości	prostopadłościan 20mm 2szt / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	4
				8	3	Substytut kości	prostopadłościan 20mm 4szt / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	4
				9	3	Substytut kości	dysk 25x5 / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	1
				10	3	Substytut kości	stożek / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - w postaci stożków 8-12 / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	1

Zamawiający oczekuje utworzenia w Bloku operacyjnym depozytu implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego oraz użyczenie na czas trwania umowy zestawów do ich implantacji.
Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.

PAKIET NR 4

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	4	wkręty	Wkręt korowy Ø 4,5 mm z gniazdem sześciokątnym samogwintujący, długość 14 -100 mm	szt	20
				2	4	wkręty	Wkręt korowy fi 3,5 mm z gniazdem sześciokątnym samogwintujący, długość 10-50 mm	szt	20
				3	4	wkręty	Wkręt korowy Ø 2,7 mm z gniazdem sześciokątnym samogwintujący, długość 10-40 mm	szt	20
				4	4	wkręty	Wkręt korowy Ø 2,0 mm z gniazdem sześciokątnym samogwintujący, długość 10 – 30 mm	szt	20
				5	4	wkręty	Wkręt kostkowy Ø 4,5 mm z gniazdem sześciokątnym samogwintujący, długość 25 - 70 mm, skok rozmiaru co 5mm	szt	20
				6	4	wkręty	Wkręt kaniulowany kostkowy Ø 4,5 mm z gniazdem sześciokątnym samogwintujący, długość 25 - 70 mm, skok rozmiaru co 5 mm	szt	20
				7	4	wkręty	Wkręt gąbczasty Ø 6,5 mm / 16 mm i 32mm gwintu z gniazdem sześciokątnym samogwintujący, długość 60 - 120 mm	szt	20
				8	4	wkręty	Wkręt gąbczasty Ø 6,5 mm z pełnym gwintem z gniazdem sześciokątnym samogwintujący, długość 25 – 100	szt	10
				9	4	wkręty	Wkręt kaniulowany gąbczasty Ø 7,0 / 16 mm gwintu z gniazdem sześciokątnym samogwintujący samowiercący , część wiercąca wkręta z 3 zacięciami samowiercącymi i samogwintującymi, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie wkręta, długość 40 – 120 mm	szt	10
				10	4	wkręty	Wkręt kaniulowany gąbczasty Ø 7,0 / 32 mm gwintu z gniazdem sześciokątnym samogwintujący samowiercący , część wiercąca wkręta z 3 zacięciami samowiercącymi i samogwintującymi, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie wkręta, długość 40 – 120 mm	szt	10
				11	4	wkręty	Wkręt interferencyjne /tytan/ długość 8/25mm	szt	30
				12	4	Drut	Gwóźdź Kirschnera - ostrze "ltrójgraniec" od Ø 1,2 mm do Ø 3,0 mm długość 310 mm.,	szt	500
				13	4	Drut	Drut kostny do cerklażu Ø 1,2—2,0mm/10m	szt	2
				14	4	Grot	Grot Steimanna Ø4-4,5mm L 170-190mm	szt	40
				15	4	Opaska	Opaska zaciskowa na ramię,	szt	1
				16	4	Opaska	Opaska zaciskowa podwójna	szt	1
				17	4	Opaska	Opaska zaciskowa na udo	szt	1
				18	4	wkręty	śruba kaniulowana kompresyjna 2,0/3,0. Długość 10- 30 mm ze skokiem co 2 mm, śruba samowiercąca wykonana ze stali implantowej i stopu tytanu. W części bliższej gwint o średnicy 2,0mm, rdzeń o średnicy 1,5mm. W części dalszej gwint o średnicy 3,0mm na długości 4mm	szt	5
				19	4	wkręty	śruba kaniulowana kompresyjna 2,0/3,2. Długość 10- 30 mm ze skokiem co 2 mm, śruba samowiercąca wykonana ze stali implantowej i stopu tytanu. W części bliższej gwint o średnicy 2,5mm, rdzeń o średnicy 1,7mm. W części dalszej gwint o średnicy 3,2mm na długości 4mm	szt	5
				20	4	wkręty	śruba kaniulowana kompresyjna 3,0/4,0. Długość 12- 40 mm ze skokiem co 2 mm, śruba samowiercąca wykonana ze stali implantowej i stopu tytanu. W części bliższej gwint o średnicy 3,0mm, rdzeń o średnicy 2,4mm. W części dalszej gwint o średnicy 4,0mm na długości 7mm	szt	5
				21	4	wkręty	śruba kaniulowana kompresyjna 4,0/5,0. Długość 20- 50 mm ze skokiem co 2 mm, śruba samowiercąca wykonana ze stali implantowej i stopu tytanu. W części bliższej gwint o średnicy 4,0mm, rdzeń o średnicy 2,8mm. W części dalszej gwint o średnicy 5,0mm na długości 7mm	szt	5

Implanty drobne nie wymagające utworzenia depozytu.

PAKIET NR 5

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				I	5	Kończyna górna
				1	5	Płytki rekonstrukcyjne	Płytka prosta rekonstrukcyjna, blokowana. 4-10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane o ustalonym kątowo, ustawieniu. Posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan	szt	5
				2	5	Płytki proste	Płytka wąska prosta blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem 5 do 12 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan	szt	10
				3	5	Płytki do dalszej nasady kości ramiennej przyśrodkowa	Płytka ramienna dalsza przyśrodkowa, kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. / W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne.. / W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. / Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. / Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. / Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. / Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, / Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. / Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. / Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. / Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. / Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką boczną, tylną boczną oraz grzbietowo-boczną.	szt	5
				4	5	Płytki do dalszej nasady kości ramiennej grzbietowo-boczna	Płytka ramienna dalsza grzbietowa boczna, kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylno-bocznej. Wersja prawa/lewa. / W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne.. / W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. / Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. / Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. / Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. / Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, / Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. / Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. / Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. / Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. / Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką przyśrodkową.	szt	5
				5	5	Płytka do wyrostka łokciowego	Płytka blokowana wyrostka łokciowego Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa/lewa. / W części trzonowej otwory blokowane oraz kompresyjne. / W części nasadowej 8 otworów blokowanych o wielokierunkowym. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. / Zakończenie płytki z 6 kolcami do stabilizacji wyrostka łokciowego. / Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. / Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. / Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym otwory w części nasadowej posiadające podcięcia ułatwiające wprowadzenie nici. / Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, / Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. / Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. / Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. / Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. / Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej.	szt	6
				6	5	Płytka do głowy kości promieniowej	Płytka do głowy kości promieniowej, Wersja mała i duża prawa/lewa, do głowy kości promieniowej . Wersja szyjkowa uniwersalna, do głowy kości promieniowej w złamaniach szyjkowych. / W części trzonowej 1 do 3 otworów blokowanych i kompresyjnych. / W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. / Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. / Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Jeden z otworów kompresyjnych wydłużony do pozycjonowania płytki na kości. / Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. / Do otworów blokowanych wkręty blokowane 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. / Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. / Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. / Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.	szt	3
				7	5	Płytka do dalszej nasady kości promieniowej	Płytka do dalszej nasady kości promieniowej blokowana, dłoniowa, wąska i szeroka, tytanowa, prawa i lewa, w części trzonowej 3-5 rozdzielnych otworów – blokowany i kompresyjny. Szerokość części nasadowej 21 mm i 27mm. W części nasadowej 5 lub 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Możliwość blokowania zmiennokątowego. Do blokowania zmiennokątowego wkręty 2,4 kobaltowe. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan	szt	10
				8	5	Płytka obojczykowa z hakiem	Płytka kształtowa blokowana do dalszej obojczyka z hakiem. Wersja prawa/lewa. Liczba otworów blokowanych w płycie 5÷7.Zakres wysokości haka 12-15mm.Posiadająca otwory blokowane i 1 kompresyjny. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.	szt	4
				9	5	Płytka S do obojczyka	Płytka kształtowa blokowana S do dalszej nasady kości obojczykowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 8 otworów blokowanych i jeden kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.	szt	6
				10	5	Płytka prosta rurkowa	Płytka blokowana prosta 1/3 rurki. Grubość płytki 2mm, szerokość 13mm.4 do 10 otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.	szt	6
				11	5	Płytka trzonowa S do obojczyka	Płytka obojczykowa ,,S,, trzonowa. Płytka kształtowa blokowana S do trzonu kości obojczykowej. Wersja prawa/lewa. Posiadająca 6 do 10 otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.	szt	6
				12	5	Gwóźdź ramienny rekonstrukcyjny	Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny, śruby blokujące, zaślepka/śruba kompresyjna Gwóźdź uniwersalny: jeden do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoździa wynoszące 4°. Długość L=180÷320 stopniowana co 20mm. Średnica 6÷9mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części bliższej ścięcie anatomiczne. W gwoździach o średnicach 8 mm i większych wierzchołek gwoździa posiada zmniejszoną średnicę wewnętrzną. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach, w tym jeden fasolkowy. W części dalszej przynajmniej 4 otwory do blokowania. Wszystkie otwory w części bliższej gwintowane. Dla średnic 8 mm i większych w części dalszej otwory gwintowane. / W gwoździach o średnicy 6 i 7 mm możliwość zastosowania wkrętów 3 mm w części dalszej, 4,0 lub 4,5 mm w części bliższej. W gwoździach o średnicy 8 mm i większych możliwość zastosowania wkrętów 4,0 lub 4,5 mm w części bliższej i dalszej. / Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 3 rozmiarach. / Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. / Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. / System wykonany ze stopu tytanu. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX.	szt	12
				12A	5	Elementy blokujące do gwoździa	Śruba zaślepiająca gwoździa ramiennego	szt	12
				12B	5	Elementy blokujące do gwoździa	Wkręt blokujący 4,5	szt	20
				12C	5	Elementy blokujące do gwoździa	Wkręt blokujący ø4,0	szt	20
				12D	5	Elementy blokujące do gwoździa	Wkręt blokujący 3,0	szt	10
				12E	5	Śruba kompresyjna	Śruba kompresyjna	szt	5
				13	5	Gwóźdź do przedramienia i strzałki	Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia i strzałkowej: Długość L=180÷260mm (ze skokiem co 20mm), średnica d=4÷5mm w wersji litej. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.	szt	5
				13A	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruby blokujące ø2,7	szt	10
				13B	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruba zaślepiająca	szt	5
				13C	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruba kompresyjna	szt	2
				14	5	wkręty	Wkręty blokowane Ø 2,4	szt	20
				15	5	wkręty	Wkręty blokowane Ø 3,5	szt	350
				16	5	wkręty	Wkręty blokowane Ø 5,0	szt	50
				17	5	wkręty	Wkręt blokowany kaniulowany Ø7,3	szt	8
				18	5	wkręty	Wkręt korowy,samogwintujący Ø2,7	szt	30
				19	5	wkręty	Wkręt korowy,samogwintujący Ø3,5	szt	300
				20	5	wkręty	Wkręt korowy,samogwintujący Ø 4,5	szt	50
				21	5	Płyta do bliższej ramiennej	Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej / Długość płyty 95mm-173mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz kompresyjne. / W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. / Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. / Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym otwory w części nasadowej posiadające podcięcia ułatwiające wprowadzenie nici. / Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. / Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. / Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. / Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. / Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan	szt	10
				22	5	Gwoździe elastyczne	Gwoździe śródszpikowe, elastyczne, tytanowe, do zespoleń kości długich. Zakończenie gwoździa spłaszczone i zaokrąglone, wygięte w kształcie kija hokejowego, umożliwiające bezpieczne wprowadzenie gwoździa do kanału śródszpikowego. Średnica gwoździa 1,5mm, 1,75mm, 2,0mm, 2,25mm, 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm. Implanty pakowane sterylnie.	szt	10
				23	5	Materiał kościozastępczy	Syntetyczny materiał kościozastępczy do uzupełniania ubytków kostnych, ulegający stopniowej całkowitej resorpcji. Czas resorpcji do 24 miesięcy. 100% syntetyczny, hydroksyapatyt 75%, fosforan trójwapniowy 25%, biokompatybilny, osteokondukcyjny. Granule 3-4mm, opakowanie 10 g. Porowatość granulatu 90%, rozmiar porów 300-500μm.	szt	5
				24	5	Materiał kościozastępczy	Syntetyczny materiał kościozastępczy do uzupełniania ubytków kostnych, ulegający stopniowej całkowitej resorpcji. Czas resorpcji do 24 miesięcy. 100% syntetyczny, hydroksyapatyt 75%, fosforan trójwapniowy 25%, biokompatybilny, osteokondukcyjny.Granule 3-4mm, opakowanie 20g. Porowatość granulatu 90%, rozmiar porów 300-500μm.	szt	5
				25	5	Płytka typu Y	Płyta typu Y do dalszej części kości ramiennej. Płyta blokowana. Wersja prawa/lewa, w części trzonowej otwory blokowane i kompresyjne, łącznie 5-12 otworów . Długośc płyty min od 116 do 207mm	szt	2
				II	5	Kończyna dolna
				1	5	Płytka kompresyjna prosta	Płytka prosta szeroka blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem.6 do 14 otworów blokowanych i 2 kompresyjne. Naprzemienne pochylenie otworów blokowanych w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan	szt	5
				1A	5	wkręty	Wkręty korowe Ø 4,5	szt	30
				1B	5	wkręty	Wkręty blokowane Ø 5.0	szt	30
				2	5	Płyta do dalszej nasady kości udowej	Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielonych otworów, w tym jeden kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów oraz 1 otwór pod wkręt nieblokowany do kompresji. W części trzonowej otwory blokowane naprzemiennie pochylone. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane korowe 5mm oraz w części nakłykciowej 1 wkręt gąbczasty kaniulowany 7,3mm. Wkręty samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów nieblokowanych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan	szt	5
				3	5	Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej	Płytka kształtowa T, blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. / W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 otwór kompresyjny. / W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. / Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. / Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. / Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. / Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. / Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. / Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. / Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. / Ta sama barwa płytek i tytanowych wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. / Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej.	szt	5
				4	5	Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej	Płytka kształtowa blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. / Płytka występująca w rozmiarach 1÷17 otworowej. / W części trzonowej otwory blokowane oraz, w zależności od długości płytki do 2 otworów kompresyjnych. / W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. / Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. / Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. / Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. / Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 1,5mm do tymczasowego ustalenia płytki. / Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. / Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. / Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. / Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. / Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. / Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan	szt	10
				5	5	Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej	Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 16 otworów min 1 otwór kompresyjny. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.	szt	10
				6	5	Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej	Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej. Wersja prawa/lewa. / Płytka występująca w rozmiarach 3÷17 otworowej. / W części trzonowej otwory blokowane oraz, w zależności od długości płytki do 2 otworów kompresyjnych. / W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. / Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. / Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. / Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. / Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. / Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. / Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. / Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. / Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. / Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. / Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej.	szt	20
				7	5	Płyta strzałkowa	Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 otworów: otwory blokowane oraz 2 kompresyjne wydłużone. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Implant przystosowany do użycia nakładki celującej, ułatwiającej wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Tytan	szt	20
				8	5	Gwóźdź śródszpikowy udowy	GWOŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY UDOWY (UNIEWERSALNY) Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. / Długość L=200÷460mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=9÷12mm ze skokiem (co 1mm) wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. / Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi kaniulowanymi o średnicy ø6,5. / Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5. / Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. / W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø4,5. / Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Tytan.	szt	20
				8A	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruby blokujące ø4,5	szt	140
				8B	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruby blokujące ø6,5	szt	20
				8C	5	Elementy blokujące do gwoździa	zaślepka/śruba kompresyjna,	szt	20
				8D	5	Elementy blokujące do gwoździa	zestaw blokujący ø6,5	szt	6
				8E	5	Elementy blokujące do gwoździa	Wkręt rekonstrukcyjny kaniulowany	szt	10
				9	5	Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny	Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego):Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade). Długość L=340÷440mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm) . W części dalszej posiadający min. 5 otworów w co najmniej 4 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 5 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade blokowany w części bliższej ryglami samowiercącymi o średnicy 7,5mm.Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej ryglami o średnicy ø5,0÷5,5mm.W części dalszej blokowany ryglami o średnicy w przedziale ø5,0÷5,5mm.Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm.	szt	10
				9A	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruby blokujące ø5	szt	10
				9B	5	Elementy blokujące do gwoździa	Śruby blokujące 7,5mm	szt	10
				9C	5	Elementy blokujące do gwoździa	zaślepka	szt	10
				9D	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruba kompresyjna.	szt	4
				9E	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruba blok.trzonowa ø5,5 mm	szt	10
				10	5	gwóźdź udowy kondylarny	Gwóźdź udowy kondylarny. Gwóźdź śródszpikowy, śruby blokujące, zaślepka, zestaw blokujący/wkręt blokujący 6,5, nakrętka Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej używany przy metodzie wstecznej. Gwóźdź o przekroju okrągłym na całej długości. Promień gięcia w części bliższej R=2000mm. Długość L=180÷440mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm) wersji kaniulowanej. Jeden uniwersalny do lewej i prawej kończyny. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu max. 5mm od końca gwoździa. W części dalszej posiadający min. 8 otworów w tym: / -2 otwory o średnicy 6,5mm w płaszczyźnie strzałkowej, pierwszy na wysokości max 8 mm od końca gwoździa, / -2 otwory o średnicy 5mm gwintowane w płaszczyźnie strzałkowej , / -2 otwory skośne 5mm o kącie w płaszczyźnie poprzecznej wynoszącym 30° , / -2 otwory kondylarne 5mm o kącie w płaszczyźnie poprzecznej 30° i jednocześnie w płaszczyźnie AP – 30°. / Śruba zaślepiająca z gniazdem typu torx, lita. Wystająca ponad koniec gwoździa max 1mm. Z możliwością blokady pierwszej śruby 6,5mm. Z wykonanym ograniczeniem w przypadku braku śruby 6,5. / Otwory w gwoździu o średnicy 6,5mm blokowane zestawem blokującym lub wkrętem 6,5mm z nakrętkami. Zestaw blokujący o średnicy 6,5 mm w zakresie długości 50-105mm, z gniazdem typu torx. Wkręty blokujące w zakresie długości 50-120mm, z gniazdem typu torx. / Gwoździe ze stopu tytanu barwione na kolor w zależności od średnicy.	szt	5
				10A	5	Elementy blokujące do gwoździa	Elementy blokujące do gwoździa 5,0 i 5,5 mm	szt	10
				10B	5	Wkrety	Wkrety 6,5	szt	10
				10C	5	Nakrętki	Nakrętki	szt	10
				10D	5	Zestaw blokujący	Zestaw blokujący	szt	5
				11	5	Gwóźdź piszczelowy anatomiczny	Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy anatomiczny Długość L=285-375mm( ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-10mm ze skokiem (co1mm), w wersji kaniulowanej, średnica d=8-9mm ze skokiem (co1mm), w wersji litej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W zestawie 2 komplety celowników bliższych: jeden z krótką tuleją i jeden z długą tuleją. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnione alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø4,0 i ø4,5 (dla gwoździ o średnicy ø8 i ø9) lub ø5 i ø5,5 (dla gwoździ o średnicy ø10). Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX.	szt	40
				11A	5	Elementy blokujące do gwoździa	Wkręty blokujące ø4,0 i ø4,5	szt	60
				11B	5	Elementy blokujące do gwoździa	Wkręty blokujące ø5,0 i ø5,5	szt	60
				11C	5	Elementy blokujące do gwoździa	zaślepka,śruba kompresyjna	szt	40
				12	5	Gwóźdź krętarzowy	Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy: Krótki - długość L=200-220mm z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=11mm), kąt szyjkowo – trzonowy 125 st.,130 st., oraz 135st.), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny gwintowany. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. Długi - długość L=340÷420mm (ze skokiem co 20mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=11mm, kąt szyjkowo – trzonowy 130º oraz 135º, wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.	szt	50
				12A	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruba zespalająca 11	szt	50
				12B	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruba zespalająca 6,5	szt	10
				12C	5	Elementy blokujące do gwoździa	śruby blokujące o średnicy 4,5 lub 5,0	szt	60
				12D	5	Elementy blokujące do gwoździa	zaślepka/ śruba kompresyjna.	szt	50
				12	5	Śrubopłytki DHS	Dynamiczny stabilizator biodrowy Śrubopłytki dynamiczne DHS , 3-20 otworowe o wymiarach: 3 -otw L-84; 4-otw. L-100, 5 -otw L-116; 6-otw. L-132; 7 -otw L-148; 8-otw. L-164; 9 -otw L-180; 10-otw. L-196; 11 -otw L-212; 12-otw. L-228, 13 -otw L-244; 14-otw. L-260; 16 -otw L-292; 18-otw. L-324; 20 -otw L-356; o kącie szyjkowo-trzonowym 135° z ramieniem skośnym dł.38mm. Maksymalna szerokość płyty 19mm.	szt	10
				12A	5	śruba	Śruba kompresyjna - długość 31mm	szt	10
				12B	5	śruba	Śruba zespalająca gąbczasta - gwint Ø 12,5 mm, długość 27 mm w zakresie długości 55 - 150 mm	szt	10
				13	5	Dynamiczna płytka biodrowa	Dynamiczna płytka biodrowa Płytka kształtowa blokowana do bliższej części kości udowej, zakładana od strony bocznej. Jedna płytka na prawą lub lewą kość. W części bliższej 3 otwory blokowane współpracujące ze śrubami teleskopowymi o średnicy 7,3mm, wprowadzanymi do szyjki kości udowej. Kąt szyjkowo-trzonowy pomiędzy otworami śrub teleskopowych a powierzchnią podłużną płytki - 130°. Otwory do śrub teleskopowych w układzie równobocznego trójkąta, jeden otwór umiejscowiony powyżej dwóch pozostałych, usytuowanych na tym samym poziomie. Centralnie pomiędzy otworami dla śrub teleskopowych - otwór pod drut prowadzący 2,8mm. W części trzonowej otwory blokowane naprzemiennie pochylone. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty blokowane korowe 5mm. Do otworu nieblokowanego wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym.	szt	10
				13A	5	śruba	Śruba teleskopowa o średnicy 7,3mm w zakresie 70-120mm	szt	10
				13B	5	wkręty	Wkręt blokowany o średnicy 5,0mm w zakresie 30-60mm	szt	40
				13C	5	wkręty	Wkręt korowy o średnicy 4,5 mm w zakresie 30 - 60mm	szt	40
				14	5	Płyty piętowe	Płytka piętowa.Płytka kształtowa blokowana do pięty. Wersja prawa/lewa. 14 otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową.	szt	6
				15	5	Płyty piętowe z zaczepem	Płytka piętowa z zaczepem. Wersja prawa/lewa. / 14 otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. / Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. / Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. / Płytka posiadająca 2 zaczepy.	szt	4
				16	5	Płytki do osteotomii	Płytka do osteotomii z otworami gwintowanymi pod śruby blokowane korowe i gąbczaste, tytan	szt	5
				17	5	wkręty	Wkręty blokowane gąbczaste 6,5 mm w długościach od 40 – 80 mm, tytan	szt	10
				18	5	Gwóźdź odpiętowy	Gwóźdź piszczelowy wsteczny (odpiętowy) Gwóźdź śródszpikowy, śruby blokujące, zaślepka/śruba kompresyjna. / Gwóźdź przeznaczony do stabilnej osteosyntezy kości stępu oraz dalszej części kości piszczelowej, do leczenia zwyrodnień oraz deformacji stawów stępu. Gwóźdź do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoździa po promieniu w części piętowej. Długość L=180÷400 stopniowana co 20 mm. Średnica 10÷14mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części piętowej 3 otwory: 2 otwory gwintowane i otwór podłużny (kompresyjny) zapewniające opcje blokowania w przynajmniej dwóch różnych płaszczyznach. Otwór podłużny (kompresyjny) o długości 13mm, wykonany pod kątem 20° pozwalający na wprowadzenie wkręta blokującego w kość skokową. W części piszczelowej 3 otwory: 2 otwory gwintowane i otwór podłużny (kompresyjny) zapewniające opcje blokowania w przynajmniej dwóch różnych płaszczyznach. Gwoździe blokowane wkrętmi 5,0 lub 5,5 mm zarówno w części piętowej jak i piszczelowej. Gwóźdź kaniulowany, wykonany ze stopu tytanu.	szt	5
				18A	5	Elementy blokujące do gwoździa	Elementy blokujące do gwoździa 5,0 i 5,5 mm	szt	10
				18B	5	Elementy blokujące do gwoździa	Zaślepka/ kompresja	szt	5
				19	5	Gwóźdź piętowy	Gwóźdź piętowy. Gwóźdź do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Wprowadzany od strony guza piętowego. Gwóźdź kaniulowany, prosty o przekroju okrągłym na całej długości. Wersja do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne ścięcie części bliższej. Wierzchołek gwoździa z atraumatyczną powierzchnią oporową pod kość skokową. Długość L=45÷55 mm (ze skokiem co 5 mm) oraz 70 mm, pokryty w całości celownikiem; średnica 10,12 mm. Gwóźdź posiada dla długości L=45÷55 - trzy gwintowane otwory. Dla długości gwoździa 70mm - cztery gwintowane otwory oraz jeden otwór kompresyjny, zapewniające stabilne blokowanie wielopłaszczyznowe. Długość otworu kompresyjnego 5mm. Możliwość zastosowania wkrętów kaniulowanych 5,0 lub 5,5 mm. Połączenie wkrętów 5,5 stabilne kątowo. / Śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 5 rozmiarach w zakresie 0÷20 mm stopniowane co 5mm. / Gniazda we wszystkich elementach typu torx. / Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. / Gwóźdź znakowany kolorem dla wersji lewa/prawa i ze względu na średnicę. / System wykonany ze stopu tytanu.	szt	2
				19A	5	Śruby	Śruby blokujące 5,0 i 5,5 mm kaniulowane	szt	8
				19B	5	zaślepka/komresja	zaślepka/komresja	szt	2

Zamawiający oczekuje utworzenia w bloku operacyjnym banku implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego.
Zamawiający zobowiązuje sprzedającego do użyczenia na czas trwania umowy zestawów narzędzi umieszczonych w kontenerach nowych lub po udokumentowanym przeglądzie.
Dokument z przeglądu przekazany zamawiającemu w dniu podpisania umowy. W przypadku uszkodzenia kontenera zamawiający oczekuje jego natychmiastowej wymiany nieodpłatnie.
Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.

PAKIET NR 6

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	6	Membrana	Membrana posiadająca rejestrację w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 2cm x 2cm, grubość 2 mm, czas biodegradacji do 24 tygodni. Brak określonej lewej i prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych ( ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji	szt	2
				2	6	Membrana	Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 5cm x 5cm, grubość 2 mm, czas biodegradacji do 24 tygodni. Brak określonej lewej i prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych ( ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji	szt	2

Implanty nie wymagające użyczenia narzędzi do implantacji.

PAKIET NR 7

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	7	Implant piszczelowy	Element piszczelowy składający się z obudowy o średnicy 10mm i długości 30mm wykonany ze stopu FeCrNiMoMn i sprężyny wykonanej ze stopu CoCrNiMoFe	szt	10
				2	7	Taśma	Taśma wykonana w całości z usieciowanego polietylenu oraz baton kotwiczący taśmę w dystalnej części udowej wykonany ze stopu tytanu	szt	10
				3	7	Materiał kościozastępczy	Granulki 4-6 mm. Biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci granulatu fosforanowo-wapniowego, osteointegrowalny, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 µm, odporność na ścieranie ≥ 5 MPa. Produkt sterylny przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym o sferycznym lub nieregularnym kształcie. Objętość 5 cm3	szt	5
				4	7	Materiał kościozastępczy	Granulki 4-6 mm. Biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci granulatu fosforanowo-wapniowego, osteointegrowalny, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 µm, odporność na ścieranie ≥ 5 MPa. Produkt sterylny przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym o sferycznym lub nieregularnym kształcie. Objętość 10 cm3	szt	5

Zamawiający oczekuje utworzenia w Bloku operacyjnym depozytu implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego oraz użyczenie na czas trwania umowy zestawów do ich implantacji.
Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.

PAKIET NR 8

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	8	Gwóźdź obojczykowy	Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm, przekrój gwoździa okrągły o średnicy 2,8 mm, jeden koniec z samoprowadzącym nagwintowaniem, drugi koniec zakończony wiertłem, implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka ( niesterylny)	szt	4
				2	8	Wkręt	Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm	szt	12
				3	8	Wkret	Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 do 30 mm	szt	2
				4	8	Wkręt	Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm	szt	50
				5	8	Płytka	Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 71 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.	szt	50
				6	8	Płytka	Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 71 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.	szt	10
				7	8	Płytka	Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej XXL, prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 111 mm, grubość płytki : trzon 3,75 mm, głowa 2,5 mm, 9 otworów w części głowowej, 9 otworów w części trzonowej (w tym otwory owalne), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.	szt	50
				8	8	Płytka	Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej XXL, prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 135 mm, grubość płytki : trzon 3,75 mm, głowa 2,5 mm, 9 otworów w części głowowej, 12 otworów w części trzonowej (w tym otwory owalne), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.	szt	20
				9	8	Płytka	Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej XXL, prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 159 mm, grubość płytki : trzon 3,75 mm, głowa 2,5 mm, 9 otworów w części głowowej, 15 otworów w części trzonowej (w tym otwory owalne), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.	szt	2
				10	8	Płytka	Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej XXL, prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 183 mm, grubość płytki : trzon 3,75 mm, głowa 2,5 mm, 9 otworów w części głowowej, 18 otworów w części trzonowej (w tym otwory owalne), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.	szt	2
				11	8	Wiertło	Wiertła kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,0 mm dł.105	szt	2
				12	8	Wiertło	Wiertła kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł.105	szt	2

Zamawiający oczekuje utworzenia w Bloku operacyjnym depozytu implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego oraz użyczenie na czas trwania umowy zestawów do ich implantacji.
. Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.

PAKIET NR 9

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	9		Kotwica biokompozytowa, wkręcana. Średnica 5,5mm i długość 15mm, ubrana w dwie nici poliethylenowe o grubości USP2, w dwóch różnych kolorach, wyposażone w jednorazowy podajnik ze znacznikami optymalnej implantacji. Separacja podajnika od implantu – samoistna po zwolnieniu nici.	szt	3
				2	9		Kotwica tytanowa, wkręcana. Średnica 5,5mm i długość 16mm, ubrana w dwie nici poliethylenowe o grubości USP2, w dwóch różnych kolorach, wyposażone w jednorazowy podajnik ze znacznikami optymalnej implantacji. Separacja podajnika od implantu – samoistna po zwolnieniu nici	szt	70
				3	9		Kotwica tytanowa, wkręcana. Średnica 5,5mm i długość 15mm, ubrana w trzy nici poliethylenowe o grubości USP2, w dwóch różnych kolorach, wyposażone w jednorazowy podajnik ze znacznikami optymalnej implantacji. Separacja podajnika od implantu – samoistna po zwolnieniu nici	szt	20
				4	9		Kotwica tytanowa, wkręcana, o średnicy 4,5mm i długości 15mm, ubrana w trzy nici poliethylenowe o grubości USP2, w dwóch różnych kolorach, wyposażone w jednorazowy podajnik ze znacznikami optymalnej implantacji. Separacja podajnika od implantu – samoistna po zwolnieniu nici.	szt	10
				5	9		Jednorazowy spychacz węzła. Sterylny.	szt	2
				6	9		Zestaw do szycia łąkotki typu all inside. Prowadnica pistoletowa z dwiema igłami zakończonymi bloczkami z materiału niewchłanialnego PEEK, bloczki połączone specjalistyczną nicią do zabiegów ortopedycznych. Prowadnica z systemem do określania miary głębokości wkłucia igieł.	szt	20
				7	9		Kotwica bezwęzłowa, biokompozytowa lub/i PEEK. Implant wbijany o średnicy 2.9mm x 15.5mm, 3.5mm x 19.5mm, 4.5mm x 24mm. Kotwica założona na jednorazowy podajnik wyposażony w markery prawidłowej implantacji.	szt	5
				8	9		Kotwica bezwęzłowa, biokompozytowa lub/i PEEK do rekonstrukcji stożka rotatorów. Implant wkręcany o średnicy 3.5mm, 4.75mm, 4.5mm i 5.5mm. Kotwica założona na jednorazowy podajnik wyposażony w markery prawidłowej implantacji.	szt	5
				9	9		Jednorazowe kaniulowane narzędzie typu lasso służące po przeszycia tkanek miękkich o zakrzywionym końcu o 45 st, oraz wygiętym w prawo/lewo. Narzędzie w komplecie z nicią nitynolową plecioną tworzącą z jednej strony pętlę a z drugiej pojedynczy splot 5pozwalający na przeprowadzenie nici stalowej przez całe narzędzie wprowadzając przez otwór nie większy niż 1,8mm.	szt	2
				10	9		Taśma poliethylenowa o szerokości 2mm dedykowana do szycia stożka rotatorów.	szt	5
				11	9		System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach Biokompozytowych. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o kronikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Implanty w rozmiarach średnicy 6-10mm i długości 20mm, średnicy 7-12mm i długości 30mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.	szt	15
				12	9		System naprawczy do stawu barkowo-obojczykowego. Guziki kwadratowe z zaokrąglonymi brzegami z możliwością implantacji przez otwór wielkości 2,4mm. i 3 mm. Implanty wyposażone w dwa wcięcia pozwalające na przeprowadzenie taśm. W zestawie 2 guziki, dwie taśmy plecione, polietylenowe, niewchłanialne o średnicy 2mm i długości 7 cali w kolorach: niebieska i czarno/biała zapewniające lepszą wizualizację oraz nitynolowa pętla do przeciągnięcia mocowania	szt	5
				13	9		Miękka kaniula artroskopowa z dwoma kołnierzami zabezpieczającymi, w zestawie z pierścieniem dystansującym, o różnych średnicach	szt	10
				14	9		Płytka klinowa (Latarjet) – implant tytanowy do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo więzadłowego stawu ramienno-łopatkowego.	szt	6
				15	9		Ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej	szt	6
				16	9		Śruba kaniulowana, częściowo gwintowana. Średnica 3.75mm o długościach od 30 do 42mm (co 2mm). Pakowana pojedynczo, sterylna	szt	12
				17	9		Kotwica miękka węzłowa do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, średnica wiertła 1.6mm lub 1.7mm lub 1.8. Implant w wersji jedno- niciowej o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych oraz średnica 1,6mm w wersji dwu-niciowej USP 2. Występuje również w wersji z cienką taśmą lub dwiema taśmami. Dedykowane wiertło jest zawsze o 1 lub 2 mm większe od kotwicy.	szt	10
				18	9		Narzędzie do szycia łąkotki i uszkodzeń np. typu Ramp Lesion metodą all inside złożone z prowadnicy zagiętej 25 stopni w lewo / prawo. Narzędzie ze zwężającą się ku końcowi igłą w celu łatwiejszego przeszycia przez łąkotkę, przeładowane sztywną nicią w rozmiarze #2-0	szt	6

Zamawiający oczekuje utworzenia w bloku operacyjnym banku implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego. Dodatkowo przekaże w bezpłatne użyczenie narzędzia do artroskopii barku.
Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.

PAKIET NR 10

Stabilizator zewnętrzny duży złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących.
Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, samozatrzaskowe. Klamry stabilizatorów dwu- funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt.
Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot0pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiających łączenie kilku grotów – jeden/dwa pręty.
Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego o średnicy 11mm.

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa produktu	Opis produktu	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	10		Klamra multifunkcyjna 6-otworowa	szt	2
				2	10		Zacisk kombinowany, zatrzaskowy, samomocujący	szt	10
				3	10		Zacisk zatrzaskowy, samomocujący	szt	20
				4	10		Pręt z włókna węglowego średnica 11mm, długość od 100 do 500mm	szt	30
				5	10		Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 100/30mm	szt	4
				6	10		Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 125/40mm	szt	4
				7	10		Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 150/60mm	szt	20
				8	10		Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 175/60mm	szt	20
				9	10		Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 200/80mm	szt	10
				10	10		Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 250/80mm	szt	10
				11	10		Aparat naciągający otwarty do kompresji	szt	1
				12	10		Przegubowy pręt stawowy do stabilizatora zewnętrznego	szt	1

Zamawiający oczekuje utworzenia w bloku operacyjnym banku implantóww ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku Operacyjnego.
Dodatkowo przekaże bezpłatnie uzyczenie narzędzi do implantacji.
Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3
				Razem