## 1
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 1
Zamawiający wymaga od oferentów dokumentów poświadczających możliwość wykonania u pacjentów badań MRI dla poz 1-2,28
Zamawiający wymaga, aby każda saszetka klipsów zawierała co najmniej jedną etykietę samoprzylepną z numerem katalogowym, serią i datą ważności (poz 1-7, 28)
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Klips tytanowy Vclip ML |  | Klips tytanowy do klipsownicy endoskopowej Vclip w rozmiarze ML w kształcie podkowy o przekroju serca z zewnętrzną mikrostrukturą klipsa i wewnętrznym rowkowaniem, pakowane w magazynki po 6szt. | magazynek | 800
2 | Klips tytanowy ligaV ML |  | Klips tytanowy do klipsownicy endoskopowej LigaV w rozmiarze ML z rowkowaniem wewnętrznym i zewnętrznym klipa, pakowane w magazynki po 6szt. | magazynek | 40
3 | Klips naczyniowy Click'aV XL 4szt |  | klipsy polimerowe rozmiar XL, o podwyrzszonej stabilności po zamknięciu na naczyniu zwewnętrznymi zębami o kształcie stożka pochyłego zakończonego ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia i zamykanej struktury tkankowej, o kącie podcięcia ok 45 stopni przyczepionymi u podstawy do rowkowania w kształcie walca wbudowanego w ramię klipsa. Kompatybilne z posiadaną klipsownicą Click"a V XL firmy Grena - zamykające od 7-16 mm tkanki, pakowane po 4 szt | magazynek | 20
4 | Klips naczyniowy Click'aV XL |  | klipsy polimerowe rozmiar XL, o podwyrzszonej stabilności po zamknięciu na naczyniu zwewnętrznymi zębami o kształcie stożka pochyłego zakończonego ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia i zamykanej struktury tkankowej, o kącie podcięcia ok 45 stopni przyczepionymi u podstawy do rowkowania w kształcie walca wbudowanego w ramię klipsa. Kompatybilne z posiadaną klipsownicą Click"a V XL firmy Grena - zamykające od 7-16 mm tkanki, pakowane po 6 szt | magazynek | 140
5 | Klips naczyniowy Click'aV L 4szt |  | klipsy polimerowe rozmiar L o podwyrzszonej stabilności po zamknięciu na naczyniu zwewnętrznymi zębami o kształcie stożka pochyłego zakończonego ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia i zamykanej struktury tkankowej, o kącie podcięcia ok 45 stopni przyczepionymi u podstawy do rowkowania w kształcie walca wbudowanego w ramię klipsa. Zamykające od 5-13 mm tkanki, pakowane po 4 szt | magazynek | 180
6 | Klips naczyniowy Click'aV L |  | klipsy polimerowe rozmiar L, o podwyrzszonej stabilności po zamknięciu na naczyniu zwewnętrznymi zębami o kształcie stożka pochyłego zakończonego ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia i zamykanej struktury tkankowej, o kącie podcięcia ok 45 stopni przyczepionymi u podstawy do rowkowania w kształcie walca wbudowanego w ramię klipsa. Zamykający od 5-13 mm tkanki, pakowane po 6 szt | magazynek | 20
7 | Klips naczyniowy Click'aV M |  | klipsy polimerowe rozmiar M, - pakowane po 4 szt | magazynek | 20
8 | Klipsownica do Click'a V - ML średnica 5 mm |  | Klipsownica laparoskopowa nierozbieralna, stalowa wielorazowego uzytku w rozmiarze ML obrotowa o średnicy 5 mm z portem luer-lock do mycia. Część dystalna zagięta pod katem 20 stopni, kompatybilna z oferowanym klipsami polimerowymi ML | szt | 1
9 | Rękojeść klipsownicy Click'aV |  | Klipsownica laparoskopowa 5 mm rozbieralna z możliwością wymiany wkładów, wykonana ze stali nierdzewnej, szczęki aktywowane przednią rękojeścią dla dalszej stabilności, rotacja trzonu 360 stopni , port płuczący do mycia (Rękojeść) | szt | 1
10 | Wkład do klipsownicy Click'aV M lub ML |  | Wkład współpracujący z klipsownicą laparoskopową z pozycji 9 do klipsów M, M L.(Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 1
11 | Klipsownica Endo do Vclip ML |  | Klipsownica laparoskopowa nierozbieralna, stalowa wielorazowego uzytku w rozmiarze ML obrotowa o średnicy 10 mm i długości ok. 320 mm z portem luer- lock do mycia. Część dystalna zagięta pod katem 20 stopni, kompatybilna z oferowanym klipsami tytanowymi ML | szt | 3
12 | Klipsownica Endo do Click'aV L |  | Klipsownica laparoskopowa nierozbieralna, stalowa wielorazowego uzytku w rozmiarze L obrotowa o średnicy 10 mm i długości ok. 320 mm z portem luer- lock do mycia. Część dystalna zagięta pod katem 25 stopni, kompatybilna z oferowanym klipsami polimerowymi L | szt | 2
13 | Rączka klipsownicy Click'aV |  | Klipsownica laparoskopowa rozbieralna z możliwością wymiany wkładów, wykonana ze stali nierdzewnej, szczęki aktywowane przednią rękojeścią dla dalszej stabilności, rotacja trzonu 360 stopni , port płuczący do mycia (Rękojeść) | szt | 1
14 | Wkład do klipsownicy Click'aV L lub XL |  | Wkład współpracujący z klipsownicą laparoskopową z pozycji 13 do klipsów L, XL.(Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 1
15 | Klipsownica uniwersalna L/XL typu Click'aV |  | klipsownica umożliwiająca stosowanie klisów polimerowych zarówno w rozmiarze L jak i XL | szt | 1
16 | klipsownica XXL |  | klipsownica do klipsów polimerowych XXL zamykająca tkankę 10-22mm | szt | 1
17 | klipsy polimerowe XXL |  | Niewchłanialne klipsy polimerowe Click’aV Plus drugiej generacji XXL zamykające tkankę 10-22mm, 4 szt w magazynku, 8magazynków w opk. | magazynek | 8
18 | Klipsownica endoskopowa z artykulacją 60° do klipsów polimerowych L lub XL |  | Klipsownica z artykulacją 50° ruchomości + 10° zagięcia bransz łącznie 60° efektywnej artykulacji i rotacją trzonu 360° do klipsów polimerowych L lub XL | szt | 1
19 | Klipsownica endoskopowa z artykulacją 60° i rotacją trzonu 360° do klipsów tytanowych ML typu VClip |  | Klipsownica z artykulacją 50° ruchomości + 10° zagięcia bransz łącznie 60° efektywnej artykulacji i rotacją trzonu 360° do klipsów tytanowych ML typu Vclip | szt | 1
20 | Igła Veressa 12cm |  | Igła Veressa jednorazowego użytku, sterylna, długość 12 cm, do wytworzenia odmy otrzewnowej, wykonana ze stali nierdzewnej umocowanej w plastikowej rekojeści, posiadająca kranik i łącznik luer-lock do insuflacji jamy brzusznej. | szt | 10
21 | Igła Veressa 15cm |  | Igła Veressa sterylna, jednorazowego użytku długość 15 cm, do wytworzenia odmy otrzewnowej, wykonana ze stali nierdzewnej umocowanej w plastikowej rekojeści, posiadająca kranik i łacznik luer-lock do insuflacji jamy brzusznej. | szt | 10
22 | Ewakuator laparoskopowy 200ml, 400 ml, 800ml |  | Worek zrzucalny, sterylny, jednorazowego użytku, nieprzepuszczalny, stosowany w czasie procedur endoskopowych do wyciągania fragmentów tkanek i struktur. Pojemność i średnica 200 ml/5 cm, 400 ml/10 cm, 800 ml/10 cm. Do użytku z troakarem o średnicy 10, 11, 12 mm.(Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 40
23 | ENDO_BAG Ewakuator laparoskopowy 110ml oraz 410ml |  | Worek sterylny, jednorazowego użytku, nieprzepuszczalny, nie zawierający metalu, stosowany w czasie procedur endoskopowych do wyciagania fragmentów tkanek i struktur. Niezrzucalny. Pojemność i średnica 110 ml/60mm, 410 ml/100mm. Do użytku z troakarem o średnicy 10, 11, 12 mm.(Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 10
24 | Retraktor jednorazowy |  | Retraktor jednorazowy 60x70x150 mm z regulacją, linia cięcia 2-5 cm | szt | 5
25 | Retraktor jednorazowy |  | Retraktor jednorazowy 80x90x150 mm z regulacją, linia cięcia 2,5 - 6 cm | szt | 5
26 | Retraktor jednorazowy |  | Retraktor jednorazowy 120x130x150 mm z regulacją, linia cięcia 5 - 10 cm | szt | 5
27 | Klipsownica |  | Wielorazowa klipsownica do chirurgii otwartej, rozmiar M, uchwyt szczęk w kształcie litery V 50-60°, długość 20 cm, kolor rękojeści zgodny z kolorem zasobnika z klipsami. | szt | 1
28 | Klips tytanowy, naczyniowy M |  | Klips tytanowy do klipsownicy endoskopowej Vclip w rozmiarze M,o wymiarach przed zamknięciem 5,3 mm i 6 mm po zamknięciu, łatwy załadunek klipsa do klipsownicy, równoległe zamykanie ramion klipsa na całej długości, pojedynczy podłużny rowek wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa, kompatybilne z klipsownicami o przekroju szczęk w kształcie litery V 50-60, pakowane w magazynki po 6szt. | magazynek | 120
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 2
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 2
Zamawiający wymaga od oferentów dokumentów poświadczających możliwość wykonania u pacjentów badań MRI z poz. 1-6
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką |  | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wysokości zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm.. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek. (3szt./op.) (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 60
2 | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą |  | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki standardowej i do tkanki grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia).Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D.Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek | szt | 6
3 | Liniowy stapler tnący |  | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. (Stapler niezaładowany ładunkiem) | szt | 24
4 | Ładunek do liniowego stalera tnącego |  | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt | 48
5 | Liniowy stapler tnący |  | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 77mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. ( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj przy składaniu zamówienia). | szt | 6
6 | Ładunki do liniowego staplera tnącego |  | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. ( Zamawiający każdorazowo określi przy zamawianiu rodzaj ładunku). | szt | 12
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
Wykonawca zapewni komis na czas trwania umowy:
| 1 | poz 1 - 3 opakowania, 2 op do tk. grubej, 1 op do tk. standardowej; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
| 2 | poz 2 - 3 opakowania, 2 op do tk. grubej 1 op do tk. standardowej; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
| 3 | poz 3 - 2 opakowania rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
| 4 | poz 4 - 1 opakowanie rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki

## 3
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 3
Zamawiający wymaga od oferentów dokumentów poświadczających możliwość wykonania u pacjentów badań MRI dla poz: 1, 2,5, 6.
Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia, na czas obowiązywania umowy generatora do nożyc harmonicznych wraz z przetwornikem
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Stapler okrężny |  | Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21; 25; 29; 33 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | szt | 66
2 | Stapler okrężny elektryczny |  | Elektryczny jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do 2,2 mm. Rozmiar staplera: 25; 29;31 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu formujące się przestrzennie w (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) techologii 3D. Stapler posiada powierzchnię chwytną zabezpieczającą przed przemieszczaniem się tkanki podczas wykonywania zespolenia | szt | 9
3 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego |  | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45 i 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm..(Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 24
4 | Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią |  | Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 45 i 60 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i eletryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 34 cm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 12
5 | Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego |  | Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki cienkiej ( wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej ( wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do tkanki grubej ( wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 72
6 | Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego |  | Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki cienkiej ( wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej ( wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do tkanki grubej ( wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki bardzo grubejwysokość zszywki 2,3 mm ). Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 12
7 | Trokar |  | Bezpieczny trokar optyczny 12mm, długość 100mm, wbudowana redukcja 4,7 - 12,9mm. Koncentryczny port ze zdejmowaną nasadką. Obturator zaopatrzony w kanał umożliwiajacy wprowadzenie kamery 10mm. Kompatybilna kaniula do trokara optycznego 12mm, wbudowana redukcja | szt | 12
8 | Retraktor |  | Jednorazowy port dostępu laparoskopowego w rozmiarach - mały (do 4cm), średni (4 cm - 7 cm), duży ( większy niż 7 cm). (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar portu przy składaniu zamówienia) | szt | 6
9 | Pokrywa retraktora |  | Jednorazowa pokrywa (zawór) uszczelniająca wykonaną z poliuretanu, przeznaczona do portów dostępu laparoskopowego w rozmiarach małym, średnim, i dużym. | szt | 3
10 | Trokar |  | Jednorazowy trokar ostrzowy (ostrze płaskie) o średnicy ok 12 mm, dł. 100 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 5 mm do ok.12 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. (Zestaw zawiera dwie kaniule o tych samych parametrach) | szt | 6
11 | Nożyce Harmoniczne 23 cm |  | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 23 lub 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskami aktywującymi Max, Min oraz dwoma przyciskami "Zaawansowana Hemostaza" po obu stronach uchwytu do zamykania naczyń do 7mm. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 72
12 | Nożyce Harmoniczne 45 cm |  | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 45 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskami aktywującymi Max, Min oraz dwoma przyciskami "Zaawansowana Hemostaza" po obu stronach uchwytu do zamykania naczyń do 7mm. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika | szt | 6
13 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną |  | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną, współpracujące z kompatybilnym generatorem, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł.38mm, długość ramienia 20cm. Rotacja pełna 360°. Dwa przyciski aktywujące umieszczone jeden pod drugim (górny niebieski aktywuje energie dolny szary uruchamia nóż). Końcówka robocza zaprojektowana do jednoręcznego użycia. | szt | 6
14 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego |  | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona profilowana bransza aktywna o długości 18 mm, pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskiem aktywującym pracę narzędzia w trybie standardowym oraz po jednym z obu stronach rękojeści przyciskami "Zaawansowana Hemostaza” do zamykania naczyń do 7mm. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. Końcówka z wbudowanym przetwornikiem piezolelektrycznym i kablem podłączeniowym do generatora noża hamonicznego | szt | 6
15 | Przetwornik |  | Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH. | szt | 1
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
Wykonawca zapewni komis na czas trwania umowy:
poz 1 - 4 opakowania- 2op. 29; 1op 25; 1 op 33; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 2 - 3 opakowania, o 2op 25;1op29; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 3 - 2 opakowania,1 oprozmiar 60mm, 1 op rozmiar 45 mm; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 4 - 1 opakowanie rozmiar 60; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 5 - 5 opakowań,1op do tk. cienkiej, 2op do tk. standardowej, 1 op do tk. pośredniej, 1 op do tk. grubej; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 7 - 2 opakowania; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 8 - 1 opakowanie, rozmiar średni; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 9 - 1 opakowanie; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 10- 1 opakowanie, ; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 11 - 6 opakowań, 2op -rozmiar 23; 4op-rozmiar 36 rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 12 - 1 opakowanie, ; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 13 - 1 opakowanie, rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 14 - 1 opakowanie, rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki

## 4
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 4
Zamawiający wymaga od oferentów dokumentów poświadczających możliwość wykonania u pacjentów badań MRI dla poz:35, 42, 67-84
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Zamwiający wymaga dla wyrobów medycznych z poz. 9-12, 48, 55-57, 61, 67-84 posiadały kod UDI, zgodnie z przepisami ustawy z 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Kosz do złogów |  | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 10
2 | Kosz do złogów |  | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 1
3 | Kosz do złogów |  | Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 5
4 | Kosz do złogów |  | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu, 1 sztuka w opakowaniu | szt | 5
5 | Trójkanałowy papilotom jednorazowy |  | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm; długość cięciwy 20mm lub 30 mm, średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); 1 sztuka w opakowaniu. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 25
6 | Trójkanałowy papilotom jednorazowy |  | Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; separacja kanałów ułatwia kaniulację po nacięciu bez potrzeby wymiany cewników; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG); posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu;; długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; średnica końcówki dystalnej 5Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); 1 sztuka w opakowaniu | szt | 1
7 | Prowadnica jednorazowego użytku |  | Prowadnica jednorazowego użytku , średnica 0,025'',0,035" długość robocza 2700mm,4500 mm,zakrzywiona, giętka zagięta, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-420mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 400
8 | Balony do ściągania złogów |  | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm lub 15mm; 18mm, 20mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm - 3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej cześci cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml - 5,6ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości ; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm - 3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; 1 sztuka w opakowaniu. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 1
9 | Protezy 7Fr |  | Prosta lub z zagięciem środkowym lub z zagięciem dwunastniczym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7 Fr, odległość między listkami 50mm - 180mm, średnica wewnętrzna protezy 1,35mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 1,13mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia; 1 sztuka w opakowaniu. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 15
10 | Protezy 8,5Fr |  | Prosta lub z zagięciem środkowym lub z zagięciem dwunastniczym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 8,5 Fr, odległość między listkami 50mm - 180mm, średnica wewnętrzna protezy 1,91mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 2,24mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia; 1 sztuka w opakowaniu. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 80
11 | Protezy 10Fr |  | Prosta lub z zagięciem środkowym lub z zagięciem dwunastniczym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 10 Fr, odległość między listkami 50mm-180mm, średnica wewnętrzna protezy 2,34mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia; 1 sztuka w opakowaniu. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 80
12 | Protezy trzustkowe 7Fr; 8,5Fr; 10Fr |  | protezy trzustkowe S-kształtne, średnica 7Fr; 8,5Fr; 10Fr, długość 60 - 120mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm - 3,7 mm. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 5
13 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7 FR |  | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7Fr, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk , zestaw składa się z cewnika popychającego, maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 10
14 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 8,5 FR |  | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 8,5Fr typu one-action, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk , posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 50
15 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 10 FR |  | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 10Fr typu one-action, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk , posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; minimalna średnica kanału roboczego 3,7mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 50
16 | Jednorazowy litotryptor |  | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2mm; średnica koszyka 30mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 1
17 | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadło balonowe |  | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadło balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 mm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 65mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; 1 sztuka w opakowaniu; | szt | 1
18 | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadło balonowe |  | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadło balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 8.5 – 9.5 – 10.5 mm; ; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 65mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm.; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 1
19 | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadło balonowe |  | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadło balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 11 – 12 – 13 mm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; 1 sztuka w opakowaniu; | szt | 1
20 | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadło balonowe |  | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadło balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 13.5-14.5-15.5 ; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; 1 sztuka w opakowaniu. | szt | 1
21 | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadło balonowe |  | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadło balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 16 – 17 – 18 mm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; 1 sztuka w opakowaniu; | szt | 1
22 | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadło balonowe |  | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadło balonowe; do poszerzania przełyku/ jelit/ brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia średnice balonu: Ø 18 – 19 – 20 mm ;proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm.; 1 sztuka w opakowaniu; | szt | 1
23 | Cewnik do dróg żółciowych i trzustkowych |  | Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia zakończona kulką; średnica końcówki 6Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; długość narzędzia 1950mm; posiada haczyk umożliwiający zaczepienie narzędzia na uchwycie endoskopu; narzędzie dostarczane jest z wprowadzonym mandrynem zapewniającym odpowiednią stabilność narzędzia; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycie; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 50
24 | Cewnik do dróg żółciowych i trzustkowych |  | jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia z nacięciem krzyżowym; średnica końcówki 2,5Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; długość narzędzia 1950mm; posiada haczyk umożliwiający zaczepienie narzędzia na uchwycie endoskopu; narzędzie dostarczane jest z wprowadzonym mandrynem zapewniającym odpowiednią stabilność narzędzia; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycie; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 4
25 | Cewnik do dróg żółciowych i trzustkowych |  | Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia krótka zwężana; średnica końcówki 4,5Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; długość narzędzia 1950mm; posiada haczyk umożliwiający zaczepienie narzędzia na uchwycie endoskopu; narzędzie dostarczane jest z wprowadzonym mandrynem zapewniającym odpowiednią stabilność narzędzia; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycie; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 4
26 | Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych |  | Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych (jednorazowego użytku). Średnica końcówki: 4,5 Fr, do prowadnicy 0,035”- 1 szt. Długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm. | szt | 30
27 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku |  | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; ); posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik; końcówka widoczna w obrazie fluoroskopowym (RTG); posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1950mm; długość noska 2mm; długość cięciwy 15mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,4Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); 1 sztuka w opakowaniu | szt | 10
28 | Pętle kolonoskopowe |  | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10mm, 15mm lub 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 20
29 | Pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku |  | Pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt półksiężycowaty; średnica pętli 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; 10 sztuk w oddzielnych gotowych do użycia sterylnych pakietach | szt | 10
30 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku |  | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora i igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm i 2300mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 40
31 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku |  | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora i igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych,łyżeczki o powiększonej objętości, osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 20
32 | Pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku |  | Pętle elektrochirurgiczne, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm; 15 mm,pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 10
33 | Nasadka endoskopowa wykonana z silikonu |  | Nasadka endoskopowa wykonana z silikonu w kolorze szarym i zielonym; średnica wewnętrzna 11,2mm ; posiadająca na końcu dystalnym rząd elastycznych ramion, rozprasowujących fałdy jelita podczas badania, poprawiając widoczność błony śluzowej podczas kolonoskopii. Dodatkowo nasadka stabilizuje endoskop podczas zabiegów wykonywanych w jelicie grubym. W opakowaniu 8 szt. | szt | 16
34 | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta |  | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; opakowanie - 10 sztuk | szt | 10
35 | Klipsy do klipsownicy endoskopowej |  | Klipsy jednorazowe do klipsownicy typu EZ Clip, kąt rozwarcia 90 - 135 stopni, długość ramion klipsa 6mm - 7,5mm - 9mm, 40 szt. w opakowaniu Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 120
36 | Jednorazowa igła iniekcyjna |  | Jednorazowa igła iniekcyjna; średnica igły: 25G=0,5mm; długość igły: 5mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły środkowy; w zabiegach ESD; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 2300mm; 5 szt w opakowaniu. | szt | 5
37 | Jednorazowa igła iniekcyjna |  | Jednorazowa igła iniekcyjna ; średnica igły: 25G=0,5mm; długość igły: 5mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły środkowy; w zabiegach ESD; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 1650mm; 5 szt w opakowaniu. | szt | 5
38 | Jednorazowy standardowy ustnik |  | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu | szt | 50
39 | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł |  | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych ; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; sterylizowane EtO; 1 szt. w opakowaniu | szt | 1
40 | Jednorazowa szczoteczka dwustronna |  | Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm (50 sztuk w opakowaniu) | szt | 50
41 | barwnik |  | Barwnik 1% marker do powierzchniowego barwienia śluzówki, 10 ampułek po 10ml | szt | 30
42 | klipsownica jednorazowa |  | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; specjalny czerwony stoper zapobiega przypadkowemu uwolnieniu klipsa, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; opakowanie zawiera 5 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem | szt | 20
43 | Jednorazowe urządzenie do blokowania prowadnic |  | Jednorazowe urządzenie do blokowania prowadnic, ze zintegrowanym zaworem biopsyjnym; możliwość zablokowania osobno 3 prowadnic jednocześnie; zintegrowany zawór biopsyjny; słyszalne kliknięcie potwierdzające prawidłowe osadzenie na endoskopie; sterylizowane promieniami gamma; 10 szt w opakowaniu | szt | 10
44 | Jednorazowe narzędzie do zapobiegania lub opanowania krwawienia |  | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi | szt | 15
45 | Nóż elektrochirurgiczny |  | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (2,0 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 1650 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej służy do izolacji prądu wysokiej częstotliwości 1 szt. w opakowaniu. | szt | 4
46 | Nóż elektrochirurgiczny |  | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 2300 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej służy do izolacji prądu wysokiej częstotliwości. 1 szt. w opakowaniu. | szt | 10
47 | Jednorazowy balon do poszerzania achalazji |  | Jednorazowy balon do poszerzania achalazji; średnica balonu 30mm, 35 mm,40 mm,długość balonu 100mm; długość robocza narzędzia 1000mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; maksymalne ciśnienie 1,3 ATM; na końcu dystalnym narzędzia znajduje się zwężana, giętka końcówka o długości 2cm ułatwiająca przejście przez zwężenie; kompatybilna prowadnica minimum 0,035'', 1 sztuka w opakowaniu Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 1
48 | Protezy 12Fr |  | Prosta lub z zagięciem środkowym lub z zagięciem dwunastniczym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 12 Fr, odległość między listkami 50mm-180mm, średnica wewnętrzna protezy 2,64mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widczenia; 1 sztuka w opakowaniu Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 10
49 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 12FR |  | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 12Fr typu one-action, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk , posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; minimalna średnica kanału roboczego 4,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 2
50 | Trójkanałowy papilotom jedorazowy |  | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG); posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu, posiada kanał oraz osłonkę umożliwiającą jej rozdzielenie podczas wymiany narzędzi; długość narzędzia 1950mm; długość noska 3mm; długość cięciwy 20mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,4Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); 1 sztuka w opakowaniu | szt | 5
51 | Jednorazowy balon do usuwania złogów |  | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej cześci cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1950mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy od 35cm końcówki dystalnej (distal-wireguided); minimalna średnica kanału roboczego 3,2; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 1
52 | Coagrasper |  | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w górnym lub dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650 - 2300mm; szerokość otwarcia łyżeczek 4-5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 - 3,2mm; dostarczane w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 10
53 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów |  | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 15mm, 18mm, 20,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej cześci cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1950mm, maksymalna pojemność 5,6ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy od 35cm końcówki dystalnej ; minimalna średnica kanału roboczego 3,2; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 1
54 | Balon do poszerzanaia dróg żółciowych |  | Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4mm-6mm, długość balonu 20 mm-40mm; do prowadnicy 0,035 mm Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 1
55 | Jednorazowa proteza plastikowa złożona |  | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z polietylenu zawierającego środek kontrastujący; średnica protezy 7Fr, odległośc między listkami 50mm-150mm; długość narzędzia 1900mm; średnica wewnętrzna 1,73mm; powierzchnia przekroju otworu drenującego 1,13mm2; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 5
56 | Jednorazowa proteza plastikowa złożona |  | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA; średnica protezy 8,5Fr, długość protezy 50mm-150mm; długość narzędzia 1900mm; średnica wewnętrzna 1,91mm; powierzchnia przekroju otworu drenującego 2,24mm2; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 5
57 | Jednorazowa proteza plastikowa złożona |  | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA; średnica protezy 10Fr, długość protezy 50mm-150mm; długość narzędzia 1900mm; średnica wewnętrzna 2,34mm; powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56mm2; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia, minimalna średnica kanału roboczego 3,7mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 5
58 | Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna |  | Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 10mm,15mm;25mm średnica drutu 0,3mm; średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 2300mm; dostarczane w sterylnych pakietach; 10 sztuk w opakowaniu; Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 20
59 | jednorazowy litotryptor |  | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,6mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); posiada funkcję rotacji; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 1
60 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów |  | Jednorazowy koszyk do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanalu roboczego endoskopu 3,7mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 2
61 | Jednorazowa proteza plastikowa |  | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA; średnica protezy 12Fr, długość protezy 50mm-150mm; długość narzędzia 1900mm; średnica wewnętrzna 2,64mm; powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56mm2; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia, minimalna średnica kanału roboczego 4,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 1
62 | pułapka na polipy |  | Jednorazowa pułapka na polipy, 1 komorowa; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym; produkt niesterylny; 25 sztuk w opakowaniu | szt | 200
63 | Port do podłączeń ze szpikulcem |  | Port do podłączeń ze szpikulcem; rurki o łącznej długości 354cm wykonane z PCV, szpikulec (trzpień) wykonany z ABS (acrylonitrile butadiene styrene); złącze luer do przyłączania narzędzia; do stosowania dla jednego pacjenta; pakowane sterylnie; 10szt w opakowaniu | szt | 20
64 | Szoteczka cytologiczna jednorazowa |  | Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; długość narzędzia 1900mm, długość szczoteczki 10mm, średnica szczoteczki 3mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; posiada 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach szczoteczki; posiada port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnicą 0,89mm (0,035''), na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki po prowadnicy na całej jej długości; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 1
65 | nasadki do ESD |  | Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu MIĘKKIE, PROSTE z otworkiem bocznym do zabiegów ESD – opk 10 szt Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 30
66 | Hemostatycznne szczypce elektrochirurgiczne |  | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w obrębie żołądka; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 6,5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu | szt | 1
67 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do odźwiernika i dwunastnicy |  | Jednorazowa proteza samorozprężalna do odźwiernika i dwunastnicy; wykonana z nitinolu, częściowo pokrywana silikonem; posiada 1 lasso do repozycji; górny kołnierz niepokrywany i poszerzony; posiada 16 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na kołnierzach i po 4 w części zakończenia silikonowego pokrycia; długość całkowita protezy 90-130mm; średnica 20mm, średnica dolnego kołnierza 22mm, średnica górnego kołnierza 40mm; długość aplikatora TTS 230cm, średnica aplikatora 3,4mm/10,2Fr; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 1
68 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dwunastnicy |  | Jednorazowa proteza samorozprężalna wykonana z nitinolu; niepokrywana, wykonana z dwóch warstw siatki, długość całkowita 80-140mm; średnica 20mm; 1 lasso; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku protezy; aplikator o długości 230cm i średnicy 3,4mm/10,2Fr; 1 szt. w opakowaniu; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 1
69 | Jednorazwoa proteza samorozprężalna jelitowa,niepokrywana |  | Jednorazowa, niepokrywana proteza samorozprężalna; wprowadzana przez endoskop; wykonana z nitinolu; podwójna siatka minimimlizuje wrastanie tkanki; średnica protezy 22-24mm, średnica kołnierzy 28-30mm, długość całkowita protezy 80-170mm; 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 na w części środkowej; długość aplikatora 230cm, średnica aplikatora 3,4mm/10,2Fr; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 1
70 | Jedorazowa proteza samorozprężalna jelitowa,częściowo pokrywana |  | Jednorazowa proteza samorozprężalna; w środkowej części wzmocniona podwójną warstwą nitynolowej siatki, pomiędzy którymi znajduje się membrana z silikonu; kołnierze niepokrywane; 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej.Długość całkowita 60-140mm; średnica części środkowej 22mm, średnica kołnierzy 28mm; aplikator o długości 230cm i średnicy 3,4mm/10,2Fr; 1 szt. w opakowaniu; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 1
71 | Jednorazowa proteza samorozprężalna jelitowa pokrywana |  | Jednorazowa proteza samorozprężalna; w całości pokrywana silikonem; wprowadzana przez endoskop; posiada 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej; 1 lasso; długość całkowita 100-130mm; średnica kołnierzy 26mm, średnica części środkowej 20mm; aplikator o dlugości 230cm i średnicy 3,4mm/ 10,2Fr; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 szt. w opakowaniu. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 1
72 | Jednorazowa proteza samorozprężalna jelitowa |  | Proteza samorozprężalna wykonana z nitinolu, dojelitowa, powlekana silikonem na całej długości; asymetryczna, 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku protezy; posiada 2 lassa służące do repozycjonowania; długość całkowita protezy 50-150mm; średnica 24mm; średnica kołnierzy 32mm; średnica aplikatora 8mm/24Fr, długość aplikatora 70cm. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 1
73 | Jednorazwoa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych niepowlekana |  | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; do protezowania równoległego; 9 złotych znaczników radiologicznych: 3 na kołnierzach i 3 na środku protezy; długość robocza i długość całkowita 40-120mm, średnica 6-8mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 1,97 mm/5.9 Fr, posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze Dobra widoczność fluoroskopowa; do stosowania z prowadnicą 0,025". Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 1
74 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych niepowlekana |  | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych; wprowadzana przezskórnie; niepokrywana przeznaczona do leczenia zwężeń wnęki wątroby; w części środkowej powiększone oczka siatki; 16 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i po 4 na granicy strefy z powiększonymi oczkami siatki, długość całkowita 60-120mm, średnica 10mm; średnica kołnierzy 13,5mm aplikator o długości 60cm i średnicy 2,33mm/7Fr. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 2
75 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych niepowlekana |  | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przezskórnie; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku, długość całkowita 40-120mm, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5mm; aplikator o długości 60 cm, śr. 2,33/7Fr. Dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 5
76 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych powlekana |  | Jednorazowa, samorozprężalna, proteza do dróg żółciowych; pokrywana silikonem, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; posiada listki zapobiegające migracji na obydwu końcach, długość całkowita 60-120mm; średnica 6-10mm; posiada 16 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 w części środkowe oraz po dwa na listkach antymigracyjnych na każdym z końców; aplikator o długości 180cm i średnicy 2,8mm (8,5 Fr);posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 1
77 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych powlekana |  | Jednorazowa, samorozprężalna, proteza do dróg żółciowych; pokrywana silikonem, wykonana z nitynolu; wprowadzana przezskórnie; posiada listki zapobiegające migracji na obydwu końcach, długość całkowita 40-120mm; średnica 10mm; ; posiada 16 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 w części środkowe oraz po dwa na listkach antymigracyjnych na każdym z końców; aplikator o długości 60cm i średnicy 2,8mm (8,5 Fr), posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 1
78 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych powlekana |  | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu , krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40-120mm; średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 9 Fr (3 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 1
79 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych powlekana z otworami |  | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 40-120mm; średnica 8-10mm; średnica kołnierza 11.5mm-13,5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr (2,66mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 20
80 | Proteza samorozprężalna do przełyku, z zastawką antyrefluksową, pokryta silikonem |  | Proteza samorozprężalna do przełyku, z zastawką antyrefluksową, wykonana z nitynolu; w całości pokryta silikonem; kołnierz proksymalny w kształcie kości minimalizuje przerost tkanki; kołnierz dystalny w kształcie kielicha zapobiega przemieszczaniu; długość całkowita 90 mm-120mm, średnica protezy 22 mm, średnice kołnierzy 28mm; 2 lassa do repozycji; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24 F; Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 1
81 | Proteza samorozprężalna przełykowa, w całości powlekana silikonem |  | Proteza samorozprężalna przełykowa wykonana z nitinolu; w całości powlekana silikonem; środkowa część z dodatkową powłoką silikonową w celu minimalizacji owrzodzeń i zapobieżeniu zaginaniu protezy; do terapii po rękawowej resekcji żołądka; długość całkowita protezy 180mm, 210mm, 240mm; średnica protezy 32-28-28; długość aplikatora 90cm; średnica aplikatora 8mm/24Fr; 2 lasso; 16 znaczników radiologicznych Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 1
82 | Jednorazowa proteza do drenażu trzustkowego, pokrywana |  | Samorozprężalna proteza do drenażu trzustkowego; wskazana do stosowania w celu ułatwienia przezżołądkowego lub przezdwunastniczego, endoskopowego objawowego drenażu pseudotorbieli trzustki lub objawowej otorbionej martwicy, przylegającej do ściany żołądka lub jelita; pokrywana silikonem na całej długości, wykonana z nitinolu; średnica protezy 12mm,14mm, 16mm, długość całkowita 30mm-40mm, średnica kołnierzy 24mm, 26mm, 28mm, szerokość kołnierzy po 3,5mm i 4mm; 1 lasso; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,5mm (10,5Fr), posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach i 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 1
83 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do odźwiernika i dwunastnicy |  | Jednorazowa proteza samorozprężalna do odźwiernika i dwunastnicy; wykonana z nitinolu, częściowo pokrywana silikonem; posiada 1 lasso do repozycji; proksymalny koniec bardzo poszerzony, niepokrywany ; posiada 12 złotych znaczników: 4 na końcu proksymalnym oraz po 4 na granicy części pokrywanej i niepokrywanej i na dystalnym końcu protezy; długość całkowita protezy 60mm-110mm, średnica części roboczej 20mm, średnica dystalnego kołnierza 22mm, średnica proksymalnego kołnierza 40mm; długość aplikatora TTS 230cm, średnica aplikatora 3,4mm/10,2Fr; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 1
84 | Jednorazowa metalowa proteza samorozprężalna z nitinolu dojelitowa częściowo pokrywana |  | Jednorazowa metalowa proteza samorozprężalna z nitinolu dojelitowa częściowo pokrywana silikonem w części roboczej, na kołnierzach niepokrywana; wprowadzana przez kanał roboczy endoskopu (through-the-scope TTS), posiada 2 lassa do repozycjonowania i do usuwania; długość 60mm i 80mm; średnica protezy 20mm; średnica mniejszego kołnierza 26mm, średnica większego kołnierza 40mm; aplikator o długości 230cm i średnicy 3,4mm/10,2Fr; posiada 12 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze Do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 1
85 | Igła aspiracyjna EUS 19G |  | Igła aspiracyjna jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; Igła o średnicy 19G, końcówka igły wykonana z nitynolu, ostrze igły typu Menghini, doskonała widoczność w obrazie USG. Mandryn zaokrąglony, wykonany z nitynolu. Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie zawiera 5 szt. | szt | 5
86 | igła aspiracyjna EUS 22G |  | Igła aspiracyjna jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; Igła o średnicy 22G, końcówka igły wykonana nitynolu, ostrze igły typu Menghini, doskonała widoczność w obrazie USG. Mandryn zaokrąglony, wykonany z nitynolu.Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie zawiera 5 szt. | szt | 20
87 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku |  | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma | szt | 20
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
Wykonawca zapewni komis na czas trwania umowy:
poz 74 - 1 sztuka, rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 75- 1 sztuka, rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 78 - po 1 sztuce z każdego rozmiaru; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 79 - 1 sztuka, rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 81 - 1 sztuka, rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 83 - 1 sztuka, rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 84- 1 sztuka, rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki

## 5
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 5
Zamawiający wymaga od oferentów dokumentów poświadczających możliwość wykonania u pacjentów badań MRI dla poz:1-17, 28-32
Zamawiający wymaga dla pozycji:15,16, 30,31 rejestracji w klasie III wyrobów medycznych, potwierdzonej certyfikatem
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Stapler okrężny jednorazowy |  | Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 21 mm , 25 mm, 28 mm , 31 mm , 33 mm , z automatyczną regulacją docisku zszywek; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance; w średnicach 21 mm , 25 mm i 28 mm możliwość wyboru wysokości zszywki - 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem; w średnicach 31 mm oraz 33 mm zszywka o wys.4,8 mm przed zamknięciem; stapler o długości standardowej lub laparoskopowy. Zamawiający określi długość , średnicę staplera oraz wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt | 51
2 | Stapler okrężny trzy rzędy zszywek |  | Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 28 mm , 31 mm, z automatyczną regulacją docisku zszywek; 3 rzędy tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach,do tkanki średnio-grubej( 3,0-3,5-4,0mm) . Średnicę staplera oraz w przy składaniu zamówienia. | szt | 3
3 | Kowadełko do zespoleń kompatybilne ze staplerem okrężnym |  | Kowadełko fabrycznie wstępnie załamane i założone na sondę żołądkową o dł.ok.100 cm, po połączeniu ze staplerem ponownie "wstaje" by załamać się po oddaniu strzału; kompatybilne z jednorazowym staplerem okrężnym o średnicy 25 mm, zakrzywionym w rozmiarze XL. (1op.=3szt.) | szt | 3
4 | Stapler liniowy 45mm, wysokość zszywek 3,5mm lub 4,8mm |  | Stapler liniowy jednorazowego użytku 45 mm , z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm . Zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.Zamawiający określi wysokość zszywki przy skladaniu zamówienia. | sztuka | 54
5 | Ładunki do staplera liniowego 45 mmm, wysokośź zszywek 3,5mm lub 4,8mm |  | Ładunki do staplera liniowego jednorazowego użytku 45 mm , z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm ; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowao tkance.Zamawiajacy okresli wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. (1op.=6szt.) | sztuka | 12
6 | Stapler liniowy 60mm, wysokość zszywek 3,5mm lub 4,8mm |  | Stapler liniowy jednorazowego użytku 60 mm , z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm . Zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.Zamawiający określi wysokość zszywki przy skladaniu zamówienia. | sztuka | 12
7 | Ładunki do staplera liniowego 60mm, wysokość zszywek 3,5mm lub 4,8mm |  | Ładunki do staplera liniowego jednorazowego użytku 60 mm , z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm ; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.Zamawiajacy określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. (1op.=6szt.) | sztuka | 12
8 | Stapler tnąco-szyjący liniowy z nożem 60mm, wysokość zszywek 2,5mm, 3,8mm lub 4,8mm |  | Atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 60 mm posiadający nóż w ładunku ( z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm lub 2,5 mm przed zamknięciem ; zszywki wykonane z drutu obustronnie splaszczonego dla uzyskannia pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiajacy określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | sztuka | 12
9 | Ładunki do staplera liniowego z nożem 60mm,wysokość zszywek 2,5mm, 3,8mm lub 4,8mm |  | Ładunki tnąco-szyjące 60 mm posiadające nóż w ładunku ( z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm ; 3,8 mm lub 2,5 mm przed zamknięciem ; zszywki wykonane z drutu obustronnie splaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiajacy określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. (1op.=6szt.) | sztuka | 12
10 | Stapler liniowy z nożem 80mm,wysokość zszywek 3,8mm lub 4,8mm |  | Atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 80 mm posiadający nóż w ładunku ( z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem ; zszywki wykonane z drutu obustronnie splaszczonego dla uzyskannia pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiajacy określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | sztuka | 6
11 | Ładunki do staplera liniowego z nożem 80mm 3,8mm lub 4,8mm |  | Ładunki tnąco-szyjące 80 mm posiadające nóż w ładunku ( z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem ; zszywki wykonane z drutu obustronnie splaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiajacy określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. (1op.=6szt.) | sztuka | 6
12 | Ładunki do staplera liniowego z nożem 100mm,wysokość zszywek 3,8mm lub 4,8mm |  | Atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 100 mm posiadający nóż w ładunku ( z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem ; zszywki wykonane z drutu obustronnie splaszczonego dla uzyskannia pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiajacy określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | sztuka | 6
13 | Ładunki do staplera liniowego z nożem 100mm,wysokość zszywek 3,8mm lub 4,8mm |  | Ładunki tnąco-szyjące 100 mm posiadające nóż w ładunku ( z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem ; zszywki wykonane z drutu obustronnie splaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiajacy określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. (1op.=6szt.) | sztuka | 6
14 | Stapler endoskopowy Endo GIA Ultra |  | Uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy , o dł. trzonu 6cm, 16 cm lub 26cm wspólny dla łasdunków prostych i artykulacją dł.30mm, 45mm lub 60mm, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy , możliwość rotacji o 360°. Długość staplera zamawiający określi przy składaniu zamówienia (1op.=3szt.) | sztuka | 75
15 | Ładunki 60mm do tkanki naczoniowo-średniej lub średnio-grubej do staplera endoskopowego |  | Ładunki jednorazowego użytku do uniwersalnego staplera endoskopowego zamykająco-tnące, z nożem w magazynku,mieszczące 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o dł. linii szwów 60mm, posiadajace artykulację 45stopni w dwie strony, przeznaczone do zamykania tkanki średnio-naczyniowej (2,0-2,5-3,0mm) lub średnio-grubej( 3,0-3,5-4,0mm). Zakres tkankowy zamawiający określi przy składaniu zamówienia (1op.=6szt.) | sztuka | 180
16 | Ładunki 45mm do tkanki naczoniowo-średniej lub średnio-grubejdo staplera endoskopowego |  | Ładunki jednorazowego użytku do uniwersalnego staplera endoskopowego zamykająco-tnące, z nożem w magazynku,mieszczące 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o dł. linii szwów 45mm, posiadajace artykulację 45stopni w dwie strony, przeznaczone do zamykania tkanki średnio-naczyniowej (2,0-2,5-3,0mm) lub średnio-grubej( 3,0-3,5-4,0mm). Zakres tkankowy zamawiający określi przy składaniu zamówienia (1op.=6szt.) | sztuka | 90
17 | Ładunki łamane do endostaplerówl 45mm lub 60mm 3,5mm lub 4,8mm |  | Ładunki z artykulacją do endostaplerów zamykająco-tnących z nożem w magazynku, mieszczące 6 rzędów tytanowych zszywek o długości lini szwów 60mm lub 45 mm, posiadajace artykulację 45 stopni w dwie strony, pasujące do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków. Wysokość zszywek 4,8mm-po zamknięciu 2,0mm ( tk. gruba), lub 3,5mm-po zamknięciu 1,5 mm ( tk. standardowa). Długość ładunku oraz wysokość zszywki zamawiający określi przy składaniu zamówienia. (1op.=6szt.) | sztuka | 48
18 | Narzędzie do mocowania siatek |  | Narzędzie do mocowania siatek przepuklinowych 5 mm długości 35,5 cm z 30 tytanowymi spiralnymi klamrami | szt | 1
19 | Zestaw laparoskopowy 12mm |  | Jednorazowy zestaw trokarów do zabiegów laparoskopowych, w skład którego wchodzą: trokar bezostrzowy z automatyczną i bezobsługową redukcją 5-12mm, długość kaniuli 100mm + dodatkowa kaniula 5-12mm, trokar bezostrzowy 5mm, długość kaniuli 100mm + dodatkowa kaniula 5mm, igła Verresa 150mm, preparat antyroszeniowy do optyki | szt. | 6
20 | Trokar jednorazowy, 12mm, kaniula 100mm |  | Jednorazowy trokar o średnicy 12mm, długości kaniuli 100mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, trokar typu bezostrzowego z plastikowym ostrzem i ruchomą osłonką rozpychającą tkanki o kształcie stożka, automatyczna uszczelka w zakresie 5-12mm, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację bez odłączania wężyka z CO2 (1op.=6szt.). | szt. | 6
21 | Trokar jednorazowy, 12mm, kaniula 150mm |  | Jednorazowy trokar o średnicy 12mm, długości kaniuli 150mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, trokar typu bezostrzowego z plastikowym ostrzem i ruchomą osłonką rozpychającą tkanki o kształcie stożka, automtyczna uszczelka w zakresie 5-12mm, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację bez odłączania wężyka z CO2 (1op.=6szt.). | szt. | 6
22 | Trokar jednorazowy, 15mm, kaniula 100mm |  | Jednorazowy trokar o średnicy 15mm, długości kaniuli 100mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, trokar typu bezostrzowego z plastikowym ostrzem i ruchomą osłonką rozpychającą tkanki o kształcie stożka, automatyczna uszczelka w zakresie 5-12mm oraz 10-15mm z redukcją na 5mm, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację bez odłączania wężyka z CO2 (1op.=6szt.). | szt. | 6
23 | Trokar jednorazowy, 15mm, kaniula 150mm |  | Jednorazowy trokar o średnicy 15mm, długości kaniuli 150mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, trokar typu bezostrzowego z plastikowym ostrzem i ruchomą osłonką rozpychającą tkanki o kształcie stożka, automatyczna uszczelka w zakresie 5-12mm oraz 10-15mm z redukcją na 5mm, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację bez odłączania wężyka z CO2 (1op.=6szt. | szt. | 6
24 | Kaniula do trokara jednorazowego |  | Jednorazowa kaniula o średnicy 12mm, długość kaniuli 100mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5mm do 12mm, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający desuflację bez odłączania wężyka z CO2. Zamawiający określi średnicę kaniuli przy składaniu zamówienia(1op.=6szt.) | szt. | 6
25 | Zestaw laparoskopowy 11mm |  | Jednorazowy zestaw trokarów do zabiegów laparoskopowych, w skład którego wchodzą: bezpieczny trokar z liniowym ostrzem, z automatyczną i bezobsługową redukcją 5-11mm, długość kaniuli 100mm + dodatkowa kaniula 5-11mm, bezpieczny trokar z liniowym ostrzem 5mm, długość kaniuli 100mm + dodatkowa kaniula 5mm, igła Verresa 120mm | szt. | 6
26 | Jednorazowy, jałowy preparat zapobiegający parowaniu optyki |  | Jednorazowy, jałowy preparat zapobiegający parowaniu optyki w laparoskopii w butelce zwierającej 6g roztworu, 20 szt w op. | szt. | 20
27 | Jednorazowa igła Verresa , długa 150 mm |  | Jednorazowa igła Verresa do wytwarzania pneumoperitoneum, jednorazowego użytku, dł. 150 mm, stalowa, kaliber 14G, przezroczysty uchwyt z czerwonym wskaźnikiem bezpieczeństwa (1op.=12szt.) | szt. | 12
28 | Ładunki do staplera laparoskopowego 60mm do tkanki bardzo grubej |  | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm, przeznaczony do tkanki bardzo grubej, pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków (1op.=6szt.) | szt. | 24
29 | Ładunek radialny z nożem |  | Ładunek radialny z nożem z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60 mm do uniwersalnego staplera endoskopowego. Zszywki o wysokościi 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem do tkanki średnio- grubej lub (2,0-2,5-3,0mm) do tk. średnio-naczyniowej (1op.=6szt.) | sztuka | 6
30 | Ładunek do staplera laparoskopowego |  | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący z zagiętą końcówką kowadełka oraz dołączona silikonową sondą, z nożem w ładunku, umieszczajacy 6 rzędów tytanowtch zszywek ( 3+3) o dł. linii szwów 30 mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45stopni, do tkanki średnio-grubej, pasujący do uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków . Opakowanie x 6 szt | sztuka | 36
31 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący z zagiętą końcówką kowadełk |  | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący z zagiętą końcówką kowadełka oraz dołączona silikonową sondą, z nożem w ładunku, umieszczajacy 6 rzędów tytanowtch zszywek ( 3+3) o dł. linii szwów 45 mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45stopni, do tkanki średnio-grubej, pasujący do uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków . Opakowanie x 6 szt | sztuka | 36
32 | Klipsownica jednorazowa do zabiegów laparoskopowych |  | Klipsownica jednorazowa do zabiegów laparoskopowych, posiadająca 20 tytanowych klipsów w rozmiarze ML "średnio-duże" (9mm po zamknięciu ), załadowanych w magazynku, przechodząca przez trokar o średnicy 10mm, posiadająca przeźroczysty, obracający się o 360 stopni trzonek i wskaźnik pozostałych klipsów. Szczęki nachylone pod kątem 15 stopni. Opakowania x 6 szt | sztuka | 24
33 | Thoracoport |  | Trokar jednorazowego użytku do narzędzi o średnicy 10,5mm, 11,5 mm lub 15mm rękaw nieprzewodzący. Zamawiający określi rozmiar składając zamówienie. Opakowania x 12 sztuk | sztuka | 60
34 | Worek do pobierania próbek , jednorazowego użytku |  | Worek do pobierania próbek , jednorazowego użytku, sterylny, poliuretanowy 6,4x23cm (lub 17cmx24cm) z elastyczną metalową obręczą ułatwiająca pobieranie próbek Sztywny trzon długości 29,5cm o średnicy 15mm,pojemność 1500 ml, energomiczna rękojeść nożycowa z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce. (opakowanie= 3 szt.) | sztuka | 3
35 | Sterylny retraktor ran chirurgicznych XS |  | Sterylny retraktor ran chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połączonych trwałą folią, umożliwiajacy 360 stopniową retrakcję. Rozmiar XS ( nacięcie rany 2- 4cm). Opakowanie x 5 szt | sztuka | 5
36 | Sterylny retraktor ran chirurgicznych S |  | Sterylny retraktor ran chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połączonych trwałą folią, umożliwiający 360 stopniową retrakcję. Rozmiar S nacięcie rany 2,5-6cm). Opakowanie x 5 szt | sztuka | 5
37 | Jednorazowe bezprzewodowe narzędzie do preparowania ultradźwiękowego, |  | Jednorazowe bezprzewodowe narzędzie do preparowania ultradźwiękowego, o długości trzonu: 13, 26 lub 39 cm, srednica trzonu 5 mm. Współpracujące z bezprzewodowym generatorem pracującym w technologii ultradźwiękowej. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) |  | 48
38 | Jednorazowa elektroda monopolarna |  | Jednorazowa elektroda monopolarna posiadająca standardowy tryb pracy monopolarnej w postaci cięcia i koagulacji oraz dodatkowo tryb pracy typu "Valleylab", współpracująca z platformą elektrochirurgiczną ForceTriad, każda elektroda posiada 3 przyciski oraz dodatkowo suwak do sterowania nastawieniami mocy bezpośrednio z pola jałowego. (1op.=25szt.) |  | 25
39 | Przewód laparoskopowy |  | Wielorazowy przewód monopolarny do narzędzi laparoskopowych, z wtykiem 4mm, współpracujący z generatorem Force Triad. |  | 1
40 | Przedłużka Elektrody |  | Wielorazowa przedłużka do elektrod czynnych wielorazowych, o długości roboczej 10,2cm i średnicy trzonka 2,4mm. |  | 1
41 | Eletroda Czynna Jednorazowa |  | Elektroda czynna wielorazowego użytku, na stałe połączona z kablem o długości 4,6m, posiadająca przyciski koagulacji i cięcia oblane silikonem, uchwyt również oblany silikonem, posiadająca wtyk na jeden bolec lub 3 bolce, dostarczona z elektrodą nożową z trzonkiem o śr. 2,4mm, nadająca się do sterylizacji gazowej lub parowej. Zamawiający określi rodzaj wtyku przy składaniu zamówienia. 1 op= 10 szt. |  | 10
42 | Eletroda Czynna Jednorazowa |  | Jednorazowa elektroda czynna z przełącznikiem przyciskowym, dostarczona z plastikowym futerałem do umieszczenia w polu operacyjnym, z przewodem przyłączeniowym o długości 4,5m, z wyjmowalną elektrodą ostrzową o średnicy 2,4mm, współpracująca z generatorami typu Valleylab, 1 op.=50szt. elektrod. |  | 150
43 | Kabel do Pincety Bipolarnej |  | Wielorazowy przewód do pincety bipolarnej, nadający się do sterylizacji gazowej lub parowej, posiadający odlewany wtyk, współpracujący z generatorami typu Valleylab lub Erbe, długość przewodu 4,5 m. Zamawiający określi rodzaj generatora przy składaniu zamówienia. |  | 1
44 | Pinceta Bipolarna |  | Wielorazowa pinceta bipolarna, współpracująca z wielorazowym kablem. |  | 1
45 | Power Shell |  | Jednorazowa osłona staplera wielorazowego |  | 30
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
Wykonawca zapewni komis na czas trwania umowy :
poz. 1 : rozmiar 21,25, 28, 31 po 6 szt. - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 3 szt.
poz. 4 : po 6 sztuk z każdego rozmiaru - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 6 szt.
poz. 5 : po 6 sztuk z każdego rozmiaru - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 6 szt.
poz. 6 : po 6 sztuk z każdego rozmiaru - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 6 szt.
poz. 7 : po 6 sztuk z każdego rozmiaru- rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 6 szt.
poz. 8 : po 6 sztuk z każdego rozmiaru - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 3 szt.
poz. 9 : po 6 sztuk z każdego rozmiaru. - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 3 szt.
poz. 10 : po 6 sztuk z każdego rozmiaru- rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 3 szt.
poz. 11 : po 6 sztuk z każdego rozmiaru- rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 3 szt.
poz. 14 : po 6 sztuk z każdego rozmiaru, rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 3 szt.
poz. 15 : po 6 sztuk z każdego rozmiaru - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 3 szt.
poz. 16 : po 6 sztuk z każdego rozmiaru - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 3 szt.
poz. 17 : po 6 sztuk z każdego rozmiaru - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 3 szt.
poz. 28 : 6 szt. - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 3 szt.
poz. 30 : 6 szt. - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 3 szt.
poz. 31 : 6 szt. - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 3 szt.
poz. 32 : 6 szt. - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 3 szt.
poz. 33 : po 12 sztuk z każdego rozmiaru - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 6 szt.
poz. 34 : po 2 opakowania - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 1 op.
poz. 35 : po 10 szt. - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 5 szt.
poz. 36 :po 10 szt. - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 5 szt.
poz. 37 : po 6 szt. z każdego rozmiaru - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 3 szt.
poz. 45 : 6 szt. - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu 3 szt.

## 6
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 6
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Zamwiający wymaga dla wyrobów medycznych z poz. 1-5, 14,16,18,33 aby posiadały kod UDI, zgodnie z przepisami ustawy z 7 kwietnia o wyrobach medycznych
Zamawiający wymaga od oferentów dokumentów poświadczających możliwość wykonania u pacjentów badań MRI dla poz:1-5, 20, 33.
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Stent samorozprężalny do przełyku |  | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki 80%, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy jedną ręką. Pętla typu lasso umożliwia repozycjonowanie stentu natychmiast po umieszczeniu. Wymagane rozmiary stentu z odkrytymi kołnieżami średnica 20 mm dł. 8, 10, 12.5 i 15 cm, stent całkowicie powleczony 8, 10 i 12 cm średnica 18 lub 20 mm, cewnik wprowadzający 8 mm. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 20
2 | Stent samorozprężalny do przełyku |  | Stent samorozprężalny nitinolowy do "zmain łagodnych" w przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki 80%, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy jedną ręką. Pętla typu lasso umożliwia repozycjonowanie stentu po umieszczeniu, usunięcie w określonym czasie. Wymagane rozmiary stentu całkowicie powleczonego 8, 10 i 12 cm średnica 18 lub 20 mm, cewnik wprowadzający 8 mm. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 1
3 | Stent samorozprężalny do dróg żółciowych |  | Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnicą 0,035’’. Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10 cm. Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10 mm). Średnica stentu częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10 mm). Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczania. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. Przeznaczony do jednorazowego użytku. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 20
4 | Stent samorozprężalny do jelita grubego |  | Stenty jelitowe. Proteza jelitowa samorozprężalne, nitinolowe, stent nie pokryty. Markery RTG widoczne na zestawie wprowadzającym określające długość protezy po rozprężeniu, plus markery na końcach protezy. Zestaw wprowadzający średnicy 10 Fr giętki, przezroczysty, zbrojony wewnętrznie, wprowadzana przez kanał wewnętrzny endoskopu Proteza uwalniana całkowicie jedną ręką, z rękojeścią umożliwiającą wielokrotne rozkładanie i zamykania protezy w trakcie zabiegu w celu jej umiejscowienia. Średnice protez w miejscu zwężenia 25 mm a w miejscu fiksacji 30 mm. Rozmiary 6, 8 i 10 cm. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 20
5 | Stent samorozprężalny do dwunastnicy |  | Stenty jelitowe. Proteza dwunastnicza samorozprężalne, nitinolowe, stent nie pokryty. Markery RTG widoczne na zestawie wprowadzającym określające długość protezy po rozprężeniu, plus markery na końcach protezy. Zestaw wprowadzający średnicy 10 Fr giętki, przezroczysty, zbrojony wewnętrznie, wprowadzana przez kanał wewnętrzny endoskopu Proteza uwalniana całkowicie jedną ręką, z rękojeścią umożliwiającą wielokrotne rozkładanie i zamykania protezy w trakcie zabiegu w celu jej umiejscowienia. Średnice protez w miejscu zwężenia 22 mm a w miejscu fiksacji 27 mm. Rozmiary 6, 9 i 12 cm. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 20
6 | Prowadnik do protezowania przełyku |  | Prowadnik jednorazowego użytku stosowany do protezowania przełyku, zwiększona średnica wewnętrznego zwoju prowadnika pozwala na wykorzystanie ultra sztywnego rdzenia zachowując elastyczność końcówki. długość prowadnika 260 cm, dł. elastycznej końcówki 3 cm. | sztuka | 100
7 | Prowadnik ercp |  | Prowadnica jednorazowego użytku do zabiegów ECPW, dwukolorowa, przez co identyfikująca ruch, dł. 260 i 480 cm, 5 cm koniec cieniodajna, pokryta hydrofilnie, dostępna w rozmiarach 0,021’’, 0,025’’ i 0,035’’, końcówka prosta i zagięta w wersji 0,035" dł. 480 cm. Sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 200
8 | Hemospray |  | Przyrząd hemostatyczny z kartridżem z CO2 endoskopowy do tamowania krwawień w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 lub 10 Fr, długość 220 cm. Obojętny proszek bentonitowy podawany z użyciem systemu podawania zasilanego dwutlenkiem węgla, przez cewnik wprowadzony przez kanał roboczy endoskopu, który zapewnia dostęp do miejsca krwawienia. Sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 2
9 | Zestaw do opaskowania żylaków |  | Ligator wielopodwiązkowy stosowany do endoskopowego podwiązywania żylaków przełyku nad/ lub w miejscu połączenia żołądkowo-przełykowego oraz do podwiązywania wewnętrznych guzków krwawniczych. Magazynek Opti-Vu posiada pleciony sznur zapadkowy oraz wpuszczone w niego gumki. Nasadka na czoło endoskopu o powiększonym polu widzenia z zatopionym sznurkiem. Wyraźny sygnał gdy pozostała do rozmieszczenia ostatnia gumka. Przedostatnia gumka przeźroczysta. Każdy zestaw powinien zawierać magazynek Opti-Vu z gumkami do obliteracji, sznur zapadkowy, cewnik ładujący, precyzyjny uchwyt oraz adapter irygacyjny. Ilość gumek 4, 6 i 10szt, zew. średnica endoskopu 8,6-9,2, 9,5-11,5, 9,5-13, 11-14 mm. | sztuka | 20
10 | Poszerzdło do dróg żółciowych |  | Poszerzadło do dróg żółciowych sztywne, dostępne w rozmiarach 8.4 i 9,6 Fr, dł. 195 cm, cewnik 7 Fr koniec temperowany do 5 Fr na dł. 5 cm, do prowadnicy 0,035’’. Sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 20
11 | Kosz |  | Koszyk jednorazowego użytku do usuwania złogów i ciał obcych, skrętny, twardy monofilament, cewnik 6.9 Fr dł. 194 cm, rozmiary 1.5x3.5, 2x4 i 3x6 cm, minimalny kanał roboczy endoskopu 2,8 mm. Obrotowa rączka pin-vise wspomagająca chwytanie złogów. Pakowane jałowo. | sztuka | 10
12 | Tusz |  | Tatuaż endoskopowy ze specjalnie opracowaną, biokompatybilną, przebadaną klinicznie zawiesiną przeznaczoną do endoskopowego tatuowania lub zaznacznia zmian w przewodzie pokarmowych.Każda strzykawka zawiera 5ml zawiesiny zawierającej wysoce oczyszczone, bardzo drobne cząstki węgla, które pozostają w miejscu wstrzyknięcia podśluzówkowego, tworząc trwały tatuaż. Każda sterylizowana parą, niepirogenna strzykawaka zawiera 5 ml następujących składników: woda, polysorbate 80, glicerol, alkohol benzylowy, symetykon, sadza o wysokim stopniu czystości. opakowanie zawiera 10 strzykawek. | op. | 2
13 | Cystotom |  | Cystotom do przezżołądkowego lub przezdwunastniczego nakłucia elektrochirurgicznego torbieli rzekomej trzustki. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, cewnik zewnętrzny 10 Fr / dł. 165 cm, cewnik wewnętrzny 5 Fr / 190 cm, 10 Fr pierścień diatermiczny na prowadnik 0,035’’. Połączenie noża igłowego i pierścienia diatermicznego eliminuje potrzebę wymiany narzędzi, co skraca zabieg. Ostrze tnące o średnicy 0,038 cali. Sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 10
14 | Stent |  | Stent trzustkowy z otworami ułożonymi spiralnie drenującymi na całej długości, cztery języki uniemożliwiające migrację, temperowany koniec. Rozmiar 3, 5, 7, 8.5 i 10 Fr, długość od 3cm do 15cm. Wykonany z polietylenu, sterylny. | sztuka | 40
15 | Prowadnica do bardzo trudnych kaniulacji dróg żółciowych lub trzystki |  | Prowadnica jednorazowego użytku do zabiegów ECPW do trudnych kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych z hydrofilnie powleczonym zakończeniem na długości 5,8 cm, atraumatyczna, elastyczna, platynowa spiralna końcówka długości 4 cm, dająca cień w promieniach RTG, prosta lub zagięta. Końcówka zagięta posiadająca zdolność przenoszenia obrotu w stosunku 1:1, co ułatwia wprowadzanie prowadnicy przez zwężenie. Prowadnica ze wzmocnionym nitinolowym rdzeniem ułatwiającym wprowadzanie oraz z systemem zapewniającym endoskopową wizualizację ruchu i głębokości wprowadzenia. Długość 260 i 450 cm, średnica 0,25” i 0,35”. Sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 20
16 | Stent plastikowy |  | Stent trzustkowy z otworami ułożonymi spiralnie drenującymi na całej długości, dwa języki uniemożliwiające migrację, temperowany koniec. Rozmiar 5Fr dł. 3, 5, 7 cm, 7 Fr dł. 3cm. Wykonany z polietylenu, sterylny. Stent trzustkowy z otworami ułożonymi spiralnie drenującymi na całej długości pojedynczy "pig tail" zaopatrzony w marker widoczny w skopii. Wykonany z polietylenu, sterylny. | sztuka | 30
17 | ZESTAW do wprowadzania stentów |  | Zestaw do protezowania dróg żółciowych jednostopniowy, średnica cewnika prowadzącego 5 i 6Fr na nim cewniki popychające w zależności od rozmiaru 8.5, 10 i 11 Fr, w dystalnym końcu cztery cieniodajne opaski ułożone co 5 cm na odcinku 20 cm umożliwiające ocenę odległości, długość 205cm, akceptujący prowadnik 0,035. Sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 5
18 | Protezy żółciowe |  | Stent stosowany do drenażu zablokowanych przewodów żółciowych. Produkt dostarczany jest jałowy i jest przeznaczony do jednorazowego użytku, wykonany z piletylenu. Wymagane rozmiary: średnica 7, 8.5, 10 i 11.5 Fr, długość 5, 7, 9, 12 i 15 cm. Współpracuje ze zestawem wprowadzającym OASIS oraz innymi zestawami wprowadzającymi firmy Cook. Produkt zawiera: - cieniodajny stent polietylenowy, - osłonkę umiejscawiającą (TFE). | sztuka | 100
19 | Cewnik |  | Sfinkterotom trójkanałowy, oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035", zakrzywiony. Cewnik 7 FR temperowany do 5 Fr dł.175 cm , cięciwa pleciona lub monofilament 20, 25 lub 30 mm, długość narzędzia minimalny kanał roboczy 2,8 mm. System Mark V® z cienodajnymi opaskami na 5, 10 i 15 cm od dystalnego końca cewnika stosowany w celu określenia głębokości kaniulacji. Sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 25
20 | Klipsownica |  | Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień, rozwarcie klipsa do 16 mm, funkcja rotacji 360° i możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem. Średnica giętkiego powleczonego cewnika 7 Fr dł. 230 cm. Możliwość rezonansu magnetycznego (statyczne pole magnetyczne o indukcji 3T do 1.5T). Sterylny, jednorazowego użytku. | szt | 2
21 | Sonda Nosowo-żółciowa |  | Sonda nosowo- żółciowa stosowany do czasowego drenażu dróg żółciowych przez użycie pozostającego na stałe cewnika. zestaw zawiera cewnik do przekładania przez nos oraz cewnik do podłączenia drenażu, ułatwiający płukanie i drenaż. Zestaw zawiera: prowadnica stal nierdzewna powlekana TFE, cewnik do przekaładania przez nos polichlorek winylu dł. 50 cm, cewnik drenujący kontrastujący się polietylen wersja pigtail z pętlą alpha i pigtail, średnica cewnika 5, 6, 7, 8.5 i 10 Fr, dł. cewnika 235 i 250 cm, liczba otworów 9 i 5, na prowadnik 0,035. Sterylny, jednorazowego użytku. | zest. | 5
22 | Cewnik PEG |  | Cewnik żywieniowy przeznaczony do zapewnienia dostępu do żołądka w celu żywienia dojelitowego, podawania leków i odbarczania poprzez uprzednio wykonany żołądkowo-jelitowy kanał stomii. Złożony z silikonowego balonu o objętości 5-7l, 5-10 i 20 ml, dwukanałowego trzonu, lejka z trzema portami oraz wspornika, który umożliwia właściwe umocowanie podczas żywienia dojelitowego, podawania leków i odbarczania. Rozmiar 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Fr. Urządzenie jest wyposażone w jeden zawór, który umożliwia napełnianie i opróżnianie silikonowego balonu. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt | 2
23 | Zestaw wprowadzający z prowadnikiem |  | Przezskórny zestaw dostępowy w skład którego wchodzą: igła 22G dł. 15 cm, prowadnik 0,018 dł 60 cm, kaniula usztywniająca, zestaw wprowadzający, koszulka z cieniodajną opaską. | szt | 2
24 | Cewnik do drenażu |  | Cewnik do drenażu dróg żółciowych z powłoką hydrofilną i opaską dł. 40 cm, średnica 8.5, 10.2 i 12 Fr i 14 Fr, boczne otwory drenujące w ilości 32, system Mac-Loc gwarantujący utrzymanie krzywizny pigtaila. W zestawie plaster mocujący do skóry oraz obturatory. | szt | 2
25 | Cewnik do drenażu |  | Cewnik do drenażu z ultrathanu z powłoką hydrofilną o dł 40 cm i dostępny w średnicy 16,18,20 i 22 Fr z 6 otworami drenujacymi | szt | 26
26 | Cewnik do drenażu |  | drenaż typu pigtail 5 lub 6 otworów bocznych drenujacych. Na odcinku drenujacym z powłoką hydrofilną na 5 cm; dł 15 i 25 cm i rozm średnicy 6.3, 8.5, 10.2, 12 Fr z plastrem mocującym do skóry oraz zamykającym Mac Loc, który gwarantuje utrzymanie krzywizny pigtaila. W zestawie obturatory. | szt | 120
27 | Prowadnik, |  | Prowadnik, hydrofilny z miękką platynową, zagiętą końcówką, średnica 0,035'', dł. 145cm lub 80 cm | szt | 5
28 | Prowadnik, |  | Prowadnik Amplatz z PTFE z miękką zagietą końcówką o dł. 3 cm, średnica 0,035'', dł. 145cm lub 80 cm | szt | 5
29 | Igły do biopsji tkanek miękkich automatyczne typu Quick-Core. |  | Igły do biopsji tkanek miękkich automatyczne typu Quick-Core. Mały ciężar i zwarta budowa igły pozwalająca na jednoręczną obsługę igły podczas procedury. Wyposażone w precyzyjny i szybki mechanizm sprężynowy, skośny szpic ostrza i porowatą końcówkę, skalowanie co 1 cm.. Rozm 16G, 18G – dł 6,9,15,20cm Rozm 14G, 20G - dł.9, 15cm Rozm 19G - dł.60cm | szt | 120
30 | Igła biopsyjna |  | Igła do biopsji cyto-histologicznej. Używana do biopsji aspiracyjnej. Rozm, 21G dł 15 cm końcówka echotip | szt | 10
31 | Igła biopsyjna |  | Igła do biopsji cyto-histologicznej. Używana do biopsji aspiracyjnej. Rozm 18G, 20G, 22G - dł 10, 15, 20 cm Rozm 21G - dł.15, 20 cm Rozm.23G - dł.15cm | szt | 20
32 | Zestaw dostępowy |  | Zestaw dostępu przezskórnego w składzie: igła Chiba z końcówką EchoTip 22G/15 cm; cewnik wprowadzający wraz z koszulką 4/6 Fr 20 cm i usztywniaczem, które w połączeniu mają gładką, stożkowatą końcówkę bez krawędzi; prowadnik nitinolowy 0,018" / 60 cm. Koszulka jest bardzo dobrze widoczna w rtg oraz posiada pokrycie hydrofilne | szt | 2
33 | Stent przezskórny |  | Stent nitinolowy do dróg żółciowych, niepokrywany, średnica 8, 9, 10 mm dł. 40, 60, 80 mm. System aplikacji 40 cm / 6.0 Fr. Stent nie skraca się po rozprężeniu. Na obu końcach znajdują się po złote markery uwidaczniające położenie protezy. | szt | 3
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
Wykonawca zapewni komis na czas trwania umowy:
| 1 | poz 1 - po 1 sztuce z każdego rozmiaru; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
| 2 | poz 2 - po 1 sztuce z każdego rozmiaru; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
| 3 | poz 3 - po 1 sztuce z rozmiaru wskazanego przez zamawiającego; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
| 4 | poz 4 - po 1 sztuce z każdego rozmiaru; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
| 5 | poz 5 - po 1 sztuce z każdego rozmiaru; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
| 6 | poz 13 - po 1 sztuce z każdego rozmiaru; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki

## 7
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 7
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Zamawiający wymaga od oferentów dokumentów poświadczających możliwość wykonania u pacjentów badań MRI dla poz 1
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu |  | Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, jednorazowego użytku, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacji), całkowita długość 235cm, z możliwością wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału endoskopowego 2.8mm. (10 szt. w opakowaniu) | szt | 10
2 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku |  | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica osłonki: 2.2mm, 2.4mm i 2.8mm, długość robocza 240cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, trzy rozmiary łyżeczek opresyjnych (okrągłe, elipsoidalne i duże pogłębione z podwójnymi okienkami każda łopatka), do wyboru: z igłą i bez igły, koniec dystalny fabrycznie zabezpieczony osłonką. Op=40 szt | szt | 3000
3 | Pętla do polipektomii |  | Pętle do polipektomii z możliwością cięcia na zimno i na ciepło, owalne, jednorazowego użytku; wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności o średnicy 0.43mm, długość robocza 240cm, średnica osłonki 2.4mm, średnice otwartej pętli: 13mm, 27mm, 30mm, rękojeść skalowana. Op=5 szt | szt | 20
4 | Pętla do polipektomii |  | Pętle do polipektomii z możliwością cięcia na zimno i na ciepło, jednorazowego użytku; wykonane ze sztywnego plecionego drutu o średnicy 0,42mm, kształt: okrągły-średnica otwartej pętli 10,15,20,25, 33mm oraz hexagonal- 13,27mm; długość robocza 240cm; średnica osłonki 2.4 mm; Op=10szt | szt | 110
5 | Siatka do wydobywania usuniętych polipów |  | Siatka z poliesteru do wydobywania usuniętych polipów, ciał obcych oraz uwięźniętych kawałków pożywienia o wymiarach 30mm x 55mm, średnica osłonki 2,5mm, długość narzędzia 230cm, rękojeść skalowana 10, 20, 30, która umożliwia dostosowanie wielkości siatki do potrzeb, minimalna średnica kanału endoskopu 2,8mm. Op-5 szt | szt | 10
6 | Igła hemostatyczna |  | Igły hemostatyczne, średnica osłonki 1.8mm i 2.3mm, długość robocza 200 i 240cm, średnica igły 23 i 25 G, długośc igły 4 i 6mm (do wyboru), dodatkowa osłonka igły widoczna po wysunięciu od stromy proksymalnej zabezpieczająca kanał endoskopu przed ew. uszkodzeniem, fabryczne zabezpieczonie w pozycji uniemożliwiającej przypadkowe wysunięcie igły z osłonki, blokada igły w rękojeści w dowolnym kierunku, wewnętrzny kateter w kształcie gwiazdy -osłona odporna na zagięcia i załamania. Op=5szt | szt | 5
7 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku |  | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawiera 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 - 11.5mm. Op=2szt | szt | 60
8 | Szczypce chwytne typu ząb szczura i aligator |  | Szczypce chwytne typu ząb szczura i aligator, jednorazowego użytku, osłonka pokryta tworzywem sztucznym, rozwarcie szczęk 8mm, średnica osłonki 2,4mm, długość robocza narzędzia 230cm; (opakowanie 5szt.) | szt | 5
9 | Pułapka cztero-komorowa na polipy |  | Pułapka cztero-komorowa na polipy, pakowana po 25 szt. | szt | 25
10 | Prowadnica endoskopowa.025" |  | Prowadnice endoskopowe.025" jednorazowego użytku z rdzeniem nitinolowym odpornym na załamania, pokryte tworzywem zmniejszającym tarcie i izolowanym elektrycznie, dwukolorowym ułatwiającym ocenę ruchu i położenia, końcówka prosta i zagięta w długości 450cm oraz z kocówką prostą w długości 500cm. Op=2szt | szt | 10
11 | Prowadniki hydrofilny |  | Prowadniki hydrofilne z nitinolowym rdzeniem odpornym na zagięcia i załamania, z hydrofilną końcówką roboczą o długości 5 cm zawierającą wolfram, 60cm części dystalnej pokryte tworzywem zmniejszającym tarcie i zwiększającym poślizg, powierzchnia proksymalnego końca bez pokrycia tworzywem co ułatwia wymianę narzędzi, kontrolę prowadnika i wykonanie rotacji, izolowany elektrycznie, dostępne średnice: .025” i .035” w sztywności standardowej i zwiększonej, końcówka prosta i zagięta (do wyboru), długość prowadnika 450cm, Op=2szt | szt | 20
12 | korki jednorazowe |  | Zestaw zaworków jednorazowego użytku typu ssącego i woda/powietrze. Op zawiera 50 zestawów. | szt | 100
13 | Trójkanałowy sfinkterotom |  | Trójkanałowy sfinkterotom jednorazowego użytku z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, dł. robocza 200 cm, dł. noska 5mm, średnica zewnętrzna 7.0-5.5 Fr, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, współpracuje z prowadnikiem 0.035” | szt | 50
14 | Sfinkterotom obrotowy trójkanałowy |  | Sfinkterotom obrotowy trójkanałowy: jednorazowego użytku z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki dystalnej w dowolnym kierunku (360 st), ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych; rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia dystalnej części narzędzia; niezależne kanały do prowadnika i podawania kontrastu, dł. robocza 200cm, nosek 5mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30mm, średnice końcówki dystalnej: 4.4 Fr, 3.9 Fr (do wyboru), narzędzie dedykowane do współpracy z prowadnikami 450cm i średnicy prowadnika odpowiednio .025´i .035” | szt | 50
15 | Szczypce biopsyjne pediatryczne |  | Szczypce biopsyjne pediatryczne jednorazowego użytku; średnica osłonki: 1.8mm, długość robocza 160cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, łyżeczki z podwójnymi okienkami, do wyboru: z igłą i bez igły, koniec dystalny fabrycznie zabezpieczony osłonką. Op= 20 szt | szt | 20
| Igły FNB |  | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB) Igła z końcówką typu „Fransen” zakończona „koroną” z trzema równymi ostrzami w kształcie stożka. Igły w rozmiarze 22G i 25G wykonane ze stali kobaltowo chromowej. Igły na całej długości końcówki roboczej posiadają pokrycie echogeniczne. Mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Regulowana długość robocza w granicach: 137.5 cm do 141.5 cm. Długość wysunięcia igły regulowana w zakresie: 0-80mm. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową o pojemności 20 cc z zaworkiem. Średnica osłonki odpowiednio 1.65mm i 1.52mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,4mm. op./5szt | szt | 20
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 8
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 8
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Butelka na wodę |  | Butelka na wodę do użycia z CO2 typu MAJ-902 | szt | 2
2 | Butelka zapasowa |  | Butelka zapasowa do MAJ-901 i MAJ-902 | szt | 1
3 | Filtr do pompy |  | Filtry do OFP (op 10 szt) | szt | 10
4 | Filtr do ssaka |  | Filtry do ssaka SSU-2, KV-4.... (op 10 szt.) | szt | 10
5 | Filtr do insuflacji |  | Filtry do insuflacji typu A5663 P (op 10 szt) | szt | 100
6 | Przyłącze do płukania |  | Przyłącze do płukania typu MAJ-855 | szt | 5
7 | Pojemnik na wodę |  | Pojemnik na wodę typu MAJ-1603 (op=3szt) | szt | 3
8 | Rurka do CO2 |  | Rurka do niskiej prędkości przepływu CO2 typu MAJ-1742 | szt | 1
9 | Zawór CO2 |  | Zawór CO2 gaz/woda typu MAJ-2010 | szt | 3
10 | Kabel wideoskopu |  | Kabel wideoskopu typu MAJ-1430 | szt | 1
11 | Dren do pompy OFP-2 |  | Dren do pompy OFP-2 typu MAJ-1608, pakowany max. po 50 szt | szt | 100
12 | Rurka do CO2 |  | Rurka do podawania CO2 typu MAJ-1741 | szt | 1
13 | Zakrywka do butelki |  | Zakrywka do butelki MAJ-902 | szt | 2
14 | Zaworki biopsyjne |  | Zaworki biopsyjne typu MB-358, opak=10 szt | szt | 30
15 | Osłonka końcówki endoskopu |  | Urządzenie ochronne do końcówek dystalnych do endoskopów gietkich L , opak=100 szt | szt | 500
16 | zatyczka czyszcząca |  | Zatyczka czyszcząca do gniazd kanałów typu MH-944 | szt | 1
17 | Adapter |  | Adapter do płukania kanałów typu MH-946 | szt | 5
18 | Rurka |  | Rurka do spłukiwania typu MH-974 | szt | 2
19 | Adapter EUS |  | Adapter EUS typu MAJ-621 | szt | 1
20 | Balon sterylny EUS |  | Balon sterylny do endoskopów ultrasonograficznych: GF-UCT180,GF-UC140P-AL5, -UCT140-AL5, -UCT140D05, -UC160P-OL5, -UMD140P, GF-UC30P 20 sztuk w opakowaniu | szt | 20
21 | Adapter do czyszczenia |  | Adapter do czyszczenia typu MAJ-350 | szt | 1
22 | Uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka |  | Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm (50 sztuk w opakowaniu) | szt | 50
23 | MAJ-853 |  | Niesterylny zawór biopsyjny Endoskopy ultrasonograficzne: -UC140P, -UCT140,-UC160P, -UCT160, -UCT180 | szt | 10
24 | Aplikator do balonów EUS |  | Aplikator do balonów do endoskopów ultrasonograficznych GF-UCT180, -UCT140, -UC160P, EMD140P, -UC30P | szt | 1
25 | Adapter do |  | Adapter do czyszczenia kanału ssącego typu MH-856 | szt | 1
26 | Zawór ssący EUS |  | Zawór ssący do endoskopów ultrasonograficznych EUS typu MAJ-1443 | szt | 1
27 | Zawór woda/powietrze EUS |  | Zawór woda/powietrze do endoskopów EUS typu MAJ-1444 | szt | 1
28 | Zaworki ssące do bronchoskopu |  | Zaworki ssące do bronchoskopu lub cystoskopu giętkiego, jednorazowe, sterylne, 20 sztuk w opakowaniu | szt | 40
29 | Zaworki bio do bronchoskopu |  | Zaworki biopsyjne do bronchoskopu, jednorazowe, sterylne, 20 sztuk w opakowaniu | szt | 40
30 | Zatyczka |  | Zatyczka do sterylizacji ETO/STERRAD endoskopów giętkich | szt | 1
31 | Adapter do czyszczenia bronchoskopu |  | Adapter do czyszczenia typu MAJ-222 | szt | 1
32 | Uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka |  | Uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-3,2mm; długość robocza 950mm | szt | 50
33 | Jerdnorazowa osłonka dystalna |  | Osłonka dystalna do wideo-duodenoskopu typu TJF-Q190V, sterylna, jednorazowa. (op=20szt) | szt | 60
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 9
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 9
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Rurki rektoskopowe długie 25 cm |  | Rektoskop sztywny bez uchwytu, długość 250 mm. Tubus o długości 250 mm i średnicy otworu 17 mm podłączany do rękojeści z optyką A.4131 | szt | 25
2 | Anoskopy |  | Anoskop proktologiczny operacyjny, ścięty skośnie, o średnicy 23 mm i długości roboczej 88 mm, z rękojeścią przystosowaną do włożenia oświetlacza ołówkowego lub końcówki zimnego źródła światła (światłowodu). | szt | 50
3 | Uchwyty do rurki rektoskopowej |  | Uchwyt z optyką do rektoskopu. Rękojeść wielokrotnego użytku, wykonana z plastiku o wysokiej odporności na uderzenia. Uchwyt przeznaczony jest do podłączania wzierników typu A.4125, A4113, A.4130. Uchwyt posiada rękojeść przystosowaną do włożenia końcówki zimnego źródła światła oraz szczelne, odchylane okienko z wejściem do gruszki insuflacyjnej | szt | 5
4 | Proktoskop |  | Anoskop proktologiczny zabiegowy ze skośnym, zaoblonym zamkniętym końcem, posiadający otwarty kanał wzdłuż korpusu do uzyskania dostępu chirurgicznego podczas zabiegu, z uchwytem pozwalającym na wprowadzenie źródła światła typu ołówkowego; średnica 32 mm, długość robocza – 90 mm, długość wycięcia 75 mm, sterylny, jednorazowego użytku. Dostarczany w opakowaniach zawierających 25 sztuk osobno pakowanych anoskopów | szt | 75
5 | Proktoskop |  | Anoskop proktologiczny zabiegowo-diagnostyczny ze skośnym, zaoblonym zamkniętym końcem, posiadający otwarty kanał wzdłuż korpusu do uzyskania dostępu chirurgicznego podczas zabiegu, z uchwytem pozwalającym na wprowadzenie źródła światła typu ołówkowego; średnica 22 mm, długość robocza – 90 mm, długość wycięcia – 75 mm, sterylny, jednorazowego użytku. Dostarczany w opakowaniach zawierających 25 sztuk osobno pakowanych anoskopów. | szt | 25
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 10
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 10
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Zamawiający wymaga od oferentów dokumentów poświadczających możliwość wykonania u pacjentów badań MRI dla poz:13
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Jednorazowy cewnik |  | Jednorazowy cewnik do ECPW ze zwężaną metalową końcówką, śr. 2,45 mm, na końcu 1,8 mm, dł. robocza 200 cm, kolorowe markery, trzy porty, możliwość podania kontrastu podczas pracy z prowadnikiem, maksymalna średnica prowadnika 0,035 cala | szt. | 50
2 | Jednorazowa szczotka cytologiczna dwukanałowa |  | Jednorazowa szczotka cytologiczna do dróg żółciowych, dwukanałowa, na prowadnik 0.035 cala, śr. 2,7 mm, dł. robocza 180 cm | szt. | 10
3 | Jednoraz. szczotki czyszczące |  | Jednorazowe szczotki do czyszczenia kanałów endoskopowych, dwustronne, podwyższona sztywność, śr. 2,2mm, dł. części z włosiem 20mm, śr. włosia 5mm, dostępne w dwóch długościach 180cm i 230cm w kolorze swoistym dla długości (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt. | 3500
4 | Jednoraz. szczotki czyszczące do gniazd zaworów |  | Jednorazowe szczotki do portów, dwustronne, z jednej strony szczoteczka o dł. 40mm i śr. 5mm, z drugiej strony o dł. 60mm i śr. 12mm | szt. | 1400
5 | Jednorazowe prowadniki |  | Jednorazowy prowadnik nitinolowy, dł. 450 cm, typu zebra, pokryty PTFE, czarna końcówka silnie hydrofilna o dł. 50 mm, średnica 0,035 cala w wersji końcówki prostej, średnica 0,025 cala w wersji końcówki prostej i zagiętej (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj przy składaniu zamówienia) | szt. | 50
6 | Jednoraz. igła do ostrzykiwań |  | Jednorazowe igły do ostrzykiwania, przezroczysty cewnik, w kpl. strzykawka, dostępne w rozmiarach: - śr. 0,5mm (25G) – dł. 4mm, - śr. 0,7mm (22G) – dł. 4mm, 5mm i 6mm, - śr. 1,0mm (19G) – dł. 6mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt. | 50
7 | Koszyk do litotrypsji |  | Koszyk jednorazowego użytku do litotrypsji, kompatybilny z litotryptorem charakteryzującym się przesuwaniem drutu wzdłuż rączki - nie poprzez nawijanie, czterodrutowy, z portem do wstrzykiwania kontrastu, śr. 2,6 mm, dł. 400 cm, typ basket, dł. kosza w pozycji złożonej 50 mm i 60 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 5
8 | Koszyk do litotrypsji |  | Koszyk jednorazowego użytku do litotrypsji, kompatybilny z litotryptorem charakteryzującym się przesuwaniem drutu wzdłuż rączki - nie poprzez nawijanie, sześciodrutowy, z portem do wstrzykiwania kontrastu, śr. 2,6 mm, dł. 400 cm, typ dormia, dł. kosza w pozycji złożonej 50 mm i 60 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 5
9 | Blue Eye ENDOSCOPIC MARKER |  | Blue Eye ENDOSCOPIC MARKER 0.4% Sodium Hyaluronate sterylny marker przeznaczony do unoszenia zmian w przewodzie pokarmowym. Dostarczany w strzykawkach zawierających 5 ml roztworu | szt | 10
10 | Black Eye marker endoskopowy |  | Tusz endoskopowy na bazie węgla w apyrogennej ampułkostrzykawce o poj. 5 ml, z portem Luer-Lock | szt | 10
11 | Sfinkterotom |  | Sfinkterotom jednorazowego użytku typu STANDARD trójkanałowy, dł. cięciwy 20 mm, 25 mm, oraz 30 mm, średnica cewnika 2,55 mm, dystalna część cewnika 2,1 mm, nosek 5 mm dla cięciwy 20, 25, 30 mm i nosek 3 mm dla cięciwy 20 mm, na prowadnik 0,035”. Dł. robocza 200 mm, możliwość odchylenia cięciwy o 30 stopni w lewo i w prawo. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 350
12 | Cewnik poszerzający do dróg żółciowych |  | Poszerzadło mechaniczne do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, długość 180 cm, średnice 4-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 7-10, 7-12 Fr, temperowane, marker RTG w części dystalnej przed zwężeniem, współpracujące z prowadnikiem 0,035", łącznik typu Y z portem LUER oraz uszczelką umożliwiającą podawanie kontrastu bez usuwania prowadnika. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 20
13 | Klipsownica |  | Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 11 mm, 13 mm i 16 mm, z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, śr. 2,5 mm, dł. robocza 230 cm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 20
14 | Koszyk do ekstrakcji jednoraz. |  | Jednorazowy koszyk do ekstrakcji, czterodutowy i sześciodrutowy, z portem do wstrzykiwania kontrastu, śr. 2,35 mm, dł. 200 cm, rozmiar kosza 60x30 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 50
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 11
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 11
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Zakrywka wodoodporna |  | Zakrywka wodoodporna typu MH 553 | szt | 5
2 | Adapter do czyszczenia kanału |  | Adapter do czyszczenia kanału woda/powietrze | szt | 3
3 | Butelka na wodę |  | Butelka na wodę do gastro-, kolono-, duodenoskopów serii: OES-40, EVIS-140, -145, -160, -165, -180, -240,0-260, endoskopów ultrasonograficznych UE-160, UM-160, UC-160, -140, UMD-140P | szt | 2
4 | Adapter do czyszczenia kanału ssącego |  | Adapter do czyszczenia kanału ssącego | szt | 1
5 | Pojemnik na wodę do pompy |  | Pojemnik na wodę do pompy OFP | szt | 1
6 | Adapter do czyszczenia |  | Adapter do czyszczenia kanału woda-powietrze | szt | 1
7 | Zawór ssący |  | Zawór ssący | szt | 1
8 | Zawór woda/powietrze |  | Zawór woda / powietrze | szt | 10
9 | Zawór biopsyjny jendorazowy |  | Zawór biopsyjny jednorazowy do gastro,colono i duodenoskopów typu MAJ-1555 opk - 20 szt | szt | 20
10 | Wielorazowa uszczelka do trokara 11 mm |  | Wielorazowa uszczelka do trokara 11 mm, z uszkiem ułatwiającym ściąganie, niebieska. Kompatybilna z trokarami Olympus (op = 10 szt) | szt | 10
11 | Wielorazowa uszczelka do trokara 5.5 mm |  | Wielorazowa uszczelka do trokara 5,5 mm, z uszkiem ułatwiającym ściąganie, czerwona. Kompatybilna z trokarami Olympus (op = 10 szt) | szt | 20
12 | uszczelka do trokara 5,5 mm |  | wielorazowa uszczelka do trokara 5,5 mm wewnętrzna, przezroczysta silikonowa (op=10 szt | szt | 30
13 | Dren do pompy laparoskopowej |  | Dren do pompy laparoskopowej typu A 4055 | szt | 6
14 | Słój do pompy |  | Słój do pompy 2L typu KV - 5 | szt | 1
15 | Zakrywka |  | KV-5 zakrywka bez wkładu | szt | 1
16 | Igła Veressa |  | Igła Veressa, wielorazowa, długość 120 mm | szt | 1
17 | Atraumatyczne kleszcze chwytajace |  | Wkład do narzędzi laparoskopowych Atraumatyczne kleszcze chwytające, obie bransze ruchome, średnica 5 mm, długość bransz 16 mm, długość robocza 330 mm, bransze ząbkowane | szt | 2
18 | tubus do narzędzi |  | tubus monopolarny do narzędzi laparoskopowych dł 330 mm śr 5mm | szt | 1
19 | rączka do narzędzi |  | Rączka do narzędzi laparoskopowych z zamkiem | szt | 1
20 | rączka do narzędzi |  | rączka do narzędzi laparoskopowych, monopolarna, bez zamka | szt | 1
21 | tubus do narzędzi |  | tubus do narzędzi laparoskopowych śr 5 mm dł 430 mm | szt | 1
22 | tubus do narzędzi |  | tubus do narzędzi laparoskopowych śr 10 mm dł 330 | szt | 1
23 | Nożyczki laparoskopowe |  | wkład do narzędzi laparoskopowych, Nożyczki laparoskopowe, długość robocza 330 mm, końcówka robocza typu Metzenbaum, długość bransz 19 mm | szt | 2
24 | Preparator obrotowy |  | wkład pracujący, długość robocza 330mm, końcówka robocza typu Maryland, długość bransz 21 mm, | szt | 2
25 | Preparator obrotowy |  | wkład pracujący długość robocza 430mm, końcówka robocza typu Maryland, długość bransz 21 mm, | szt | 1
26 | Kleszcze atraumatyczne typu Babcock |  | wkład do narzędzi laparoskopowych Kleszcze atraumatyczne typu Babcock, obie bransze ruchome, średnica 5 mm, długość bransz 31 mm, rdługość robocza 330 mm, | szt | 2
27 | Kleszcze atraumatyczne typu Babcock |  | wkład do narzędzi laparoskopowych Kleszcze atraumatyczne typu Babcock, obie bransze ruchome, średnica 10 mm, długość bransz 53 mm, długość robocza 330 mm, | szt | 2
28 | Kleszcze chwytajace do laparoskopii |  | wkład pracujący do narzędzi laparoskopowych, Kleszcze chwytające, jedna bransza ruchoma, średnica 5 mm, długość bransz 28 mm, długość robocza 330 mm, końcówka typu „zęby 2/3”, | szt | 2
29 | Elektroda monopolarna |  | Elektroda monopolarna, haczyk, średnica 5 mm, długość robocza 330 mm, autoklawowalna | szt | 2
30 | Elektroda monopolarna |  | Elektroda monopolarna, haczyk, średnica 5 mm, długość robocza 400 mm, autoklawowalna | szt | 1
31 | Kabel monopolarny |  | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych, długość 3,5 m, do diatermii | szt | 1
32 | Optyka laparoskopowa |  | Optyka laparoskopowa - kąt patrzenia 0°, średnica zewnętrzna 10 mm, długość robocza 310 mm, HD, autoklawowalna, zastosowanie asferycznych soczewek zapewniających obraz pozbawiony dystorsji (zniekształceń), pojemnik do sterylizacji i przechowywania w zestawie | szt | 2
33 | Optyka laparoskopowa IR |  | Optyka laparoskopowa do obrazowania w podczerwieni IR kąt patrzenia 30 st | szt | 1
34 | Światłowód |  | Światłowód, typ M, długość min. 2,9 m. | szt | 3
35 | Dren do oddymiania |  | Autoklawowalny, niskociśnieniowy dren do oddymiania | szt | 1
36 | Dren do insuflacji |  | Autoklawowalny, niskociśnieniowy dren do insuflacji | szt | 1
37 | Uchwyt do rurki |  | Uchwyt do rurki ssąco-płuczącej standard | szt | 1
38 | Rurka do ssania i irygacji |  | Rurka do ssania i irygacji, średnica 5 mm, z otworami bocznymi, wielorazowa, standard | szt | 1
39 | Rekojeść ssąco-płucząca |  | Rękojeść ssąco-płucząca z oddzielnymi dźwigniami ssania i irygacji pozwalającymi na płynną regulację ssania i irygacji, | szt | 1
40 | zawór wewnętrzny do rękojeści |  | wkład do rękojeści ssąco płuczącej średnica kanału ssącego w rączce min. 8 mm, | szt | 1
41 | Rurka ssąco-płucząca |  | Rurka ssąco-płucząca do montowania w rękojeści, średnica 5 mm długość robocza 360 mm, z końcówką o średnicy 1.5mm do aspiracji | szt | 1
42 | Optyka laparoskopowa |  | Optyka laparoskopowa - kąt patrzenia 30°, średnica zewnętrzna 10 mm, długość robocza 310 mm, HD, autoklawowalna, zastosowanie asferycznych soczewek zapewniających obraz pozbawiony dystorsji (zniekształceń), pojemnik do sterylizacji i przechowywania w zestawie | szt | 1
43 | tubus bipolarny do narzędzi |  | tubus bipolarny do narzędzi laparoskopowych dł 330 mm śr 5 mm | szt | 4
44 | rączka bipolarna do narzędzi |  | rączka do narzędzi laparoskopowych bipolarna bez zamka | szt | 1
45 | Preparator obrotowy |  | wkład pracujący, Preparator obrotowy, bipolarny, średnica 5 mm, długość robocza 330mm, końcówka robocza typu Maryland, długość bransz 14,7 mm, | szt | 2
46 | Grasper laparoskopowy |  | wkład pracujący Grasper laparoskopowy, bipolarny, typu Johann, , średnica 5 mm, długość robocza 330 mm, obie bransze ruchome, długość bransz 16,5 mm, | szt | 1
47 | Kabel bipolarny |  | Kabel bipolarny do narzędzi laparoskopowych, długość 3,5 m do urządzeń elektrochirurgicznych Erbe International | szt | 1
48 | Żarówka zapasowa Xenon |  | Żarówka zapasowa Xenon do źródła światła Olympus | szt | 1
49 | Zakrywka do MAJ-901 |  | Zakrywka do butelki typu MAJ-1024 | szt | 1
50 | wkład do narzędzia |  | Wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm dł 330 mm, kleszczyki typu Johan o dł bransz 21 mm | szt | 1
51 | wkład do narzędzia |  | Wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm dł 330 mm, kleszczyki długie typu Johan dł bransz 40mm | szt | 1
52 | wkład do narzędzia |  | Wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm dł 330 mm, kleszczyki typu Babcock dł bransz 31 mm | szt | 1
53 | wkład do narzędzia |  | wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm dł 330 mm, kleszczyki atraumatyczne dł 16 mm | szt | 1
54 | wkład do narzędzia |  | wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm dł 330 mm, kleszczyki typu pazur dł bransz 28 mm | szt | 1
55 | wkład do narzędzia |  | wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm dł 330 mm, kleszczyki typu krokody dł bransz 18 mm | szt | 1
56 | wkład do narzędzia |  | wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm dł 330 mm, kleszczyki chwytające łezkowe dł bransz 21mm | szt | 1
57 | wkład do narzędzia |  | Wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm dł 330 mm, kleszczyki preparacyjne typu Maryland dł bransz 21 mm | szt | 2
58 | wkład do narzędzia |  | Wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm dł 330 mm, nożyczki typu Metzenbaum dł bransz 19 mm | szt | 2
59 | wkład do narzędzia |  | Wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm dł 330 mm, popychacz do węzłów | szt | 1
60 | wkład do narzędzia |  | Wkład do narzędzia laparoskopowego 10mm dł 330 mm, kleszczyki typu pazur dł bransz 45 mm | szt | 1
61 | wkład do narzędzia |  | Wkład do narzędzia laparoskopowego 10mm dł 330 mm, kleszczyki atraumatyczne dł bransz 42 mm | szt | 1
62 | tubus do narzędzi |  | Tubus do narzędzi laparoskopowych 5mm dł 330 mm | szt | 3
63 | rączka do narzędzi bez zamka |  | Rączka do narzędzi laparoskopowych bez zamka | szt | 1
64 | rączka do narzędzi z zamkiem |  | Rączka do narzędzi laparoskopowych z zamkiem | szt | 3
65 | dreny próżniowe do pompy |  | Zestaw drenów z filtrem, próżniowy, kompatybilny z pompą ssąco-płuczącą Olympus LP100, pakowane po 10 szt | szt | 10
66 | dreny płuczące |  | Zestaw drenów płuczących, jednorazowych, sterylny, kompatybilny z pompą ssąco-płuczącą Olympus LP100, pakowane po 10 szt | szt | 200
67 | dreny ssące |  | Zestaw drenów do pompy ssących, jednorazowych, sterylny, kompatybilny z pompą ssąco-płuczącą Olympus LP100, pakowane po 10 szt | szt | 100
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 12
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 12
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Zestaw elektrod |  | Zestaw pojedynczej elektrody systemu ablacji długości 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, ekspozycja 0,7cm, 1cm, 2cm, 3cm kompatybilny z technologią Cool-Tip E-Series RF (w skład każdego zestawu pojedynczej elektrody wchodzi 1 elektroda, 1 płytka uziemiająca oraz zestaw przewodów doprowadzających i odprowadzających) (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | zestaw | 10
2 | Zestaw elektrod |  | Zestaw potrójnej elektrody systemu ablacji długości 10cm, 15cm, 20cm, ekspozycja 2,5cm kompatybilny z technologią Cool-Tip E-Series RF (w skład każdego zestawu potrójnej elektrody wchodzi 1 elektroda, 2 płytki uziemiające oraz zestaw przewodów doprowadzających i odprowadzających (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | zestaw | 1
3 | Zestaw elektrod |  | Zestaw elektrod monitorujących temperaturę, długość 20cm, do stosowania w zabiegach wymagających dodatkowej kontroli tkanek okalających termoablowany obszar kompatybilnych z aparatem Cool-Tip E-Series. | zestaw | 2
4 | Zestaw płytek uziemiających |  | Zestaw płytek uziemiających kompatybilnych z aparatem Cool-Tip E-Series, | zestaw | 10
5 | Elektroda bierna REM PolyHesive |  | Elektroda bierna jednorazowa, o wymiarach 11,5 x 18,5 cm(+/-3%), dwudzielna, niekierunkowa, z grubą warstwą przewodzącego żelu w całej części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym (wodoszczelna), współpracująca z aktywnymi systemami zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniami (np. system typu REM), bezlateksowa; 1op=50szt | szt. | 150
6 | kabel do elektrody neutralnej |  | wielorazowy przewód do elektrody biernej jednorazowego użytku, o długości 4,6m, kompatybilny z zaoferowanymi elektrodamu biernymi, do stosowania z generatorami typy Valleylab | szt. | 1
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 13
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 13
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Elektrod neutralna NESSY OMEGA, op. + Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami |  | Elektroda neutralna, jednorazowego użytku, dwudzielne z odrębnym pierścieniem ekwipotencjalnym, powierzchnia elektrody 85cm2 powierzchnia pierścienia 23cm2. Elektroda wykonana na podłożu z włókniny oraz sterylny uchwyt monopolarny z 2 przyciskami, elektrodą szpatułkową oraz kablem przyłączeniowym dł.3m, wejście 3 pin. | zestaw | 600
2 | Elektrod neutralna NESSY OMEGA |  | Elektrody neutralne, jednorazowego użytku, dwudzielne z odrębnym pierścieniem ekwipotencjalnym, powierzchnia elektrody 85cm2 powierzchnia pierścienia 23cm2. Elektroda wykonana na podłożu z włókniny przepuszczającym powietrze, zapobiegającym powstawaniu odparzeń u pacjenta w miejscu przyklejenia, kompatybilne z aparatami Erbe . 1 op max 50szt | szt | 4000
3 | Kabel do jednorazowych elektrod neutral., dł.4 m |  | Kabel do jednorazowych el. neutralnych, dł.4m wejście 1 ponowe, standard ERBE | szt | 2
4 | Kabel do elektrod dzielonych z klamrą, dł 4 m |  | Kabel do jednorazowych el. neutralnych, dł.4m wejście International do elektrod dzielonych, standard Valleylab | szt | 2
5 | Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami trzpień ø 4mm |  | Wielorazowy uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami oraz kablem przyłączeniowym dł. 4m, średnica trzpienia 4mm. Wejście od strony aparatu 1 pinowe do ERBE oraz 3 pinowe do Valleylab (wykonawca musi posiadać uchwyty z dwoma rodzajami wtyków, zamawiający będzie decydował jaki typ jest mu potrzebny) | szt | 5
6 | Uchwyt elektrody monopolarnej z 2 przyciskami, trzpień ø 2,4mm |  | Wielorazowy uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami oraz kablem przyłączeniowym dł. 4m, średnica trzpienia 2,4mm. Wejście od strony aparatu 1 pinowe do ERBE oraz 3 pinowe do Valleylab (wykonawca musi posiadać uchwyty z dwoma rodzajami wtyków, zamawiający będzie decydował jaki typ jest mu potrzebny) | szt | 2
7 | Jednorazowy uchwyt elektrod monopolarnych z igłą |  | Sterylny uchwyt monopolarny z 2 przyciskami, elektrodą igłową oraz kablem przyłączeniowym dł.3m, wejście 3 pin. 1op=25 szt | szt. | 25
8 | Jednorazowy uchwyt elektrod monopolarnych ze szpatułką |  | Sterylny uchwyt monopolarny z 2 przyciskami, elektrodą szpatułkową oraz kablem przyłączeniowym dł.3m, wejście 3 pin. 1op=25 szt, | szt | 25
9 | Wielorazowa elektroda nożowa, prosta. Trzpień ø 4mm |  | Elektroda nożowa. prosta, 3,4x24mm dł. 45mm . Średnica trzpienia 4mm., 1op=5szt. | szt | 20
10 | Wielorazowa elektroda nożowa, lancetowa 1,5x 17mm . Trzpień ø 4mm |  | Elektroda nożowa, prosta, 1,5 x 17 mm, długość 40 mm. Średnica trzpienia 4mm. 1op=5szt. | szt | 5
11 | Wielorazowa elektroda nożowa, lancetowa 1,5x 17mm . Trzpień ø2, 4mm |  | Elektroda nożowa, prosta, 1,5 x 17 mm, długość 40 mm. Średnica trzpienia 2,4mm. 1op=5szt. | szt | 10
12 | Wielorazowa elektroda szpatułkowa, 2,35 x 19 mm. Trzpień ø 4mm |  | Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 45 mm. Średnica trzpienia 4mm.1op=5szt. | szt | 5
13 | Wielorazowa elektroda szpatułkowa, 2,35 x 19 mm. Trzpień ø 2,4mm |  | Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 45 mm. Średnica trzpienia 2,4mm.1op=5szt. | szt | 5
14 | Jednorazowa elektroda igłowa wolframowa ø 0,5 x 3 mm. Opakowanie |  | Jednorazowa sterylna elektroda igłowa, prosta, izolowana, ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 40 mm. Średnica trzpienia 2,4mm. 1op=20szt. | szt | 20
15 | Wielorazowa elektroda igłowa, prosta, dł. 40 mm. Trzpień ø 4mm |  | Elektroda igłowa prosta Ø.0,8x22 mm dł. 40mm. Średnica trzpienia 4mm | szt | 5
16 | Wielorazowa elektroda igłowa, prosta, dł. 40 mm. Trzpień ø 2,4mm |  | Elektroda igłowa prosta Ø.0,8x22 mm dł. 40mm. Średnica trzpienia 2,4mm | szt | 5
17 | Wielorazowa elektroda igłowa, prosta, dł. 65 mm.Trzpień ø 4mm |  | Elektroda igłowa, prosta, ø 0,8 x 29 mm, długość 65 mm. Średnica trzpienia 4mm | szt | 1
18 | Wielorazowa elektroda igłowa, prosta, dł. 65 mm. Trzpień ø 2,4mm |  | Elektroda igłowa, prosta, ø 0,8 x 29 mm, długość 65 mm. Średnica trzpienia 2,4mm | szt | 1
19 | Wielorazowa elektroda igłowa, zagięta, dł. 45 mm. Trzpień ø 4mm |  | Elektroda igłowa, zagięta, ø 0,8 x 12 mm, długość 45 mm. Średnica trzpienia 4mm | szt | 1
20 | Wielorazowa elektroda igłowa, zagięta, dł. 45 mm. Trzpień ø 2,4mm |  | Elektroda igłowa, zagięta, ø 0,8 x 12 mm, długość 45 mm. Średnica trzpienia 2,4mm | szt | 1
21 | Wielorazowa elektroda igłowa wolframowa, śr. 0,5 x 3 mm. Trzpień ø 4mm |  | Elektroda igłowa wolframowa, prosta izolowana Ø 0,5 x 3 mm , długość 40mm.Średnica trzpienia 4mm | szt | 5
22 | Wielorazowa elektroda igłowa wolframowa, śr. 0,5 x 3 mm. Trzpień ø 2,4mm |  | Elektroda igłowa wolframowa, prosta izolowana Ø 0,5 x 3 mm , długość 40mm.Średnica trzpienia 2,4mm | szt | 4
23 | Wielorazowa elektroda igłowa wolframowa, śr. 0,5 x 3 mm. Trzpień ø 4mm |  | Elektroda igłowa wolframowa, prosta izolowana Ø 0,5 x 3 mm , długość 55mm. Średnica trzpienia 4mm | szt | 1
24 | Wielorazowa elektroda igłowa wolframowa, śr. 0,5 x 3 mm. Trzpień ø 2,4mm |  | Elektroda igłowa wolframowa, prosta izolowana Ø 0,5 x 3 mm , długość 55mm. Średnica trzpienia 2,4mm | szt | 1
25 | Wielorazowa elektroda igłowa wolframowa, zagięta, śr. 0,5x3 mm.Trzpień ø 4mm |  | Elektroda igłowa wolframowa, zagięta izolowana Ø 0,5 x 3 mm , długość 55mm. Średnica trzpienia 4mm | szt | 1
26 | Wielorazowa elektroda igłowa wolframowa, zagięta, śr. 0,5x3 mm. Trzpień ø 2,4mm |  | Elektroda igłowa wolframowa, zagięta izolowana Ø 0,5 x 3 mm , długość 55mm. Średnica trzpienia 2, 4mm | szt | 1
27 | Wielorazoa elektroda pętlowa, taśmowa, śr.12 mm.Trzpień ø 4mm |  | Elektroda pętlowa, taśmowa. prosta, Ø 12mm długość40 mm. Średnica trzpienia 4mm | szt | 5
28 | Wielroazowa elektroda pętlowa, taśmowa, śr.12 mm. Trzpień ø 2,4mm |  | Elektroda pętlowa, taśmowa. prosta, Ø 12mm długość40 mm. Średnica trzpienia 2,4mm | szt | 5
29 | Wielorazowa elektroda pętlowa, taśmowa, śr.16 mm. Trzpień ø 4mm |  | Elektroda pętlowa, taśmowa. prosta, Ø 16mm długość40 mm. Średnica trzpienia 4mm | szt | 5
30 | Wielorazowa elektroda pętlowa, taśmowa, śr.16 mm . Trzpień ø 2,4mm |  | Elektroda pętlowa, taśmowa. prosta, Ø 16mm długość40 mm. Średnica trzpienia 2,4mm | szt | 5
31 | Wielorazowa elektroda do konizacji szyjki 10mm. Trzpień ø 4mm |  | Elektroda pętlowa, prosta, ø 10 mm, wolframowa, długość 135 mm do konizacji szyjki macicy. Średnica trzpienia 4mm | szt | 1
32 | Wielorazowa elektroda do konizacji szyjki 10mm |  | Elektroda pętlowa, prosta, ø 10 mm, wolframowa, długość 135 mm do konizacji szyjki macicy. Średnica trzpienia 2,4mm | szt | 1
33 | Wielorazowa elektroda do konizacji szyjki 15mm. Trzpień ø 4mm |  | Elektroda pętlowa, prosta, ø 15 mm, wolframowa, długość 135 mm. Średnica trzpienia 4mm | szt | 1
34 | Wielorazowa elektroda do konizacji szyjki 15mm |  | Elektroda pętlowa, prosta, ø 15 mm, wolframowa, długość 135 mm. Średnica trzpienia 2,4mm | szt | 1
35 | Wielorazowa elektroda do konizacji szyjki 20mm. Trzpień ø 4mm |  | Elektroda pętlowa, prosta, ø 20 mm, wolframowa, długość 140 mm. Średnica trzpienia 4mm | szt | 1
36 | Wielorazowa elektroda do konizacji szyjki 20mm. Trzpień ø 2,4mm |  | Elektroda pętlowa, prosta, ø 20 mm, wolframowa, długość 140 mm.Średnica trzpienia 2,4mm | szt | 1
37 | Wielorazowa elektroda kulkowa, śr. 2 mm, trzpień ø.4 mm |  | Elektroda kulkowa, prosta Ø 2mm dł. 40mm.Średnica trzpienia 4mm | szt | 5
38 | Wielorazowa elektroda kulkowa, śr. 2 mm, trzpień ø 2.4 mm |  | Elektroda kulkowa, prosta Ø 2mm dł. 40mm.Średnica trzpienia 2,4mm | szt | 10
39 | Wielorazowa elektroda kulkowa, śr. 4 mm,trzpień ø 4 mm |  | Elektroda kulkowa, prosta Ø 4mm dł. 40mm.Średnica trzpienia 4mm | szt | 5
40 | Wielorazowa elektroda kulkowa, śr. 4 mm,trzpień ø 2.4 mm |  | Elektroda kulkowa, prosta Ø 4mm dł. 40mm.Średnica trzpienia 2,4mm | szt | 10
41 | Wielorazowa elektroda kulkowa, o 3 mm, dł. 40 mm, trzpień ø 4 mm |  | Elektroda kulkowa, prosta Ø 3mm dł. 40mm.Średnica trzpienia 4mm | szt | 5
42 | Wielorazowa elektroda kulkowa, o 3 mm, dł. 40 mm, trzpień ø 2.4 mm |  | Elektroda kulkowa, prosta Ø 3mm dł. 40mm.Średnica trzpienia 2,4mm | szt | 10
43 | Jednorazowa elektroda kulkowa, śr. 3 mm, dł. 4 cm, op. |  | Jednorazowa sterylna elektroda kulkowa, prosta, ø 3 mm, długość 40 mm. Średnica trzpienia 2,4mm. 1op=50szt. | szt. | 50
44 | Jednorazowa elektroda kulkowa, śr. 4 mm, dł. 4 cm, op. |  | Jednorazowa sterylna lektroda kulkowa, prosta, ø 4 mm, długość 40 mm. Średnica trzpienia 2,4mm. 1op=50szt. | szt. | 50
45 | Przedłużenie do elektrod, śr. 4 mm, dł. 4 cm |  | Przedłużka do elektrod monopolarnych trzpień Ø 4mm, dł.40mm | szt | 2
46 | Przedłużka do elektrod śr.4mm, dł.10 cm |  | Przedłużka do elektrod monopolarnych trzpień Ø 4mm dł.100mm | szt | 4
47 | Przedłużka do elektrod śr.4mm, dł.15 cm |  | Przedłużka do elektrod monopolarnych trzpień Ø 4mm dł.150mm | szt | 1
48 | Instrument BiClamp, długość 15 cm, ceramiczny |  | Narzędzie do zamykania dużych naczyń do 7mm, zakrzywiony 23°, okładki gładkie, długość 150-170 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4-5 m i wtyczką MF, | szt | 1
49 | Instrument BiClamp, długość 19 cm, ceramiczny |  | Narzędzie do zamykania dużych naczyń do 7mm, zakrzywiony 23°, okładki gładkie, długość 180-190 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4-5 m i wtyczką MF | szt | 2
50 | Instrument BiClamp, długość 20 cm, T |  | Narzędzie do zamykania dużych naczyń do 7mm, zakrzywione 18°, okładki gładkie ( z dystansem), długość 200-210 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, do zabiegów brzusznych | szt | 5
51 | Instrument BiClamp, długość 27 cm, T |  | Narzędzie do zamykania dużych naczyń do 7mm, zakrzywione, okładki gładkie ( z dystansem), powłoka termoizolacyjną, długosc 270-280 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF do zabiegów brzusznych | szt | 5
52 | Instrument BiClamp, długość 21 cm, |  | Narzędzie do zamykania dużych naczyń do 7mm, zakrzywione 25°, okładki ze żłobieniem, długość 200-210 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF | szt | 5
53 | Instrument BiClamp Knife 220 |  | Jednorazowy instrument bipolarny do zabiegów otwartych,, średnicy 10mm, dł. do zamykania dużych naczyń do 7mm z funkcja przecinania. Instrument z wtyczką MF-2, kompatybilny z VIO3 | szt | 5
54 | BiClamp laparoskopowy- kompletny instrument |  | Kleszczyki laparoskopowe BiClamp, typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF | szt. | 1
55 | Wkład do BiClampa laparoskopowego Maryland |  | Wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp, typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm długość 340 mm | szt | 2
56 | Wkład do BiClampa laparoskopowego Kelly |  | Wkład do kleszczyków laparoskopowych BiClamp typ Kelly, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm | szt | 1
57 | Rączka do BiClampa laparoskopowego |  | Uchwyt do kleszczyków BiClamp i kleszczyki BiClamp z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF | szt | 2
58 | Instrument do preparacji laparoskopowy |  | Jednorazowy sterylny bipolarny instrument do preparatyki płaszcz ø 5 mm, długość 350 mm z kablem przyłączeniowym i wtyczką MF-2, instrument z aktywacją z ręki . 1op=5szt. | szt | 5
59 | Instrument do preparacji laparoskopowy |  | Jednorazowy sterylny bipolarny instrument do preparatyki płaszcz ø 5 mm, długość 200 mm z kablem przyłączeniowym i wtyczką MF-2, instrument z aktywacją z ręki, 1op=5szt. | szt | 5
60 | Pinceta bipolarna, prosta, "1", dł. 16,5 cm |  | Pinceta bipolarna prosta, koncówki 1 mm, tepe, długosc 16-17 cm | szt | 1
61 | Pinceta bipolarna, prosta, "2", dł. 16.5 cm |  | Pinceta bipolarna prosta, koncówki 2 mm, tepe, długosc 16-17 cm | szt | 1
62 | Pinceta bipolarna premium, prosta, "1.0", dł. 18.5 cm |  | Pinceta bipolarna prosta, koncówki 1 mm, tepe, długosc 18-19 cm. Końcówki wykonane ze stopów nieprzywieralnych | szt | 1
63 | Pinceta bipolarna premium, prosta, "2.0", dł. 23 cm |  | Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 230 mm | szt | 1
64 | Pinceta bipolarna, prosta,"0,7" dł. 15 cm |  | Pinceta bipolarna , prosta, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 150 mm | szt | 1
65 | Kabel do pincety bipolarnej, Valleylab |  | Kabel przyłaczeniowy do pincet bipolarnych wejście (2-PIN 28 mm) | szt. | 5
66 | Kabel do instr. bipolarnych, dł. 4 m |  | Kabel przyłaczeniowy do pincet bipolarnych wejście 1 pinowe | szt | 5
67 | Aplikator argonowy 35 mm ze szpatułką |  | Sterylny uchwyt argonowy płaszcz 35 mm, sztywny, elektroda szpatułkowa kablem przyłączeniowym o długości 3 m. 1op=5szt. | szt | 1
68 | Aplikator argonowy 100 mm ze szpatułką |  | Sterylny uchwyt argonowy płaszcz 100 mm, sztywny, elektroda szpatułkowa kablem przyłączeniowym o długości 3 m . 1op=5szt. | szt | 1
69 | Aplikator argonowy 35 mm ze szpatułką |  | Sterylny uchwyt argonowy płaszcz 350 mm, sztywny, elektroda szpatułkowa kablem przyłączeniowym o długości 3 m. 1op=5szt. | szt | 1
70 | Aplikator argonowy 100 mm z jednym przyciskiem |  | Sterylny uchwyt argonowy płaszcz 100 mm, giętką, 1 przyciskiem (koagulacji) . 1op=5szt. | szt | 1
71 | Sonda argonowa czołowa |  | Sterylna sonda argonowa wypływ czołowy, ø 2,3 mm, długość 2,2 m z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu i zintegrowanym filtrem. 1op=10szt | szt. | 20
72 | Sonda argonowa okrężna |  | Sterylna sonda argonowa wypływ okrężny, ø 2,3 mm, długość 2,2 m z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu i zintegrowanym filtrem. 1op=10szt | szt. | 10
73 | HybrydKnife typ T/I/O/, dł. 1,9 m, śr. 2,3 mm |  | HybrydKnife typ I,T,O, Ø 2,3 mm, długość 1,9 m współpracująca z ERBE JET2 (zamawiający będzie mógł decydował o rodzaju końcówki ) | szt. | 20
74 | Pompka do JET2 |  | Moduł pompki do ERBE JET 2 | szt | 20
75 | Aplikator do wątroby |  | Aplikator prosty śr.6mm, dł.65mm z odsysaniem do chirurgii wątroby | szt | 10
76 | Worki do Jeta |  | Worki do ssaka | szt | 30
77 | Haczyk laparoskopowy |  | Elektroda haczykowa, okrągła, płaszcz izolowany, ø 5 mm, długość 320 mm pokryta powłoką nieprzywierającą + kabel przyłączeniowy dł.4m | szt | 1
78 | Kabel do instr. lapar. dł. 4 m |  | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji Ø 4mm, dl. kabla 4m | szt | 10
79 | Kabel do instr. endoskopowych typu "OLYMPUS" |  | Kabel monopolarny do instrumentów endoskopowych Ø 3mm, dł. Kabla 4m | szt | 10
80 | Lap BiSect - kompletny instrument |  | Laparoskopowe nożyczki bipolarne, końcówki radełkowane Micro, ø 5 mm, długość 350 mm | szt | 1
81 | Wkład do Lap BiSect |  | Wkład do laparoskopowych nożyczek bipolarnych BiSect Micro, ø 5 mm, długość 350 mm | szt | 1
82 | Rączka do BiSecta |  | Uchwyt do laparoskopowych nożyczek bipolarnych BiSect Micro | szt | 1
83 | Bipolarne kleszcze bipolarne - kompletny instrument |  | Kleszczyki laparoskopowe typu Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm kompletny instrument z wkładem | kpl. | 1
84 | Wkład do kleszczy bipolarnych |  | Zapasowy wkład do kleszczyków laparoskopowych typu Maryland okładki radełkowane, ø 5 mm, długość 340 mm | szt | 1
85 | Uchwyt do kleszczy bipolarnych |  | Uchwyt do kleszczyków laparoskopowych, bez kabla przyłączeniowego | szt | 1
86 | Włacznik nożny pojedynczy |  | Włącznik nożny do VIO D/S pojedynczy, szczelność klasy AP & IP X8 z kablem przyłączeniowym o długości 5 m | szt | 1
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 14
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 14
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Elektroda neutralna |  | Elektroda neutralna jednorazowego użytku dla dorosłych i dla dzieci, dwudzielna, wymiar 164x117 mm, powierzchnia styku 107 cm2. Zamawiający wymaga żeby elektrody były kompatybilne z aparatami KLS Martin: pakowane po 100 szt | szt. | 500
2 | Rękojeść elektrochirurgiczna |  | Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, profilowana do dłoni, izolacja 6300 Vp, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 4 m., wtyczka współosiowa KOAX | szt. | 10
3 | Elektrody monopolarne |  | Elektroda monopolarna lancetowana prosta, izolowana, 4000 Vp, wtyk Ø 4 mm, 5 szt | szt. | 10
4 | Pęseta |  | Pęseta nieprzywierająca, prosta, tępa, bipolarna, izolowana, 500 Vp, Szczęki dł. 8 mm, szer 2,0 mm, dł. 20 cm | szt. | 10
5 | Bipolarny kabel |  | Bipolarny kabel do pęset , bipolarny, gniazdo kabla do pęsety ukośne, 850 Vp ,dł.4 m, | szt. | 10
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 15
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 15
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | optyka 0° 10 mm |  | Optyka laparoskopowa srednicy 10 mm, kąt 0° długość całkowita cześci roboczej 344mm, bez zniekształcania obrazu, dostosowana do sterylizacji w autoklawie. | szt | 1
2 | rekojeść ssak |  | Rękojeść ssąco płucząca (Pistolet), przycisk ssanie płukanie przód tył. | szt | 1
3 | rurka ssąca 5 mm |  | Końcówka ssąco płucząca 5mm długość całkowita 340 mm, zakończenie z czterema otworami. | szt | 1
4 | rurka ssąca 10 mm |  | Końcówka ssąco płucząca 10mm długośc całkowita 340 mm zakończenie z czterema otworami | szt | 1
5 | disektor meryland |  | Narzędzie laparoskopowe 5 mm składające się z: wkładu disektor typu meryland, obie szczęki ruchome poprzecznie rowkowane o długości 18 mm, długość całkowita 330mm + rękojeść polimerowa bez zamka, z monopolarnym podłaczeniem do diatermii + płaszcz izolowany do narzędzi laparoskopowych średnicy 5mm, długość całkowita 330 mm. | szt | 1
6 | disektor mikro |  | Narzędzie laparoskopowe 5 mm składające się z: wkładu disektor typu mikro meryland, obie szczęki ruchome poprzecznie rowkowane o długości 8 mm, długość całkowita 330mm + rękojeść polimerowa bez zamka, z monopolarnym podłaczeniem do diatermii + płaszcz izolowany do narzędzi laparoskopowych średnicy 5mm, długość całkowita 330 mm. | szt | 1
7 | disektor kelly |  | Narzędzie laparoskopowe 5 mm składające się z: wkładu disektor typu kelly, obie szczęki ryflowane ruchome o długości 20mm, długość całkowita 330mm + rękojeść polimerowa bez zamka, z monopolarnym podłaczeniem do diatermii + płaszcz izolowany do narzędzi laparoskopowych średnicy 5mm, długość całkowita 330 mm. | szt | 1
8 | grasper |  | Narzędzie laparoskopowe 5 mm składające się z: wkładu typu mocny grasper 2x3 zęby, obie szczęki ruchome długości 16mm, długość całkowita 330mm + rękojeść polimerowa z centralnym zamkiem i monopolarnym podłaczeniem do diatermii + płaszcz izolowany do narzędzi laparoskopowych średnicy 5mm, długość całkowita 330 mm. | szt | 1
9 | grasper zęby |  | Narzędzie laparoskopowe 5 mm składające się z: wkładu typu zęby myszy 2x3 zęby, jedna sczęka ruchoma, o długości 20 mm, długość całkowita 330mm + rękojeść polimerowa z centralnym zamkiem i monopolarnym podłaczeniem do diatermii + płaszcz izolowany do narzędzi laparoskopowych średnicy 5mm, długość całkowita 330 mm. | szt | 1
10 | grasper okienko |  | Narzędzie laparoskopowe 5 mm składające się z: wkładu graspera atraumatycznego, obie szczęki ruchome, o długości 18 mm, długość całkowita 330mm + rękojeść polimerowa z centralnym zamkiem i monopolarnym podłączeniem do diatermii + płaszcz izolowany do narzędzi laparoskopowych średnicy 5mm, długość całkowita 330 mm. | szt | 1
11 | nożyczki |  | Narzędzie laparoskopowe 5 mm składające się z: wkładu nożyczek laparoskopowych typu metzenbaum, zakrzywione, dbydwa ostrza ruchome, o długości 12 mm, długość całkowita 330mm + rękojeść polimerowa bez zamka z monopolarnym podłączeniem do diatermii + płaszcz izolowany do narzędzi laparoskopowych średnicy 5mm, długość całkowita 330 mm. | szt | 1
12 | nożyczki |  | Narzędzie laparoskopowe 5 mm składające się z: wkładu nożyczek laparoskopowych typu metzenbaum, zakrzywione, dbydwa ostrza ruchome, o długości 15 mm długość całkowita 330mm + rękojeść polimerowa bez zamka z monopolarnym podłączeniem do diatermii + płaszcz izolowany do narzędzi laparoskopowych średnicy 5mm, długość całkowita 330 mm. | szt | 5
13 | nożyczki |  | Narzędzie laparoskopowe 5 mm składające się z: wkładu nożyczek laparoskopowych typu metzenbaum, ostrza zakrzywione, z mikroząbkowaniem, obydwa ruchome, o długości 15 mm, długość całkowita 330mm + rękojeść polimerowa bez zamka z monopolarnym podłączeniem do diatermii + płaszcz izolowany do narzędzi laparoskopowych średnicy 5mm, długość całkowita 330 mm. | szt | 1
14 | igła veressa standard |  | Igła insuflacyjna Veressa , ze stali nierdzewnej, wielorazowa, średnica igły 2,0 mm. Długość całkowita 120mm. | szt | 1
15 | igła veressa szybki przepływ |  | Igła insuflacyjna Veressa, szybki przepływ, ze stali nierdzewnej, wielorazowa, średnica igły 2,7 mm. Długość całkowita 120mm. | szt | 1
16 | elektroda hak |  | Elektroda monopolarna tubus roboczy izolowany. Koncówka robocza haczyk 90°. Średnica narzędzia 5 mm, długość całkowita 330mm. | szt | 4
17 | ssak jednorazowy |  | Kompletny jednorazowy zestaw laparoskopowy ssąco płuczący, z dwoma wężami do podłączenia z zaworami na każdej z linii. średnica ssaka 5 mm, długość całkowita 330mm. Zapakowany pojedynczo, sterylnie w w podwójny worek; wewnętrzny PE, zewnętrzny Tyvek. Czas trwania sterylności 5 lat. 2 komplety repozycjonowalnych etykiet na opakowaniu. | szt | 10
18 | jednorazowe nożyczki |  | Jednorazowe sterylne nożyczki laparoskopowe typu metzenbaum, zakrzywione, długość ostrza 7mm, długość całkowita narzędzia 330 mm,płaszcz izolowany średnicy 5mm. Rękojeść z podłączeniem monopolarnym. Część robocza z możliwością rotowania. Pakowane pojedynczo . | szt | 10
19 | jednorazowe nożyczki |  | Jednorazowe sterylne nożyczki laparoskopowe typu metzenbaum, zakrzywione długość. Ostrza 12mm, długość całkowita narzędzia 330 mm,płaszcz izolowany średnicy 5mm. Rękojeść z podłączeniem monopolarnym. Część robocza z możliwością rotowania. Pakowane pojedynczo ( opakowanie zbiorcze 10 szt.) | szt | 50
20 | trokar |  | Wielorazowy Trokar stalowy rozkładany, z kranikiem, z gładkim tubusem, o średnicy 5,5 mm i długości 100mm. | szt | 1
21 | trokar |  | Wielorazowy Trokar stalowy rozkładany, z kranikiem, z gładkim tubusem, o średnicy 11,0 mm i długości 100mm. | szt | 1
22 | trokar |  | Wielorazowy Trokar stalowy rozkładany, z kranikiem, z gładkim tubusem, o średnicy 13,0mm i długości 100mm. | szt | 1
23 | Reduktor |  | Reduktor wielorazowy obrotowy do trokarów stalowych i polimerowych o średnicy 12/11/mm redukujący do średnicy 5,5MM | szt | 1
24 | trokar |  | Trokar polimerowy wielorazowy rozkładany pediatryczny, z kranikiem, z tubusem mikrożebrowanym o średnicy 5,5 mm i długości 70mm. | szt | 1
25 | trokar |  | Trokar polimerowy wielorazowy rozkladany , z kranikiem, z tubusem mikrożebrowanym, o średnicy 5,5 mm i długości 100mm. | szt | 1
26 | trokar |  | Trokar polimerowy wielorazowy rozkladany, z kranikiem , z tubusem mikrożebrowanym, o średnicy 11 mm i długości 100mm z możliwością stosowania dedykowanych redukcji jednorazowych. | szt | 1
27 | trokar |  | Trokar polimerowy wielorazowy rozkładany, z kranikiem , z tubusem mikrożebrowanym, o średnicy 12 mm i długości 100mm z możliwością stosowania dedykowanych redukcji jednorazowych. | szt | 1
28 | Reduktor |  | Jednorazowy reduktor wkręcany uniwersalny z zastawką silikonową redukujący z 12-10mm do 5,5 mm dedykowany do trokarów polimerowych o średnicy 11 i 12,0mm (opakowanie 10 SZT.) | szt | 10
29 | zastawka |  | Wielorazowa zastawka silikonowa do trokarów polimerowych o średnicy 5,5mm opakowanie 5 sztuk. | szt | 5
30 | zastawka |  | Wielorazowa zastawka silikonowa do trokarów polimerowych o średnicy 11mm opakowanie 5 sztuk. | szt | 5
31 | zastawka |  | Wielorazowa zastawka silikonowa do trokarów polimerowych o średnicy 12mm opakowanie 5 sztuk. | szt | 5
32 | grot do trokarów |  | Wielorazowy stalowy piramidowy grot do trokarów stalowych i polimerowych o średnicy 5,5mm i długości 70mm. | szt | 1
33 | grot do trokarów |  | Wielorazowy stalowy piramidowy grot do trokarów stalowych i polimerowych o średnicy 5,5mm i długości 100mm. | szt | 1
34 | grot do trokarów |  | Wielorazowy stalowy piramidowy grot do trokarów stalowych i polimerowych o średnicy 11,0mm i długości 100mm. | szt | 1
35 | grot do trokarów |  | Wielorazowy stalowy piramidowy grot do trokarów stalowych i polimerowych o średnicy 12,0 i 13,00 mm długości100 mm. | szt | 1
36 | grot do trokarów |  | Wielorazowy bezpieczny automatyczny stalowy grot piramidowy z osłoną ostrza do tkorarów stalowych oraz polimerowych o średnicy 5,5mm i długości 100mm | szt | 1
37 | grot do trokarów |  | Wielorazowy bezpieczny automatyczny stalowy grot piramidowy z osłoną ostrza do tkorarów stalowych oraz polimerowych o średnicy 11,0 mm i długości 100mm. | szt | 1
38 | grot do trokarów |  | Wielorazowy bezpieczny automatyczny stalowy grot piramidowy z osłoną ostrza do tkorarów stalowych oraz polimerowych o średnicy 12,0 i 13,00 mm i długości 100mm. | szt | 1
39 | uszczelka |  | Wielorazowa silikonowa uszczelka górna do trokarów polimerowych i stalowych średnicy 5,5mm opakowanie 10 szt. | szt | 10
40 | uszczelka |  | Wielorazowa silikonowa uszczelka górna do trokarów polimerowych i stalowych średnicy 11mm opakowanie 10 szt. | szt | 10
41 | uszczelka |  | Wielorazowa silikonowa uszczelka górna do trokarów polimerowych i stalowych średnicy 12,0 i 13mm opakowanie 10 szt. | szt | 10
42 | uszczelka |  | Wielorazowa silikonowa uszczelka zastawki do trokarów stalowych z dzwignia otwarcia o średnicy 5,5mm opakowanie 5 szt. | szt | 5
43 | uszczelka |  | Wielorazowa silikonowa uszczelka zastawki do trokarów stalowych z dzwignią otwarcia o średnicy 11,0mm opakowanie 5 szt. | szt | 5
44 | uszczelka |  | Wielorazowa silikonowa uszczelka zastawki do trokarów stalowych z dzwignią otwarcia o średnicy 13,0mm opakowanie 5 szt. | szt | 5
45 | uszczelka |  | Wielorazowa silikonowa uszczelka zbiorniczka do trokarów stalowych z zaworkiem średnicy 5,5mm opakowanie 5 szt. | szt | 5
46 | uszczelka |  | Wielorazowa silikonowa uszczelka zbiorniczka do trokarów stalowych z zaworkiem średnicy 11,0 i 13,0mm opakowanie 5 szt. | szt | 5
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 16
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 16
Zamwiający wymaga dla wyrobów medycznych z poz. 1-10, 12-13, aby posiadały kod UDI, zgodnie z zapisami ustawy z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Zamawiający wymaga od oferentów dokumentów poświadczających możliwość wykonania u pacjentów badań MRI dla poz. 1-10, 12-13
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Proteza samorozprężalna, przełykowa usuwalna |  | Proteza smorozprężalnna do przełyku. Usuwalna, wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywane atraumatyczne zakończenia, pokrywana silikonem. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16-28 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania dystalny o średnicy 16 - 22 Fr. i długości 70 cm . (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 2
2 | Proteza samorozprężalna, przełykowa usuwalna |  | Proteza somorozprężalna do przełyku umieszczana w pobliżu UES. Usuwalna. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, koniec proksymalny krótki, koniec dystalny długi, pokrywana silikonem. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16,18 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu 70 cm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 1
3 | Proteza samorozprężalna, przełykowa usuwalna |  | Proteza samorozprężalnna do przełyku, usuwalna, w pełni powlekana. Końce protezy powlekane silikonem z lassem do usuwania i repozycji, trzon protezy z siatki plecionej pokrytej PTFE. Po cztery znaczniki na obu końcach i dwa znaczniki w części środkowej widoczne w RTG. Zestaw wprowadzający dystalny o długości 70 cm, średnica zestawu 16 Fr dla protezy o średnicy 18 mm, 18 Fr dla protez o średnicy 20, 22 i 24 mm. Dostępne długości protez : 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20 cm, dla protez o średnicy 18 i 20 mm oraz 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18 cm dla protez o średnicy 22 i 24 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 1
4 | Proteza samorozprężalna, przełykowa |  | Proteza samorozprężalna do przełyku usuwalna, stosowana do zwężeń łagodnych pod krtaniowych, po radioterapii. Typ Conio, Wykonana z nitinolu, usuwalna, koniec proksymalny poszerzony, pokrywana silikonem, znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 10 - 12 mm , długość 6-12 cm, system uwalniania dystalny max. 14 Fr, długość zestawu 70 cm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 2
5 | Proteza samorozprężalna, przełykowa |  | Proteza smorozprężalnna do przełyku z systemem antymigracyjnym. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywana silikonem, system antymigracyjny w postaci dodatkowe warstwy wykonanej z niepokrywanej, rozszerzonej siatki nitinolowej mocowanej proksymalnie. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16-28 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu 70 cm., średnica zestawu wprowadzającego max. 22 Fr (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 15
6 | Proteza bariatryczna, usuwalna |  | Proteza smorozprężalnna do przełyku z systemem antymigracyjnym i zastawką antyrefluksową. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywana silikonem, system antymigracyjny w postaci dodatkowe warstwy wykonanej z niepokrywanej, rozszerzonej siatki nitinolowej mocowanej proksymalnie, zastawka antymigracyjna typu rękaw, wykonany z PTFE ze wzmocnieniem z pętli drutu nitinoloweg zapobiegającego odkształcaniu się zastawki antyrefluksowej. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16-28 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania dystalny, długość systemu 70 cm., średnica zestawu max. 22 Fr (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 1
7 | Proteza bariatryczna, usuwalna |  | Proteza samorozprężalna do zamykania przetok lub perforacji po zabiegach bariatrycznych typu sleeve, wykonana z nitinolu, usuwalna, pokryta silikonem, średnica protezy od 24 do 28 mm, długość protezy 18 – 23 cm, średnica zestawu wprowadzającego max. 22 Fr, długość zestawu 70 cm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 1
8 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, USUWALNA |  | Proteza samorozprężalna do zamykania przetok lub perforacji po zabiegach bariatrycznych, wykonana z nitinolu, usuwalna, pokryta silikonem oraz PTFE 2 pierścienie anty migracyjne umieszczone jeden nad drugim, odległość między pierścieniami 25 mm, powlekane silikonem średnica protez od 20 do 26 mm, długość protezy 12 – 20 cm, średnica zestawu wprowadzającego max. 22 Fr, długość zestawu 70 cm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 1
9 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych |  | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna, nieusuwalna. Wykonana z nitinolu, o strukturze siatki, z atraumatycznymi końcami, o średnicy 6,8 lub 10 mm, długości w zakresie 4-12 cm. Znaczniki na obu końcach i 2 znaczniki w części środkowej, widoczne w RTG. Zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. maks. 8Fr, długość zestawu do wprowadzania 180 cm, możliwość częściowego schowania protezy przy wysunięciu w celu repozycjonowania (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 2
10 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych |  | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna, usuwalna. Wykonana z nitinolu, o strukturze siatki, całkowicie pokryta silikonem, z atraumatycznymi końcami, z lassem do usunięcia stentu w części proksymalnej, o średnicy 6,8 lub 10 mm, długości w zakresie 4-12 cm. Znaczniki na obu końcach i 2 znaczniki w części środkowej, widoczne w RTG. Zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. maks. 8.5Fr, długość zestawu do wprowadzania 180 cm, możliwość częściowego schowania protezy przy wysunięciu w celu repozycjonowania. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 1
11 | Siatka do usuwania polipów |  | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna nitinolowa, niepokrywana, specjalna konstrukcja z drutu plecionego ułatwiająca dostosowanie się protezy do anatomicznego kształtu przewodu żółciowego bez wywierania wzmożonego nacisku na ściany w miejscach zagięć, znaczniki na obu końcach i znacznik w środkowej części widoczne w RTG, średnica protezy po rozprężeniu 6 - 10mm, długość protezy do wyboru 4 - 12 cm, średnica zestawu do wprowadzania 8Fr, długość zestawu do wprowadzania 180cm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 30
12 | Proteza jelitowa i dwunastnicza niepowlekana |  | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna nitinolowa, niepokrywana typu do wnęki wątroby, specjalna konstrukcja z drutu plecionego ułatwiająca dostosowanie się protezy do anatomicznego kształtu przewodu żółciowego bez wywierania wzmożonego nacisku na ściany w miejscach zagięć, posiadająca na całej długości większe oczka (min. rozmiar oczka 6 mm) pozwalające na przełożenie drugiej protezy samorozprężalnej lub plastikowej, znaczniki na obu końcach i znacznik w środkowej części widoczne w RTG, średnica protezy po rozprężeniu 6 - 10mm, długość protezy do wyboru 4 - 12 cm, średnica zestawu do wprowadzania 8Fr, długość zestawu do wprowadzania 180cm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 1
13 | proteza jelitowa usuwalna |  | Proteza do dróg żółciowych i trzustkowych, usuwalna, samorozprężalna, wykonana z nitinolu, o strukturze w formie połączonych pierścieni pokrywana PTFE w środku i silikonem na końcach. Komórki stentu o nieregularnych kształtach, końce poszerzane. Rozmiary stentu: średnica 8 lub 10 mm, długości w zakresie 4-12 cm,). Znaczniki platynowe na obu końcach widoczne w RTG. Zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. max 8,5 Fr, długość zestawu do wprowadzania 180 cm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 4
14 | Szczotka cytologiczna do dróg żółciowych |  | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna nitinolowa, przeznaczona do tymczasowego zakładania w zwężeniach po transplantacji wątroby i w zmianach łagodnych pokrywana, ze zwężeniem w części środkowej o 20% w stosunku do końców, z długim lassem (co najmniej 10 cm) umożliwiającym jej łatwe usuwanie. Dwa znaczniki platynowe na obu końcach widoczne w RTG, średnica protezy po rozprężeniu 6 lub 8 mm, długość protezy do wyboru 4,5,6 cm, średnica zestawu do wprowadzania max 8,5 - 9 Fr, długość zestawu do wprowadzania 180cm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 5
RAZEM:
Wykonawca zapewni komis na czas trwania umowy:
poz 1 - 1 sztuka, z każdego rozmiaru; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 2 - 1 sztuka, z każdego rozmiaru; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 4 - 1 sztuka, z każdego rozmiaru; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 5 - 1 sztuka, z każdego rozmiaru; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 7 - 1 sztuka, z każdego rozmiaru; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 8 - 1 sztuka, z każdego rozmiaru; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
poz 13 - 1 sztuka, z każdego rozmiaru; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki

## 17
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 17
Zamawiający wymaga od oferentów dokumentów poświadczających możliwość wykonania u pacjentów badań MRI dla poz 1-7.
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | stapler okrężny |  | Stapler okrężny uszczelniony zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego o długości całkowitej 515 mm i długości trzonu 230 mm - zintegrowana automatyczna blokada bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, - wyraźny sygnał dźwiękowy po wystrzale, - 2 rzędy zszywek ze stopu tytanu z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5mm - pokrętło regulacyjne z sygnalizacją dźwiękową informującą o możliwości bezpiecznego wysunięcia staplera z miejsca zespolenia - rozmiar średnicy zewnętrznej kowadełka: 21,25,29,33 - zwiększona pojemność głowy staplera w celu eliminacji nadmiernej kompresji tkanki , o parametrach przed wystrzałem odpowiednio do rozmiaru : 5,1 ; 9 ; 12 oraz 14,6 ml (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | szt | 5
2 | stapler liniowy z nożem 60 mm |  | Stapler liniowy o długości linii szwu 65mm ( linia cięcia 59 mm ) załadowany ładunkiem* do tkanki cienkiej / wys. otwartej zszywki 2,5 mm/ ; standardowej / wys. otwartej zszywki 3,8 mm/ i grubej /wys. otwartej zszywki 4,5mm/. Wyposażony w dwie dźwignie - zamykającą i spustową. Łańcuch pozycjonujący tkanki w ładunku , zapobiegający ześlizgiwaniu się tkanki. Nóż zabezpieczony (chowany ) po wystrzale . Zszywki ze stopu tytanu. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | szt | 80
3 | stapler liniowy z nożem 80 mm |  | Stapler liniowy o długości linii szwu 85mm ( linia cięcia 79 mm ) załadowany ładunkiem* do tkanki standardowej/ wys. otwartej zszywki 3,8 mm/, średniej / wys. otwartej zszywki 4,2mm/ i grubej /wys. otwartej zszywki 4,5mm/. Wyposażony w dwie dźwignie - zamykającą i spustową. Łańcuch pozycjonujący tkanki w ładunku , zapobiegający ześlizgiwaniu się tkanki. Nóż zabezpieczony (chowany ) po wystrzale . Zszywki ze stopu tytanu. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | szt | 30
4 | stapler liniowy z nożem 100 mm |  | Stapler liniowy o długości linii szwu 105mm ( linia cięcia 99 mm ) załadowany ładunkiem* do tkanki standardowej/ wys. otwartej zszywki 3,8mm/ i grubej /wys. otwartej zszywki 4,5mm/. Wyposażony w dwie dźwignie - zamykającą i spustową. Łańcuch pozycjonujący tkanki w ładunku , zapobiegający ześlizgiwaniu się tkanki. Nóż zabezpieczony (chowany ) po wystrzale . Zszywki ze stopu tytanu. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | szt | 1
5 | Ładunki do staplerów linowych 60 mm |  | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 65 mm do tkanki cienkiej standardowej lub grubej. Łańcuch pozycjonujący tkanki w ładunku , zapobiegający ześlizgiwaniu się tkanki. Nóż zabezpieczony (chowany ) po wystrzale . Zszywki ze stopu tytanu. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 30
6 | Ładunki do staplerów linowych 80 mm |  | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 85 mm do tkanki standardowej , średniej lub grubej. Łańcuch pozycjonujący tkanki w ładunku , zapobiegający ześlizgiwaniu się tkanki. Nóż zabezpieczony (chowany ) po wystrzale . Zszywki ze stopu tytanu. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 30
7 | Ładunki do staplerów linowych 100 mm |  | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu odpowiednio 105 mm do tkanki standardowej lub grubej. Łańcuch pozycjonujący tkanki w ładunku , zapobiegający ześlizgiwaniu się tkanki. Nóż zabezpieczony (chowany ) po wystrzale . Zszywki ze stopu tytanu. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt | 1
8 | stapler skórny |  | Staplery do zamykania skóry z 35 klamerkami - z przezroczystym wskaźnikiem z boku z podziałką 15, 25, 35 zszywek, jednorazowe, sterylne. Zszywka pokryta teflonem: grubość 0,58 mm, szerokość 6,9 mm; wysokość 4,2 mm | szt | 996
9 | urządzenie do usuwania zszywek , jednorazowe |  | Przyrząd do zdejmowania zszywek jednorazowego użytku. Po zamknięciu, w otwór (ucho) ekstraktora wchodzi dziubek urządzenia usuwający zszywkę. Uchwyt urządzenia tak jak w imadle chirurgicznym. | szt | 996
10 | Zestaw do fiksacji siatek przepuklinowych |  | Zestaw do fiksacji siatek w laparoskopowej naprawie przepuklin pachwinowych , składający się z aplikatora- kaniuli, strzykawki 2 ml Luer Lock oraz ampułki kleju tkankowego z polimeru: monomerycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu w kolorze niebieskim. | szt. | 55
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
Wykonawca zapewni komis na czas trwania umowy :
| 1. | poz. 1 : rozmiar 29 i 33 po 1 szt. - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu każdej szt.
| 2. | poz. 2,3 : rozmiar 3,8 ; 4;2 ; 4,5 po 5 szt. - rozliczane raportem i uzupełniane po zużyciu każdej szt.
| 3. | poz. 5,6 : rozmiar 3,8 ; 4;2 ; 4,5 po 10 szt. - rozliczane raportem i uzupełniane pełnym opakowaniem po zużyciu ósmej sztuki z opakowania.

## 18
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 18
Zamawiający wymaga od oferentów dokumentów poświadczających możliwość wykonania u pacjentów badań MRI dla poz 12-13
Zamwiający wymaga dla wyrobów medycznych z poz. 12-13 aby posiadały kod UDI, zgodnie z zapisami ustawy z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Kleszcze biopsyjne |  | Kleszczyk biopsyjny, j.u. powleczony z igłą standard, owalna łyżeczka z okienkiem (poj. Łyżeczki powyżej 7mm3),dł. Szczęki 3mm, śr 2,3mm. dł. 230 cm.Ergonomiczna rękojeść z trzema pierścieniami. | szt. | 250
2 | pętla |  | owalna pętla do polipektomii j.u.,śr. 2,3mm. Dł, 230 mm. śr. pętli od 5 do 36 mm. do wyboru. Ergonomiczna rękojeść z trzema pierścieniami. Dodatkowy klips blokujący pętlę zdejmowany z rękojeści. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt. | 10
3 | igła iniekcyjna |  | igła iniekcyjna j.u. śr. 2,3mm., dł. 2300mm., śr. igły 0,5 mm.(25G) dł igły 5mm. Rękojeść długopisowa pozwalająca zarówno na płynne wysuwanie jak i stopniowe (minimum 7 stopni) z systemem długopisowym (klik).Rękojeść posiada karbowaną anty - poślizgową powierzchnię. Posiada gumową osłonę katetera o długości co najmniej 4.5 cm w miejcscu mocowania do rękojeści zabezpieczającą przed załamywaniem się katetera w trakcie manipulacji rękojeścią. Igła w stanie zwolnionym schowana co najmniej 10 mm do katetera. | szt. | 50
4 | igła iniekcyjna |  | igła iniekcyjna j.u. śr. 2,3mm., dł. 2300mm., śr. igły 0,7 mm.(22G) dł igły 5mm. Rękojeść długopisowa pozwalająca zarówno na płynne wysuwanie jak i stopniowe (minimum 7 stopni) z systemem długopisowym (klik).Rękojeść posiada karbowaną anty - poślizgową powierzchnię. Posiada gumową osłonę katetera o długości co najmniej 4.5 cm w miejcscu mocowania do rękojeści zabezpieczającą przed załamywaniem się katetera w trakcie manipulacji rękojeścią. Igła w stanie zwolnionym schowana co najmniej 10 mm do katetera. | szt. | 50
5 | ustnik |  | Ustnik j.u.(21/26mm); niebieski, bezlateksowy, tekstylny pasek. | szt. | 2500
6 | szczoteczka czyszcząca zestaw |  | zestaw zawierający: Szczoteczka czyszcząca, j.u. nie sterylna. Pojedynczo pakowana, śr. 1,7 mm., 2 główki śr.5/5mm. dł.20/20mm, całkowita dł. 230cm. szczoteczka czyszcząca j.u. nie sterylna, zawór w/p. Pojedynczo pakowana śr. 1.3mm., 2 główki śr.5/11mm., dł 20/40. | kpl | 50
7 | Szczotka czyszcząca |  | Szczotka czyszcząca, dł. całkowita 230cm, śr. katetera 1,7mm, 2 główki o śr. odpowiednio 5/10mm i dł. 20/40mm. | szt. | 150
8 | Szczotka czyszcząca |  | Szczotka czyszcząca, dł. całkowita 230cm, śr. katetera 1,8mm, 2 główki. o śr. 5-7/11mm i dł. 20/40mm. | szt. | 200
9 | balon |  | Balon trójkanałowy do usuwania złogów i kamieni z dróg żółciowych,Stożkowa, atraumatyczna końcówka katetera, dwa pierścieniowe markery RTG,budowa balonu zapewnia płaskie przyleganie ścianek względem dróg żółciowych, średnica balonu 9/12/15mm. długość robocza 2000mm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” ,średnica kateteru 7Fr, osobne kanały do napełniania, dla prowadnika i kontrastu. Ujście kontrastu powyżej balonu. W zestawie trzy odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu. Zestaw wyposażony w zaworek zamykający ujscie powietrza.Kanały zakończone złączami typu Luer Zestaw dostarczony w osłonie plastikowej zabezpieczającej przed uszkodzeniami i sterylnym opakowaniu. | szt. | 1
10 | balon |  | Balon trójkanałowy do usuwania złogów i kamieni z dróg żółciowych,Stożkowa, atraumatyczna końcówka katetera, dwa pierścieniowe markery RTG,budowa balonu zapewnia płaskie przyleganie ścianek względem dróg żółciowych, średnica balonu 15/18/21mm. długość robocza 2000mm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” ,średnica kateteru 7Fr, osobne kanały do napełniania, dla prowadnika i kontrastu. Ujście kontrastu powyżej balonu. W zestawie trzy odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu. Zestaw wyposażony w zaworek zamykający ujscie powietrza.Kanały zakończone złączami typu Luer Zestaw dostarczony w osłonie plastikowej zabezpieczającej przed uszkodzeniami i sterylnym opakowaniu. | szt. | 1
11 | balon |  | Balon trójkanałowy do usuwania złogów i kamieni z dróg żółciowych,Stożkowa, atraumatyczna końcówka katetera, dwa pierścieniowe markery RTG,budowa balonu zapewnia płaskie przyleganie ścianek względem dróg żółciowych, średnica balonu 12/15/18mm. długość robocza 2000mm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” ,średnica kateteru 7Fr, osobne kanały do napełniania, dla prowadnika i kontrastu. Ujście kontrastu powyżej balonu. W zestawie trzy odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu. Zestaw wyposażony w zaworek zamykający ujscie powietrza.Kanały zakończone złączami typu Luer Zestaw dostarczony w osłonie plastikowej zabezpieczającej przed uszkodzeniami i sterylnym opakowaniu. zamykający ujscie powietrza. Zestaw dostarczony w osłonie plastikowej zabezpieczającej przed uszkodzeniami i sterylnym opakowaniu. | szt. | 1
12 | Samorozprężalny stent do drenażu toirbieli trzustki |  | Stent do pseudocysty, samorozprężalny, nitinolowy, całkowicie pokryty, dł. 30, 25, 20, 15mm, system wprowadzający o dł.1800mm, śr.10,5F, kompatybilny prowadnik 0,035”. Zakończenie proksymalne w kształcie grzyba, śr. 26mm dł.5mm; zakończenie dystalne w kształcie parasola, śr. 30mm; część środkowa o śr.16mm; 4 znaczniki cieniujące. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt. | 12
13 | Samorozrężalnu stent do wpustu żołądka |  | Stent nitinolowy samorozpężalny do zwężeń wpustu żołądka, posiadający silikonową zastawkę antyrefluksową, umożliwiającą pracę w obie strony. Stent wykonany z jednolitego odcinka drutu nitinolowego wysokiej sile rozprężania. Stent posiada rozszerzony do 50mm, zwrócony w kierunku proksymalnym kołnierz antymigracyjny w postaci parasolki oraz zgrubienie w odległości 12mm nad kołnierzem o śr. 30mm i pętle do repozycji wykonanej z dwukolorowej nici chirurgicznej. Dł. 80, 100 i 120mm, w wersji z pokryciem częściowym i całkowitym. Średnica stentu 24mm. Stent załadowany do systemu wprowadzającego z dwuczęściową rękojeścią prostą i pokrętłem blokującym o śr. 8,5mm/25 Fr i dł. 700mm. Dwa znaczniki RTG na systemie wprowadzania, port do irygacji i port prowadnika dostosowany do prowadnika 0,035". (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt. | 1
14 | Jednorazowe poszerzadło do przełyku typu bougie |  | BOUGIE DILATORS jednorazowe narzędzie do poszerzania, posiada co najmniej jeden dystalnie umieszczony marker endoskopowy, podziałka endoskopowa w części rękojeści,średnica narzędzia 5mm – 20mm (co 1mm), długość robocza: 850 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt. | 30
15 | Igła EUS FNB |  | Igła do biopsji pod kontrolą EUS typ FNB. Wykonana ze stopu kobalt - chrom, pokryta echogenicznym wzorem w kształcie litery ”V” wykonanym laserowo, zapewniającym zwiększoną widoczność w obrazie EUS. Unikalna końcówka typu Trident z trzema ostrzami, o zróżnicowanym kącie ścięcia i różnych długościach, zapewniająca optymalne pobieranie próbek tkanek o jakości histologicznej. Jedno ostrze wyraźnie dłuższe pozwala na łatwą penetrację twardych zmian. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane ze stali chirurgicznej. Mandryn wykonany z nitinolu wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, posiadający markery na końcu dystalnym ułatwiające korzystanie z narzędzia przy słabym oświetleniu . Średnica osłonki 1.8mm, regulowana długość osłonki igły w granicach 0 - 40 mm. Długość wysunięcia igły w granicach 0 – 8 cm co 1mm, regulacja za pomocą przycisków blokujących „Push and Lock”. Dostępne średnice: 25, 22 i 19 G. Długość robocza narzędzia 1375 mm do 1415 mm. Rękojeść igły wykończona gumą. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową z trójstopniową blokadą o pojemności 20 cc oraz zaworkiem odcinającym wyposażonym w Luer Lock. | szt. | 15
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
Wykonawca zapewni komis na czas trwania umowy:
| 1 | poz 12 - 2 sztuki o dł. 30, 25,20 i 15 ; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki
| 2 | poz 13 - 1 sztuka, o dł. 80, 100 i 120; rozliczanie raportem i uzupełnianie po zużyciu każdej sztuki

## 19
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 19
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | retraktor |  | Jednorazowy retraktor i protektor do ran składający się z trzech pierścieni: dwóch trwale połączonych z rowkiem elastycznych pierścieni górnych oraz pierścienia dolnego; połączonych rękawem. Produkt bez zawartości naturalnego Latexu. Długość linii cięcia: 2,5 -6 cm | szt | 10
2 | retraktor |  | Jednorazowy retraktor i protektor do ran składający się z trzech pierścieni: dwóch trwale połączonych z rowkiem elastycznych pierścieni górnych oraz pierścienia dolnego; połączonych rękawem. Produkt bez zawartości naturalnego Latexu. Długość linii cięcia: 5 – 9cm oraz 7-12cm; Zamawiający każdorazowo określi rozmiar retraktora przy składaniu zamówienia. | szt | 10
3 | trokar optyczny 12 |  | Trokar optyczny o średnicy 12 mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 100 mm, kaniula z automatycznym systemem fiksacji w powłokach przy pomocy atraumatycznej kotwiczki oraz dysku retencyjnego o właściwościach hemostatycznych. Zintegrowany filtr gazów. Podwójny system uszczelek | szt | 5
4 | trokar optyczny 12 |  | Trokar optyczny o średnicy 12 mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 100 mm oraz 120 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, kaniula z atraumatycznym żebrowaniem. Zintegrowany filtr gazów. Podwójny system uszczelek | szt | 5
5 | trokar optyczny 10 |  | Trokar optyczny o średnicy 11 mm z wbudowaną redukcją 5-11mm, długość 100 mm, kaniula z automatycznym systemem fiksacji w powłokach przy pomocy atraumatycznej kotwiczki oraz dysku retencyjnego o właściwościach hemostatycznych. Zintegrowany filtr gazów. Podwójny system uszczelek | szt | 5
6 | trokar optyczny 10 |  | Trokar optyczny o średnicy 11 mm z wbudowaną redukcją 5-11mm, długość 100 mm oraz 120 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, kaniula z atraumatycznym żebrowaniem. Zintegorwany filtr gazów. Podwójny system uszczelek | szt | 5
7 | trokar optyczny 5 |  | Trokar optyczny o średnicy 5 mm, długość 80 mm oraz 110 mm, kaniula z automatycznym systemem fiksacji w powłokach przy pomocy atraumatycznej kotwiczki oraz dysku retencyjnego o właściwościach hemostatycznych. Zintegrowany filtr gazów. Podwójny system uszczelek | szt | 5
8 | trokar optyczny 5 |  | Trokar optyczny z separatorami tkankowymi o średnicy 5 mm, długość 80 mm, kaniula z atraumatycznym żebrowaniem. Podwójny system uszczelek | szt | 5
9 | igła Veressa |  | Igła Veressa o długości 120mm oraz 150 mm | szt | 25
10 | worek laparoskopowy |  | Jednorazowy automatyczny worek laparoskopowy do ewakuacji preparatu, na prowadnicy, kompatybilny z trokarem 10mm, poj. 250 ml, 350 ml, 1000 ml. Ergonomiczna rękojeść ułatwiająca aplikację worka oraz jego zamknięcie. Metalowe widełki ułatwiające nabieranie preparatu. | szt | 40
11 | worek laparoskopowy |  | Jednorazowy automatyczny worek laparoskopowy do ewakuacji preparatu, na prowadnicy, kompatybilny z trokarem 12mm, poj. 1500ml, metalowe widełki ułatwiające nabieranie preparatu. | szt. | 20
12 | port do TaTME |  | Jednorazowy zestaw do procedur typu TaTME lub TAMIS składający się z kanału roboczego o długości 30, 55 oraz 70 mm oraz nakładki z 3 lub 4 zintegrowanymi portami eliminującymi konieczność użycia dodatkowych kaniul, filtr dymu, rozszerzacz analny, slikonowy pierścień uszczelniający/dystansujący. Ilość portów oraz długość kanału roboczego do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. | szt. | 1
13 | retraktor do TaTME |  | Jednorazowy retraktor ramkowy z możliwością dopasowania/regulowania krzywizny w rozmiarze 141 x 141 mm. W zestawie 8 haczyków fiksujących zakończonych tępo. | szt. | 1
14 | zestaw anoskopowy |  | zestaw anoskopowy w rozmiarze 32 i 34 żeński oraz męski do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia | szt | 10
18 | tasiemki silikonowe |  | silikonowe tasiemki do podwieszania naczyń, w kolorze żółtym, długość 2x45 cm, średnica 5,0 mm | szt. | 12
19 | tasiemki silikonowe |  | silikonowe tasiemki do podwieszania naczyń, w kolorze żółtym, długość 2x70 cm, średnica 2,5 mm | szt | 180
20 | tasiemki silikonowe |  | silikonowe tasiemki do podwieszania naczyń, w kolorze żółtym, długość 2x45 cm, średnica 2,5 mm | szt | 48
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 20
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 20
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE POZ. NR 1 -4
Materiały zużywalne do pompy ssąco - płuczącej muszą być kompatybilne z posiadanę przez Zamawiającego pompą model PV-5512LAP
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Jednorazowy dren kompletny |  | kompletny dren jednorazowego użycia do pompy typu PV-5512LAP, pakowany po 10 szt | szt | 60
2 | Jednorazowy dren dzienny |  | jednorazowy dren dzienny do pompy PV-5512LAP, pakowany po 10 szt | szt | 20
3 | Jednorazowy dren pacjenta |  | jednorazowy dren pacjenta do pompy PV-5512LAP, pakowany po 50 szt | szt | 50
4 | silikonowy dren przyłączeniowy filtra |  | silikonowy dren przyłączeniowy filtra hydrofobowego do pompy typu PV-5512LAP | szt | 5
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 21
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 21
Zamawiający wymaga od oferentów dokumentów poświadczających możliwość wykonania u pacjentów badań MRI dla poz 1-2,5
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Zestaw do zamykania perforacji i przetok |  | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 9 mm gotowy do założenia, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 cm. Do endoskopów o rozmiarach 8,5-11,0 mm | szt | 1
2 | Zestaw do zamykania perforacji i przetok |  | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 11 mm okrągły gotowy do założenia, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5-14,00 mm | szt | 1
3 | Kotwica do przetok |  | Kotwica do chwytania twardych tkanek, jednorazowa, trzy wysuwane zagięte ostrza, min. Śrenica kanału endoskopu 2,8 mm, dł. robocza narzędzia 220 cm, przycisk blokady kotwicy umieszczony na rękojeści | szt | 1
4 | Chwytak podwójny do perforacji |  | Szczypce chwytające podwójne, jednorazowe, dwa niezależne ramiona służące do chwytania brzegów tkanek, szczypce typu ząb szczura, na rękojeści dwa niezależne suwaki do sterowania ramionami szczypiec średnica kanału roboczego min. 2,8 mm, dł robocza 2200 mm, rozpiętość ramion szczypiec 16mm | szt | 1
5 | Zestaw do pełnościennej resekcji zmian w jelicie |  | Zestaw do połnościennej resekcji ściany jelita w składzie: klips gotowy do założenia, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym, rękaw na endoskop, pętla do odciecia. Oraz sonda do znakowania zmiany, szcypce do usunięcia materiału. Długość robocza 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5-14.00 mm | szt | 1
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 22
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 22
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Sonda stymulacyjna bipolarna DNS, autoklawowalna |  | Sonda stymulacyjna bipolarna, typu widelec prosty (dł. robocza 4.5cm, dł. całkowita 15cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów, wielorazowa, autoklawowalna | szt | 2
2 | Przewód do sond stymulacyjnych, autoklawowalny |  | Przewód do sond stymulacyjnych, silikonowy wielorazowy, autoklawowalny, dł. 4m | szt | 2
3 | Kaseta sterylizacyjna wymiary wewnętrzne 267x159x16mm |  | Kaseta sterylizacyjna z tworzywa sztucznego wyłożona matą silikonową wewnątrz, wymiary wewnętrzne 267x159x16mm, wielorazowa | szt | 1
4 | Przewód przyłączeniowy do elektrody 4-kanałowej z wbudowanym przewodem do elektrody neutralnej |  | Przewód przyłączeniowy do elektrody 4 kanałowej, naklejanej na rurkę intubacyjną, dł. przewodu 4m, wbudowan kabel do elektrody referencyjnej, wielorazowy | szt | 2
5 | Elektroda odbiorcza 4-kanałowa, naklejana na całej długości na rurkę intubacyjną |  | Elektroda odbiorcza 4-kanałowa naklejana spiralnie na całej długości na rurkę intubacyjną w rozm. 7-9 mm, wymiary elektrody 37x37 mm, w komplecie nieinwazyjna naklejana elektroda neutralna (referencyjna) , produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 kpl. | szt | 140
6 | Elektroda stymulacyjna bipolarna (typ mikrowidelec), prosty, sterylna, jednorazowa |  | Elektroda stymulacyjna bipolarna (typ mikrowidelec), prosta (dł. robocza 4.5cm, dł. całkowita 15,5 cm, wbudowany przewód 3m), do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10szt. | szt | 40
7 | Sonda stymulacyjna bipolarna DNS koncentryczna, autoklawowalna |  | Sonda bipolarna koncentryczna 45/150 (dł. robocza 4.5cm, dł. całkowita 15cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów, wielorazowa, autoklawowalna | szt | 2
8 | Elektroda stymulacyjna bipolarna koncentryczna, sterylna, jednorazowa |  | Sonda bipolarna koncentryczna prosta, zagięty koniec dystalny 45/155/3000. Produkt sterylny, jednorazowy | szt | 40
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 23
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 23
Zamawiający wymaga od oferentów dokumentów poświadczających możliwość wykonania u pacjentów badań MRI dla poz 13 i 14.
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Pułapka jednokomorowa na ssak |  | • jednorazowego użytku • jednokomorowa • średnica zewnętrzna komory 30mm • długość drenu 125mm • opakowanie 50 sztuk | szt. | 150
2 | Igła do ostrzykiwań |  | • jednorazowego użytku,pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precezyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia • w osłonce • grubość igły 0,6mm • głębokość nakłucia 4mm lub 6mm • długość narzędzia 2300mm • średnica narzędzia 2,4mm • kompatybilna z kanałem o średnicy 2,8mm • zablokowanie igły wyraźnie słyszalnym kliknięciem • opakowanie 10 sztuk (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt. | 150
3 | Marker endoskopowy |  | • Opakowanie pojedyncze 5 ml typu strzykawka, produkt sterylny • Opakowanie zbiorcze 10 x 5 ml | szt. | 10
4 | Kleszcze chwytające |  | • kleszcze chwytające jednorazowego użytku • w powleczeniu PE • typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 15mm lub wersja obrotowa o rozwarciu 8,3mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) • średnica narzędzia 2,3mm • długość narzędzia 2300mm | szt. | 30
5 | Pętla do polipektomii COLD |  | • jednorazowego użytku sterylna, owalna, narzędzie ze skalowaną rękojeścią, długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm, średnica drutu 0,24mm dla średnicy otwarcia 10 i 15mm, opakowanie handlowe 10szt (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt. | 1700
6 | Pętle do polipektomii owalne obrotowe do polipów płaskich |  | • jednorazowego użytku • skalowana rękojeść z funkcją rotacji, dedykowana resekcjom zmian płaskich • możliwość cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez • pleciona z drutu o średnicy 0,43mm z technologią ziększonego tarcia potwierdzoną przez producenta • kształt owalny • średnica otwartej pętli 15mm lub 25mm • średnica 2,4mm • długość narzędzia 2300mm • opakowanie 10 sztuk (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt. | 30
7 | Pętle do polipektomii owalne |  | • jednorazowego użytku • skalowana rękojeść • możliwość cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez • pleciona z drutu o średnicy 0,3mm lub 0,41mm • kształt owalny • średnica otwartej pętli 10mm, 15mm, 25mm lub 32mm • średnica 2,4mm • całkowita długość oczka pętli 38,5 mm • długość narzędzia 2300mm • opakowanie 10 sztuk (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt. | 1000
8 | Pętle do polipektomii owalne obrotowe |  | • jednorazowego użytku • skalowana rękojeść z funkcją rotacji • możliwość cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez • pleciona z drutu o średnicy 0,3mm lub 0,41mm • kształt owalny • średnica otwartej pętli 10mm, 15mm, 25mm lub 32mm • średnica 2,4mm • całkowita długość oczka pętli 38,5 mm • długość narzędzia 2300mm • opakowanie 10 sztuk (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt. | 1000
9 | Żel endoskopowy |  | • Żel poślizgowy do badań endoskopowych • Pojemność butelki 260 g • Skład: woda, środek utrzymujący wilgoć, polimer, konserwant, emolient silikonowy, opakowanie handlowe 25 szt | szt. | 100
10 | Ustnik gastroskopowy |  | • Ustnik plastikowy z otworem centralnym o średnicy 22x27 mm • Wstępnie założona po jednej stronie gumka bez lateksowa • Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika • Wypustki plastikowe na części wewnętrznej ustnika zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta • Sterylizowany tlenkiem etylenu | szt. | 1000
11 | Szczoteczka długa 6mm x 6mm |  | • jednorazowego użytku • dwustronna • średnica włosia po obu końcach 6mm i 6mm zakończone kulką • długość szczotki na drucie prowadzącym 20mm • średnica drutu prowadzącego 1,7mm • długość narzędzia 2500mm • opakowanie 100 sztuk | szt. | 300
12 | Szczoteczka długa 5mm x 10mm |  | • jednorazowego użytku • dwustronna • średnica włosia po obu końcach 5mm i 10mm zakończone kulką • długość szczotki na drucie prowadzącym 20mm lub 30mm • średnica drutu prowadzącego 1,7mm • średnica kanału roboczego 2,8 - 4,2 mm • długość narzędzia 2300mm | szt. | 500
13 | Klipsownica |  | KLIPSOWNICA HEMOSTATYCZNA • plastikowy pancerz transportowy • załadowany, gotowy do użycia klips • obrotowa 360 stopni w obydwu kierunkach • wielokrotne, zamknięcie i otwarcie przed ostatecznym uwolnieniem klipsa • średnica 2,6mm • rozwarcie ramion klipsa 11mm i 16mm • stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni • długość narzędzia 2300mm • Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem • opakowanie 10 sztuk (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt. | 820
14 | Klipsownica hemostatyczna ładowalna |  | KLIPSOWNICA HEMOSTATYCZNA • załadowany, gotowy do użycia klips oraz dwa klipsy zapakowane sterylnie w opakowaniu z możliwością użycia niewykorzystanego klipsa przy kolejnym zabiegu w zestawie • obrotowa 360 stopni w obydwu kierunkach • wielokrotne, zamknięcie i otwarcie przed ostatecznym uwolnieniem klipsa • średnica 2,6mm • rozwarcie ramion klipsa 11mm i 16mm • stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni • długość narzędzia 2300mm • Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem • opakowanie 10 sztuk (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt. | 10
15 | Korek do kanałów biopsyjnych |  | • Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. • kompatybilny z aparatami Olympus, Fujinon (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt. | 100
16 | Zawory |  | • do aparatu marki Olumpus lub Pentax • jednorazowe • sterylne • zestaw: powietrzno-wodny i ssący (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | kompl. | 50
17 | Pętla z koszem ekstrakcyjnym |  | *jednorazowa pętla owalna, obrotowa z workiem siatkowym do łapania polipów i ciał obcych; *narzędzie o długości 2300mm, średnica cewnika 2,4mm – do kanału roboczego 2,8mm. Otwarcie pętli 25mm i długość oczka 42mm lub otwarcie pętli 35mm przy długości oczka 51,5mm. Pakowane po 10 szt. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | szt. | 100
18 | Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni |  | Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitilowym rdzeniu w rozmiarze 20mm x 40mm i 30mm x 60mm oraz o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25mm x 50mm. Kosz w osłonce z PE, chroniącej narzędzie przed uszkodzeniami w transporcie, narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem, średnica narzędzia 3,2mm, długość 1950mm, opakowanie handlowe 5szt | szt. | 100
19 | Marker endoskopowy |  | *marker niebieski, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do iniekcji podśluzkowej celem oznaczenia i uniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego przed wycięciem za pomocą pętli lub urządzenia endoskopowego; opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml; skład: 0,4 % hialuronian sodu, sól fizjologiczna. | szt. | 50
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 24
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 24
Monitor w nieodpłatne użyczenie na czas trwania umowy
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Bronchofiberoskop |  | Jednorazowe sterylne narzędzie do inspekcji dróg oddechowych, o max. średnicy: zewnętrznej 3,9 wewnętrznej 1,4; posiadające pole widzenia powyżej 85°, głębia ostrości 5-50mm, wbudowane oświetenie LED, długość części roboczej 605mm, z zagięciem końcówki w zakresie góra/dół minimum 200°, z możliwością odsysania przez kanał roboczy i możliwością wprowadzenia elastycznych narzędzi np. biopsyjnych. Port ssania umieszczonyw osi długiej fiberoskopu, port narzędziowy poniżej uchwytu. Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej 6/5 w zależności od rozmiaru. Gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania typu blister bez konieczności montowania adapterów lub zastawek. 5 sztuk w opakowaniu. | szt | 100
2 | Bronchofiberoskop |  | Jednorazowe sterylne narzędzie do inspekcji dróg oddechowych, o max. średnicy: zewnętrznej 5,6 wewnętrznej 2,8; posiadające pole widzenia powyżej 85°, głębia ostrości 5-50mm, wbudowane oświetenie LED, długość części roboczej 605mm, z zagięciem końcówki w zakresie góra/dół minimum 200° z możliwością odsysania przez kanał roboczy i możliwością wprowadzenia elastycznych narzędzi np. biopsyjnych. Port ssania umieszczonyw osi długiej fiberoskopu, port narzędziowy poniżej uchwytu. Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej 6/5 w zależności od rozmiaru. Gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania typu blister bez konieczności montowania adapterów lub zastawek. 5 sztuk w opakowaniu. | szt | 20
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 25
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 25
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Zamwiający wymaga dla wyrobów medycznych z poz. 5-11 aby posiadały kod UDI, zgodnie z przepisami ustawy z 7 kwietnia o wyrobach medycznych
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Proszek hemosatyczny 3g |  | Polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej. Charakteryzujący się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniając wodę z krwi powoduje duże zagęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę szczelnie przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu. Zdolność absorpcyjna 1g produktu co najmniej 60ml. Resorbowany w ciągu 48 godzin (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15EU/produkt. Dostarczany w opakowaniu zawierającym 5x fiolkę z proszkiem 3g i ergonomiczny aplikator o długości min. 8 cm. | szt. | 5
2 | Proszek hemosatyczny 5g |  | Polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej. Charakteryzujący się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniając wodę z krwi powoduje duże zagęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę szczelnie przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu. Zdolność absorpcyjna 1g produktu co najmniej 60ml. Resorbowany w ciągu 48 godzin (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15EU/produkt. Opakowanie zawierające 5x fiolkę z proszkiem 5g i ergonomiczny aplikator o długości min. 8 cm. Gramatura do wyboru przez operatora | szt. | 20
3 | Zestaw endoskopowy do tamowania krwawienia w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego aplikator + proszek hemostatyczny |  | Zestaw endoskopowy do tamowania krwawienia w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego. Aplikator ednoskopowy składajacy się z cewnika o długości 2400 mm i średnicy zewnętrznej cewnika 2,5 mm oraz pompki stanowiącej źródło pneumatyczne. Wbudowany filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) umożliwia filtrowania powietrza z otoczenia. Do zestawu dołączony jest 3g polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej. Charakteryzujący się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniając wodę z krwi powoduje duże zagęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę szczelnie przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu. Zdolność absorpcyjna 1g produktu co najmniej 60 ml. Resorbowany w ciągu 48 godzin (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15EU/produkt. Dostarczane w opakowaniu zawierającym 1 szt. aplikatora endoskopowego oraz 1 fiolkę proszku hemostatycznego o gramaturze 3g. | zest. | 15
4 | Cewnik do zabiegów laparoskopowych |  | Cewnik do zabiegów laparoskopowych, długości min. 42 cm z otworem centralnym i obustronnie naciętym w kształcie litery U oraz klipsem zamykajacym światło x 5 szt/op | szt. | 5
5 | siatka do hernioplastyki |  | Siatka przepuklinowa wykonana z polipropylenowych włókien pojedynczych z powłoką tytanową, niewchłanialna gramatura 30g/m2- 32g/m2, nadająca się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych, łącznie z przezotrzewnowym oraz wewnątrzotrzewnowym pozycjonowaniem. Siatka, dzięki powłoce tytanowej posiadająca właściwości antyadhezyjne (czyli nie przylegająca do trzewi) oraz bakteriostatyczne. Nadająca się do wszystkich technik operacyjnych. Niebieskie linie orientujące poprawiające widoczność i ułatwiające pozycjonowanie siatki w polu operacyjnym. Rozmiar 10x15 cm. Sterylne, pakowane pojedynczo, w podójne opakowanie oraz karton.Gramatura do wyboru przez operatora. 1 opakowanie zawierające 3 szt | szt. | 12
6 | siatka do hernioplastyki |  | Siatka przepuklinowa wykonana z polipropylenowych włókien pojedynczych z powłoką tytanową, niewchłanialna gramatura 45g/m2-50 g/m2, nadająca się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych, łącznie z przezotrzewnowym oraz wewnątrzotrzewnowym pozycjonowaniem. Siatka, dzięki powłoce tytanowej posiadająca właściwości antyadhezyjne (czyli nie przylegająca do trzewi) oraz bakteriostatyczne. Nadająca się do wszystkich technik operacyjnych. Niebieskie linie orientujące poprawiające widoczność i ułatwiające pozycjonowanie siatki w polu operacyjnym. Rozmiar 20x15 cm, kształt owalny. Sterylne, pakowane pojedynczo, w podwójne opakowanie oraz karton. | szt. | 5
7 | siatka do hernioplastyki |  | Siatka przepuklinowa wykonana z polipropylenowych włókien pojedynczych z powłoką tytanową, niewchłanialna gramatura 45g/m2-50g/m2, nadająca się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych, łącznie z przezotrzewnowym oraz wewnątrzotrzewnowym pozycjonowaniem. Siatka, dzięki powłoce tytanowej posiadająca właściwości antyadhezyjne (czyli nie przylegająca do trzewi) oraz bakteriostatyczne. Nadająca się do wszystkich technik operacyjnych. Niebieskie linie orientujące poprawiające widoczność i ułatwiające pozycjonowanie siatki w polu operacyjnym. Rozmiar 25x20 cm, kształt owalny. Sterylne, pakowane pojedynczo, w podwójne opakowanie oraz karton. | szt. | 7
8 | siatka do hernioplastyki |  | Siatka przepuklinowa wykonana z polipropylenowych włókien pojedynczych z powłoką tytanową, niewchłanialna gramatura 30g/m2 - 32g/m2, nadająca się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych, łącznie z przezotrzewnowym oraz wewnątrzotrzewnowym pozycjonowaniem. Siatka, dzięki powłoce tytanowej posiadająca właściwości antyadhezyjne (czyli nie przylegająca do trzewi) oraz bakteriostatyczne. Nadająca się do wszystkich technik operacyjnych. Niebieskie linie orientujące poprawiające widoczność i ułatwiające pozycjonowanie siatki w polu operacyjnym. Rozmiar 30x30 cm. Sterylne, pakowane pojedynczo, w podójne opakowanie oraz karton. | szt. | 2
9 | siatka do hernioplastyki |  | Siatka przepuklinowa wykonana z polipropylenowych włókien pojedynczych z powłoką tytanową, niewchłanialna gramatura 45g/m2 - 50g/m2, nadająca się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych, łącznie z przezotrzewnowym oraz wewnątrzotrzewnowym pozycjonowaniem. Siatka, dzięki powłoce tytanowej posiadająca właściwości antyadhezyjne (czyli nie przylegająca do trzewi) oraz bakteriostatyczne. Nadająca się do wszystkich technik operacyjnych. Niebieskie linie orientujące poprawiające widoczność i ułatwiające pozycjonowanie siatki w polu operacyjnym. Rozmiar 30x30 cm. Sterylne, pakowane pojedynczo, w podójne opakowanie oraz karton. | szt. | 2
10 | siatka do rekonstrukcji piersi |  | Siatka przeznaczona do rekonstrukcji piersi, także z jednoczasowa mastektomią. Wykonana z polipropylenowych włókien pojedynczych z powłoką tytanową, niewchłanialna gramatura 30g/m2 - 32g/m2. Niebieskie linie orientujące poprawiające widoczność i ułatwiające pozycjonowanie siatki w polu operacyjnym. Rozmiar 15x22 cm. Sterylne, pakowane pojedynczo, w podójne opakowanie oraz karton. | szt. | 5
11 | siatka do rekonstrukcji piersi |  | Siatka przeznaczona do rekonstrukcji piersi, także z jednoczasowa mastektomią. Wykonana z polipropylenowych włókien pojedynczych z powłoką tytanową, niewchłanialna gramatura 30g/m2 - 32g/m2. Niebieskie linie orientujące poprawiające widoczność i ułatwiające pozycjonowanie siatki w polu operacyjnym. Rozmiar 17x23 cm. Sterylne, pakowane pojedynczo, w podójne opakowanie oraz karton. | szt. | 45
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 26
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 26
Zamawiający wymaga rejestracji w klasie III wyrobów medycznych, potwierdzonej certyfikatem
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Pierścienie GEM Couplers |  | Pierścienie GEM Couplers służące do wykonywania zespoleń naczyń krwionośnych o średnicach od 1 mm do 4 mm. Przeznaczone do łączenia zył i tętnic. Kompatybilne z narzędziem o nr GEM 2740 firmy Synovis MCA. Dostępne rozmiary to: 1,0 mm, 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm ; 6 sztuk w opakowaniu | szt | 12
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 27
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 27
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Oświadczenie potwierdzające, że oferowany sprzęt jest kompaltybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do Liposukcji BODY JET EVO
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Aplikator do liposukcji |  | Aplikator do przeprowadzenia liposukcji wodnej - sterylne | szt | 50
2 | Zestaw uszczelnień do lipokolektora |  | Zestaw uszczelnień do Lipokolektora LCIII plus do uzkania tkanki tłuszczowej do przeszczepu - sterylne w skład wchodzi: kaniula beauli, kaniula pobraniowa z lipokolektora, mesch filtr uszczelnienia, dren z zaciskiem oraz dodatkowy dren 3m +/- 5 cm | szt | 50
3 | Worek na odessany materiał |  | Worek sukcyjny 3L - na odessany materiał metodą liposukcji niesterylny - odpad | szt | 50
4 | Lipokolektor |  | Pojemnik zbiorczy | szt | 2
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 28
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 28
Zamawiający wymaga od oferentów:
1) oświadczenie, że wszystkie oferowane produkty pochodzą od jednego producenta (dotyczy poz. 1 - 4),
2) Zamwiający wymaga przedstawienia kopii deklaracji zgodności CE dla wyrobów medycznych z poz.1-4 dla wyrobów medycz
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 12 | 13 | 14
1 | Ekspandery anatomiczne |  | komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli magnetyczna kopułka do iniekcji na przedniej ścianie ekspandera samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki, która minimalizuje potencjalną nieszczelność, gdyby doszło do przypadkowego przekłucia igłą magnetyczny detektor 3 pętelki dla szwów zapewniające stabilizację i kontrolowanie pozycji ekspandera powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru produkt sterylny pojemność w zakresie od 250 ml do 850 ml ważność sterylizacji produktu 4 lata gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia kompatybilne z protezami anatomicznymi | szt. | 3
2 | Implanty piersi o kształcie anatomicznym |  | wypełnienie: spójny zagęszczony żel silikonowy, III stopień spoistości żelu 4 warstwy elastomeru silikonowego 9 różnych kształtów szerokość implantu różna od wysokości implantu 3 wysokości i 3 projekcje pojemność w zakresie od 120 do 775 ml bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru produkt sterylny ważność sterylizacji produktu 4 lata atest jakości FDA gwarancja bezterminowa gwarancja wymiany implantu przez okres 10 lat od wszczepienia w przypadku powstania torebki włóknistej III i IV stopnia w skali Bakera potwierdzona zapisem w ogólnych Warunkach Gwarancji przekazywanej pacjentce po operacji. | szt. | 30
3 | Implanty piersi o kształcie okrągłym |  | wypełnienie: spójny, zagęszczony żel silikonowy 4 warstwy elastomeru silikonowego 4 profile (średni, średni plus, wysoki i bardzo wysoki) pojemność w zakresie od 100 do 800 ml bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru produkt sterylny ważność produktu minimum 4 lata atest jakości FDA gwarancja bezterminowa gwarancja wymiany implantu przez okres 10 lat od wszczepienia w przypadku powstania torebki włóknistej III i IV stopnia w skali Bakera potwierdzona zapisem w ogólnych Warunkach Gwarancji przekazywanej pacjentce po operacji. | szt. | 4
4 | Ekspanderoprotezy dwukomorowe |  | ekspanderoproteza dwukomorowa o kształcie anatomicznym do jednoetapowej rekonstrukcji komora zewnętrzna wypełniona żelem silikonowym komora wewnętrzna - rozprężana roztworem fizjologicznym soli bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu wbudowana zastawka, zamykająca się po całkowitym usunięciu wężyka i kopułki do napełnień powłoka teksturowana, produkt sterylny zagęszczony żel silikonowy, II stopień spoistości żelu objętość od 145 ml do 685 ml ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata gwarancja bezterminowa | szt. | 1
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
poz. 1 - 3 szt. rozliczanie raportem i uzupełnienie po zużyciu każdej sztuki;
poz. 2 - 4 szt. rozliczanie raportem i uzupełnienie po zużyciu każdej sztuki;
poz. 3 - 2 szt. rozliczanie raportem i uzupełnienie po zużyciu każdej sztuki;
poz. 4 - 1 szt. rozliczanie raportem i uzupełnienie po zużyciu każdej sztuki;

## 29
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 29
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Końcówka 1,9mm standardowa, krótka |  | Końcówka 1,9mm standardowa, krótka , kompatybilna z aspiratorem Sonastar. | szt | 26
2 | Końcówka 1,6mm MICRO, krótka |  | Końcówka 1,6mm MICRO, krótka , kompatybilna z aspiratorem Sonastar. | szt | 1
3 | Końcówka 1,9mm, ząbkowana standardowa, krótka |  | Końcówka 1,9mm, ząbkowana standardowa, krótka , kompatybilna z aspiratorem Sonastar. | szt | 1
4 | Końcówka 2,6mm MACRO, krótka |  | Końcówka 1,6mm MACRO, krótka , kompatybilna z aspiratorem Sonastar. | szt | 1
5 | Końcówka 1,9mm standardowa, długa zakrzywiona |  | Końcówka 1,9mm standardowa, długa, zakrzywiona , kompatybilna z aspiratorem Sonastar. | szt | 1
6 | Końcówka 1,6mm MICRO, długa zakrzywiona |  | Końcówka 1,6mm MICRO, długa, zakrzywiona , kompatybilna z aspiratorem Sonastar. | szt | 1
7 | Końcówka 1,9mm standardowa, laparoscopowa |  | Końcówka 1,9mm standardowa, laparoscopowa, wielorazowa, kompatybilna z aspiratorem Sonastar. | szt | 1
8 | Dreny do irygacji, sterylne |  | Dreny do irygacji, sterylne, do aspiratora Sonastar | szt | 26
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 30
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 30
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Oświadczenie potwierdzające, że oferowany osprzęt jest kompaltybilny z posiadanym przez Zamawiającego videolaryngoskopem INSIGHTERS, MODEL: iS3-L
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Prowadnica do intubacji |  | Prowadnica wielorazowa, do sterylizacji | szt. | 4
2 | Łyżki jednorazowe |  | Łyżki jednorazowego użytku w rozmiarach M i L | szt | 80
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 31
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 31
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów.
Zamwiający wymaga przedstawienia kopii deklaracji zgodności CE dla wyrobów medycznych z poz.1 dla wyrobów medycznych.
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Implant kompleksu brodawka- otoczka |  | Silikonowy implant kompleksu brodawka - otoczka, złożony z ramy nitinolowej, pokryty silikonową nasadką umożliwiajaca implantację w sąsiadującej tkance. | szt | 11
2 | Matryca kolagenowa |  | Wszczepailna sterylna, resorbowalna siatka chirurgiczna do chirurgicznego leczenia obrzęków limfatycznych, wytworzona w z kolagenu, posiadajaca własciwosci mechaniczne zapewniające podparcie słabej tkanki miękkiej z zdrowa tkanka limfatyczną | szt | 2
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 32
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 32
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów oraż dostarczenia oświadczeń :
Oświadczenie potwierdzające, że oferowany sprzęt jest kompaltybilny z posiadaną przez Zamawiającego piłą akumulatorową NUOVAG3704 ( Poz 1,2)
Oświadczenie potwierdzające, że oferowany sprzęt jest kompaltybilny z posiadanym przez Zamawiającego dermatomem NUOVAG3285 -poz.3
Oświadczenie potwierdzające, że oferowany sprzęt jest kompaltybilny z posiadaną przez Zamawiającego siatkownicą NUOVAG1986- poz. 4
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ostrze aputacyjne |  | Ostrze do piły amputacyjnej, grubość 0,80 mm , dł 77,5 mm ( 1op.= 5 szt. ) | szt | 50
2 | Ostrze sternotomu |  | Jednorazowe ostrze do Sternotomu bezprzewodowego , szerokość 0,80mm, dł. 31 mm ( 1op.= 5 szt. ) | szt | 5
3 | Ostrze dermatomu |  | Ostrze do dermatomu , szerokość 100 mm , sterylne ( 1op.=10 szt ) | szt | 10
4 | Siatka do przeszczepu skóry |  | Siatka do przesczepu skóry , matryca 1,5:1 ( lub 3:1 , 6:1 ) | szt | 20
5 | Olej |  | Specjalistyczny spray do smarowania narzędzi i mikromotorów | szt | 15
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 33
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 33
Zamawiający wymaga od oferentów:
1) oświadczenie, że wszystkie oferowane produkty pochodzą od jednego producenta (dotyczy poz. 1 - 4),
2) Zamwiający wymaga przedstawienia kopii deklaracji zgodności CE dla wyrobów medycznych z poz.1-4 dla wyrobów medycznych
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ekspandery anatomiczne |  | ekspander o kształcie anatomicznym jednokomorowy; ekspander tkankowy z którym można poddawać się badaniom MR i CT poniewż nie zawiera elementów magnetycznych mogących negatywnie wpłynąć na interpretacje tych badań; komora rozprężana roztworem soli fizjologicznej ; produkt sterykny - 2 lata od daty produkcji; powłoka gładka zgodmnie z klasyfikacją ISO-14607:2018; pojemności w zakresie 260ml do 995 ml; 3 wysokości; produkt posiadający certyfikat CE; zintegrowany system mocowania ekspandera do tkanki: radiologiczne wskaźmioki położenia ekspandra; brak elementów magnetycznych; wbudowany port do napełniania; lokalizacja portu za pomocą zewnętrznego czytnika RFID; wzmocniona podstawa; gwarancja 6 miesięcy; certyfikat CE; gwarancja 10 lat na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV wg skali Bakera | szt | 10
2 | Implanty piersi o podstwie okrągłej-przyjmujący "kształt łzy" |  | produkt sterylny; ważność sterylności min 4 lata; powłoka gładka; wypełniony w 100% żelem silikonowym; bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni implantu; min. 3 warstwy elastomeru; protezy przyjmujące kształt "łzy" pod wpływem grawitacji; paszport elektroniczny ułatwiający identyfikację implantu; pełny zakres rozmiarów: średnica od 10 cm do 13,5 cm(min zakres pojemności 160 cm3-max. zakres pojemności 700 cm3) 4 projekcje; bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzemnia wynikającego z wady protezy | szt | 20
3 | Implanty piersi o kształcie anatomicznym |  | produkt sterylny; ważność sterylności min 4 lata; powłoka gładka; wypełniony w 100% żelem silikonowym,zintegrowany system mocowania implantow do tkanki; radiologiczne wskaźniki położenia implantu; bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierchni; wizualny wskaźnik obecności warstwy barierowej; min. 3 warstwy elastomeru; pełny zakres rozmiarów (średnica osd 11 cm do 13,5 cm, minimalny zakres pojemności 250-cm3, max. zakres pojemnośći 600 cm3); 2 projekcje; 3 wysokości; bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikajacego z wady protezy; certyfikat CE; gwarancja 10 lat na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV wg skali Bakera | szt | 50
4 | Implanty piersi o kształcie okrągłym |  | endoproteza o kształcie okrągłym; produkt sterylny; ważność sterylności produktu min. 4 lata; powłoka gładka; wypełniony w 100%żelem silikonowym; bariera antydyfuzyjna na całej powierzchni implantu; wizualny wskaźnik obecności warstwy barierowej; min. 3 warstwy elastomeru; pełny zakres rozmiarów-średnica od 10 cm do 13,5 cm.( min. zakres pojemności 160cm3 - max. zakres pojemności 700 cm3); 4 projekcje; bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzemnia wynikającego z wady protezy; certyfikat CE; gwarancja 10 lat na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV wg skali Bakera | szt | 8
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
1. poz. 1 - 4 szt. rozliczanie raportem i uzupełnienie po zużyciu każdej sztuki;
2. poz. 2 - 5 szt. rozliczanie raportem i uzupełnienie po zużyciu każdej sztuki;
3. poz. 3 - 10 szt. rozliczanie raportem i uzupełnienie po zużyciu każdej sztuki;
4. poz. 4 - 2 szt. rozliczanie raportem i uzupełnienie po zużyciu każdej sztuki;

## 34
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 34
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Znacznik do oznaczenia prostaty |  | Znacznik wykonany ze stopu złota próby 999 oraz 0,5% żelaza, umieszczony w igle 200 mm x 22G z naniesioną podziałką centymetrową oraz echogenicznym zakończeniem. Znacznik w kształcie drutu z nacięciami. Długość znacznika 20 mm, średnica 0,4 mm. Sztywne opakowanie, tworzywo sztuczne - papier (10 szt. w opakowaniu) | szt | 210
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 35
zał. nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 35
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania zaoferowanych produktów
Lp | Nazwa | Kod | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Producent | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Znacznik do nieizotopowego systemu detekcji węzłów chłonnych wartowniczych |  | Znacznik umożliwiający śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych, podawany podskórnie do tkaniki śródmiąszowej przez chirurga bez konieczności współpracy z zakładem medycyny nuklearnej, czarno - brązowy, sterylny, w postaci wodnej zawiesiny opłaszczony karboksydekstranem cząstek superparamagnetycznego tlenku żelaza w fiolkach (opakowanie 10 fiolek), generujący zwrotne zsychronizowane pole magnetyczne poza sygnałem magnetycznym wybarwiający na czarno - brązowo węzły chłonne, wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG o wyrobach medycznych, znacznik przystosowany do przechowywania w temperaturze pokojowej | szt | 120
RAZEM:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF