

Znak: ZOZ.V.010/DZP/61/23 Sucha Beskidzka dnia 18.08.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu medycznego – sterylizatory parowe

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Drzwi przesuwne w pionie lub poziomie, otwierane i zamykane automatycznie, blokowane w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem elektrycznym lub pneumatycznym, przy otwartych drzwiach sterylizatora brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. łańcuchów, linek, itp, których złożony kształt utrudnia utrzymanie w czystości | z napędem elektrycznym - 20 pkt., z napędem pneumatycznym - 0 pkt. | **Czy Zamawiający zrezygnuje z punktowania napędu elektrycznego? Napęd pneumatyczny jest rozwiązaniem równoważnym wobec elektrycznego i z uwagi na mniejszą złożoność układu ryzyko awarii jest mniejsze.** |
|  | Automatyczny system oczyszczenia wytwornicy pary, automatyczny system odgazowania wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary, system wyposażony w zbiornik rezerwowy wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę parypomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego, docisk uszczelki drzwiowej przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem | Tak | **Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator w którym proces odmulania/ czyszczenia wytwornicy pary odbywa się w sposób ręczny podczas realizowanych przeglądów serwisowych? Z naszego doświadczenia wynika że taki sposób oczyszczania jest całkowicie wystarczający.** |
|  | Brak manometrów na panelach czołowych – wyświetlanie na kolorowym ekranie dotykowym wartości ciśnienia pary w płaszczu komory sterylizacyjnej i w wytwornicy pary,ciśnienia i temperatury w komorzesterylizacyjnej | Tak | **Wnosimy o wykreślenie parametru, manometry czołowe zawierają kluczowe informacje dla bezpieczeństwa procesu. Obligatoryjny zakaz ich stosowania nie przynosi żadnej korzyści dla użytkownika. Wartości podane w parametrze technicznym mogą być równocześnie wskazywane zarówno na ekranie, jak i na manometrze.** |
|  | Wbudowana drukarka (nie wymagająca wymiany materiałów eksploatacyjnych – poza papierem) do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej – załączyć zdjęcie/skan wydruku z wbudowanej drukarki | Wydruk gotowego raportu z wykresem z wbudowanej drukarki ≥ 10 cm – 20 pkt. < 10 cm – 0 pkt. | **Wnosimy o odstąpienie od punktowania parametru. Po pierwsze, wartość 10 cm jest arbitralna. Po drugie, użytkownik ma możliwość skorzystania z wydruku o zwiększonym formacie A4, co jest wymogiem bezwzględnie wymaganym. Po trzecie, o użyteczności wydruku decydują informacje na nim zawarte oraz jego czytelność.** |
|  | Możliwość programowania czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator (min. wykonanie sekwencji programów: testu szczelności i programu rozgrzewającego) | Tak | **Wnosimy o odstąpienie od parametru. Sterylizator, jako urządzenie podlegające nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego, wymaga stałej obecności personelu. Jego uruchamianie oraz wyłączanie nie powinno być zautomatyzowane.** |
|  | Wspólny zawór bezpieczeństwa na komorze, pierścieniowym płaszczu grzejnym i wytwornicy pary | Tak | **Wnosimy o dopuszczenie urządzenia o łączonym zaworze dla płaszcza i komory z uwagi na jednolitą wartość ciśnienia dla obu elementów.** |
|  | Wózek transportowy sterylizatora parowego - 2 szt. | Możliwość wykorzystania wózków będących w posiadaniu Szpitala – 20 pktBrak możliwości – 0 pkt | **Prosimy o podanie, jakie wózki są w posiadaniu Szpitala.** |
|  | Wózek wsadowy sterylizatora parowego-1 szt. | Możliwość wykorzystania wózka będącego w posiadaniu Szpitala – 20 pktBrak możliwości – 0 pkt | **Prosimy o podanie, jakie wózki są w posiadaniu Szpitala.** |

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.5. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.6. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.7. Wózek transportowy TW669 i TW666.

Ad.8. Wózek transportowy BW669.