Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

WL.2371.2.2023

Katowice, 20 października 2023 r.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz na podstawie art. 137 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 132 o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne na realizację zadania p.n. „Dostawa 12 szt. samochodów wsparcia dekontaminacji podczas działań medycznych przy zagrożeniach czynnikiem CBRNE” numer postępowania WL.2371.2.2023

Pytanie nr 1 Dot. pkt. III.8 załącznika nr 1 do SWZ

Z uwagi na prawdopodobieństwo znaczącego opóźnienia w dostawie aluminiowych stopni wejściowych tylnych, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie powszechnie stosowanych stopni stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, co pozwoli na złożenie oferty.

Ad.1.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 2  Dot. pkt. IV.29 załącznika nr 1 do SWZ (Nosze Główne)

Prosimy o rezygnację z dodatkowej ładowarki zasilanej z sieci 230V. Pragniemy nadmienić, że oferowane nosze  w standardzie wyposażone są w dwa akumulatory, ładujące się automatycznie po wprowadzeniu noszy do ambulansu. Wszelkie funkcje noszy realizowane są zarówno z zainstalowanymi dwoma akumulatorami jak i jednym. Wymóg w postaci dodatkowej ładowarki, która nie jest w tym przypadku potrzebna, dodatkowo wpływa na zwiększenie kosztu zestawu.

Ad.2.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 3 dot. wyposażenie medyczne – nosze główne

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze elektryczne europejskiego producenta wyposażone w koła na otwartej feldze, dedykowanej do przenoszenia obciążeń związanych z noszami elektrycznymi – 320 kg udźwigu, koła mają średnicą 15 cm, szerokość 5 cm, wszystkie skrętne o 360º, 2 wyposażone w hamulce oraz blokadę do jazdy na wprost, wyposażone w duży 5 Ah wbudowany na stałe akumulator umożliwiający ok 20-25 misji bez ładowania (waga pacjenta ok 100 kg), dzięki czemu nie ma potrzeby wymiany w trakcie na zapasowy akumulator w trakcie prowadzenia działań ratunkowych, nosze automatycznie ładują się po wpięciu w mocowanie, w zestawie nosze z wbudowanym akumulatorem, zasilacz zewnętrzny 230V do zapasowego ładowania noszy poza ambulansem (ładowarka może być przechowywana w jednym ze schowków przez co nie traci się miejsca na ścianie ambulansu)?

Ad.3.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 4 dot. wyposażenie medyczne – nosze główne

Czy Zamawiający wymaga, aby nosze elektryczne były zamocowane na platformie z przesuwem bocznym,  umożliwiającej poprzez funkcję przesuwną  łatwy dostęp do pacjenta z każdej strony w razie konieczności.

Ad.4.

Zamawiający potwierdza powyższy wymóg.

Pytanie nr 5 dot. wyposażenie medyczne – respirator transportowy/ratunkowy

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczony respirator miał możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji, tak aby jedna osoba mogła jednocześnie prowadzić wentylację manualną i uszczelniać maskę do wentylacji 2 dłońmi, zgodnie z zaleceniami ERC?

Ad.5.

Zamawiający nie oczekuje aby dostarczony respirator miał możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji, tak aby jedna osoba mogła jednocześnie prowadzić wentylację manualną i uszczelniać maskę do wentylacji 2 dłońmi, zgodnie z zaleceniami ERC

Pytanie nr 6 dot. wyposażenie medyczne – respirator transportowy/ratunkowy

W związku z ogłoszonym postępowaniem oraz mając na uwadze warunki środowiskowe pracy pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczony respirator transportowy miał możliwość pracy w zakresie temperatur przynajmniej -15°C do +50°C, odporność na pył i wodę przynajmniej IP54, brak zużycia tlenu na własną pracę respiratora?

Ad.6.

Zamawiający oczekuje aby dostarczony respirator transportowy spełniał minimalne wymagania określone w załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 7 dot. wyposażenie medyczne – respirator transportowy/ratunkowy

Prosimy Zamawiającego o informacje, czy oferowany respirator podobnie jak ssak elektryczny, z uwagi na bezpieczeństwo osób ( pacjenta, ratowników) na czas transportu w ambulansie powinien być dostarczony w obudowie transportowej z mocowaniem ściennym do ambulansu zgodnej  z normą EN 1789 obowiązującą dla ambulansów medycznych.

Ad.7.

Zamawiający nie wymaga aby oferowany respirator podobnie jak ssak elektryczny, z uwagi na bezpieczeństwo osób (pacjenta, ratowników) na czas transportu w pojeździe był dostarczony w obudowie transportowej z mocowaniem ściennym do pojazdu zgodnej z normą EN 1789.

Pytanie nr 8 dot. wyposażenie medyczne – ssak elektryczny

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o wydajności ssania przy pracy z pacjentem z zamontowanym systemem pojemnika 26 l  +/- 4 litry ?  Przy zachowaniu pozostałych wymagań OPZ.

Pragniemy zwrócić uwagę, że producenci za każdym razem stosują margines tolerancji.

Ad.8.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 9 dot. wyposażenie medyczne – ssak elektryczny

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny posiadający regulację siły ssania w postaci dedykowanych przycisków do odpowiedniego poziomu siły ssania? Przy zachowaniu pozostałych wymagań OPZ.

Ad.9.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 10 dot. wyposażenie medyczne – krzesełko transportowe, ratownicze, schodowe

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści jedno z częściej używanych i cenionych krzesełek transportowych z systemem gąsienicowym wyposażone w teleskopowe uchwyty przednie, w zintegrowane uchwyty tylne z ramą krzesełka, bez podłokietników, o wadze poniżej 15 kg,  krzesełko spełnia pozostałe parametry OPZ?

Ad.10.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 11 dotyczy pozycji „zakres energii 1 – 360 J, min 23 poziomy energii

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora umożliwiającego defibrylację asynchroniczną oraz synchroniczną w zakresie energii od 2 do 200 J przy zaoferowaniu 43 poziomów energii, przy zastosowaniu kondensatorów generujących wyższe napięcie, oraz zakresie pomiaru impedancji 15 Ω do 600 Ω co pozwala na osiągnięcie tego samo efektu klinicznego przy użyciu niższych energii. Najnowsze badania oraz wytyczne wskazują, że obydwie protokoły są równoważne. Główna różnica polega na kształcie krzywej defibrylacji oraz osiąganych przez nią wartościach czasu, natężenia oraz napięcia. Istotnym elementem jest również to, że w przypadku użycia niskoenergetycznego protokołu, szczytowe natężenie prądu jest bardzo zbliżone do średniego natężenia, co pozwala na ograniczenie ryzyka uszkodzenia mięśnia sercowego podczas zabiegu elektroterapii w przeciwieństwie do wysoko energetycznych protokołów defibrylacji, które Zamawiający obecnie wymaga. Pragniemy również zwrócić, że w poprzednim postępowaniu Zamawiający wymagał niższego zakresu energii defibrylacji.

Ad.11.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 12 dotyczy pozycji „Wydzielony przycisk zmiany pacjenta (min. 3 grupy pacjentów, noworodek, dziecko, dorosły)”

W związku z sytuacją, że Zamawiający wymaga wydzielonego przycisku zamiany pacjenta ( Wydzielony przycisk zmiany pacjenta -min. 3 grupy pacjentów, noworodek, dziecko, dorosły) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie defibrylatora, który realizuje tę funkcję poprzez automatyczną zmianę granic alarmowych niezależnie od grup wiekowych oraz indywidualne dostosowanie tych parametrów do pacjenta. W przypadku oferowanego przez nas rozwiązania wykorzystujemy stały protokół defibrylacji dla osób dorosłych, który wynosi 200 J, 200 J, 200 J- nie zależnie od masy ciała pacjenta czy liczby wyładowań ( urządzenie automatycznie dostosuje parametry defibrylacji w oparciu o impedancję pacjenta.  Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, że defibrylacji u dzieci oraz noworodków jest wykonywana bardzo rzadko- a i tak w przypadku czynności wykonywanych na takiej grupie należy indywidualnie przeliczyć energię defibrylacji na podstawie masy ciała- zgodnie z przelicznikiem 4J na kilogram masy ciała. Z koleji zmiany granic alarmowych odbywają się w przypadku oferowanego przez nas urządzenia za pomocą funkcji/ przycisku „ auto limity”który automatycznie dostosowuje limity granic alarmowych na podstawie dotychczasowych pomiarów u tego pacjenta. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatora, który pozwala  na ręczną oraz automatyczną zmianę granic alarmowych niezależnie od grup wiekowych pacjenta.

Ad.12.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 13 dotyczy pozycji „Automatyczny codzienny test prawidłowości funkcjonowania defibrylatora (nie wymagający od użytkownika włączania urządzenia), możliwość przeprowadzenia pełnego testu manualnego / możliwość wydruku raportu za pomocą wewnętrznej drukarki defibrylatora”

Czy Zamawiający dopuści defibrylator wykonujący automatycznie autotest z możliwością wydruku w dowolnym momencie przez operatora, przy każdorazowym uruchomieniu defibrylatora, co nie wiąże się dla obsługującego z żadnymi dodatkowymi czynnościami?

Powyższe rozwiązanie pozwala dokładnie tak jak w przypadku opisanego przez Zamawiającego urządzenia otrzymać informacje o sprawności defibrylatora  a dodatkowo pozwala na potwierdzenie gotowości za każdym razem kiedy defibrylator ma być użyty, a nie tylko 1 raz w ciągu doby co wiąże się z ryzykiem wyjazdu do zdarzenia z niesprawnym defibrylatorem. Auto test wykonywany raz na dobę potwierdza jedynie, gotowość urządzenia do pracy w chwili wykonywanie testu, jednak nie pozwala na potwierdzenie tego przed faktycznym użyciem ponieważ jest on wykonywany w nocy. Proponowane przez nas rozwiązanie jest jednym z kilku stosowanych w nowoczesnych defibrylatorach karetkowych.

Ad.13.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 14 dotyczy pozycji „elektrody jednorazowe do wykonania EKG – 5 paczek dorośli, 1 paczka dzieci,”

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności uniwersalne elektrody EKG dedykowane dla dorosłych oraz dzieci?

Ad.14.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 15 dotyczy pozycji „ drukarka z wydrukiem do 6 krzywych w czasie rzeczywistym EKG,”

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowana drukarka była zarejestrowana jako wyrób medyczny? Pragniemy zwrócić uwagę, że tylko na podstawie wyrobu medycznego można podejmować decyzję o leczeniu pacjenta.

Ad.15.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 16 dotyczy pozycji „ Wydzielony przycisk zmiany odprowadzenia EKG, amplitudy krzywej EKG, wydruku”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora umożliwiającego zmianę odprowadzeń wyświetlanych na ekranie, amplitudy krzywej za pomocą pokrętła na panelu czołowym oraz wydruk w dowolnym momencie?

Ad.16.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 17 dotyczy pozycji „funkcja teletransmisji – bez wykorzystywania dodatkowego urządzenia do przesyłu danych,”

Czy Zamawiający oczekuje w tym punkcie by transmisja danych EKG nie generowała dla żadnej ze stron( nadawca oraz odbiorca transmisji) przez cały okres użytkowania defibrylatora kosztów związanych z utrzymaniem aplikacji, serwera lub innych niezbędnych do transmisji urządzeń peryferyjnych?

Ad.17.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 18 dotyczy dezynfektor plazmowy ambulansowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z rokiem  produkcji 2022?

Ad.18.

Zamawiający z uwagi na omyłkę, usuwa punkt V ppkt. 40 załącznika nr 1 do OPZ „dezynfektor plazmowy”

Pytanie nr 19 dotyczy Zestaw pediatryczny w formie  plecaka  modułowego

Czy Zamawiający odstąpi od  wymogu zaoferowania  pozycji :

- zawierający dawki leków (Adenozyna, Amiodaron, Atropina, Clonazepam, diazepam, fentanyl, ibuprofen, metamizol, midazolam, morfina, paracetamol),

Ad.19.

Zamawiający z uwagi na omyłkę usuwa punkt V ppkt 26 załącznika nr 1 do OPZ „zestaw pediatryczny w formie plecaka modułowego”

Pytanie nr 20 dotyczy Zestaw pediatryczny w formie  plecaka  modułowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  rezygnację  z  zaoferowania  w  zestawie pediatrycznym leków?

Ad.20.

Zamawiający z uwagi na omyłkę usuwa punkt V ppkt 26 załącznika nr 1 do OPZ „zestaw pediatryczny w formie plecaka modułowego”

Pytanie nr 21 dotyczy deska ortopedyczna dla dorosłych

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie  pasów do deski  z klamrami w kolorze srebrnym?

Ad.21.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 22 dotyczy Krwotoki

Opatrunek indywidualny typu izraelskiego
Czy w związku z sytuacją, że Zamawiający wskazuje nazwę handlową produktu TRAUMA KIT dopuści na zasadzie równoważności możliwość zaoferowania oryginalnego  opatrunku izraelskiego o szerokości 10 cm i długości około 4 metry?

Ad.22.

Zamawiający z uwagi na omyłkę, usuwa punkt V ppkt 19 załącznika nr 1 do OPZ „KRWOTOKI”

Pytanie nr 23 dotyczy Krwotoki

Gaza hemostatyczna

W związku z sytuacją, że Zamawiający wskazuje nazwę własną produktu tj. nazwę handlową CELOX, czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności możliwość zaoferowania wysokiej jakości gazę hemostatyczną ChitoGauze XR PRO używaną od lat w ratownictwie medycznym i taktycznym , składaną również w "Z" przy zachowaniu pozostałych wymagań OPZ.

Ad.23.

Zamawiający z uwagi na omyłkę, usuwa punkt V ppkt 19 załącznika nr 1 do OPZ „KRWOTOKI”

Pytanie nr 24 dotyczy Krwotoki

Opatrunek indywidualny typu A duży – 5 sztuk

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie  innych opatrunków   w tej pozycji – Opatrunek indywidualny typu A obecnie  został wycofany z produkcji .

Ad.24.

Zamawiający z uwagi na omyłkę, usuwa punkt V ppkt 19 załącznika nr 1 do OPZ „KRWOTOKI”

Pytanie nr 25 dotyczy Krwotoki

Dotyczy Zestaw Triage:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kamizelki bez  kieszeni na  radiotelefon?

Ad.25.

Zamawiający z uwagi na omyłkę, usuwa punkt V ppkt 19 załącznika nr 1 do OPZ „KRWOTOKI”

Pytanie nr 26 dotyczy zestaw do tlenoterapii

Dotyczy  wyposażenie  medyczne  - pozycja nr 3  Zestaw do tlenoterapii.

Czy  Zamawiający  wyrazi zgodę  na  zaoferowanie przez Wykonawcę  niesterylnych  masek tlenowych z nebulizatorem z drenem,  niesterylnych masek tlenowych z rezerwuarem z drenem oraz niesterylnego  cewnika do podawania tlenu przez nos?

Ad.26.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 27 dotyczy wyposażenie medyczne – pozycja 32 płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk kanister 5 litrów – 2 sztuki .

Czy Zamawiający wyraz zgodę na  zaoferowanie  płynu spełniającego opisane parametry , przy czym  dezynfekcja chirurgiczna (EN 12791) – działanie po 3 minutach – doza 2*5 ml na wilgotne dłonie.?

Ad.27.

Zamawiający z uwagi na omyłkę, usuwa punkt v PPKT 32 załącznika nr 1 do OPZ „płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk – kanister 5 litrów”

Pytanie nr 28 pkt V.23 Wideolaryngoskop – „plastikowa tuba do przenoszenia i przetrzymywania urządzenia”

Czy przy zachowaniu pozostałych parametrów Zamawiający dopuści ofertę na wideolaryngoskop dostarczony w aluminiowej walizce, torbie lub etui ochronnym?

Ad.28.

Zamawiający z uwagi na omyłkę, usuwa punkt V ppkt 23 załącznika nr 1 do OPZ „WIDEOLARYNGOSKOP”

Pytanie nr 29 pkt. V.19 KRWOTOKI - „Gaza hemostatyczna"

Czy Zamawiający dopuści ofertę na wysokiej jakości gazę hemostatyczną ChitoGauze XR PRO , składaną w "Z", ze znacznikiem widocznym w RTG, z nieobsypującym się preparatem hemostatycznym zintegrowanym w strukturze gazy?

Ad.29.

Zamawiający z uwagi na omyłkę, usuwa punkt V ppkt 19 załącznika nr 1 do OPZ „KRWOTOKI”

Pytanie nr 30 DOTYCZY pkt. V.19 KRWOTOKI - „Opatrunek indywidualny typu izraelskiego"

Czy Zamawiający oczekuje opatrunku izraelskiego o szerokości 10 cm i długości około 4 metry?

Ad.30.

Zamawiający z uwagi na omyłkę, usuwa punkt V ppkt 19 załącznika nr 1 do OPZ „KRWOTOKI”

Pytanie nr 31 DOTYCZY pkt. V.19 KRWOTOKI - „Opatrunek indywidualny typu izraelskiego"

Czy Zamawiający wymaga oryginalnego opatrunku izraelskiego? 
Zwracamy uwagę na fakt, że tylko oryginalne opatrunki izraelskie mają aż 8 letni termin przydatności, podwójne opakowanie próżniowe oraz wytrzymałe tworzywo klamry. Zalecamy stosowanie oryginalnych produktów, ponieważ według informacji od użytkowników podrobione opatrunki chińskie typu izraelskiego posiadają strzępiący się materiał oraz pękające i odklejające się klamry.

Ad.31.

Zamawiający z uwagi na omyłkę, usuwa punkt V ppkt 19 załącznika nr 1 do OPZ „KRWOTOKI”

Pytanie nr 32 DOTYCZY pkt. V.35 -  "Indywidualny Pakiet Ochrony Biologicznej"

Czy jako "buty ochronne, wysokie, z gumką ściągająca wokół kostek plus wiązanie (para)"  Zamawiający ma myśli jednorazowe osłony na obuwie, które są elementem dodatkowym kombinezonu ochronnego?

Ad.32.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 33 DOTYCZY pkt. V.35 -  "Indywidualny Pakiet Ochrony Biologicznej"

Czy Zamawiający dopuści osłony na buty, wysokie,  z gumką ściągającą na łydce, z wiązaniem wokół kostek? Jest to rozwiązanie najbardziej popularne, gdyż gumki ściągające na kostkach znajdują się w nogawkach kombinezonów ochronnych.

Ad.33.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę

Pytanie nr 34 dotyczy zestaw oparzeniowy

Czy w pozycji bandaż dziany o wymiarach 10/10 cm – zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów w wymiarze 10/10cm?

Ad.34.

Zamawiający z uwagi na omyłkę, usuwa punkt V ppkt 1 załącznika nr 1 do OPZ „zestaw oparzeniowy”

Pytanie nr 35 dotyczy zestaw oparzeniowy

Czy w pozycji bandaż dziany zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie  bandaża o wymiarach 10cm x 4m ?

Ad.35.

Zamawiający z uwagi na omyłkę, usuwa punkt V ppkt 1 załącznika nr 1 do OPZ „zestaw oparzeniowy”

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny defibrylator  o poniższych parametrach:

- Duży ekran do wyświetlania elementów graficznych lub zapisu EKG

- Wyświetlacz LCD z podświetleniem o wymiarach: 120 mm (4,7 cala) × 89 mm (3,5 cala).

- Sekwencja energii: z możliwością konfiguracji przez  użytkownika, od 150 do 360 dżuli. Domyślne ustawienia  energii wyjściowej: 200, 300 i 360 dżuli. Każde kolejne wyładowanie ma energię 360 dżuli.

- Czas ładowania: w przypadku nowej baterii zużywalnej —200 dżuli w czasie poniżej 9 sekund (360 dżuli w czasie poniżej 15 sekund)

- Stopień ochrony IP55

- Wymiary:  wys. x szer. x gł. : 8,7 cm x 23,4 cm  x 27,7 cm (

- Masa: 3,2 kg z jednym zestawem elektrod oraz jedną baterią zużywalną.

- Tryby:

• AED— zapewnia możliwość obsługi przez użytkowników z podstawowym przeszkoleniem.

• Ręczny— zapewnia możliwość obsługi przez użytkowników z zaawansowanym przeszkoleniem.

• EKG— umożliwia wyświetlanie zapisu EKG z wykorzystaniem trzyżyłowego przewodu EKG.

• Konfiguracja— umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie urządzania.

• Transfer danych—umożliwia użytkownikowi przesyłanie danych pacjenta.

• Autotest— umożliwia wykonywanie codziennych automatycznych testów sprzętu i oprogramowania

- Elementy sterujące: przycisk włączania/wyłączania, przycisk wyładowania, przycisk menu oraz dwa (2) przyciski programowe z możliwością konfiguracji.

- Opcje definiowane przez użytkownika:

• Identyfikator urządzenia—danemu urządzeniu można przypisać niepowtarzalny identyfikator.

• Sekwencja energii—użytkownik może skonfigurować wartość od 150 do 360 dżuli.

• Elastyczne ustawienie energii—energia jest zwiększana dopiero wtedy, gdy wyładowanie o niższej dawce energii okaże się nieskuteczne.

• Automatyczna analiza—użytkownik może skonfigurować w urządzeniu opcję automatycznej analizy, automatycznej analizy po pierwszym wyładowaniu lub wydawania polecenia naciśnięcia przycisku analizy przed każdym etapem analizy.

• Czas RKO (po dostarczeniu wyładowania lub gdy wyładowanie nie jest wskazane)—użytkownik może skonfigurować wartość 15, 30, 45, 60, 90, 120 lub 180 sekund.

- Dokumentowanie i transmisja danych zdarzeń

- Pojemność pamięci:

przechowywanie danych dwóch pacjentów. Co najmniej 40 minut zapisu EKG dla bieżącego pacjenta. Podsumowanie danych dla poprzedniego pacjenta.

- Rodzaje raportów: ciągły zapis EKG, podsumowanie (krytyczne zdarzenia resuscytacyjne i powiązane

krzywe),raport dziennika zdarzeń (raport zapisów ze znacznikiem czasu dotyczących operacji wykonywanych

przez operatora i urządzenie), raport dziennika testów (raport z autotestów).

- Pojemność: co najmniej 100 zapisów ze znacznikiem czasu w dzienniku zdarzeń.

- Łączność: bezprzewodowe przesyłanie danych w podczerwieni do komputera.

- Akumulator/bateria i wyświetlane wskaźniki gotowości

Bateria zużywalna:

• Typ—bateria wykonana z dwutlenku litowo manganowego (Li/MnO2), 12,0 V, 4.5 Ah.

• Żywotność—typowo nowa bateria umożliwia dostarczenie 440 wyładowań o energii 200 dżuli lub pracę przez 1030 minut (w temperaturze 0°C (32°F) będzie to odpowiednio 370 wyładowań o energii 200 dżuli lub 900 minut pracy).

•Masa—0,45 kg (1,0 funt).

• Okres przydatności do użycia (przed instalacją)—bateria przechowywana przez 5 lat w temperaturze od 20°C do 30°C (od 68°F do 86°F) ma żywotność w trybie gotowości wynoszącą 48 miesięcy.

• Żywotność w trybie gotowości—nowa bateria zapewnia urządzeniu zasilanie przez okres 5 lat.

•Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

—wyświetlany od momentu, gdy pozostały poziom naładowania baterii pozwala na dostarczenie co najmniej 30 wyładowań o energii 200 dżuli lub pracę przez 75 minut.

Akumulator:

• Typ—akumulator litowo-jonowy, 11,1 V, 4,8 Ah, 53Wh.

• Żywotność—typowo nowy, w pełni naładowany akumulator umożliwia dostarczenie 261 wyładowań o energii 200 dżuli lub pracę przez 608 minut (w temperaturze 0°C (32°F) będzie to odpowiednio 247 wyładowań o energii 200 dżuli lub 576 minut pracy).

• Czas ładowania akumulatora—nieprzekraczający 4,5 godziny.

• Masa—maksymalnie 0,45 kg (1,0 funta).

• Żywotność w trybie gotowości—nowy, w pełni naładowany akumulator zapewnia urządzeniu zasilanie przez okres 6 miesięcy.

•Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

—wyświetlany od momentu, gdy pozostały poziom naładowania baterii pozwala na dostarczenie co najmniej 30 wyładowań o energii 200 dżuli lub pracę przez 75 minut.

- Opcja EKG:

• Szybkość przesuwu krzywej—25 mm/s dla EKG, nominalnie.

• Czas wyświetlania krzywej—minimalnie 4 sekundy.

• Amplituda krzywej—1 cm/mV, nominalnie.

• Częstość akcji serca—20–300 ud./min na wyświetlaczu cyfrowym, oznaczenie „---” w przypadku częstości akcji serca poniżej 20 ud./min. Przy każdym wykrytym zespole QRS miga symbol serca.

Dane EKG są odbierane z elektrod dla pacjentów dorosłych oraz niemowląt/dzieci rozmieszczonych w układzie przedniobocznym lub przednio-tylnym. Do monitorowania EKG można stosować przewód trzyżyłowy (odprowadzenie II).

Ad.36.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę

Pytanie nr 37 dot. wszystkich pakietów od 1 do 12 dot. część  IV WYPOSAŻENIE MEDYCZNE: NOSZE GŁÓWNE

Zamawiający opisując wyposażenie medyczne tj. nosze główne wskazał w pkt. 27 następujące wymaganie:

Nosze zgodne z aktualnymi normami PN EN 1789, PN EN 1865 lub je zastępującymi lub równoważną dla noszy ze wspomaganiem elektrycznym.

W związku z powyższym prosimy o wskazanie pełnych nazw i numeracji norm zastępujących lub równoważnych dla PN EN 1789 i PN EN 1865, które będą honorowane przez Zamawiającego.

Ad.37.

Zamawiający w SWZ określił minimalne wymagania i pozostają one bez zmian.

Pytanie nr 38 dot. wszystkich pakietów od 1 do 12 dot. część  IV WYPOSAŻENIE MEDYCZNE: NOSZE GŁÓWNE

Zamawiający opisując wyposażenie medyczne tj. nosze główne wskazał w pkt. 31 następujące wymaganie:

Dokument (protokół/raport z badań) potwierdzający spełnienie wymagań wytrzymałościowych zgodnie z aktualną normą PN EN 1789 lub ją zastępującą lub równoważną - załączyć przy odbiorze przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia noszy, które  spełniają wymagania aktualnej normy EN PN 1789, co poświadczą dokumenty wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną UE uprawnioną do prowadzenia badań.

Ad.38.

Zamawiający w SWZ określił minimalne wymagania i pozostają one bez zmian.

Pytanie nr 39 dot. wszystkich pakietów od 1 do 12 dot. część  IV WYPOSAŻENIE MEDYCZNE: NOSZE GŁÓWNE

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nosze nie posiadające deklaracji zgodności z normą PN EN 1789?

Ad.39.

Zamawiający w SWZ określił minimalne wymagania i pozostają one bez zmian.

# ZMIANY TREŚCI SWZ:

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, oraz w celu usunięcia omyłek w treści dokumentów zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

# I

Zamawiający w pkt V z uwagi na omyłkę, usuwa następujące ppkt:

- 1 (zestaw oparzeniowy)

- 6  (plecak ratownika medycznego zgodny z rozporządzeniem – 2 szt., plecak w standardzie R1 zgodny z rozporządzeniem – 1 szt.)

- 7 (zestaw do TRIAGE dla 50 osób poszkodowanych – 1 szt. (komplet)

- 8 (zestaw porodowy – 1 szt.)

- 19 (KRWOTOKI)

- 20 (OPATRUNKI)

- 21 (zestaw do transportu amputowanych kończyn

- 23 (WIDEOLARYNGOSKOP)

- 25 (folie do przykrycia zwłok)

- 26 (zestaw pediatryczny w formie plecaka modułowego)

- 27 (koc bakteriostatyczny do noszy głównych – 1szt)

- 28 (jednorazowe pokrowce/prześcieradła na nosze: (minimum 50 szt.)

- 29 (preparat do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych)

- 30 (dozownik płynu dezynfekcyjnego do rąk łokciowy (na stałe zamontowany w pojeździe, najlepiej nad blatem do przygotowywania leków) – 2 szt.)

- 31 (krem do rąk w butelce – 2 szt.)

- 32 (płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk – kanister 5 litrów – 2 szt.)

- 33 (worki na odpady medyczne z nadrukiem 50/60 cm – 35 litrów – 30 szt.)

- 34 (torba na ekwipunek strażacki – 3 szt.)

- 36 (kaski ochronne z przyłbicą)

- 37 (system do unieruchamiania dziecka na noszach)

- 38 (chusteczki z chlorem do usuwania plam krwi – 2 opakowania)

- 39 (termometr do pomiaru temperatury głębokiej – 1 szt.)

- 40 (dezynfektor plazmowy)

# II

Zamawiający zmienia tytuł kolumny nr 3 załącznika nr 1 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„WYPEŁNIA WYKONAWCA PODAJĄC PROPONOWANE ROZWIĄZANIA 
I PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ POTWIERDZAJĄC SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KOLUMNY NR 2

Jeżeli na skutek udzielonych wyjaśnień na pytania Wykonawców i związanymi z tym zmianami w Kolumnie 2, należy zaznaczyć te zmiany i podać prawidłowe wartości”

Dla przejrzystości postępowania, Zamawiający załącza poprawiony załącznik nr 1 do SWZ.

Dokonane wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.

Podpisał:

z up.

Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

bryg. Arkadiusz Krzemiński

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej