Załącznik nr 2 do SWZ ( numer 1 do umowy)

| Laparoskop z kamerą 4k z możliwością pracy przy użyciu zieleni indocyjaninowej - zestaw |
| --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego. |
| 1 | Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  |  |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji............................................. |
| 2 | Głowica kamery wyposażona w min 1 przetwornik wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | Tak podać |  |
| 3 | Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi min 6 funkcji | Tak podać |  |
| 4 | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) | Tak podać | TAK -2 pkt |
| 5 | Rozdzielczość kamery 4K UHD | Tak podać |  |
|  | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja min 5-stopniowa | Tak podać |  |
| 6 | Wbudowane programy specjalistyczne: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard lub Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika | Tak podać |  |
| 7 | Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED | Tak podać |  |
| 8 | Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fuoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu są ciemne) | Tak podać |  |
| 10 | Wyświetlanie obrazu w trybie świata białego z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem zielonym | Tak podać |  |
| 11 | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła | Tak podać |  |
| 12 | Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe obsługujące rozdzielczość min. 4K UHD (3840 x 2160)) | Tak podać |  |
| 13 | Wyjścia cyfrowe wideo HDMI 2.0 – 2szt. lub 2 wyjścia wideo 12G-SDI oraz DVI-D | TAK/NIE |  |
| 14 | Możliwość integracji kamery z LED-owym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych | Tak podać |  |
| 15 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia lub ekranie monitora | Tak podać |  |
| 16 | Funkcja sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | Tak podać |  |
| 17 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Tak podać |  |
| 18 | Waga głowica kamery - max 270 g | Tak podać |  |
| 19 | Przewód głowicy kamery - długość min. 3 m | Tak podać |  |
| 20 | Źródło światła LED - 1 szt. |
| 21 | Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów: - Światło widzialne (tryb White Light (Światło białe), - Fluorescencja w bliskiej podczerwieni | Tak podać |  |
| 22 | Obsługa trzech różnych trybów przy użyciu zieleni indocyjaninowej ICG | Tak podać |  |
| 23 | Urządzanie posiadające laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm | Tak podać | TAK – 4 pkt |
| 24 | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | Tak podać |  |
| 25 | Żywotność LED min 30 000 godzin | Tak podać | powyżej 60 000 godzin - 2pkt |
| 26 | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła | Tak podać |  |
| 27 | Tryb gotowości standby | Tak podać |  |
| 28 | Menu urządzenia w języku polskim | Tak podać |  |
| 29 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | Tak podać | TAK -2pkt |
| 30 | Funkcja podłączenia dwóch wrzecion światłowodowych umożliwiających śródoperacyjne podświetlanie moczowodów | Tak podać | TAK -2pkt |
| 31 | Funkcja włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | Tak podać |  |
| 32 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Tak podać |  |
| 34 | Medyczny rejestrator cyfrowy z rejestracją w rozdzielczości UHD 4K - 1 szt |
|  | Dotykowy panel min 8-calowy, zastępujący klawiaturę | Tak podać |  |
|  | Wyposażony w min 1 port USB 3.0 | Tak podać |  |
|  | Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo | TAK/NIE |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych lub realizowane poprzez konsolę kamery | Tak podać |  |
|  | Obraz: rozdzielczość: min Ultra High Definition 4K: 3840 × 2160 | Tak podać |  |
|  | Formaty zapisu zdjęć: min JPG , BMP | Tak podać |  |
|  | Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego | Tak podać |  |
|  | Wyjścia wideo: min. 2xHDMI lub 1x DP 1.2a/1x HDMI 2.0 | Tak podać |  |
|  | Formaty zapisu video: min MPEG-4, MPEG-2, | Tak podać |  |
|  | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy, pamięć USB, lokalizacje sieciowe, FTP | Tak podać |  |
|  | Nagrywanie w rozdzielczości UHD 4K | Tak podać |  |
|  | Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć | Tak podać |  |
|  | Wbudowany twardy dysk o pojemności min. 1Tb | Tak podać |  |
|  | Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s | Tak podać |  |
|  | Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM | Tak podać |  |
|  | Obsługa DICOM | Tak podać |  |
|  | Medyczny monitor 4K |
|  | Rozdzielczość obrazu min.3840x2160 | Tak podać |  |
|  | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED | Tak podać |  |
|  | Przekątna ekranu min. 31”, ekran panoramiczny | Tak podać |  |
|  | Jasność: min 350 cd/m² standard | Tak podać |  |
|  | Kontrast: 1500:1 standard | Tak podać |  |
|  | Możliwość zmian ustawień monitora jak temperatura barwowa z poziomu monitora | Tak podać |  |
|  | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - min 3 efekty | Tak podać |  |
|  | Wejścia min:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 lub 1 x Display Port, 1 x 12G-SDI, 2x DVI-D, 1x3G-SDI) | Tak podać |  |
|  | Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz lub DVI – 1920x1080p, oraz Display Port i 12G-SDI – 3840x2160p | Tak podać |  |
|  | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) | Tak podać |  |
|  | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | Tak podać |  |
|  | Regulacja ustawień obrazu: min jasność, kontrast | Tak podać |  |
|  | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) z poziomu monitora lub z poziomu sterownika i głowicy kamery. | Tak podać |  |
|  | Zużycie energii ≤ 140 W | Tak podać |  |
|  | Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm | Tak podać |  |
|  | Waga netto monitora: ≤ 11,5 kg | Tak podać |  |
|  | Osłona monitora wykonana z przezroczystego plastiku ochraniająca matrycę | Tak podać | TAK - 1pkt |
|  | Wózek aparaturowy z atestem medycznym- 1 szt. |
|  | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół | Tak podać |  |
|  | Minimum 2 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 65 cm | Tak podać |  |
|  | Listwa zasilająca z min. 6 gniazdami | Tak podać |  |
|  | W komplecie/ zestawie: |  |  |
|  | Uchwyt na głowicę kamery | Tak podać |  |
|  | Wieszak na worki z płynem do irygacji | Tak podać |  |
|  | Ramię wózka umieszczone centralnie min 600mm | Tak podać |  |
|  | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka | Tak podać |  |
|  | Uchwyt do butli | Tak podać |  |
|  | Optyka śr. 10mm, 30 stopni do pracy z zielenią indocyjaninową - 1 szt. |
|  | Umożliwiająca wizualizację z użyciem: - Światła widzialnego białego, - Fluorescencji w bliskiej podczerwieni ; Wymiary optyki: śr. 10 mm ; Kąt patrzenia optyki 30 stopni, długość 31-33cm | Tak podać |  |
|  | Dedykowany kontener do sterylizacji optyki- 1 szt. | Tak podać |  |
|  | Do każdej optyki światłowód umożliwiający wizualizację z użyciem ICG - 1 szt. | Tak podać |  |
|  | Optyka śr. 10mm, 0 stopni do pracy z zielenią indocyjaninową - 1 szt. |
|  | Umożliwiająca wizualizację z użyciem: - Światła widzialnego białego, - Fluorescencji w bliskiej podczerwieni ; Wymiary optyki: śr. 10 mm ; Kąt patrzenia optyki 0 stopni, długość 31-33cm | Tak podać |  |
|  | Dedykowany kontener do sterylizacji optyki- 1 szt. | Tak podać |  |
|  | Do każdej optyki światłowód umożliwiający wizualizację z użyciem ICG - 1 szt. | Tak podać |  |
|  | Optyka śr. 10mm, 30 stopni - 1 kpl |
|  | :Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, średnica 10mm, kąt 30 stopni, długość robocza 31-33 cm . W komplecie dedykowany kontener do sterylizacji optyki oraz do każdej optyki światłowód śr. 4.8- 5mm, dł. 3m | Tak podać |  |
|  | Optyka śr. 10mm, 0 stopni - 1 kpl |
|  | :Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, średnica 10mm, kąt 0 stopni, długość robocza 31-33 cm . W komplecie dedykowany kontener do sterylizacji optyki oraz do każdej optyki światłowód śr. 4.8- 5mm, dł. 3m | Tak podać |  |
|  | Insuflator CO2 – 1 szt. |
|  | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 50l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min. | Tak podać |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia insuflacji min. 1-30mmHg | Tak podać |  |
|  | Funkcja podgrzewania gazu CO2 | Tak podać |  |
|  | Funkcja odsysania służąca do usuwania dymów chirurgicznych z jamy ciała lub dodatkowe urządzenie umożliwiające aktywne usuwanie dymu z jamy ciała | Tak podać |  |
|  | Funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego | Tak podać | TAK-4pkt |
|  | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych | Tak podać |  |
|  | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy | Tak podać |  |
|  | Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy lub funkcja automatycznej desuflacji pracującej w trybie w pełni automatycznym z możliwością ustawienia maksymalnej wartości ciśnienia przez operatora | Tak podać |  |
|  | Funkcja zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 | Tak podać |  |
|  | Min 2 tryby insuflacji | Tak podać |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym | Tak podać |  |
|  | Maksymalne ciśnienie wyjściowe:50- 75 mm Hg | Tak podać |  |
|  | Maksymalne ciśnienie dopływu gazu: 80 -100bar | Tak podać |  |
|  | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar/50 PSI | Tak podać |  |
|  | Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą – długość 1- 1,5m | Tak podać |  |
|  | Jednorazowy dren do insuflatora z wbudowanym filtrem i z oddymianiem (10 szt. w opakowaniu zbiorczym) - 20 szt. lub jednorazowy dren do insuflatora z filtrem oraz jednorazowy dren do urządzenia usuwającego dym z jam ciała - 20 kpl | Tak podać |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju drenu | Tak podać |  |
|  | Pompa irygacyjna przeznaczona do zastosowania w laparoskopii - 1 szt. |
|  | Praca pompy w 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min) lub z regulacją regulację prędkości płukania w zakresie 100 - 2500 ml/min | Tak podać |  |
|  | Dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowane i rozpoznawane przez pompę lub funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren) | Tak podać |  |
|  | Automatyczne włączenie systemu, gdy kaseta zostanie włożona, i wyłączy się po jej wyjęciu z pompy. | Tak podać |  |
|  | Funkcja zastosowania drenów z jednorazową końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazową końcówką ssąco –płuczącą. | Tak podać |  |
|  | Końcówki wielorazowe: | Tak podać |  |
|  | Końcówka ssąco/płucząca 5mm kompatybilna z drenami do pompy - 3 szt | Tak podać |  |
|  | Końcówka ssąco/płucząca 10mm/32cm, wielorazowa, kompatybilna z drenami do pompy | Tak podać |  |
|  | Końcówka ssąco/płucząca z możliwością elektorkoagulacji - 2 szt. | Tak podać |  |
|  | Dreny jednorazowe, sterylne do pompy 30 szt. | Tak podać |  |
|  | Dodatkowy Medyczny monitor 4K - 1 szt. |
|  | Rozdzielczość obrazu min.3840x2160 | Tak podać |  |
|  | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED | Tak podać |  |
|  | Przekątna ekranu min. 31” ekran panoramiczny | Tak podać |  |
|  | Jasność: min 350 cd/m² standard | Tak podać |  |
|  | Kontrast: 1500:1 standard | Tak podać |  |
|  | Funkcja zmian ustawień monitora jak temperatura barwowa z poziomu monitora | Tak podać |  |
|  | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - min 3 efekty | Tak podać |  |
|  | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim | Tak podać |  |
|  | Wejścia. min:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 lub 1 x DisplayPort, 1 x 12G-SDI, 2x DVI-D, 1x3G-SDI) | Tak podać |  |
|  | Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz lub DVI – 1920x1080p, oraz DisplayPort i 12G-SDI – 3840x2160p | Tak podać |  |
|  | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) | Tak podać |  |
|  | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | Tak podać |  |
|  | Regulacja ustawień obrazu: min jasność, kontrast | Tak podać |  |
|  | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) z poziomu monitora lub z poziomu sterownika i głowicy kamery. | Tak podać |  |
|  | Zużycie energii ≤ 137 W | Tak podać |  |
|  | Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm | Tak podać |  |
|  | Waga netto monitora: ≤ 11,2 kg | Tak podać |  |
|  | Osłona monitora wykonana z przezroczystego plastiku ochraniająca matrycę | Tak podać | TAK - 1pkt |
|  | Podłączenie dodatkowego monitora do systemu bezprzewodowo | Tak podać |  |
|  | Statyw do monitora bezprzewodowego - 1 szt, |
|  | Stabilna podstawa zawierająca min 4 kółka | Tak podać |  |
|  | Blokada min 2 kółek | Tak podać |  |
|  | Statyw z regulowaną wysokością | Tak podać | TAK - 1pkt |
|  | Łącznik montażowy zgodny ze standardem VESA | Tak podać |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia statywu | Tak podać | TAK- 1pkt |
|  | Uchwyt/wspornik zasilacza z rzepami lub dedykowany kosz na zasilacz | Tak podać |  |
| 35 | WYMAGANIA OGÓLNE | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 36 | Okres gwarancji min 24 miesiące na cały zestaw | TAK | 24 m-ce - 0 pkt 36 m-cy – 10 pkt m-cy – 20 pkt |
| 37 | Szkolenie aplikacyjne z obsługi i użytkowania aparatu pracowników wskazanych przez Zamawiającego w dwóch terminach po min. 6 godz. każdorazowo | TAK |  |
| 38 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej wraz z dostawą | TAK |  |
| 39 | Kserokopia ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych | TAK |  |
| 40 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym | TAK |  |
| 41 | Termin dostawy i instalacji: max 30 dni od daty podpisania umowy | TAK |  |
| 42 | Paszport techniczny urządzenia przy dostawie | TAK |  |
| 43 | WARUNKI GWARANCJI | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 45 | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu urządzenia | TAK |  |
| 46 | Przeglądy w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia min. 1 raz w roku | TAK |  |
| 47 | Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 5 dni lub urządzenie zastępcze | TAK |  |
| 48 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 49 | Zagwarantowanie dostępność serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |

## UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.