
Zmodyfikowany dnia 12.09.2023 r. załącznik nr 1a do SWZ



zmiany kolorem czerwonym






Opis przedmiotu zamówienia 
(specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia)
WYKONAWCA ……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu pn. „Dostawa fabrycznie nowych, zabudowanych i wyposażonych 14 sztuk ambulansów typu „C” dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach” –  potwierdzam spełnienie zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnego z opisem i wymaganiami określonymi przez zamawiającego, zgodnie z poniższą tabelą określającą minimalne parametry przedmiotu zamówienia, których Zamawiający bezwzględnie wymaga. 
	Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie ,,Wymagane warunki techniczno-użytkowe'' należy traktować jako graniczne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Przez opis oferowanego parametru rozumie się wskazanie przez Wykonawcę szczegółowego opisu odnoszącego się do konkretnie oferowanego parametru w zakresie treści odpowiadającym co najmniej treści zawartej w kolumnie ,,Wymagane warunki techniczno-użytkowe''. Dodatkowo, w pozycjach określonych w niniejszym załączniku Wykonawca zobowiązany jest podać jednostkowy zakres oferowanego parametru.
	

	Wymagane warunki techniczno – użytkowe
	Potwierdzenie spełnienia wymogów / Parametry oferowane (opis -wypełnia Wykonawca w tym zakresie, który nie jest wypełniony)
	

	Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 szt. fabrycznie nowych ambulansów typu C (pojazdy bazowe fabrycznie nowe o DMC max. 3,5 t po wykonaniu adaptacji na ambulanse drogowe typu C za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane  czyli aktualnej normy PN-EN 1789 oraz aktualnych norm PN-EN 1865) – zakończonej protokołami odbioru.
	Potwierdzam, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 szt. fabrycznie nowych ambulansów typu C (pojazdy bazowe fabrycznie nowe o DMC max. 3,5 t po wykonaniu adaptacji na ambulanse drogowe typu C za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane  czyli aktualnej normy PN-EN 1789 oraz aktualnych norm PN-EN 1865) – zakończonej protokołami odbioru.
	

	Ambulans przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy tj. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Nr księgi 000000012274)
	Potwierdzam, iż zaoferowany ambulans jest przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy tj. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Nr księgi 000000012274)
	

	Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwiające świadczenie usług medycznych w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
	Potwierdzam, iż wraz z dostawą zobowiązuję się  dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwiające świadczenie usług medycznych w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
	

	WYMAGANIA CO DO POJAZDU BAZOWEGO PRZEZNACZONEGO DO ADAPTACJI NA AMBULANS TYPU C 
	

	Ogólne
	

	Marka (podać):
	

	Typ(podać):
	

	Model (podać):
	

	Wersja (podać): 
	

	Wariant ( podać):
	

	Rok produkcji : 2022 lub 2023
	Rok produkcji: ……………
	

	Gwarancja mechaniczna min. 24 miesiące bez limitu km
	Gwarancja mechaniczna min. ………… miesiące bez limitu km
	

	Gwarancja na perforację nadwozia min 72 miesięcy
	Gwarancja na perforację nadwozia min ………… miesięcy
	

	Gwarancja na powłoki lakiernicze min. 24 miesiące
	Gwarancja na powłoki lakiernicze min. ………… miesiące
	

	Gwarancja na zabudowę medyczną min. 24 miesiące
	Gwarancja na zabudowę medyczną min. ……….. miesiące
	

	I. Nadwozie
	

	1. Typu furgon częściowo przeszklony z DMC do 3,5 t. 
	1. Typu furgon częściowo przeszklony z DMC do 3,5 t.
	

	2. Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele z regulacją wysokości zagłówka, z tapicerką łatwo zmywalną w ciemnym kolorze; fotel kierowcy regulowany.
	2. Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele z regulacją wysokości zagłówka, z tapicerką łatwo zmywalną w ciemnym kolorze; fotel kierowcy regulowany.
	

	3. Drzwi boczne do przedziału ładunkowego prawe przesuwne do tyłu, drzwi z otwieraną szybą i dodatkowym  stopniem zewnętrznym wysuwanym elektrycznie lub manualnie. 
	3. Drzwi boczne do przedziału ładunkowego prawe przesuwne do tyłu, drzwi z otwieraną szybą i dodatkowym stopniem zewnętrznym….................................................................................................(podać oferowane rozwiązanie) 
	

	4. Drzwi boczne do przedziału ładunkowego lewe przesuwne do tyłu 
	4. Drzwi boczne do przedziału ładunkowego lewe przesuwne do tyłu.
	

	5. Drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki na minimum 250 stopni wyposażone w ograniczniki.
	5. Drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki na ............................(podać oferowany zakres) stopni wyposażone w ograniczniki 
	

	6. Stopień tylny stały, będący jednocześnie tylnym zderzakiem. Należy podać czy stopień jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu, jeżeli nie to należy przedstawić certyfikat CE (deklarację zgodności) na stopień.
	6. Stopień tylny stały, będący jednocześnie tylnym zderzakiem. ….....................................................................................................................(podać czy stopień jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu, jeżeli nie to należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego certyfikat CE (deklarację zgodności) na stopień.
	

	7. Nadwozie lakierowane na kolor żółty 
	7. Nadwozie lakierowane na kolor żółty
	

	II. Silnik
	

	1. Z zapłonem samoczynnym i turbodoładowaniem
	1. Z zapłonem samoczynnym i turbodoładowaniem
	

	2. Silnik o mocy minimum 160 KM ; max. moment obrotowy nie mniejszy niż 350 Nm.
	2. Silnik o mocy …....................... KM ; max. moment obrotowy....................Nm. (podać oferowane parametry)
	

	3. Norma emisji spalin:  Euro 6 lub lub Euro VI.      
	3. Norma emisji spalin : …..................(podać oferowane parametry)    
	

	III. Zespół napędowy
	

	1. Napęd na koła przednie lub tylne.
	1. Napęd na koła....................................................(podać oferowany parametr)
	

	2. Skrzynia biegów manualna, synchronizowana, minimum 6-ścio biegowa plus bieg wsteczny lub automatyczna. 
	2. Skrzynia biegów ……………………( podać rodzaj) 
	

	IV. Zawieszenie
	

	1. Zawieszenie zapewniające odpowiednią przyczepność kół do podłoża oraz komfort transportu chorego (np. poprzez resory tylne dwupiórowe / dwustopniowe, tłumiki drgań lub system pneumatyczny)
	1. Zawieszenie zapewniające odpowiednią przyczepność kół do podłoża oraz komfort transportu chorego poprzez:…......................................................... 
(podać oferowane rozwiązanie).
	

	V. Układ hamulcowy i układy wspomagające
	

	1. Ze wspomaganiem 
	1. Ze wspomaganiem 
	

	2. Z układem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania 
	2. Z układem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania …...................................................................(podać oferowane rozwiązanie)
	

	3. Z układem  stabilizującym tor jazdy
	3. Z układem stabilizującym tor jazdy …................................................. (podać oferowane rozwiązanie)
	

	4. Z układem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania 
	4. Z układem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania …............................................................ (podać oferowane rozwiązanie)
	

	5. Z układem wspomagania nagłego hamowania
	5. Z układem wspomagania nagłego hamowania …..........................    (podać oferowane rozwiązanie)
	

	6. Z układem wspomagania ruszania "pod górę''.
	6. Z układem wspomagania ruszania "pod górę''.
	

	7. Trzecie światło hamowania.
	7. Trzecie światło hamowania.
	

	VI. Instalacja elektryczna
	

	1. Alternator wzmocniony o mocy  min. 180 A.
	1. Alternator wzmocniony o mocy.….............................. A (podać natężenie)
	

	2. Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności powyżej 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu zapewniających rezerwę mocy umożliwiającą ponowne uruchomienie silnika.
	2. Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności……………(podać pojemność) Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu zapewniających rezerwę mocy umożliwiającą ponowne uruchomienie silnika.
	

	VII. Wyposażenie pojazdu
	

	1. Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.
	1. Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.
	

	2. Centralny zamek wszystkich drzwi.
	2. Centralny zamek wszystkich drzwi.
	

	3. Lusterka wsteczne zewnętrzne, regulowane elektrycznie z możliwością podgrzania. 
	3. Lusterka wsteczne zewnętrzne, regulowane elektrycznie z możliwością podgrzania.
	

	4. Przednie światła przeciwmgielne
	4. Przednie światła przeciwmgielne
	

	5. Światła do jazdy dziennej
	5. Światła do jazdy dziennej
	

	6. Światła pozycyjne, mijania, drogowe
	6. Światła pozycyjne, mijania, drogowe
	

	7. Szyby boczne w kabinie kierowcy elektrycznie sterowane.
	7. Szyby boczne w kabinie kierowcy elektrycznie sterowane.
	

	8. Uchwyty boczne dla kierowcy i pasażera.
	8. Uchwyty boczne dla kierowcy i pasażera.
	

	9. Klimatyzacja kabiny kierowcy.
	9. Klimatyzacja kabiny kierowcy.
	

	10. Autoalarm.
	10. Autoalarm.
	

	11. Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy - 1 kpl. (Zamawiający dopuszcza dywaniki nie będące wyposażeniem fabrycznym pojazdu).
	11. Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy - 1 kpl.
	

	12. Oferowany pojazd wyposażony w opony letnie 
	12. Oferowany pojazd wyposażony w opony letnie 
	

	13. Dodatkowy komplet czterech opon zimowych z obręczami tj. felgami stalowymi (Zamawiający dopuszcza opony z felgami nie będące wyposażeniem fabrycznym pojazdu)
	13. Dodatkowy komplet czterech opon zimowych  z obręczami tj. felgami stalowymi.
	

	UWAGA: w przypadku dostawy ambulansów w okresie zimowym dostawa na oponach zimowych a opony letnie na felgach stalowych jako dodatkowy komplet Wszystkie koła wyposażone w system monitorujący ciśnienie w ogumieniu TPMS 
	w przypadku dostawy ambulansów w okresie zimowym dostawa na oponach zimowych a opony letnie na felgach stalowych jako dodatkowy komplet. Wszystkie koła wyposażone w system monitorujący ciśnienie w ogumieniu TPMS 
	

	14. Koło zapasowe lub zestaw naprawczy koła 
	14. …....................................................…….(podać oferowane  rozwiązanie)
	

	15. Gaśnica wraz z mocowaniem (Zamawiający dopuszcza gaśnicę nie będącą wyposażeniem fabrycznym pojazdu).
	15. Gaśnica wraz z mocowaniem
	

	16. Trójkąt ostrzegawczy - 2 sztuki (Zamawiający dopuszcza trójkąty ostrzegawcze nie będące wyposażeniem fabrycznym pojazdu).
	16. Trójkąt ostrzegawczy - 2 sztuki
	

	17. Czujniki lub kamera cofania  (Zamawiający dopuszcza czujniki lub kamerę nie będące wyposażeniem fabrycznym pojazdu). 
	17. Czujniki lub kamera cofania…………………….(podać oferowane rozwiązanie)  
	

	18. Radioodtwarzacz współpracujący z systemem audio pojazdu z funkcją Bluetooth lub równoważną pozwalającą na prowadzenie rozmów telefonicznych podczas jazdy samochodem bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń głośnomówiących
	18. Radioodtwarzacz współpracujący z systemem audio pojazdu z funkcją Bluetooth lub równoważną pozwalającą na prowadzenie rozmów telefonicznych podczas jazdy samochodem bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń głośnomówiących
	

	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABUDOWY MEDYCZNEJ
	

	I. Nadwozie
	

	1. Z izolacją termiczną i akustyczną, przeszklone i posiadające możliwość ewakuacji pacjenta i personelu.
	1. Z izolacją termiczną i akustyczną, przeszklone i posiadające możliwość ewakuacji pacjenta i personelu.
	

	2. Ambulanse przystosowane do przewozu co najmniej 3 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba leżąca na noszach.
	2. Ambulanse przystosowane do przewozu  …............ osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba leżąca na noszach.  (podać oferowane rozwiązanie)
	

	3. Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3000x1700x1800.
	3. Wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) ….............................................. (podać oferowane rozwiązanie)
	

	4. Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne typu LED, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi.
	4. Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne typu LED, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi.
	

	5. Ściany boczne i podłoga przedziału medycznego przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia.
	5. Ściany boczne i podłoga przedziału medycznego przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia.
	

	6. Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) z miejscem mocowania  co najmniej dwóch sztuk butli tlenowych (aluminiowych) o pojemności 10 l ( wraz dostawą dostarczyć 2szt. butli 10l wraz z reduktorami ),dodatkowo 1 butla tlenowa 2l lub 2,7l na ścianę z reduktorem, krzesełka kardiologicznego na płozach (typ Rolman K312), noszy podbierakowych, materaca próżniowego, deski ortopedycznej dla dorosłych oraz kasków ochronnych. Poprzez drzwi lewe zapewniony dostęp do torby \ plecaka medycznego umieszczonego w przedziale medycznym (tzn. podwójny dostęp do torby \ plecaka z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu poprzez lewe drzwi przesuwne). Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności mocowanie deski ortopedycznej w kieszeni podstawy pod nosze oraz mocowanie krzesełka kardiologicznego w innym miejscu w sposób nieutrudniający rozmieszczenia pozostałych elementów zabudowy
	6. Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) z miejscem mocowania  co najmniej dwóch sztuk butli tlenowych (aluminiowych) o pojemności 10 l ( wraz dostawą dostarczyć 2szt. butli 10l wraz z reduktorami ),dodatkowo 1 butla tlenowa ………………..( podać pojemność butli) na ścianę z reduktorem, krzesełka kardiologicznego na płozach (typ Rolman K312), noszy podbierakowych, materaca próżniowego, deski ortopedycznej dla dorosłych oraz kasków ochronnych. Poprzez drzwi lewe zapewniony dostęp do torby \ plecaka medycznego umieszczonego w przedziale medycznym (tzn. podwójny dostęp do torby \ plecaka z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu poprzez lewe drzwi przesuwne). Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności mocowanie deski ortopedycznej w kieszeni podstawy pod nosze oraz mocowanie krzesełka kardiologicznego w innym miejscu w sposób nieutrudniający rozmieszczenia pozostałych elementów zabudowy
	

	7. Dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu skompletowanego nie może przekroczyć masy 3500kg wliczając w to masę pojazdu gotowego do jazdy, wyposażenie medyczne i techniczne oraz masę osób.(weryfikacja wagi przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami)
	7. Dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu skompletowanego nie przekroczy masy 3500kg wliczając w to masę pojazdu gotowego do jazdy, wyposażenie medyczne i techniczne oraz masę osób.(weryfikacja wagi przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami)
	

	8. Szyby przedziału medycznego zmatowione lub oklejone folią matowiącą do 2/3 wysokości
	8. Szyby przedziału medycznego …............................... do 2/3 wysokości (podać oferowane rozwiązanie)
	

	II. Ogrzewanie, klimatyzacja  i wentylacja
	

	1. Ogrzewanie postojowe- grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury, termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1,8 kW zasilany z sieci 230V .
	1. Ogrzewanie postojowe- grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury, termostatem i zabezpieczeniem o mocy …........ kW zasilany z sieci 230V. …............................................................................. (podać markę i typ urządzenia oraz moc urządzenia).
	

	2. Dodatkowy niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia silnika system ogrzewania powietrznego przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5 kW 
	2. Dodatkowy niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia silnika system ogrzewania powietrznego przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy …..........kW …..........................................................(podać markę, typ i moc urządzenia)
	

	3. Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę podczas postoju
	3. Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca wymianę powietrza …........... razy na godzinę podczas postoju (podać)
	

	4. Okno dachowe
	4. Okno dachowe
	

	5. Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy, po rozbudowie klimatyzacja dwuparownikowa przedziału medycznego i kabiny kierowcy z możliwością niezależnej regulacji wielkości nawiewu zarówno dla przedziału medycznego jak i kabiny kierowcy;
	5. Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy, po rozbudowie klimatyzacja dwuparownikowa przedziału medycznego i kabiny kierowcy z możliwością niezależnej regulacji wielkości nawiewu zarówno dla przedziału medycznego jak i kabiny kierowcy;
	

	III. Instalacja elektryczna
	

	1. Przyłącze zewnętrzne 230V umożliwiające ładowanie akumulatorów i pracę urządzeń zamontowanych w przedziale medycznym + przewód zasilający z wtyczkami (długość min. 10m). Na pojeździe zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V.
	1. Przyłącze zewnętrzne 230V umożliwiające ładowanie akumulatorów i pracę urządzeń zamontowanych w przedziale medycznym + przewód zasilający z wtyczkami (długość min. 10m). Na pojeździe zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V.
	

	2. Układ zasilania zewnętrznego posiadający zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.
	2. Układ zasilania zewnętrznego posidający zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.
	

	3. Minimum 2 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 230V w przedziale medycznym.
	3. …....................gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 230V w przedziale medycznym. (podać oferowane rozwiązanie)
	

	4. Minimum 4 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12V w tym jedno o podwyższonej wytrzymałości prądowej do 20A w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych.
	4. …...................gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12V w tym jedno o podwyższonej wytrzymałości prądowej do 20A w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych. (podać oferowane rozwiązanie)
	

	5. Automatyczna ładowarka akumulatorowa ładująca zespół zamontowanych akumulatorów (zasadniczego i przedziału medycznego)
	5. Automatyczna ładowarka akumulatorowa ładująca zespół zamontowanych akumulatorów (zasadniczego i przedziału medycznego), ….................................................................................(podać markę, model i jej parametry techniczne).
	

	6. Inwentor prądu stałego 12V na zmienny sinusoidalny 230V o mocy min. 1500W (chwilowe) i 1000 W (stałe) umożliwiające zasilanie urządzeń 230V w trakcie jazdy ambulansu.

	6.Inwentor prądu stałego 12V na zmienny sinusoidalny 230V o mocy min.………..W (chwilowe)(wpisać) i …………….. W (stałe)(wpisać) umożliwiające zasilanie urządzeń 230V w trakcie jazdy ambulansu.
	

	IV Oświetlenie przedziału medycznego
	

	1. Światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx.
	1. Światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx.
	

	2. Minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym.
	2. Minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym. …..............................................................(podać oferowane rozwiązanie)
	

	V. Wyposażenie przedziału medycznego
	

	1. Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej):
	1. Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej):
	

	zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów
	zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów
	

	zamykana na klucz  lub zamek szyfrowy szafka na środki psychotropowe
	zamykana na …………………..)szafka na środki psychotropowe (podać oferowane rozwiązanie)
	

	Półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty oraz taśmami gumowymi lub podobnym systemem ułożenia i umocowania sprzętu jednorazowego. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności szafki z nieprzezroczystymi drzwiczkami na ścianach bocznych zabudowy, oznakowane znakami graficznymi odpowiednimi do umieszczonych tam przedmiotów
	Półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty oraz taśmami gumowymi lub podobnym systemem ułożenia i umocowania sprzętu jednorazowego. Zamawiający dopuścił na zasadzie równoważności szafki z nieprzezroczystymi drzwiczkami na ścianach bocznych zabudowy, oznakowane znakami graficznymi odpowiednimi do umieszczonych tam przedmiotów
	

	dwa dedykowane, zamykane miejsca na pojemniki z odpadami medycznymi ostrymi (w różnych lokalizacjach)
	dwa dedykowane, zamykane miejsca na pojemniki z odpadami medycznymi ostrymi (w różnych lokalizacjach)
	

	2. Zabudowa meblowa na ścianie działowej:
	2. Zabudowa meblowa na ścianie działowej:
	

	szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną /laminatem (blat roboczy na wysokości 100 cm ± 5 cm), z pojemnikiem na zużyte igły, strzykawki i z szufladami (min. 2 szt. szuflad)
	szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną z pojemnikiem na zużyte igły, strzykawki i z szufladami (….......)szt. szuflad (podać wartość oferowaną),szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną / laminatem ………………………….. (podać oferowane rozwiązanie) (blat roboczy na wysokości -.................................cm) (podać wartość oferowaną)
	

	kosz na śmieci
	kosz na śmieci
	

	3. Przedział medyczny wraz ze schowkiem za drzwiami przesuwnymi lewymi mieszczący wyposażenie medyczne wymienione w tablicach od 9 do 19 normy PN EN 1789
	3. Przedział medyczny wraz ze schowkiem za drzwiami przesuwnymi lewymi mieszczący wyposażenie medyczne wymienione w tablicach od 9 do 19 normy PN EN 1789
	

	4. 2 sufitowe uchwyty do minimum 2 szt. kroplówek o poj. 500Ml; jeden u wezgłowia noszy, drugi na wysokości nóg pacjenta (minimalny udźwig uchwytu 5kg).
	4. 2 sufitowe uchwyty do …………. kroplówek o poj. 500Ml; jeden u wezgłowia noszy, drugi na wysokości nóg pacjenta ………. udźwig uchwytu (podać oferowane).
	

	5. Centralna instalacja tlenowa: na lewej ścianie zintegrowany panel tlenowy składający się z: dwóch gniazd poboru typu AGA, manometru ciśnienia tlenu instalacji oraz przełącznika butla/butla (wybór butli z której ma być pobierany tlen), min. jednego przepływomierza obrotowego z nawilżaczem. Dodatkowo mała butla 2,7 l (aluminiowa- o płaskiej podstawie) zamocowana z reduktorem (przenośna)
	5. Centralna instalacja tlenowa: na lewej ścianie zintegrowany panel tlenowy składający się z: dwóch gniazd poboru typu AGA, manometru ciśnienia tlenu instalacji oraz przełącznika butla/butla (wybór butli z której ma być pobierany tlen), min. jednego przepływomierza obrotowego z nawilżaczem. Dodatkowo mała butla 2,7 l (aluminiowa- o płaskiej podstawie) zamocowana z reduktorem (przenośna)
	

	6. Na ścianie lewej szyny wraz z minimum trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna Panele mające możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. 
	6. Na ścianie lewej szyny wraz z (…....) (podać ilość) panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mające możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji.
	

	7. Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym przemieszczaniem się w czasie jazdy.
	7. Wszystkie urządzenia i sprzęt zabezpieczone przed niekontrolowanym przemieszczaniem się w czasie jazdy.
	

	8. Pojemnik do podgrzewania płynów infuzyjnych o pojemności min. 3 litry tzn. 6 but. po 500ml, z możliwością regulacji temperatury (termoboks). Szuflada termoboksu ze zintegrowanym z szufladą regulatorem oraz wyświetlaczem temperatury znajdującym się w zasięgu wzroku personelu lub regulacja temperatury oraz informacja o temperaturze wewnątrz termoboksu za pomocą panela sterującego umieszczonego wewnątrz przedziału medycznego
	8. Pojemnik do podgrzewania płynów infuzyjnych o pojemności min. 3 litry tzn. 6 but. po 500ml, z możliwością regulacji temperatury (termoboks). Szuflada termoboksu ze zintegrowanym z szufladą regulatorem oraz wyświetlaczem temperatury znajdującym się w zasięgu wzroku personelu lub regulacja temperatury oraz informacja o temperaturze wewnątrz termoboksu za pomocą panela sterującego umieszczonego wewnątrz przedziału medycznego
	

	9. Komora chłodząca na leki utrzymująca temperaturę 4-8 stopni (wyposażona w termometr z atestem)
	9.Komora chłodząca na leki utrzymująca temperaturę 4-8 stopni (wyposażona w termometr z atestem)
	

	Uwaga: Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy schemat zabudowy ambulansu jaki będzie zastosowany w przedmiocie zamówienia (w szczególności rozmieszczenie zabudowy meblowej). Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmian w schemacie zabudowy na etapie realizacji umowy, po uzgodnieniu stron oraz z uwzględnieniem możliwości homologacyjnych Wykonawcy
	Potwierdzam, iż  dostarczę przed podpisaniem umowy schemat zabudowy ambulansu jaki będzie zastosowany w przedmiocie zamówienia (w szczególności rozmieszczenie zabudowy meblowej). Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmian w schemacie zabudowy na etapie realizacji umowy, po uzgodnieniu stron oraz z uwzględnieniem możliwości homologacyjnych Wykonawcy
	

	VI. Oświetlenie specjalne
	

	1. Reflektory zewnętrzne z trzech stron (tył i boki) pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji z możliwością załączania z kabiny kierowcy i przedziału medycznego (reflektory typu LED). 
	1. Reflektory zewnętrzne z trzech stron (tył i boki) pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji z możliwością załączania z kabiny kierowcy i przedziału medycznego (reflektory typu LED).
	

	VII. Sygnalizacja dźwiękowa
	

	1. Sygnał dźwiękowy modulowany, z możliwością nadawania komunikatów głosowych, głośnik zabudowany w pasie przednim lub w komorze silnika.
	1. Sygnał dźwiękowy modulowany, z możliwością nadawania komunikatów głosowych, głośnik zabudowany w pasie przednim lub w komorze silnika...............................................................(podać markę i model oraz numer certyfikatu/homologacji)
	

	2. Sygnały pneumatyczne dwutonowe, przeznaczone do pracy ciągłej.
	2. Sygnały pneumatyczne dwutonowe, przeznaczone do pracy ciągłej.
	

	3. Dodatkowe sygnały niskotonowe o mocy minimum 100W z możliwością wyboru czasu trwania lub inne równoważne rozwiązanie generujące sygnał niskotonowy
	3. Dodatkowe sygnały niskotonowe o mocy minimum 100W z możliwością wyboru czasu trwania lub inne równoważne rozwiązanie generujące sygnał niskotonowy ………………………………………………. (podać oferowane rozwiązanie)
	

	4. Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.
	4. Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.
	

	5. Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022) §25 i  §26
	5. Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022) §25 i  §26
	

	VIII. Sygnalizacja świetlna i  oznakowanie pojazdu
	

	1. Belka świetlna z kloszem koloru niebieskiego z modułami diodowymi typu LED (widocznymi w zakresie 360 stopni) z dwoma reflektorami świecącymi do przodu. Belka zamontowana w przedniej części dachu pojazdu. Wysokość belki wraz z mocowaniem nie wyższa niż 130mm. 
	1. Belka świetlna z kloszem koloru niebieskiego z modułami diodowymi typu LED (widocznymi w zakresie 360 stopni) z dwoma reflektorami świecącymi do przodu. Belka zamontowana w przedniej części dachu pojazdu. Wysokość belki wraz z mocowaniem nie wyższa niż 130mm.............................(podać markę i model)
	

	2. Belka tylna z kloszem koloru niebieskiego z modułami diodowymi typu LED lub lampa typu „kogut” lub pojedyńcza lampa ze światłem niebieskim typu LED montowana w tylnej części dachu
	2. Belka tylna z kloszem koloru niebieskiego z modułami diodowymi typu LED lub lampa typu „kogut” lub pojedyńcza lampa ze światłem niebieskim typu LED montowana w tylnej części dachu …............................................(podać oferowane rozwiązanie, markę i model)
	

	3. Dwie szt. niebieskich lamp pulsacyjnych typu LED na wysokości pasa przedniego.
	Dwie szt. niebieskich lamp pulsacyjnych typu LED na wysokości pasa przedniego.
	

	4. Dodatkowe kierunkowskazy typu LED zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia.
	4. Dodatkowe kierunkowskazy typu LED zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia.
	

	5. Oznakowanie pojazdu:- 3 pasy odblaskowe zgodnie z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3.01.2023 r. Dz.U. poz.118 wykonanych z folii:

a) typu 1 lub 3, barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu

b)typu 1lub 3, barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem (o którym mowa w pkt. „c”)

c) typu 3,barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien a nadkolami
* oznakowanie symbolem Państwowe Ratownictwo Medyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.01.2023 r. Dz.U. poz. 118
* z przodu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 3.01.2023 r. Dz.U. poz. 118
* po obu bokach pojazdu litery barwy czerwonej „S” lub “P” umieszczone w okręgach o średnicy co najmniej 40cm grubość linii okręgu i liter 4 cm zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.01.2023 r. Dz.U. poz. 118
 ( do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji). 

	5. Oznakowanie pojazdu:- 3 pasy odblaskowe zgodnie z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3.01.2023 r. Dz.U. poz.118 wykonanych z folii:

a) typu 1 lub 3, barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu

b)typu 1lub 3, barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem (o którym mowa w pkt. „c”)

c) typu 3,barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien a nadkolami

* oznakowanie symbolem Państwowe Ratownictwo Medyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.01.2023 r. Dz.U. poz. 118

* z przodu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 3.01.2023 r. Dz.U. poz. 118
* po obu bokach pojazdu litery barwy czerwonej „S” lub “P” umieszczone w okręgach o średnicy co najmniej 40cm grubość linii okręgu i liter 4 cm zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.01.2023 r. Dz.U. poz. 118
 ( do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji).
	

	6. Na drzwiach do kabiny kierowcy po obu stronach ambulansu logo Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach; po bokach pojazdu napis „Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach”.
	6. Na drzwiach do kabiny kierowcy po obu stronach ambulansu logo Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach; po bokach pojazdu napis „Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach”.
	

	7. Bez jakichkolwiek naklejek reklamowych
	7. Bez jakichkolwiek naklejek reklamowych
	

	8. Dodatkowe oklejenie informujące o źródle dofinansowania ( do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji). 


	8. Dodatkowe oklejenie informujące o źródle dofinansowania ( do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji). 


	

	IX. Łączność teleinformatyczna
	

	1. Radiotelefon przewoźny zamontowany (podłączony do instalacji elektrycznej oraz antenowej) w łatwo dostępnym miejscu w kabinie kierowcy spełniający wymogi zasadnicze określone w art. 153 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne; zaprogramowany do obsługi kanałów z których korzysta WPR w Katowicach.

Zaprogramowane radiotelefony przewoźne dostarczy Zamawiający.
	1. Radiotelefon przewoźny zamontowany (podłączony do instalacji elektrycznej oraz antenowej) w łatwo dostępnym miejscu w kabinie kierowcy spełniający wymogi zasadnicze określone w art. 153 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne; zaprogramowany do obsługi kanałów z których korzysta WPR w Katowicach.

Zaprogramowane radiotelefony przewoźne dostarczy Zamawiający.
	

	2. Zamontowaną antenę posiadającą:
	Antena ……………………. (podać nazwę)
	

	zakres częstotliwości 160-170MHz;
	zakres częstotliwości …………………. (podać)
	

	impedancję wejścia 50 Ohm;
	impedancję wejścia 50 Ohm;
	

	współczynnik fali stojącej mniejszy lub równy 1,4
	współczynnik fali …………………….. (podać)
	

	polaryzację pionową;
	polaryzację pionową;
	

	charakterystykę promieniowania dookólną;
	charakterystykę promieniowania dookólną;
	

	odporność na działanie wiatru min. 55m/s;
	odporność na działanie wiatru …………………. (podać wartość)
	

	zysk anteny - minimum minus 2 dBd;
	zysk anteny …………….. (podać wartość)
	

	gniazdo do wkręcenia anteny takie samo jak w antenach RADMOR 30834 celem ewentualnej wymiany samej anteny bez instalacji antenowej.
	gniazdo do wkręcenia anteny takie samo jak w antenach RADMOR 30834 celem ewentualnej wymiany samej anteny bez instalacji antenowej.
	

	3. Radiotelefon przenośny szt. 2 z anteną ,  akumulatorem, ładowarką oraz słuchawki z mikrofonem
	Radiotelefon przenośny …………………………………………….…………………….. (podać markę i model) o następujących parametrach
	

	zakres częstotliwości 146-174MHz; Radiotelefony będą miały możliwość zdalnego programowania drogą radiową.
	zakres częstotliwości …………………. (podać)
	

	rodzaj pracy simpleks; 
	rodzaj pracy simpleks;
	

	liczba kanałów min 16 z możliwością skanowania; 
	liczba kanałów …………………. (podać ilość)
	

	tonowa blokada szumów (CTCSS); 
	tonowa blokada szumów (CTCSS);
	

	rodzaj modulacji F3E; 
	rodzaj modulacji F3E;
	

	odstęp międzykanałowy 12,5 KHz; 
	odstęp międzykanałowy 12,5 KHz; 
	

	impedancja anteny 50 Ohm; 
	impedancja anteny 50 Ohm;
	

	odporność na intermodulację nie mniejsza niż 65 dB;
	odporność na intermodulację …………………. (podać wartość minimalna)
	

	 selektywność sąsiednio kanałowa nie mniejsza niż 60 dB;
	 selektywność sąsiednio kanałowa …………………. (podać wartość minimalna)
	

	zasilanie 13,2 +/- 20% ( z uziemionym minusem);
	zasilanie …………………. (podać zakres zasilania)
	

	regulowana moc nadajnika od 5,0W do 25W dla nadajników radiotelefonów przewoźnych 
	regulowana moc nadajnika…………………. ( podać zakres mocy )
	

	czułość odbiornika minimum 0,35 μV (nie więcej liczbowo niż 0,35 μV);
	czułość odbiornika …………………. (podać wartość minimalna)
	

	zakres pracy w temperaturach od -30 stopni C do +60 stopni C;
	zakres pracy w temperaturach …………………. (podać)
	

	dewiacje 2,5 KHz; 
	dewiacje 2,5 KHz;
	

	gwarancja min. 24 mies. 
	gwarancja ………..(podać) mies. 
	

	4. Terminal mobilny wraz kompatybilną stacją dokującą - urządzenie spełniające wymagania, standardy oraz kompatybilne z oprogramowaniem systemu SWDPRM.
	Terminal mobilny …………………………………………….…………………….. (podać markę i model) 
	

	gwarancja min. 24 mies. 
	gwarancja ………..(podać) mies. 
	

	5. Urządzenie GPS - urządzenie spełniające wymagania, standardy oraz kompatybilne z oprogramowaniem systemu SWDPRM.
	Urządzenie GPS…………………………………………………… (podać markę i model) 
	

	gwarancja min. 24 mies. 
	gwarancja ………..(podać) mies.
	

	6. Drukarka laserowa - urządzenie spełniające wymagania, standardy oraz kompatybilne z oprogramowaniem systemu SWDPRM.
	drukarka laserowa…………………………………………….…………………….. (podać markę i model i numer katalogowy producenta) 
	

	gwarancja min. 24 mies. 
	gwarancja ………..(podać) mies. 
	

	7. Uwagi do instalacji sprzętu teleinformatycznego 

Wyprowadzenie pełnej instalacji elektryczno – logicznej do zasilania i sterowania urządzeniami SWD PRM wraz z drukarką oraz z adapterami umożliwiającymi montaż stacji dokującej do tabletu oraz zaoferowanej drukarki. Instalacja oraz mocowania mają być tak poprowadzone aby umożliwić prawidłowe działanie systemu SWD PRM. Umiejscowienie ww. elementów ma być w łatwo dostępnym miejscu, umożliwiającym ich bezproblemowe zamontowanie/wymontowanie, nieutrudniające prowadzenie pojazdu, podgląd systemu nawigacji przez kierującego (bez konieczności dalekiego odrywania wzroku od drogi), przemieszczanie i korzystanie  ze sprzętów medycznych.  Dodatkowo w pobliżu drukarki miejsce na dokumenty formatu A4. Zamontowanie w jak najbliższym miejscu od mocowania drukarki mobilnej trzech gniazdek elektrycznych  o  napięciu 230V prądu przemiennego, o napięciu 12V prądu stałego w postaci gniazda zapalniczki samochodowej, o napięciu  12 V prądu stałego w postaci gniazda aparaturowego 12VDC żeńskie. Uwaga: gniazda o napięciu 12V mają działać przy zgaszonym silniku. Wtyczki do podłączenia anten modułu GPS, należy wykonać bez potrzeby używania przejściówek lub adapterów i należy je stosownie oznaczyć (GSM i GNSS). Przewody do podłączenia anten modułu GPS nie mogą mieć żadnych łączeń na całej długości przewodu. Dodatkowo osobny przedłużacz o długości 1,5 m do kabla zasilania stacji dokującej, który umożliwi odłączenie wtyku zasilania od stacji dokującej i połączenie go z przedmiotowy przedłużaczem zasilającym tablet. Dodatkowo osobny przedłużacz USB o długości 1,5 m umożliwiający odpięcie kabla USB od stacji dokującej, jego przedłużenie i podłączenie do tabletu.


	7. Uwagi do instalacji sprzętu teleinformatycznego 

Wyprowadzenie pełnej instalacji elektryczno – logicznej do zasilania i sterowania urządzeniami SWD PRM wraz z drukarką oraz z adapterami umożliwiającymi montaż stacji dokującej do tabletu oraz zaoferowanej drukarki. Instalacja oraz mocowania mają być tak poprowadzone aby umożliwić prawidłowe działanie systemu SWD PRM. Umiejscowienie ww. elementów ma być w łatwo dostępnym miejscu, umożliwiającym ich bezproblemowe zamontowanie/wymontowanie, nieutrudniające prowadzenie pojazdu, podgląd systemu nawigacji przez kierującego (bez konieczności dalekiego odrywania wzroku od drogi), przemieszczanie i korzystanie  ze sprzętów medycznych.  Dodatkowo w pobliżu drukarki miejsce na dokumenty formatu A4. Zamontowanie w jak najbliższym miejscu od mocowania drukarki mobilnej trzech gniazdek elektrycznych  o  napięciu 230V prądu przemiennego, o napięciu 12V prądu stałego w postaci gniazda zapalniczki samochodowej, o napięciu  12 V prądu stałego w postaci gniazda aparaturowego 12VDC żeńskie. Uwaga: gniazda o napięciu 12V mają działać przy zgaszonym silniku. Wtyczki do podłączenia anten modułu GPS, należy wykonać bez potrzeby używania przejściówek lub adapterów i należy je stosownie oznaczyć (GSM i GNSS). Przewody do podłączenia anten modułu GPS nie mogą mieć żadnych łączeń na całej długości przewodu. Dodatkowo osobny przedłużacz o długości 1,5 m do kabla zasilania stacji dokującej, który umożliwi odłączenie wtyku zasilania od stacji dokującej i połączenie go z przedmiotowy przedłużaczem zasilającym tablet. Dodatkowo osobny przedłużacz USB o długości 1,5 m umożliwiający odpięcie kabla USB od stacji dokującej, jego przedłużenie i podłączenie do tabletu.


	

	X. Wyposażenie pojazdu
	

	1. Urządzenie do wybijania szyb.
	1. Urządzenie do wybijania szyb.
	

	2. Dodatkowa gaśnica wraz z mocowaniem w przedziale medycznym.
	2. Dodatkowa gaśnica wraz z mocowaniem w przedziale medycznym.
	

	3. Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa.
	3. Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa.
	

	4. Przenośny reflektor ze światłem rozproszonym wyposażony w wewnętrzne akumulatory.
	4. Przenośny reflektor ze światłem rozproszonym wyposażony w wewnętrzne akumulatory.
	

	5. Kamizelka ostrzegawcza dla kierowcy.
	5. Kamizelka ostrzegawcza dla kierowcy.
	

	6. Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany panel sterujący:                                                                                                                                                                             
	6. Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany panel sterujący:                                                                                                                                                                             
	

	informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu
	informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu
	

	z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data),
	z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data),
	

	sterujący  oświetleniem przedziału medycznego,
	sterujący  oświetleniem przedziału medycznego,
	

	zarządzający systemem ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury,
	zarządzający systemem ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury,
	

	sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego,
	sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego,
	

	7.  Kabina  kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący:  
	7.  Kabina  kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący:  
	

	informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych
	informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych
	

	informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230 V
	informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230 V
	

	informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych  drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy
	informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych  drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy
	

	informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego
	informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego
	

	ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego,
	ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego,
	

	sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (pneumatycznych);
	sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (pneumatycznych);
	

	Panel musi znajdować się w miejscu łatwo dostępnym i widocznym dla kierującego
	panel znajduje się w miejscu łatwo dostępnym i widocznym dla kierującego
	

	XI. Przedział medyczny
	

	1. Zestaw siedzeń umożliwiający przewóz co najmniej dwóch osób w pozycji siedzącej z pasami bezwładnościowymi mocowanymi w trzech punktach i zagłówkami:
	1. Zestaw siedzeń umożliwiający przewóz ……………….(podać) osób w pozycji siedzącej z pasami bezwładnościowymi mocowanymi w trzech punktach i zagłówkami:
	

	min. jeden  na prawej ścianie o ustawieniu zgodnym do kierunku jazdy oraz z możliwością ustawienia bokiem oraz z możliwością podniesienia do pionu siedziska, z regulacją kąta oparcia pod plecami oraz pasami bezpieczeństwa
	….......(podać ilość) fotel obrotowy na prawej ścianie o ustawieniu zgodnym do kierunku jazdy oraz z możliwością ustawienia bokiem oraz z możliwością podniesienia do pionu siedziska, z regulacją kąta oparcia pod plecami oraz pasami bezpieczeństwa.
	

	fotel u wezgłowia noszy, obrotowy w zakresie 90 stopni, umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym siedziskiem i regulowanym oparciem oraz pasami bezpieczeństwa umożliwiającym swobodne przejście między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym 
	fotel u wezgłowia noszy, obrotowy w zakresie 90 stopni, umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym siedziskiem i regulowanym oparciem oraz pasami bezpieczeństwa umożliwiającym swobodne przejście między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym 
	

	2. Podłoga o powierzchni łatwo zmywalnej, przeciwpoślizgowej, połączonej szczelnie z zabudową ścian, wykonana z materiału odpornego na działanie środka dezynfekcyjnego;
	2. Podłoga o powierzchni łatwo zmywalnej, przeciwpoślizgowej, połączonej szczelnie z zabudową ścian, wykonana z materiału odpornego na działanie środka dezynfekcyjnego;
	

	3. Ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego łatwo zmywalne (gładka powierzchnia) , niepalne i nietoksyczne, wykonane z materiału odpornego na działanie środka dezynfekcyjnego;
	3. Ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego łatwo zmywalne (gładka powierzchnia) , niepalne i nietoksyczne, wykonane z materiału odpornego na działanie środka dezynfekcyjnego;
	

	4. Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego drzwiami przesuwnymi, zapewniającymi możliwość przejścia z kabiny kierowcy do przedziału medycznego, drzwi spełniające normę PN EN 1789.
	4. Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego drzwiami przesuwnymi, zapewniającymi możliwość przejścia z kabiny kierowcy do przedziału medycznego, drzwi spełniające normę PN EN 1789.
	

	5. Miejsce mocowania ssaka elektrycznego;
	5. Miejsce mocowania ssaka elektrycznego;
	

	6. Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu;
	6. Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu;
	

	7. Zabudowa specjalistyczna musi zapewnić swobodny dostęp do wszystkich wymiennych elementów zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej zwłaszcza takich jak: lampy sygnalizacyjne, belki dachowe, sygnały dźwiękowe, prostowniki, listwy dolne drzwi przesuwnych etc. na wypadek awarii lub uszkodzenia, bez konieczności demontażu elementów zabudowy przedziału medycznego
	7. Zabudowa specjalistyczna zapewni swobodny dostęp do wszystkich wymiennych elementów zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej zwłaszcza takich jak: lampy sygnalizacyjne, belki dachowe, sygnały dźwiękowe, prostowniki, listwy dolne drzwi przesuwnych etc. na wypadek awarii lub uszkodzenia, bez konieczności demontażu elementów zabudowy przedziału medycznego
	

	XII. System transportu pacjenta

	

	1. Podstawa pod nosze główne:
Podstawa pod nosze główne zamocowana w przedziale medycznym z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, możliwość ustawienia pozycji Trendelburga podczas transportu pacjenta. 
	1. Podstawa pod nosze główne:
Podstawa pod nosze główne zamocowana w przedziale medycznym z przesuwem bocznym, wysuwne na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, możliwość ustawienia pozycji Trendelburga podczas transportu pacjenta. …..........................(podać markę i model oraz dostarczyć na wezwanie deklarację zgodności)
	

	2.Nosze główne – wielozadaniowe na transporterze wielopoziomowym spełniające następujące parametry:
- posiadają płynną regulację kąta nachylenia oparcia pod plecami do  min.70 stopni
- posiadają możliwość regulacji podgłówka zapewniającą udrożnienie dróg oddechowych oraz ułatwiającą intubację czy możliwość ustawienia w trzech pozycjach: na wznak, z odgięciem do tyłu i przygięciem do klatki piersiowej
- posiadają twardą płytę przystosowaną do prowadzenia reanimacji
- mają możliwość ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie brzucha
- posiadają komplet pasów zabezpieczających o regulowanej długości, mocowanych do ramy noszy
- posiadają składane poręcze boczne, składane lub chowane rączki do przenoszenia z przodu i z tyłu
- mają możliwość wprowadzania przodem oraz tyłem do kierunku jazdy
- posiadają materac z tworzywa sztucznego nie przyjmujący krwi, brudu; materac powinien umożliwić wykonanie dezynfekcji;
 - waga noszy maksymalnie 23kg. 
- okres gwarancji min. 36 miesięcy, w razie awarii sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach, czas reakcji max 24 godziny od chwili zgłoszenia
	2.Nosze główne - wielozadaniowe na transporterze wielopoziomowym spełniające następujące parametry:
- posiadają płynną regulację kąta nachylenia oparcia pod plecami do .... stopni  (podać zakres)
- posiadają możliwość regulacji podgłówka zapewniającą udrożnienie dróg oddechowych oraz ułatwiającą intubację czy możliwość ustawienia w trzech pozycjach: na wznak, z odgięciem do tyłu i przygięciem do klatki piersiowej
- posiadają twardą płytę przystosowaną do prowadzenia reanimacji
- mają możliwość ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie brzucha
- posiadają komplet pasów zabezpieczających o regulowanej długości, mocowanych do ramy noszy
- posiadają składane poręcze boczne, składane lub chowane rączki do przenoszenia z przodu i z tyłu
- mają możliwość wprowadzania przodem oraz tyłem do kierunku jazdy
- posiadają materac z tworzywa sztucznego nie przyjmujący krwi, brudu; materac powinien umożliwić wykonanie dezynfekcji;
 - waga noszy ….....(podać wagę)
- okres gwarancji min. …… miesięcy (podać), w razie awarii sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach, czas reakcji max 24 godziny od chwili zgłoszenia
….................................(podać markę i model.
	

	3.Transporter noszy głównych – wielopoziomowy pod nosze główne posiadający następujące - parametry:
- umożliwia szybkie i bezpieczne łączenie transportera z noszami
- posiada system mocowania transportera do lawety umożliwiający montaż w ambulansie
- posiada regulację wysokości w minimum 6 poziomach
- posiada system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu
- posiada możliwość ustawienia w pozycji Tredelenburga i Fowlera na minimum 3 poziomach pochylenia
- posiada 4 kółka jezdne o średnicy min 150mm, skrętne w zakresie 360 stopni
- posiada możliwość wprowadzenia na lawetę przodem oraz tyłem do kierunku jazdy
- waga transportera maksymalnie 40 kg 
- okres gwarancji min.36 miesięcy, w razie awarii sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach, czas reakcji max 24 godziny od chwili zgłoszenia

	2.Transporter noszy głównych – wielopoziomowy pod nosze główne posiadający następujące parametry:
- umożliwia szybkie i bezpieczne łączenie transportera z noszami
- posiada system mocowania transportera do lawety umożliwiający montaż w ambulansie
- posiada regulację wysokości w …... poziomach (podać zakres)
- posiada system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu
- posiada możliwość ustawienia w pozycji Tredelenburga i Fowlera na ….... poziomach pochylenia(podać zakres)
- posiada 4 kółka jezdne o średnicy.............mm(podać średnicę), skrętne w zakresie 360 stopni
- posiada możliwość wprowadzenia na lawetę przodem oraz tyłem do kierunku jazdy
- waga transportera …................(podać wagę transportera)
- okres gwarancji ……… miesięcy ( podać), w razie awarii sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach, czas reakcji max 24 godziny od chwili zgłoszenia
…...............................................(podać markę i model) 
	

	3.Transporter noszy głównych – wielopoziomowy pod nosze główne posiadający następujące - parametry:
- umożliwia szybkie i bezpieczne łączenie transportera z noszami
- posiada system mocowania transportera do lawety umożliwiający montaż w ambulansie
- posiada regulację wysokości w minimum 6 poziomach
- posiada system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu
- posiada możliwość ustawienia w pozycji Tredelenburga i Fowlera na minimum 3 poziomach pochylenia
- posiada 4 kółka jezdne o średnicy min 150mm, skrętne w zakresie 360 stopni
- waga transportera maksymalnie 40 kg 
- okres gwarancji min.36 miesięcy, w razie awarii sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach, czas reakcji max 24 godziny od chwili zgłoszenia

	2.Transporter noszy głównych – wielopoziomowy pod nosze główne posiadający następujące parametry:
- umożliwia szybkie i bezpieczne łączenie transportera z noszami
- posiada system mocowania transportera do lawety umożliwiający montaż w ambulansie
- posiada regulację wysokości w …... poziomach (podać zakres)
- posiada system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu
- posiada możliwość ustawienia w pozycji Tredelenburga i Fowlera na ….... poziomach pochylenia(podać zakres)
- posiada 4 kółka jezdne o średnicy.............mm(podać średnicę), skrętne w zakresie 360 stopni
- waga transportera …................(podać wagę transportera)
- okres gwarancji ……… miesięcy ( podać), w razie awarii sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach, czas reakcji max 24 godziny od chwili zgłoszenia
…...............................................(podać markę i model) 
	

	XIII. Defibrylator

	

	Możliwość bezpłatnej dla Zamawiającego teletransmisji wykonanego EKG do ośrodka kardiologii inwazyjnej na terenie Województwa Śląskiego (karta SIM dostarczona przez  Zamawiającego)
	Możliwość bezpłatnej dla Zamawiającego teletransmisji wykonanego EKG do ośrodka kardiologii inwazyjnej na terenie Województwa Śląskiego (karta SIM dostarczona przez  Zamawiającego)
	

	Potwierdzenie możliwości bezpłatnej teletransmisji z urządzenia do ośrodków Hemodynamiki w Województwie Śląskim przyjmujących pacjentów od ZRM zgodnie z załącznikiem nr 11 w systemie akceptowanym przez każdy z ośrodków, zapewniającym gotowość wykonywania pełnej i efektywnej teletransmisji od dnia zawarcia umowy (przygotowanie, dokumentacja i gotowość do wykonywania teletransmisji w określonych załącznikiem nr 11 ośrodkach leży wyłącznie po stronie Wykonawcy).
	Potwierdzenie możliwości bezpłatnej teletransmisji z urządzenia do ośrodków Hemodynamiki w Województwie Śląskim przyjmujących pacjentów od ZRM zgodnie z załącznikiem nr 11 w systemie akceptowanym przez każdy z ośrodków, zapewniającym gotowość wykonywania pełnej i efektywnej teletransmisji od dnia zawarcia umowy (przygotowanie, dokumentacja i gotowość do wykonywania teletransmisji w określonych załącznikiem nr 11 ośrodkach leży wyłącznie po stronie Wykonawcy).
	

	Zasilanie akumulatorowo-sieciowe z baterii bez efektu pamięci
	Zasilanie akumulatorowo-sieciowe z baterii bez efektu pamięci
	

	Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC – ładowarka minimum dwustanowiskowa
	Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC – ładowarka ….........-stanowiskowa (podać)
	

	Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 120 minut monitorowania lub min. 100 defibrylacji x 200J
	Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – ….... minut(podać) monitorowania lub …......(podać)defibrylacji x 200J
	

	Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg
	Ciężar defibrylatora............(podać wagę)
	

	Codzienny autotest bez udziału użytkownika lub autotest w trakcie włączenia urządzenia.
	Codzienny autotest bez udziału użytkownika lub autotest w trakcie włączenia urządzenia.
	

	Norma IP min 44
	Norma IP …......(podać)
	

	Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna
	Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna
	

	Defibrylacja w trybie ręcznym i AED z możliwością wykonania defibrylacji elektrod jednorazowych (elektrody w wyposażeniu po 5 opakowań do urządzenia)
	Defibrylacja w trybie ręcznym i AED z możliwością wykonania defibrylacji elektrod jednorazowych (elektrody w wyposażeniu po 5 opakowań do urządzenia)
	

	Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2J do minimum 200 J
	Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii …..........J(podać) do …........... J(podać)
	

	Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20.
	Dostępne poziomy energii zewnętrznej – …..........(podać)
	

	Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta
	Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta
	

	Defibrylacja przez łyżki twarde dla dorosłych i dla dzieci-zintegrowane
	Defibrylacja przez łyżki twarde dla dorosłych i dla dzieci-zintegrowane
	

	Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji mocowane w obudowie urządzenia 
	Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji mocowane w obudowie urządzenia 
	

	Możliwość wykonania kardiowersji i elektrostumulacji
	Możliwość wykonania kardiowersji i elektrostumulacji
	

	Komunikaty w języku polskim
	Komunikaty w języku polskim
	

	Odczyt min.3 i 12 odprowadzeń EKG
	Odczyt …................(podać) odprowadzeń EKG
	

	Automatyczna interpretacja i diagnoza 12- odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta
	Automatyczna interpretacja i diagnoza 12- odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta
	

	Alarmy częstości akcji serca
	Alarmy częstości akcji serca
	

	Zakres pomiaru częstości akcji serca od 20-300 u/min
	Zakres pomiaru częstości akcji serca od 20-300 u/min
	

	Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie
	Prezentacja zapisu EKG – …............(podać) kanały na ekranie
	

	Ekran kolorowy min. 8 cali
	Ekran kolorowy …...........(podać)cali
	

	Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 70mm
	Wydruk EKG na papierze o szerokości …..............(podać)mm
	

	Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych wraz z opcją przesłania danych do systemu umożliwiającego analizę i przechowywanie u zamawiającego
	Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych wraz z opcją przesłania danych do systemu umożliwiającego analizę i przechowywanie u zamawiającego
	

	Moduł pomiaru SpO2 w zakresie min. 50-99% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci – w zestawie
	Moduł pomiaru SpO2 w zakresie min. 50-99% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci – w zestawie
	

	Moduł ciśnienia nieinwazyjnego  NIBP z mankietem dla dorosłych, dzieci i pacjentów bariatrycznych
	Moduł ciśnienia nieinwazyjnego  NIBP z mankietem dla dorosłych, dzieci dzieci i pacjentów bariatrycznych
	

	Moduł etCO2 z zakresem pomiaru min. od 0 do 99 mmHg, w zestawie 25 szt. jednorazowych linii próbkujących etCO2 dla zaintubowanych.
	Moduł etCO2 z zakresem pomiaru (podać) ….. mmHg, w zestawie 25 szt. jednorazowych linii próbkujących etCO2 dla zaintubowanych.
	

	Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury
	Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury
	

	Torba transportowa + akumulatory w urządzeniu oraz zapasowy komplet +1 kable Ekg 12 odprowadzeniowe
	Torba transportowa + akumulatory w urządzeniu oraz zapasowy komplet +1 kable Ekg 12 odprowadzeniowe
	

	paszport techniczny ,instrukcja obsługi w języku polskim
	paszport techniczny ,instrukcja obsługi w języku polskim
	

	Uchwyt karetkowy homologowany
	Uchwyt karetkowy homologowany
	

	Uchwyt mocujący urządzenie do noszy niezależnie od producenta
	Uchwyt mocujący urządzenie do noszy niezależnie od producenta
	

	deklaracja zgodności (lub certyfikat CE) oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych  
	deklaracja zgodności (lub certyfikat CE) oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych 
	

	instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny
	instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny
	

	Wymagany okres gwarancji min.24 m-ce,
	Okres gwarancji …...........(podać) m-ce,
	

	W razie awarii, na żądanie Zamawiającego,  sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach. Czas na dostarczenie sprzętu max 24 godziny od daty zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
	W razie awarii, na żądanie Zamawiającego,  sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach. Czas na dostarczenie sprzętu max 24 godziny od daty zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
	

	Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu
	Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu ….............................................................. . ...................................................................(podać)
	

	XIV. Nosze podbierakowe
	

	wykonane z tworzywa ABS, 
	wykonane z tworzywa ABS, 
	

	zestaw 3 pasów zabezpieczających, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza, konstrukcja pasa dwuczęściowa
	zestaw 3 pasów zabezpieczających, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza, konstrukcja pasa dwuczęściowa
	

	nosze umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy, 
	nosze umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy, 
	

	nośność min. 150 kg,
	nośność …............kg(podać)
	

	konstrukcja noszy umożliwiająca wykonanie pełnego zdjęcia RTG na poziomie diagnostycznym (głowy, miednicy, kręgosłupa),
	konstrukcja noszy umożliwiająca wykonanie pełnego zdjęcia RTG na poziomie diagnostycznym (głowy, miednicy, kręgosłupa),
	

	wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca dopasowanie ich do wymiarów pacjenta,
	wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca dopasowanie ich do wymiarów pacjenta,
	

	min.10 ergonomicznych uchwytów zdystansowanych od podłoża znajdujących się na obwodzie noszy służących do przenoszenia,
	….............(podać ilość) ergonomicznych uchwytów zdystansowanych od podłoża znajdujących się na obwodzie noszy służących do przenoszenia,
	

	konstrukcja noszy zabezpieczająca je przed wnikaniem wewnątrz płynów organicznych oraz materiału zakaźnego,
	konstrukcja noszy zabezpieczająca je przed wnikaniem wewnątrz płynów organicznych oraz materiału zakaźnego,
	

	waga noszy poniżej 9 kg.
	waga noszy poniżej ….......(podać)kg.
	

	deklarację zgodności CE 
	deklarację zgodności CE

	

	XV. Deska ortopedyczna
	

	Deska ortopedyczna
	Deska ortopedyczna …..................................................(podać markę i model)

	

	wykonana z  tworzywa sztucznego, łątwozmywalnego
	wykonana z  tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego
	

	minimum 14 dużych uchwytów umożliwiających pracę w grubych rękawicach 
	….............(podać)dużych uchwytów umożliwiających pracę w grubych rękawicach 
	

	trzpienie do mocowania pasów karabińczykowych – min. 5 szt. na jednej stronie wbudowane w sposób uniemożliwiający kontuzje dłoni personelu przenoszącego tj. w osobnych otworach , niezależnych od uchwytów do przenoszenia za pomocą rąk.
	trzpienie do mocowania pasów karabińczykowych – ….....(podać)szt. na jednej stronie wbudowane w sposób uniemożliwiający kontuzje dłoni personelu przenoszącego tj. w osobnych otworach , niezależnych od uchwytów do przenoszenia za pomocą rąk.
	

	długość – min. 180 cm
	Długość – ….........(podać)cm
	

	szerokość – min. 40 cm
	Szerokość – …..........(podać)40 cm
	

	waga deski – max 9 kg
	waga deski – ….......(podać)kg
	

	PASY ZABEZPIECZAJACE DO DESKI w ilości min. 4 sztuk
	PASY ZABEZPIECZAJACE DO DESKI – ….......(podać)ilość
	

	konstrukcja pasa dwuczęściowa
	 konstrukcja pasa dwuczęściowa
	

	możliwość regulacji długości
	możliwość regulacji długości
	

	zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza
	zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza
	

	mocowanie pasa do trzpieni za pomocą metalowych obrotowych karabińczyków
	mocowanie pasa do trzpieni za pomocą metalowych obrotowych karabińczyków
	

	pasy kodowane kolorami
	pasy kodowane kolorami
	

	STABILIZATOR GŁOWY
	STABILIZATOR GŁOWY
	

	system 2 klocków z okrągłymi otworami
	system 2 klocków z okrągłymi otworami
	

	podkładka miękka z rzepem do przyczepiania klocków
	podkładka miękka z rzepem do przyczepiania klocków
	

	paski do mocowania stabilizatora do deski 
	paski do mocowania stabilizatora do deski 
	

	deklaracja zgodności CE na deskę pasy i stabilizator 
	deklaracja zgodności CE na deskę pasy i stabilizator
	

	XVI. Materac próżniowy
	

	Służący do unieruchomienia pacjentów w warunkach działań ratowniczych   przedszpitalnych oraz  w czasie transportu w ambulansie
	Służący do unieruchomienia pacjentów w warunkach działań ratowniczych   przedszpitalnych oraz  w czasie transportu w ambulansie
	

	Wykonany z pokrycia zmywalnego , umożliwiającego dezynfekcję , nie absorbującego wydzielin i płynów
	Wykonany z pokrycia zmywalnego , umożliwiającego dezynfekcję , nie absorbującego wydzielin i płynów
	

	Wyposażony w dodatkową, dopinaną podłogę ochronną zabezpieczające przed uszkodzeniem posiadającą min 8 uchwytów
	Wyposażony w dodatkową, dopinaną podłogę ochronną zabezpieczające przed uszkodzeniem posiadającą …......... (podać)uchwytów
	

	Posiadający min. 4 pasy zabezpieczające pacjenta
	Posiadający …....(podać) pasy zabezpieczające pacjenta
	

	Posiadający min. 4 uchwytów transportowych na krótszym boku
	Posiadający ….....(podać)uchwytów transportowych na krótszym boku
	

	system pikowanych komór uniemożliwiających przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta 
	system pikowanych komór uniemożliwiających przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta 
	

	Przenikliwy dla promieni X, w komplecie torba transportowa na,    materac,  pompka umożliwiająca odciąganie i wtłaczanie powietrza do materaca , zestaw naprawczy z łatami i klejem
	Przenikliwy dla promieni X, w komplecie torba transportowa na,    materac,  pompka umożliwiająca odciąganie i wtłaczanie powietrza do materaca , zestaw naprawczy z łatami i klejem
	

	Wymiary:  min. 210 cm x 100cm
	Wymiary:  …...... cm x ….........cm(podać)
	

	deklaracja zgodności CE
	deklaracja zgodności CE
	

	Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu
	Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu ….............................................................. . ...................................................................(podać)
	

	XVII. Ssak elektryczny 
	

	Ssak elektryczny  akumulatorowy przenośny zasilany z sieci 12V DC i 230V AC
	Ssak elektryczny  akumulatorowy przenośny zasilany z sieci 12V DC i 230V AC
	

	Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia
	Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia
	

	Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka
	Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka
	

	Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności
	Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności
	

	Przepływ powietrza min 20 l/min. 
	Przepływ powietrza ….......(podać) l/min. 
	

	Pojemnik o  pojemności min 1,0 l na worki jednorazowego użytku umieszczony w koszyku zabezpieczającym przed uszkodzeniami, dodatkowo ochronna pokrywa  zabezpieczająca pojemnik od góry
	Pojemnik o  pojemności ….....(podać) l na worki jednorazowego użytku umieszczony w koszyku zabezpieczającym przed uszkodzeniami, dodatkowo ochronna pokrywa  zabezpieczająca pojemnik od góry
	

	Manometr podciśnienia ssania
	Manometr podciśnienia ssania
	

	Płynnie regulowana siła ssania  w zakresie min 0 do -0,8 bar za pomocą potencjometru
	Płynnie regulowana siła ssania  w zakresie …...........(podać) bar za pomocą potencjometru
	

	Pełna informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka
	Pełna informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka
	

	Kabel do zasilania karetkowego 12V
	Kabel do zasilania karetkowego 12V
	

	Płyta ścienna do montażu w karetce spełniająca standardy PN EN 1789 umożliwiająca ładowanie zaraz po wpięciu ssaka
	Płyta ścienna do montażu w karetce spełniająca standardy PN EN 1789 umożliwiająca ładowanie zaraz po wpięciu ssaka
	

	Temperatura pracy od - 5 do 50 ºC
	Temperatura pracy od - 5 do 50 ºC
	

	Temperatura przechowywania od - 40 do 70 ºC
	Temperatura przechowywania od - 40 do 70 ºC
	

	Ciężar kompletnego ssaka  maks. do 6 kg
	Ciężar kompletnego ssaka  ….......(podać) kg
	

	Czas pracy akumulatora min 30 min.
	Czas pracy akumulatora …..........(podać) min.
	

	Żywotność akumulatora min 200 cykli w przeciągu 3 lat
	Żywotność akumulatora ….......(podać)cykli w przeciągu 3 lat
	

	Ładowanie akumulatora do poziomu min 80% max 2 h 45 min +/- 10%
	Ładowanie akumulatora do poziomu min 80% max 2 h 45 min +/- 10%
	

	Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka
	Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka
	

	Worki jednorazowe do pojemnika w ilości 50 szt.
	Worki jednorazowe do pojemnika w ilości………….(podać) szt.
	

	Ochrona min IP34
	Ochrona min IP34
	

	Okres gwarancji min 24 miesiące
	Okres gwarancji …........... (podać)miesiące
	

	Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu
	Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu ….............................................................. . ...................................................................(podać)
	

	deklaracja zgodności CE
	deklaracja zgodności CE
	

	XVIII. Respirator transportowy
	

	Transportowy zestaw medyczny do wentylacji pacjenta.
	Transportowy zestaw medyczny do wentylacji pacjenta.
	

	Urządzenie wyposażone w torbę ochronną, umożliwiającą swobodny korzystanie ze wszystkich funkcji. Torba ochronna musi być dokładnie dopasowana do urządzenia, umożliwiać transport zestawu w ręku, na ramieniu lub na plecach, posiadać zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy.
	Urządzenie wyposażone w torbę ochronną, umożliwiającą swobodny korzystanie ze wszystkich funkcji. Torba ochronna musi być dokładnie dopasowana do urządzenia, umożliwiać transport zestawu w ręku, na ramieniu lub na plecach, posiadać zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy.
	

	Skład zestawu: respirator transportowy, butla tlenowa min 2l, reduktor o przepływie min 0-15 l/min, przewód ciśnieniowy umożliwiający podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min. 2 m,  maski nr 4 i 5 do funkcji CPAP, wielorazowy przewód pacjenta, płuco testowe.
	Skład zestawu: respirator transportowy, butla tlenowa min 2l, reduktor o przepływie min 0-15 l/min, przewód ciśnieniowy umożliwiający podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min. 2 m,  maski nr 4 i 5 do funkcji CPAP, wielorazowy przewód pacjenta, płuco testowe.
	

	Zasilanie respiratora transportowego DC 12V (z wtyczką typu Lexel) możliwe w ambulansie oraz zasilacz na 220V
	Zasilanie respiratora transportowego DC 12V (z wtyczką typu Lexel) możliwe w ambulansie oraz zasilacz na 220V
	

	Ładowanie akumulatora od 0 do min 95 % w czasie do 5 godzin
	Ładowanie akumulatora od 0 do min 95 % w czasie ….......(podać) godzin
	

	Waga modułu respiratora z akumulatorem max 7 kg 
	Waga modułu respiratora z akumulatorem ….......(podać) kg 
	

	Zasilanie w tlen o ciśnieniu do 6,0 bar
	Zasilanie w tlen o ciśnieniu ….......(podać) bar
	

	Praca na akumulatorze min. 4 h
	Praca na akumulatorze min. ….......(podać) h
	

	Możliwość płynnej regulacji stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w zakresie min. 40-100%
	Możliwość płynnej regulacji stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w zakresie min. ….......(podać) %
	

	Możliwość pracy w temperaturze min. -10 - + 50˚C
	Możliwość pracy w temperaturze min. ….......(podać) ˚C
	

	Możliwość przechowywania w temperaturze min -10 - + 60˚C
	Możliwość przechowywania w temperaturze min ….......(podać) ˚C
	

	Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym lub rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji za pomocą pokrętła na przednim panelu urządzenia
	Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym lub rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji za pomocą pokrętła na przednim panelu urządzenia
	

	Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta 
	Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta 
	

	Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora.
	Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora.
	

	Możliwość dostępu użytkownika do zapisanych monitorowanych parametrów oraz zdarzeń w celu późniejszej analizy
	Możliwość dostępu użytkownika do zapisanych monitorowanych parametrów oraz zdarzeń w celu późniejszej analizy
	

	IPPV/CMV
	IPPV/CMV
	

	Możliwość prowadzenia procedury RSI
	Możliwość prowadzenia procedury RSI
	

	CPR lub wentylacja manualna
	CPR lub wentylacja manualna
	

	CPAP
	CPAP
	

	SIMV
	SIMV
	

	Możliwość ręcznej regulacji przez użytkownika stosunku wdechu do wydechu – min. 2:1 do 1:2 (podać zakres) 
	Możliwość ręcznej regulacji przez użytkownika stosunku wdechu do wydechu – min. ….......(podać)
	

	Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 8-40 oddechów/min
	Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. ….......(podać) oddechów/min
	

	Objętość oddechowa regulowana w zakresie min 50 – 1500 ml, 
	Objętość oddechowa regulowana w zakresie min ….......(podać) ml
	

	Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min od 0 do min 20 cm H2O
	Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min od ….......(podać) cm H2O
	

	Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od 20-60 mbar
	Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od ….......(podać) mbar
	

	Wyświetlanie na ekranie maksymalnego ciśnienia wdechowego 
	Wyświetlanie na ekranie maksymalnego ciśnienia wdechowego 
	

	Wyświetlanie na ekranie objętości oddechowej
	Wyświetlanie na ekranie objętości oddechowej
	

	Wyświetlanie na ekranie częstość oddechowej
	Wyświetlanie na ekranie częstość oddechowej
	

	Alarm: Bezdechu
	Alarm: Bezdechu
	

	Alarm: Nieszczelności układu
	Alarm: Nieszczelności układu
	

	Alarm: Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych
	Alarm: Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych
	

	Alarm: Rozładowanego akumulatora/braku zasilania
	Alarm: Rozładowanego akumulatora/braku zasilania
	

	Rok produkcji:  2023

	Rok produkcji:  2023

	

	Okres gwarancji min 24 miesiące
	Okres gwarancji …........... (podać)miesiące
	

	Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu
	Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu ….............................................................. . ...................................................................(podać)
	

	XIX. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa
	

	Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim
	Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim
	

	Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji
	Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji
	

	Strzykawka montowana od góry 
	Strzykawka montowana od góry 
	

	Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji z możliwością wyświetlania naprzemiennie: nazwy leku, dawki, prędkości infuzji, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie, stan infuzji
	Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji z możliwością wyświetlania naprzemiennie: nazwy leku, dawki, prędkości infuzji, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie, stan infuzji
	

	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml
	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml
	

	Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych ok.50 typów strzykawek
	Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych ok.50 typów strzykawek
	

	Automatyczne rozpoznawanie strzykawek
	Automatyczne rozpoznawanie strzykawek
	

	Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS co 0,1 ml/h.
	Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS co 0,1 ml/h.
	

	Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu
	Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu
	

	Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji
	Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji
	

	Możliwość zablokowania przycisków klawiatury 
	Możliwość zablokowania przycisków klawiatury 
	

	Programowana objętość infuzji co 0,1 ml w zakresie 0,1 do 999,9 ml
	Programowana objętość infuzji co 0,1 ml w zakresie 0,1 do 999,9 ml
	

	Programowanie: - prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu
	Programowanie: - prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu
	

	Możliwość ustawienia parametrów podaży dawki indukcyjnej przed każdą infuzją: dawka, czas lub szybkość podaży i dawka/czas z automatycznym obliczaniem podaży
	Możliwość ustawienia parametrów podaży dawki indukcyjnej przed każdą infuzją: dawka, czas lub szybkość podaży i dawka/czas z automatycznym obliczaniem podaży
	

	Ustawianie wartości ciśnienia okluzji 9 poziomów w zakresie 300-900 mmHg 
	Ustawianie wartości ciśnienia okluzji 9 poziomów w zakresie 300-900 mmHg 
	

	Możliwość podglądu i zmiany parametrów bez przerywania infuzji
	Możliwość podglądu i zmiany parametrów bez przerywania infuzji
	

	Biblioteka leków: wyświetlanie nazw 60 leków z możliwością wymiany wszystkich nazw leków – programowana bezpośrednio z klawiatury.
	Biblioteka leków: wyświetlanie nazw 60 leków z możliwością wymiany wszystkich nazw leków – programowana bezpośrednio z klawiatury.
	

	Rejestr zdarzeń 
	Rejestr zdarzeń 
	

	Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. 
	Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. 
	

	Regulacja głośności alarmu
	Regulacja głośności alarmu
	

	Specjalny uchwyt umożliwiający powieszenie pompy w karetce
	Specjalny uchwyt umożliwiający powieszenie pompy w karetce
	

	Gniazdo do zasilania z instalacji samochodowej i przewód
	Gniazdo do zasilania z instalacji samochodowej i przewód
	

	Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego
	Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego
	

	Waga urządzenia (z akumulatorem) max 3,5 kg
	Waga urządzenia (z akumulatorem) …............(podać)
	

	Możliwość ustawienia parametrów podaży dawki indukcyjnej przed każdą infuzją: dawka, czas lub szybkość podaży i dawka/czas z automatycznym obliczaniem podaży
	Możliwość ustawienia parametrów podaży dawki indukcyjnej przed każdą infuzją: dawka, czas lub szybkość podaży i dawka/czas z automatycznym obliczaniem podaży
	

	Uchwyt karetkowy mocowany do poręczy 
	Uchwyt karetkowy mocowany do poręczy 
	

	Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu
	Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu ….............................................................. . ...................................................................(podać)
	

	Deklarację zgodności CE
	deklaracja zgodności CE
	

	XX. Krzesełko kardiologiczne z płozami 
	

	Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących.
	Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących.
	

	waga max 15 kg
	Waga…..kg (podać)
	

	Wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach.
	Wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach.
	

	Wyposażone  w górny uchwyt teleskopowo regulowany w min 3 pozycjach.
	Wyposażone  w górny uchwyt teleskopowo regulowany w min 3 pozycjach.
	

	Wyposażone w demontowane siedzisko.
	Wyposażone w demontowane siedzisko.
	

	Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego  miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego 
i umożliwiającego dezynfekcję.
	Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego  miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego 
i umożliwiającego dezynfekcję.
	

	Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu.
	Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu.
	

	Wyposażone w min 4 kółka transportowe
	Wyposażone w min 4 kółka transportowe
	

	2 przednie koła obrotowe
	2 przednie koła obrotowe
	

	Średnica tylnych kółek min 120 mm.
	Średnica tylnych kółek ……..mm(podać)
	

	czteropunktowy system pasów bezpieczeństwa umożliwiające szybkie ich rozpięcie.
	czteropunktowy system pasów bezpieczeństwa umożliwiające szybkie ich rozpięcie.
	

	Wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzesełku mierzona od podłogi - min. 1130 mm, max. 1540 mm. - zapewniająca komfort dla pacjenta.
	Wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzesełku mierzona od podłogi - …………mm.(podać)- zapewniająca komfort dla pacjenta.
	

	Dopuszczalne obciążenie minimum 180 kg
	Dopuszczalne obciążenie ………kg (podać)
	

	Deklaracja zgodności (lub certyfikat CE) oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych – przedmiotowe dokumenty dostarczyć wraz z dostawą
	Deklaracja zgodności (lub certyfikat CE) oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych – przedmiotowe dokumenty będą dostarczone wraz z dostawą
	

	Wymagany okres gwarancji min. 36 m-ce max 48 m-cy,
	Okres gwarancji …….. (podać)
	

	Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu
	Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu ….............................................................. . ...................................................................(podać)
	

	XXI. Przenośny aparat USG
	

	Przenośny aparat USG lub głowice USG z możliwością podłączenia do tabletu i/lub innego urządzenia do wyświetlania obrazu. 
	Przenośny aparat USG lub głowice USG z możliwością podłączenia do tabletu i/lub innego urządzenia do wyświetlania obrazu. 
	

	Obszary zastosowań w celach diagnostycznych m. i.:
	Obszary zastosowań w celach diagnostycznych m. i.:
	

	a) Klatka piersiowa (obecność płynu lub powietrza w jamie opłucnowej)
	a) Klatka piersiowa (obecność płynu lub powietrza w jamie opłucnowej)
	

	b) Serce (ocena obecności płynu w osierdziu, ocena kurczliwości)
	b) Serce (ocena obecności płynu w osierdziu, ocena kurczliwości)
	

	c) Jama brzuszna (obecność płynu w jamie otrzewnowej, ocena rozmiaru aorty)
	c) Jama brzuszna (obecność płynu w jamie otrzewnowej, ocena rozmiaru aorty)
	

	d)Miednica (obecność wolnego płynu)
	d)Miednica (obecność wolnego płynu)
	

	Tryb obrazowania w czasie rzeczywistym lub trybie czasowym, minimum:
	Tryb obrazowania w czasie rzeczywistym lub trybie czasowym, minimum:
	

	a) B-Mode (2D)
	a) B-Mode (2D)
	

	b) M-Mode
	b) M-Mode
	

	c) Doppler kolorowy
	c) Doppler kolorowy
	

	Głębokość obrazowania minimum 30cm
	Głębokość obrazowania ……. cm (podać)
	

	Urządzenie do wyświetlania obrazu
	Urządzenie do wyświetlania obrazu
	

	a) Przekątna ekranu nie mniej 7” oraz nie więcej niż 15”
	a) Przekątna ekranu ……. ”(podać)
	

	b) Stanowi integralną część zestawu lub jest dodatkowym urządzeniem typu tablet
	b) Stanowi integralną część zestawu lub jest dodatkowym urządzeniem typu tablet
	

	c) Aplikacja do obsługi i wyświetlania stanowi integralną część zestawu lub jest elementem do pobrania z zewnątrz. 
	c) Aplikacja do obsługi i wyświetlania stanowi integralną część zestawu lub jest elementem do pobrania z zewnątrz. 
	

	d) Aplikacja z darmową licencją 
	d) Aplikacja z darmową licencją 
	

	e) Etui ochronne na urządzenie do wyświetlania obrazu 
	e) Etui ochronne na urządzenie do wyświetlania obrazu 
	

	Torba/pokrowiec do transportu zestawu głowicy oraz urządzenia do wyświetlania obrazu.
	Torba/pokrowiec do transportu zestawu głowicy oraz urządzenia do wyświetlania obrazu.
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	

	Ładowarka do zestawu, wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia 
	Ładowarka do zestawu, wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia 
	

	Waga max. 1 kg.
	Waga …….. (podać)
	

	Rok produkcji:  min. 2023
	Rok produkcji …….. (podać)
	

	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Okres gwarancji …….. (podać)
	

	Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu
	Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu ….............................................................. . ...................................................................(podać)
	

	XXII. Mata pediatryczna
	

	Mata pediatryczna - przeznaczona do zabezpieczenia niemowląt i dzieci od 4,5 do 18 kg podczas transportu w karetce na noszach.

Pasy pięciopunktowej uprzęży są przymocowane do winylowej płachty. Taka konstrukcja umożliwia łatwe zwinięcie i przechowanie. Płachta będąca elementem składowym uprzęży jest wykonana z lekkiego i łatwego w czyszczeniu winylu. Mocowana do ramy noszy w trzech punktach za pomocą jednoczęściowych pasów z klamrami. 5-cio punktowa uprząż składa się z pasów zapinanych na ramionach, klatce piersiowej oraz w kroczu. Wszystkie pasy posiadają możliwość regulacji długości oraz wyposażone są w klamry. 
	Mata pediatryczna - przeznaczona do zabezpieczenia niemowląt i dzieci od 4,5 do 18 kg podczas transportu w karetce na noszach.

Pasy pięciopunktowej uprzęży są przymocowane do winylowej płachty. Taka konstrukcja umożliwia łatwe zwinięcie i przechowanie. Płachta będąca elementem składowym uprzęży jest wykonana z lekkiego i łatwego w czyszczeniu winylu. Mocowana do ramy noszy w trzech punktach za pomocą jednoczęściowych pasów z klamrami. 5-cio punktowa uprząż składa się z pasów zapinanych na ramionach, klatce piersiowej oraz w kroczu. Wszystkie pasy posiadają możliwość regulacji długości oraz wyposażone są w klamry. 
	

	Wymiary po rozłożeniu:

Szerokość: 48 cm +/- 2cm

Długość: 80 cm +/- 2cm
	Wymiary po rozłożeniu:

Szerokość: ……. cm (podać)

Długość: ……. cm (podać)
	

	Wymiary po zwinięciu:

Średnica: 10,2 cm +/- 2cm

Długość: 48 cm +/- 2cm

Ciężar: 1,1 kg  +/- 0,2 kg

Obciążenie maksymalne: 18,1 kg 

Wytrzymałość pasów: 1,6 t +/- 0,2 t


	Wymiary po zwinięciu:

Średnica: ……. cm (podać)

Długość: ……. cm (podać)

Ciężar: ……. kg (podać)

Obciążenie maksymalne: ……. kg (podać)

Wytrzymałość pasów: ……. t (podać)


	

	Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu
	Producent, nazwa oraz model proponowanego sprzętu ….............................................................. . ...................................................................(podać)
	

	XXIII. Dodatkowe informacje dotyczące sprzętu medycznego i wyposażenia
	

	1. Dla każdego sprzętu wraz z dostawą należy dostarczyć instrukcje, karty gwarancyjne, paszporty jeśli  przepisy tego wymagają oraz inne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytku.
	1. Potwierdzam, że dla każdego sprzętu wraz z dostawą dostarczę instrukcje, karty gwarancyjne, paszporty jeśli  przepisy tego wymagają oraz inne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytku.
	

	2. Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny oraz przeglądy okresowe.
	2. Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny oraz przeglądy okresowe.
	

	3. W okresie gwarancyjnym bezpłatne przeglądy okresowe pojazdu bazowego oraz przedziału medycznego wraz z częściami zamiennymi
	3. Potwierdzam, iż zapewnię w okresie gwarancyjnym bezpłatne przeglądy okresowe pojazdu bazowego oraz przedziału medycznego wraz z częściami zamiennymi
	

	4. Serwis zabudowy medycznej w placówce Zamawiającego
	4. Potwierdzam, iż zapewnię serwis zabudowy medycznej w placówce Zamawiającego
	

	5. Wykonawca musi również dostarczyć wraz z dostawą do każdego sprzętu wypełniony paszport techniczny.
	5. Potwierdzam, iż dostarczę wraz z dostawą do każdego sprzętu wypełniony paszport techniczny.
	

	6. Montaż i rozmieszczenie sprzętów medycznych wewnątrz ambulansu po akceptacji przez Zamawiającego
	6. Montaż i rozmieszczenie sprzętów medycznych wewnątrz ambulansu po akceptacji przez Zamawiającego
	

	XXIV. Wymagania ogólne
	

	1. Sprzęt fabrycznie nowy;
	1. Sprzęt fabrycznie nowy;
	

	2. Poziom hałasu w przedziale medycznym przy włączonych sygnałach dźwiękowych ma być zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. z 2002r. Nr 217 poz. 1833 zał. 2 z późniejszymi zmianami.
	2. Poziom hałasu w przedziale medycznym przy włączonych sygnałach dźwiękowych ma być zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. z 2002r. Nr 217 poz. 1833 zał. 2 z późniejszymi zmianami.
	

	3. Wraz z przedmiotem zamówienia dostarczyć certyfikat zgodności z aktualną normą PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu C wystawiony przez jednostkę notyfikowaną dla oferowanej marki i modelu ambulansu.
	3. Potwierdzam, że wraz z przedmiotem zamówienia dostarczę certyfikat zgodności z aktualną normą PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu C wystawiony przez jednostkę notyfikowaną dla oferowanej marki i modelu ambulansu.
	

	4. Wraz z przedmiotem zamówienia dostarczyć świadectwo zgodności (homologację) typu WE dla każdego pojazdu skompletowanego i kompletnego (samochodu ciężarowego), zgodną z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r., w sprawie homologacji typów pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE. Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego

	4. Potwierdzam, iż  z przedmiotem zamówienia dostarczę świadectwo zgodności (homologację) typu WE dla każdego pojazdu skompletowanego i kompletnego (samochodu ciężarowego), zgodną z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r., w sprawie homologacji typów pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE. Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego
	

	5. Wraz z przedmiotem zamówienia dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdów natomiast faktury VAT (na każdy pojazd oddzielnie) dostarczyć po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia
	5. Wraz z przedmiotem zamówienia dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdów natomiast faktury VAT (na każdy pojazd oddzielnie) dostarczyć po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia
	

	6. Dla zamontowanego sprzętu dostarczyć paszporty techniczne o ile przepisy tego wymagają, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne oraz dokumenty dopuszczające do użytku
	6. Potwierdzam, iż dla zamontowanego sprzętu dostarczę paszporty techniczne o ile przepisy tego wymagają, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne  oraz dokumenty dopuszczające do użytku
	

	7. Na fakturze VAT wyszczególnione kwoty za sprzęty medyczne
	7. Potwierdzam, iż na fakturze VAT wyszczególnione zostaną kwoty za sprzęty medyczne
	


                                                                 ……...............................................................................
          Data ……………………………..




                                                                       Podpis osób(-y)
 





                                                                        wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania
                                                                                                                                                       w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Uwaga: Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego.
Strona | 28 

