## Częśc_1
				Załącznik 2A do SWZ WSzSL/FZ-69/21
Tabela A – Dostawa, montaż, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – Zestaw do badań i zabiegów endoskopowych
lp	Parametry użytkowo-trchniczne – opis parametrów: wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C		D
1.	Standard obrazowania: 4K	nie dotyczy
2.	Wyjścia/wejścia cyfrowe, min. 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI,	nie dotyczy
3.	Wejścia cyfrowe, min. HD-SDI umożliwiające podłączenie urządzenia o wysokiej rozdzielczości	TAK – 5 pkt; Nie - 0 pkt
4.	Procesor zintegrowany ze źródłem światła	TAK - 10 pkt; Nie - 0 pkt
5.	Oświetlenie 5 LED	TAK – 5 pkt; Nie - 0 pkt
6.	Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza	nie dotyczy
7.	Dotykowy panel sterujący	nie dotyczy
8.	Orientacyjny czas pracy lampy min 8 000 godzin	nie dotyczy
9.	Regulacja jasności min 15 stopniowa w zakresie min +/- 7	TAK – 5pkt; Nie - 0 pkt
10.	Możliwość regulacji koloru min 15 stopniowa w zakresie min +/- 7	TAK – 5 pkt; Nie - 0 pkt
11.	Funkcja wspomagania wykrycia miejsca krwawienia w zakrwawionym środowisku	nie dotyczy
12.	Polski język menu	nie dotyczy
B.	WÓZEK ENDOSKOPOWY
1.	Wieszak na dwa endoskopy	nie dotyczy
2.	Ruchome ramie do powieszenia monitora	nie dotyczy
3.	Belka zasilająca z możliwością podłączenia min 10 elementów	nie dotyczy
4.	Listwa do powieszenia butli ssaka	nie dotyczy
5.	Boczny pojemnik uniwersalny na akcesoria	nie dotyczy
C.	MONITOR MEDYCZNY HDTV
1.	Zasilanie 230V bezpośrednio z sieci, bez zasilacza zewnętrznego	TAK – 10 pkt ;Nie - 0 pkt
4.	Liczba kolorów min 1,07 mld	nie dotyczy
5.	Funkcja klonowania obrazu min. HD	HD - 0 pkt ; 4K - 10 pkt
D.	WIDEOKOLONOSKOP - 2 szt.
1.	Obrazowanie w standardzie HDTV	nie dotyczy
2.	Średnica sondy endoskopowej – max 12,8 mm	nie dotyczy
3.	Kanał roboczy – min. 3,7 mm	nie dotyczy
4.	Głębia ostrości min 2- 100 mm	nie dotyczy
5.	Minimalne zginanie końcówki endoskopu: min. G/ D:180o, L/160o	nie dotyczy
6.	Pole widzenia – min 140o	nie dotyczy
7.	Kanał irygacyjny Water Jet	nie dotyczy
8.	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy	nie dotyczy
9.	Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora– min 4	nie dotyczy
10.	Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających – potwierdzone w materiałach producenta	nie dotyczy
11.	Długość sondy roboczej 1300-1400mm	nie dotyczy
12.	Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu	nie dotyczy
13.	Współpraca z myjnią stanowiącą własność Zamawiającego typu ETD wraz z systemem identyfikacji endoskopu, myjni i personelu.	TAK- 30 pkt : Nie - 0 pkt
14.	Współpraca z Torem wizyjnym stanowiącym serii EvisExera III	nie dotyczy
15.	Współpraca z systemem monitorująco raportującym myjni serii ETD stanowiącymi własność Zamawiającego	TAK- 20 pkt : Nie - 0 pkt
E.	WIDEGASTROSKOP - 2 szt.
1.	Obrazowanie w standardzie HDTV	nie dotyczy
2.	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy.	nie dotyczy
3.	Grubość sondy endoskopowej – max 9,2 mm	nie dotyczy
4.	Grubość końcówki sondy endoskopowej – max 9,2 mm	nie dotyczy
5.	Kanał roboczy – 2,8 mm	nie dotyczy
6.	Głębia ostrości: 2-100 mm	nie dotyczy
7.	Zginanie końcówki Endoskopu: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o	nie dotyczy
8.	Pole widzenia – 140o	nie dotyczy
9.	Długość sondy roboczej 1030 - 1080mm	nie dotyczy
10.	Dodatkowy kanał wodny	nie dotyczy
11.	Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających – potwierdzone w materiałach producenta	nie dotyczy
12.	Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora– min 4	nie dotyczy
13.	Współpraca z myjniami typu ETD wraz z systemem identyfikacji endoskopu, myjni i personelu (stanowiącymi własność Zamawiającego)	TAK- 30 pkt : Nie - 0 pkt
14.	Współpraca z Torem wizyjnym serii EvisExera III – stanowiącym własność Zamawiającego	nie dotyczy
15.	Współpraca z systemem monitorująco raportującym myjni serii ETD – stanowiącymi własność Zamawiajacego	TAK- 20 pkt : Nie - 0 pkt
F	TESTER SZCZELNOŚCI
1.	Proces odbywa się poprzez zanurzenie aparatu w wodzie i ciągłe podawanie powietrza poprzez pompę zasilaną elektrycznie 230V	nie dotyczy
G.	SSAK ENDOSKOPOWY
1	Butla uniwersalna do wkładów min.2 litry,	nie dotyczy
2	Wkład jednorazowy – min 30 sztuk	nie dotyczy
3	Nominalna moc ssania – min 92 kPa	nie dotyczy
4	Maksymalny przepływ powietrza – min 50l/min	nie dotyczy
5	Zabezpieczenie przed przelaniem	nie dotyczy
6	Dren do endoskopu min 50 szt.	nie dotyczy
H.	POMPA WATER JET do podawania wody poprzez kanał water-jet
1	Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor	nie dotyczy
2	Wskaźnik LED wskazujący aktualną moc pompy	nie dotyczy
3	Sterowanie za pomocą sterownika nożnego oraz przycisku oferowanych endoskopów	nie dotyczy
4	Regulacja mocy przepływu	nie dotyczy
5	Autoklawowalny pojemnik na wodę min 2 l	nie dotyczy
I	MYJNIA ENDOSKOPOWA – fabrycznie nowa.
1	Myjnia działająca w oparciu o środki na bazie kwasu nadoctowego lub glutaraldehydu	nie dotyczy
2	Cykl w temperaturze do 600C	nie dotyczy
3	Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji 2 endoskopów	nie dotyczy
4	Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu	nie dotyczy
5	Wyświetlacz – cztery linie po czterdzieści znaków, z komunikatami w języku polskim	nie dotyczy
6	Umieszczenie 2 endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni,	nie dotyczy
7	Możliwość zastosowania kosza do mycia troakarów i optyk laparoskopowych - opcja	nie dotyczy
8	System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów	nie dotyczy
9	Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych	nie dotyczy
10	Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem.	nie dotyczy
11	Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów	nie dotyczy
12	Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV	nie dotyczy
13	Samodezynfekcja myjni	nie dotyczy
14	Zasilanie prądem trójfazowym	nie dotyczy
15	Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej	nie dotyczy
16	Obudowa komory ze stali kwasoodpornej	nie dotyczy
17	System monitorująco-raportującym z wydrukiem wyniku procesu z identyfikacją endoskopu (typ, nr), personelu, myjni oraz informację o pozytywnym wyniku procesu	nie dotyczy
18	Zmiękczacz wody	nie dotyczy
19	Zgodność myjnii z dyrektywą EN ISO 15883	nie dotyczy
J	SZAFA ENDOSKOPOWA
1.	Możliwość powieszenia min 6 endoskopów	nie dotyczy
2.	Przeszklone drzwi wyposażone w gumową uszczelkę	nie dotyczy
3.	Każdy uchwyt wyposażony w osłonki gumowe zabezpieczające sprzęt przed uszkodzeniem	nie dotyczy
4.	W dolnej części szafy wyciągane dwie tace ociekowe	nie dotyczy
5.	Podstawa szafy na nóżkach o wysokości 140 mm (+/-20mm)z możliwością wypoziomowania	nie dotyczy
6.	Boki szafy z wywietrznikami	nie dotyczy
NARZĘDZIA ENDOSKOPOWE
1	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku z igłą lub bez (do wyboru); łyżeczki owalne o powiększonej objętości; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma - 2 opakowania	nie dotyczy
2	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku z igłą lub bez (do wyboru), łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550 i 2300mm, maksymalna średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma – 3 opakowania	nie dotyczy
3	Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10,15 i 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach – 2 opakowania	nie dotyczy
4	Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku), kształt standardowy Owalny o średnicy 10,15 i 25mm (z drutu plecionego o grubości 0,40 mm) - 10 szt w opakowaniu, zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm – 2 opakowania	nie dotyczy
5	Pętle elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 i 15 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych – 3 opakowania	nie dotyczy
6	Jednorazowa Igła Iniekcyjna; średnica igły: 23G=0,6mm; długość igły: 4 i 5mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły standardowy; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 1650mm; 5 szt w opakowaniu – 1 opakowanie	nie dotyczy
7	Jednorazowa Igła Iniekcyjna; średnica igły: 21G=0,8mm; długość igły: 4mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły standardowy; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 1650mm; 5 szt w opakowaniu – 3 opakowania	nie dotyczy
8	Jednorazowa Igła Iniekcyjna; średnica igły: 23G=0,6mm; długość igły: 3, 4 i 5mm (do wyboru); ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły środkowy; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 2300mm; 5 szt w opakowaniu – 2 opakowania	nie dotyczy
9	Klipsy jednorazowe do endoskopowego tamowania krwawień kompatybilne z aplikatorem jednorazowym typu HX; długość ramion klipsa 7,5 i 9 mm, kąt rozwarcia ramion 90 i 135 stopni (do wyboru). Możliwość warunkowego stosowania rezonansu magnetycznego (MRI). Opakowanie x 40 sztuk – 2 opakowania	nie dotyczy
10	Klipsownica jednorazowa do endoskopowego tamowania krwawień. Długość robocza 2300 mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11 mm, narzędzie jednoelementowe, składające się z osłonek: zwojowej i plastikowej, umożliwiających rotację 1:1oraz otwarcie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu. Powinna posiadać możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia. Osłonka plastkowa powinna umożliwiać schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa. Minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. W opakowaniu 10 gotowych do użycia klipsownic z założonym klipsem – 1 opakowanie	nie dotyczy
11	Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami serii HX-610 w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; opakowanie - 10 sztuk – 3 opakowania	nie dotyczy
12	Jenorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów. Narzędzie powinno składać się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej. Długość narzędzia 2300 mm, średnica pętli 30 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm, x 5 szt. oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi – 1 opakowanie	nie dotyczy
13	Dren do pompy płuczącej OFP-2, jednodniowy -100 szt.	nie dotyczy
14	Butelka na wodę współpracująca z posiadanym i oferowanym źródłem światła – 1 sztuka	nie dotyczy
15	Filtr antybakteryjny do oferowanego ssaka 30 szt.)	nie dotyczy
16	Dreny jednorazowe do oferowanego ssaka o długości 2 m -100 sztuk	nie dotyczy
17	Przyłącze do płukania poprzez kanał dodatkowy oferowanych endoskopów – 1 sztuka	nie dotyczy
18	Jednorazowa pułapka na polipy, 4-komorowa; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym; produkt niesterylny; 25 sztuk	nie dotyczy
19	Jednorazowa pułapka na polipy, 1 komorowa; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym; produkt niesterylny; 25 sztuk -3 opakowania	nie dotyczy
20	Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiadająca plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm - 50 sztuk w opakowaniu – 3 opakowania	nie dotyczy
21	Jednorazowa szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów endoskopów; średnice kanałów endoskopów 1,2mm-6mm; 50 sztuk w opakowaniu – 3 opakowania	nie dotyczy
22	Ustnik wielorazowy dla dorosłych, do wszystkich endoskopów o max średnicy zewnętrznej sondy 15 mm – 20 sztuk	nie dotyczy
23	Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu, nie zawierający lateksu, do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego, wymiary otworu głównego 22 mm x 27 mm, wykonany z polipropylenu, x 50 szt. w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie – 1 opakowanie	nie dotyczy
24	Zaworki biopsyjne jednorazowego użytku do oferowanych endoskopów - 100 szt	nie dotyczy
25	Zawór woda-powietrze do oferowanych endoskopów – 1 sztuka	nie dotyczy
26	Zawór ssący do oferowanych endoskopów – 1 sztuka	nie dotyczy
27	Zaworki biopsyjne do oferowanych endoskopów, wielorazowego użytku. 10 sztuk	nie dotyczy
28	Nasadka endoskopowa wykonana z silikonu; posiadająca na końcu dystalnym rząd elastycznych ramion, rozprasowujących fałdy jelita podczas badania, poprawiając widoczność błony śluzowej podczas kolonoskopii. Dodatkowo nasadka stabilizuje endoskop podczas zabiegów wykonywanych w jelicie grubym. Opakowanie zawiera 8 szt. 1 opakowanie	nie dotyczy
29	Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu MIĘKKIE, PROSTE z otworkiem bocznym, średnica maksymalna 15 mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm; pasują do wielu endoskopów, 10 sztuk w opakowaniu – 1 opakowanie	nie dotyczy
30	Jednorazowe szczypce chwytające, gastroskopowe, do usuwania ciał obcych, ramiona typu ząb szczura, rozpiętość ramion 7,3mm, długość robocza 1621mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, 10 sztuk	nie dotyczy
31	Jednoraozwe szczypce chwytające; oba ramiona ruchome; ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura; posiada funkcję rotacji; szerokość otwarcia ramion 7,2mm; maksymalna średnica cześci wprowadzanej do kanału endoskopu 2,6mm; długość robocza narzędzia 1745mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm – 5 sztuk	nie dotyczy
32	Chwytak palczasty jednorazowego użytku do usuwania polipów i ciał obcych, trójramienny; rozpiętość ramion 20mm. Dł. narzędzia 230cm, min. średnica kanału roboczego 2,8mm. - 5 sztuk	nie dotyczy
33	Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035'' długość robocza 4500mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; 5 sztuk	nie dotyczy
34	Wszystkie wymiary długości narzędzi z tolerancją ( +/-) 10mm	nie dotyczy
	Ilekroć razy wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=[Fx1,xx (xx – właściwa stawka podatku VAT)]
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	zestaw	1

Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_2
Tabela A –Dostawa – Narzędzi laparaskopowe*
lp	Parametry użytkowo-trchniczne – opis parametrów: wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C		D
1.	Kompletny trokar laparoskopowy, rozbieralny, w skład trokara wchodzi: / - kaniula trokara: metalowa, gładka, koniec dystalny skośny, śr. 11 mm, dł. rob. 15 cm, wyposażona w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji, z oznaczeniem kolorystycznym rozmiaru; / - zawór trokara: wyposażony w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni; / - gwóźdź: tępy, z oznaczeniem kolorystycznym zgodnym z rozmiarem kaniuli; - 2 szt.	nie dotyczy
2.	Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 43 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, / - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie ruchome, / - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. / Kleszcze laparoskopowe (wkład roboczy i tubus) kompatybilne z uchwytami firmy Karl Storz będącymi własnością Zamawiającego - 1 szt.	uchwyt wzmacniany włóknem węglowym – 3 punkty
3.	Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 43 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, / - wkład roboczy: bransze chwytające, okienkowe, jedna bransza ruchoma, / - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. / Kleszcze laparoskopowe (wkład roboczy i tubus) kompatybilne z uchwytami firmy Karl Storz będącymi własnością Zamawiającego. - 4 szt.	uchwyt wzmacniany włóknem węglowym – 3 punkty
4.	Kleszcze laparoskopowe, śr. 10 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: / - uchwyt: metalowy, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, / - wkład roboczy: bransze zagięte pod kątem prostym, obie bransze ruchome, / - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. / Kleszcze laparoskopowe (wkład roboczy i tubus) kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego uchwytami firmy Karl Storz. - 1 szt.	nie dotyczy
5.	Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 43 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: / - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, / - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, oba ruchome, / - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. / Nożyczki laparoskopowe (wkład roboczy i tubus) kompatybilne z uchwytami firmy Karl Storz. Stanowiącymi własność Zamawiającego - 2 szt.	nie dotyczy
6.	Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 43 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: / - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, / - wkład roboczy: ostrza haczykowe, / - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, / - 2 szt.	nie dotyczy
7.	Retraktor typu CUSCHIERI, duża powierzchnia kontaktowa, śr. 10 mm, dł. 36 cm, - 2 szt.	Z blokadą obrotu – 5 punktów
8.	Retraktor typu CUSCHIERI, śr. 10 mm, dł. 36 cm, - 1 szt.	Z blokadą obrotu – 5 punktów
9.	Retraktor do opasek żołądkowych, śr. 5 mm, dł. 36 cm, - 1 szt.	Z blokadą obrotu – 5 punktów
10.	Imadło laparoskopowe, śr. 5 mm, dł. 43 cm wyposażone w: / - uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, / - bransze zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu, - 1 szt.	Ultralekkie z aluminiową rączką – 5 punktów
11.	Imadło laparoskopowe, śr. 5 mm, dł. 43 cm wyposażone w: / - uchwyt pistoletowy z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, / - bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniający zapinkę z lewej strony, - 1 szt.	Ultralekkie z aluminiową rączką – 5 punktów
12.	Instrument typu BERCI do zamykania powięzi, do zamykania wkłuć po trokarach, rozm. 2,8 mm, dł. 17 cm, - 2 szt.	nie dotyczy
	*Wszystkie wymiary długości narzędzi z tolerancją +/- 2 cm
	Ilekroć razy wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany
	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=[Fx1,xx (xx – właściwa stawka podatku VAT)]
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	zestaw	1

Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym