Załącznik nr 2 do SWZ  nr DZP.381.079.2022.DWU

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

“Dostawa spektrometru XRF”

| MIN. PARAMETRY URZĄDZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | OPIS OFEROWANEGO URZĄDZENIA |
| --- | --- |
| SPEKTROMETR XRF (nr wniosku 150427) |  |
| Zasilanie akumulatorowe i z zasilacza |  |
| Waga nie większa niż 2 kg z akumulatorem |  |
| Źródło promieniowania: miniaturowa lampa rentgenowska nie gorsza niż 4 W, 8-50 kV |  |
| Typ anody: (Rh) rod |  |
| Typ detektora: krzemowy detektor dryfu z oknem grafenowym |  |
| Automatyczna, bezwzorcowa weryfikacja kalibracji przed każdym pomiarem. Wbudowana funkcja do wymiany akumulatorów bez konieczności wyłączania urządzenia i bez utraty danych pomiarowych. |  |
| Aparat musi być wyposażany w co najmniej dwie kamery o parametrach nie gorszych niż: - Kamera VGA CMOS do celowania z kolimatorami 3 i 9 mm. - Kamera 5Mpix VGA CMOS z autofokusem, panoramiczna |  |
| Wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości nie mniejszej niż 800 x 480 (WVGA) |  |
| Możliwość pracy terenowej. Zakres temperatury pracy nie węższy niż: -10 °C do 50 °C. Zakres pracy w środowisku o zakresie wilgotności nie mniejszym niż: 10-90% |  |
| Zastosowane chłodzenie nie gorsze niż radiator aluminiowy. |  |
| Odporność na upadki z wysokości nie mniejszej niż 1.2 m |  |
| Ochrona pyłoszczelna i przed zachlapaniem |  |
| Wbudowany barometr do automatycznej korekcji pomiarów w zależności od ciśnienia |  |
| Wbudowany GPS, obsługiwane systemy: GPS i GLONASS |  |
| System operacyjny: Linux |  |
| Pamięć wbudowana co najmniej: 4GB, gniazdo mikroSD z kartą o pojemności co najmniej 1GB |  |
| Porty USB 2.0 (co najmniej 2 szt.) typu host dla akcesoriów, takich jak np. Wi-Fi, Bluetooth® i dyski flash USB. Port USB 2.0 typu mini-B (co najmniej 1 szt.) do podłączenia do komputera |  |
| Obsługa WiFi: Obsługa 802.11 b / g / n (2,4 GHz) |  |
| Obsługa Bluetooth |  |
| Automatyczny filtr kołowy ośmiopozycyjny |  |
| Automatyczna, metalowa przysłona |  |
| Akcesoria: - wodoodporna walizka transportowa - - Stacja dokująca z możliwością ładowania dwóch akumulatorów jednocześnie z wbudowaną próbką ze stali nierdzewnej. - Folia zabezpieczająca co najmniej 10 sztuk - Pendrive z oprogramowaniem do zbierania i obróbki danych na komputer, - kabel USB - kabel zasilający. - co najmniej dwa akumulatory litowo-jonowe - statyw polowy |  |
| Dedykowany program do analizy próbek geologicznych i archeologicznych o zakresie wykrywania od 1 ppm do 100%. Dwa typy kalibracji: 1) kalibracja empiryczna 2) kalibracja podstawowa Wykrywane pierwiastki: Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Ta, Hg, As, Bi, Se, Pb, Th, Rb, U, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, La, Ce, Pr, Nd |  |
| Oprogramowanie urządzenia oraz na PC w języku polskim |  |