Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Pompy infuzyjne strzykawkowe oraz pompy infuzyjne strzykawkowe z TCI

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, 
niepowystawowy / 2024 rok

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA – 10 szt. |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów klinicznie akceptowanymi drogami podania. Należą do nich droga dożylna, dotętnicowa, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa | TAK, podać |  |
|  | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu stacji dokującej typ Space będącej na wyposażeniu Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Dokładność mechaniczna ≤ ±0,5% | TAK, podać |  |
|  | Strzykawka mocowana od przodu | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny napęd strzykawki | TAK, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem, niezależnie od położenia głowicy napędowej | TAK, podać |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK, podać |  |
|  | Masa pompy ≤ 1,5 kg | TAK, podać |  |
|  | Wymiary max. 250 x 70 x 155 mm (szer. x wys. x gł.) | podać |  |
|  | Klawiatura nawigacyjna do wprowadzania parametrów i obsługi pompy | TAK, podać |  |
|  | Kompatybilny z odłączalnym uchwytem do przenoszenia i mocowania pompy do rur i szyn medycznych pionowych i poziomych będącym na wyposażeniu Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej | TAK, podać |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia zestawu 2 i 3 pomp zasilanych jednym przewodem | TAK, podać |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z mozliwością regulacji na 9 poziomach | TAK, podać |  |
|  | Regulacja głośności w zakresie od 59dB do 74dB na 9 poziomach | TAK, podać |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu ekranu na 9 poziomach | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 19 h. przy przepływie 5 ml/h. ; 10h przy przepływie 25ml/h | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi | TAK, podać |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK, podać |  |
|  | Zakres prędkości infuzji podstawowej min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK, podać |  |
|  | Prędkości bolusa min: - dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h - dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h - dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h - dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h - dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h - dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h | TAK, podać |  |
| 22. | Dostępne strzykawki i akcesoria do żywienia dojelitowego ze złączem ENFit | TAK, podać |  |
| 23. | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały | TAK, podać |  |
| 24. | Możliwość skonfigurowania do 50 oddziałów w jednej pompie | TAK, podać |  |
| 25. | Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup | TAK, podać |  |
| 26. | Biblioteka leków zawierająca po 10 stężeń dla każdego leku | TAK, podać |  |
| 27. | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | TAK, podać |  |
| 28. | Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i spadku prędkości. Infuzja składa się z trzech faz: wzrostu, utrzymania i spadku | TAK, podać |  |
| 29. | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającym się z dwóch faz: bolusa i prędkości | TAK, podać |  |
| 30. | Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji | TAK, podać |  |
| 31. | Tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. Pompy w trakcie pracy muszą być czytelnie oznaczone. np. pompa 1, pompa 2 | TAK, podać |  |
| 32. | Automatyczne przenoszenie do pompy obliczonej wartości podaży insuliny przez system do kontrolowanej insulinoterapii | TAK, podać |  |
| 33. | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI (ang. Target Controlled Infusion) | TAK, podać |  |
| 34. | Możliwość pracy w oparciu o model farmakokinetyczny i farmakodynamiczny | TAK, podać |  |
| 35. | Możliwość zastosowania Propofolu różnych producentów w stężeniu 0,5%, 1% i 2%. | TAK, podać |  |
| 36. | Protokół podawania Propofolu, model Marsch oraz Schnider (do wyboru) | TAK, podać |  |
| 37. | Możliwość zastosowania Remifentanylu różnych producentów w stężeniu 2% i 5% | TAK, podać |  |
| 38. | Protokół podawania Remifentanylu, model Minto | TAK, podać |  |
| 39. | Możliwość zastosowania Sufentanylu różnych producentów w stężeniu 0,5% i 5% | TAK, podać |  |
| 40. | Protokół podawania Sufentanylu, model Gepts | TAK, podać |  |
| 41. | Możliwość pracy pompy w środowisku MRI - w dedykowanej stacji będącej na wyposażeniu Zamawiającego | TAK, podać |  |
| B | POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA Z TCI – 10 szt. |  |  |
| 1. | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów klinicznie akceptowanymi drogami podania. Należą do nich droga dożylna, dotętnicowa, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa | TAK, podać |  |
| 2. | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu stacji dokującej typ Space będącej na wyposażeniu Zamawiającego | TAK, podać |  |
| 3. | Dokładność mechaniczna ≤ ±0,5% | TAK, podać |  |
| 4. | Strzykawka mocowana od przodu | TAK, podać |  |
| 5. | Automatyczny napęd strzykawki | TAK, podać |  |
| 6. | Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem, niezależnie od położenia głowicy napędowej | TAK, podać |  |
| 7. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK, podać |  |
| 8. | Masa pompy ≤ 1,5 kg | TAK, podać |  |
| 9. | Wymiary max. 250 x 70 x 155 mm (szer. x wys. x gł.) | podać |  |
| 10. | Klawiatura nawigacyjna do wprowadzania parametrów i obsługi pompy | TAK, podać |  |
| 11. | Kompatybilny z odłączalnym uchwytem do przenoszenia i mocowania pompy do rur i szyn medycznych pionowych i poziomych będącym na wyposażeniu Zamawiającego | TAK, podać |  |
| 12. | Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej | TAK, podać |  |
| 13. | Odłączalny uchwyt do przenoszenia zestawu 2 i 3 pomp zasilanych jednym przewodem | TAK, podać |  |
| 14. | Podświetlany ekran i przyciski z mozliwością regulacji na 9 poziomach | TAK, podać |  |
| 15. | Regulacja głośności w zakresie od 59dB do 74dB na 9 poziomach | TAK, podać |  |
| 16. | Regulacja jasności i kontrastu ekranu na 9 poziomach | TAK, podać |  |
| 17. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 19 h. przy przepływie 5 ml/h. ; 10h przy przepływie 25ml/h | TAK, podać |  |
| 18. | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi | TAK, podać |  |
| 19. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK, podać |  |
| 20. | Zakres prędkości infuzji podstawowej min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK, podać |  |
| 21. | Prędkości bolusa min: - dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h - dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h - dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h - dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h - dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h - dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h | TAK, podać |  |
| 22. | Dostępne strzykawki i akcesoria do żywienia dojelitowego ze złączem ENFit | TAK, podać |  |
| 23. | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały | TAK, podać |  |
| 24. | Możliwość skonfigurowania do 50 oddziałów w jednej pompie | TAK, podać |  |
| 25. | Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup | TAK, podać |  |
| 26. | Biblioteka leków zawierająca po 10 stężeń dla każdego leku | TAK, podać |  |
| 27. | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | TAK, podać |  |
| 28. | Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i spadku prędkości. Infuzja składa się z trzech faz: wzrostu, utrzymania i spadku | TAK, podać |  |
| 29. | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającym się z dwóch faz: bolusa i prędkości | TAK, podać |  |
| 30. | Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji | TAK, podać |  |
| 31. | Tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. Pompy w trakcie pracy muszą być czytelnie oznaczone. np. pompa 1, pompa 2 | TAK, podać |  |
| 32. | Automatyczne przenoszenie do pompy obliczonej wartości podaży insuliny przez system do kontrolowanej insulinoterapii | TAK, podać |  |
| 33. | Rozszerzenie oprogramowania pompy o tryb TCI (ang. Target Controlled Infusion) | TAK, podać |  |
| 34. | Możliwość pracy w oparciu o model farmakokinetyczny i farmakodynamiczny | TAK, podać |  |
| 35. | Możliwość zastosowania Propofolu różnych producentów w stężeniu 0,5%, 1% i 2%. | TAK, podać |  |
| 36. | Protokół podawania Propofolu, model Marsch oraz Schnider (do wyboru) | TAK, podać |  |
| 37. | Możliwość zastosowania Remifentanylu różnych producentów w stężeniu 2% i 5% | TAK, podać |  |
| 38. | Protokół podawania Remifentanylu, model Minto | TAK, podać |  |
| 39. | Możliwość zastosowania Sufentanylu różnych producentów w stężeniu 0,5% i 5% | TAK, podać |  |
| 40. | Protokół podawania Sufentanylu, model Gepts | TAK, podać |  |
| 41. | Możliwość podania dodatkowego bolusa w trakcie trwania terapii TCI | TAK, podać |  |
| 42. | Możliwość pracy pompy w środowisku MRI - w dedykowanej stacji będącej na wyposażeniu Zamawiającego | TAK, podać |  |
| C | INNE |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2. | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta W przypadku odpowiedzi TAK: Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie zamawiającego. | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty