|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/08/21** |  |  |

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację posiadanego mikroskopu Carl Zeiss OPMI Lumera 700 polegająca na rozbudowie o system spektralnego OCT.*

**WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SWZ NR 1**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

**Pytanie 1**

W związku z zaistniałymi zmianami dotyczącymi produkcji modułu śródoperacyjnego OCT i wprowadzeniu nowych podzespołów wraz z oprogramowaniem, nowa wersja śródoperacyjnego OCT nie jest kompatybilna z obecną wersją mikroskopu posiadanego przez Zamawiającego. Aby dostarczyć wymagane przez Zamawiającego rozwiązanie z zachowaniem wszystkich funkcjonalności mikroskopu, posiadanego obecnie przez Zamawiającego tj.: funkcjonalności mechaniczno - optyczne mikroskopu oraz system wspomagania wszczepu soczewek torycznych wraz z wykorzystaniem zdjęcia referencyjnego (wykonane przez biometr optyczny posiadany przez Zamawiającego), należałoby wymienić również mikroskop Lumera 700 na jego najnowszą wersję.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści aby w ramach rozbudowy o funkcję śródoperacyjnego OCT, wykonawca dostarczył kompletne urządzenie tj. najnowszą wersję posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu ze wszystkimi dotychczas posiadanymi, ww. funkcjonalnościami oraz fabrycznie wbudowanym OCT?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zezwala na wymianę mikroskopu na zupełnie nowy. Sprzęt jak i numer seryjny obecnie używanego mikroskopu musi pozostać bez zmian.

**Pytanie 2**

Dotyczy Projektowanych Postanowień Umowy § 5 pkt. 1 b

Czy w sytuacji kiedy autoryzowany serwis będzie w stanie ustalić przyczynę awarii na podstawie opisu usterki i komunikatów wyświetlanych przez urządzenie i na tej podstawie zamówić potrzebne części, to czy Zamawiający uzna warunek przystąpienia do naprawy za spełniony i odstąpi od wymogu przyjazdu serwisu do miejsca użytkowania urządzenia? Prosimy o wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy do 72 h w dniu robocze.

**Odpowiedź:**

Tak zamawiający zezwala na diagnostykę zdalną urządzenia.

Nie zezwalamy na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy do 72h. Nie możemy pozostać bez sprawnego sprzętu na 4 dni.

**Pytanie 3**

Dotyczy Projektowanych Postanowień Umowy § 5 pkt. 1 c

Prosimy o wydłużenie czasu do 5 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zezwala na wydłużenie czasu do 5 dni.

**Pytanie 4**

Dotyczy Projektowanych Postanowień Umowy § 5 pkt. 1 d

Prosimy o wydłużenie czasu do 10dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zezwala na wydłużenie czasu do 14 dni.

**Pytanie 5**

Dotyczy Projektowanych Postanowień Umowy § 5

Prosimy o dodanie zapisu:

„nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu w terminie 14 dni roboczych od czasu przystąpienia do naprawy – w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.”

**Odpowiedź:**

Punkt nie istotny. Został wydłużony czas do 14 dni w odpowiedzi na pytanie nr 4.

**Pytanie 6**

Dotyczy Projektowanych Postanowień Umowy § 9 pkt. 1 b

Czy wysokość kary5 % nie jest omyłką pisarską i nie powinna wynosić 0,5%? Jeśli nie to prosimy o obniżenie wysokości kary do 0,5%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zgadza się na zmianę kar na 0.5%.

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji swz:

**I. W SWZ rozdział II wykreśla się § 5 ust. 1 lit. c) i w to miejsce wprowadza się § 5 ust. 1 lit. c)** **w następującym brzmieniu:**

„c) nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu w terminie 5 dni roboczych od czasu przystąpienia do naprawy – bez konieczności użycia części zamiennych;”

**II. W SWZ rozdział II wykreśla się § 5 ust. 1 lit. d) i w to miejsce wprowadza się § 5 ust. 1 lit. d)** **w następującym brzmieniu:**

„d) nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu w terminie 14 dni roboczych od czasu przystąpienia do naprawy – w przypadku konieczności użycia części zamiennych;”

**III. W SWZ rozdział II wykreśla się § 9 ust. 1 lit. b) i w to miejsce wprowadza się § 9 ust. 1 lit. b)** **w następującym brzmieniu:**

„b) w przypadku zwłoki w przekazaniu zmodernizowanego sprzętu w rozumieniu § 3 niniejszej umowy – w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1;”

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086