### Załącznik nr  1A – APARAT CYFROWY RTG -  szt/kpl. 1.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH i OCENIANYCH

Producent / Firma: ……………………………………………………………………….

Nazwa / Typ aparatu: …………………………………………………………………….

Rok produkcji:………………………………………..(wymagany rok produkcji 2022)

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………

| LP | NAZWA/OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY (GRANICZNY) I/LUB OCENIANY | PARAMETR OFEROWANY – WPISUJE WYKOANWCA. W MIEJSCACH OZNACZONYCH (*) PODAĆ NUMER STRONY OFERTY Z POTWIERDZENIEM PARAMETRU ZAOFEROWANEGO | ZASADY OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Typ/model, producent | podać |  |  |
| 2 | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, zawieszenie sufitowe wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Dokumenty, potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy tj. : deklaracja zgodności z dyrektywą 93/42/EEC, certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeśli zgodnie z przepisami prawa certyfikacja dotyczy wyrobu), Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa: Deklaracja zgodności z dyrektywą 2011/65/EU, 2014/53/EU (jeśli dotyczy) | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2022 r Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  | Bez punktacji |
| II | Sufitowy statyw lampy RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Statyw z lampą mocowany na suficie | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż | >= 420 [cm] | (*) | = 420 [cm] wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 3 | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie | >= 250 [cm] | (*) | = 250 [cm] wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 4 | Centralny aretaż 3 ruchów liniowych kolumny i wysięgnika kołpaka zwalniany za pomocą jednej ręki przyciskiem na uchwycie przy lampie RTG | Tak |  | Bez punktacji |
| 5 | Zakres pionowego ruchu lampy | >= 160 [cm] |  | Bez punktacji |
| 6 | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej | +/-180 [(] |  | Bez punktacji |
| 7 | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | >= -120 [(] do + 160 [(] |  | Bez punktacji |
| 8 | Wielofunkcyjny, dotykowy panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
| 9 | Wielkość dotykowego panela na kołpaku lampy | >= 5 [ˮ] |  | Bez punktacji |
| 10 | Modyfikacja parametrów ekspozycji: kV, mAs lub mA i ms bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | Wyświetlanie odległości SID | TAK |  | Bez punktacji |
| 12 | Czytelny wyświetlacz kąta lampy zlokalizowany na kołpaku lampy. | TAK |  | Bez punktacji |
| 13 | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych oraz ruchem pionowym blatu stołu | TAK |  | Bez punktacji |
| 14 | Zmotoryzowany ruch lampy w pionie | TAK |  | Bez punktacji |
| 15 | Panel zdalnego autopozycjonowania lampy rtg | TAK |  | Bez punktacji |
| 16 | Ilość możliwych do zaprogramowania pozycji | >= 50 |  | Bez punktacji |
| 17 | System serwo-mechaniczny wspomagający ręczne pozycjonowanie lampy rentgenowskiej we wszystkich kierunkach, zmniejszający wysiłek pracy techników i zwiększający wydajność pracy | TAK, podać nazwę i parametry |  | Bez punktacji |
| III | Lampa RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | =< 0,6 [mm] |  | Bez punktacji |
| 2 | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) | =< 1,2 [mm] |  | Bez punktacji |
| 3 | Nominalna moc małego ogniska | >= 35 [kW] | (*) | = 35 kW wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 4 | Nominalna moc dużego ogniska | >= 80 [kW] | (*) | = 80 Kw wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 5 | Pojemność cieplna anody | >= 370 [kHU] | (*) | = 370 kHU wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 6 | Szybkość chłodzenia anody | >= 130 [kHU/min] | (*) | = 130 kHU/min wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 7 | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg | >= 1,6 [MHU] |  | Bez punktacji |
| 8 | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody | >= 9000 [obr./min] |  | Bez punktacji |
| 9 | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG lub kalkulator dawki | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 10 | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | Automatycznie zmieniane filtry w kolimatorze w zależności od programów anatomicznych min. 3 filtry | TAK, podać parametry filtrów |  | Bez punktacji |
| 12 | Zakres obrotu kolimatora | >= +/- 45 [°] |  | Bez punktacji |
| IV | Generator RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Generator wysokiej częstotliwości | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) | >= 70 [kW] | (*) | = 70 kW wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 3 | Max prąd w radiografii | >= 900 [mA] | (*) | = 900 mA wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 4 | Max wartość mAs | >= 800 [mAs] |  | Bez punktacji |
| 5 | Zakres napięć w radiografii | >= (40–150)[kV] |  | Bez punktacji |
| 6 | Najkrótszy czas ekspozycji | =< 1 [ms] |  | Bez punktacji |
| V | Statyw do zdjęć odległościowych | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Statyw mocowany do podłogi | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | =< 40 [cm] |  | Bez punktacji |
| 3 | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | >= 185 [cm] |  | Bez punktacji |
| 4 | Układ AEC w statywie, min. 3 komory | TAK, podać ilość | (*) | = 3 komory wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 5 | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 [cm] | TAK, podać parametry |  | Bez punktacji |
| 6 | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK |  | Bez punktacji |
| 7 | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al | ≤ 0,7 mm Al |  | Bez punktacji |
| 8 | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora | =< 4,0 [cm] |  | Bez punktacji |
| 9 | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | TAK |  | Bez punktacji |
| 10 | Statyw uchylny min od -20º do +90º | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 11 | Dodatkowy statyw do obrazowania kości długich w pozycji pionowej z uchwytami pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
| VI | Detektor W STATYWIE |  |  |  |
| 1 | Detektor mocowany na stałe w statywie | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Wymiary pola aktywnego detektora | >=(42x41) [cm] |  | Bez punktacji |
| 3 | Ilość pikseli | >= 9 mln | (*) | = 9 mln wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 4 | Rozmiary piksela | =< 140 [µm] | (*) | = 140 [µm] Wartość graniczna – 0 pkt. najmniejsza wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 1 SWZ |
| 5 | Głębokość akwizycji | >= 14 [bit] |  | Bez punktacji |
| 6 | DQE dla 0,0 pl/mm | ≥ 70 % | (*) | = 74 % wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 7 | Rozdzielczość detektora [pl/mm] | >= 3,7 [pl/mm] | (*) | = 3,7 pl/mm wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 8 | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK |  | Bez punktacji |
| VII | STÓŁ RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Stół z pływającym płaskim blatem | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Długość blatu stołu | >= 220 [cm] | (*) | = 220 [cm] wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 3 | Szerokość blatu stołu | >= 75 [cm] | (*) | = 75 [cm] wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 4 | Zakres ruchu wzdłużnego blatu | >= 110 [cm] | (*) | = 110 cm wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 5 | Zakres ruchu poprzecznego blatu | >= 20 [cm] | (*) | = 20 [cm] wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 6 | Max. obciążenie stołu | ≥ 270 [kg] | (*) | = 270 [kg] wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 7 | Odległość płyta stołu – detektor | =< 8 [cm] |  | Bez punktacji |
| 8 | Minimalna wysokość blatu od podłogi | =< 55 [cm] |  | Bez punktacji |
| 9 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | >= 85 [cm] |  | Bez punktacji |
| 10 | Pochłanialność blatu – ekwiwalent Al. dla 100 kV | =< 1,1 [mm Al.] | (*) | = 1,1 [mmAl] Wartość graniczna – 0 pkt. najmniejsza wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 1 SWZ |
| 11 | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi. Ogniskowa kratki 100 cm | TAK, podać parametry |  | Bez punktacji |
| 12 | Układ AEC w stole, min. 3 komory | TAK, podać | (*) | = 3 komory wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 13 | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu zintegrowane ze stołem | TAK |  | Bez punktacji |
| 14 | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole za ruchem lampy wzdłuż stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora | TAK |  | Bez punktacji |
| VIII | DETEKTOR W STOLE RTG |  |  |  |
| 1 | Detektor mocowany na stałe w statywie | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Wymiary pola aktywnego detektora | >=(42x41) [cm] |  | Bez punktacji |
| 3 | Ilość pikseli | >= 9,5 mln | (*) | = 9,5 mln wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 4 | Rozmiary piksela | =< 140 [µm] | (*) | = 140 [µm Wartość graniczna – 0 pkt. najmniejsza wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 1 SWZ |
| 5 | Głębokość akwizycji | >= 14 [bit] |  | Bez punktacji |
| 6 | DQE dla 0,0 pl/mm | ≥ 70 % | (*) | = 70 % wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 7 | Rozdzielczość detektora [pl/mm] | >= 3,6 [pl/mm] | (*) | = 3,6 pl/mm wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 8 | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK |  | Bez punktacji |
| IX | DETEKTOR DO ZDJĘĆ BOCZNYCH I POZA STOŁEM I STATYWEM |  |  |  |
| 1 | Detektor bezprzewodowy z możliwością pracy poza stołem | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Wymiary pola aktywnego detektora | >= (34 x 42)[cm] |  | Bez punktacji |
| 3 | Ilość pixeli | >= 8 mln | (*) | = 8 mln wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 4 | Rozmiar pojedynczego pixela | =< 140 [µm] | (*) | = 140 [µm] Wartość graniczna – 0 pkt. najmniejsza wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 1 SWZ |
| 5 | Głębokość akwizycji | >= 14 [bit] | (*) | = 14 bit wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 6 | DQE dla 0,0 pl/mm | ≥ 70 % | (*) | = 70 % wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 7 | Rozdzielczość detektora [pl/mm] | >= 3,6 [pl/mm] | (*) | = 3,6 pl/mm wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 8 | Pamięć wewnętrzna detektora | >= 70 obr. | (*) | = 70 obr. wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 9 | Maksymalna waga detektora | =< 3,0 [kg] | (*) | = 3,0 [kg] Wartość graniczna – 0 pkt. najmniejsza wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 1 SWZ |
| 10 | Maksymalne obciążenie detektora dla zdjęć poza stołem (przy wolnej ekspozycji) | >= 250 [kg] | (*) | = 250 kg wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 11 | Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii CsI (jodek cezu) | TAK |  | Bez punktacji |
| 12 | Klasa wodoodporności detektora | min. IPX6 lub IP56 |  | = IPX6 lub IP56 wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| X | DODATKOWE FUNKCJE |  |  |  |
| 1 | Obrazowanie kości długich na statywie z automatycznym łączeniem zdjęć na długości ≥ 160 cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Obrazowanie kości długich na stole z automatycznym łączeniem zdjęć na długości ≥ 80 cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| XI | STACJA AKWIZYCYZYJNA TECHNIKA |  |  |  |
| 1 | Monitor LCD dotykowy o przekątnej | >= 21,5”, podać | (*) | = 21,5” wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 2 | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) | ≥ 3000 |  | Bez punktacji |
| 3 | Czas akwizycji pojedynczego obrazu z detektorów cyfrowych i wyświetlenia na monitorze w pełnej rozdzielczości | =< 5 [s] |  | Bez punktacji |
| 4 | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych w jezyku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Ilość programów anatomicznych | >= 800 |  | Bez punktacji |
| 6 | Nagrywarka CD / DVD | TAK |  | Bez punktacji |
| 7 | Możliwość rejestracji pacjentów poprzez pobrae danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | TAK |  | Bez punktacji |
| 8 | Obsługa protokołów DICOM min: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist | TAK |  | Bez punktacji |
| 9 | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów - opisać • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników • dodawanie komentarzy | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 10 | Oprogramowanie do automatycznego łączenia obrazów uzyskanych na statywie i stole przy obrazowaniu kości długich | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 11 | Oprogramowanie do eliminacji promieniowania rozproszonego (wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 12 | Oprogramowanie do podwyższania konturów i wizualizacji rur intubacyjnych | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 13 | Interfejs użytkownika w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| XII | STACJA DIAGNOSTYCZNA LEKARSKA – 1 SZT. |  |  |  |
| 1 | Komputer PC, wyposażony w min. 8 GB RAM, dysk HDD min. 1 TB, napęd CD/DVD-R nagrywarka, procesor wielordzeniowy, karta graficzna do monitorów medycznych zgodna z monitorami diagnostycznymi | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Dwa diagnostyczne monitory medyczne parowane min. 21”, - Rozdzielczość min. 2 MP, - Kąty widzenia (pionowo / poziomo) min. 176°, 176° - Rodzaj podświetlenia LED - Jasność min. 800 cd/m² - Rekomendowana jasność do kalibracji DICOM min. 400 cd/m² - Kontrast Min. 1400:1 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Monitor do opisywania badań min. 21” - Jasność min. 250 cd/m2 - Technologia LED | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 4 | Oprogramowanie do postprocessingu spełniające wymagania: import obrazów DICOM, możliwość dokonywania diagnozy i opisów badań radiologicznych, podstawowe narzędzie do przeglądania i obróbki obrazów diagnostycznych RTG, w tym: zmiana kontrastu i jasności, pomiary odległości, powierzchni i kątów, powiększanie obrazu, oznaczanie obszaru zainteresowania ROI z wyświetleniem min. powierzchni zaznaczonego obszaru, przeszukiwanie listy pacjentów według różnych kryteriów. System iMac 2 szt. Współpraca z systemem RIS oraz archiwum obrazowym (PACS) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 5 | UPS do podtrzymania zasilania stacji diagnostycznej lekarskiej | TAK |  | Bez punktacji |
| XIII | GWARANCJA |  |  |  |
| 1 | Długość gwarancji na wszystkie oferowane systemy (nie dopuszcza się gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesięcy | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Czas przystąpienia do naprawy, licząc od zgłoszenia awarii maks. 24 godziny w dni robocze | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 3 | W okresie gwarancyjnym wykonywanie w cenie oferty przeglądów zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| XIV | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z aparatem w postaci wydrukowanej i elektronicznej | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych zgodnie z polskim ustawodawstwem oraz projektu osłon radiologicznych | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Pełna integracja aparatu z systemem RIS oraz PACS | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę RTG w siedzibie Zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań | TAK |  | Bez punktacji |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4. Przedmiotowe środki dowodowe oznaczonych w tabeli (*) złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert)

5. W tabelce należy podać numer strony  katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

1B. Warunki Gwarancji I Serwisu

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony aparat, ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | min 24 miesiące |  | Oferta Wykonawcy, który zaoferuje: 24 m-ce gwarancji – otrzyma 0 pkt. 60m-cy gwarancji i więcej – otrzyma10 pkt. pozostałe oferty proporcjonalnie wg wzoru opisanego dla tego kryterium w SWZ |
| 2 | Czas reakcji/ rozpoczęcia naprawy w dniach roboczych: serwisu nie dłużej jak do 48 godz od otrzymania informacji o awarii, naprawa wykonana do 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, chyba że zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia czynności te mogą być wykonane przez użytkownika. | TAK/Podać adres, tel./ Wymienić |  | Wymagane |
| 4 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 4 dni roboczych, w przypadku napraw skomplikowanych wymagających sprowadzenia części zamiennych do 10 dni roboczych | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | TAK/Podać Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę |  | Wymagane |
| 7 | Liczba napraw powodująca wymianę istotnego podzespołu na nowy – maksimum 3 | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Minimalna liczba przestoju przedłużająca termin gwarancji – max. 5 dni robocze | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie zamawiającego. | Tak, podać ilość przeglądów |  | Wymagane |
| 10 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, wliczone w cenę oferty | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem | TAK |  | Wymagane |
| 12 | *Wykonawca udzieli, upoważnienia dla pracowników Sekcji Aparatury i Gazów Medycznych (po ich przeszkoleniu) do sprawowania podstawowej opieki technicznej nad zakupionym sprzętem w zakresie dopuszczonym przez Wykonawcę | TAK, wymienić jakich czynności by dotyczyło (*jeśli dotyczy) |  | Wymagane |
| 13 | Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji | TAK, |  | Wymagane |
| 14 | Instrukcja czyszczenia / dezynfekcji urządzenia – dostarczona przy dostawie | TAK, |  | Wymagane |
| 15 | Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) kartę gwarancyjną | TAK |  | Wymagane |
| 16 | dostępność części zamiennych oraz materiałów zużywalnych do dostarczonego/dostarczonych urządzeń liczony przez okres minimum 10 lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru aparatu z zastrzeżeniem, że dla oprogramowania i sprzętu IT okres ten wynosi 5 lat. | TAK |  | wymagane |

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość ....................................... data ...................................................