Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

ul. Dworcowa 31

44-145 Pilchowice

Pilchowice dnia 20.09.2024 r.

strona internetowa prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem procedury tzw. odwróconej, z zastosowaniem art. 139 ust. 1 ustawy.

”Dostawa sprzętu laboratoryjnego”.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

DOTYCZY ZADANIA NR 16 KOMORA LAMINARNA:

Pytanie 1

1. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania komory o wysokości 1545 mm oraz głębokości transportowej 790 mm.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza komory   o wysokości  1545 mm , dopuszcza komorę o  głębokości transportowej 790 mm

Pytanie 2

2. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania komory z blatem roboczym o szerokości mniejszej o zaledwie 23 mm.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ wymagana jest jak największa powierzchnia blatu roboczego komory.

Pytanie 3

3. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania komory bez v-kształtnego wlotu powietrza.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ

Pytanie 4

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z szybą ustawiona pod kątem 7 stopni?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zgodnie  z SOPZ

Pytanie 5

5. Prosimy o wykreślenie pkt. 25 "dociśnięcie szyby ruchem horyzontalnym do uszczelki obramowania". Uzasadnienie: parametr jednoznacznie wskazuje na rozwiązania jednej firmy, co jest niezgodne z wymaganiami PZP.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ. Dociśnięcie szyby do uszczelki gwarantuje aerozoszczelność co jest niezbędne w przypadku pracy z materiałem silnie patogennym jakim jest prątek gruźlicy.

Pytanie 6

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oświetlenie o mocy 1300 lux , bez regulacji natężenia?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ

Pytanie 7

7. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania panelu kontrolnego z klawiszami funkcyjnymi: 
- wł/wył. oświetlenia, 
- wł/wysł. lampy UV, 
- wł/wył. elektrozaworu ( gaz/próżnia) 
- wł/wył. gniazda elektrycznego?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający  nie dopuszcza. Oferowane rozwiązanie nie uwzględnia klawiszy funkcyjnych do sterowania szybą

Pytanie  8

8. Prosimy o odstąpienie każdorazowego dostępu dla trybu serwisowego i dopuszczenie wymogu hasła dla trybu serwisowego, który jest oddzielnym hasłem niż dla użytkownika (kod do trybu serwisowego jest udostępniany tylko i wyłącznie przeszkolonym serwisantom Producenta).

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ

Pytanie  9

9. Prosimy o dopuszczenie zaworu gazu w tylnej ścianie komory roboczej, który również uniemożliwia przypadkowemu odłączeniu przewodu zasilającego

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ  zawór na tylnej ścianie uniemożliwia dosunięcie do ściany

Pytanie 10

10. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania komory ze stelażem z zakresem regulacji 79-88 cm.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ

DOTYCZY ZADANIA 7 AUTOKLAW "BRUDNY":

Pytanie 11

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wysokości 1732 mm przy spełnianiu pozostałych wymiarów? Uzasadnienie: żadne urządzenie na rynku nie będzie miało wysokości 1004 mm wraz z biobarierą bioseal wykonaną w postaci kołnierza ze stali nierdzewnej.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ

Pytanie 12

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z komorą 500 x 750 mm? Uzasadnienie: w punkcie 12 Zamawiający wymaga autoklawu o pojemności max. 120 dm3. wymagane wymiary użytkowe wskazują na dużo większą komorę.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ

Pytanie 13

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw z zakresem temperatury od 103-135°C?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ oferowane rozwiązanie jest mniej korzystne.

Pytanie 14

4. Czy Zamawiający wymaga pojemników / koszy pełnych czy siatkowych?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wymaga pojemników siatkowych.

Pytanie 15

5. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania komory o pojemności 150 litrów?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 16

6. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania komory o pojemności 200 l?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 17

7. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania systemu szybkiego chłodzenia za pomocą wymiennika ciepła „FASTCOOLER” w połączeniu z wentylatorem powietrza do szybkiego chłodzenia cieczy w otwartych i zamkniętych naczyniach do temperatury rozładunku, bez utraty medium.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ

Pytanie 18

8. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania autoklawu wykonanego w całości ze stali nierdzewnej?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ

Pytanie 19

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw z panelem dotykowym 7"?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 20

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw z 12 programami?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza ze względu na mniej korzystne rozwiązanie.

Pytanie 21

11. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania oprogramowania do zgrywania i archiwizacji do 999 cykli na kartę SD z odczytem za pomocą komputera, ale bez portu USB?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ

Pytanie 22

12. Prosimy o podanie ilości i parametrów programów do wykonania kwalifikacji OQ, OQ, PQ.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający określa ilość cykli: 1; parametr programów: 128st.C/2,93 bar cis., czas. maksymalnie 35 min lub 138st.C /3,8 bar cis., czas maksymalnie 25 min z powtarzalnością co najmniej 3 krotną.

Pytanie 23

13. Prosimy o dopuszczenie czasu reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie do 24 godz., a podjęta naprawa maksymalnie do 72 godz."

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ

Pytanie 24

14. Prosimy o opis drogi transportowej wraz z wymiarami (które piętro, schody, wąskie korytarze, drzwi, winda itp.)

Odpowiedz Zamawiającego:

Autoklaw zlokalizowany na parterze(wejście po schodach -3 stopnie)

Pytanie 25

15. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania autoklawu z terminem dostawy do 10 -12 tygodni od dnia podpisania umowy. Uzasadnienie: termin wyznaczony na złożenie ofert jest do 30 września, do tego należy doliczyć czas na wyniki, czas na ewentualnie odwołania, podpisania umowy, czyli pozostały czas do dostawy wyznaczonej w SWZ tj. do 21 listopada (5 tygodni) jest nierealny dla wyprodukowania autoklawu z biobarierą biologiczną bioseal . 
Autoklawy dla laboratorium BSL są produkowane na zamówienie i nie są dostępne od ręki.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ. Termin wykonania zamówienia uwarunkowany jest terminem rozliczenia dofinansowania.

Pytanie 26

16. Prosimy o informację kiedy Zamawiający planuje instalację urządzenia?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający planuje instalację urządzeń szacunkowo sierpień - wrzesień 2025

DOTYCZY ZADANIA NR 8 AUTOKLAW "CZYSTY"

Pytanie 27

1. Czy Zamawiający wymaga dostawy autoklawu pionowego czy poziomego ?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostawy autoklawu pionowego

Pytanie 28

2. Czy Zamawiający dopuści autoklaw o wymiarach 750 x 1010 x 852 mm (szer. x wys. x gł.)?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 29

3. Pkt. 11 mówi o otwieraniu w płaszczyźnie poziomej – jeśli Zamawiający wymaga autoklawu pionowego prosimy o zmianę omyłki pisarskiej.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający  wymaga autoklawu zgodnie z opisem SOPZ. Nie nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie 30

4. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania autoklawu o pojemności 80 litrów.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie  31

5. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania autoklawu o komorze średnicy 400 mm i głębokości 680 mm.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 32

6. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania autoklawu z dotykowym wyświetlaczem.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem możliwości obsługi ekranu w rękawiczkach.

Pytanie 33

7. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania kompresora.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ

Pytanie 34

8. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania autoklawu z pompą próżniową wodną.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 35

9. Pkt. 22 brzmi "Opcja przyśpieszonego chłodzenia" - prosimy o wyjaśnienie co to oznacza.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wymaga opcji przyspieszonego chłodzenia płynów bez użycia wody poprzez utrzymanie nadciśnienia.

Pytanie 36

10. Czy Zamawiający wymaga systemu chłodzenia cieczy w nadciśnieniu czy systemu chłodzenia odpływu?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SOPZ

Pytanie 37

11. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania autoklawu z programowaniem podtrzymania temp. w zakresie 60-90 °C.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 38

12. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga autoklawu z wytwornicą pary czy z grzałkami. Punkt 27 i 28 specyfikacji wykluczają się.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wymaga autoklawu zgodnie z opisem SOPZ, ma być wyposażony w wytwornicę pary

Pytanie 39

13. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania autoklawu z kompresorem zewnętrznym o ile Zamawiający będzie wymagał systemu chłodzenia cieczy w nadciśnieniu.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ

Pytanie 40

14. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania autoklawu wykonanego w całości ze stali  nierdzewnej

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 41

15. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania autoklawu z Czasem reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie do 24 godzin – podjęta naprawa” maksymalnie do 72 godz.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ

Pytanie 42

16. Prosimy o informację kiedy Zamawiający planuje instalację urządzenia?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający planuje instalację w 2025 roku

Pytanie 43

17. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania autoklawu z terminem dostawy do 8 tygodni.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający  nie dopuszcza

Pytanie 44

1. Proszę o informację/wyjaśnienie z czego wynika termin związana ofertą do 28.12.2024 podczas, gdy termin wykonania zamówienia został wyznaczony na 25.11.2024?

Odpowiedz:

Termin wykonania zamówienia, to termin wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, który jest zależny od specyfiki danego zamówienia.

Termin ten uwzględnia wszystkie okoliczności związane z realizacją zamówienia, jest określony w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy prawa oraz jest realny.

Termin związania ofertą to zaś termin w którym wykonawca jest związany ofertą

Dopuszczalny okres związania wykonawcy ofertą to maksymalnie (nie dłużej niż) 90 dni w zależności od wartości zamówienia.

Pytanie 45

2. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji 24 miesiące oraz punktuje długość zaoferowanego okresu gwarancji wg. zasady 
„Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące, Zamawiający będzie punktował wydłużenie okresu gwarancji w następujący sposób: 
30 miesięcy – 10 pkt; 
36 miesiące – 20 pkt; 
42 miesięcy – 30 pkt; 
48 miesiące – 40 pkt; 
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie poda okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie 24 miesięczny okres gwarancji i przyzna Wykonawcy 0 pkt do oceny oferty. 
W przypadku podania okresu gwarancji krótszego niż 30 miesięcy oferta zostanie odrzucona. 

Proszę o sprostowanie/skorygowanie ostatniego zdania dot. okresu gwarancji krótszego niż 30 mies. i wyjaśnienie I dlaczego oferta zostanie odrzucona.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż popełnił omyłkę pisarską.

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

ROZDZIAŁ XXVII OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT dokonuje ponizszych zmian:

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące, Zamawiający będzie punktował wydłużenie okresu gwarancji w następujący sposób:

30 miesięcy – 10 pkt;

36 miesiące – 20 pkt;

42 miesięcy – 30 pkt;

48 miesiące – 40 pkt;

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie poda okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie 24 miesięczny okres gwarancji i przyzna Wykonawcy 0 pkt do oceny oferty.

W przypadku podania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, wówczas Zamawiający do celów obliczeniowych przyjmie okres gwarancji wynoszący 48 miesiące, z jednoczesnym uwzględnieniem w zawieranej umowie oferowanego przez Wykonawcę gwarancji.

Pytanie 46

3. Dot. wzoru, projektu umowy 
Proszę o potwierdzanie , czy na podstawie odbioru tymczasowego w sytuacji zdeponowania sprzętu w Szpitalu lub w siedzibie Wykonawcy ( po podpisaniu porozumienia zał.nr 6) oraz po spełnieniu pozostałych wymagań Zamawiającego tj. 
- dostarczenie przez Wykonawcę spisu urządzeń zawierającego w szczególności: 
a. nazwę producenta, 
b. model, 
c. numer seryjny, 
d. minimum 3 fotografie urządzenia w tym tabliczki znamionowej, 
- dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów wymaganych prawem w tym m.in. kart katalogowych, instrukcji użytkowania, deklaracji zgodności UE, certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostki notyfikowane, 

Wykonawca będzie uprawniony do wystawienie faktury oraz otrzymanie 100% wynagrodzenia za wykonaną dostawę w terminie przewidzianym umową pomimo, że uruchomienie oraz instalacja odbędą się w innym, późniejszym terminie ?

Odpowiedz Zamawiającego:

Wykonawca będzie uprawniony do wystawienie faktury oraz otrzymanie 100% wynagrodzenia za wykonaną dostawę w terminie przewidzianym umową po odbiorze tymczasowym czyli zdeponowaniu sprzętu w siedzibie Zamawiającego lub siedzibie Wykonawcy.

Pytanie 47

4. Dot. wzoru, projektu umowy 
Proszę usunąć z projektu umowy w zakresie paragrafu 3 – wymóg oświadczenia/potwierdzenia wykonawcy, pkt.2d, że oferowana urządzenia są wyrobem medycznym zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r o wyrobach medycznych oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy. 
Informujemy, że przedmiotem postępowania przetargowego Znak sprawy: 19/ZP/2024/U jest dostawa sprzętu laboratoryjnego.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. W umowie § 3 pkt 2

wskazano, iż oświadczenie będzie składane w sytuacji jeśli dotyczy.

Pytanie 48
5. Część nr 7 – Autoklaw tzw. „brudny”, przelotowy – 1 szt 
Proszę o potwierdzenie, że zakres prac budowlanych związanych z przygotowaniem otworu do instalacji autoklawu przelotowego oraz prac wykończeniowych po instalacji autoklawu są/będą po stronie Zamawiającego. 
Informujemy, że jako Wykonawca nie jesteśmy uprawnieni do prowadzenia prac budowlanych i aranżacyjnych w pomieszczeniach Zamawiającego.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający  potwierdza, że zakres prac budowlanych związanych z przygotowaniem otworu do instalacji autoklawu przelotowego oraz prac wykończeniowych po instalacji autoklawu będzie po jego stronie.

Pytanie 49
6. Proszę o informację czy w przypadku autoklawu przelotowego wystarczy oznakowanie autoklawu znakiem CE? Certyfikat lub oznakowanie dot. IVD nie ma zastosowania do autoklawów.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wymaga certyfikatu zgodnie z zapisem SOPZ

Pytanie 50
7. Część nr 8 – Autoklaw do sterylizacji odczynników tzw. „czysty”– 1 szt. 
Proszę o informację czy w przypadku autoklawu do sterylizacji odczynników wystarczy oznakowanie autoklawu znakiem CE? Certyfikat lub oznakowanie dot. IVD nie ma zastosowania do autoklawów.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wymaga certyfikatu zgodnie z zapisem SOPZ

Pytanie 51
8. Część nr 17 – Inkubator laboratoryjny – 1 szt. 
Proszę o informację czy zostaną zaakceptowane wymiary inkubatora wynoszące odpowiednio: szerokość: 700 mm ( 8 cm więcej) 
Głębokość: 750mm (2 cm więcej). 
Różnica w dwóch wymiarach jest optycznie niezauważalna oraz pozostaje bez wpływu na użytkowanie inkubatora.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający  podtrzymuje zapisy SOPZ, Szerokość większa o 80 mm uniemożliwi ulokowanie urządzenia w przewidzianym na nie miejscu.

Pytanie 52
9. Proszę o informację czy zostanie zaakceptowany wymiar inkubatora w zakresie głębokości wew. wynoszący 500mm? Różnica wynosząca -2 cm jest optyczna pozostaje bez wpływu na użytkowanie inkubatora.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 53
10. Z uwagi na fakt, że wskazana pojemność inkubatora nie określa czy jest to poj. użytkowa czy geometryczna, proszę o informację czy zostanie zaakceptowana pojemność inkubatora wynosząca 188L przy praktycznie identycznych wymiarach zewnętrznych ?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza pojemność 188 litrów jeżeli urządzenie będzie spełniać wyspecyfikowane pierwotnie wymiary szerokości i głębokości zewnętrznej.

Pytanie 54
11. Proszę o informację czy zostanie zaakceptowany inkubator z konwekcyjnym obiegiem powietrza. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze ponieważ jest bezawaryjne oraz bezobsługowe w przeciwieństwie do wersji z wentylatorem, który z biegiem czasu będzie wymagał konserwacji i/lub wymiany. 
Stabilność i jednorodność przestrzenna temp. jest taka sama jak w przypadku inkubatora z wentylatorem.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ

Pytanie 55
12. Proszę o informację z zostanie zaakceptowany równoważny inkubator z wnętrzem i półkami wykonanymi ze stali nierdzewnej? Inkubator posiada cykl automatycznej sterylizacji termicznej oraz wyposażony jest w filtr mikrobiologiczny co eliminuje jakiekolwiek niekontrolowane namnażanie mikroorganizmów. Potwierdzają to również opinie i doświadczenia wielu użytkowników posiadających takie inkubatory.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ

Pytanie 56
13. Proszę o informację czy zostanie zaakceptowany inkubator z półkami zainstalowanymi na stelażu umieszonym wewnątrz inkubatora. Oferowane rozwiązanie jest praktyczne, umożliwia demontaż pojedynczej lub wszystkich półek na raz, nie zabiera dodatkowej powierzchni dzięki stelażowi wykonanemu z gładko wyprofilowanych elementów stalowych (stal nierdzewna ) oraz nie wpływa w żaden sposób na prowadzenie hodowli jako głównego przeznaczenia inkubatora.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ

Pytanie 57
14. Proszę o informację z zostanie zaakceptowany port kablowy o średnicy 27,5mm? Różnica 2.5mm nie ma żadnego znaczenia w przypadku wprowadzenia okablowania z zewnętrznych instrumentów pomiarowych do komory inkubatora.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 58
15. Proszę o informację z zostanie zaakceptowany inkubator z wyświetlaczem LCD oraz dodatkowym dużym wyświetlaczem LED w celu odczytu podstawowych parametrów takich temp. oraz pomiar CO2 z dużej odległości bez względu pod jakim katem patrzy operator. Oferowane rozwiązanie jest praktyczniejsze z uwagi na 2 obecne wyświetlacze zamiast jednego.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ

PYTANIA DO CZĘŚCI 2. 
Pytanie 59

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wentylatora kanałowego, dwubiegowego, bądź określi jego moc?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ.

Wydajność 1 bieg - 560 m3/h

Wydajność 2 bieg – 630 m3/h

Pytanie 60

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu usunięcia awarii do 72h i dopuszczą serwis do 5 dni roboczych?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ

Pytanie 61

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznakowania CE​

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ

DOTYCZY - CZĘŚĆ 14

Pytanie 62

- Czy Zamawiający dopuści głębokość 630 mm ?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 63
2. Czy Zamawiający dopuści menu w języku angielskim?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 64
3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez oświetlenia wewnętrznego LED?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ.

Pytanie 65
4. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem - sterownik biomedyczny z rejestratorem ?
Odpowiedz Zamawiającego

Sterownik z komunikatami alarmu niskiej i wysokiej temperatury oraz zaniku energii elektrycznej, podtrzymanie pracy sterownika do 10 godz. po zaniku prądu.

Pytanie 66
5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w maksymalnie 2 półki ?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ

Pytanie 67
6. Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury od -60 do -86 st. C ?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ.

Pytanie 68

- Proszę o zmianę rozdziału XXVII pkt 2 SWZ poprzez zastąpienie zdania: „W przypadku podania okresu gwarancji krótszego niż 30 miesięcy oferta zostanie odrzucona.” zdaniem: „W przypadku podania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy oferta zostanie odrzucona”. Zgodnie z niniejszym rozdziałem SWZ minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące, Wykonawca może zatem zaoferować okres gwarancji krótszy niż 30 miesiące, ale nie krótszy niż 24 miesiące.

Odpowiedz Zamawiającego

Patrz pytanie i odpowiedz 45

Pytanie 69

- Proszę o zrezygnowanie z konieczności wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla zadania nr 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest dodatkowym zabezpieczeniem kontraktu, na który - co do zasady decydują się Zamawiający - w przypadku bardziej złożonych zamówień, na które składają się przede wszystkim roboty budowlane, natomiast przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 6 jest dostawa analizatora. Należyte wykonanie umowy zostało zabezpieczone w projekcie umowy w sposób wystarczający poprzez wprowadzenie instytucji kar umownych oraz prawa odstąpienia od umowy. W przypadku pozostawienia niniejszego postanowienia w brzmieniu niezmienionym, Wykonawca będzie musiał wkalkulować w cenę oferty koszt zabezpieczenia, co doprowadzi do wzrostu ceny oferty. Dodatkowo wskazujemy, że na podwyższenie kosztu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wpłynie fakt, iż montaż urządzenia faktycznie odbędzie się dopiero w sierpniu – wrześniu 2025 r., a Wykonawca będzie miał obowiązek przedłożyć zabezpieczenie należytego wykonania już z chwilą zawarcia umowy, a więc we wrześniu październiku 2024 r. co spowoduje wzrost ceny zabezpieczenia wystawionego w formie gwarancji.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 70

- Zgodnie z rozdziałem II pkt 3 SWZ, jako przedmiotowy środek dowodowy Wykonawca ma przedłożyć wypełnione i podpisane Zestawienie Minimalnych Parametrów Techniczno - Użytkowych Przedmiotu Zamówienia – według załącznika nr 6 do SWZ, natomiast w załączniku nr 6 do SWZ znajduje się wzór porozumienia dotyczącego przechowywania pomieszczenia. Proszę o zmianę SWZ w powyższym zakresie poprzez wskazanie, że przedmiotowym środkiem dowodowym jest załącznik nr 2 do SWZ.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zmiana nastąpiła w wyniku udzielenia odpowiedz i publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w dniu 13.09.2024

Pytanie 71

- Proszę o modyfikację załącznika nr 2 do SWZ poprzez wykreślenie z niego kolumny nr 5 „Oferowane parametry” bądź o potwierdzenie, że Wykonawca może pozostawić tę kolumnę niewypełnioną. Zgodnie ze wzorem załącznika nr 2, potwierdzenie spełniania parametrów odbywa się w kolumnie nr 4 „Odpowiedź, Wypełnia Wykonawca”, gdzie należy wpisać „TAK” w przypadku potwierdzenia parametru i opisać parametr. Nie ma potrzeby zatem powtarzać tych samych informacji w kolumnie nr 5.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 2 do SWZ. W kolumnie nr 4 Wykonawca potwierdza, że oferowany produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego wpisując słowo Tak.

Kolumna nr 5 powinna zostać wypełniona w zakresie podania parametrów oferowanego produktu.

Pytanie 72

- Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie ma obowiązku oferowania w zadaniu nr 6 pozycji wskazanej w poz. 47 Opisu przedmiotu zamówienia, tj. Demineralizator.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający potwierdza że Wykonawca nie ma obowiązku oferowania w zadaniu nr 6 pozycji 47.

Pytanie 73

- Prosimy o zmianę SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej poprzez dodanie do SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu dla zadania nr 6, poniższego zapisu: „Wykonawca ma obowiązek przedstawić poświadczenia wykonania co najmniej dziesięciu (10) dostaw oferowanego analizatora w okresie ostatnich trzech lat. Za dostawę Zamawiający uzna: umowę dzierżawy wraz ze sprzedażą odczynników lub sprzedaż urządzenia. Poświadczenia będą składane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego”

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający jako gospodarz prowadzonego postępowania określa reguły istotne dla tego postępowania związane z jego celem.

Pytanie 74

- Proszę o zmianę pkt 54 Opisu Przedmiotu Zamówienia poprzez zastąpienie fragmentu: „lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 5 dni”, fragmentem: „lub wymiana wadliwego elementu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 5 dni”.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający  podtrzymuje zapisy SOPZ

Pytanie 75

- Proszę o zmianę projektu umowy poprzez wykreślenie z niego zapisów dotyczących obowiązków Wykonawcy w zakresie uczestniczenia w odbiorach UDT oraz Sanepid. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, a nie roboty budowlane. Adaptacja pomieszczenia laboratorium nie jest częścią niniejszego postępowania, zatem Zamawiający nie może oczekiwać od Wykonawcy uczestniczenia w odbiorach dokonywanych przez UDT i Sanepid, jak i oczekiwać od Wykonawcy wypełnienia jakichkolwiek obowiązków związanych z takimi odbiorami.

Odpowiedz Zamawiającego

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące załącznik nr 3 do SWZ_Wzór umowy.

Wykreślono zapis dotyczący obowiązków Wykonawcy w zakresie uczestnictwa w odbiorach UDT oraz Sanepid.

Pytanie 76

- Proszę o potwierdzenie, że wynagrodzenie za zaoferowany sprzęt będzie płatne Wykonawcy po dostawie sprzętu, potwierdzonego protokołem dostawy, której termin jest wyznaczony do 25.11.2024 r., a nie od odbioru jakościowo-funkcjonalnego, który odbędzie się w sierpniu wrześniu 2025 r.

Odpowiedz Zamawiającego

Patrz pytanie i odpowiedz 46.

Pytanie 77

- Proszę o zmianę projektu umowy poprzez wskazanie, że termin rękojmi i gwarancji powinien biec od dnia protokołu dostawy aparatu, która nastąpi do dnia 25.11.2024 r., a nie od odbioru jakościowo-funkcjonalnego.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający pozostawia zapisy dokumentów zamówienia bez zmian nie dokonując proponowanej zmiany.

Pytanie 78

- Prosimy o zmianę §12 ust. 6 poprzez wykreślenie z niego poniższego zdania: „Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania w wysokości równowartości udzielonej dotacji, między innymi w przypadku, jeżeli w skutek opóźnienia Wykonawcy z wykonaniem umowy lub przekazaniem dokumentów, w tym faktury, Zamawiający nie uzyska środków publicznych lub utraci środki publiczne na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.” Wskazujemy, że powyższe postanowienie jest niezgodne z art. 433 ustawy pzp, jako niedozwolone postanowienie umowne powinno zostać usunięte z treści projektu umowy, gdyż przewiduje odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienie. Nadto żądanie od Wykonawcy odszkodowania w wysokości równowartości udzielonej dotacji jest nadmierne i znacząco narusza równowagę kontraktową stron umowy.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający pozostawia zapisy dokumentów zamówienia bez zmian nie dokonując proponowanej zmiany.

Co do zasady w PZP zakazuje się uwzględniania postanowień umownych przewidujących odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie, przy czym użyte w art. 433 pkt 1 PZP wyrażenie „opóźnienie” w opinii UZP oznacza 
niewykonanie zobowiązania w terminie i nie obejmuje kwalifikowanej formy opóźnienia – zwłoki. Na podstawie art. 476 k.c. dłużnik popada w zwłokę, gdy nie spełnia świadczenia w terminie w wyniku okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

Ustawodawca dopuszcza jednak zamieszczenie w umowie postanowienia 
dotyczącego odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie – w przypadku gdy jest ono uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. KIO 597/20 z 7 sierpnia 2020 r., Izba stwierdziła iż: „nawet na kanwie art. 433 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., na co wskazywał odwołujący, postanowienia umowy, które zawierają odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie, nie będą automatycznie sprzeczne z prawem. Norma ta pozwala zamawiającemu na zastrzeżenie tego charakteru odpowiedzialności kontraktowej, o ile zostanie to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

W tym stanie faktycznym Zamawiający może utracić  dofinasowanie 
zewnętrzne co ma ogromny wpływ nie tylko na jakość świadczonych usług, zobowiązania wobec pacjenta ale również sytuację ekonomiczną placówki.

Pytanie 79

- Proszę o zmianę §15 ust. 1 lit. c. projektu umowy poprzez wykreślenie z niego poniższego fragmentu: „nienależytego wykonania przedmiotu umowy (czyli wówczas, gdy Wykonawca wprawdzie podjął czynności z zamiarem wykonania zobowiązania, jednak osiągnięty przez niego wynik nie odpowiada świadczeniu sprecyzowanemu w treści umowy, harmonogramie prac lub wymogom określonym w obowiązujących przepisach”. Postanowienie to wprowadza otwarty katalog przesłanek odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, natomiast uprawnienie do odstąpienia od umowy o zamówienie publiczne (która w jeszcze większym stopniu niż inne umowy gospodarcze cechuje się stabilnością i powinna być wykonana do końca) należy traktować jako wyjątek, a wszelkie okoliczności stanowiące podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego powinny być skonkretyzowane i wyliczone w projekcie umowy w katalogu zamkniętym, tymczasem użyte przez Zamawiającego sformułowanie, oznacza że Zamawiający będzie miał prawo skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy w każdym czasie, także w innych przypadkach, niż te wymienione w §15, w tym nawet w przypadku nienależytego wykonanie nieistotnego zobowiązania umownego, co należy uznać za nadmierne. 13. Proszę o zmianę projektu umowy poprzez dodanie do niego poniższego postanowienia przypadku gdy dostarczone urządzenie będzie przechowywane w siedzibie Zamawiającego: „Z chwilą dostawy urządzenia do siedziby Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem dostawy (protokół tymczasowy) niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia rzeczy spoczywa na Zamawiającym.” 14. Prosimy o zmianę formularza ofertowego poprzez wykreślenie z niego fragmentu: „cenę ubezpieczenia”, zawartego pod tabelą. W ww. postanowieniu Zamawiający wskazał, że Wykonawca ma uwzględnić w cenie oferty brutto także cenę ubezpieczenia na czas transportu, zatem nie ma potrzeby wskazywaniu w typ postanowieniu wymogu dotyczącego ubezpieczenia dwukrotnie.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający pozostawia zapisy dokumentów zamówienia bez zmian nie dokonując proponowanej zmiany.

Pytanie 80

1. Czy Zamawiający zaakceptuje autoklaw o poj. użytkowej wynoszącej 122 litry? Jako uzasadnianie podaję, że różnica wynosząca 2 litry jest niezauważalna oraz nie wpływa na wymiary zewnętrzne.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający  dopuszcza

II. ZMIANA TREŚCI SWZ.

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy:

- Załącznik nr 2  do SWZ_ Opis przedmiotu zamówienia, Zestawienie Parametrów Użytkowych.

- Załącznik nr 3 do SWZ_Wzór umowy

Ponadto Zamawiający informuje, iż w opisie analizatora biochemicznego nastąpiła omyłka pisarska w pkt 10:

Było:

„Pomiary w kuwetach  ze szkła hartowanego dla tworzyw sztucznych wielokrotnego użytku”

Jest:

„Pomiary w kuwetach  ze szkła hartowanego lub tworzyw sztucznych wielokrotnego użytku”

ZMIANA TREŚCI SWZ.

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

ZMIANA NR 1:

ROZDZIAŁ XXIII

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl lub bezpośredni link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/968651 nie później niż do dnia 03.10.2024 r. do godziny 10:00.

ZMIANA NR 2:

ROZDZIAŁ XXIV

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą upływa w dniu 31.12.2024 r.

ZMIANA NR 3:

ROZDZIAŁ XXV

TERMIN OTWARCIA OFERT

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2024 r. o godzinie 10:30, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

Zamawiający wskazuje, iż  postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art 63 pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosek, o którym mowa w art. 371 ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

Oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), - wyłącznie poprzez Platformę przetargową.

Dokument podpisany przez kierownika Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.