Załącznik nr 2 do SWZ

Nr sprawy: EZ/902/ET/24

FORMULARZ ASORTYMENTOWY – PO MODYFIKACJI

Nazwa zamówienia: Utworzenie Sali zabiegowej (w standardzie Sali operacyjnej) w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Innowacyjnych Technik 
Endoskopowych w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu”

Lokalizacja: Sala zabiegowa (w standardzie Sali operacyjnej) w Oddziale Chirurgii Urazowo- Operacyjnej

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymagana wartość | Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE, podać wartość, zakres, wymiary, opisać itp. wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 i 3 niniejszej tabeli | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kolumna anestezjologiczna - pojedyncza (1 szt.), mocowana do stropu w zawiesiu sufitowym dwuramiennym w KLASIE IIb Parametry ogólne: |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej z roku 2023 lub nowsze | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Nazwa handlowa (numer katalogowy- jeżeli dotyczy), nazwa producenta oferowanej kolumny anestezjologicznej | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca zasilenie aparatu do znieczulania ogólnego. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z poziomej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE kolumny anestezjologicznej |  |  |  |  |
|  | Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażonego w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami gazowymi, elektrycznymi i niskoprądowymi. Nie dopuszcza się sytuacji, w której miejsce łączenia sieci szpitalnej (elektrycznej) i instalacji gazów medycznej ma miejsce na łożysku kolumny. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Obrotowy wysięgnik dwuramienny. Rotacja ramion i głowicy w poziomie ≥330 stopni | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymagana wartość | Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE, podać wartość, zakres, wymiary, opisać itp. wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 i 3 niniejszej tabeli | Sposób oceny |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z możliwością instalacji w odstępie max 15˚ | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1 750 mm. (max + 10%) . | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wysięgnik głowicy wyposażony w pneumatyczną blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby). Hamulce pneumatyczne zasilane powietrzem z instalacji gazów medycznych, z rurociągu z którego są zasilanie gniazda gazowe sprężonego powietrza | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie głowicy w pozycji w przypadku awarii układów pneumatycznych. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pozioma głowica zasilająca o długości min. 850 mm (max + 10%) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Udźwig głowicy (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min 150 kg (max +10%) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystościwykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pod głowicą zasilającą zainstalowane dwie rury montażowe średnicy 38 mm i długości 1200 mm (+/- 10%) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyboru koloru prowadnic na etapie zamówienia z zestawu min 3 kolorów. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymagana wartość | Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE, podać wartość, zakres, wymiary, opisać itp. wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 i 3 niniejszej tabeli | Sposób oceny |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Na 3 ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. - tlen – 2 szt. - Odciąg gazów anestetycznych AGSS – 1 szt. c) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt. d) bolce ekwipotencjalne – 10 szt. e) gniazdko sieci komputerowej – 4 szt. f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330o (±15o) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Dotykowe (poprzez chwyt dłoni) zwalnianie blokady pneumatycznej obrotu ramion i głowicy za pomocą jednoręcznego uchwytu zorientowanego poziomo | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymagana wartość | Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE, podać wartość, zakres, wymiary, opisać itp. wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 i 3 niniejszej tabeli | Sposób oceny |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Możliwość przekładania bezprzewodowej rękojeści uchwytu pomiędzy frontową i tylną ścianą głowicy. Możliwość zwolnienia blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej rękojeści. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wymagany dodatkowy pilot przewodowy zapewniający sterowanie kolumną. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie kolumny: - Uchwyt sterowania kolumną – 1 szt. - Wysięgnik przegubowy, dwuramienny 300+300 mm (+/- 10%) do mocowania drążka infuzyjnego – 1 szt. - Drążek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kroplówek – 1 szt. - Schowek nadmiaru przewodów mocowany na pionowych rurach montażowych – 2 szt. - Półka z szynami bocznymi 630 x 340 mm +/- 10% - Wysięgnik przegubowy, dwuramienny 300+300 mm (+/- 10%) do zawieszenia kardiomonitora – 1 szt. - Pozioma szyna montażowa – 2 szt. - Rura montażowa śr.38mm i dł. 1200 mm (+/- 10%) – 2 szt. - Pilot przewodowy 1 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm (+/- 10cm) z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy). | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego oraz kardiomonitora na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu 300+300 mm (+/- 10%) (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu minimum 25 kg. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wysięgniki wyposażone w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Ramiona wysięgników z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymagana wartość | Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE, podać wartość, zakres, wymiary, opisać itp. wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 i 3 niniejszej tabeli | Sposób oceny |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Możliwość przegubowego połączenia kolumny zasilającej z aparatem do znieczulenia w układzie jezdnym dostarczonym przez Zamawiającego | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wymogi formalne |  |  |  |
|  | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia dla 10 osób. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja sprzętu musi umożliwić spełnienie wszystkich warunków technicznych zawartych w niniejszej tabeli. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zaoferowane urządzenie jest gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  | Bez punktacji |
| ZABUDOWA MEBLOWA - sala zabiegowa (w standardzie Sali operacyjnej) |  |  |  |  |
| 1. | Zabudowa meblowa do wbudowania w system panelowy. Zabudowa meblowa do wbudowania w system panelowy. Zabudowa wykonana ze stali kwasoodpornej. Fronty malowane proszkowo na kolor RAL. Zestaw mebli medycznych: 1. Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front lity. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Szafa wyposażona w zamek. Wewnątrz szafy znajduje się 4 x półka. Wymiar wynikający z przedmiaru – 5 sztuk 2. Nadstawka dwuskrzydłowa - front lity. Drzwi nadstawki otwierane skrzydłowo. Nadstawka wyposażona w zamek. Wewnątrz 1 x półka. Wymiar wynikający z przedmiaru– 5 sztuk | Tak |  | Bez punktacji |
| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymagana wartość | Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE, podać wartość, zakres, wymiary, opisać itp. wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 i 3 niniejszej tabeli | Sposób oceny |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Meble stojące w pomieszczeniu Magazynu bielizny brudnej: Zabudowa meblowa wykonana ze stali kwasoodpornej. Długość wynikająca z przedmiaru. 3 szafki stojące jednodrzwiowe, z zamkiem, z jedną półką, 1 szafka pod zlewozmywak jednokomorowy 3. Blat ze zintegrowaną nierdzewną umywalką + syfon + bateria nadblatowa – długość wynikająca z przedmiaru (na 4 opisane wyżej szafki) – 1 sztuka | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Nazwa handlowa (numer katalogowy - jeżeli dotyczy), nazwa producenta oferowanej zabudowy i mebli | Tak, podać |  | Bez punktacji |

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty