Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Dostawa Systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami, rejestratorów holterowskich ciśnienia oraz akcesoriów do rejestratorów

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy / rok produkcji 2023

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| I.1 | System holterowski monitorowania ciśnienia ze stacją roboczą i oprogramowaniem – 1 kpl | TAK, podać typ |  |
|  | System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi (oprogramowanie) współpracujące z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań | TAK, podać |  |
|  | System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi (oprogramowanie) kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem BTL CardioPoint | TAK, podać |  |
|  | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | TAK, podać |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | TAK, podać |  |
|  | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie | TAK, podać |  |
|  | Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość stworzenia indywidualnego plan pomiarowego | TAK, podać |  |
|  | Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu) | TAK, podać |  |
|  | Tabela pomiarów w raporcie z uwzględnieniem czasu wykonania pomiaru określeniem SYS, DIA, MAP, Tętna dla każdego pomiaru. Możliwości wprowadzenia notatki do każdego pomiaru w tabeli. Automatyczne generowanie notatek do każdego pomiaru oraz kodu błędu. | TAK, podać |  |
|  | Menu i raporty w języku polskim | TAK, podać |  |
|  | Tryby pracy administratora i użytkowników systemu | TAK, podać |  |
|  | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne podświetlanie wszystkich nieprawidłowych wartości pomiarowych | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ręcznego wykluczenia artefaktów pomiarowych | TAK, podać |  |
|  | Otrzymanie informacji podsumowującej pomiary, m.in. całkowita liczba pomiarów (dla każdego przedziału i ogółem), procentowa liczba pomyślnie zakończonych pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Mozliwość eksportu danych do szpitalnego systemu informatycznego za pomocą HL7 lub DICOM | TAK, podać |  |
|  | Eksportowanie do systemu plików: PDF, SVG lub JPEG (system plików FAT32) | TAK, podać |  |
|  | Możliwość tworzenia automatycznych podpowiedzi przy generowaniu diagnozy w raporcie tj. możliwość zapamiętywania wybranych fraz (słów lub całych zdań) z opcją autouzupełniania | TAK, podać |  |
|  | Konfigurowalny interfejs użytkownika | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów pomiarowych umieszczonych w raporcie | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta oraz wybrania norm przewidywanych: Nazwisko i imię, wzrost, waga, płeć, wiek, rasa oraz wyboru dedykowanych wartości wzorcowych. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru archiwalnego badania jako punktu odniesienia do aktualnie wykonanego pomiaru – automatyczne porównanie wyników | TAK, podać |  |
|  | Min 10 wbudowanych norm wg których interpretowane są pomiary: AHA 2005, AHA 2008, ESH 2003, ESH 2016 pediatria - według wieku, AHA 2017, ESH 2016 pediatria - według wzrostu, ESH/ESC 2018, Chaloupecky 2006, NHFA 2002, NICE 2011 | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, podać |  |
|  | Autoryzacja na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu | TAK, podać |  |
|  | Możliwe rozmiary mankietu: Duży: 33-44 cm Średni: 25-34 cm Mały 18-25 cm | TAK, podać |  |
|  | Rejestrator długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi pracujący metodą oscylometryczną, krokowe wypuszczanie powietrza – 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | TAK, podać |  |
|  | Czas ciągłego zapisu min.51 godz. | TAK, podać |  |
|  | Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin | TAK, podać |  |
|  | Ilość pomiarów przy naładowanych akumulatorach: min. 250 pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Czas trwania monitorowania: Poranek, dzień, noc, okresy specjalne | TAK, podać |  |
|  | Możliwość dodania pomiaru na żądanie z uwzględnianiem daty i godziny z dokładnością co do minuty. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia min. 4 okresów pomiaru tj. dzień, noc, poranek oraz okres specjalny z możliwością określenia początku i końca okresu pomiaru z dokładnością co do minuty. | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia krwi 30 – 260 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru Pulsu 40 – 200 uderzeń/ min Dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2% | TAK, podać |  |
|  | Interwał pomiaru: 5 – 90 (5,10,15,20,25,30,40,60,90) |  |  |
|  | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły : BHS i AAMI |  |  |
|  | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Sensor ciśnienia -Piezo rezystywny | TAK, podać |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny (światłowodowy) USB | TAK, podać |  |
|  | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku. | TAK, podać |  |
|  | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą | TAK, podać |  |
|  | Przycisk informacji o pobraniu leku | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Różne średnice rękawów min. 3 rodzaje (podać jakie) | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK, podać |  |
|  | Waga bez akumulatorów | podać |  |
|  | Maksymalne rozmiary rejestratora | podać |  |
|  | Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera | TAK, podać |  |
|  | Minimum 3 wbudowane programy pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich tj. -Pomiary co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy -Pomiary co 20 minut w dzień i co 40 minut w nocy -Pomiary co 30 minut niezależnie od pory dnia | TAK, podać |  |
|  | W zestawie futerał z paskiem, mankiet standardowy, zestaw akumulatorów, ładowarka, walizka, kabel optyczny USB | TAK, podać |  |
|  | W komplecie stacja robocza wraz z drukarką i monitorem (minimalne wymagania) 1. Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 2. Pamięć RAM 8GB 3. Procesor Intel i5 lub lepszy 4. HDD 500GB 5. 8x Port USB 2.0 6. Monitor 24" 1920x1080 7. Drukarka laserowa | TAK, podać |  |
| I.2 | System monitorowania ciśnienia – 1 kpl. | TAK, podać typ |  |
|  | Mierzone wartości: prędkość aortalnej fali tętna (PWVao), wskaźnik augmentacji (Aix aortalny, Aix ramienny), wartość centralnego skurczowego ciśnienia krwi (SBPao), ambulatoryjny wskaźnik sztywności tętnic (AAAI), centralne ciśnienie tętna w aorcie (PPao), czas odbicia aortalnej fali tętna (RT), średnie ciśnienie tętnicze (MAP) | TAK, podać |  |
|  | Źródło zasilania: 4 trwałe baterie alkaliczne AA lub 4 akumulatory wielokrotnego ładowania AA | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 200 Hz | TAK, podać |  |
|  | Tryb zapobiegający porażeniu prądem elektrycznym: Urządzenie jest zasilane z wewnętrznego, niskonapięciowego źródła | TAK, podać |  |
|  | Kategoria zapobiegająca porażeniu prądem elektrycznym Rodzaj CF pacjent - część | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | TAK, podać |  |
|  | Pamięć danych: EEPROM, pamięć zewnętrzna | TAK, podać |  |
|  | Transmisja danych Bluetooth v1.2, klasa II, 115200 bps | TAK, podać |  |
|  | Interfejs komputera: Komunikacja Bluetooth | TAK, podać |  |
|  | Wymagania komputera: minimum Windows XP + pakiet serwisowy 3 | TAK, podać |  |
|  | Temperatura pracy i wilgotność otoczenia: 10 – 40°C (50 – 104°F); 15 – 85% bez kondensacji | TAK, podać |  |
|  | Zakres ciśnienia pracy: 700 hPa – 1060 hPa | TAK, podać |  |
|  | Temperatura transportu i przechowywania oraz wilgotność: -20 – 50°C (-4 – 122°F); 15 – 85% bez kondensacji | TAK, podać |  |
|  | Wymiary: maks. 116,0 × 94,0 × 47,0 mm | TAK, podać |  |
|  | Masa: maks. 250 g (łącznie z bateriami) | TAK, podać |  |
|  | Metoda pomiaru ciśnienia krwi: Oscylometryczna | TAK, podać |  |
|  | Przechowywanie danych: Maks. 1000 pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia krwi (BP) i tętna (HR): BP 30 - 280 mmHg; HR 40 – 200/min | TAK, podać |  |
|  | Dokładność statyczna: ±3 mmHg lub ± 2% zmierzonej wartości | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru: Ciśnienie skurczowe: 94 z 99 porównań mieściło się w zakresie 5 mmHg (95%), W przypadku 33 z 33 pacjentów, 2 na 3 porównania mieściły się w zakresie 5 mmHg, 0 z 33 pacjentów, gdzie żaden z pomiarów z 3 nie mieścił się w zakresie 5 mmHg Ciśnienie rozkurczowe: 93 z 99 porównań mieściło się w zakresie 5 mmHg (94%), W przypadku 32 z 33 pacjentów, 2 porównania z 3 mieściły się w zakresie 5 mmHg, 0 z 33 pacjentów, gdzie żaden z pomiarów z 3 nie mieścił się w zakresie 5 mmHg Średnia różnica z pomiarów osłuchowych (Korotkova): (skurczowe / rozkurczowe): 0,5/-0,4 mmHg Zakres różnicy (skurczowe/rozkurczowe): 2,8/2,8 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Czujnik ciśnienia: Piezorezystancyjny | TAK, podać |  |
|  | Pompowanie: Automatyczna pompa napędzana silnikiem elektrycznym | TAK, podać |  |
|  | Bezpieczeństwo: Maksymalne ciśnienie napełniania 300 mmHg; Maksymalny czas pomiaru: 180 sekund | TAK, podać |  |
|  | Usuwanie powietrza: Automatyczne, stopniowe | TAK, podać |  |
| II | Rejestrator ciśnienia krwi typu holter– 4 szt. | TAK, podać typ |  |
|  | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań | TAK, podać |  |
|  | Kompatybilny z posiadanym w szpitalu systemem BTL CardioPoint | TAK, podać |  |
|  | Metoda pomiaru oscylometryczna, krokowe wypuszczanie | TAK, podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | TAK, podać |  |
|  | Czas ciągłego zapisu min.51 godz. | TAK, podać |  |
|  | Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin | TAK, podać |  |
|  | Ilość pomiarów przy naładowanych akumulatorach min. : 250 pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Czas trwania monitorowania: Poranek, dzień, noc, okresy specjalne | TAK, podać |  |
|  | Możliwość dodania pomiaru na żądanie z uwzględnianiem daty i godziny z dokładnością co do minuty. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia min. 4 okresów pomiaru tj. dzień, noc, poranek oraz okres specjalny z możliwością określenia początku i końca okresu pomiaru z dokładnością co do minuty. | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia krwi min. 30 – 260 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru Pulsu min: 40 – 200 uderzeń/ min Dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2% | TAK, podać |  |
|  | Interwał pomiaru: 5 – 90 (5,10,15,20,25,30,40,60,90) | TAK, podać |  |
|  | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły : BHS i AAMI | TAK, podać |  |
|  | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Sensor ciśnienia -Piezo rezystywny | TAK, podać |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny (światłowodowy) USB | TAK, podać |  |
|  | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku. | TAK, podać |  |
|  | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą | TAK, podać |  |
|  | Przycisk informacji o pobraniu leku | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Różne średnice rękawów min. 3 rodzaje (podać jakie są dostępne) | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK, podać |  |
|  | Waga bez akumulatorów max. 200g | TAK, podać |  |
|  | rozmiary rejestratora | podać |  |
|  | Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera | TAK, podać |  |
|  | W zestawie futerał z paskiem, mankiet standardowy, zestaw akumulatorów, ładowarka, walizka, kabel optyczny USB | TAK, podać |  |
|  | Minimum 3 wbudowane programy pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich tj. -Pomiary co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy -Pomiary co 20 minut w dzień i co 40 minut w nocy -Pomiary co 30 minut niezależnie od pory dnia | TAK, podać |  |
| 3.1 | Mankiety do rejestratorów holterowskich – standard – rozmiar średni dladorosłych 25-34 cm | 20 szt. |  |
| 3.2 | Mankiety do rejestratorów holterowskich – duży – rozmiar duży dla dorosłych | 20 szt. |  |
| 4 | Akcesoria do rejestratora – etui/kabura | 10 szt. |  |
| B. | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta W przypadku odpowiedzi TAK: Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie zamawiającego. | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |
| 3 | Czy w oferowanym aparacie przetwarzane są dane osobowe (np. imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, itd.) | TAK/ NIE Jeżeli tak, podać jakie |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty