Załącznik nr 2a do SWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie I części zamówienia (dostawa autoklawu)

| L.p. | Parametry minimalne określone przez Zamawiającego | Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/ |
| --- | --- | --- |
| Autoklaw |  |  |
| 1. | Producent i model |  |
| 2. | Automatyczny autoklaw przeznaczony do sterylizacji parowej z minimalnym zakresem programowanej temperatury pracy w przedziale od 105 do 140 st. C oraz ciśnienia do 3,5 Bar |  |
| 3. | Pojemność użytkowa komory sterylizacyjnej 140L (±5L) |  |
| 4. | Załadunek wsadu od góry |  |
| 5. | Zasilanie: 400V/3Ph /50 Hz |  |
| 6. | Wymiary komory sterylizacyjnej min.: 500 x 700 mm (±10mm) średnica x głębokość |  |
| 7. | Wymiary całkowite zewnętrzne max: 725 x 740 x 1120 (±20mm) szer. x gł. x wys. |  |
| 8. | Dostęp do komory sterylizacyjnej na wysokości nie większej niż 1000 mm |  |
| 9. | Komora autoklawu jednościenna, wykonana ze stali kwasoodpornej standardu min. 316L polerowanej elektrolitycznie |  |
| 10. | Część zewnętrzna autoklawu i rama nośna autoklawu wykonana ze stali nierdzewnej standardu min. 304 |  |
| 11. | Uszczelnienie pokrywy autoklawu zapewnione za pomocą bezobsługowej uszczelki pneumatycznej (uszczelnienie przy pomocy sprężonego powietrza), bez pokręteł dociskowych, rygli, itp. |  |
| 12. | Waga autoklawu całkowicie wypełnionego wodą nie przekracza 350kg |  |
| 13. | Autoklaw wyposażony w wbudowaną wytwornicę pary/generator pary oddzielony od komory sterylizacyjnej, co oznacza brak jakichkolwiek elementów grzejnych w komorze sterylizacyjnej |  |
| 14. | Wytwornica pary o mocy min. 6,5 kW, wykonana z wysokogatunkowej stali 316L |  |
| 15. | Wytwornica pary zlokalizowana w obudowie autoklawu, aby nie zwiększać wymiarów zewnętrznych |  |
| 16. | Automatyczny system poboru wody do wytwornicy - wbudowana pompa podająca wodę do wytwornicy pary |  |
| 17. | Wyposażony w wbudowany kompresor gwarantujący przyspieszone chłodzenie (bez użycia wody) oraz gwarantujący obsługę pneumatyki |  |
| 18. | Wyposażony w system schładzania skroplin i kondensatu usuwanych do kanalizacji o temp. poniżej 800C dla ochrony systemu kanalizacji oraz uniknięcia zaparowania pomieszczenia |  |
| 19. | Wyposażony w czujnik temperatury materiału umieszczonego w autoklawie, elastyczny, pozwalający na umieszczenie w naczyniach wewnątrz komory |  |
| 20. | Kosz siatkowy wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość jednoczesnego załadunku 3 koszy o wymiarach 465x195mm (śred. x wys.) |  |
| 21. | Kosz siatkowy wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość jednoczesnego załadunku 2 koszy o wymiarach 465x305mm (śred. x wys.) |  |
| 22. | Wyposażony w wbudowaną w obudowę urządzenia drukarkę termiczną umożliwiającą graficzny wydruk zmian temperatury i ciśnienia w funkcji czasu oraz wydruk parametrów procesu |  |
| 23. | Wyposażony w skrętne kółka z blokadą |  |
| 24. | Panel sterujący umieszony w dostępnym miejscu na płycie czołowej autoklawu, gwarantującym dobrą widoczność oraz łatwość obsługi dla użytkownika |  |
| 25. | Kontrola funkcji i parametrów pracy sterylizatora oraz komunikacja z operatorem poprzez panel kontrolno – sterujący w formie graficznego wyświetlacza LCD o wielkości minimum 3,5” , rozdzielczość min. 320 x 240 pixeli |  |
| 26. | Panel operatora wyposażony w klawiaturę sterującą z przyciskami membranowymi |  |
| 27. | Min. 10 programów sterylizacyjnych do wykorzystania i zapisania w pamięci autoklawu, możliwość tworzenia i edycji programów użytkownika |  |
| 28. | Alarmy dźwiękowe i optyczne w przypadku odstępstw od prawidłowych parametrów pracy |  |
| 29. | Programowanie czasu rozpoczęcia sterylizacji |  |
| 30. | Czas sterylizacji do 9999 min. |  |
| 31. | System haseł zabezpieczających przed nieautoryzowanym dostępem |  |
| 32. | System niezależnej od sterownika dodatkowej kontroli wskazań i pomiaru ciśnienia wytwornicy pary/generatora oraz komory sterylizacyjnej, realizowany przez dwa manometry zainstalowane w widocznym miejscu na płycie frontowej autoklawu |  |
| 33. | Zawór wyrównujący ciśnienie zlokalizowany na płycie czołowej sterylizatora |  |
| 34. | Główny wyłącznik zlokalizowany na płycie czołowej sterylizatora |  |
| 35. | Odczyt informacji z panelu sterującego autoklawu bez względu czy komora sterylizatora jest otwarta czy zamknięta |  |
| 36. | Pokrywa autoklawu otwierana w pozycji horyzontalnej – do boku (bez unoszenia do góry). |  |
| 37. | Podwójne zawory bezpieczeństwa do komory sterylizacyjnej oraz generatora pary |  |
| 38. | Automatyczna i programowa kalibracja czujników temp. i ciśnienia |  |
| 39. | Automatyczny system blokujący otwarcie komory podczas pracy oraz po zakończonym cyklu w sytuacji wysokiej temp. oraz ciśnienia w komorze |  |
| 40. | Gwarancja na zbiornik ciśnieniowy min. 10 lat |  |

UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 2b do SWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie II części zamówienia (dostawa stacji do uzdatniania wody do analiz chemicznych)

| L.p. | Parametry minimalne określone przez Zamawiającego | Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/ |
| --- | --- | --- |
| Stacja do uzdatniania wody do analiz chemicznych |  |  |
| 1. | Producent i model |  |
| 2. | System uzdatniania wody do produkcji wody o wysokiej czystości, która spełnia wymogi jakości wody do wszystkich zastosowań ogólnolaboratoryjnych oraz wymagania dla zastosowań do HPLC, ASA |  |
| 3. | System składający się z dwóch stacji wody oraz ze zbiornika zewnętrznego bezciśnieniowego o pojemności 75 litrów |  |
| 4. | Wydajność stacji pierwszej 7-8 l/godz. do zbiornika z możliwością rozbudowy do 25-30 l/godz. |  |
| 5. | Przewodnictwo / oporność: 0,055 µS/cm / 18,2 MΩ/cm – ze stacji pierwszej i stacji drugiej |  |
| 6. | Przewodnictwo / oporność: 0,067 µS/cm / 15,0 MΩ/cm – ze zbiornika |  |
| 7. | TOC ze stacji pierwszej poniżej 30ppb |  |
| 8. | TOC ze stacji drugiej poniżej 3ppb, RN<1pg/min, DN<5pg/ml, pH neutralne |  |
| 9. | Bakterie poniżej 1 cfu/ml, substancje organiczne poniżej 0,001A przy 254 nm, pH neutralne |  |
| 10. | Stopnie oczyszczania wody: - filtracja mechaniczna, - wkład adsorpcyjny, - odwrócona osmoza, - wymiana jonowa, - ultra-mikro-filtracja – podwójna kapsuła 0,45+0,22μm - filtracja mikrobiologiczna powietrza w zbiorniku UMF 0,22μm |  |
| 11. | System recyrkulacji wody poprzez lampę ultrafioletową przepływową 256nm oraz ultra-mikro-filtr i wymiennik jonowy – stacja pierwsza; system recyrkulacji wody poprzez lampę ultrafioletową przepływową 185nm oraz przez wymiennik jonowy – stacja druga |  |
| 12. | Szybkość podawania wody ze stacji drugiej regulowana elektronicznie do 2,0l/minutę |  |
| 13. | Wkład absorpcyjny CO2 z powietrza zamontowany w zbiorniku |  |
| 14. | Pomiar ciągły parametrów wody |  |
| 15. | Wbudowane złącze RS 232 |  |
| 16. | System automatycznego restartu |  |
| 17. | Obudowa w całości z tworzywa sztucznego z dużymi drzwiczkami od przodu umożliwiającymi łatwy dostęp do wkładów wymiennych |  |
| 18. | Zbiornik o pojemności 75l z czujnikami poziomu wody wykonanymi w całości z tworzywa sztucznego. Zbiornik posiada 2 wejścia oraz 2 wyjścia wody i dodatkowo kranik poboru wody membranowy bezkulowy. Wymiary zbiornika (±1cm) szerokość 60cm, głębokość 45cm, wysokość 75cm. |  |
| 19. | Wyświetlacze na obu stacjach wody wyświetlające: - jakość wody - temperaturę wody - stan pracy - jakość wody po odwróconej osmozie (stacja pierwsza) - czas pracy podzespołów - stopień wypełnienia zbiornika lub brak wody |  |
| 20. | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna przypominająca o wymianie elementów lub zgłaszająca ewentualne nieprawidłowości w pracy |  |
| 21. | Zestaw potrójny filtrów wstępnych o wysokości 10’’ montowany przed zestawem dwóch stacji wody |  |
| 22. | Złączki rurek wykonane z tworzywa sztucznego w całości, ich rozłączanie i łączenie oparte na wtyk (bez konieczności używania narzędzi oraz skręcania) |  |
| 23. | Wszystkie wkłady jonowymienne montowane na wcisk – brak jakichkolwiek złączek dla łatwego montażu i demontażu. Wkłady jonowymienne obu stacji o budowie podwójnych rur o różnym kierunku przepływu, zapewniającej długi kontakt z oczyszczaną wodą. |  |
| 24. | Możliwość pełnej dezynfekcji wewnętrznej w przypadku konieczności zachowania reżimu czystości mikrobiologicznej |  |
| 25. | Dwa roczne przeglądy serwisowe wraz z wymianą wszystkich materiałów eksploatacyjnych, wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującą procedurą serwisową opracowaną przez producenta oferowanych urządzeń |  |

UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 2c do SWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie III części zamówienia (dostawa stacji do uzdatniania wody)

| L.p. | Parametry minimalne określone przez Zamawiającego | Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/ |
| --- | --- | --- |
| Stacja do uzdatniania wody |  |  |
| 1. | Producent i model |  |
| 2. | Urządzenie zasilane wodą wodociągową dostarczające wodę stopnia analitycznego klasy II |  |
| 3. | Etapy oczyszczania wody: - prefiltracja 5 μm - węgiel aktywowany - polifosforany - odwrócona osmoza - elektrodejonizacja (bez dodatkowych wkładów poprzedzających moduł elektrodejonizacji) - lampa UV |  |
| 4. | Jakość wody po etapie oczyszczania: - Przewodność < 0,2 uS/cm w 25oC (co się równa oporność > 5 MΩ*cm w 25oC) - poziom TOC nie gorszy niż 30 ppb - maksymalna liczba bakterii 10 cfu/ml |  |
| 5. | Wydajność produkcji wody oczyszczonej nie mniejsza niż 3 l/h |  |
| 6. | Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru wody (możliwość wymuszenia recyrkulacji manualnie) |  |
| 7. | Możliwość odczytu na wyświetlaczu urządzenia: - parametrów przewodnictwa/rezystywności jako wartości skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo - poziomu wypełnienia zbiornika |  |
| 8. | Automatyczna sygnalizacja: - konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych - alarmów - awarii |  |
| 9. | Urządzenie posiadające: - wbudowaną pompę dystrybucyjną - port do transmisji danych - oprogramowanie pozwalające na zarządzanie danymi i pracą systemu z zewnętrznego komputera w czasie rzeczywistym |  |
| 10. | Urządzenie wyposażone w zbiornik polietylenowy o objętości min. 30l do przechowywania wody laboratoryjnej: - z kontrolą poziomu napełnienia na wyświetlaczach ramion dozujących wodę - ze stożkowatym dnem umożliwiającym całkowite opróżnienie - z gładkimi wewnętrznymi powierzchniami zapobiegającymi rozwojowi biofilmu - z manualnym zaworem do dozowania wody i zaworami umożliwiającymi bezpośrednie podłączenie zbiornika do zmywarki - z filtrem oddechowym chroniącym przechowywaną wodę przed wtórną kontaminacją - z przelewem zabezpieczającym przed ewentualną awarią czujnika poziomu wody |  |
| 11. | Możliwość instalacji modułu UV na zbiorniku |  |

UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 2d do SWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie IV części zamówienia (dostawa dygestorium laboratoryjnego)

| L.p. | Parametry minimalne określone przez Zamawiającego | Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/ |
| --- | --- | --- |
| Dygestorium laboratoryjne |  |  |
| 1. | Producent i model |  |
| 2. | Wymiary max. 1200x960x2415mm (szer. x głę x wys.) |  |
| 3. | Gniazda elektryczne 230 V – 4 szt. |  |
| 4. | Lampa LED w obudowie EX z 2 świetlówkami |  |
| 5. | Okno przesuwne wyposażone w blokadę podniesienia na wysokości minimum 500 mm, zapobiegającą przed przypadkowym nadmiernym otwarciem okna w czasie pracy |  |
| 6. | Rama z górną szybą zabudowaną na stałe oraz 2 dolnymi przesuwanymi szybami |  |
| 7. | Blat roboczy z ceramiki monolitycznej (spiek ceramiczny) lub z polipropylenu lub żywicy epoksydowej |  |
| 8. | Szafka poddygestoryjna wentylowana (szafki laminowane zamykane na zamek) |  |
| 9. | Wyposażone w laminarny przepływ powietrza, moduły wyciągu powietrza prowadzone w pełni demontowanych bez użycia narzędzi profilach, które zwiększają wydajność odciągu |  |
| 10. | System z czujnikiem prawidłowego przepływu wraz z sygnalizacją alarmową |  |
| 11. | Monitorowanie prawidłowego przepływu powietrza, sterowanie mikroprocesorowe urządzenia, alarm uaktywniający się w przypadku, gdy przepływ spadnie poniżej minimalnej wysokości granicznej (alarmy zgodnie z normą EN 14175 lub równoważną) |  |
| 12. | Króciec wentylacyjny |  |
| 13. | Sterownik spełniający normę PN EN 14175 lub równoważną |  |
| 14. | Panel sterujący umieszczony na wysokości oczu, informujący użytkownika o prawidłowej bądź nieprawidłowej pracy dygestorium |  |

UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 2e do SWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie V części zamówienia (dostawa spektrofotometru UV-Vis)

| L.p. | Parametry minimalne określone przez Zamawiającego | Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/ |
| --- | --- | --- |
| Spektrofotometr UV-Vis |  |  |
| 1. | Producent i model |  |
| 2. | Spektrofotometr UV-VIS do pomiaru mikroobjętości oraz pomiarów w kuwecie |  |
| 3. | Sposób pomiaru poprzez pomiary w kropli (końcówka pomiarowa tzw. pedestal)) i w kuwecie |  |
| 4. | Pełny zakres skanowania 200 – 850 nm |  |
| 5. | Pomiary bezpośrednio w próbce – brak konieczności rozcieńczania i zagęszczania próbki |  |
| 6. | Pomiar rozcieńczonych próbek, pomiary kinetyczne oraz pomiary gęstości optycznej kultur bakterii |  |
| 7. | Rodzaj próbki i pomiaru: kwasy nukleinowe natywne przy A260, A260/A280, A260/A230 i znakowane; białka przy A280 i A205, białko Pierce 660, białko Bradford, białko BCA, białko Lowry, labeled białko, OD600, kinetyka, UV-Vis, metody kolorymetryczne, mikromacierze, możliwość tworzenia własnych metod z użyciem lub bez użycia krzywej standardowej |  |
| 8. | Minimalna objętość próbki 1 µl-2 µl |  |
| 9. | Pomiar wraz z analizą próbki w czasie nie dłuższym niż 8 sekund |  |
| 10. | Zakres stężeń: - pedestal: dsDNA w zakresie 2 – 27000 ng/µl, RNA w zakresie 1.6 – 22,000 ng/µl, BSA w zakresie nie mniejszym niż 0,06 – 800 mg/ml - b) kuweta: dsDNA w zakresie 0,2 – 75 ng/µl; RNA w zakresie niż 0.15 – 60 ng/µl, BSA od min. 0,006 mg/ml |  |
| 11. | Dokładność długości fali i powtarzalność pomiarów: ± 1 nm; 0,002 A lub 1%CV |  |
| 12. | Długość drogi optycznej w zakresie 0,03 – 1,0 mm |  |
| 13. | Zakres i dokładność fotometryczna: - pedestal: w zakresie 0 – 550 A - kuweta: w zakresie 0 – 1,5 A - dokładność pomiaru absorbancji mniejsza niż 3% przy 0,97 A, 302 nm |  |
| 14. | Funkcja rozpoznawania zanieczyszczenia w próbce, pozwalająca na korekcję stężenia oraz identyfikująca rodzaj zanieczyszczenia |  |
| 15. | Optyczny sensor wykrywający pęcherzyki powietrza w próbce oraz przerwanie kolumny próbki w trakcie pomiaru |  |
| 16. | Wbudowane mieszadełko magnetyczne oraz termostat do ogrzewania próbki do min. 37 °C |  |
| 17. | Wbudowany ekran dotykowy o przekątnej minimum 7 cali (rozdzielczość min. 1280 x 800) z możliwością pracy w rękawiczkach, regulacji kąta nachylenia oraz wychylenia w prawo lub lewo |  |
| 18. | Wbudowany komputer o parametrach minimum 32 GB pamięci wewnętrznej, 3 porty USB, Wi-Fi oraz Ethernet, możliwość podłączenia drukarki etykiet, czytnika kodów kreskowych, myszki i klawiatury |  |
| 19. | Oprogramowanie na komputer do analizy wyników i wykresów |  |
| 20. | Funkcja typu auto-blank i typu auto-measure oraz automatyczne nazywanie kolejnej próbki |  |

UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 2f do SWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie VI części zamówienia (dostawa zamrażarki laboratoryjnej)

| L.p. | Parametry minimalne określone przez Zamawiającego | Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/ |
| --- | --- | --- |
| Zamrażarka laboratoryjna |  |  |
| 1. | Producent i model |  |
| 2. | Konstrukcja szafowa z pojedynczą komorą chłodzenia |  |
| 3. | Pojemność użytkowa komory: 700 litrów (±15 litrów) |  |
| 4. | Maksymalne wymiary zewnętrzne: - szerokość 770 mm - głębokość: 830 mm - wysokość: 1960 mm |  |
| 5. | Drzwi zewnętrzne pojedyncze, pełne, zamykane na klucz |  |
| 6. | Uchwyt do otwierania drzwi z możliwością zamontowania kłódki |  |
| 7. | Półki stalowe, ażurowe, powlekane polietylenem, z regulacją wysokości zawieszenia (co najmniej 7 szt.) |  |
| 8. | Ładowność pojedynczej półki nie mniejsza niż 50 kg |  |
| 9. | Zamrażarka wyposażona w pochodzące od producenta, dedykowane wysuwane pojemniki z tworzywa sztucznego o wymiarach dostosowanych do odległości pomiędzy półkami i wypełniających całkowicie wnętrze komory (14 pojemników, po 2 szt. na jedną półkę). |  |
| 10. | Chłodzenie okołokomorowe |  |
| 11. | Wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym lub stali malowanej na biało |  |
| 12. | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem typu LED i fizycznymi przyciskami membranowymi |  |
| 13. | Zakres kontroli temperatury od -20°C do -30°C (nastawa z dokładnością do 1°C) |  |
| 14. | Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja stanów alarmowych: - zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z możliwością regulacji w zakresie od ±5°C do ±15°C lub szerszym), - zaniku napięcia (bateryjne podtrzymanie funkcji sterownika podczas przerwy w dopływie energii elektrycznej), - niedomknięcia drzwi |  |
| 15. | Funkcja blokady klawiatury zapobiegająca przypadkowej zmianie parametrów |  |
| 16. | System automatycznej diagnostyki informujący o usterkach |  |
| 17. | Fabrycznie wykonany port kablowy o średnicy minimum 30 mm, zainstalowany w bocznej ścianie |  |
| 18. | Maksymalny poziom generowanego hałasu: 45 dB |  |
| 19. | Kółka samonastawne ułatwiające relokację urządzenia (4 szt.) oraz 2 regulowane nóżki do poziomowania i stabilizacji urządzenia |  |
| 20. | Zewnętrzny termometr wywzorcowany (w akredytowanym laboratorium w temp - 20ºC) z sondą pozwalający na kontrolę temperatury w zamrażarce |  |

UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 2g do SWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie VII części zamówienia (dostawa zamrażarki)

| L.p. | Parametry minimalne określone przez Zamawiającego | Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/ |
| --- | --- | --- |
| Zamrażarka |  |  |
| 1. | Producent i model |  |
| 2. | Zamrażarka laboratoryjna z wnętrzem wolnym od źródeł zapłonu |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne max: 190 x 60 x 66 cm (wys. x szer. x głęb.) |  |
| 4. | Regulowany zakres temperatury od -9°C do -30°C |  |
| 5. | Całkowita objętość netto min. 190 l |  |
| 6. | 6 półek, w tym 5 regulowanych |  |
| 7. | Nośność półki w zamrażarce min. 40 kg |  |
| 8. | Szerokość użytkowa półek min. 40 cm |  |
| 9. | Głębokość użytkowa półek min. 40 cm |  |
| 10. | 6 szuflad |  |
| 11. | Uchwyt antybakteryjny z mechanizmem otwierającym |  |
| 12. | Wskaźnik temperatury zewnętrzny cyfrowy |  |
| 13. | Złącze WLAN/LAN |  |
| 14. | Alarm awarii zasilania |  |
| 15. | Sygnał ostrzegawczy awarii optyczny i akustyczny |  |

UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 2h do SWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie VIII części zamówienia (dostawa trzech wirówek laboratoryjnych)

| L.p. | Parametry minimalne określone przez Zamawiającego | Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/ |
| --- | --- | --- |
| Wirówki laboratoryjne (3 sztuki) |  |  |
| 1. | Producent i model |  |
| 2. | Rodzaj ruchu: okrężny, zakres ruchu: 3 mm |  |
| 3. | Płynna, bezstopniowa regulacja prędkości wytrząsania w zakresie od 150 do 2000 obr./min |  |
| 4. | Wymiary max: 270 x 410 x 180 mm (szer. x gł. x wys.) |  |
| 5. | Klasa bezpieczeństwa IP 30 |  |
| 6. | Karuzela na 26 probówek (śred. od 10 do 16 mm) |  |
| 7. | Karuzela na 12 probówek (śred. od 16 do 32 mm) |  |
| 8. | Cyfrowy timer pozwalający na nienadzorowaną pracę w zakresie od 1 do 999 minut |  |
| 9. | Cyfrowy wyświetlacz |  |

UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 2i do SWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie IX części zamówienia (dostawa cieplarki laboratoryjnej z chłodzeniem)

| L.p. | Parametry minimalne określone przez Zamawiającego | Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/ |
| --- | --- | --- |
| Cieplarka laboratoryjna z chłodzeniem |  |  |
| 1. | Producent i model |  |
| 2. | Mikroprocesorowy sterownik temperatury z rozdzielczością nastawiania oraz wyświetlania temperatury 0,1ºC |  |
| 3. | Wbudowany „timer” z funkcjami sygnalizacji lub wyłączenia urządzenia z zakresem od 0 do min. 31 dni |  |
| 4. | Wymuszony obieg powietrza |  |
| 5. | Temperatura robocza od +3ºC do +70ºC |  |
| 6. | Alarmy informujące o zaniku napięcia, otwarcia drzwi komory, uszkodzeniu czujnika temperatury, odchyłki od temperatury zadanej |  |
| 7. | Termostat zabezpieczający przed przekroczeniem maksymalnej dopuszczalnej temperatury |  |
| 8. | Wnętrze wykonane z nierdzewnej kwasoodpornej stali |  |
| 9. | Drzwi pełne z zamkiem i wewnętrzne drzwi szklane |  |
| 10. | Interfejs RS 232 |  |
| 11. | Pojemność min. 55 litrów |  |
| 12. | Dwie półki |  |
| 13. | Wymiary zewnętrzne max 55 x 60 x 60 cm (szer. x głęb. x wys.) |  |
| 14. | Otwór inspekcyjny |  |
| 15. | Fabryczny protokół sprawdzenia rozkładu temperatury |  |

UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 2j do SWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie X części zamówienia (dostawa bezprzewodowych rejestratorów oraz sond cyfrowych do pomiaru temperatury)

| L.p. | Parametry minimalne określone przez Zamawiającego | Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/ |
| --- | --- | --- |
| Bezprzewodowe rejestratory oraz sondy cyfrowe do pomiaru temperatury |  |  |
| 1. | Producent i model |  |
| 2. | Zestaw bezprzewodowych rejestratorów oraz sond cyfrowych do pomiaru temperatury w zakresie od -40 do +80 st. C |  |
| 3. | Bezprzewodowe rejestratory temperatury Lora L14 LCD, 1 kanał, wejście cyfrowe, kompatybilne z sondami cyfrowymi, komunikacja w zakresie 868/915 MHz (8 szt.) |  |
| 4. | Sondy cyfrowe do pomiaru temperatury od -40 do + 80 st. C; śr. 7x36 mm kabel płaski z końcówką łączącą o dł. 3 m (8 szt.) |  |

UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.