Załącznik nr 1

Pakiet nr 1 – aparat USG

Wymagane Parametry Techniczne

Dane ogólne
Pełna nazwa ultrasonografu	Podać
Producent	Podać
Kraj	Podać
Dystrybutor / Oferent	Podać

Lp.	Parametry wymagane aparatu	Parametr wymagany	Punktacja	Wartość oferowana
	Konstrukcja
	Aparat fabrycznie nowy - nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji: 2022	TAK
	Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji najpóźniej w 2021	TAK
	Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem.	TAK
	Przetwornik cyfrowy	Min. 14-bitowy
	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej.	TAK
	Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych	Min. 4 500 000
	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych	Min. 3
	Ilość gniazd parkingowych	Min. 1
	Dynamika systemu	Min. 310 dB
	Monitor LCD LED o wysokiej rozdzielczości z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach.	Przekątna ekranu min. 23 cale
	Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu	TAK
	Możliwość obrotu konsoli (lewo-prawo) w zakresie min. +/- 40 stopni	TAK
	Możliwość regulacji wysokości konsoli w zakresie min. 35 cm	TAK
	Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu	TAK
	Ekran dotykowy LCD z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien	Przekątna min. 10 cali
	Rozdzielczość ekranu dotykowego LCD	Min. 1280x800 pix.
	Zakres częstotliwości pracy	Min. 1 - 18 MHz
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop)	Min. 10 000 obrazów
	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode	Min. 170 s
	Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy	Min. 42 cm	42 cm – 0 pkt. / > 42 cm – 10 pkt.
	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika	Min. 300
	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy	TAK
	Obrazowanie i prezentacja obrazu
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B	Min. 500 obrazów/s
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD)	Min. 350 obrazów/s
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach	TAK
	Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu	TAK
	Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu – inne niż wyżej wymienione	TAK/NIE	NIE – 0 pkt. / TAK – 10 pkt.
	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)	TAK
	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD)	Min.: +/- 3,5 m/s
	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego	Min.0,4 do 30 kHz
	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy	TAK
	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach	TAK
	Optymalizacja zapisów CD w zależności od badanego miejsca anatomicznego (ustawienie skali, linii, bazowej, częstotliwości pracy).	TAK
	Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania)	TAK
	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) / (przy zerowym kącie bramki)	Min.: +/- 16,0 m/s
	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego	Min. 0,4 do 45 kHz
	Regulacja bramki dopplerowskiej	Min. 0,4 – 20 mm
	Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy	TAK
	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie	Min. +/- 30 stopni
	Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie	Min. +/- 80 stopni
	Obrazowanie typu „Compound” – tryb obrazowania wielokierunkowego w trakcie nadawani i odbioru (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)	TAK
	System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe	TAK
	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)	TAK
	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym	TAK
	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych	TAK
	Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku	TAK
	Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki	TAK
	Ilość dostępnych map koloru dla Dopplera Kolorowego (CD)	Min. 30
	Archiwizacja obrazów
	Wewnętrzny system archiwizacji danych z dyskiem twardym HDD	Min. 1000 GB
	Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy zapewniający szybki start systemU	Min. 128 GB
	Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting	TAK
	Zapis obrazów w formatach min.: DICOM, JPG, BMP, Raw Data oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu	TAK
	Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM	TAK
	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku	TAK
	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki	TAK
	Videoprinter czarno-biały	TAK
	Wbudowane wyjście USB 2.0 i USB 3.0 do podłączenia nośników typu PenDrive min. 3 porty	TAK
	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps	TAK
	Funkcje użytkowe
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym	Min. 25x
	Powiększenie obrazu po zamrożeniu	Min. 25x
	Liczba par kursorów pomiarowych na jednym obrazie min. 15	TAK	.
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie	TAK
	Pełne oprogramowanie do badań: / Pediatrycznych / Małych narządów / Naczyniowych / Śródoperacyjnych / Brzusznych / Mięśniowo-szkieletowych / Ortopedycznych	TAK
	Głowice ultradźwiękowe	TAK
	Głowica Convex, szerokopasmowa wykonana w technologii Single Crystal	Tak / Podać model
	Zakres częstotliwości pracy	Min. 1 – 7 MHz
	Liczba elementów	Min. 190
	Kąt skanowania	Min. 90 st.
	Obrazowanie harmoniczne	TAK
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem	TAK
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów	TAK
	Głowica Liniowa naczyniowa szerokopasmowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej	TAK / Podać model
	Zakres częstotliwości pracy.	Min. 3 - 11 MHz
	Liczba elementów	Min. 1000
	Szerokość pola skanowania	40 – 45 mm
	Obrazowanie harmoniczne	TAK
	Głowica Liniowa do małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej	TAK, podać model
	Zakres częstotliwości pracy.	Min. 5 – 14 MHz
	Liczba elementów	Min. 1000
	Szerokość pola skanowania	Min. 55 mm
	Obrazowanie harmoniczne	TAK
	Obrazowanie trapezowe	TAK
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem	TAK
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów	TAK
	Inne
	Możliwość rozbudowy o moduł Dopplera Ciągłego (CWD) - zakres prędkości min. 20 m/sek dla zerowego kąta bramki	Tak
	Możliwość rozbudowy o tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba ) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm.	TAK/NIE	NIE – 0 pkt. / TAK – 10 pkt.
	Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. – podać nazwę własną	TAK/NIE	NIE – 0 pkt. / TAK – 10 pkt.
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondach: convex, linia, endocavity	TAK
	Możliwość rozbudowy o moduł elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z sond: convex, linia, endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc.	TAK
	Możliwość rozbudowy systemu o Elastografię akustyczna (typu Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z dowolną regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym - dostępne na sondach: convex, linia. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek.	TAK
	Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek	TAK
	Możliwość rozbudowy systemu o pomiar stłuszczenia wątroby	TAK
	Możliwość rozbudowy systemu o tryb obrazowania 3D/4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych): convex, endocavity	TAK
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wykorzystujące algorytmy do analizy guzów jajnika zgodne z IOTA ADNEX	TAK
	Możliwość rozbudowy o moduł analizy pomiarów biometrycznych płodu opartych o narzędzie statystyczne Z-score	TAK
	Inne
	Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer)	Min. 36 miesiące
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem)	TAK
	Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć)	TAK
	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć)	TAK
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (dotyczy dni roboczych)	Max. 48 godz.
	Przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta min. 1 przegląd w roku	TAK
	Przegląd aparatu w ostatnim miesiącu okresu gwarancji	TAK
	Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru	TAK
	Pełna integracja urządzenia z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS.	TAK