## P. 16 - TLE
ZP 15/24 |  |  | Załącznik nr 3 do SWZ
Pakiet 16 Sprzęt i akcesoria do usuwania elektrod
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru | Potwierdzenie Wykonawcy
1. | Mechaniczny zestaw do usuwania elektrod - Zestaw składa się z wewnętrznej koszulki polimerowej, zbrojonej, połączonej z uchwytem zdolnym do mechanicznego obracania całej długości koszulki w dwóch kierunkach prawo /lewo, oraz z zewnętrznej, teleskopowej koszulki polimerowej. Na dystalnym końcu koszulki wewnętrznej znajduje się końcówka ze stali nierdzewnej nieosłoniętej. Urządzenie kompatybilne z mandarynem blokującym uniwersalnym, długość robocza maximum 40,6 cm. Średnice koszulek wewnętrznych do wyboru: 9F, 11F ,13F - dotyczy pozycji nr 9 | TAK
2 | Mechaniczny zestaw do usuwania elektrod - zestaw dwóch koszulek preparujących tkanki, w którym wewnętrzna koszulka wyposażona jest w ostrze i uchwyt z ręcznym napędem. Długość zestawu 13,6cm. Średnice koszulek wewnętrznych w zakresie 9F - 11 F dotyczy pozycji nr 10 | TAK
3 | Mandryny lokujące uniwersalne czyli pasujące do wszystkich typów elektrod - dotyczy pozycji nr 1 | TAK
4 | Koszulki teleskopowe polipropylenowe o zakresie średnicy wewnętrznej conajmniej 7-13F - dotyczy pozycji nr 2 | TAK
5 | pętla do łapania elektrod o średnicy od 5 do 30mm umożliwiająca chwytanie pod każdym kątem, z cewnikiem prowadzącym 4, 5, lub 6F – dotyczy pozycji nr 5 | TAK
6 | Czas sterylizacji min.12 miesięcy (tak/nie) | TAK