Kraków, dnia 03.04.2023 r.

ZZP-271-10-7/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-7/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 23.03.2023 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie 1

Dotyczy Załącznika A1 do SWZ pkt 87 m

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie algorytmy, które umożliwiają wykonywanie zdjęć bez kratki np. klatki piersiowej w bardzo dobrej jakości? Nie wszyscy producenci używają sformułowania „wirtualna kratka”, za to rezultat jest porównywalny przy zastosowaniu różnych rozwiązań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązanie w postaci algorytmów umożliwiających wykonanie zdjęcia bez kratki przeciw rozproszeniowej i poprawiających jakość obrazów.

Pytanie 2

Dotyczy załącznika A1 do SWZ  pkt 87 r

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości pomiaru ROI obrazu fantomu za to z możliwością wykonania w ramach testów podstawowych alternatywnego testu powtarzalności ekspozycji dopuszczonego w RMZ z dnia 12 listopada 2015r zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej? Jest to test 2.1 na odchylenie kermy w powietrzu od wartości odniesienia, traktowany jako alternatywny do testu 2.2 w którym wymagany jest pomiar ROI.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Test można wykonać na dwa sposoby według rozporządzenia.

Pytanie 3

Dotyczy załącznika A1 do SWZ pkt 89

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości przenoszenia obrazów między projekcjami i między pacjentami? Ze względów bezpieczeństwa i spójności danych zmiany pomiędzy pacjentami powinny być wykonywane od strony systemu PACS.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat bez funkcjonalności opisanej w Załączniku A1 do SWZ w pkt 89.

Pytanie 4

Dotyczy załącznika A1 do SWZ pkt 95

Czy Zamawiający doprecyzuje co dokładnie ma zawierać zestaw do kontroli jakości? Czy mają to być fantomy do wykonywania testów podstawowych cyfrowego kostno-płucnego aparatu rtg? Czy miernik dawki ma zapewniać pomiary dawki (kermy w powietrzu) na oferowanym aparacie kostno-płucnym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika A1 do SWZ w zakresie pkt 95.

Pytanie 5

Dotyczy załącznika A2 do SWZ pkt 6 „Detektor automatycznie ładowany w statywie płucnym”

Czy Zamawiający dopuszcza w statywie płucnym detektor na stałe podpięty do zasilania? Taki detektor jest zawsze gotowy do pracy przy załączonym aparacie, ponieważ nie posiada baterii/akumulatorów, które trzeba by doładowywać.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszczę powyższe rozwiązanie.

Pytanie 6

Dotyczy SWZ i załącznika nr 1 do SWZ Formularza ofertowego, parametry punktowane

„Możliwość automatycznego wykonywania zdjęć kości długich przy statywie płucnym”.

Czy Zamawiający jako automatyczne wykonywanie zdjęć kości długich przy statywie płucnych rozumie automatyczny obrót lampy z towarzyszącym mu silnikowym ruchem statywu z detektorem w pionie (aparat bez konieczności ręcznego ustawiania wysokości statywu pomiędzy kolejnymi zdjęciami cząstkowymi) z automatycznym złożeniem zdjęć cząstkowych w całość na stacji technika? Obecny zapis może być różnie interpretowany.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania automatycznego wykonywania zdjęć kości długich.

Pytanie 7

Dotyczy SWZ i załącznika nr 1 do SWZ Formularza ofertowego, parametry punktowane

„Modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji (bez konieczności zmiany programu anatomicznego): min. kV, mAs oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg” oraz „Zintegrowana w kolimatorze kamera do podglądu pacjenta (do kontrolowania jego stanu i ułożenia), obraz wyświetlany na stacji technika”.

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić ilość przyznawanych punktów za te dwie funkcjonalności w taki sposób by za „Modyfikację pojedynczych parametrów …” było przyznawane 0,5 pkt, a za „Zintegrowaną w kolimatorze kamerę …” 4,5 pkt? Większość rozwiązań na rynku oferuje dotykową zmianę parametrów na kołpaku lampy, natomiast kamera nie jest częstym rozwiązaniem, a oferuje możliwość podglądu pacjenta (czy się nie przesunął, czy nie zmienił położenia itp.) na stacji technika.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 8

Dotyczy Załącznika A1 do SWZ pkt. 95

Proszę o wyjaśnienie, czy zgodnie z wymaganiem opisanym w pkt. 95 tabeli technicznej, Zamawiający wymaga tylko zestawu do kontroli jakości obejmującego fantomy, czy również oprogramowania w tym zakresie? Proszę o potwierdzenie, że w pkt. 95 Zamawiający wymaga zestawu do kontroli jakości obejmującego miernik dawki przeznaczony tylko do radiografii do oferowanego aparatu RTG.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga oprogramowania w powyższym zakresie. Zamawiający potwierdza, że zestaw fantomów oraz miernik dawki przeznaczony będzie tylko do oferowanego aparatu RTG.

Pytanie 9

Dotyczy załącznika A1 do SWZ pkt. 96

Proszę o doprecyzowanie, czego dokładnie Zamawiający wymaga, zgodnie z wymaganiem opisanym w pkt. 96 tabeli technicznej - zestaw do ochrony indywidualnej pacjentów dla dorosłych i dzieci (gonady, soczewki, rękawice itp.)? Czy poza wskazanymi pozycjami: gonady, soczewki, rękawice, Zamawiający wymaga jeszcze innych środków ochrony? Czy w przypadku soczewek, Zamawiający ma na myśli osłony na oczy dla pacjentów?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że ma na myśli osłonę na oczy pacjentów w postaci okularów ochronnych. Pozostałe zgodnie z zapisami Załącznika A1 do SWZ pkt 96.

Pytanie 10

Dotyczy załącznika A1 do SWZ pkt. 97

Proszę o wyjaśnienie, czy zgodnie z wymaganiem opisanym w pkt. 97 - Komputer biurowy: procesor min czterordzeniowy,32gb pamięci RAM, min 1TB dysk SSD  wraz z oprogramowaniem (system operacyjny oraz pakiet biurowy), klawiatura i myszka oraz  monitor 27" do opracowywania zdjęć odrzuconych itp. przez inspektora ochrony radiologicznej, Zamawiający wymaga również przeglądarki DICOM zainstalowanej na komputerze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zainstalowanej przeglądarki DICOM.

Pytanie 11

Dotyczy załącznika A1 do SWZ pkt. 103

Czy Zamawiający dopuści monitory diagnostyczne o maksymalnej jasności 900 cd/m2? Opisany przez Zmawiającego parametr dotyczy maksymalnej jasności. Monitory diagnostyczne do RTG są kalibrowane w zakresie 400 -500 cd/m2, ze względu na wymogi prawne. Producenci monitorów rekomendują taką wartość do pracy. Monitory nie pracują z wartością maksymalną jasności. Dodatkowo tak wysoka jasność byłaby niekomfortowa dla użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza monitory diagnostyczne o maksymalnej jasności 900cd/m2

Pytanie 12

Dotyczy załącznika A1 do SWZ pkt. 117

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z wymaganiem opisanym w pkt. 117 tabeli technicznej, aparat RTG i stacja opisowa lekarska mają zostać zintegrowane z systemem Synapse PACS.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza - aparat RTG i stacja opisowa lekarska mają zostać zintegrowane z systemem PACS obecnie działa u Zamawiającego system Synapse firmy FujiFilm.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści zrealizowanie wymagań dotyczących pakietu do opisywania badań RTG przez użycie na stacji opisowej przeglądarki obrazów, w którą wyposażony jest system Synapse PACS? Przeglądarka Synapse PACS spełnia wymogi funkcjonalne opisane w pkt. 106 i 107, natomiast nie wymaga prefetchingu, ponieważ wszystkie badania są dostępne z poziomu archiwum PACS. Taki sposób pracy ułatwia zarządzanie infrastrukturą, ponieważ pozwala na uniknięcie dostarczenia kolejnego niezależnego systemu informatycznego. Nie wymaga też integracji dwóch oprogramowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zaktualizowania oprogramowania do przeglądarki wraz z serwerem do najnowszej dostępnej u producenta wersji.

Pytanie 14

Dotyczy załącznika A1 do SWZ pkt. 118

Proszę o informację, czy zgodnie z wymaganiem opisanym w pkt. 118 Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat, wymóg ten dotyczy również stacji opisowej lekarskiej, komputera biurowego oraz wsparcia serwisowego do dostarczonych licencji lub wskazanie innych pozycji, których dotyczy to wymaganie. Jeśli wymaganie dotyczy również sprzętu IT proszę o zmianę wymagania na serwis pogwarancyjny przez okres 5 lat.

Odpowiedź:

Serwis pogwarancyjny minimum 10 lat dotyczy aparatu RTG. Wymóg ten nie dotyczy sprzętu IT, Zamawiający dla sprzętu IT wymagać będzie 5 letniego serwisu pogwarancyjnego.

Pytanie 15

Dotyczy załącznika A1 do SWZ pkt. 119

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z wymaganiem opisanym w pkt. 119 tabeli technicznej - Upgrade software PACS funkcjonującego u Zamawiającego do najnowszej wersji wraz z pełną funkcjonalnością, dotyczy to systemu Synapse PACS.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 16

Dotyczy załącznika A1 do SWZ pkt. 120

Proszę o wyjaśnienie, zgodnie z wymaganiem opisanym w pkt. 120 tabeli technicznej, jakie systemy HIS/RIS posiada Zamawiający oraz czy, w przypadku systemu PACS, zamawiający ma na myśli Synapse PACS?

Odpowiedź:

System HIS to Eskulap firmy Nexus Polska

System RIS to Synapse

System PACS to Synapse

Pytanie 17

Dotyczy załącznika A1 do SWZ pkt. 128

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na: „Jednorazowe przeszkolenie na początku użytkowania aparatu RTG, pracowników Zamawiającego w zakresie wykonywania testów eksploatacyjnych (w  zakresie szkolenia wykonanie testów eksploatacyjnych razem z pracownikami Zamawiającego)”?

Kilkurazowe szkolenie, to dodatkowe koszty, które niepotrzebnie będą podnosiły wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika A1 do SWZ w zakresie pkt 128.

Pytanie 18

Dotyczy Zapisów SWZ – sekcja VIII p. 2 przedmiotowe środki dowodowe

Czy w związku z tym, że elementy składowe oferowanego aparatu RTG, tj. lampa RTG i generator, sterujące aparatem, objęte są tą samą deklaracją zgodności i nie są na niej wyodrębnione czy Zamawiający zaakceptuje oświadczenie Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego aparatu RTG na potwierdzenie p. 2.b) tj. wyprodukowania ww. elementów przez tego samego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany wymagań w zakresie przedmiotowych środków dowodowych w następujący sposób:

W Sekcji IV SWZ – Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych Zamawiający wymaga:

„1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanej dostawy z wymaganymi przez Zamawiającego cechami, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w następującej postaci:

1.1. Oświadczenie Wykonawcy – na wzorze stanowiącym załącznik nr 2.7 do SWZ, w przedmiocie spełniania wymagań dotyczących oferowanego aparatu RTG wraz z wyposażeniem, tj. bezwzględnie wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściwości funkcjonalnych aparatu RTG wraz z wyposażeniem - określonych w załączniku A1 do SWZ i w złączniku A2 do SWZ, w tym zaoferowanych przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami załącznika A2 do SWZ;

1.2. Formularz asortymentowy – na wzorze stanowiącym załącznik A2 do SWZ, w przedmiocie spełniania wymagań dotyczących oferowanego aparatu RTG wraz z wyposażeniem, tj. bezwzględnie wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściwości funkcjonalnych aparatu RTG, co do których Wykonawca określa parametry oferowanego przedmiotu zamówienia uzupełniając obligatoryjnie wszystkie wiersze kolumny 4;

1.3. Certyfikat lub deklaracja zgodności CE dla oferowanego aparatu RTG, potwierdzający, że:

a) oferowany aparat RTG jest wyrobem medycznym, oraz

b) cały aparat RTG objęty jest jednym certyfikatem CE.”

W Sekcji VIII SWZ – Wykaz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych składanych przez Wykonawcę w:

2. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w następującej postaci: Oświadczenie Wykonawcy – na wzorze stanowiącym załącznik nr 2.7 do SWZ, w przedmiocie spełniania wymagań dotyczących oferowanego aparatu RTG wraz z wyposażeniem, tj. bezwzględnie wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściwości funkcjonalnych aparatu RTG - określonych w załączniku A1 do SWZ i w złączniku A2 do SWZ, w tym zaoferowanych przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami załącznika A2 do SWZ; oraz Formularz asortymentowy – na wzorze stanowiącym załącznik nr A2 do SWZ, w przedmiocie spełniania wymagań dotyczących oferowanego aparatu RTG wraz z wyposażeniem, tj. bezwzględnie wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściwości funkcjonalnych aparatu RTG, co do których Wykonawca określa parametry oferowanego przedmiotu zamówienia uzupełniając obligatoryjnie wszystkie wiersze kolumny 4; oraz Certyfikat lub deklaracja zgodności CE dla oferowanego aparatu RTG, potwierdzający, że: a) oferowany aparat RTG jest wyrobem medycznym, oraz b) cały aparat RTG objęty jest jednym certyfikatem CE.

Pytanie 19

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy §6 ust. 4

Nie możemy akceptować nieznanych kosztów oraz nieznanego ryzyka, proszę o usunięcie ww. ustępu. Wykonawca nie może zobowiązać się w tym zakresie, skoro zamawiający nie może określić kosztów i ryzyka, tym bardziej że interesy Zamawiającego chronią zastrzeżone kary umowne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 20

Dotyczy załącznika A1 do SWZ pkt. 115

Prosimy o zmianę:

"Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia od daty sprzedaży przez min. 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją."

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika A1 do SWZ w zakresie pkt 115. Wymóg ten nie dotyczy sprzętu IT, Zamawiający dla sprzętu IT wymagać będzie 5 letniego serwisu pogwarancyjnego.

Pytanie 21

Dotyczy załącznika 4 do SWZ – wzoru umowy § 3 p 1 a)

Ze względu na zakres prac opisanych przez Zamawiającego w załączniku B do SWZ, w szczególności wymaganie przygotowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienia projektów z Zamawiającym, wykonanie prac budowlanych, wykonanie prac instalacji branżowych, zamówienie i instalacje centrali wentylacyjnej, przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz pozostałe, wnioskujemy o wydłużenie realizacji przedmiotu umowy do 120 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 22

Dotyczy załącznika 4 do SWZ – wzoru umowy § 3 p 1 b)

Prosimy o potwierdzenie, ze najpóźniej do terminu określonego w paragrafie 1 p 1 a), Zamawiający dostarczy Wykonawcy komplet dokumentów dotyczących organizacji pracy pracowni oraz wymagana dokumentację dotyczącą osób zatrudnionych do obsługi RTG. Prosimy o wyznaczenie Inspektora Ochrony Radiologicznej i podanie Zamawiającemu kontaktu do Inspektora.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w terminie określonym w § 3 ust. 1 lit. a) Umowy (załączniku nr 4 do SWZ) Zamawiający przekaże stosowne dokumenty dotyczące organizacji pracy pracowni RTG i dokumentację osób zatrudnionych do obsługi RTG.

Inspektorem Ochrony Radiologicznej jest Pan Marek Górszczyk tel. 012 65 24 213

Pytanie 23

Dotyczy załącznika 4 do SWZ – wzoru umowy § 8 UST. 9

W związku z wymaganym przez Zamawiającego krótkim czasem realizacji przedmiotu umowy prosimy o potwierdzenie, że dostarczona dokumentacja projektowa zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający zatwierdzi lub wniesie uwagi do Dokumentacji projektowej, o których mowa w § 8 ust. 9 umowy w ciągu 2 dni roboczych od daty przedłożenia tych dokumentów do zatwierdzenia. W razie wniesienia uwag przez Zamawiającego do Dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany nanieść poprawki do Dokumentacji projektowej w terminie do 2 dni roboczych, a Zamawiający zaakceptuje zmiany w terminie do 2 dni roboczych. Zmiana Dokumentacji projektowej nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

Pytanie 24

Dotyczy załącznika 4 do SWZ – wzoru umowy § 9 ust. 5

Prosimy o rezygnację z wymogu prowadzenia dokumentacji budowy, jeżeli zakres prowadzonych prac nie będzie wymagał uzyskania zezwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku gdy zakres prowadzonych prac nie będzie wymagał uzyskania decyzji pozwolenia na budowę Wykonawca nie będzie zobowiązany do prowadzenia Dziennika budowy.

Pytanie 25

Dotyczy załącznika 4 do SWZ – wzoru umowy § 9 ust. 12

Prosimy o wykreślenie punktów od 12 do 23 z paragrafu 9 umowy, w przypadku gdy prowadzone prace nie będą wymagały uzyskania zezwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 26

Ad zał B do SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w dniu podpisania umowy protokolarnie przekaże Wykonawcy pomieszczenia wskazane w postępowaniu do remontu. W przypadku zwłoki z wydaniem pomieszczeń termin realizacji zadania zostanie wydłużony o ten czas zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że protokolarne przekazanie/przejęcie terenu budowy nastąpi bez zbędnej zwłoki - w uzgodnieniu terminu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą.

Pytanie 27

Ad zał B do SWZ

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada jakieś zalecenia Straży Pożarnej lub program dostosowawczy p.poż. obejmujący swymi zaleceniami pomieszczenia objęte przebudową/adaptacją.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada żadnych decyzji wydanych przez KM PSP w Krakowie, w związku z dostosowaniem pomieszczeń objętych adaptacją do aktualnie obowiązujących wymogów i przepisów przeciwpożarowych.

Pytanie 28

Ad zał B do SWZ

Dla nowego projektu osłon stałych prosimy o potwierdzenie, że będą obowiązywać założenia przyjęte w Projekcie Osłon Stałych dla obecnej pracowni aparatu RTG z aparatem RTG.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami załącznika B do SWZ – „Projekt osłon stałych zostanie opracowany przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym uzyskanie wszystkich uzgodnień i pozwoleń w zakresie ochrony radiologicznej, wymaganych przy dopuszczeniu nowego aparatu RTG i pracowni do stosowania w procedurach medycznych.

W przypadku gdy istniejące w Pracowni RTG osłony stale nie będą spełniać wymagań projektowych Wykonawca wykona osłony stałe zgodnie z projektem”.

Pytanie 29

Ad zał B do SWZ

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie ile dni w tygodniu będzie pracować aparat, ile badań dziennie będzie realizowanych oraz jakie używane będą wartości napięcia, natężenia prądu oraz czasu ekspozycji.

Odpowiedź:

Pracownia RTG pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 15.05. Obecnie wykonuje od 100 do 150 badań w skali miesiąca. Szacuje się, że ilość badań może wzrosnąć o ok. 30%.

Zakres badań obejmuje aktualnie radiografię czaszki, klatki piersiowej, kręgosłupa, miednicy, stawów oraz kończyn u dorosłych oraz dzieci starszych na parametrach pracy (kV, mA, ms) określonych w Procedurach Wzorcowych dla poszczególnych rodzajów badań.

Pytanie 30

Ad zał B do SWZ

Zamawiający wymaga demontażu i utylizacji obecnie używanego aparatu RTG. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże protokolarnie stary aparat celem utylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże protokolarnie obecnie używany aparat RTG celem utylizacji.

Pytanie 31

Ad zał B do SWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dysponuje zapasem mocy elektrycznej na poziomie 60 kW.

Odpowiedź:

Przy aktualnie pracującym (używanym) aparacie RTG Zamawiający nie posiada dodatkowej mocy elektrycznej na poziomie 60 kW. Po demontażu używanego aktualnie aparatu RTG Zamawiający będzie posiadał moc elektryczną na poziomie minimum 60 kW.

Pytanie 32

Ad zał B do SWZ

Prosimy o informacje czy nowy RTG będzie mógł być zasilony z pola z którego jest zasilany obecny RTG?

Odpowiedź:

Tak, nowy aparat RTG będzie mógł być zasilony z pola, z którego jest zasilony obecny aparat RTG.

Pytanie 33

Ad zał B do SWZ

Prosimy o informację gdzie znajduje się rozdzielnia główna RG z której to będzie lub jest zasilany RTG?

Odpowiedź:

Obecnie używany aparat RTG zasilany jest ze złącza kablowego na budynku 102. Po demontażu używanego aparatu RTG istniejący kabel może zasilić nowy aparat RTG pod warunkiem, że nie będzie przekroczonej mocy 60 kW. Należy jednak wykonać stosowną dokumentację i obliczenia przed podłączeniem nowego aparatu RTG.

Pytanie 34

Ad zał B do SWZ

Prosimy o wskazanie przebiegu trasy kablowej dla linii zasilającej RTG  i określenie jej szacunkowej długości.

Odpowiedź:

Kabel zasilający aparat RTG przebiega przez budynek 102 (w kanale przełazowym) do złącza na budynku 102. Szacunkowa długość to 80-90m.

Pytanie 35

Ad zał B do SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących osłon RTG (w tym stolarki radiologicznej, okna RTG) w przypadku braku konieczności ich modyfikacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami załącznika B do SWZ – „Projekt osłon stałych zostanie opracowany przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym uzyskanie wszystkich uzgodnień i pozwoleń w zakresie ochrony radiologicznej, wymaganych przy dopuszczeniu nowego aparatu RTG i pracowni do stosowania w procedurach medycznych.

W przypadku gdy istniejące w Pracowni RTG osłony stale nie będą spełniać wymagań projektowych Wykonawca wykona osłony stałe zgodnie z projektem”.

Pytanie 36

Ad zał B do SWZ

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy montażu kontroli dostępu w pomieszczeniach objętych przebudową/adaptacją?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy montażu kontroli dostępu

Pytanie 37

Ad zał B do SWZ

Prosimy o informację w jakim zakresie Zamawiający oczekuje modernizacji obecnej instalacji wentylacji mechanicznej?

Odpowiedź:

Instalacja wentylacyjna ma zapewniać komfort użytkowania spełniając jednocześnie warunki objęte stosownymi przepisami. Zamawiający dopuszcza montaż centralki z rekuperacją, rozprowadzenie przewodów w przestrzeni stropu podwieszanego montaż anemostatów, itp.

Obecnie funkcjonuje bardzo prosty system wentylacyjny wyprowadzający zużyte powietrze kominami na zewnątrz za pomocą miejscowych elektrycznych wentylatorów sufitowych uruchamianych jednocześnie z oświetleniem. Świeże powietrze dostarczane jest do sali diagnostycznej mieszczącej aparat RTG.

Pytanie 38

Ad zał B do SWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że prace przy instalacji gazów medycznych nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

Odpowiedź:

Instalacja gazów medycznych nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy.

Pytanie 39

Ad zał B do SWZ

Prosimy Zamawiającego o wskazanie jaki dokument będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że fakturowanie będzie się odbywało na zasadach określonych w § 4 w związku z § 5 umowy.

Pytanie 40

Dotyczy Załącznika nr 1.1. do SWZ Formularz cenowy

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy w danej pozycji formularza cenowego mają zastosowanie różne stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość dodania wierszy, w których podane zostaną kwoty netto i brutto wraz ze zróżnicowanymi stawkami podatku VAT określonymi zgodnie z przepisami prawa, prawem podatkowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje następującej zmiany:

| Lp. | Rodzaj przedmiotu zamówienia | Jed. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (kol 5 x kol 6) | Wartość netto (kol 4 x kol 5) | Wartość brutto (kol 4 x kol 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dostawa aparatu RTG i innego wyposażenia medycznego | kpl | 1 |  | 8% |  |  |  |
| 2. | Montaż i instalacja aparatu RTG wraz z wyposażeniem medycznym oraz dostawa i instalacja wyposażenia niemedycznego | kpl | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 3. | Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania zespołu pomieszczeń na potrzeby Pracowni RTG | kpl | 1 |  | 23% |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |

Mając na uwadze powyższe zmianie ulega Załącznik nr 1.1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pytanie 41

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy §4 ust. 5

Prosimy o zmianę:

„Termin zapłaty uznaje się za spełniony z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.”

Uzasadnienie: Dług pieniężny, zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego, jest długiem oddawczym, a zatem świadczenie uznaje się za spełnione z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Pytanie 42

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy §6 ust.5

Prosimy o dodanie „Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym sprzęcie.” -wynika to z treści art. 578 Kodeksu Cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 42

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy §7 ust. 1

Prosimy o dodanie „z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia  ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”.

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Załącznik: 
- Załącznik do SWZ – Formularz cenowy – zmiana dnia  03.04.2023 r.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)