Pyrzyce, dnia 24.03.2021 r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 3/2021 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet nr 3, pozycja 1
Czy Zamawiający odstąpi od parametru „potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikliwości dla podtlenku azotu”?
Odpowiedź – Zgodnie z zapisami SWZ.
Pakiet nr 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną posiadającą na opakowaniu nazwę producenta i informację o rodzaju mankietu?

Odpowiedź- Zamawiający podtrzymuje wymóg informacji o rodzaju mankietu na balkoniku, dopuszcza nazwę producenta na opakowaniu.

Pakiet nr 3, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści łącznik „martwą przestrzeń” rozciągliwy do 15 cm?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet nr 3, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści podkładkę pod rurkę tracheostomijną w rozmiarze 9 x 10 cm?
Odpowiedź – TAK.
Pakiet nr 4, pozycja 3
Jaką ilość filtrów z wymiennikiem ciepła i wilgoci Zamawiający oczekuję?

Pakiet nr 4, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:
- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak
Odpowiedź- Filtry z pozycji 3 zostały opisane w pozycji 4.
Pakiet nr 4, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:
- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak
Odpowiedź-Nie dopuszcza.
Pakiet nr 4, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:
- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak
- Zdjęcie poglądowe:

Odpowiedź- Nie dopuszcza.

Pakiet nr 4, pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści plastikową kaczkę na mocz z pokrywką o pojemności 1200 ml?
Odpowiedź- Nie dopuszcza.
Pakiet nr 4, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o parametrach:
- długość ramion 180 cm
- ramię dodatkowe 100 cm
- karbowane obustronnie, rozciągliwe rury
- bezlateksowy worek o pojemności 2 litrów
- wyposażony w kolanko z portem
- wyposażony w łącznik Y z dwoma portami
- opakowanie: folia
- mikrobiologicznie czysty
Odpowiedź-Nie dopuszcza.
Pakiet nr 4, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o parametrach:
- długość ramion 180 cm
- ramię dodatkowe 100 cm
- karbowane obustronnie, rozciągliwe rury
- bezlateksowy worek o pojemności 2 litrów
- wyposażony w kolanko z portem
- wyposażony w łącznik Y z dwoma portami
- opakowanie: folia
mikrobiologicznie czysty

Odpowiedź- Nie dopuszcza.