Załącznik nr 2a do SWZ

Wykaz wymaganych parametrów technicznych (OPZ)

| Zadanie nr 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Model /typ/ nazwa |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |
| 3 | Producent |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| - L.p. | - Parametry techniczne | - Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw videobronchoskopowy – 1 szt. |  |  |  |
| VIDEOBRONCHOSKOP 1 szt. |  |  |  |
|  | Videobronchoskop kompatybilny z procesorem wizyjnym wysokiej rozdzielczości opisanym poniżej | TAK |  |
|  | Bezpieczne i bezpośrednie podłączenie z videoprocesorem będącym na wyposażeniu szpitala: EPK-i5000, EPK-100p | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm | TAK |  |
|  | Szerokość wziernika – max 6,4 mm | TAK |  |
|  | Szerokość końca dystalnego – max 6,1 mm | TAK |  |
|  | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV | TAK |  |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym videoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji – min. 120 st. funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu | TAK |  |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | TAK |  |
|  | Zawór testera szczelności w konektorze | TAK |  |
|  | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | TAK |  |
|  | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | TAK |  |
|  | System głębi ostrości min 3-100mm | TAK |  |
|  | Długość robocza 600mm | TAK |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | TAK |  |
|  | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |
|  | Obrotowy konektor w zakresie min 180 stopni redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
|  | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | TAK |  |
|  | Złącze sprzężenia zwrotego umieszczone na konektorze | TAK |  |
|  | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Konektor do endoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym oraz nazwą producenta | TAK |  |
|  | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 3 zakresów widma | TAK |  |
|  | Długość całkowita max. 875 mm | TAK |  |
|  | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji plazmowej typu Sterrad NX | TAK |  |
|  | Aparat dostosowany do funkcji BAL | TAK |  |
|  | Jednorazowy odłączany zawór ssący | TAK |  |
|  | Końcówka dystalna wyposażona w min 2 światłowody | TAK |  |
| Videoprocesor obrazu HDTV wraz ze zintegrowanym źródłem światła, wózkiem, monitorem |  |  |  |
|  | Videoprocesor w pełni kompatybilny oraz współpracujący z oferowanym videobronchoskopem | TAK |  |
|  | Bezpieczne i bezpośrednie podłączenie z endoskopami będącym na wyposażeniu szpitala: ED-3490TK, EG-2990K, EC-3890FK2 | TAK |  |
|  | Rozdzielczość sygnału wideo min 1920x1080 | TAK |  |
|  | Wyjścia typu: Min: - 1 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego oraz archiwizacji HD) - 1x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji SD - 1x Video standard BNC - 2 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min jeden umieszczony na panelu przednim) 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD | TAK |  |
|  | Wyjścia sygnału wideo: RGB, DVI, Y/C , BNC, Synchroniczne oraz komunikacyjne RJ45, RS-232C | TAK |  |
|  | Minimalne informacje (dane badania) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora: - data badania - czas badania - stoper - imię i nazwisko pacjenta - ID pacjenta - wiek pacjenta - płeć pacjenta - komentarz użytkownik (lekarza) - nazwa użytkownika (lekarza) - Imię i nazwisko pacjenta - nazwa placówki (szpitala) - licznik sekwencji filmowych dla badania - komunikaty systemu (błędy, akcję, archiwizacja) - informacja i miejscu podłączenia pamięci USB (przód/tył procesora) - informacja o konfliktach adresu IP procesora przypadku sieci szpitalnej - informacja o ilości obrazów (szt.) możliwych do zapisania na podłączonej pamięci USB | TAK |  |
|  | Funkcja ZOOM min 2x | TAK |  |
|  | Menu ustawień procesora w języku polskim | TAK |  |
|  | Redukcja szumów w min 3 stopniach | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania niezależnie 2 obrazów na ekranie głównym (ruchomy + stop klatka) | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zasłonięcia ekranu głównego badania | TAK |  |
|  | Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT z możliwością zaprogramowania na dowolny przycisk endoskopu | TAK |  |
|  | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na min 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min 1 klawisz sterujący na panelu przednim procesora | TAK |  |
|  | Pompa insuflacyjna z pięciostopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) | TAK |  |
|  | Wyposażony w butelkę wodną o pojemności min 250 ml. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy nowoczesnym oświetleniem typu LED min. 3W | TAK |  |
|  | Funkcja Freeze Scan - wybór wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem funkcji stopklatki z możliwością wybrania długość czasu przewijania. | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu konfiguracji procesora na pamięci USB | TAK |  |
|  | Możliwość wczytania konfiguracji na pamięci USB | TAK |  |
|  | Gniazdo USB umieszczone na panelu przednim procesora | TAK |  |
|  | Rejestracja zdjęć na pamięci USB z przodu lub z tyłu procesora w formacie bezstratnym BMP i skompresowanym JPG (do wyboru) | TAK |  |
|  | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | TAK |  |
|  | Podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min 180 stopni redukujące ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
|  | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | TAK |  |
|  | Funkcja ekspozycji maksymalnej światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki brzuszne | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na min 1 klawisz dostępu z panelu przedniego | TAK |  |
|  | Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora ze złączem typu PS2 | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia min 2 przycisków nożnych do sterowania funkcjami procesora | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania bezprzewodowego przesyłaniem zdjęć i filmów do systemu archiwizacji | TAK |  |
|  | Panel sterujący wyposażony w funkcję umożliwiającą usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła | TAK |  |
|  | Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy 150W | TAK |  |
|  | Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – min 3 diody | TAK |  |
|  | Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) | TAK |  |
| Wózek medyczny endoskopowy |  |  |  |
|  | Podstawa jezdna | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia zestawu do videoendoskopii | TAK |  |
|  | Teleskopowy wieszak na endoskop | TAK |  |
|  | Wieszak na min 1 endoskop z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka | TAK |  |
|  | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | TAK |  |
| Monitor medyczny endoskopowy |  |  |  |
|  | Rozmiar matrycy min. 27 cale | TAK |  |
|  | Kąt widzenia 178 stopni | TAK |  |
|  | Jasność min. 300 cd/m2 | TAK |  |
|  | Kontrast min. 800:1 | TAK |  |
|  | Rozdzielczość/format: 1920 x 1080 / 16:9 | TAK |  |
|  | Wyjścia video min. DVI-D | TAK |  |
|  | Waga maks. 10kg | TAK |  |

| Zadanie nr 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Model /typ/ nazwa |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |
| 3 | Producent |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| L.p. | Parametry Techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Shaver artroskopowy wyposażony w silnik bezszczotkowy; posiadający trzy przyciski sterujące na uchwycie, z możliwością ich zaprogramowania; zatrzaskowe mocowanie ostrzy; regulacja ssania 0 - 100%; wodoodporny, z zabezpieczeniem wtyku elektrycznego dołączonym zamknięciem; napęd bezobsługowy nie wymagający smarowania; kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego konsolą Shavera/Waporyzatowa CrossFire firmy Stryker | TAK |  |
| 2. | Kaseta sterylizacyjna na shaver artroskopowy kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego shaverem Formula firmy Stryker | TAK |  |
| 3. | Kaniula artroskopowa, średnica 5,8mm, wyposażona w 2 zawory obrotowe | TAK |  |
| 4. | Obturator ołówkowy do kaniuli 5,8mm | TAK |  |
| 5. | Pojemnik do sterylizacji optyk artroskopowych z tworzywa sztucznego na dwie optyki | TAK |  |
| 6. | Światłowód w przeźroczystej obudowie 5mm, długość 3 m | TAK |  |
| 7. | Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm, średnica 4mm, kąt 30 stopni, szkło szafirowe na czole optyki, długość robocza 140mm | TAK |  |

| Zadanie nr 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Model /typ/ nazwa |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |
| 3 | Producent |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| L.p. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2023 | TAK |  |
|  | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg IBW | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 hPa | TAK |  |
|  | Respirator transportowy. Waga respiratora max 6,5 kg | TAK |  |
|  | Respirator przeznaczony do transportu wewnątrz szpitalnego, w karetce, w transporcie lotniczym. | TAK |  |
|  | Stopień ochrony IP 24 | TAK |  |
|  | Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% , gniazdo 12 -24 VDC | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 300 minut | TAK |  |
|  | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK |  |
|  | Monitor z kolorowym ekranem, dotykowym min 8” | TAK |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | S(CMV)+ | TAK |  |
|  | PCV+ | TAK |  |
|  | Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem | TAK |  |
|  | SIMV+ | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu Bilevel, DuoPAP | TAK |  |
|  | APRV | TAK |  |
|  | Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Mead’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo od 3 kg. | TAK |  |
|  | NIV/NIV-ST | TAK |  |
|  | CPR | TAK |  |
| Parametry nastawialne |  |  |  |
|  | Częstość oddechów 1-80 odd/min | TAK |  |
|  | Objętość wdechowa 20 - 2000 ml | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP 0-35 cmH2O | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu 21-100% | TAK |  |
|  | Stosunek I:E 1:9 do 4:1 | TAK |  |
|  | Czas wdechu 0.1 do 12,0 sek | TAK |  |
|  | Wyzwalanie przepływem 1 do 20 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu 5 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Czas narastania ciśnienia 0 – 2000 ms | TAK |  |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego | TAK |  |
|  | Przepływ szczytowy >210 l/min | TAK |  |
| Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy | TAK |  |
|  | Szczytowy przepływ wydechowy | TAK |  |
|  | Całkowita objętość wydechowa | TAK |  |
|  | Całkowita objętość wdechowa | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | % objętość przecieku | TAK |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddechów | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Procentowa ilość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Czas wdechu i wydechu | TAK |  |
|  | Podatność statyczna płuc | TAK |  |
|  | Index dyszenia RSB | TAK |  |
|  | PO.1 | TAK |  |
|  | Wysiłek oddechowy pacjenta PTP | TAK |  |
|  | Stała czasowa wydechu | TAK |  |
|  | Koncentracja O2 (FiO2) | TAK |  |
|  | Stała czasowa wydechowa RCexp | TAK |  |
|  | Wdechowy opór przepływu Rinsp. | TAK |  |
|  | AutoPEEP | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. trzy krzywe obrazowane jednocześnie | TAK |  |
|  | Pamięć do 1000 zdarzeń | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  |
|  | Wizualizacja pracy płuc pacjenta w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym poprzez czujnik proksymalny | TAK |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | Niskiej / wysokiej objętości minutowej | TAK |  |
|  | Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Niskiej / wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Niskiej / wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
|  | Czasu bezdechu | TAK |  |
|  | Poziomu koncentracji tlenu | TAK |  |
|  | Rozłączenia układu pacjenta | TAK |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  |
|  | Sensora przepływu | TAK |  |
|  | Brak zasilania elektrycznego | TAK |  |
|  | Niski poziom naładowania baterii | TAK |  |
|  | Brak zasilania w tlen | TAK |  |
|  | Poziom głośności alarmów – ustawialny | TAK |  |
| Inne funkcje i wyposażenie |  |  |  |
|  | Pomiar CO2 ze strumienia (10 adapterów do czujnika) | TAK |  |
|  | Pomiar SpO2 – czujnik wielorazowy typu klips | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o terapię wysokimi przepływami tlenu | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wentylację w pełni automatyczną w zamkniętej pętli oddechowej opartą na odczytach z czujników CO2 i SpO2, IBW, mechanice płuc pacjenta, aktywności. | TAK |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta | TAK |  |
|  | Integralna funkcja nebulizacji synchronicznej | TAK |  |
|  | Złącze USB | TAK |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | TAK |  |
|  | Test aparatu samoczynny i na żądanie | TAK |  |
|  | Układ jednorazowy z czujnikiem przepływu | TAK |  |
|  | Rękaw zabezpieczający układ pacjenta w transporcie | TAK |  |
|  | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

| Zadanie nr 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Model /typ/ nazwa |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |
| 3 | Producent |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| L.p. |  | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Aparat z pełną polską wersją językową – oprogramowanie, komunikaty wyświetlane na ekranie | Tak |  |
| 2 |  | Waga urządzenia z akumulatorem poniżej 7,0 kg | Tak |  |
| 3 |  | Wymiary: 310mm x 290mm x 215mm (szerokość x wysokość x głębokość) +/- 10mm razem z akumulatorem bez łyżek defibrylacyjnych i akcesoriów. | Tak |  |
| 4 |  | Urządzenie wyposażone w intuicyjne pokrętło do nawigacji, wybóru trybu pracy w zakresie: wyłączony, tryb AED, tryb manualny, stymulacja, monitorowanie (swobodne przełączanie pomiędzy trybami pracy urządzenia – bez konieczności jego wyłączania). Min. 12 przycisków funkcyjnych oraz min. 5 przycisków pomocniczych. | Tak |  |
| 5 |  | Wydzielony przycisk zmiany pacjenta (min. 3 grupy pacjentów, noworodek, dziecko, dorosły) | Tak |  |
| 6 |  | Wydzielony przycisk zmiany odprowadzenia EKG, amplitudy krzywej EKG, wydruku | Tak |  |
| 7 |  | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą (klasa minimum IP44 wg IEC529) | Tak |  |
| 8 |  | Automatyczny codzienny test prawidłowości funkcjonowania defibrylatora (nie wymagający od użytkownika włączania urządzenia), możliwość przeprowadzenia pełnego testu manualnego / możliwość wydruku raportu za pomocą wewnętrznej drukarki defibrylatora. | Tak |  |
| 9 |  | Zintegrowany uchwyt do wieszania na ramę łóżka z zabezpieczeniem przez przypadkowym złożeniem |  |  |
| Zasilanie |  |  |  |  |
| 10 |  | Zasilanie akumulatorowe - akumulator litowo-jonowy lub równoważny, czas pracy: min. 5 godz. ciągłego monitorowania EKG lub min. 200 defibrylacji z energią 200 J | Tak |  |
| 11 |  | Minimum dwa gniazda akumulatorów: możliwość wymiany akumulatora bez przerywania pracy urządzenia (na zasilaniu akumulatorowym oraz na zasilaniu sieciowym) | Tak |  |
| 12 |  | Zasilanie sieciowe – moduł zasilacza 230V 50 Hz z funkcją ładowania akumulatora | Tak |  |
| 13 |  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na monitorze lub panelu czołowym oraz na wewnętrznej części akumulatora | Tak |  |
| 14 |  | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności max. 5 godzin | Tak |  |
| Defibrylacja manualna |  |  |  |  |
| 15 |  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna AED | Tak |  |
| 16 |  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Zakres energii 1-360J z możliwością ograniczenia zakresu wyboru energii do 200J | Tak |  |
| 17 |  | Min. 23 dostępne poziomy energii defibrylacji | Tak |  |
| 18 |  | Defibrylacja synchroniczna – kardiowersja | Tak |  |
| 19 |  | Czas ładowania do energii 200J ≤ 6 sekund Czas ładowania do energii 360J ≤ 8 sekund | Tak |  |
| 20 |  | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane | Tak |  |
| 21 |  | Możliwość stosowania łyżek wewnętrznych (nie wymaga się oferowania łyżek na etapie postępowania) |  |  |
| Tryb AED |  |  |  |  |
| 22 |  | Automatyczna analiza rytmu serca po naklejeniu elektrod defibrylacyjnych | Tak |  |
| 23 |  | Uniwersalna para elektrod dla dzieci i dorosłych |  |  |
| 24 |  | Poziom energii wstrząsu od min. 150 do 360J | Tak |  |
| 25 |  | Praca w cyklu analiza/ defibrylacja / uciskanie klatki piersiowej – zgodnie z aktualnymi wytycznymi algorytmu BLS/AED | Tak |  |
| 26 |  | Komendy głosowe i komunikaty na ekranie prowadzące przez protokół RKO | Tak |  |
| 27 |  | Metronom częstości uciśnięć klatki piersiowej (sygnały akustyczne i wizualne wyświetlane na ekranie defibrylatora) | Tak |  |
| 28 |  | Możliwość programowania energii 1, 2 i 3 zarówno dla dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 29 |  | Moduł sygnału zwrotnego CPR (RKO): Wymiary min. 80mm średnicy czyjnika Klasa wyrobu medycznego min. IM Trwałość (uciski) min. 500 000 cykli Zakres pomiaru: - Częstotliwość 1-160 ucisków/min. - Głębokość 1-127 mm Dokładność pomiaru: - Częstotliwość +/- 3/min. (uśredniona) - Głębokość < 10% Elektroda samoprzylepna sygnału zwrotnego o wymiarach min. 100mm | Tak |  |
| Moduł EKG |  |  |  |  |
| 30 |  | Monitorowanie EKG z 3/5 odprowadzeń | Tak |  |
| 31 |  | Wybór dostępnych odprowadzeń: Kabel 3 żyłowy min. I, II lub III Kabel 5 żyłowy min. I, II, III, aVR, aVL, aVF, V | Tak |  |
| 32 |  | Wykrywanie przerwy odprowadzenia z sygnalizacją na ekranie | Tak |  |
| 33 |  | Zakres pomiaru częstości akcji serca HR min. 1-300 /min. | Tak |  |
| 34 |  | Rozdzielczość 1 u/min |  |  |
| 35 |  | Dokładność +/-1 u/min. lub +/- 1%, zależnie od tego która jest większa | Tak |  |
| 36 |  | Czas reakcji maksymalnie 10 sekund (dla wszystkich zakresów pomiarowych) |  |  |
| 37 |  | Wzmocnienie sygnału EKG min. AUTO, 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0, 4,0 cm/mV | Tak |  |
| 38 |  | Wykrywanie elektrostymulatora | Tak |  |
| 39 |  | Tłumienie sygnału współbieżnego 90 dB lub więcej | Tak |  |
| Moduł stymulatora |  |  |  |  |
| 40 |  | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” | Tak |  |
| 41 |  | Częstość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp/min | Tak |  |
| 42 |  | Szerokość impulsu stymulatora min. 40 msek. | Tak |  |
| 43 |  | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 0-140 mA | Tak |  |
| Pomiar oddechu |  |  |  |  |
| 44 |  | Podać technikę pomiaru | Tak / podać |  |
| 45 |  | Zakres min. od 2 do 120 oddechów/min, prędkość wyświetlania min. 25mm/s | Tak |  |
| 46 |  | Rozdzielczość 1 bpm | Tak |  |
| 47 |  | Impedancja podstawowa min. 500 do 2000 ohm | Tak |  |
| 48 |  | Możliwość wyłączenia fali odprowadzenia | Tak |  |
| 49 |  | Nadzór bezdechu: min. od 10 do 60 s. | Tak |  |
| Moduł pulsoksymetrii SpO2 |  |  |  |  |
| 50 |  | Pomiar SpO2 | Tak |  |
| 51 |  | Zakres pomiaru SpO2 min. 1-100% | Tak |  |
| 52 |  | Zakres pomiaru pulsu min. 30-300/min | Tak |  |
| 53 |  | Dokładność pomiaru pulsu 20 do 250/min +/-3 cyfry Dokładność saturacji SpO2 70 do 100% +/-2 cyfry, noworodki +/-3 cyfry | Tak |  |
| 54 |  | Zakres perfuzji 0,03 do 20% | Tak |  |
| 55 |  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej na ekranie | Tak |  |
| 56 |  | Czujnik wielorazowy typu klips w komplecie | Tak |  |
| Moduł NIBP |  |  |  |  |
| 57 |  | Zakres pomiarowy przetwornika co najmniej w zakresie od 10 do 300mmHg | Tak |  |
| 58 |  | Sposób pomiaru – ręczny, ciągły | Tak |  |
| 59 |  | Odstępy w trybie automatycznym w zakresie min. 1-120 min. oraz możliwość zaprogramowania własnych odstępów |  |  |
| 60 |  | Technika pomiaru: oscylometryczna | Tak |  |
| Moduł Temperatury |  |  |  |  |
| 61 |  | Zakres pomiarowy co najmniej od 0 st.C do 50 st.C | Tak |  |
| 62 |  | Rozdzielczość +/- 0,1 st.C | Tak |  |
| Moduł kapnometrii CO2 |  |  |  |  |
| 63 | Zakres pomiarowy co najmniej w zakresie od 0 do 150mmHg |  | Tak |  |
| 64 | Dokładność 0 do 40 mmHg +/-2mmHg odczytu 41 do 70 mmHg +/-5% odczytu 71 do 100mmHg +/-8% odczytu 101 do 150mmHg +/-10% odczytu |  | Tak |  |
| 65 | Czas reakcji: w strumieniu głównym: mniej niż 60ms w strumieniu bocznym: mniej niż 3s |  | Tak |  |
| 66 | Wyrównanie gazu: do wyboru przez użytkownika O2>60% i N2O>50% |  | Tak |  |
| 67 | Głośność sygnału: mniej niż 41 dB gdy poziom otaczających dźwięków wynosi 22dB |  | Tak |  |
| Alarmy |  |  |  |  |
| 68 |  | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów dla wszystkich monitorowanych parametrów życiowych oraz alarmów technicznych | Tak |  |
| 69 |  | Możliwość czasowego zawieszenia z regulacją w zakresie od 30 do 120 sekund oraz wyłączenia alarmów | Tak |  |
| 70 |  | Wyświetlanie na ekranie górnych i dolnych progów alarmowych monitorowanych parametrów życiowych | Tak |  |
| Rejestracja |  |  |  |  |
| 71 |  | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 8 cali o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 800x600 pixeli | Tak |  |
| 72 |  | Prezentacja na ekranie min. 4 kanałów dynamicznych | Tak |  |
| 73 |  | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm z możliwością wydruku min. 3 kanałów | Tak |  |
| 74 |  | Zdarzenia: zapis do 250 pozycji danych zapis informacji o podanych wstrząsach defibrylacyjnych (liczba, poziom energii, energia dostarczona, impedancja) zapis informacji o kardiostymulacji (tętno stymulowane, prąd stymulacji, praca w trybie asynchronicznym) zapis listy działań klinicznych zapis wykresu EKG na 1 kanale zapis daty i godziny wystąpienia zdarzeń zapis danych liczbowych HR/PR, NIBP, SpO2, czynności oddechowej, temperatury, IBP, EtCO2 zapis stanów alarmowych Przebieg: zapis do 2000 pozycji danych zapis daty i godziny wystąpienia zdarzeń zapis danych liczbowych HR/PR, NIBP, SpO2, czynności oddechowej, temperatury, IBP, EtCO2. | Tak |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 75 |  | Możliwość rozbudowy o centralny system monitorowania | Tak |  |
| 76 |  | Instrukcja obsługi w języku polskim, przy dostawie | Tak |  |
| 77 |  | Udostępnienie kodów serwisowych po okresie gwarancji | Tak |  |

| Zadanie nr 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Model /typ/ nazwa |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |
| 3 | Producent |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| L.p. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękojeść posiada dwa bezstopniowe wyzwalacze/przyciski z możliwymi trybami: niska prędkość/wkręcanie śrub, wysoka prędkość, do przodu, do tyłu, gwintowanie i funkcje oscylacyjne - 1 szt | TAK |  |
| 2 | Na obudowie rękojeść dedykowany przycisk zmieniający pracę napędu z wiertarskiej na wkręcanie śrub z możliwością użycia funkcji gwintowania | TAK |  |
| 3 | Możliwość zasilania rękojeści z baterii sterylizowalnych, niesterylizowalnych, oraz kablem elektryczny, z dedykowanej konsoli | TAK |  |
| 4 | Rękojeść wykonana z anodyzowanego aluminium i jest wyposażona w bezszczotkowy silnik prądu stałego, oraz hermetyczną obudowę | TAK |  |
| 5 | Maksymalna moc wyjściowa min: 250 W | TAK |  |
| 6 | Waga rękojeści max. 750 gr. | TAK |  |
| 7 | Waga baterii wraz z puszką max. 400 gr. | TAK |  |
| 8 | Rękojeść jest modułowa i można do nie podpiąć min. 25 dedykowanych nasadek, w tym: wiercenie, bezstopniowa nasadka do drutów K i pinów, rozwiercanie, mała piła oscylacyjna, duża piła oscylacyjna, piła posuwisto-zwrotna i inne. | TAK |  |
| 9 | Mocowanie piły oscylacyjnej można obracać o 360 stopni, z opcjami mocowania co 45 stopni w 8 pozycjach | TAK |  |
| 10 | Rękojeść jest kompatybilna ze specjalną nasadką do płukania pulsacyjnego tzw. Pulse Lavage | TAK |  |
| 11 | Płynna regulacja prędkości obrotowej | TAK |  |
| 12 | Obroty: prawo, lewo | TAK |  |
| 13 | Zakres obrotów w trybie wiertarskim min. 0-1350 obr/min | TAK |  |
| 14 | Maksymalny moment obrotowy dla nasadek wiertarskich min. 4 Nm | TAK |  |
| 15 | Zakres obrotów w trybie frezarskim min. 0-330 obr/min | TAK |  |
| 16 | Maksymalny moment obrotowy dla nasadek frezarskich min. 16 Nm | TAK |  |
| 17 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | TAK |  |
| 18 | Kaniulacja napędu min. 4.4 mm | TAK |  |
| 19 | Nasadka wiertarska typu Jacobs z kluczem, zakres: min. 0.5 – 7.4 mm - 1szt. | TAK |  |
| 20 | Nasadka do drutów Kirschnera, zakres min. 0.7-4.0 mm, grubość drutu ustawiana na nasadce - 1szt | TAK |  |
| 21 | Nasadka frezarska typu duże A.O. Synthes/Protec | TAK |  |
| 22 | Nasadka frezarska typu Hudson/Zimmer - 1szt | TAK |  |
| 23 | Nasadka piła oscylacyjna duża – bezkluczykowa, płynna regulacja prędkości w zakresie min. 0-13500 osc/min, wychylenie ostrza 5 stopni - 1szt. | TAK |  |
| 24 | Nasadka oscylacyjna Mini bezkluczykowa- płynna regulacja prędkości w zakresie min. 0-20000 osc/min - 1szt. | TAK |  |
| 25 | Baterie niesterylne duże 2szt., z wbudowanym diodowym wskaźnikiem stopnia naładowania baterii skalowanym co 20 %, w zestawie puszką do sterylizacji 2szt. | TAK |  |
| 26 | Bateria Li Ion 2000mAh, 14.6 V | TAK |  |
| 27 | Czas pracy na jednej baterii potwierdzony przez producenta min: 9 min | TAK |  |
| 28 | Ładowarka jednostanowiskowa z funkcją diagonostyki - 1szt | TAK |  |
| 29 | Wszystkie elementy zestawu (za wyjątkiem baterii niesterylnych) autoklawowalne | TAK |  |
| 30 | Kaseta do sterylizacji wraz z dedykowanym koszem - 1szt. | TAK |  |

Uwaga: w kolumnie „Parametr wymagany TAK” – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie 
z przeznaczeniem urządzenia.