## STAPLERY
STAPLERY
Zadanie nr 1
Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. Netto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
1. | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 21mm lub 25mm lub 28mm lub 31mm lub 33mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, minimalna liczba zszywek 18 szt., stapler ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia. LUB ALTERNATYWNIE DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na linni szwu, minimalna liczba zszywek 39 szt. LUB 45szt. Średnica staplera 28mm lub 31, zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: (3,0mm-3,5mm-4,0mm) i po zamknięciu: (1,25mm-1,5mm-1,75mm) LUB zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: przed zamknięciem: (4,0mm-4,5mm-5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm-2,0mm-2,25mm). Zamawiający określi rozmiar staplera i wysokość zszywki przy składaniu zamówienia | 51 |  | 0 |  | 0
2. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm lub 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, do tkanki średnio- grubej zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 lub do tkanki bardzo grubej 4,0 - 4,5 - 5,0 przed zamknięciem; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. . Rozmiar zszywek do wyboru przez zamawiającego | 60 |  | 0 |  | 0
3. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco- tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości 60mm lub 80mm. Ładunek z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki bilateralnie spłaszczone. Wysokość zszywki otwartej 3mm, 3,5mm, 4,5mm, 5mm. Wysokość zszywki zamkniętej 1,25mm,1,5mm, 2,0mm, 2,25mm. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową pochewkę. Rozmiar zszywek do wyboru przez zamawiającego | 30 |  | 0 |  | 0
| Razem |  |  | 0 |  | 0
Zamawiajacy wymaga aby wszystkie staplery i ładunki posiadały min. 3 szt. nakalejek lepnych identyfikujących wyrób.
Zadanie nr 2
Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. Netto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
1 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem 61, 81 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm), stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty. Blokada pozycji pośredniej staplera | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Ładunek do w/w staplera | 40 |  | 0 |  | 0
3 | Stapler liniowy, wielostrzałowy 32mm, 46mm, 60mm i 90mm automatyczny, posiadajacy dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na kazdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5 lub 2,0mm oraz do tkanki naczyniowej w rozmiarze 32 mm | 40 |  | 0 |  | 0
4 | Ładunek do w/w staplera | 15 |  | 0 |  | 0
5 | Stapler liniowy 39mm i 59mm z poprzecznie tnącym nożem. Stała głowica zakrzywiona lub prosta. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Zamykający na 1,5 lub 2,0 mm | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Rękojeść staplera endoskopowego o długości 160mm lub 250mm, przeznaczona do ładunków z artykujacją 60st w obie strony | 30 |  | 0 |  | 0
7 | Ładunek do w/w staplera o długościach 30mm, 45mm, 60mm. Ładunek 30mm zamykający na 1,0mm oraz na 1,5mm. Ładunki 45 i 60mm zamykające na 1,0 oraz 1,5 oraz 1,7 oraz 2,0mm. Kąt artykulacji ładunku 60 st w obie strony. Wszystkie ładunki kompatybilne z trokarem 12mm. | 100 |  | 0 |  | 0
| Wartość zadania brutto : |  |  | 0 |  | 0
Zadanie nr 3
L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
1 | Stapler skórny z 35,25 i 15 metalowymi zszywkami, boczny wskaźnik ilości zszywek, zszywki standardowe, sterylny. Wysokość zszywki 2,8 mm, szerokość 4,8 mm * zgodnie z dopuszczeniem. | 350 |  | 0 |  | 0
2 | Stapler skórny z 35 metalowymi zszywkami, boczny wskaźnik ilości zszywek, zszywki szerokie, sterylny. Wysokość zszywki 3,1 mm, szerokość 6,0 mm * zgodnie z dopuszczeniem. | 150 |  | 0 |  | 0
3 | Urządzenie do usuwania zszywek metalowych, sterylne. | 150 |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  | 0 |  | 0
| Wartość zadań: |  |  | 0 |  | 0

## WYROBY J.U.
WYROBY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ELEKTROCHIRURGII I OPERACJI LAPAROSKOPOWYCH
Zadanie nr 1
Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. Netto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
1 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń pęczków tkankowych, naczyń limfatycznych do 7mm włącznie, długość 37cm, średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 350 stp., zakrzywione szczęki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki. Długość uszczelniania 20,3mm, długość cięcia 18,5 mm. | 48 |  | 0 |  | 0
2 | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, średnica ramienia 13,5 mm, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni. Długość uszczelniania 36 mm, długość cięcia 34 mm pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki do szczęk, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym. Pakowane po 6 szt. | 72 |  | 0 |  | 0
3 | Elektroda powrotna dla pacjentów dorosłych z klejem elektroprzewodzącym, oraz dzielonym stykiem szerokości 4 cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, powierzchnia min. 150cm2 | 500 |  | 0 |  | 0
4 | Elektroda nożowa ze stali nierdzewnej, sterylna. Całkowita długość: 6,2 cm , Długość aktywna : 2,80 cm. | 50 |  | 0 |  | 0
5 | Uchwyt monopolarny z przyciskami kołyskowymi Elektroda nożowa z blokadą sześciokątną ze stali nierdzewnej, Dren 3m | 500 |  | 0 |  | 0
| Razem: |  |  | 0 |  | 0
WARUNEK: Narzędzia/wyroby kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajacego generatorem FORCE TRID T4 H42511 EX firmy COVIDIEN.
Zadanie nr 2
L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
1. | Jednozarowy, sterylny, retrakror i protektor do ran składający się z dwóch obręczy (dolna | 5
dystalna do wnętrza rany oraz sztywna górna obręcz proksymalna zapewniająca
maksymalną retrakcję) połączonych rękawem o długości 18 cm, retraktor posiadający
pętlę ułatwiającą wyjmowanie narzędzia z mniejszych nacięć. Długość linii sięcia 2.5-6 cm
(rozmiar S) . Opakowanie 5 szt.
2. | Jednozarowy, sterylny, retrakror i protektor do ran składający się z dwóch obręczy (dolna | 5
dystalna do wnętrza rany oraz sztywna górna obręcz proksymalna zapewniająca
maksymalną retrakcję) połączonych rękawem o długości 18 cm. Długość linii sięcia 5-9
cm (rozmiar M) . Opakowanie 5 szt.
3. | Jednozarowy, sterylny, retrakror i protektor do ran składający się z dwóch obręczy (dolna | 5
dystalna do wnętrza rany oraz sztywna górna obręcz proksymalna zapewniająca
maksymalną retrakcję) połączonych rękawem o długości 25 cm. Długość linii sięcia 9-14
cm (rozmiar L) . Opakowanie 5 szt.
4. | Jednozarowy, sterylny, retrakror i protektor do ran składający się z dwóch obręczy (dolna | 5
dystalna do wnętrza rany oraz sztywna górna obręcz proksymalna zapewniająca
maksymalną retrakcję) połączonych rękawem o długości 34 cm. Długość linii sięcia 11-17
cm (rozmiar XL) . Opakowanie 5 szt.
5. | Jednozarowy, sterylny, retrakror i protektor do ran składający się z dwóch obręczy (dolna | 5
dystalna do wnętrza rany oraz sztywna górna obręcz proksymalna zapewniająca
maksymalną retrakcję) połączonych rękawem o długości 36 cm. Długość linii sięcia 17-25
cm (rozmiar XXL) . Opakowanie 5 szt.
6. | Jednozarowy, sterylny, retrakror i protektor do ran składający się z dwóch obręczy (dolna | 3
dystalna do wnętrza rany oraz sztywna górna obręcz proksymalna zapewniająca
maksymalną retrakcję) połączonych rękawem o długości 39 cm. Długość linii sięcia 25-32
cm (rozmiar XXXL) . Opakowanie 3 szt.
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie nr 3
L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
1 | Końcówka laparoskopowa bipolarna do cięcia i koagulacji przeznaczona do trokara 5mm, zakrzywiona typu Meryland, zamykanie naczyń do 7mm, koagulacja 20mm, cięcie 18mm, rotacja 360 st. Długość 37cm z wbudowanym nożem oraz końcówka do zabiegów klasycznych zakrzywiona, zamykanie naczyń do 7mm, koagulacja 40mm, cięcie 38mm, długość 20cm, rotacja 180 stopni z wbudowanym nożem oraz końcówka tarczycowa zamykanie naczyń do 7mm, koagulacja 17mm, cięcie 15mm z wbudowanym nożem lub Narzędzie do zabiegów laparoskopowych, końcówka zagięta typu Maryland do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm włącznie, długość 37 cm, trzon obracany o 350 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem oraz Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem , narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Force Triad, Ligasure oraz końcówka tarczycowa zamykanie naczyń do 7mm, koagulacja 16-19mm, cięcie 15-17mm kompatybilne z generatorem Force Triad | 100 |  | 0 |  | 0
do wyboru przez zamawiającego podczas składania zamówienia. w przypadku braku posiadania przez zamawiającego kompatybilnego generatora, wymaga się udostepnienia na czas trwania umowy 1 generatora do zakontraktowanych końcówek
| RAZEM: |  |  | 0 |  | 0
| Wartość zadań: |  |  | 0 |  | 0