- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2020/2021 r.

- Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.

| Lp. | Przedmiot zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spektrometr mas typu pojedynczy kwadrupol: źródło jonów ESI; zakres mas co najmniej 10-2000 m/z; zakres przepływu dla źródła ESI co najmniej od 0,001 do 2 ml/min; szybkość zmiany jonizacji co najwyżej 15 ms z możliwością wykonywania jednoczesnego pomiaru w obu jonizacjach; rozdzielczość co najmniej 0,7 amu; dopuszczalny przepływ co najmniej w zakresie od 0,001 do 2 ml/min na ESI; możliwość stosowania CID w źródle jonów; szybkość skanowania co najmniej 15000 amu/s; próbka do „auto-tuningu” spektrometru oraz próbka do sprawdzenia czułości; czułość S/N w trybie RMS co najmniej 1500:1 dla nastrzyku 10 pg rezerpiny; generator azotu o natężeniu przepływu co najmniej 24 L/min z wbudowaną sprężarką powietrza wbudowana w przyrząd pojedyncza pompa turbomolekularna, różnicowa, dwu kanałowa o wydajności 155 l/s oraz wstępna pompa rotacyjna o wydajności co najmniej 28 m3/h; osłona wyciszająca pompy rotacyjnej wraz z zestawem do zawracania oleju; zawór 2-pozycyjny 6-drożny do odrzucania fazy przed spektrometrem mas; oprogramowanie sterujące spektrometrem mas oraz będącym w posiadaniu Zamawiającego zestawem Shimadzu Nexera X3, umożliwiające zbieranie i opracowywanie danych z zainstalowanych detektora, tworzenie raportów, działające w środowisku Windows 7 Professional 64 bity. instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. instalacja i sprawdzenie poprawności działania. szkolenie dla personelu obsługującego aparat w laboratorium zamawiającego po instalacji. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ