## Arkusz1
Załącznik nr 7
Opis przedmiotu zamówienia Dostawa wyrobów medycznych do Pracowni Endoskopii na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie
Narzędzia do endoterapii
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Hemospray-urządzenie hemostatyczne do tamowania krwawień w układzie pokarmowym. Zestaw gotowy do użycia, rękojeść z proszkiem- hemostatykiem podawanym ciśnieniowo przez cewnik o średnicy 7 Fr i 10 Fr, długość narzędzia 220-230cm, | 1 | opakowanie
2. | Jednorazowe igły do ostrzykiwania, w metalowej zwojowanej elastycznej osłonce, odpornej na załamania, unikalny, wewnętrzny kateter zapewnia niezawodne manewrowanie wewnątrz krętych zmian nawet po załamaniu igły, wyposażone w mechanizm pozwalający na wysuwania igły "click" oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 25G/23G, długość narzędzia dopasowana do kolonoskopów , gastroskopów , duodenoskopów. | 1 | sztuka
3. | Endoskopowy marker na bazie pierwiastka węgla, niewchłaniany przez organizm minimum 36 miesięcy, ampułkostrzykawki, pakowane po 10 szt. po 5ml z końcówką luer, | 1 | opakowanie
4. | Ustniki endoskopowe 48F z otworami dodatkowymi na sprzęt anestezjologiczny, niezależnie od otworu na endoskop, mocowanie elastyczne, regulowane. | 3200 | sztuka
5. | Sztywna zbrojona koszulka 7 Fr klipsownicy z ząbkami do zabezpieczania endoskopowo szyciem ścian tkanek układu pokarmowego oraz krwawień, jednorazowa długości 230 cm, 16 mm rozwarcie, mikro ząbki na końcach, rotacja 360 stopni. | 35 | sztuka
6. | Multikołowe lateksowe zestawy do obliteracji żylaków przełyku, z powiększonym polem widzenia mechanizm spustowy działa za pomocą lnianego cięgna chroniącego kanał roboczy przed uszkodzeniem. Liczba gumek 4/6/ 10 szt. w zestawie do wyboru przez lekarza. | 15 | opakowanie
7. | Samorozprężalna proteza nitinolowa skracająca się po uwolnieniu, niepokrywana/pokrywana częściowo lub i w całości. Markery rtg widoczne na zestawie wprowadzającym określające długość protezy po rozprężeniu plus markery na końcach protezy. Zestaw wprowadzający średnicy 8-10Fr i 20-24Fr,giętki, przezroczysty, zbrojony wewnętrznie. Proteza uwalniana całkowicie jedną ręką z rękojeścią pistoletową umożliwiająca wielokrotne rozkładania i zamykanie protezy w stopniu maksymalnym na każdym etapie zabiegu w celu jej umiejscowienia. Blokada zabezpieczenie przed wypadnięciem protezy, dodatkowo pętla do repozycji stentu na jej końcu. Kształt protez dwuchkielichowy-poszerzony na obu końcach. Średnice protez 11mm, 25mm, 27mm, 30mm w miejscu fiksacji oraz 10mm, 20mm, 22mm, 25mm w miejscu zwężenia. Długość protez 4, 6, 8, 9, 10, 12-12.5, 15cm. | 1 | opakowanie
8. | Ciśnieniowe dwukanałowe balony do poszerzeń zwężeń w obrębie ukł. pokarmowego ( jelito grube ) średnica cewnika 8Fr, dł. cewnika 240cm dł. balonu 5,5 cm. Balon rozprężające się płynnie w trzech średnicach 8-9-10mm, 10-11-12, 12-13,5-15mm, 15-16,5-18mm, 18-19-20mm rozmiar płynnie regulowany strzykawką ciśnieniową, balony wypełniane są na obu jego końcach dzięki czemu nie ma efektu wypychania sprzętu ze zwężenia. Balon zakończony giętkim końcem z otworem średnicy 0, 035" dla fabrycznie zamontowanej prowadnicy długości 300 cm o giętkiej i atraumatycznej końcówce. Balony wyposażone są w system blokowania prowadnika . | 1 | sztuka
9. | Ciśnieniowe balony do poszerzeń zwężeń w obrębie ukł. Pokarmowego (przełyk, żołądek), średnica cewnika 7Fr, dł. cewnika 180cm dł. balonu 8cm. Balon rozprężające się płynnie w trzech średnicach 8-9-10mm, 10-11-12, 12-13,5-15mm, 15-16,5-18mm, 18-19-20mm rozmiar płynnie regulowany strzykawką ciśnieniową, balony wypełniane są na obu jego końcach dzięki czemu nie ma efektu wypychania sprzętu ze zwężenia. Balon zakończony giętkim 2-3 cm nitinolowym rdzeniem izolowanym silikonem. | 1 | sztuka
10. | Pompa ciśnieniowa z manometrem do rozprężania balonów. | 1 | sztuka
11. | Prowadnica metalowa śr. 0,035 cala, maksymalna długość 400-480 cm, końcówka giętka. | 1 | sztuka
12. | Kompletny zestaw endoskopowy do założenia dostępu w celu podawania leków lub żywienia pacjenta przez silikonowy cewnika 8 i10Fr oraz 24 Fr . Zestawy fabrycznie gotowe i dostosowane do pracy z gastroskopami wszystkich producentów. | 1 | sztuka
13. | Zestaw pętli do polipektomii (pętle do diatermii ); rozmiary 1,5x2,5cm mini owal/3x4,5cm heksagonalna; dostosowane do pracy z gastroskopami i kolonoskopami wszystkich producentów. | 40 | sztuka
14. | Zestaw pętli do polipektomii (pętle do diatermii); rozmiary 1,5x3cm/2,5x5,5cm/3x6cm różne kształty; dostosowane do pracy z gastroskopami i kolonoskopami wszystkich producentów. | 40 | sztuka
15. | Kleszcze endoskopowe średnicy 2,4 mm/2,8mm/3,3mm długości 160cm i 230 cm z igła lub bez, gładkie/z ząbkami, dostosowane do pracy z gastroskopami i kolonoskopami wszystkich producentów. | 1 | sztuka
16. | Cewnik natryskowy stosowany w połączeniu z endoskopem do spryskiwania błony śluzowej przewodu pokarmowego; śr. 2,3 mm. | 1 | sztuka
17. | Zestaw do tamowania krwawień zawierający sondy do koagulacji bipolarnej, używane w połączeniu z jedno- lub dwubiegunowym generatorem elektrochirurgicznym z pojedynczą lub podwójną wtyczką do endoskopowego zapewnienia hemostazy w całym przewodzie pokarmowym, średnica cewnika 7 F lub 10 F, długość 3500 mm. | 1 | opakowanie
18. | Czterogumkowe lateksowe zestawy do obliteracji guzków krwawniczych z anoskopem z wycięciami na kolumny hemoroidalne , mechanizm spustowy działa za pomocą lnianego cięgna liczba czarnych gumek max 4szt. w zestawie, | 1 | opakowanie
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | RAZEM