Gdańsk, dnia 13.04.2021 r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 4 pakietach.**

**nr postępowania: GUM2021 ZP0032**

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy pzp.

**Dotyczy Pakietu 4.**

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną do PCR wyposażoną w filtr HEPA H14 o wydajności 99.995% zgodny EN1822 metoda MPPS 99.999% test D.O.P przy cząstkach 0.3μm?

**Odpowiedz:** Zamawiający dokonuje modyfikacji pakietu 4 w powyższym zakresie.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną do PCR z automatycznie regulowanym przepływem powietrza?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza komorę laminarną do PCR z automatycznie regulowanym przepływem powietrza.

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną do PCR z systemem do sterylizacji wyposażonym w jedna lampę UV o mocy 15W o średniej intensywności dezynfekcji w strefie pracy 200 μW / cm2?

**Odpowiedz:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy pakietu 4.

**Pytanie 4:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną do PCR o wymiarach zewnętrznych: S1048xG798xW1220 mm?

**Odpowiedz:** Zamawiający dokonuje modyfikacji pakietu 4 w powyższym zakresie.

**Pytanie 5:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną do PCR wraz ze stelażem o wysokości 770 mm?

**Odpowiedz:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy pakietu 4.

**Pytanie 6:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną do PCR z wysokością roboczą 615 mm?

**Odpowiedz:** Zamawiający dokonuje modyfikacji pakietu 4 w powyższym zakresie.

**Pytanie 7:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną do PCR bez wskazania natężenia przepływu powietrza w komorze?

**Odpowiedz:** Zamawiający dokonuje modyfikacji pakietu 4 w powyższym zakresie.

**Pytanie 8:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną do PCR wyposażoną w oświetlenie LED o mocy 1200 luksów?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszczakomorę laminarną do PCR wyposażoną w oświetlenie LED o mocy 1200 luksów.

**Pytanie 9:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną do PCR o wymiarach zewnętrznych: S944xG872xW1212 mm?

**Odpowiedz:** Tak, zgodnie z zapisami pakietu 4.

**Pytanie 10:** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną do PCR wyposażoną w oświetlenie LED o mocy 800 luksów?

**Odpowiedz:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy pakietu 4.

*Kanclerz*

*/-/*

*Marek Langowski*