Wejherowo, dnia 20.01.2022 r.

D.25C/250/50/2022

wg rozdzielnika

I.	Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE” znak: D25C/251/N/33-83rj/21, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

423. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy punktu 39 ‐ STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM ‐ 5 szt.

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie 191 prosimy o doprecyzowanie zakresu regulacji opisanego w punkcie 39 Prosimy o dopuszczenie w punkcie 39 : jak poniżej: Dla segmentu nożnego dzielonego wzdłużnie – rozchylanego na boki – min. 180° ‐ 4 pary oraz segmentu nożnego dzielonego wzdłużnie, rozchylanego na boki do 120° ‐ 4 pary

Regulacji z pilota w zakresie min. : ‐ 90° do +80 °oraz regulacja płyty nóg oddzielna dla lewej i prawej kończyny w zakresie min. od ‐90° do 0° za pomocą sprężyny gazowej oraz

Dla segmentu nożnego dzielonego na cztery części – 1 para Regulacja płyty nóg z pilota w zakresie min. : ‐ 90° do +80° umożliwiająca pozycję kolankowo łokciową i odwodzenie części udowych podnóżka w zakresie co najmniej 45° dla każdej z części. Regulacja góra/dół części goleniowych ręcznie w zakresie ‐90° do +80° dla każdej części oddzielnie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

424. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy punktu 33 STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM

WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO ‐ 1 szt. Blat wyciągowy z karbonowymi wyciągami – 1 szt.

W związku z udzielonymi przez Zmawiającego odpowiedziami na pytania prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku zaoferowania stołu ogólnochirurgicznego jako stołu ortopedycznego ‐ blat wyciągowy karbonowy z wyciągami szt. 1 ma posiadać opisaną w punkcie 33 funkcjonalność , czyli ma być blatem karbonowym obejmującym całą cześć siedziska blatu ogólnochirurgicznego a nie jedynie siedziska przystawki ortopedycznej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wymaga stołu  posiadającego funkcjonalność:

- blat wyciągowy karbonowy z wyciągami ma być blatem karbonowym obejmującym całą część siedziska blatu ogólnochirurgicznego a nie jedynie siedziska przystawki ortopedycznej.

425. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy punktu nr 74 , STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

W związku z odpowiedziami Zamawiającego na pytania 232 prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie czy w przypadku oferowania dopuszczonego zestawu do operacji kręgosłupa (płyta karbonowa z nakładką ) którego parametry i właściwości nie zostały dokładnie podane , Zamawiający nadal wymaga opisanych w punkcie 74 funkcjonalności czyli : płyta karbonowa długości min 1800 mm umożliwiająca prześwietleni w zakresie 360

stopni na długości min :1200 mm .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje odpowiedź udzieloną w dniu 14.01.2022 r. (pismo D.25C/250/28/2021) na pytanie nr 232, poprzez doprecyzowanie dopuszczonego nn odpowiedzią zapisu. Zamawiający potwierdza, że w punkcie 74 wymaga wszystkich opisanych funkcjonalności:

- płyta karbonowa długości min.:1800 mm umożliwiająca prześwietlenie w zakresie 360 stopni na długości min.: 1200 mm.

426. Zapytanie Wykonawcy:

STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

dotyczy punktu 15

Prosimy o dopuszczenie Stół wyposażony w system antykolizyjny zatrzymując ruch w przypadku przeciążenia blatu w określonej pozycji .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

427. Zapytanie Wykonawcy:

STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

dotyczy punktu 20 Prosimy o dopuszczenie jak poniższej :

Funkcje regulowane pilotem przewodowym:

• najniższa wysokość ustawienia blatu pozwalająca chirurgom na wykonywanie operacji w wygodnej pozycji siedzącej (wysokość mierzona bez materacy):. 600 mm

• najwyższa wysokość ustawienia blatu pozwalająca chirurgom na wykonywanie operacji w wygodnej pozycji stojącej (wysokość mierzona bez materacy): 1050 mm

• regulacja pozycji Trendelenburga 25 ° anty‐Trendelenburga w zakresie 35 °

• regulacja przechyłów bocznych w zakresie większym +/‐20°

• regulacja płyty plecowej w zakresie: +70°/‐40°

• regulacja podnóżków lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie: ‐90 /+ 80 ° możliwość regulowania pozycji podnóżków łącznie.

• pozycja „0” uzyskiwana za pomocą jednego przycisku.

• pozycja flex/reflex

• pozycja „beach‐chair” za pomocą jednego przycisku

• możliwość uzyskania pozycja normalnej/odwróconej

• blokowanie i odblokowanie stołu do/od podłoża blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu

Możliwość zapamiętania min 8 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

428. Zapytanie Wykonawcy:

STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO dotyczy punktu 32 Prosimy o dopuszczenie

Blat ogólnochirurgiczny z przystawką wyciągową w której płyta siedzeniowa wykonana jest z przeziernego dla promieni RTG materiału oraz belki wyciągowe wykonane są z włókna węglowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

II. W załączeniu ujednolicona wersja Załącznika nr 8 do SWZ uwzględniająca wszystkie wprowadzone zmiany - dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie.

III. W związku z opinią Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą zmiany art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp wprowadzona ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2054) w kontekście postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będących w toku, Zamawiający wycofuje się z modyfikacji wprowadzonej pismem D.25C/250/28/2021 z dn. 14.01.2022 r. w punkcie III nn pisma.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem