AE/ZP-27-53/21		                                                                                     ZAŁĄCZNIK NR 5

Wymagane i oferowane parametry procesora tkankowego 1 szt.

UWAGA! W kolumnie “Parametry oferowane” należy  podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane. Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor tkankowy typu karuzelowego | TAK |  |
|  | Pojemność koszyka transportowego – minimum 120 kasetek | TAK |  |
|  | Możliwość załadunku minimum dwóch koszy transportowych jednocześnie. | TAK |  |
|  | Maksymalna pojemność procesora minimum 240 kasetek | TAK Punktacja: Warunek minimum 0 pkt. Wartość maksymalna 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Materiał wykonania koszyka transportowego – stal nierdzewna. | TAK |  |
|  | Całkowita liczba stacji – minimum 12 | TAK |  |
|  | Liczba stacji parafinowych – minimum 3 | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury stacji parafinowych w zakresie nie mniejszym niż od 45oC do 75oC | TAK |  |
|  | Skok regulacji temperatury stacji parafinowych nie większy niż 1oC | TAK |  |
|  | Możliwość pełnego wyjęcia podgrzewanych pojemników na parafinę z urządzenia bez użycia jakichkolwiek narzędzi | TAK |  |
|  | Liczba stacji odczynnikowych – minimum 9 | TAK |  |
|  | Materiał wykonania stacji odczynnikowych odporny na działanie alkoholu, ksylenu, parafiny, formaliny. | TAK |  |
|  | Objętość każdej stacji minimum 1,8 litra | TAK |  |
|  | System zapobiegający mieszaniu się odczynników. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed włożeniem koszyka z preparatami do stacji parafinowej z zastygniętą parafiną | TAK |  |
|  | Zakres regulacji czasu inkubacji koszyka transportowego z preparatami w stacjach w zakresie nie mniejszym niż: od 5 minut do 90 h | TAK |  |
|  | Ustawienia opóźnienia startu w przypadku programowanego początku procesu do minimum 80 h | TAK |  |
|  | Ustawienia programowanego końca procesu – do minimum 80 h | TAK |  |
|  | Możliwość przerwania procesu w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Funkcja agitacji (mieszania odczynnika w stacji odczynnikowej) | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania minimum 10 kompletnych, niezależnych od siebie programów | TAK Punktacja: Warunek minimum 0 pkt. Wartość maksymalna 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość zabezpieczania dostępu do wprowadzania zmian hasłem lub blokada klawiatury | TAK |  |
|  | Sygnalizacja końca programu | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD wskazujący aktualne parametry pracy | TAK |  |
|  | Wbudowany zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |
|  | Wbudowany lub zewnętrzny system zasilania awaryjnego (UPS) pozwalający na podtrzymanie pracy urządzenia w przypadku braku zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Wbudowany system odprowadzania oparów odczynnikowych wraz z filtrem z węgla aktywnego. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu urządzenia dociskacz do koszyka transportowego w przypadku pracy z niepełnym załadunkiem | TAK |  |
|  | Menu do obsługi urządzenia w języku polskim lub języku angielskim | TAK |  |
|  | Zasilanie: 100-230V, 50/60Hz | TAK |  |
| 30 a. | Procesor tkankowy wyposażony w obudowę lub pokrywę umożliwiającą łatwy dostępu do stacji z odczynnikami, wykonaną przez producenta urządzenia gwarantując pełną kompatybilność z procesorem | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Wszystkie dostarczone urządzenia i akcesoria po zamontowaniu i uruchomieniu mają być ze sobą kompatybilne i współpracować ze sobą zgodnie z przeznaczeniem. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy, wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji, wliczone w cenę oferty, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis w zakresie minimum 24 miesięcy na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym. | TAK Punktacja: Warunek minimum 0 pkt. Wartość maksymalna 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.