## PAKIET 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET I – NIEPODZIELNY
DZIERŻAWA APARATU DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI

Lp.	Nazwa/opis	Jed. miary	Ilość	Ilość szt. w 1 opak.	Ilość opakowań	Cena 1 opak. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nr kakalogowy
1	Podłoża do hodowli płynów ustrojowych w warunkach tlenowych możliwość hodowli grzybów butelka z systemem inhibicji antybiotyków	sztuk	1800	100	18
2	Podłoża antybiotyków do hodowli płynów ustrojowych w warunkach beztlenowych butelka z systemem inhibicji antybiotyków	sztuk	1800	100	18
3	Podłoża antybiotyków do hodowli krwi pediatryczne butelka z systemem inhibicji antybiotyków	sztuk	600	100	6
4	Dzierżawa 60-miejscowego aparatu do posiewu krwi z komputerem i drukarką	M-ce	36		36
5	Bateria ups	sztuk			2
6	pkgd, flash drive, usb, 2gb unprogrammed	sztuk			1
7	Automatyczny test do identyfikacji bakterii G ujemnych	sztuk	2700	20	135
8	Automatyczny test do identyfikacji bakterii G dodatnich	sztuk	2000	20	100
9	Automatyczny test do identyfikacji bakterii Haemophilnych	sztuk	60	20	3
10	Automatyczny test do identyfikacji grzybów	sztuk	240	20	12
11	Automatyczny test do identyfikacji beztlenowców	sztuk	100	20	5
12	Automatyczny test do oznaczania lekooporności bakterii G ujemnych *	sztuk	2000	20	100
13	Automatyczny test do oznaczania lekooporności bakterii G dodatnich*	sztuk	1500	20	75
14	Automatyczny test do oznaczania lekooporności grzybów *	sztuk	240	20	12
15	Dzierżawa 30-miejscowego analizatora do identyfikacji i lekowrażliwości	M-ce	36		36
16	Sól fizjologiczna	sztuk			50
17	Części zużywalne	sztuk		20	18
17a	Zestaw do kontroli gęstości	op	1	1	2
17b	Końcówki do pipety automatyczne poj. Od 100 do 1000ul Op=96szt.	op	1440	96	15
17c	Końcówki do pipety automatyczne poj. Od 0,5 do 250ul Op=96szt.	op	1920	96	20
17d	Probówki jednorazowe do aparatu w celu indentyfikacji drobnoustojów i oznaczeń lekowrażliwości	op	14000	2000	7
18	CHROMID SM (20 PŁ)	sztuk	2000	20	100
19	CHROMID MRSA SMART 20 PLATES	sztuk	600	20	30
20	CHROMID CPS ELITE 100 PL TRANS	sztuk	3000	20	150
21	GARDNERELLA AGAR (20 PŁ)	sztuk	600	20	30
22	CHROMID STREPTO B (20 PŁ.)	sztuk	1000	20	50
23	COLUMBIA CNA/MACCONKEY - 20PŁ	sztuk	700	20	35
24	CHROMID CANDIDA (20 PŁ)	sztuk	400	20	20
25	COUNT-TACT (20 PŁ)	sztuk	660	20	33
26	GRANADA AGAR (20 PŁ)	sztuk	2000	20	100
27	CHROMID CARBA AGAR (20 PŁ)	sztuk	2000	20	100
Razem
	* Podać nr katalogowe wszystkich dostępnych testów. Zmawiający dopuszcza w czasie trwania umowy zmiany nr katalogowych kart kiedy będą zmieniane
	po zaleceniach Konsultanta Krajowego. Ceny kart pozostaną bez zmian.

	Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
	1. Certyfikat ISO 9001 na produkcję testów i podłoży
	2. Do oferty dołączyć przykładowe certyfikaty dla kilku produktów.
	3. Terminy ważności testów:
	- minimum 4-6 miesięcy testy do aparatu
	- minimum 4-6 tygodni podłoża
	- butelek: minimum 6 miesięcy od dnia dostawy
	4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych
	5. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i rzeczywistego uwzględniania reklamacji w ciągu 7 dni
	6. Czas odpowiedzi na reklamację i wymianę wadliwego towaru nie dłuższy niż 48 godzin.
	7. Testy muszą być opakowane w folię oraz karton w celu zabezpieczenia przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostępem
	światła słonecznego. Na kartonie musi być nadruk z nr katalogowym, nazwą podłoża, nr serii
	8. Towar musi być transportowany w warunkach monitorowanych
	9. Aparat do identyfikacji i lekowrażliwości 30- miejscowy
	10. Wielkość op. 100 sztuk. Butelki muszą być opakowane w folię oraz karton w celu zabezpieczenia przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed
	dostępem światła słonecznego. Na kartonie musi być nadruk z nr katalogowym, nazwą podłoża, nr serii.
	11. Testy w postaci plastikowych, bezpiecznych kart

+	Analizator do posiewów krwi i płynów ustrojowych
Lp.	Nazwa produktu/ Parametr wymagany/aparat	Odpowiedź TAK/NIE.
1	Hodowla i detekcja w obrębie jednego aparatu do posiewów krwi i płynów ustrojowych	Tak
2	Analizator w pełni sprawny, gotowy do pracy	Tak
3	Analizator gotowy do użycia z czytnikiem kodów kreskowych, UPS	Tak
4	Ilość miejsc w aparacie 50-60	Tak
5	Aparaty z wbudowanym komputerem z oprogramowaniem w wersji graficznej (posługujący się ikonami)	Tak
6	Rejestracja w aparacie i podgląd podstawowych danych dotyczących prób i pacjenta (minimum: imię i nazwisko pacjenta, numer badania, data i czas włożenia do aparatu oraz wynik i czas jego otrzymania)	Tak
7	Podgląd wykresu próby w trakcie inkubacji próbki	Tak
8	Dwukierunkowa transmisji danych do komunikacji z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego umożliwiająca przesyłanie danych o próbce i danych demograficznych pacjenta zarejestrowanych w stacji roboczej LIS do aparatu i zwrotnie przesyłanie wyniku badania z aparatu do LlS	Tak
	Bezpłatne przekazanie protokołów transmisji.
9	Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika, a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej w razie awarii	Tak
10	Zabezpieczenie danych przed ich utratą poprzez zgrywanie na zewnętrzny nośnik	Tak
11	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak
12	Podłoża przechowywane w temperaturze pokojowej	Tak
13	Ilość aparatów w Polsce min 30 sztuk.	Tak
14	Możliwość zamiany czasu inkubacji pojedynczej próby na życzenie operatora	Tak
15	Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro dołączony do oferty	Tak
16	Adres serwisu , nr telefonu	Podać

17	Gwarancja na okres trwania umowy ( dotyczy napraw awarii nie zawinionych przez Użytkownika )	Tak
	Nazwa produktu/ Parametr wymagany/podłoża
18	Podłoża kompletne - bez konieczności dodawania substancji wzbogacających, umożliwiających wzrost drobnoustrojów przy wykonywaniu standardowych, rutynowych posiewów krwi.	Tak
19	Dostępne podłoża dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii z inhibitorami antybiotyków w składzie podłoża	Tak
20	Butelki z podłożami z materiału odpornego na uszkodzenie mechaniczne, zapobiegającego wyciekowi materiału zakaźnego, lekkie o całkowitym ciężarze poniżej 80g.	Tak
21	Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i personelu podłoża w nietłukących się butelkach wykonanych z tworzywa sztucznego nie ulegające pęknięciu i odłamaniu w czasie obsługi i pobierania materiału od pacjenta.	Tak
22	Podłoża dla dorosłych do hodowli krwi i innych płynów ustrojowych - potwierdzone instrukcją techniczną ( instrukcje używania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 w formie pisemnej)	Tak
23	Podłoża dla dzieci do hodowli krwi, potwierdzone instrukcją techniczną ( instrukcje używania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 w formie pisemnej	Tak
Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ.

	Analizator do wykonywania identyfikacji i lekooprności
Lp.	Nazwa produktu/ Parametr wymagany	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie).	Tak
2	Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości	Tak
3	Czytnik kodów kreskowych	Tak
4	Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej.	Tak
5	Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S, I, R)	Tak
6	Graficzna wersja oprogramowania.	Tak
7	Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu.	Tak
8	Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego.	Tak
9	Oprogramowanie w systemie WINDOWS.	Tak
10	Kolometryczna metoda identyfikacji.	Tak
11	System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS.	Tak
12	Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Exportowy, przedstawiona graficznie. System EUCAST	Tak
13	Archiwzacjia danych na CD lub innym nośniku	Tak
14	Testy do identyfikacji i antybiogramów rozdzielne.	Tak
15	Identyfikacja następujących drobnoustrojów:
	Gram - ujemnych	Tak
	Gram – dodatnich	Tak
	Beztlenowców	Tak
	Neiseria Haemophilus	Tak
	Drożdżaków	Tak
16	Oznaczanie lekowrażliwości:	Tak
	- Gram - ujemne	Tak
	- Gram - dodatnie	Tak
	- Drożdżaków	Tak
17	Wykonanie lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae.	Tak
18	Identyfikacja mechanizmów w oporności bakterii jak: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA. KPC	Tak
19	Testy identyfikacyjne i antybiogramowi oddzielnie pakowane.	Tak
20	System wyposażony w komputer będący integralną część całości umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację.	Tak
21	Pełna instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim -dopuszcza się wersję elektroniczną zapisana na CDROM,	Tak
22	Punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr telefonu, fax)	podać
23	Pokrycie kosztów szkolenia i noclegu 1 raz w roku przez okres trwania umowy	Tak

## PAKIET 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET II - NIEPODZIELNY
KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE-wszystkie, które są wymagane aktualną normą EUCAST oraz zaleceniami Krajowego Konsultanta ds. Mikrobiologii Lekarskiej oraz podłoża
Lp	Nazwa/opis	Jed. miary	Ilość sztuk	Ilość szt. w 1 opak.	Ilość opakowań	Cena 1 opak. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Numer katalogowy
1	Krążki antybiogramowe rózne	op.	10000	50,00	200,00
2	Dzierżawa 4 szt dyspenserów do nakładania krążków antybiogramowych z pojemnikiem	M-ce	36	4,00	36,00
3	Cefinaza – test	op.			5,00
4	Krążki EF -śr 9mm	op.	200	50,00	4,00
5	Krążki GV -śr 9mm	op.	200	50,00	4,00
6	Krążki BV -śr-9mm	op.	300	50,00	6,00
7	Krążki BX -śr 9mm	op.	300	50,00	6,00
8	Krążki BVX -śr 9mm	op.	300	50,00	6,00
9	Krążki z kwasem boronowym + meronem 5*50	op.	0,4	250,00	0,40
10	Krążki z kwasem boronowym + imipenem 5*50	op.	0,4	250,00	0,40
11	Krążki z EDTA + meropenem 5*50	op.	0,4	250,00	0,40
12	Krążki z EDTA + imipenem 5*50	op.	0,4	250,00	0,40
13	Zestaw latex do identyfikacji paciorkowców gr. A, B, C,D,F,G. 50 oznaczeń	op.			4,00
14	Zestaw latex do identyfikacji gronkowców z białkiem A	op.			6,00
15	Latex do diagnostyki MRSA 50 oznaczeń	op.			6,00
16	Test lateksowy do oznaczania Streptococcus pneumoniae 60 oznaczeń	op.			4,00
17	Test lateksowy do oznaczania 5 podstawowych patogenów z PMR 30 oznaczeń	op.			2,00
18	TEST do wykrywania pyrazy 1op=50 oznaczeń	op.			2,00
19	TEST OXYDAZA 1op=50oznaczeń	op.			5,00
20	TEST KATALAZOWY	op.			4,00
21	TEST NA INDOL	op.			4,00
22	TEST TDTA	op.			2,00
23	Bulion BHI – probówki	sztuk	3000	50	60
24	Bulion tryptozowo-sojowy probówki (7-9 ml) wysoki słupek	sztuk	180	50	4
25	Scheadler z wit.K3 + 0,02% - probówki (7-9 ml) wysoki słupek	sztuk	300	50	6
26	Columbia agar z krwią baranią 5%	sztuk	8000	10	800
27	CNA agar	sztuk	2800	10	280
28	MacConkey agar z fioletem krystalicznym	sztuk	8000	10	800
29	Podłoże SS	sztuk	2500	10	250
30	Podłożę CIN	sztuk	1000	10
32	Chocolate agar + polyvitex	sztuk	2500	10	250
34	Podłoże Chapmana	sztuk	2500	10	250
36	Sabouraud Gentmycyna, Chlorolamfenikol Agar	sztuk	2500	10	250
38	Muller-Hinton agar	sztuk	1420	10	142
40	Muller-Hinton agar z krwią baranią 5%	sztuk	520	10	52
42	Muller-Hinton agar z krwią końską 5% i 20mg/l NAD	sztuk	600	10	60
44	Scheadler agar z krwią baranią 5% z antybiotykami	sztuk	200	10	20
46	Płytki kontakt do powierzchni z inhibitorami środków dezynfekcyjnych	sztuk	400	10	40
48	Generatory bezwodne torebki do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych	sztuk	200	10	20
50	Generatory bezwodne do pudełek o pojemności 2,5 litra hodowli bakterii w warunkach C02	sztuk	800	10	80
52	Wskaźnik warunków beztlenowych	op.	200	100	2
54	Zestaw do barwienia metodą Grama Grama R1,R2,R3,R4(4X250ml)	op.	2		2
56	BHI agar (1 op=20pł)	sztuk	100	10	10
58	Paski gradientowe do oznaczania MIC	sztuk	600	10	60
60	Odczynnik EDTA do MBL 2ml			1	10
62	Odczynnik kwas boronowy do KPC 2ml			1	10
64	Osocze królicze liofilizowane 1op=5ml	sztuk		6	2
66	Test probówkowy do wykrywania karbapenemaz	sztuk	150	5	30
68	Test kasetkowy do określania rodzaju betalaktamazy	sztuk	100	20	5
Razem

	Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania innych wielkości opakowań po przeliczeniu ilości sztuk z ewentualnym zaokrągleniem w górę.

	Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
	1. Certyfikat ISO 9001 na produkcję testów i podłoży
	3. Certyfikaty Kontroli Jakości do każdej serii podłoży na płytkach i w probówkach, butelek, testów. Do oferty dołączyć przykładowe certyfikaty dla poszczególnych produktów.
	4. Parametry graniczne dla podłoży gotowych na płytkach i probówkach:
	a) średnica płytki 9 cm
	b) świadectwo kontroli jakości (Certyfikat Kontroli Jakości Każdej Partii Produktów) zawiera minimum:
	- nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności,
	- ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność
	- dla pożywki Mueller-Hintona certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych.
	c) nadruk na płytce powinien zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności, godzinę rozlania.
	5. Terminy ważności podłoży na płytkach:
	- minimum 2 tygodnie dla pożywek zawierających krew
	- minimum 4-10 tygodni dla pozostałych pożywek. Do oferty dołączyć wykaz terminów ważności pożywek.
	6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych
	7. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i rzeczywistego uwzględniania reklamacji w ciągu 7 dni.
	8. Czas odpowiedzi na reklamację i wymianę wadliwego towaru nie dłuższy niż 48 godzin.
	9. Wykonawca dołączy do oferty metodyki oferowanych podłoży na płytkach.
	10. Wielkość op. 10-20 sztuk. Płytki muszą być opakowane w folię oraz karton w celu zabezpieczenia
	przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostępem światła słonecznego. Na kartonie musi być nadruk z nr katalogowym i serii, nazwą podłoża
	11. Towar musi być transportowany w warunkach monitorowanych ( temperatura)
	12. Paski gradientowe bibułowe.
	13. Do wszystkich testów / podłoży / odczynników - wymaga się dostarczenia w wersji papierowej i elektronicznej instrukcji wykonania
	14. Wymagane przez Kontrolę Jakości: ISO, Akredytację - certyfikaty dotyczące podłóż gotowych lub innych zakupionych testów/ odczynników / szczepów – muszą być dostarczone w wersji papierowej razem z dostarczonym towarem lub powinien być do nich zapewniony dostęp w wersji elektronicznej
	15. Do oferty załączyć pozytywną Opinię Krajowego Ośrodka ds., lekowrażliwości.
	16. Wszystkie krążki przechowywane w takiej samej temperaturze -20 do + 8ºC.

## PAKIET 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET III – NIEPODZIELNY
ODCZYNNIKI I ARTYKUŁY MEDYCZNE JEDNORAZOWE
Lp	Nazwa/opis	Op./szt.	Ilość	Cena 1 opak./ szt. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Numer katalogowy
1	Test immunoenzymatyczny do równoczesnego wykrywania toksyn A/B Clostridium difficile oraz dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) na jednej kasetce. Koniugat – przeciwciała monoklonalne przeciwko antygenowi C. difficile i poliklonalne swoiste dla toksyn A/B. Wykrywalność: toksyna A – nie gorsza niż 0.7 ng/ml, toksyna B – nie gorsza niż 0.2 ng/ml, GDH – nie gorsza niż 0.8 ng/ml. Kontrola dodatnia (antygen) i skalowane pipetki zawarte w zestawie. Czułość, swoistość, dodatnia i ujemna wartość predykcyjna testu wyznaczona w oparciu o badania porównawcze min. 1000 próbek z hodowlą bakteryjną (dot. GDH) i hodowlą tkankową (dot. toksyn). op=25	op.	15
2	Sterylna pałeczka plastikowa pakowana indywidualnie w folię z końcówką syntetyczną z tworzywa sztucznego	szt.	15000
3	Podłoże transportowe AMIES bez węgla -pałeczka aluminiowa, sztywny aplikator z mini końcówką syntetyczną w systemie transportującym	szt.	1200
4	Podłoże transportowe AMIES z węglem pałeczka plastikowa, pojedynczy aplikator, końcówka z tworzywa sztucznego w systemie transportującym	szt.	7000
5	Podłoże transportowe AMIES bez węgla pałeczka plastikowa, pojedynczy aplikator, końcówka z tworzywa sztucznego systemie transportującym AMIES	szt.	7000
6	Wymazówka w probówce transportowej bez podłoża, pakowana indywidualnie, aplikator plastikowy, końcówka syntetyczna długość aplikatora 15 cm,	szt.	300
7	Wymazówka w probówce transportowej bez podłoża, aplikator plastikowy, końcówka dakronowa długość aplikatora 15 cm	szt.	500
8	Sterylne PIPETY Pasteura pakowane indywidualnie, z podziałką: 0,25 - 1 ml, poj. 5ml, długość 15cm	szt.	500
9	Sterylne ezy kalibrowane plastikowe 1ul pakowane po 5 szt.	szt.	10000
10	Sterylne ezy kalibrowane plastikowe 10ul pakowane po 5 szt.	szt.	10000
11	Sterylny pojemnik, pakowany indywidualnie,do moczu, plwociny poj120-150ml, zakręcany na gwint,	szt.	10000
12	Końcówki do pipety automatyczne poj. do 200ul- żółte Op=1000szt.	op.	4
13	Końcówki do pipety automatyczne poj. do-1000ul- niebieskie Op=1000szt.	op.	4
14	Sterylne końcówki do pipety automatyczne poj. do-200ul Op=960szt.	op.	10
15	Sterylne końcówki do pipety automatyczne poj. do-1000ul Op=960szt.	op.	10
16	Sterylne Mikro-probówki, 2ml, PP, z neutralnymi zakrętkami, z polem do opisu dno stożkowe w kołnierzu przedłużającym 1op=100szt	op.	100
17	Tekturowe pudełko do przechowywania 100 mikro próbówek ze szczepami. Mikro-probówki o parametrach: poj. 2ml, PP, z neutralnymi zakrętkami, z polem do opisu dno stożkowe w kołnierzu przedłużającym	szt.	10
18	Szkiełka podstawowe gr. 2 mm ze szlifowanymi krawędziami z jednostronnym polem do opisu (op.=50szt)	op.	64
19	Szkiełka nakrywkowe (op.=1000szt) 20/20 mm	op.	2
RAZEM

	Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania innych wielkości opakowań po przeliczeniu ilości sztuk z ewentualnym zaokrągleniem w górę.

## PAKIET 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET IV - NIEPODZIELNY
TESTY CHROMATOGRAFICZNE I TESTY LATEKSOWE
			op.	Ilość oznaczeń w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena 1 opak. Netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Numer katalogowy
	1	Test immunochromatograficzny do wykrywania w surowicy 4 markerów wirusa Epsteina-Bara przeciwciała VCA IgG, IgM, EBNA IgG, i przeciwciała heterofilnych	op.	25	15
	2	Test do oznaczania antygenu Norowirusa /genotyp 1,2 /w kale, czułość testu= 92%, SWOISTOŚĆ=98%, w w porównaniu do PCR	op.	25	10
	3	Test do oznaczania antygenów Rota i Adenowirusow w kale,na 1 kasetce , ale na 2 membranach. kontrola pozytywna w zestawie	op.	20	150
	4	Test kasetkowy do wykrywania w kale Antygenu GDH Clostridium difficile .czułość 100%,swoistosc 98%,w porównaniu do PCR	op.	25	10
	5	Test kasetkowy do wykrywania w kale toksyny Clostridium difficile, czułość 100%,swoistość 91% w porównanie do PCR	op.	25	10
	6	Test kasetkowy do wykrywania p-cial przeciw Treponema pallidum w surowicy,osoczu	op.	100	30
	7	Test kasetkowy do wykrywania w kale , serotyp Yersiniae enterocolitica O3 +O9	op.	20	4
	8	Test kasetkowy do wykrywania RSV	op.	20	10
	9	Test kasetkowy do wykrywania w kale Salmonella spp.	op.	20	50
	10	Test kasetkowy do wykrywania w moczu Legionella	op.	20	4
	11	Test kasetkowy do wykrywania antygenu Streptococus pneumoniae w moczu	op.	20	4
	12	Test kasetkowy do wykrywania w kale Campylobacter jejuni i coliI, czułość i swoistość > 98,5%, w porównaniu do hodowli	op.	25	10
	13	Test do wykrywania Inflenza A i B,czułość >98%,swoistość>99%, z kontrolą pozytywna w zestawie	op.	20	10

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania innych wielkości opakowań po przeliczeniu ilości sztuk z ewentualnym zaokrągleniem w górę.

	Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
	1. Certyfikat ISO 9001 na produkcję testów
	2. Terminy ważności:
	- minimum 20 tygodni
	3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych
	4. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i rzeczywistego uwzględniania reklamacji w ciągu 7 dni.
	5. Czas odpowiedzi na reklamację i wymianę wadliwego towaru nie dłuższy niż 48 godzin.
	6. Wykonawca dołączy do oferty metodyki oferowanych podłoży na płytkach.
	7. Testy muszą być opakowane w karton w celu zabezpieczenia przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostępem światła
	słonecznego. Na kartonie musi być nadruk z nr katalogowym, nr serii oraz nazwą producenta