Wejherowo, dnia 22.10.2024 r.

D.25C/250/ 691 /2024

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na ZAKUP APARATÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE, znak: D25C/251/N/37-76rj/24, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

W związku dostawą aparatów ultrasonograficznych prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

3. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatów ultrasonograficznych z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatów ultrasonograficznych z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SWZ.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Pragniemy zaoferować najwyższej klasy ultrasonograf dedykowany do pracy w warunkach SOR. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf, światowego lidera aparatów dedykowanych do szerokorozumianej medycyny point-of-care o następujących parametrach?

| 1. Ultrasonograf wraz z głowicami – 2 szt. CPV: 33112200-0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | ……………………….. |  |
| Model |  |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  |  | ………………. nie starszy niż 2024, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany |  |
| Kraj pochodzenia |  |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |  |
| l.p. |  | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |  |
|  |  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |
|  |  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne - aparat |  |  |  |  |
|  | Przenośny aparat ultrasonograficzny, z rączką, z pełną regulacją w formie panelu dotykowego oraz klawiszy fizycznych wraz ze stolikiem jezdnym |  | Tak |  |
|  | Stolik jezdny: 4 koła skrętne, z możliwością blokady min. 4, ze zmianą wysokością min. 11 cm, wyposażony w półki na akcesoria, oraz zasilacz |  | Tak |  |
|  | Możliwość pracy aparatu bez stolika jezdnego, szybki montaż/demontaż urządzenia bez użycia narzędzi dodatkowych |  | Tak |  |
|  | Możliwością pracy z akumulatora. Czas pracy z w pełni naładowanego akumulatora min. 1 godz. |  | Tak |  |
|  | Waga max. 8 kg bez stolika. |  | Tak |  |
|  | Ilość gniazd głowic obrazowych, przełączanych elektronicznie min. 3 |  | Tak |  |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu: - ze stanu całkowitego wyłączenia max. 40 sek. - ze stanu standby < 2 sek. |  | Tak |  |
|  | Drukarka/printer dedykowany do jednostki głównej |  | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia menu w języku polskim lub angielskimi |  | Tak |  |
| Archiwizacja i przesyłanie obrazu |  |  |  |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cineloop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego |  | Tak |  |
|  | Ilość klatek pamięci CINE min. 30 000 lub min. 10 sekund |  | Tak |  |
|  | Zapis obrazów i raportów z badań na pamięci wewnętrznej aparatu. Pojemność dysku twardego SSD min. 120 GB |  | Tak |  |
|  | Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach: JPG, BMP, MP4. |  | Tak |  |
|  | Gniazda USB 3.0 do podłączania urządzeń zewnętrznych min. 2 |  | Tak |  |
|  | Wyjście HDMI |  | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu danych na urządzenia typu PEN-DRIVE |  | Tak |  |
|  | Możliwość bezprzewodowej łączności z siecią za pomocą wewnętrznej karty Wi-Fi |  | Tak |  |
| Monitor |  |  |  |  |
|  | Kolorowy typu LCD |  | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu min. 15" |  | Tak |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 760 x 1020 |  | Tak |  |
|  | Regulacja parametrów obrazowania i pozostała obsługa na ekranie monitora lub na dedykowanym ekranie dotykowym |  | Tak |  |
| Tryby obrazowania |  |  |  |  |
|  | Tryb B – Mode: - Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego, - Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz, - Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi, - Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 35 cm, - Zakres dynamiki dla obrazu 2D min. 180 dB, - Maksymalna prędkość odświeżania w trybie 2D min. 100Hz - Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia – min.6 stref (TGC) lub płynna regulacja TGC w całym zakresie bez podziału na strefy. |  | Tak |  |
|  | Tryb M – Mode: - Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 2 |  | Tak |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD): - Ugięcie pola obrazowego Dopplera kolorowego min. 20˚, - Maksymalna prędkość odświeżania w trybie CD min. 160 obr./sek., |  | Tak |  |
|  | Tryb Power Doppler (PD): - Tryb Power Doppler kierunkowy |  | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW): - Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 1 – 12 mm, - Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0˚ do +/-60˚ |  | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler ciągły (CW): - Możliwość regulacji szerokości sektora skanowania oraz jego położenia |  | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode |  | Tak |  |
| Oprogramowanie pomiarowe |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, kardiologia, ginekologia, położnictwo, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia, nerwy, mięśniowo-szkieletowe i inne |  | Tak |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI, Vmax., Vmin. i inne) |  | Tak |  |
|  | Możliwość przesyłania raportów w formatach PDF. |  | Tak |  |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna liniowa: - Częstotliwość pracy sondy min. 6,0 -14,0 MHz - Ilość elementów min.190 - Długość pola obrazowego głowicy 50 mm +/- 3mm - Częstotliwości pracy głowicy dobierane automatycznie w zależności od głębokości penetracji i echogeniczności tkanek - Głębokość obrazowania min. 6 cm |  | Tak |  |
|  | Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu convex: - Częstotliwość pracy sondy min. 2,0 – 5,0 MHz - Ilość elementów min.120 - Kąt pola obrazowego głowicy min. 60 stopni - Częstotliwości pracy głowicy dobierane automatycznie w zależności od głębokości penetracji i echogeniczności tkanek - Głębokość obrazowania min. 30 cm |  | Tak |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna sektorowa phasedarray: - Częstotliwość pracy sondy min. 1,0 – 5,0 MHz - Ilość elementów min. 80 - Kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni - Częstotliwości pracy głowicy dobierane automatycznie w zależności od głębokości penetracji i echogeniczności tkanek - Głębokość obrazowania min. 35 cm |  | Tak |  |
| Możliwość rozbudowy aparatu lub dodatkowe funkcje wbudowane w aparat |  |  |  |  |
|  | Anatomiczny M-Mode (funkcja wbudowana) |  | Tak |  |
|  | Doppler Tkankowy TDI (funkcja wbudowana) |  | Tak |  |
|  | System wizualizacji igły ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora (funkcja wbudowana) |  | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia głowic: endocavitarnej, liniowych, przezprzełykowe (funkcja wbudowana) |  | Tak |  |
|  | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS (funkcja wbudowana) |  | Tak |  |

W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o potwierdzenie dopuszczenia w/w tabeli jako załącznik numer 7 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zaoferowania w/w urządzenia Wykonawca w ramach załącznika nr 7 do SWZ może wypełnić powyższą tabelę.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyklucza oferowanie gwarancji w formie ubezpieczenia i dopuszcza tylko urządzenia wraz z akcesoriami z fabryczną gwarancją, potwierdzoną na piśmie przez Producenta oferowanego ultrasonografu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zawarte są w § 8 projektu umowy.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Urządzenie będzie wykorzystywane w SOR, gdzie bardzo często trwa walka o ludzkie życie. Czy Zamawiający wymaga aby oferowana gwarancja obejmowała uszkodzenia głowic w wyniku upadku z wysokości 100 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zawarte są w § 8 projektu umowy.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane głowice posiadały dokument wystawiony przez Producenta urządzenia, potwierdzający odporność na upadki i uderzenia z wysokości min. 100 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści głowicę sektorową o kącie obrazowania min. 85 stopni ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem