#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

###### Mikrotom - 4 szt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

| 1 | Nazwa urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 3 | Producent |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Urządzenie/a fabrycznie nowe. | Rok produkcji: ……………………………. Urządzenie/a fabrycznie nowe (Tak/Nie – wpisać): ………………… |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 5 | Kraj pochodzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |

6. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., e-mail.) |  |  |
| 2 | Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 24 miesiące (podać ilość miesięcy). Przeglądy techniczne urządzenia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta w czasie trwania gwarancji. | TAK (wpisać) |  | Całkowity okres udzielonej gwarancji wynosi: …… m-cy/ce. W tym okresie Wykonawca zapewnia przeglądy techniczne urządzenia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta |
|  |  |  |  | Wpisać |

7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać). - Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu. - Dopuszcza się wpisanie słowa - TAK jeżeli oferowany parametr jest zgodny z minimalnym wymogiem granicznym. (UWAGA: Jeżeli Wykonawca w sposób jednoznaczny nie określi parametru według w/w zasad, Zamawiający będzie wymagał jednoznacznego potwierdzenia/udowodnienia oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny mikrotom rotacyjny z samoobsługowym, bezluzowym mikrometrycznym systemem przesuwu i silnikiem krokowym. | Tak |  |
|  | Mechanizmy przesuwu poziomego i skoku pionowego z łożyskami wałeczkowymi krzyżowymi. | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w trybie automatycznym, półautomatycznym i ręcznym. | Tak |  |
|  | Regulowany przez Użytkownika system równoważenie siły kompensujący siłę odśrodkową powstającą w czasie cięcia, zapewniający lekkie działanie koła napędowego. Brak konieczności stosowania przeciwwagi w kole zamachowym. | Tak |  |
|  | Rączka koła zamachowego z możliwością wyśrodkowania. | Tak |  |
|  | Co najmniej trzy niezależne metody blokady koła zamachowego: - przełącznik uruchamiany kciukiem zatrzymujący koło w pozycji górnej - dźwignia hamulca mechanicznego zatrzymująca koło w dowolnym miejscu - hamulec bezpieczeństwa zatrzymujący koło w dowolnym miejscu uruchamiany dużym, widocznym włącznikiem w jaskrawym kolorze dostępnym z przodu urządzenia Urządzenie musi informować Użytkownika o włączonych blokadach diodami odpowiadającymi konkretnym systemom blokowania. | Tak |  |
|  | Zewnętrzny panel sterowania z możliwością położenia po dowolnej stronie mikrotomu, z regulacją kąta nachylenia. Wymiary panelu nie większe niż: - Szerokość : 120mm +/- 3% - Głębokość: 195mm +/- 3% - Wysokość: 82mm +/-3% - Waga: 0,60 kg +/-3% Panel zewnętrzny musi obsługiwać co najmniej następujące funkcje: - ustawianie grubości cięcia i trymowania - przesuw zgrubny z dwoma prędkościami w dwa kierunki - trzycyfrowy wyświetlacz pokazujący aktualne parametry - wybór trybu pracy automatycznej - wybór trybu pracy pomiędzy cięciem a trymowaniem - uruchamianie i zatrzymywanie cięcia automatycznego - wybór pozycji MEMO - wybór okna cięcia - ustawianie wartości retrakcji - włączanie i wyłączanie trybu krokowego - zmiana kierunku obrotu koła przesuwu zgrubnego - regulacja prędkości cięcia automatycznego – pokrętło ze skalą - hamulec elektroniczny zatrzymujący koło zamachowe w górnej pozycji głowicy po zakończonym cięciu. | Tak |  |
|  | Urządzenie musi posiadać wbudowany panel znajdujący z przodu, wyposażony w dwa wyświetlacze LED Panel na urządzeniu musi wyświetlać co najmniej: - grubość cięcia lub trymowania - parametry i status retrakcji - status hamulca bezpieczeństwa oraz blokad mechanicznych - licznik preparatów i sumator grubości cięcia z funkcją resetowania | Tak |  |
|  | Poziomy przesuw głowicy z preparatem musi być możliwy do wykonania na dwa sposoby: - poprzez panel sterowania, w dwóch prędkościach 300 µm/sek. lub 800µm/sek w każdym kierunku w sposób ciągły lub krokowo. - z użyciem koła przesuwu zgrubnego, którego kierunek obrotu można regulować | Tak |  |
|  | Sygnały wizualne i dźwiękowe wskazujące przedni i tylny limit przesuwu głowicy z preparatem. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję retrakcji która podczas cięcia ręcznego posiada możliwość regulacji co najmniej w zakresie od 5 μm do 100 μm w skokach co najmniej co 5 μm. Podczas cięcia silnikowego wartość retrakcji musi być automatycznie dobierana do szybkości cięcia. Zarówno przy cięciu ręcznym jak silnikowym retrakcja może zostać w każdej chwili wyłączona przez osobę obsługującą urządzenie. | Tak |  |
|  | Co najmniej dwa tryby pracy ręcznej i półautomatycznej – pełen obrót i kołysanie Funkcja kołysania musi działać wraz z włączoną retrakcją. | Tak |  |
|  | Co najmniej trzy tryby pracy automatycznej – pojedynczy obrót, praca ciągła, praca krokowa | Tak |  |
|  | Zakres regulacji automatycznej prędkości cięcia co najmniej od 0-420mm/s. Regulacja musi być możliwa w czasie pracy urządzenia. | Tak |  |
|  | Prędkość powrotu ok. 120 – 420 mm/s (+/- 10%). | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia i zapamiętania grubości cięcia i trymowania niezależnie. | Tak |  |
|  | Indywidualnie regulowany zakres cięcia w zależności od wielkości preparatu (okno cięcia). | Tak |  |
|  | Funkcja MEMO umożliwiająca szybki powrót do poprzedniej pozycji głowicy np. po wymianie ostrza. | Tak |  |
|  | Funkcja szybkiego powrotu głowicy do pozycji początkowej w czasie max. 14 sekund z prędkością min. 1800 m/s. | Tak |  |
|  | Zakres grubości cięcia: od 0,5µm do 100µm w krokach: od 0,5-5,0µm w krokach co 0,5µm; od 5,0-20,0µm w krokach co 1,0µm; od 20,0-60,0µm w krokach co 5,0µm; od 60,0 -100,0µm w krokach co 10µm | Tak |  |
|  | Zakres funkcji trymowania z regulacją od 1,0µm do 600,0µm w krokach: od 1,0-10,0µm w krokach co 1,0µm; od 10,0-20,0µm w krokach co 2,0µm; od 20,0-50,0µm w krokach co 5,0µm; od 50,0-100,0µm w krokach co 10,0µm; od 100,0-600,0µm w krokach co 50,0µm | Tak |  |
|  | Poziomy zakres ruchu głowicy: 24± 1 mm, ruch przesuwny dzięki silnikowi krokowemu. | Tak |  |
|  | Zakres pionowego przesuwu głowicy: 70± 1 mm. | Tak |  |
|  | Minimalny zakres cięcia: - bez retrakcji, bez orientacji – 65 mm - z retrakcją, z orientacją – 60 mm | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji przestrzennego położenia głowicy z preparatem w osiach X i Y o 8º, z wyczuwalnymi oraz oznaczonymi wizualnie wskazaniami zmian położenia co 2º oraz wskaźnikiem położenia 0/0º. | Tak |  |
|  | Plastikowe uchwyty wszystkich dźwigni zaciskających urządzenia oraz uchwytów noża muszą być obracane do pozycji, która jest najbardziej wygodna dla danego użytkownika. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system szybkiej wymiany uchwytów na preparaty. | Tak |  |
|  | Uchwyt na kasetki histopatologiczne z możliwością ułożenia poziomego i pionowego. | Tak |  |
|  | Uchwyt na nożyki mikrotomowe typu 2 w 1 (na ostrza nisko i wysokoprofilowe), wyposażony w osłonę (kolor czerwony) zabezpieczającą ostrą krawędź tnącą żyletki/nożyka posiadającą zintegrowany przyrząd do usuwania zużytych ostrzy. Możliwość przesuwu bocznego całego uchwytu w trzech pozycjach, ruch podstawowy przód-tył minimum 24mm. | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji kąta nachylenia żyletki w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 10°. | Tak |  |
|  | Duża powierzchnia górna, chroniona wyjmowaną tacką, umożliwiająca umieszczenie obiektów wymagających płaskiej powierzchni, zabezpieczająca przed zsunięciem oraz chroniąca przed rozlaniem odczynników na urządzenie. | Tak |  |
|  | Antystatyczna taca na ścinki o pojemności co najmniej 1400ml, zapewniająca łatwe czyszczenie i zapobiegająca przyleganiu parafiny. | Tak |  |
|  | Z tyłu urządzenia zamontowany magnes służący do przechowywania klucza. | Tak |  |
|  | Wyposażenie - System precyzyjnej orientacji preparatów - System szybkiej wymiany uchwytów - Uchwyt na kasetki - Baza i uchwyt na żyletki tylko 2 w 1 - Taca górna - Antystatyczna taca na odpadki - Pędzel z magnesem | Tak |  |
|  | Wyposażenie opcjonalne: - Włącznik nożny - Uchwyty imadełkowe o różnych rozmiarach - Uchwyt na duże kasetki - Uchwyty do preparatów specjalnych (folie, preparaty okrągłe itp.) - Uchwyty i bazy do noży stalowych i wolframowych - Szkło powiększające - Uchwyt z aktywnym chłodzeniem preparatów - Oświetlenie i podświetlenie dolne | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada Certyfikat CE IVD | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: Szerokość: do 480 mm, Głębokość: do 620 mm; Wysokość: do 310 mm; Waga nie większa niż 50 kg. | Tak |  |
|  | Funkcjonalność służąca do rozprostowywania skrawków parafinowych w rutynowej preparatyce parafinowej (4szt.) - Sterowanie za pomocą wyświetlacza dotykowego OLED. - Oświetlenie lustra wody typu LED zapewniające najwyższą widoczność tkanek. - Wyjmowana wanienka na wodę, ze zintegrowanym okienkiem umożliwiająca łatwą wymianę wody oraz czyszczenie. - Wanienka prostokątna, wykonana z aluminium, pokryta czarną anodyzowaną powierzchnią odporną na zadrapania, gwarantującą doskonałe przewodzenie termiczne oraz duży kontrast i widoczność tkanek. - Regulacja temperatury pracy w zakresie minimum od temperatury pokojowej do 60°C w krokach co 0,1°C lub 1°C w zależności od potrzeb Użytkownika. - Aktualna i nastawiana temperatura wyświetlana na trzycyfrowym wyświetlaczu. - Wyświetlacz panelu sterowania musi wyłączać się kiedy wszystkie zaplanowane cele podgrzewania zostały osiągnięte i przez 5 minut nie został naciśnięty żaden przycisk. Naciśnięcie dowolnego przycisku przywraca wyświetlanie. - Wymiary zewnętrzne - maximum 280 x 280 x 110mm | Tak |  |
|  | Funkcjonalność służąca do suszenia i wstępnej deparafinizacji skrawków parafinowych (4szt.) - Panel sterowania łaźni wodnej musi umożliwiać kontrolę pracy suszarki - Suszarka z możliwością wyboru ustawienia i przestawiania. - Brak własnego zasilania – podłączenie suszarki bezpośrednio do łaźni wodnej. - Pojemność suszarki do 30 szkiełek. - Stojaki na szkiełka ustawione pod kątem 45° co gwarantuje szybkie ociekanie wody oraz równomierne wysychanie preparatów. - Stojaki oraz wnętrze suszarki wykonane z aluminium, pokryte czarną anodyzowaną powierzchnią odporną na zadrapania, gwarantującą doskonałe przewodzenie termiczne oraz duży kontrast i widoczność tkanek. - Regulacja temperatury pracy w zakresie minimum od temperatury pokojowej do 75°C w krokach co 0,1°C lub 1°C w zależności od potrzeb. - Temperaturą pracy suszarki zawiaduje panel sterowania łaźni wodnej. - Suszarka do szkiełek uruchamiana wraz z uruchomieniem łaźni wodnej z możliwością jej dowolnego włączania i wyłączania. - Wymiary zewnętrzne: maximum 200 x 280 x 100mm. | Tak |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 1 | Szkolenie personelu użytkownika w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia niezbędnego do eksploatacji urządzenia (minimum 5 osób). | TAK |  |
| 2 | Szkolenie personelu technicznego zamawiającego w zakresie podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia i podstawowej konserwacji technicznej. Szkolenie obejmujące co najmniej 2 osoby. | TAK |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

W tabeli pod pkt. 7 należy opisać, wpisać, podać oferowany parametr lub zgodnie z zaleceniami w tabeli.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wypełniony i podpisany właściwym  podpisem elektronicznym załącznik nr 1 do SWZ  należy załączyć do oferty.

Podpis Wykonawcy:

..........................................