# Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia

I. Należy opisać każdy z podanych wymagań Zamawiającego – bez wyjątku.

II. Brak szczegółowego opisu wartości oferowanej przez Wykonawcę (np. w przypadku rozpiętości rozmiarowej, średnicy, długości, wymaganych rodzajów itp.) lub zapis „NIE” - w kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę – podać:” będzie traktowane jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wartości podane w rubryce "Parametry - opis" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

III. Wymagania ogólne oraz wyjaśnienia dodatkowe do formularza cenowego oraz opisu przedmiotu zamówienia

1.  Wykonawca dostarczy towar:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania,

- o terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów, umieszczonym na opakowaniu – nie krótszym niż 12 m-cy  od daty dostawy.

- na każdej partii towaru musza być etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości,

- na opakowaniach zbiorczych muszą znaleźć się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody – zgodne z informacjami w  katalogach Wykonawcy, oraz termin przydatności do użycia.

2. Wszystkie elementy (przedmioty zamówienia)  muszą być:

- sterylne,

- fabrycznie nowe,

- produkcja w 2020r lub późniejsza.

IV. wymagane złożenie oferty na wszystkie pozycje asortymentowe w Pakiecie

V. 	W ramach kryterium „Parametry techniczne” (punktowane przez Zamawiającego) istnieje możliwość uzyskania max. 40 punktów -dla oferty z najwyższą ilością uzyskanych punktów.

Przy obliczaniu punktów dla pozostałych badanych ofert - zastosowany będzie poniższy wzór:

wynik uzyskany przez badaną ofertę w ramach kryterium

„Parametry techniczne”

Pt =                _____________________________________________  		X 40

wynik oferty, która uzyskała najwięcej punktów w ramach kryterium

„Parametry techniczne”

V. Do oferty należy załączyć:

1. Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim W ZAKRESIE PUNKTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – KRYTERIUM OCENY OFERT zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do SWZ w oparciu o które została przygotowana oferta, w zakresie punktowanych parametrów technicznych. W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 3 do SWZ) dotyczy dany zapis - umieszczając w nim zarówno nr sprzętu medycznego, jak i nr poszczególnej pozycji asortymentowej – celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone dokumenty nie potwierdzą zaoferowanych parametrów, a Wykonawca wskaże i oświadczy w załączniku nr 3 do SWZ że, oferuje dany parametr, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny oceniany parametr i  przyzna w tym zakresie 0 pkt. W przypadku, gdy suma punktów będzie wynosiła 0, wówczas Zamawiający nie będzie dokonywał przeliczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt. 16.2.2 SWZ, tylko przyzna od razu 0 punktów.

2.  Katalog lub prospekt lub folder - w języku polskim każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia - POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIANIE POZOSTAŁYCH WYMOGÓW OPISANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, zawierający dane identyfikujące zaoferowany przedmiot zamówienia wraz z numerem katalogowym zaoferowanego przedmiotu zamówienia (numer katalogowy musi być zgodny, z numerem podanym w formularzu cenowym) - w oparciu o które została przygotowana oferta. W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji i jakiego pakietu  (Załącznika nr 2 do SWZ) dotyczy dany zapis.  W przypadku braku numeru katalogowego lub informacji o numerze katalogowym w katalogu, prospekcie lub folderze, należy złożyć oświadczenie Wykonawcy, w powyższym zakresie.

3. Zamawiający dopuszcza złożenie jednego katalogu lub prospektu lub folderu, potwierdzającego wszystkie powyższe wymogi.

PAKIET 1-  CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE - ZESTAW KORONAROGRAFII I ANGIOPLASTYKI ZWĘŻEŃ O ROŻNEJ DŁUGOŚCI, ŚREDNICY I STOPNIA ZWAPNIENIA

| 1. CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE - 2000 SZT. (ZAKUP) |
| --- |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Światło wewnętrzne dla 6F od 1.42mm /.056”/, dla 5F lewy 1.19mm /.047”/, 5F prawy 1.14mm /.045”/ (dwie różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy: większy przepływ do LCA i lepsze podparcie do RCA) Wartość wymagana = 0 pkt; każde 0.1mm powyżej wartości wymaganych - dodaje się 1pkt |  |
| 2) | Długości cewnika: 80, 90, 100, 110, 125cm |  |
| 3) | Maksymalnie duże ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika |  |
| 4) | Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości |  |
| 5) | Konstrukcja strefowa: różna sztywność w kolejnych odcinkach cewnika |  |
| 6) | Miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

PAKIET NR  2 - kompleksowy sprzęt do „OZW”

| 1. CEWNIKI BALONOWE – 100 szt. (DEPOZYT) |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | cewnik balonowy typu ” rapid exchange” dostępny w rozmiarach 1,25 – 4.0 średnicy mm |  |
| 2) | niski profil cewnika balonowego - max 0,026” przy średnicy balonu 3,0 mm |  |
| 3) | materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany |  |
| 4) | pokrycie cewnika balonowego hydrofilne |  |
| 5) | końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia |  |
| 6) | cewnik o bardzo dobrym podparciu i „popychalności” |  |
| 7) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | wymagane ciśnienia: - ciśnienia RBP minimum 14 atm. dla średnicy 3,0 mm (14 atm.= 0 pkt.; powyżej – dodaje się 5 pkt za każdą 1 atm. ) |  |
| b) | profil balonu ≤ od 0,026” przy średnicy 3 mm (0,026”= 0 pkt.); mniejszy – dodaje się 5 pkt. za 0,001”) |  |
| c) | Podać dostępne długości – minimum 4 w każdym rozmiarze (4 = 0 pkt.; więcej – dodaje się 5 pkt. za każdy rozmiar ) |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |
| STENTY DES KOBALTOWO CHROMOWE DO „OZW” ze szczególnym uwzględnieniem STEMI– 250 SZT. (DEPOZYT) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | stent kobaltowo-chromowy o szerokiej gamie rozmiarów w zakresie średnicy 2,25-4,0 mm, długości od 9-40mm |  |
| 2) | Stent uwalniający w kontrolowanej dawce cytostatyk z biodegradowalnego polimeru |  |
| 2) | profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00 mm - nie większy niż 0,040” |  |
| 4) | stent zamontowany na balonie wysokociśnieniowym z RBP min 16 atm dla stentu 3,0mm |  |
| 5) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 1 % przy RBP |  |
| 6) | Stenty pokrywane pasywną substancją węglową (węglik krzemu) (trwałe wiązanie kowalencyjne) przyspieszającą gojenie oraz zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu |  |
| 7) | procent pokrycia ściany naczynia przez metal stentu nie więcej niż 18% |  |
| 8) | grubość elementów stentu nie więcej niż 0,0024” dla średnicy 3,0mm |  |
| 9) | Podać wyniki min. 12 miesięcznego follow-up (late loss, restenosis, MACE, stent thrombosis, STEMI), podać badania kliniczne potwierdzające podane wyniki. |  |
| 10) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | stenty na balonie wysokociśnieniowym -umożliwiający ciśnienie i doprężenie ≥ 16 atm. (16 atm. = 0 pkt.; za każdą 1 atm. powyżej – dodaje się 5 pkt.) |  |
| b) | Grubość elementów stentu nie więcej niż 0,0024” dla średnicy 3,0mm (0,0024” = 0 pkt.; za każdy 0,0001”mm mniej dodaje się 5 pkt) |  |
| c) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 1% przy RBP ((1 % = 0 pkt.; poniżej – dodaje się 5 pkt. za każde 0,25 % ) |  |
| d) | profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00mm ≤ 0,040” (0,040”=0 pkt.; każde 0,001” poniżej – dodaje się 5 pkt.) |  |
| e) | podać dostępne rozmiary stentu (srednicę/ długość) minimum 16 rodzajów (16 = 0 pkt.; każdy dodatkowy – dodaje się 5 pkt. ) |  |
| 11) | Nazwa, Typ |  |
| 12) | Nr katalogowy |  |
| 13) | Producent |  |
| 14) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad. 1) -  30 szt.

## Ad. 2) -  40 szt

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

PAKIET NR 3 – Pakiet do przygotowania i zabezpieczenia trudnych zmian wieńcowych

| 1. CEWNIK BALONOWY TNĄCY - 10 szt. (DEPOZYT) |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Cewnik balonowy wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon o średnicy 2,5-3,5mm |  |
| 2) | System typu Rx współpracujący z prowadnikiem 0,014” |  |
| 3) | Znaczniki określające część „roboczą” |  |
| 4) | Konstrukcja zapewniająca bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegająca jego ześlizgiwaniu |  |
| 5) | Parametry techniczne |  |
| a) | Ciśnienie RBP minimum 16 atm (16 atm=0pkt; każda 1 atm więcej = 5pkt; do 25pkt) |  |
| b) | Ilość wersji cewnika balonowego minimalnie 8 (8=0pkt. każdy 1 więcej dodatkowo = 5pkt; do 50 pkt) |  |
| c) | Profil „przejścia” ok. 3F (3F=0pkt. Każde 0,1F mniej = 5pkt; do 25 pkt) |  |
| 6) | Nazwa, Typ |  |
| 7) | Nr katalogowy |  |
| 8) | Producent |  |
| 9) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. CEWNIKI ASPIRACYJNE DO ODSYSANIA SKRZEPLIN – 75 szt. (DEPOZYT) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Cewnik do trombektomii dostępny w wersjach 6 i 7F |  |
| 2) | Polimerowy shaft dystalny pokryty substancją hydrofilną na odcinku 25 cm |  |
| 3) | Wzmocniony shaft proksymalny zwiększający odporność na złamanie |  |
| 4) | Wewnętrzne pole powierzchni cewnika aspirującego min 0,83 mm2 dla cewnika 6F i 1,26 mm2 dla cewnika 7F |  |
| 5) | Marker platynowo-irydowy umieszczony w odległości 3 mm od końcówki |  |
| 6) | Strzykawka aspiracyjna 60 ml z blokadą |  |
| 7) | 2 filtry na skrzeplinę |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| 3. STENTGRAFTY WIEŃCOWE – 10 szt. (DEPOZYT) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywnie |  |
| 2) | Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun |  |
| 3) | Grubość pokrycia max. 90 µm |  |
| 4) | Dostępne długości od 15 do 26 mm |  |
| 5) | Dostępne średnice od 2,5 do 5,0 mm |  |
| 6) | Crossing profile max. 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3.0 mm |  |
| 7) | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla systemu 3,0mm |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad 1) -  10 szt.

## Ad 2) -  10 szt.

Ad. 3) – 3 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

PAKIET 4 – SPECJALISTYCZNY ZESTAW DO ZMIAN WIEŃCOWYCH Z TRUDNYM DOSTĘPEM

| 1. ZESTAW TRANSRADIALNY ( w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła) - 200szt. (ZAKUP) |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | krótka koszulka wykonana z ETFE |  |
| 2) | średnice 4 – 6 Fr, długość 7 cm i 10 cm |  |
| 3) | w zestawie miniprowadnik 0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką |  |
| 4) | w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką |  |
| 5) | atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza |  |
| 6) | boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik |  |
| 7) | silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym |  |
| 8) | lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) |  |
| 9) | ucho do szwu chirurgicznego |  |
| 8) | Igła 22 G x 35 mm, 21G x 35 mm lub 20G x 35 mm |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. CEWNIK PROWADZĄCY 6F – 50szt. (ZAKUP) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Budowa ściany trójwarstwowa - zewnętrznie poliuretan, - środkowo zbrojenie stalowym oplotem, - wewnętrznie pokrycie teflonem |  |
| 2) | Miękka, atraumatyczna końcówka |  |
| 3) | Bardzo dobra widoczność w skopii |  |
| 4) | Przynajmniej 3 dedykowane krzywizny dla dostępu promieniowego: w tym jedna uniwersalna do RCA i LCA |  |
| 5) | Możliwość zastosowania techniki „5 w 6” |  |
| 6) | Długość:100 cm, dostępne średnice 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 3. BIORESORBOWALNY ZAMYKACZ WKŁUĆ NACZYNIOWYCH – 20szt. (ZAKUP) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | zamykanie naczynia od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen) |  |
| 2) | wszystkie komponenty wchłanialne do 90 dni |  |
| 3) | System umożliwiający zamykanie otworów po introducerach 5F - 8F |  |
| 4) | dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny i biochemiczny |  |
| 5) | w zestawie: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik |  |
| 6) | zamykacze w dwóch rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F oraz 8F dla wkłucia 7-8 F |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 4. ZESTAW DO UCISKU TĘTNICY PROMIENIOWEJ PO PUNKCJI - 2300 sztuk (ZAKUP) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | opatrunek jednorazowy z punkowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej |  |
| 2) | komora uciskowa wypełniona powietrzem (nominalna objętość 10-15ml) |  |
| 3) | możliwość dokładnego kontrolowania siły ucisku przez dopełnienie komory lub upuszczenie powietrza z komory za pomocą strzykawki |  |
| 4) | przezroczysty materiał pozwalający na obserwowanie szczelności stosowanego ucisku i ewentualnego wypływu krwi |  |
| 5) | skuteczność ucisku po ok. 2 godzinach |  |
| 6) | dostępne rozmiary co najmniej dwa rozmiary „M” i „L” - opaska dłuższa o co najmniej 5cm |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 5. DES kobaltowo-chromowy – 100szt (DEPOZYT) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | DES kobaltowo-chromowy do leczenia bifurkacji z krótkim okresem DAPT, uwalniający substancję antyproliferacyjną Sirolimus |  |
| 2) | platforma stentu: L605 CoCr , wycinany laserowo |  |
| 3) | o budowie otwartokomórkowej, komórki połączone 2 konektorami co umożliwia znaczne poszerzenie oczka do bocznicy |  |
| 4) | grubość ścianki stentu: max 80 um |  |
| 5) | montowany na balonie wysokociśnieniowym (RBP min.16 Atm dla srednic do 3.0 mm i min.14 Atm dla średnic 3,5 oraz 4,0mm) |  |
| 6) | profil wejścia max. 0,017” |  |
| 7) | dawka leku: 3,9 ug / mm |  |
| 8) | biodegradowalny polimer typu: PDLLA-PCL |  |
| 9) | pokrycie lekiem tylko od strony ściany naczynia, w technologii „gradient” |  |
| 10) | okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru : 3-4 miesiące |  |
| 11) | wymagany dopuszczalny skrócony czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej (1 miesiąc) potwierdzony w ulotce | Podać: |
| 12) | długość systemu doprowadzającego min. 140 cm |  |
| 13) | średnica shaftu proksymalnego max. 2.0 Fr, średnica shaftu dystalnego max. 2.5/ 2.6 Fr |  |
| 14) | zakres długości - wymagane: 9 ,12, 15, 18, 24, 28, 33 (wszystkie wymagane = 0 pkt.) każda oferowana długość poza wymaganymi – dodaje się 5 pkt. |  |
| 15) | zakres średnic: 2,25 - 4,0 |  |
| 16) | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 Fr |  |
| 17) | Nazwa, Typ |  |
| 18) | Nr katalogowy |  |
| 19) | Producent |  |
| 20) | Kraj pochodzenia |  |
| 6. CEWNIK BALONOWY OTW do PTCA półpodatny do pokonywania drobnych, krętych naczyń i okluzji - 50 szt, (DEPOZYT) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | balon półpodatny, o konstrukcji zapewniającej dobre pokonywanie krętych drobnych naczyń i okluzji |  |
| 2) | marker na obu końcach balonu dla średnic > 2.0 mm (dla średnic 1.25 i 1.5 mm - pojedyńczy) |  |
| 3) | dostępny w średnicach i długościach: - średnice dla shaftu 135 cm : 1.25, 1.50, 2.0, 2.5 mm - średnice dla shaftu 148 cm : 1.25, 2.0, 2.5 mm |  |
| 4) | długości 10 – 15 mm (10 i 15 mm = 0 pkt.) każda oferowana długość w podanym zakresie – dodaje się 5 pkt.) |  |
| 5) | NP 6 atm, RBP min. 14 atm |  |
| 6) | stożkowato ścięta końcówka z małym profilem wejścia max 0.43 mm |  |
| 7) | pokrycie hydrofilne dystalnej części (min. na 80 dystalnych cm) |  |
| 8) | system doprowadzający: - technologia OTW - średnica zewnętrzna części proksymalnej max. 3.2 Fr - średnica zewnętrzna części dystalnej max 2.5 Fr (1.25, 1.5, 2.0mm) 2.7 Fr (2.5mm) |  |
| 9) | dostępny rozmiar od 1.25 / 10mm o crossing profile max. 0.68 mm |  |
| 10) | wszystkie rozmiary kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5 Fr |  |
| 11) | Nazwa, Typ |  |
| 12) | Nr katalogowy |  |
| 13) | Producent |  |
| 14) | Kraj pochodzenia |  |
| 7. CEWNIK BALONOWY o niskim profilu do zmian ciasnych -30szt. (DEPOZYT) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Cewnik w systemie Rapid exchange semi compliant |  |
| 2) | Balon wykonany z Nylonu 12 |  |
| 3) | Ciśnienie nominalne NP. 6 atm |  |
| 4) | Znamionowe ciśnienie rozrywające RBP min.14 artm (1.00-3.00), min.12 atm (3.50-4.00) |  |
| 5) | Profil wejściowy max 0.42mm dla 1.00-1.50mm, i max. 0.44 dla pozostałych średnic |  |
| 6) | Profil przejścia max. 0.023” (0.58mm) dla średnicy1.00mm |  |
| 7) | Markery głębokości na 90 i 100cm od dystalnego brzegu |  |
| 8) | Markery RTG Pt/lr 1 dla balonów 1.00-1.50; 2 markery dla pozostałych średnic |  |
| 9) | Długość użytkowa 145 cm |  |
| 10) | Długość odcinka RX 25 cm |  |
| 11) | Balony 1.00-2.00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie |  |
| 12) | Kompatybilny z cewnikami 4 Fr i prowadnikiem 0.014” |  |
| 13) | Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft`cie |  |
| 14) | Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm |  |
| 15) | Zakres średnic: 1,0-4,0 mm |  |
| 16) | Dostępny balon o wymiarach 1,0 x 5mm |  |
| 17) | Nazwa, Typ |  |
| 18) | Nr katalogowy |  |
| 19) | Producent |  |
| 20) | Kraj pochodzenia |  |
| 8. CEWNIK BALONOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY O WZMOCNIONYCH TRÓJWARSTOWYCH ŚCIANACH -30szt. (DEPOZYT) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy najnowszej generacji |  |
| 2) | Średnica szaftu: 1.9 fr (0.63 mm) proksymalnie, 2.5 fr (0.84 mm) w części środkowej, 2.6fr (0.86 mm) dystalnie |  |
| 3) | długość użytkowa 145 cm |  |
| 4) | podwójny marker balonu |  |
| 5) | Krótkie i zaokrąglone ramiona balonu (max. 3.0 mm długości) gwarantują bezpieczeństwo dzięki precyzji, precyzyjne działanie balonu tylko w obrębie zmiany chorobowej |  |
| 6) | ciśnienie nominalne 12 atm (1216 kpa), RBP min. 22 atm dla 2.0-4.0 mm i min. 20 atm dla 4.5-5.0mm |  |
| 7) | profil wejścia max. 0.43 mm (0.017”) krótki i elastyczny tip o długości 2.9mm |  |
| 8) | powłoka hydrofilna w części dystalnej za wyjątkiem balonów o długości 6 i 8 mm |  |
| 9) | balon trójwarstwowy wykonany z elastomeru, poliamidu i elastomeru |  |
| 10) | wzmocniony port wyjściowy systemu Rx dla lepszej popychalności |  |
| 11) | Dostępne długości: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30mm |  |
| 12) | Dostępne średnice od 2,0 - 5,0mm |  |
| 13) | Nazwa, Typ |  |
| 14) | Nr katalogowy |  |
| 15) | Producent |  |
| 16) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad 5) -  20 szt.

Ad. 6) – 10 szt.

Ad. 7) -  10 szt.

Ad. 8) - 10 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.