Załącznik nr 1 do SWZ Rezonans magnetyczny 1.5 T wraz z wyposażeniem

Model:	____________________________________________

Producent:	____________________________________________

Kraj pochodzenia:	____________________________________________

Rok produkcji:	_____________________2021___________________

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymogi ogólne |
|  | Oferowany aparat ma być urządzeniem fabrycznie nowym (aparat wyprodukowany w 2021 roku, nie używany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe, najnowsza wersja oprogramowania) | Tak |  | Bez punktacji |
| Magnes |
|  | Indukcja pola magnetycznego B0 | ≥ 1,5 T; podać wartość [T] |  | Bez punktacji |
|  | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej | ≤ 0,01 l/rok; podać wartość [l/rok] |  | Bez punktacji |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie X/Y | ≤ 2,5 m; podać wartość [m] |  | Bez punktacji |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi Z | ≤ 4,0 m; podać wartość [m] |  | Bez punktacji |
| System Gradientowy |
|  | Maksymalna amplituda gradientów w każdej z osi X, Y, Z równocześnie | ≥ 33 mT/m; podać wartość [mT/m] |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej z osi X, Y, Z, dla amplitudy zaoferowanej w punkcie powyżej | ≥ 125 T/m/s; podać wartość [T/m/s] |  | Bez punktacji |
|  | Wartości maksymalnej amplitudy gradientów i maksymalnej szybkości narastania gradientów podane w punktach powyżej możliwe do uzyskania jednocześnie | Tak |  | Bez punktacji |
| System RF – tor nadawczy |
|  | Moc wyjściowa nadajnik | ≥ 15 kW; podać wartość [kW] |  | Wartość maksymalna – 4 pkt. Wartość minimalna – 0 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Tor nadawczy sygnału MR pomiędzy maszynownią a pomieszczeniem badań zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
| System RF – tor odbiorczy |
|  | Maksymalna liczba kanałów (maksymalna możliwa liczba elementów obrazujących podłączonych do skanera) | ≥ 128; podać wartość [n] |  | Wartość maksymalna – 8 pkt. Wartość minimalna – 0 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Dynamika odbiornika, z automatyczną kontrolą | ≥ 160 dB; podać wartość [dB] |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość odbiornika | ≥ 16 bit; podać wartość [bit] |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość pasma przenoszenia | ≥ 1 MHz; podać wartość [MHz] |  | Bez punktacji |
|  | Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| Cewki |
|  | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | Tak; podać nazwę cewki |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 20 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki |  | Cewka wyposażona w zintegrowany dodatkowy element służący do redukcji lokalnych niejednorodności pola B0 w obszarze szyjnym, spowodowanych obecnością pacjenta w aparacie (np. BioMatrix CoilShim) Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |

|  | Możliwość podłączenia cewki z punktu 18 tj. cewki wielokanałowej typu matrycowego przeznaczonej do badań głowy i szyi bezpośrednio do stołu pacjenta, bez użycia kabla (DirectConnectTM lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/Nie Jeżeli tak, podać nazwę |  | Nie – 0 pkt Tak – 4 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 24 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 36 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań tułowia w zakresie min. 30 cm w osi Z (np. klatka piersiowa, w tym serce lub jama brzuszna lub miednica), posiadająca w badanym obszarze min. 12 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek i zakres pokrycia w osi Z [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego tułowia w zakresie min. 60 cm w osi Z (klatka piersiowa, jama brzuszna i miednica), z przesuwem stołu pacjenta, sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca w badanym obszarze min. 24 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek i zakres pokrycia w osi Z [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna, nadawczo-odbiorcza, do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub sztywna z elastycznymi końcówkami do badań barku, posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub elastyczna do badań nadgarstka, posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki |  | Cewka dedykowana sztywna- 2 pkt. Cewka elastyczna- 0 pkt |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub elastyczna do badań stawu skokowego, posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki |  | Cewka dedykowana sztywna- 4 pkt. Cewka elastyczna- 0 pkt |
|  | Cewka wielokanałowa do zastosowań specjalnych dedykowana do badań niewielkich struktur anatomicznych, w tym tętnice szyjne, drobne stawy, w tym w szczególności stawy kończyn min. 4 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu iPAT, lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki |  | Bez punktacji |
| Otocznie pacjenta |
|  | Mobilny stół pacjenta, całkowicie odłączany od aparatu, umożliwiający szybką ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia oraz pozwalający na przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem magnesu | Tak; podać |  | Bez punktacji |
|  | Obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym | ≥ 220 kg; podać wartość [kg] |  | Wartość maksymalna – 2 pkt. Wartość minimalna – 0 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta | ≥ 200 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z ciągłym (nie krokowym) przesuwem stołu pacjenta podczas akwizycji danych, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
|  | System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System rejestracji krzywej oddechu dla wypracowania sygnałów synchronizujących wbudowany bezpośrednio w stół pacjenta lub cewkę do badania kręgosłupa | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 4 pkt. |
|  | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu | ≥ 70 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Całkowita długość gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) liczona od przedniej do tylnej obudowy zewnętrznej | ≤ 200 cm; podać wartość [cm] |  | Wartość minimalna – 2 pkt. Wartość maksymalna – 0 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Min. 1 kolorowy wyświetlacz zintegrowany z obudową gantry aparatu umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR i zawierający informacje takie jak: dane pacjenta, ustawienia aparatu, podłączone cewki itp. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Min. 1 kolorowy tablet dotykowy zintegrowany z obudową gantry wyświetlający informacje o badaniu i pacjencie oraz umożliwiający obsługę funkcji aparatu MR | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 4 pkt. |
|  | Centrator laserowy | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry z monitorem w pomieszczeniu operatorskim | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością podłączenia odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań | Tak |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – badania neurologiczne |
|  | Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, (Brain Dot Engine lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem, przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, - automatyczne pozycjonowania i ułożenia zestawów warstw w badaniu kręgosłupa na podstawie jego cech anatomicznych - automatyczne określenie obszaru saturacji - automatyczna detekcją położenia kręgów i krążków międzykręgowych - automatyczną numeracja kręgów (Spine Dot Engine lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
|  | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 65 dB(A) stosowana w obrazowaniu 3D głowy typu T1 (Silenz, PETRA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencja nie wymagająca dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 80 dB(A) w obrazowaniu 2D/3D głowy co najmniej typu T1 i T2 (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – obrazowanie dyfuzji (DWI) |
|  | DWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DWI z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) |
|  | DTI w oparciu o pomiary dyfuzji kierunkowej (DTI, MDDW lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna liczba kierunków DTI ≥ 12; | Tak; podać |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – obrazowanie perfuzji (PWI) |
|  | PWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne generowanie map MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Bezkontrastowa perfuzja mózgu ASL (Arterial Spin Labeling) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
| Aplikacje kliniczne – badania funkcjonalne MR (fMRI) |
|  | Sekwencje obrazujące do badań funkcjonalnych fMRI | Tak |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – angiografia MR bez kontrastu (non-ceMRA) |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | Tak |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – angiografia MR z kontrastem (ceMRA) |
|  | Dynamiczne ceMRA 3D | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dynamiczne ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – badania serca (CMR) |
|  | Podstawowe protokoły do badań CMR | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie morfologii serca w badaniach CMR | Tak |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – badania w obszarze tułowia |
|  | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Cholangiografia MR | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL, DWIBS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie bardzo szybkich badań dynamicznych 4D wątroby o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, pozwalająca na uchwycenie wielu momentów czasowych fazy tętniczej (TWIST-VIBE, DISCO lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
|  | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie niewrażliwych na ruch badań 3D tułowia przeprowadzanych bez konieczności wstrzymania oddechu przez pacjenta, oparta o mechanizm radialnej akwizycji przestrzeni k (STAR-VIBE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
| Aplikacje kliniczne – badania stawów |
|  | Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Badania barku | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Badania nadgarstka | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Badania stawu kolanowego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Badania stawu skokowego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T1, T2*, R2 i R2* obrazowanej tkanki | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań dużych stawów (bark, kolano, biodro) w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (Large Joint Dot Engine lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
|  | Dedykowane, zwalidowane klinicznie oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badania stawu kolanowego, pozwalające na optymalizację czasu badania oraz uzyskanie powtarzalności, w tym izotropowe protokoły 3D o wysokiej rozdzielczości przestrzennej, możliwe dzięki sekwencji SPACE z techniką CAIPIRINHA (technika GOKnee3D Engine lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
| Aplikacje kliniczne – mammografia MR |
|  | Pakiet do szybkiego, dynamicznego obrazowania z wysoką rozdzielczością piersi, pozwalający na wykorzystanie technik równoległych (VIEWS+VIBE, VIBRANT, THRIVE+BLISS lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Technika trójwymiarowej elastycznej redukcji artefaktów ruchowych powstałych wskutek drgań tkanki miękkiej podczas badań 2D i 3D piersi (BRACE lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| Obrazowanie równoległe |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | ≥ 8; Podać wartość [n] |  | Bez punktacji |
| Techniki redukcji artefaktów i korekty obrazu |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak |  | Bez punktacji |
| Sekwencje obrazujące |
|  | Spin Echo (SE) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Inversion Recovery (IR) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Gradient Echo (GRE) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; |  | Bez punktacji |
|  | Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; |  | Bez punktacji |
|  | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Multi-Shot | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Single-Shot | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Turbo IR | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencje pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (typu FIESTA-C, 3D CISS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów (typu 3D DESS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki (SWI, Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencje umożliwiające jednoczesną akwizycję kilku obrazów przy wykorzystaniu pobudzenia wielu warstw jednocześnie. Pobudzanie wielu warstw w sekwencjach EPI (Simultaneous Multi-Slice EPI lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej w badaniach TSE/FSE polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego z pod-próbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą z możliwością wykorzystania co najmniej w badaniach głowy, kręgosłupa, stawów oraz piersi (Simultaneous Multi-Slice TSE, SMS-TSE, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/Nie Jeżeli Tak, podać nazwę |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej w oparciu o 3D SPACE z funkcją Compressed Sensing i rekonstrukcją iteracyjną , z możliwością uzyskania typowych kontrastów m.in. T1,T2 oraz PD ( Compressed Sensing SPACE , CS SPACE lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak / Nie; Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |
|  | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej w obrazowaniu TOF oparta na sekwencji impulsów BEAT z połączeniem angiografii TOF i techniki Compressed Sensing oraz rekonstrukcji iteracyjnej skracającej czas badania (Compressed Sensing TOF , CS TOF lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak / Nie; Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |
|  | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji w obrazowaniu m.in. MSK z implantami metalowymi , wykorzystująca technikę SEMAC z funkcją Compressed Sensing i rekonstrukcją iteracyjną ( Compressed Sensing SEMAC , CS SEMAC lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak / Nie; Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |
| Parametry obrazowania |
|  | Maks. FoV w płaszczyźnie poprzecznej X/Y | ≥ 50 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Maks. FoV w osi podłużnej Z (statycznie, bez przesuwu stołu pacjenta) | ≥ 50 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Maks. FoV w osi podłużnej Z (zakres skanowania z przesuwem stołu pacjenta) | ≥ 200 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Min. FoV | ≤ 1,0 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Matryca akwizycyjna bez interpolacji | ≥ 1024 x 1024; Podać rozmiar [n x n] |  | Bez punktacji |
|  | Min. grubość warstwy dla skanów 2D | ≤ 0,5 mm; podać wartość [mm] |  | Wartość minimalna – 2 pkt. Wartość maksymalna – 0 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Min. grubość warstwy dla skanów 3D | ≤ 0,1 mm; podać wartość [mm] |  | Wartość minimalna – 2 pkt. Wartość maksymalna – 0 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |
| Rekonstruktor obrazowy |
|  | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 1024x1024; podać wartość [n x n] |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV | ≥ 15 000 obrazów/s; podać wartość [obr./s] |  | Bez punktacji |
|  | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak |  |  |
| Stanowisko operatora – sprzęt |
|  | Pojemność HD dla obrazów | ≥ 70 GB; podać wartość [GB] |  | Bez punktacji |
|  | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Monitor LCD / TFT | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przekątna monitora | ≥ 19”; podać wartość [”] |  | Bez punktacji |
|  | Matryca monitora | ≥ 1280x1024; podać rozmiar [n x m] |  | Bez punktacji |
|  | UPS do podtrzymania pracy konsoli lekarskiej | Tak |  | Bez punktacji |
| Stanowisko operatora – oprogramowanie |
|  | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D MPR | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D MIP | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D SSD | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – Modality Worklist | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – MPPS | Tak |  | Bez punktacji |
| Serwer aplikacyjny i stacje lekarskie |
|  | Dostawa nowego serwera aplikacyjnego spełniającego poniższe wymagania sprzętowe. System umożliwia jednoczesną obsługę min. 2 stanowisk lekarskich | Tak; opisać |  | Bez punktacji |
|  | Parametry serwera: pamięć RAM: min. 128 GB wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej pojemność macierzy: min. 1.8 TB napęd optyczny: DVD RW klawiatura, mysz | Tak, podać parametry |  | Bez punktacji |
|  | 1 stanowisko lekarskie, wyposażone w: dwa kolorowe monitory diagnostyczne, każdy o przekątnej min. 24” (min rozdzielczości 2.3MP) jeden monitor do opisów o przekątnej min. 23”, komputer PC, wyposażony w: min. 8 GB RAM, dysk HDD min. 250 GB, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 10 Pro lub nowszy z możliwością zainstalowania aplikacji systemu HIS/RIS wykorzystywanych przez Zamawiającego. | Tak, podać parametry |  | Bez punktacji |
|  | System musi pracować w oparciu o model licencji pływających, umożliwiając zainstalowanie oprogramowania klienckiego na dowolnej liczbie stacji klienckich. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zdalnej pracy stacji klienckiej diagnostycznej na serwerze, wraz z dostępem do dowolnej aplikacji klinicznej, bez konieczności ściągania badania na stację kliencką. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość instalacji w obrębie serwera aplikacyjnego aplikacji firm trzecich, w pełni zintegrowanych z oprogramowaniem serwera aplikacyjnego (instalacja aplikacji w bezpiecznym środowisku serwera aplikacyjnego), pozwalająca na natychmiastowe otwieranie z dowolnego stanowiska klienckiego dowolnego badania dostępnego w ramach serwera aplikacyjnego z stosowną aplikacją firm trzecich, bez konieczności przesyłania badania do odrębnej stacji. Możliwość instalacji aplikacji w wersjach testowych, czasowych lub w innym elastycznym planie subskrypcyjnym. Dostępność zaawansowanych aplikacji do oceny badań CT/MR, min. 3 aplikacje, np. firm: SyMRI NEURO firmy SyntheticMR Neurosuite firmy mint Cercare Medical CVI42 firmy Circle Mimics inPrint firmy Materialise, mint Lesion firmy mint medical | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwy aplikacji |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zapamiętanie wykonanych pomiarów i adnotacji wraz z towarzyszącymi im informacjami w rejestrze znalezisk badania z możliwością zapisu w archiwum badania wraz z wykonanymi pomiarami i towarzyszącymi obrazami. | Tak |  | Bez punktacji |
| Oprogramowanie kliniczne dostępne na stacjach lekarskich |
|  | Możliwość załadowania badań min. 4 różnych pacjentów z funkcją przełączania pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagającego zamykania załadowanych badań. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych MR, CT, PET. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D typu MPR w tym wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR zorientowanych anatomicznie. Automatyczne generowanie rekonstrukcji wzdłuż linii kręgosłupa. Wstępny zakres (rozmiar, ilość warstw) oraz orientacja rekonstrukcji jest ustawiona automatycznie, zależnie od anatomii. | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę aplikacji | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Rekonstrukcje 3D typu MIP. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D typu VRT z predefiniowaną paletą ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniającą typy badań i obszary anatomiczne. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, rozpraszanie/pochłanianie fotonów, użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo. Rekonstrukcja wprowadzona na rynek w ostatnich 4 latach, inna niż adaptacja parametrów typowej rekonstrukcji VRT. | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę aplikacji |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Pomiary geometryczne (odległości, kąty). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zapamiętanie wykonanych pomiarów i adnotacji wraz z towarzyszącymi im informacjami w rejestrze znalezisk badania z możliwością zapisu w archiwum badania wraz z wykonanymi pomiarami i towarzyszącymi obrazami. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczna/naczyniowa. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym. | Tak/Nie |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT i MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa. | Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do opisywania badań MR, zawierające: wykresy time-intensity dla badań z kontrastem narzędzia dla badań MR: subtrakcja obrazów, filtr obrazów MR, elastyczna korekcja artefaktów ruchowych, dodawanie, dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR: różnych obszarów ciała oraz badań naczyniowych. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do łączenia wielu obrazów w jeden widok na potrzeby przeglądania skanów pozyskanych przy użyciu kilku aparatów Aplikacja do badania całego ciała, angiografii MR, całego kręgosłupa w celu uwidocznienia całego centralnego układu nerwowego lub funkcjonalność automatycznego łączenia realizowana przez aparat MR - jednoczesny dostęp na min. jednej konsoli | Tak, podać sposób realizacji |  | Bez punktacji |
|  | Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b=2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000. Funkcjonalność dostępna na dowolnym etapie oceny badań, na dowolnej stacji lekarskiej. | Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych MR zoptymalizowane pod kątem szybkiej oceny dużej ilości danych obrazowych w badaniach z wielu obszarów lub całego ciała, wyposażone w: dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów. mechanizmy trójwymiarowej segmentacji zmian, wyznaczania objętości, inne niż typowe segmentacje VOI w oparciu o kulę/elipsę. - jednoczesny dostęp na min. jednej konsoli | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Śledzenie zmian nowotworowych z możliwością pomiarów progresji zmiany, które dokonują klasyfikacji zgodnie z kryteriami: RECIST 1.0, 1.1, WHO CHOI BIRADS | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące: dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1 automatyczne wyznaczanie objętości gruczołu prostaty dedykowany raport zawierający: listę znalezisk, pomiarów, zdjęć czytelną wizualizację adresowaną dla urologów, na potrzeby wykonywania biopsji raportowanie zgodne z PIRADS v2 - jednoczesny dostęp na min. jednej konsoli | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do oceny badań MR piersi, realizujące: dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, serii dynamicznych z kontrastem ustandaryzowane raportowanie BIRADS jednoczesny dostęp na min. jednej konsoli | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do analizy badań MR serca, zawierający dedykowany workflow umożliwiający przeglądanie i ocenę obrazów: czynnościowych (funkcjonalnych), dynamicznych, obrazów charakterystyki tkanki danych przepływu oraz narzędzia do pomiarów ilościowych objętości tkanki mięśnia sercowego - jednoczesny dostęp na min. jednej konsoli | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji i prezentacji w 3D zmian w badaniach CT narządów miąższowych, wraz z automatycznym pomiarem zmiany zgodnie z RECIST 1,1 jej objętości - jednoczesny dostęp na min. jednej konsoli | Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT umożliwiające identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia - jednoczesny dostęp na min. jednej konsoli | Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie do przeglądania badań mammograficznych z możliwością wyświetlania obrazów 2D oraz tomosyntezy, porównywania badań/serii, synchronicznego przewijania serii tomosyntezy - jednoczesny dostęp na min. jednej konsoli | Tak/Nie |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie zintegrowane z serwerem aplikacyjnym, do dystrybucji badań na oddziały (serwer dystrybucyjny), umożliwiające na natychmiastowe otwieranie badań dostępnych w ramach serwera aplikacyjnego (bez koniecznosci przesyłania do systemu PACS), z poziomu przeglądarek internetowych (IE, Safari, Android), także na urządzeniach przenośnych np. IPAD. Oprogramowanie zawierające podstawowe funkcjonalności do analizy obrazów: rekonstrukcje VRT, MIP, MPR zmiana okna wyświetlania biblioteka układów wyświetlania (layouty) podstawowe pomiary na obrazach: odległości, kąty, zaznaczenie - jednoczesny dostęp na min. jednej konsoli | Tak/Nie |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie tego samego producenta, co zaoferowany system rezonansu magnetycznego | Tak |  | Bez punktacji |
| Klatka Farradaya |
|  | Wizualizacja 3D wykończenia wnętrza klatki, |  |  | Bez punktacji |
|  | Klatka modułowa, stalowa ze stali ocynkowanej, |  |  | Bez punktacji |
|  | Klatka zapewniająca tłumienność na poziomie 100dB w zakresie od 10MHz do 300MHz, |  |  | Bez punktacji |
|  | Drzwi RF, rozmiar min. 1200x2100mm, otwierane na zewnątrz, manualne, izolacyjność akustyczna min. 46dB |  |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowe drzwi RF dla komunikacji personelu |  |  | Bez punktacji |
|  | Okno RF, rozmiar min. 900x1200mm, izolacyjność akustyczna min. 46dB, |  |  | Bez punktacji |
|  | Okładziny ścienne z płyty laminowanej FR, połączenia bezpłaskownikowe, |  |  | Bez punktacji |
|  | Okno RF licujące z płytami ściennymi tworzące jedną higieniczną powierzchnię łatwą do utrzymania w czystości, |  |  | Bez punktacji |
|  | Dwukolorowa wykładzina typu SC, cokół wywinięty na ścianę na 100mm, |  |  | Bez punktacji |
|  | Panel gazów medycznych wg konfiguracji klienta. Panel gazów medycznych licujący ze ścianą klatki dla zapewnienia najwyższych standardów higienicznych, |  |  | Bez punktacji |
|  | Niemagnetyczna konstrukcja sufitu podwieszanego, kasetony akustyczne, wielkość kasetonów 600x600mm, |  |  | Bez punktacji |
|  | Oświetlenie LED liniowe z regulatorem natężenia oświetlenia, bezcieniowe, MR kompatybilne, dwie strefy (przód/tył), włącznik na zewnątrz klatki. Całość zapewniająca min. 350lx na podłodze oraz min. 500lx na stole pacjenta, |  |  | Bez punktacji |
|  | Dwa podwójne gniazda elektryczne 1f, 230VAC, 50Hz. Gniazda umieszczone na wysokości stołu pacjenta po obydwu stronach, |  |  | Bez punktacji |
|  | Oznaczenie wyjście ewakuacyjne nad drzwiami klatki RF wewnątrz z 30 minutowym podtrzymaniem, |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozprowadzenie wentylacji wewnątrz klatki w dedykowanych, systemowych kanałach wentylacyjnych z PCV, |  |  | Bez punktacji |
|  | Aluminiowe reduktory, puszki rozprężne, dyfuzory. Całość kompatybilna z MR, |  |  | Bez punktacji |
|  | Regały na cewki wg wytycznych producenta i użytkownika końcowego. |  |  | Bez punktacji |
| Wyposażenie pracowni |
|  | Gaśnica niemagnetyczna | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dwugłowicowy wstrzykiwacz środka kontrastowego kompatybilny z pracą w polu magnetycznym | Tak; podać typ |  | Bez punktacji |
|  | Niemagnetyczny wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykrywacz metali w formie bramki zabudowanej lub wolnostojącej | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykrywacz metali – ręczny | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Duplikator do nagrywania płyt CD/DVD | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Panel rozdzielczo-kontrolny układu chłodzenia rezonansu magnetycznego w pomieszczeniu technicznym z manualnym przełączaniem na wodę miejską | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca wykona tablicę zasilającą do dostarczanego urządzenia, wraz z tablicą ATS do sterowania. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | UPS do podtrzymania pracy rezonansu magnetycznego w czasie krótkotrwałych zaników napięcia o mocy min. 160 kVA | Tak |  | Bez punktacji |
| Wymagania uzupełniające |
|  | Wyrób dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak, załączyć |  | Bez punktacji |
|  | Certyfikat zgodności CE | Tak, załączyć |  | Bez punktacji |
|  | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji serwisu max. 24 h | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową , czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu MR za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami łącza VPN | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Uzupełnienie helu w magnesie do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji zawarte w cenie aparatu | Tak, w cenie oferty |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczona wraz z aparatem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich systemów aparatu zawarte w cenie aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenia aplikacyjne lekarzy, fizyków i techników w siedzibie Zamawiającego przez min. 14 dni min. 8 godzin/dzień zawarte w cenie aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji 2 osoby po 8 godzin zawarte w cenie aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Podłączenie oferowanego aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po uruchomieniu systemu dokumentację powykonawczą. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego systemu z wyposażeniem. | Tak |  | Bez punktacji |

Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

We wskazanych pozycjach wpisać „Tak” oraz opisać zaoferowane parametry