## zad.1
Zadanie nr 1
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą sterylnego sprzętu jednorazowego użytku – Pakiet A
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy | Producent, ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Strzykawka j.u. dwuczesciowa 2 ml, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen-polietylen,sterylizowana tlenkiem etylenu, koncowka luer,skalowana co 0,1 ml.Strzykawka posiada oring zabezpieczający przed wypadnieciem tłoka, nie zawiera lateksu, PCV, logo producenta na strzykawce, strzykawka posiada czarna, czytelna i niezmywalna skale, długosc skali na cylindrze odpowiada pojemnosci nominalnej strzykawki. op. 100 szt. | Op. | 450 |  | 0 |  | 0
2. | Strzykawka j.u., dwuczesciowa 5 ml, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen-polietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu, koncowka luer, skalowana co 0,2 ml. Strzykawka posiada oring zabezpieczający przed wypadnieciem tłoka, nie zawiera lateksu, PCV, logo producenta na strzykawce,strzykawka posiada czarna, czytelna i niezmywalna skale, długosc skali na cylindrze odpowiada pojemnosci nominalnej strzykawki. op. 100 szt. | Op. | 400 |  | 0 |  | 0
3. | Strzykawka j.u, dwuczesciowa 10 ml, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen-polietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu, koncowka luer, skalowana co 0,5 ml. Strzykawka posiada oring zabezpieczający przed wypadnieciem tłoka, nie zawiera lateksu, PCV, logo producenta na strzykawce, strzykawka posiada czarna, czytelna i niezmywalna skale, długosc skali na cylindrze odpowiada pojemnosci nominalnej strzykawki. op. 100 szt. | Op. | 250 |  | 0 |  | 0
4. | Strzykawka j.u, dwuczesciowa 20 ml jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen-polietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu, koncowka luer, skalowana co 1 ml. Strzykawka posiada oring zabezpieczający przed wypadnieciem tłoka, nie zawiera lateksu, PCV, logo producenta na strzykawce, strzykawka posiada czarna, czytelna i niezmywalna skale, długosc skali na cylindrze odpowiada pojemnosci nominalnej sktrzykawki. op. 80 szt | Op. | 400 |  | 0 |  | 0
5. | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 50/60 ml. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami, czarna niezmywalna skala co 1ml , skala nominalna wyróżniona graficznie (obwiedzenie, otoczenie kółkiem liczby określajacej liczbę pojemności nominalnej ), skala poza skalą nominalną co 1 ml, logo producenta na cylindrze. | Szt. | 4620 |  | 0 |  | 0
6. | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock bursztynowa, pojemność 50/60 ml 1 .,tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami, czarna niezmywalna skala co 1ml , skala nominalna wyróżniona graficznie (obwiedzenie, otoczenie kółkiem liczby określajacej liczbę pojemności nominalnej ), skala poza skalą nominalną co 1 ml, logo producenta na cylindrze. | Szt. | 1620 |  | 0 |  | 0
7. | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 20 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty ,całkowita długość skali na cylindrze do 20 ml, bez zawartosci lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami, czarna niezmywalna skala co 1ml , logo producenta na cylindrze. | Szt. | 3840 |  | 0 |  | 0
8. | Tępa igła do pobierania leków 1,2x40 mm, kąt ścięcia 45+/- 5. | Szt. | 20000 |  | 0 |  | 0
9. | Igła iniekcyjna rozm. 0,5mm x 25mm (1op. = 100 szt.) | Op. | 150 |  | 0 |  | 0
10. | Igła iniekcyjna rozm. 0,6mm x 25mm (1op. = 100 szt.) | Op. | 30 |  | 0 |  | 0
11. | Igła iniekcyjna rozm. 0,7mm x 30mm (1op. = 100 szt.) | Op. | 50 |  | 0 |  | 0
12. | Igła iniekcyjna rozm. 0,8mm x 40mm (1op. = 100 szt.) | Op. | 450 |  | 0 |  | 0
13. | Igła iniekcyjna rozm. 0,9mm x 40mm (1op. = 100 szt.) | Op. | 300 |  | 0 |  | 0
14. | Igła iniekcyjna rozm.1,1mm x 40mm (1 op. = 100 szt.) | Op. | 250 |  | 0 |  | 0
15. | Igła do nakłuć rdzeniowych typu Quincke 22 G /0,7x90mm/ | Szt. | 150 |  | 0 |  | 0
16. | Igła do nakłuć rdzeniowych typu Quincke 22 G /0,7x38mm/ | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0
17. | Kaniula do kaniulacji żył obwodowych 17G (1,4x45mm)-przepływ 125ml/min z portem bocznym zabezpieczonym korkiem na uwięzi w kolorze kodującym rozmiar Gauge kaniuli, z mechaniczną zastawką antyzwrotną, kaniula widoczna w USG, kaniula wykonana z PTFE, Opakowanie sztywne, zabezpieczające przed utratą jałowości typy Tyvek. Kaniula posiadająca koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka. Produkt nie zawiera PVC, DEHP ani naturalnego lateksu. | Szt. | 4200 |  | 0 |  | 0
18. | Kaniula do kaniulacji żył obwodowych 18G (1,2x32mm)- przepływ 80ml/min z portem bocznym zabezpieczonym korkiem na uwięzi w kolorze kodującym rozmiar Gauge kaniuli, z mechaniczną zastawką antyzwrotną, kaniula widoczna w USG, kaniula wykonana z PTFE, Opakowanie sztywne, zabezpieczające przed utratą jałowości typy Tyvek. Kaniula posiadająca koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka. Produkt nie zawiera PVC, DEHP ani naturalnego lateksu. | Szt. | 3600 |  | 0 |  | 0
19. | Kaniula do kaniulacji żył obwodowych 20G (1,0x32mm) - przepływ 54ml/min z portem bocznym zabezpieczonym korkiem na uwięzi w kolorze kodującym rozmiar Gauge kaniuli, z mechaniczną zastawką antyzwrotną, kaniula widoczna w USG, kaniula wykonana z PTFE, Opakowanie sztywne, zabezpieczające przed utratą jałowości typy Tyvek. Kaniula posiadająca koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka. Produkt nie zawiera PVC, DEHP ani naturalnego lateksu. | Szt. | 5500 |  | 0 |  | 0
20. | Kaniula do kaniulacji żył obwodowych 22G (0,8x25mm)-przpływ 31ml/min z portem bocznym zabezpieczonym korkiem na uwięzi w kolorze kodującym rozmiar Gauge kaniuli, z mechaniczną zastawką antyzwrotną, kaniula widoczna w USG, kaniula wykonana z PTFE, Opakowanie sztywne, zabezpieczające przed utratą jałowości typy Tyvek. Kaniula posiadająca koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka. Produkt nie zawiera PVC, DEHP ani naturalnego lateksu. | Szt. | 400 |  | 0 |  | 0
21. | Koreczek do kaniul dożylnych - sterylny pakowany indywidualnie w pojedynczych komorach po 4 sztuki pionowo na jednym blistrze (opakowanie typu folia-papier) -kompatybilny z kaniulami z poz. 19-24. Trzpień koreczka powyżej jego krawędzi. | Szt. | 12000 |  | 0 |  | 0
22. | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny z przedłużaczem bez zawartości DEHP ok. 7cm, z dodatkowym portem iniekcyjnym, wykonany z poliwęglanu -tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków. Kranik ma posiadać podwójny (optyczny i wyczuwalny) identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, jednorazowego użytku o objętości wypełnienia max. 0,8ml,, każde wyjście kranika fabrycznie zabezpieczone koreczkiem. Kranik musi być wyposażony w trójramienne pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę w/w kraników. Sterylny, pakowany pojedynczo. | Szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
23. | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków. Kranik ma posiadać podwójny optyczny/wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, jednorazowego użytku o objętości wypełnienia max. 0,22 ml, każde wyjście kranika fabrycznie zabezpieczone koreczkiem. Kranik musi być wyposażony w trójramienne białe pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę w/w kraników. Niezależnie obracająca się nakrętka luer lock umożliwiająca podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów.Wyposażony w znaczniki : czerwony dla oznaczenia linii tętniczej, niebieski dla oznaczenia linii żylnej | Szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
24. | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 5 ml ,całkowita długość skali na cylindrze do 5 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami, czarna niezmywalna skala co 0,2 ml , logo producenta na cylindrze, opakowanie 125 szt. | op. | 5 |  | 0 |  | 0
25. | Strzykawka dwuczęściowa 10ml z rozszerzeniem skali do 12ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu. Przeźroczysta komora. Kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Stopniowanie co 0,5ml w zakresie nominalnej skali. Końcówka Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru i nacięciami do cześciowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, DEHP i PCV. | op. | 4 |  | 0 |  | 0
26. | Przyrząd z mikro kolcem do pobierania leków o małych objętościach; możliwość pobrania objętości ok. 1ml. Zawór bezigłowy z przezierną obudową, zabezpieczony korkiem Luer-lock, brak konieczności dezynfekcji zaworu przed pierwszym użyciem; zawór o objętości wypełnienia max. 0,06ml; mikrokolec zabezpieczony osłonką zapobiegającą przed przypadkową kontaminacją; Wolny od lateksu i DEHP. Pakowany a'200. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
27. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania leków. Obudowa przezierna. Ostry kolec długość robocza 17mm z dwupłaszczyznowym ścięciem pozwalającym pobranie całej zawartości fiolki (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego, zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); Na boku przyrządu okrągły filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy z korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia, możliwość stosowania przez 7dni. Całkowita długość przyrządu 70mm. Kołnierz zatrzaskowy na fiolkę o średnicy 13mm. zapobiegający przed rozłączeniem przyrządu z fiolką w czasie pobierania leku.Pakowany a'300. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
28. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania leków. Obudowa przezierna. Ostry kolec, długość robocza min. 17mm z dwupłaszczyznowym ścięciem pozwalającym pobranie całej zawartości fiolki (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego); Na boku przyrządu okrągły filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy z korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia, możliwość stosowania przez 7dni. Całkowita długość przyrządu min. 72mm. Kołnierz zatrzaskowy na fiolkę o średnicy 20mm. zapobiegający przed rozłączeniem przyrządu z fiolką w czasie pobierania leku.Pakowany a'300. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
29. | Strzykawka dwuczęściowa 5ml z rozszerzeniem skali do 6ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu. Przeźroczysta komora. Widoczny kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Stopniowanie co 0,2ml w zakresie nominalnej skali. Końcówka Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru i nacięciami do cześciowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, DEHP i PCV. | op. | 6 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  |  | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji i do oceny jakości: dotyczy wszystkich pozycji. 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.2
Zadanie nr 2
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą sterylnego sprzętu jednorazowego użytku – Pakiet B
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy | Producent, ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Cienkościenna igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, punkcji lędźwiowych i biopsji tkanek typu Pencil Point, z bocznym otworem, eliptycznym uchwytem ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym widocznym z każdej strony uchwytu i dobrze odczuwalnym czuciu przy przejściu igły przez oponę twardą z dołączoną prowadnicą dokładnie dopasowaną do igły PP nie skracającą długości igły PP więcej niż 12 mm. Uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. Rozmiar: 25G 0,53 x 88mm. | Szt. | 3180 |  | 0 |  | 0
2. | Cienkościenna igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, punkcji lędźwiowych i biopsji tkanek typu Pencil Point z bocznym otworem, eliptycznym uchwytem ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym widocznym z każdej strony uchwytu i dobrze odczuwalnym czuciu przy przejściu igły przez oponę twardą z dołączoną prowadnicą dokładnie dopasowaną do igły PP nie skracającą długości igły PP więcej niż 12 mm. Uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. Rozmiar: 25G 0,53 x 103mm. | Szt. | 95 |  | 0 |  | 0
3. | Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych o rozmiarze: 18G z dołączonym systemem mocowania filtra zewnątrzoponowego 0,2µm do ciała pacjenta w formie piankowej podkładki ze stałym żelem. Cewnik o rozmiarze 20G 0,45 x 0,85 z zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi, strzykawka Luer o pojemności 10 ml. | Szt. | 230 |  | 0 |  | 0
4. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) - ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. | Szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
5. | Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów, wykonany z PCV (bez DEHP), komora kroplowa wyposażona w odpowietrznik zamykany klapką oraz filtr płynu 15um, dren o długości minimum 150cm zakończony rotacyjnym łącznikiem luer-lock. Regulator przepływu z podwójną skalą (10% - skalowanie od 5 do 250ml/h oraz 40% - skalowanie od 5 do 200ml/h). Opakowanie papier folia z nadrukowaną informację o braku DEHP oraz zakresie przepływomierza. | Szt. | 890 |  | 0 |  | 0
6. | Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu o prostej drodze przepływu przez membranę, przeznaczona do 200 aktywacji. Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem niebieskim lub czerwonym. Zastawka kompatybilna z połączeniami typu Luer-Lock i Luer-Slip o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,09 ml, wymagany minimalny przepływ - 1 PSI: 360 ml/min., 3 PSI: 600 ml/min., 5 PSI: 750 ml/min. Nie zawiera latexu. Nie zawiera DEHP. Bez PCV. | Szt. | 11320 |  | 0 |  | 0
7. | Igła do blokad nerwowych w rozmiarze 0,8 x 120 mm/G21; (1 op. = 100 szt.) | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
8. | Igła do blokad nerwowych w rozmiarze 0,9 x 70 mm/G20 (1 op. = 100 szt.) | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
9. | Przedłużacz typu Heidelberg o dł. 140cm wykonany z PCV o średnicy drenu 3,0x4,1mm | Szt. | 900 |  | 0 |  | 0
10. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, dwuświatłowy o śr. 7FR i dł. 15 cm oraz 20cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 10 ml. | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
11. | Igła do znieczuleń z atraumatycznym dwustrefowym szlifem wraz z prowadnicą w rozmiarze 26Gx88mm | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
12. | Zestaw do wejść centralnych dla noworodków: cewnik do założenia przez żyłę obwodową (bez prowadnicy) 2F o dł. 15 cm z atraumatyczną końcówką, posiadający znaczniki na długości cewnika, cieniujący w RTG. Mała cienkościenna rozrywalna igła z przeźroczystymi skrzydełkami 20G. Materiał cewnika: silikon lub tworzywo poliuretanowe. | Szt. | 8 |  | 0 |  | 0
13 | Zestaw do wejść centralnych dla noworodków: cewnik do założenia przez żyłę obwodową (bez prowadnicy) 2F o dł. 30 cm z atraumatyczną końcówką, posiadający znaczniki na długości cewnika, cieniujący w RTG. Mała cienkościenna rozrywalna igła z przeźroczystymi skrzydełkami 20G. Materiał cewnika: silikon lub tworzywo poliuretanowe. | Szt. | 16 |  | 0 |  | 0
14 | Zestaw do wejść centralnych dla noworodków wykonany z silikonu: cewnik 2F o dł. 15 cm posiadający znaczniki na długości cewnika, cieniujący w RTG, posiadający rozrywalną kaniulę. | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0
15 | Zestaw do wejść centralnych dla noworodków wykonany z silikonu: cewnik 2F o dł. 30 cm posiadający znaczniki na długości cewnika, cieniujący w RTG, posiadający rozrywalną kaniulę. | Szt. | 9 |  | 0 |  | 0
16 | Mikrocewnik typu PICC 1 Fr /28G: cewnik z termowrażliwego poliuretanu, cieniujący w RTG, znakowany co 1 cm, wcałości czarny koniec dystalny, nierozłamywalny introduktor-kaniula wprowadzająca 24 G. Cewnik wyposażony w linię przdłużającą z zaciskiem i skrzydełkami. Rozmiary: 1 Fr /28G dł. 10 cm o przepływie 0,7 – 1,4 ml/min. | Szt. | 15 |  | 0 |  | 0
17 | Mikrocewnik typu PICC 1 Fr /28G: cewnik z termowrażliwego poliuretanu, cieniujący w RTG, znakowany co 1 cm, wcałości czarny koniec dystalny, nierozłamywalny introduktor-kaniula wprowadzająca 24 G. Cewnik wyposażony w linię przdłużającą z zaciskiem i skrzydełkami. Rozmiary: 1 Fr /28G dł. 15 cm o przepływie 0,7 – 1,4 ml/min. | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0
18 | Mikrocewnik typu PICC 1 Fr /28G: cewnik z termowrażliwego poliuretanu, cieniujący w RTG, znakowany co 1 cm, wcałości czarny koniec dystalny, nierozłamywalny introduktor-kaniula wprowadzająca 24 G. Cewnik wyposażony w linię przdłużającą z zaciskiem i skrzydełkami. Rozmiary: 1 Fr /28G dł. 20 cm o przepływie 0,7 – 1,4 ml/min. | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
19 | Dwukanałowa rurka intubacyjna z drenem do podawania surfaktantu, skalowana co 0,5 cm. Rozmiar od nr 2,0 – 4,0 mm, jednorazowego użycia, sterylna. | Szt. | 150 |  | 0 |  | 0
20 | Mikrocewnik wprowadzany obwodowo poliuretanowy wprowadzany za pomocą rozłamywalnej igły lub bez wprowadzacza, cieniujący w RTG, w rozmiarze 1Fr (28G)/20cm do przewlekłego dostępu żylnego. W zestawie z prowadnikiem, stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Cewnik przeciwbakteryjny impregnowany Rifampicyną i Mikonazolem, co ogranicza zakażenia odcewnikowe | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
21 | Cewnik do podawania surfaktantu metodą LISA o długości 20cm, średnicy zewnętrznej 2mm, wewnętrznej 0,8mm. Cewnik przeźroczysty, odporny na zaginanie. Musi posiadać znaczniki głębokości, końcówkę zagiętą pod kątem 30st., o stopniowanej miękkości minimalizującą ryzyko podrażnień - końcówka jest miękka, natomiast zakończenie końcówki bardzo miękkie. Cewnik kompatybilny z połączeniem Luer / Luer-Lock. | Szt. | 130 |  | 0 |  | 0
22 | Zestaw do wejść centralnych dla noworodków dwuświatłowy: cewnik do założenia przez żyłę obwodową z prowadnicą 2F o dł. 30 cm z atraumatyczną końcówką, posiadający znaczniki na długości cewnika, cieniujący w RTG. Mała cienkościenna rozrywalna igła ze skrzydełkami 20Gx21mm. Materiał cewnika: tworzywo poliuretanowe. | Szt. | 15 |  | 0 |  | 0
23 | Całkowicie rozdzieralna wprowadzająca kaniula do 1 i 2Fr cewników centralnych wprowadzanych z obwodu (PICC). Wewnętrzna igła posiada boczny otwór dla wczesnego wykrywania retrospekcji krwi. Widoczna w Rtg. Żebrowane skrzydła zapobiegają ślizganiu się palców podczas wprowadzania lub wysuwania kaniuli i cewnika. Rozmiar 20Gx21mm | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
24 | Zestaw wprowadzający Mikroseldinger zwiększający efektywność procedury wkłucia dla cewników centralnych wprowadzanych z obwodu (PICC) o średnicy 1 i 2 Fr. Zawartość zestawu: kaniula punkcyjna (25 G, 19 mm z końcówką ścietą pod katem 15st.), prowadnik z nitinolu (20 cm z czarnym znacznikiem odpowiadającym dł. igły), rozdzielalna kaniula z rozszerzaczem (2 Fr). | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
25 | Korek luer-lock z wewnętrzną gąbkom nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni | Szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
26 | Kaniula neonatologiczna/pediatryczna, wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE, widoczna w USG, ze zdejmowalną osłoną skrzydełek bocznych ułatwiającą chwyt podczas zakładania, bez portu bocznego, sztywne opakowanie typu Tyvek, rozmiary: 0,6 x 19 mm (26 G) kod barwny fioletowy. Przepływ spowolniony: 13 ml/min. | Szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
27 | Kaniula neonatologiczna/pediatryczna, wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE, widoczna w USG, ze zdejmowalną osłoną skrzydełek bocznych ułatwiającą chwyt podczas zakładania, bez portu bocznego, sztywne opakowanie typu Tyvek, rozmiary: 0,7 x 19 mm (24 G) kod barwny żółty. Przepływ spowolniony: 13 ml/min. | Szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
28 | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego (kominka) w rozmiarze: 24G-19mm. X 0,7mm. - przepływ 22ml/min.; Duże skrzydełka z otworami w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły) i po każdym użyciu kaniuli, brak konieczności zdejmowania STAZY uciskowej podczas zakładania. Przegroda multidistepu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
29 | Sterylny, jednorazowy zestaw igły doszpikowej w rozmiarze 15Ga/15mm, zawierający minimum igłę, przewód przedłużający, opaskę na nadgarstek pacjenta do oznaczenia daty i godziny wkłucia, pojemnik na ostre odpady - mandryn, opatrunek stabilizujący z elementem teleskopowym. Igły powinny pasować do systemu dostępu doszpikowego - Arrow EZ IO. Zestaw pozbawiony lateksu. Igła wykonana ze stali nierdzewnej, zakończona standardową końcówką Luer Lock. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
30 | Sterylny, jednorazowy zestaw igły doszpikowej w rozmiarze 15Ga/25mm, zawierający minimum igłę, przewód przedłużający, opaskę na nadgarstek pacjenta do oznaczenia daty i godziny wkłucia, pojemnik na ostre odpady - mandryn, opatrunek stabilizujący z elementem teleskopowym. Igły powinny pasować do systemu dostępu doszpikowego - Arrow EZ IO. Zestaw pozbawiony lateksu. Igła wykonana ze stali nierdzewnej, zakończona standardową końcówką Luer Lock. | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji i do oceny jakości: dotyczy wszystkich pozycji z wyłączeniem: - pozycji 12 i 13(dopuszcza się jedną próbkę dla danych pozycji) - pozycji 14 i 15 (dopuszcza się jedną próbkę dla danych pozycji) - pozycji 16,17 i 18 (dopuszcza się jedną próbkę dla danych pozycji) - pozycji 29 i 30 (dopuszcza się jedną próbkę dla danych pozycji) 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.3
Zadanie nr 3
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą sterylnego sprzętu jednorazowego użytku – Pakiet C
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalaogowy | Producent, ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Jednorazowa igła do podawania botoksu do cystoskopów sztywnych, dł. 35 cm, regulowana kilkustopniowa głębokość wkłucia 0,2,3,4,5 mm. Zakończenie koloru czarnego - marker. | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji i do oceny jakości: dotyczy wszystkich pozycji. 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.4
Zadanie nr 4
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą sterylnego sprzętu jednorazowego użytku – Pakiet D
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy | Producent, ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, sterylny, komora kroplowa wolna od PCV o długości minimum 62 mm w części przezroczystej, igła biorcza dwukanałowa, wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, ścięta dwupłaszczyznowo, uniemożliwiająca wypadanie przyrządów z butelek i wypływ płynu z miejsca połączenia, łatwe wprowadzenie nawet do małych pojemników miękkich; całość bez zawartości ftalanów (informacja na etykiecie w formie symbolu potwierdzająca brak zawartości ftalanów), osłonka igły biorczej z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, dren medyczny o długości 150 cm wykonany z PVC niezawierającego ftalanów. Opakowanie kolorystyczne folia-papier. | Szt. | 45000 |  | 0 |  | 0
2. | Przyrząd do przetaczania krwi, sterylny; komora kroplowa o długości min. 80mm wolna od PVC, pojemność minimum 18ml, całość bez zawartości ftalanów (informacja na etykiecie w formie symbolu potwierdzająca brak zawartości ftalanów), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowane kolorystyczne folia-papier. | Szt. | 450 |  | 0 |  | 0
3. | Przyrząd jednorazowy do przetaczania leków światłoczułych (bursztynowy) składający się z: osłonki igły biorczej, igły biorczej dwukanałowej, wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, ścięta dwupłaszczyznowo uniemożliwiającej wypadanie przyrządów z butelek, hydrofobowego filtra powietrza, zatyczki filtra hydrofobowego. • komory kroplowej 20 kropli = 1 ml filtra płynu o wielkości oczek 15 µm, zaciskacza rolkowego, korka iniekcyjnego, drenu medycznego o długości 1500 mm, • komora kroplowa wolna od PVC, długość komory w części przeźroczystej minimum 62 mm, komora kroplowa oraz dren wolne od ftalanów, • pakowany pojedynczo, sterylny, • opakowanie jednostkowe: papier – folia. •(informacja na etykiecie w formie symbolu potwierdzająca brak zawartości ftalanów) | Szt. | 950 |  | 0 |  | 0
4. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny, bezbarwny, długość 120 – 150 cm, produkt pakowany pojedynczo. Opakowanie jednostkowe: papier – folia. | Szt. | 8000 |  | 0 |  | 0
5. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny do leków światłoczułych, długość 120 – 150 cm, wolny od ftalanów, pakowany pojedynczo. Opakowanie jednostkowe: papier – folia. | Szt. | 1400 |  | 0 |  | 0
6. | Strzykawka cewnikowa 100 ml Luer, podwójna skala pomiarowa, w zestawie dwa łączniki Luer | Szt. | 250 |  | 0 |  | 0
7. | Strzykawka jednorazowa trzyczęściowa do podawania tuberkuliny. Zmontowana z igłą nie na stałe, zatyczka typu luer/luer lock. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Pojemność 1 ml, rozmiar 0,45x13 mm. Zatyczka typu luer wylot zamontowany centrycznie. Opakowanie - 100 szt. | Szt. | 8000 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji i do oceny jakości: dotyczy wszystkich pozycji. 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.5
Zadanie nr 5
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą sterylnego sprzętu jednorazowego użytku – Pakiet E
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy | Producent, ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click, zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45o do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli, skrzydełka z 3 otworami do przyszycia. Wymagane rozmiary i przepływy: 24G/19mm (0,7) 20ml/min. Produkt sterylny. | Szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
2. | Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click, zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45o do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli, skrzydełka z 3 otworami do przyszycia. Wymagane rozmiary i przepływy: 22G/25mm (0,9) 36ml/min. Produkt sterylny. | Szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
3. | Kaniula dożylna przeznaczona do malych, delikatnych żyl u noworodkow i wcześniakow, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedyńczo, wyrażne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważnosci na opakowaniu. Wykonana z podwojnie oczyszczonego teflonu, hypoalergiczna, bez portu iniekcyjnego, z ostro zakończona igła , elastyczne skrzydelka ułatwiające mocowanie,pakowana pojedyńczo. Opakowanie zbiorcze 50szt. 24G (zółty) 0,7x19mm- przepływ 13ml/min | Szt. | 4500 |  | 0 |  | 0
4. | Kaniula dożylna przeznaczona do malych, delikatnych żyl u noworodkow i wcześniakow, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedyńczo, wyrażne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważnosci na opakowaniu. Wykonana z podwojnie oczyszczonego teflonu, hypoalergiczna, bez portu iniekcyjnego, z ostro zakończona igła , elastyczne skrzydelka ułatwiające mocowanie,pakowana pojedyńczo. Opakowanie zbiorcze 50szt. 26 G ( fioletowy ) 0,7x19 mm , przepływ 13 ml/min. | Szt. | 4500 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji i do oceny jakości: dotyczy wszystkich pozycji. 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.6
Zadanie nr 6
Załącznik nr 1
do umowy nr ……………………………..
z dnia ……………………………
Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku Pakiet F
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylne pakowane pojedyncze podkładki z wypukłymi namagnesowanymi paskami do łatwego bezpiecznego zarządzania igłami i ostrzami w czasie zabiegów operacyjnych po 12 szt. w opakowaniu. | Op. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Taśmy retrakcyjne z nieprzepuszczalnego dla promieni RTG silikonu. Szerokość 1,5 mm po 1 szt w saszetce min. 24 szt. w opakowaniu | Op. | 1 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji i do oceny jakości: dotyczy wszystkich pozycji. 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.7
Zadanie nr 7
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą drobnego i specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku Pakiet G
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | rozm. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; o wadze max 24 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 39,64 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.9; 500ml: 21.8 o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 13.12; 500ml: 22.15 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem zółtym , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,6 cm H2O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15. 25 sztuk w opakowaniu. |  | 3: op.; 4: 45; 6: 0; 8: 0
2 | Układ oddechowy anestetyczny średnica - 22mm, wykonany z PP dla dorosłych, dwie rury o komresji długości w przedziale 60/180 cm, złącza respiratora 22F-22F, równoległoramienny trójnik „Y” bez portów ze złączem kątowym 90° i portem do kapnografii, ramię dodatkowe o długości w zakresie 45/120 cm ze złączami 22M-22F łączące 2l worek bezlateksowy, czysty mikrobiologicznie lub sterylny. |  | 3: Szt.; 4: 420; 6: 0; 8: 0
3 | Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna z wygiętym końcem i kanałem przez całą długość, jednorazowego użytku. Rozmiar: CH15 długość 60 - 70 cm. |  | 3: Szt.; 4: 60; 6: 0; 8: 0
4 | Prowadnica do ukształtowania rurki intubacyjnej, stalowa, pokryta medycznym PCV, jednorazowego użytku. Rozmiar: 2.0, 4.0, 5.0 mm. |  | 3: Szt.; 4: 200; 6: 0; 8: 0
5 | Łyżka do laryngoskopu światłowodowa, jednorazowa, typ Miller oraz Macintosh. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Końcówka łyżki zaoblona. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Element mocujący łyżkę z rękojeścią wykonany ze stopu metalu. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, nazwa producenta, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. Łyżki pakowane pojedynczo, opakowanie folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym informacje takie jak: rozmiar łyżki; typ łyżki; numer REF; symbol CE; symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), nazwa producenta; numer LOT; data ważności. | 2-5 | 3: Szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
|  | 00 | 3: szt; 4: 50; 6: 0; 8: 0
|  | 0 | 3: szt; 4: 60; 6: 0; 8: 0
|  | 1 | 3: szt; 4: 10; 6: 0; 8: 0
6 | Łyżka do laryngoskopu światłowodowe (akryl/plastik), jednorazowego użytku (standard ISO 7376-3 - zielony standard zamka), typ Miller oraz Macintosh, dostępne w rozmiarach 00, 0, 1, 2, 3, 4. Mikrobiologicznie czyste, niezawierające żadnych metalowych elementów-mogą być bezpiecznie używane w warunkach rezonansu magnetycznego, bezpośrednio na łyżce oznaczenie CE, logo producenta, typ łyżki, rozmiar oraz znak informujący o braku możliwości ponownego użytku, zapakowane pojedynczo folia-papier. |  | 3: Szt.; 4: 1; 6: 0; 8: 0
7 | Maska krtaniowa wykonana z medycznego PCW, jednorazowego użytku o rozmiarze 1 profilu anatomicznym, posiadająca specjalnie wzmocniony koniuszek zapobiegający zagięciom mankietu podczas zakładania. Rurka odlana w całości z mankietem, powierzchnia rurki o mikroporowatej fakturze, balonik kontrolny umożliwiający rozpoznanie rozmiaru maski oraz precyzyjne dotykowe określenie stopnia wypełnienia mankietu. Pakowana pojedynczo w torebkę (membrana Tyvek/PET/PE) oraz kartonowe pudełko. |  | 3: Szt.; 4: 3; 6: 0; 8: 0
8 | Rękojeść jednorazowa do laryngoskopu z zmontowanymi fabrycznie bateriami, zgodne z zielonym standardem ISO 7376, kompatybile z łyzkami z pozycji 5 i 6 |  | 3: Szt.; 4: 5; 6: 0; 8: 0
9 | Maska anestetyczna z pompowanym mankietem, jednorazowego użytku, korpus przezroczysty, kolor oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką dreny, Rozmiar 2-5. Bezlateksowa, brak ftalanów DEHP. Mikrobiologicznie czysta, opakowanie - folia. Na opakowaniu jednostkowym nr katalogowy, CE oraz data ważności |  | 3: Szt.; 4: 300; 6: 0; 8: 0
10 | Przyrząd do przecinania/usuwania zaciskacza do pępowiny jednorazowego użytku |  | 3: Szt.; 4: 5; 6: 0; 8: 0
11 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z workiem oraz drenem o dł. około 2m |  | 3: Szt.; 4: 150; 6: 0; 8: 0
12 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu z krzyżową zastawką bezpieczeństwa. Do użytku dla dorosłych i dzieci w przypadku objętości oddechowej (TV) > 50 ml. Sterylny. |  | 3: szt.; 4: 25; 6: 0; 8: 0
13 | Wzierniki ginekologiczne typu Collin, sterylne, jednorazowego użytku. Plastikowe tworzywo bezbarwne. Boczne otwarcie zapewnia dobrą wizualizację oraz dostęp do szyjki macicy, nadają się do histerosonografiii i histerosalpingografii. Wykonane z żywicy polistyrenowej, bez zawartości lateksu oraz PCV. Rozmiary S - średnica 27mm i M - średnica 33mm |  | 3: szt.; 4: 150; 6: 0; 8: 0
14 | Pałeczka do wymazów jałowa o dł.220mm, wykonana z plastiku, pojedyńczo pakowana |  | 3: szt.; 4: 200; 6: 0; 8: 0
15 | Cewnik typu LEADER-FLEX pediatryczny do obwodowego pomiaru RR, specjalnie do nakłucia tętnicy udowej lub promieniowej o średnicy zewnętrznej 0,7 mm posiadający: - igłę do nakłucia 21G o rozm. 0,7 mm x 42 mm - prowadnik z prostą, giętką końcówką, - cewnik z PUR, kontrastujący w RTG z giętkimi skrzydełkami i wbudowanym zabezpieczeniem przed zagięciem, giętki, na stałe przyłączony do cewnika przedłużacz. |  | 3: szt.; 4: 20; 6: 0; 8: 0
16 | Sonda silikonowana do żywienia noworodków, przeźroczysta z kontrastującymi paskami, dystalna końcówka zamknięta z 2 otworami bocznymi, oznaczenie długości w cm (5 – 25 cm), proksymalna końcówka z miękką nasadką i korkiem. Rozmiar: F 4,0 – 8,0 o długości 40 cm – 125 cm. |  | 3: szt.; 4: 80; 6: 0; 8: 0
17 | Dwuświatłowy antybakteryjny cewnik pępowinowy wykonany z PUR, inkorporowany aktywnym srebrem. Całkowicie widoczny w RTG, oznaczniki numeryczne co 1cm. Cewnik w rozmiarach 4FR o długości 20cm. |  | 3: szt.; 4: 7; 6: 0; 8: 0
18 | Cewnik pępowinowy w rozmiarze 2,5 Fr i długości 30 cm oraz 3,5-5,0 Fr i długości 40 cm. Wykonany z poliuretanu. Numeryczne oznaczenia od dystalnego końca 4 cm – 25 cm, pakowany z kranikiem L-L. |  | 3: szt.; 4: 60; 6: 0; 8: 0
19 | Zestaw do transfuzji wymiennej dla noworodków. |  | 3: szt.; 4: 4; 6: 0; 8: 0
20 | Zawór do drenażu opłucnowego typu Heimlich z funkcją zastawki bezzwrotnej w kształcie kaczego dzioba wykonany z poliuretanu i gumy naturalnej. |  | 3: szt.; 4: 8; 6: 0; 8: 0
21 | Łącznik do połączenia zaworu typu Heimlich z trokarem. |  | 3: szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
22 | Trocar z drenem przeznaczony dla neonatologii. Przezroczysty dren widoczny w Rtg. Znaczniki co 1 cm. Jedno oczko boczne. Rozmiar: 08 – 10 F. |  | 3: szt.; 4: 5; 6: 0; 8: 0
23 | Wkłady workowe o pojemności 1000ml, 2000ml i 3000ml na wydzielinę, z trwale połączoną pokrywą do pojemników typu Serres, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej minimum f12 mm, oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu. Sprasowane, ułatwiające magazynowanie . |  | 3: szt.; 4: 1512; 6: 0; 8: 0
24 | Dren łączący do ssaka z łącznikiem schodkowym dł. 2,0 - 2,5 m. |  | 3: szt.; 4: 600; 6: 0; 8: 0
25 | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni od otwarcia (poświadczone zapisem na opakowaniu). W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno). Cały zestaw sterylizowany radiacyjnie. Zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych. Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku. |  | 3: szt.; 4: 500; 6: 0; 8: 0
26 | Woreczek ocieplający dwuwarstwowy z przezroczystego, miękkiego i nie szeleszczącego polietylenu, z pianką pomagającą utrzymać otwarte drogi oddechowe i zapewniającą komfort dziecku, z regulowanym kapturkiem. Centralne otwieranie woreczka na rzep. Sterylny. Rozmiary: S- do 1kg., M-od 1kg- 2,5kg, L- powyżej 2,5kg |  | 3: szt.; 4: 80; 6: 0; 8: 0
27 | Kompaktowy zestaw do grawitacyjnego i czynnego drenażu klatki piersiowej u noworodków, wyskalowana komora kolekcyjna o pojem. 400 ml, dodatkowa skala precyzyjna w zakresie do 10 ml co 2ml, w zakresie 10 ml-50 ml co 5 ml. Wyposażony w zastawkę wodną, gruszkę mechaniczną ewakuacyjną płyny, płynna regulacja siły ssania na pokrętle w zakresie 0-45 cm H2O oraz automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego i ujemnego, wskaźnik i skalę przecieku doopłucnowego, bezigłowy port do pobierania próbek. |  | 3: szt.; 4: 3; 6: 0; 8: 0
28 | Hydrokoloidowa osłona czujnika temperatury, odporna na wilgoć i temperaturę w postaci plastra mocowanego do skóry noworodka o śr. około 25 mm. |  | 3: szt.; 4: 5; 6: 0; 8: 0
29 | Regulowana, lekka opaska mocująca czujnik SpO2 uniwersalnego zastosowania, jednorazowego użytku, wykonana z miękkiej pianki, dostępna w dwóch rozmiarach: małym i dużym dla potrzeb noworodków i wcześniaków. Op. x 100 szt. |  | 3: op.; 4: 6; 6: 0; 8: 0
30 | Zestaw do zakładania cewników pępowinowych i PICC. W skład zestawu wchodzą: 1 taśma mierząca; 8 wacików 5x5 cm; 8 wacików 10x10 cm; 2 miseczki na płyny (czerwona i przeźroczysta); 1 bezpieczny skalpel; 2 bezpieczne igły (18G i 20G); 1 taśma do pępowiny 4mm x80cm; 1 strzykawka 1 ml ( luer slip ); 1 strzykawka 3 ml ( luer lock ); 1 strzykawka 5 ml ( luer lock ); 2 obłożenia adhezyjne; 1 przezroczyste, rozdzieralne (easy peel) obłożenie; 1 x kleszcze proste do uchwycenia kikuta pępowinowego; 1 pęseta zębata neonatologiczna; 1 rozszerzacz do pępka; 2 x kleszcze zagięte do uchwycenia i stabilizacji kikuta pępowinowego; 1 x pęseta neonatologiczna prosta; 2 x pęseta neonatologiczna zagięta; 2 ręczniki; 1 opakowanie zewnętrzne - typ taca; 1 nożyczki zagięte; 1 szwy 3.0; 1 imadło chirurgiczne; 2 stripy. |  | 3: szt.; 4: 35; 6: 0; 8: 0
31 | Stabilizator rurki intubacyjnej dla potrzeb noworodków do zastosowania przez okres do 7 dni w formie delikatnej plastikowej ramki z możliwością interwencyjnego cięcia i platformą do ufiksowania rurki oraz delikatnego opatrunku mocowanego do kości skroniowych. Dostępny w czterech rozmiarach dla przedziałów wagowych: do 600 g, 600-800g, 800-1200g, 1200-1500g, 1500-2000g, powyżej 2000g. W zestawie dołączona taśma do identyfikacji odpowiedniego rozmiaru stabilizatora. |  | 3: szt.; 4: 35; 6: 0; 8: 0
32 | Pediatryczny zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej i tracheostomijnej CH05, CH06, CH07, CH08 długość 31 cm, z możliwością stosowania min. przez 48h. System wyposażony jest w trzy łączniki Y różnego rozmiaru (w zależności od rozmiaru cewnika), ułatwiające dostosowanie do rurki intubacyjnej / tracheostomijnej, w celu podłączenia cewnika do rurki intubacyjnej/tracheostomijnej. System wyposażony w obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm. Cewnik zakończony atraumatycznie z jednym otworem centranym oraz dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania Oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. oraz oznaczenie kolorami poszczególnych centymetrów. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 st. Okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po całkowitym usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. Każdy zestaw zawiera cewnik w odpowiednim rozmiarze oraz 3 łączniki Y. Wszystkie elementy systemu są sterylne. Rozmiary cewników kodowane kolorami według standardu ISO. Opakowanie zbiorcze: max 10 szt. |  | 3: szt.; 4: 15; 6: 0; 8: 0
33 | Resuscytator jednorazowego użycia gotowy do użytku dla jednego pacjenta do wentylacji niemowląt / noworodków . Resuscytator musi być przeznaczony do wentylacji niemowląt / noworodków których waga pacjenta nie przekracza 10 kilogramów . Maksymalna dostarczana objętość oddechowa resuscytatora musi być w zakresie 150 - 170 ml. Resuscytator musi mieć możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek . Resuscytator musi mieć port do pomiaru stężenia CO 2 w wydychanym powietrzu lub do podawania leków drogą dotchawiczą. Rezerwuar tlenu resuscytatora musi mieć objętość minimum 300 ml i umożliwiać podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszance oddechowej oraz musi posiadać dren do podawania tlenu . Resuscytator musi posiadać jednorazową maskę twarzową z powietrznym mankietem dla niemowląt / noworodków . Resuscytator nie może zawierać żadnych ftalanów. |  | 3: szt.; 4: 80; 6: 0; 8: 0
34 | Resuscytator jednorazowego użycia gotowy do użytku dla jednego pacjenta do wentylacji osoby dorosłej. |  | 3: szt; 4: 40; 6: 0; 8: 0
35 | Nakłuwacz dla wcześniaków Głębokość nakłucia 0.85mm Szerokość nakłucia 1.75mm 1 op.= 50 szt. |  | 3: op.; 4: 25; 6: 0; 8: 0
36 | Nakłuwacz dla noworodków i niemowląt Głębokość nakłucia 1.0mm Szerokość nakłucia 2.5mm 1 op.= 50 szt. |  | 3: op.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
37 | Końcówka do odsysania wydzielin z ust i nosa noworodków, mozliwość odsysania jedną ręką, port kciuka do przerywanego odsysania, miękka, elastyczna końcówka przypominająca gruszkę. Produkt wykonany bez użycia kauczuku naturalnego ani zmiękczacza DEHP, dostępny w dwóch rozmiarach: wcześniaki i noworodki |  | 3: szt.; 4: 30; 6: 0; 8: 0
38 | Rurka antykolkowa wykonana z bezpiecznego i miękkiego PVC. Z jednej strony zaokrąglona, a z drugiej rozszerzona, co ułatwia uwalnianie gazów z niewykształconych jelit niemowlęcych. Dostępna w rozmiarze: średnica 2/4 i długość 120 mm. |  | 3: szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
39 | Maska twarzowa typu Ambu z niewymagającym napełnienia, dobrze przylegającym otwartym kołnierzem i przezroczystą kopułą umożliwiającą ciągłą obserwację pacjenta; mankiet kodowany kolorystycznie dla łatwej identyfikacji rozmiaru; bez zawartości lateksu, PCV i ftalanów; rozmiary 3, 4, 5 |  | 3: szt.; 4: 300; 6: 0; 8: 0
40 | Maska nadkrtaniowa sterylna I-gel, jednorazowego użytku, wykonana z wysokojakościowego tworzywa sztucznego z żelową końcówką, wyposażona w dodatkowy kanał gastryczny a także w zintegrowany bloker zgryzu, oraz stabilizator położenia w jamie ustnej ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji; w rozmiarach 3 i 4, pakowana pojedynczo. |  | 3: szt.; 4: 40; 6: 0; 8: 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  | 5: NETTO:; 6: 0; 7: BRUTTO:; 8: 0
1) Dostarczyć 1 próbkę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji i do oceny jakości: dotyczy wszystkich pozycji. 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.8
Zadanie nr 8
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku Pakiet H
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | rozm. | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Rurka intubacyjna, miękka bez mankietu, silikonowana lub niesilikonowana z otworem Murphego, rozmiar co 0,5, 1x użycia, jałowa. | 2 | 3: Szt.; 4: 20; 6: 0; 8: 0
|  | 2.5 | 3: Szt.; 4: 20; 6: 0; 8: 0
|  | 3 | 3: Szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
|  | 3.5 | 3: Szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
|  | 4 | 3: Szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
2. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z otworem Murphego, silikonowana lub niesilikonowana, rozmiar co 0,5, 1x użycia, jałowa. | 6 | 3: Szt.; 4: 20; 6: 0; 8: 0
|  | 6.5 | 3: Szt.; 4: 40; 6: 0; 8: 0
|  | 7 | 3: szt.; 4: 360; 6: 0; 8: 0
|  | 7.5 | 3: Szt.; 4: 160; 6: 0; 8: 0
3. | Rurka ustno – gardłowa Guedel, gładko zaokrąglone krawędzie z blokadą przeciw zagryzieniu wykonana z polietylenu, bez zawartości PCV oraz ftalanów, pojedynczo pakowana, 1x użycia, sterylna, rozm. 2,0-3,0 |  | 3: Szt.; 4: 300; 6: 0; 8: 0
4. | Rurka ustno-gardłowa Guedel dla noworodków z polietylenu pozbawionego PVC oraz ftalanów z barwnym kodem wkładek, pakowana pojedynczo, 1x użycia, sterylna. Rozmiar: „0” dł. 60 mm |  | 3: Szt.; 4: 5; 6: 0; 8: 0
5. | Rurka ustno-gardłowa Guedel dla noworodków, z polietylenu pozbawionego PVC oraz ftalanów z barwnym kodem wkładek, pakowana pojedynczo, 1x użycia, sterylna. Rozmiar: „00” dł. 50 mm |  | 3: Szt.; 4: 5; 6: 0; 8: 0
6. | Rurka ustno-gardłowa Guedel dla noworodków, z polietylenu pozbawionego PVC oraz ftalanów z barwnym kodem wkładek, pakowana pojedynczo, 1x użycia, sterylna. Rozmiar: „000” dł. 35 mm +/- 5 mm. |  | 3: Szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
7. | Cewnik do podawania tlenu dwulufowy dla noworodków wykonany z elastycznego PVC o dł. minimum 200 cm, część donosowa wykonana z delikatnego tworzywa tzw. „wąsy tlenowe”, 1x użycia, sterylny. |  | 3: Szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
8. | Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych, tzw. „wąsy tlenowe” 1x użycia, sterylny, dł. 200-210 cm |  | 3: Szt.; 4: 2000; 6: 0; 8: 0
9. | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem minimum 200 cm, sterylna. |  | 3: Szt.; 4: 550; 6: 0; 8: 0
10. | Maska do podawania tlenu dla noworodków z drenem 200 – 210 cm, 1 x użycia, sterylna. |  | 3: Szt.; 4: 100; 6: 0; 8: 0
11. | Zgłębnik żołądkowy bez kontrastu RTG, CH 14- 22, dł. 100 cm, sterylny. Na konektorze fabrycznie umieszczona nozwa producenta. |  | 3: Szt.; 4: 20; 6: 0; 8: 0
12. | Rura aerozolowa karbowana 22 mm z przewężeniami co 15 – 20 cm, w zwojach 30 m lub 50 m. |  | 3: Szt.; 4: 1; 6: 0; 8: 0
13. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma małymi naprzeciwległymi lub naprzemianległymi otworami bocznymi. Dł. 40 cm, sterylny, 1x użycia. Pakowany folia – papier. | CH 06 | 3: Szt.; 4: 2000; 6: 0; 8: 0
|  | CH 08 | 3: Szt.; 4: 2000; 6: 0; 8: 0
|  | CH 10 | 3: Szt.; 4: 3500; 6: 0; 8: 0
14. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, 1x użycia, sterylny, pakowany w opakowanie folia – papier. Dł. 50-60 cm. Na konektorze fabrycznie umieszczona nozwa producenta. | CH 12 | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
|  | CH 14 | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
|  | CH 16 | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
|  | CH 18 | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
15. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, 1x użycia, sterylny, pakowany w opakowanie folia – papier. Rozmiar: CH 20-22, dł. 50-60 cm. Na konektorze fabrycznie umieszczona nozwa producenta. |  | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
16. | Sonda do karmienia noworodków posiadająca łącznik Luer z zamknięciem, dwa otwory boczne i atraumatyczny koniec, posiadająca możliwość utrzymania sondy powyżej 1 doby. Dł.minimum 40 cm, 1 x użycia, sterylna. | 5 | 3: Szt.; 4: 100; 6: 0; 8: 0
|  | 6 | 3: Szt.; 4: 2000; 6: 0; 8: 0
|  | 8 | 3: Szt.; 4: 400; 6: 0; 8: 0
|  | 10 | 3: Szt.; 4: 100; 6: 0; 8: 0
17. | Cewnik Foley pokrywany obustronnie elastomerem silikonu, możliwość utrzymania do 14 dni, dwudrożny z prowadnicą, balon 3ml, plastikowa zastawka, pakowany podwójnie w wewnętrzne opakowanie foliowe + zewn. folia - papier, sterylizowany tlenkiem etylenu o czasie utrzymania 7 dni. Rozmiar: CH 06. Na konektorze fabrycznie umieszczona nozwa producenta. |  | 3: Szt.; 4: 30; 6: 0; 8: 0
18. | Cewnik Foley, 100% silikon, dwudrożny z plastikową zastawką. Kontrast RTG wzdłuż całej dlugości drenu. Sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzne opak. foliowe + zewn. folia - papier. | CH14 | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
|  | CH16 | 3: Szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
19. | Cewnik Foley silikonowany, dwudrożny, steryny pakowany podwójnie w wewnętrzne opak. foliowe + zewn. folia - papier. Na konektorze fabrycznie umieszczona nozwa producenta. | 10 | 3: Szt.; 4: 20; 6: 0; 8: 0
|  | 14 | 3: Szt.; 4: 1000; 6: 0; 8: 0
|  | 16 | 3: Szt.; 4: 1600; 6: 0; 8: 0
|  | 18 | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
|  | 20 | 3: Szt.; 4: 30; 6: 0; 8: 0
20. | Cewnik urologiczny Nelaton żeński z elastycznego PVC, gładko zakończony koniec. Rozmiar: CH 14-16, jałowy. Na konektorze fabrycznie umieszczona nozwa producenta. |  | 3: Szt.; 4: 1; 6: 0; 8: 0
21. | Łącznik do drenów z kontrolą odsysania, typu Kapkon, sterylny. |  | 3: Szt.; 4: 1; 6: 0; 8: 0
22. | Łącznik do drenów redukcyjny, sterylny. Rozmiar: 8/11-3/5; 10/13-8/10 |  | 3: Szt.; 4: 1; 6: 0; 8: 0
23. | Cewniki brzuszne wykonane w 100% z silikonu, 6 dużych otworów drenujących, nitka RTG wzdłuż całego drenu. Rozmiar: 20F, 21F, 24F dł. 50 cm, pakowane podwójnie (folia + folia/papier). |  | 3: Szt.; 4: 1; 6: 0; 8: 0
24. | Dreny z rozszerzeniem co 1 m, wykonane z medycznego PVC, przezroczyste, nie załamujące się, w zwojach 30 m. Rozmiar: 5,0/8,0 |  | 3: Szt.; 4: 12; 6: 0; 8: 0
25. | Maska do inhalacji z nebulizatorem, sterylna, 1 x użycia z regulowana blaszką na nos oraz gumka mocującą. Wyposażona w dren o dł. 210 cm (+/- 5 cm) zakończony uniwersalnym łącznikiem. Rozm. M-XL |  | 4: 60; 6: 0; 8: 0
26. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma małymi naprzeciwległymi lub naprzemianległymi otworami bocznymi. Rozmiar: CH 04-05, dł. 40 cm, sterylny, 1x użycia. Pakowany folia – papier. |  | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
27. | Maska do tlenoterapii biernej dla dorosłych z metalowym zaciskiem na nos oraz drenem o długości około 2 m. sterylna lub czysta mikrobiologicznie. |  | 3: Szt.; 4: 150; 6: 0; 8: 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  | 5: NETTO:; 6: 0; 7: BRUTTO:; 8: 0
1) Dostarczyć 1 próbkę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji i do oceny jakości: dotyczy wszystkich pozycji. 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.9
Zadanie nr 9
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku Pakiet I
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowe szczotki do chirurgicznego mycia rąk nasączone 4% roztworem chlorheksydyny składające się z dwóch części. Jedną część szczotki stanowi miękkie, delikatne włosie wykonane z medycznego polietylenu niepowodujące podraznień skóry, druga zaś strona szczotki to miękka gąbka poliuretanowa zapewniająca delikatne czyszczenie skóry. Do każdej szczotki dołączony czyścik do paznokci wykonany z polipropylenu. Bez zawartości lateksu. Opakowanie- folia. | Szt. | 8000 |  | 0 |  | 0
2 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków w kolorze niebieskim i różowym dostępna w wersji z wkładaną karteczką.Op.100 szt | op. | 6 |  | 0 |  | 0
3 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych dostępna w wersji z wkładaną karteczką lub polem do opisu.Op.100szt | op. | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Zaciskacz do pępowiny 1x użycia sterylny. Op.50 szt. | op | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Kapturki ochronne do termometru elektronicznego typu Braun do uszu. (1 op.x800szt.) | Szt. | 800 |  | 0 |  | 0
6 | Rękawice foliowe [damskie] 1 op. = 100 szt. | Op. | 200 |  | 0 |  | 0
7 | Fartuch foliowy ochronny wiązany tzw. ”kuchenny”, pakowany oddzielnie w woreczek foliowy i opakowanie zbiorcze. 1 op.=100 szt. | Op. | 65 |  | 0 |  | 0
8 | Kieliszek do leków plastikowy 1x użycia z gładkim brzegiem. 1 op.= 75szt – 90 szt. | Op. | 450 |  | 0 |  | 0
9 | Pojemnik na mocz z zakrętką o pojemności 100-150 ml, niesterylny. | Szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
10 | Pojemnik do badania moczu o pojemności 100-150 ml, sterylny. | Szt. | 170 |  | 0 |  | 0
11 | Bakteriologiczny zestaw transportowy z podłożem Stuart. | Szt. | 350 |  | 0 |  | 0
12 | Etykieta laboratoryjna samoprzylepna z nadrukiem opakowanie lub rolka 1 000 szt. | Op. | 20 |  | 0 |  | 0
13 | Staza gumowa bezlateksowa uciskowa różowa i niebieska w rolce, do wyboru przez zamawiającego. 1 op. = 25 szt. | Op. | 150 |  | 0 |  | 0
14 | Szkiełka laboratoryjne 1/3 mat 76x26 mm +/- 1 mm . Op.50 szt | op. | 25 |  | 0 |  | 0
15 | Szkiełka nakrywkowe mikroskopowe 24x 24 mm 1 op.= 1 000 szt. | Op. | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Worek do lewatywy o pojemności 1500 ml. z drenem dł. 115cm zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, niesterylny. Końcówka drenu natłuszczona i zabezpieczona zatyczką. | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
17 | Kanka doodbytnicza dla dzieci CH 16/200 mm, sterylna. | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
18 | Kanka doodbytnicza dla dorosłych CH 24,28,30/360 – 400mm, sterylna. | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
19 | Worek do dobowej zbiórki moczu o poj. 2 litry z drenem dostępnym w 2 długościach: 90cm i 150cm, z odprowadzeniem i zastawką antyrefluksyjną, sterylny z odprowadzeniem typu T i zastawką antyrefluksyjną, opakowanie foliowe. | Szt. | 2500 |  | 0 |  | 0
20 | Woreczek do pobierania próbek moczu u niemowląt (chłopcy i dziewczynki), poj. 100 ml z gąbką uszczelniającą, sterylny, opakowanie foliowe. Op.100 szt | op | 25 |  | 0 |  | 0
21 | Probówki z polistyrenu o poj. 15 ml z korkiem, średnica 16 mm, okrągłodenne, sterylne, pakowane indywidualnie. | Szt. | 60 |  | 0 |  | 0
22 | Papier do KTG rozm. 143 mmx150 mmx300 kompatybilny z KTG marki Oxford Team posiadanym przez Zamawiajacego | Bloczek | 6 |  | 0 |  | 0
23 | Papier do KTG rozm. 150 mmx100 mmx150 kompatybilny z KTG marki HP 50 posiadanym przez Zamawiajacego | Bloczek | 5 |  | 0 |  | 0
24 | Papier do KTG rozm. 152 mmx90 mmx150 kompatybilny z urzadzeniem Corometrix BAO 4305 posiadanym przez Zamawiającego | Bloczek | 40 |  | 0 |  | 0
25 | Termoczuły papier do USG rozm. 110 mm x 20 m kompatybilny z videoprinterem Sony UP posiadanym przez Zamawiajacego | Szt. | 110 |  | 0 |  | 0
26 | Papier do KTG rozm. 112 mmx100 mmx100 kompatybilny z urzadzeniem Sunray 618B posiadanym przez Zamawiajacego | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
27 | Papier EKG roz. 210 mmx20 m kompatybilny z aparatem EKG Ascard 612 posiadanym przez Zamawiajacego | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
28 | Elektroda EKG dla dzieci o wymiarach: 30x30-30x35 lub okrągła ø 30 mm lub 36 mm z żelem. Op.50 szt. | op. | 120 |  | 0 |  | 0
29 | Elektroda EKG dla dorosłych z żelem. Op. 50 szt. | op. | 325 |  | 0 |  | 0
30 | Wziernik pochwowy Cusco 1x użycia sterylny, rozmiar S,M,L. | Szt. | 5300 |  | 0 |  | 0
31 | Szpatułka laryngologiczna drewniana, niesterylna, 1op.=100 szt. | Op. | 2 |  | 0 |  | 0
32 | Szpatułka laryngologiczna drewniana, sterylna, pakowana indywidualnie w opakowaniu zbiorczym po 100 szt. | Op. | 17 |  | 0 |  | 0
33 | Szpatułka laryngologiczna plastikowa, sterylna, pakowana indywidulanie w opakowaniu zbiorczym po 100 szt. | Op. | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Okularki do fototerapii w kształcie litery Y doskonale dopasowujące się do każdego kształtu główki, dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom, wykonane z miękkiego , białego materiału, zmniejszające ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka. Dostępne w 3 rozmiarach S(200-280 mm), M(240-340 mm), L(300-400 mm). | Szt. | 500 |  | 0 |  | 0
35 | Osłonka na głowicę do USG pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym, lekko pudrowana. Op. 144 szt. | op. | 50 |  | 0 |  | 0
36 | Uchwyty plastikowe do wieszania worków na mocz. | Szt. | 150 |  | 0 |  | 0
37 | Golarka medyczna z pojedynczym ostrzem, 1x użycia. Op.100 szt. | Op. | 20 |  | 0 |  | 0
38 | Jednorazowe szczotki do chirurgicznego mycia rąk typu Medi-Scrube. | Szt. | 25 |  | 0 |  | 0
39 | Ostrze do skalpela ze stali nierdzewnej lub węglowej posiadające oznaczenie umożliwiające pełną identyfikację ostrza także po rozpakowaniu (nr ostrza i producent). Rozmiar: 11. 1op.=100szt., jałowe. | Op. | 5 |  | 0 |  | 0
40 | Ostrze do skalpela ze stali nierdzewnej lub węglowej posiadające oznaczenie umożliwiające pełną identyfikację ostrza także po rozpakowaniu (nr ostrza i producent). Rozmiar: 12. 1op.=100szt., jałowe. | Op. | 5 |  | 0 |  | 0
41 | Ostrze do skalpela ze stali nierdzewnej lub węglowej posiadające oznaczenie umożliwiające pełną identyfikację ostrza także po rozpakowaniu (nr ostrza i producent). Rozmiar: 24. 1op.=100szt., jałowe. | Op. | 40 |  | 0 |  | 0
42 | Szczoteczka cytologiczna typu wachlarzyk, sterylna., 1 x użycia. Opakowanie folia/papier. | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
43 | Worek do stomii, 1 – częściowy, zamknięty, 1 x użycia. Rozm. 10-70 mm lub 15-70 mm | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji i do oceny jakości: dotyczy wszystkich pozycji. 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.10
Zadanie nr 10
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku Pakiet J
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy,ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Basen 1 x użycia dla osób leżących, duży, płaski o pojemności 2 l z masy celulozowej do maceratora Vernacare 750. Pojemnośc użytkowa 1,2 - 1,5 L | Szt. | 6500 |  | 0 |  | 0
2. | Miska nerkowata 1 x użycia o pojemności całkowitej 900 ml, użytkowa 300 ml z masy celulozowej do maceratora Vernacare 750. | Szt. | 14400 |  | 0 |  | 0
3. | Podstawka plastikowa pod baseny wymienione w pozycji nr 1. | Op. | 2 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji i do oceny jakości: dotyczy wszystkich pozycji. 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.11
Zadanie nr 11
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku do żywienia pozajelitowego Pakiet K
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nzwa handlowa,nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Płaski pediatryczny filtr o objętości wypełnienia 0,2 ml. Wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar (87 PSI). Filtr do podawania lipidów z membraną 1,2 µm (barwne oznaczenie).Przezroczyste łączniki Luer – Lock zgodne z normą DIN. Przezroczysty cały system pozwalający na optyczną kontrolę przepływu. Pozytywnie naładowana membrana zatrzymuje toksyczne makrocząsteczki pochodzące z bakterii Gram-ujemnych. Odporne na alkohol i lipidy. Bez latexu. Wolny od ftalanów (DEHP). Bez PVC. Przedłużki wykonane z poliuretanu 5 cm i 10 cm. | Szt. | 1100 |  | 0 |  | 0
2 | Płaski pediatryczny filtr o objętości wypełnienia 0,2 ml, do stosowania przez 96h. Odpowietrznik z membraną nylonową 0,2 µm. Przezroczyste łączniki Luer – Lock zgodne z normą DIN. Przezroczysty cały system pozwalający na optyczną kontrolę przepływu. Pozytywnie naładowana membrana zatrzymuje toksyczne makrocząsteczki pochodzące z bakterii Gram-ujemnych. Odporne na alkohol i lipidy. Wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar (87 PSI). Bez latexu. Wolny od ftalanów (DEHP). Bez PVC. Przedłużki wykonane z poliuretanu 5 cm i 10 cm | Szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
3 | Poliuretanowy dren o długości 6cm zakończony dwoma systemami bezigłowymi, wyposażony w zastawki antyzwrotne oraz zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,30ml. System bezigłowy posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 5ml sterylnego roztworu 0,9 % NaCl; z korkiem do zastosowania na zawór bezigłowy Luer-Lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl) umieszczonym w tłoku strzykawki w osobnym opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. Zabezpieczenie złącza Luer-Lock strzykawki zatyczką nieodkręcaną łatwą do usunięcia. Skala strzykawki w wielkości wypełnienia NaCl. Przeznaczona tylko do przepłukiwania. | Szt. | 800 |  | 0 |  | 0
5 | Cewnik do karmienia enteralnego (sonda) w kolorze fioletowym, rozmiar 4-10 Fr do wyboru przez zamawiającego, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z PCV, nie zawierający ftalanów DEHP, bez lateksu, z linią rtg, długość cewnika w zależności od potrzeb Zamawiającego 40cm, 50 cm, 75cm, 125cm. Posiadający oznaczniki długości co centymetr z opisem liczbowym. Końcówka proksymalna cewnika zaokrąglona, z otworami bocznymi naprzemianległymi, odcinek dystalny cewnika zakończony zatyczką kompatybilną ze strzykawką Nutrisafe 2 (bezpieczna linia), niekompatybilną z połączeniem luer-loc, lock oraz enfit. Czas utrzymania do 7dni. Opakowanie folia papier | Szt. | 700 |  | 0 |  | 0
6 | Przedłużka do sond, wykonana z PCV, nie zawierająca ftalanów DEHP, bez lateksu, w kolorze fioletowym, długość przedłużki 30cm, 100cm, 150 cm w zależności od potrzeb Zamawiającego. Niekompatybilna z systemem luer-lock, lock oraz enfit przeznaczona do żywienia kompatybilnego ze strzykawkami i sondami Nutrisafe 2 (bezpieczna linia) | Szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
7 | Strzykawka niecentryczna przeznaczona do bezpiecznego żywienia enteralnego jednorazowego użycia, niekompatybilna z systemem luer-lock, lock oraz enfit. Sterylne z końcówką doustno/dojelitową z możliwością podłączenia do sondy Nutrisafe (bezpieczna linia). Cecha wyróżniająca strzykawkę to kolor tłoka lub napis enteral. Pojemność 35 ml. Pakowana pojedynczo. | Szt. | 15000 |  | 0 |  | 0
8 | Strzykawka centryczna przeznaczona do bezpiecznego żywienia enteralnego jednorazowego użycia, niekompatybilna z systemem luer-lock, lock oraz enfit. Sterylne z końcówką doustno/dojelitową z możliwością podłączenia do sondy Nutrisafe (bezpieczna linia). Cecha wyróżniająca strzykawkę to kolor tłoka lub napis enteral. Pojemność 10 ml. Pakowana pojedynczo. | Szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
9 | Strzykawka centryczna przeznaczona do bezpiecznego żywienia enteralnego jednorazowego użycia, niekompatybilna z systemem luer-lock, lock oraz enfit. Sterylne z końcówką doustno/dojelitową z możliwością podłączenia do sondy Nutrisafe (bezpieczna linia). Cecha wyróżniająca strzykawkę to kolor tłoka lub napis enteral. Pojemność 2,5 ml. Pakowana pojedynczo. | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
10 | Poliuretanowy dren o długości 6cm zakończony trzema systemami bezigłowymi, wyposażony w zastawki antyzwrotne oraz zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,53ml. System bezigłowy posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
11 | Poliuretanowy dren o długości 6cm zakończony pięcioma systemami bezigłowymi, wtym 4 wyposażone w zastawki antyzwrotne oraz zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,28ml. System bezigłowy posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 2) Dostarczyć 1 próbkę (minimalne opakowanie handlowe) w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji oraz w celu dokonania oceny jakościowej: dotyczy pozycji nr 1-6. . ......…………………….. (podpis i pieczęć Wykonawcy)
1) Dostarczyć 1 próbkę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji i do oceny jakości: dotyczy wszystkich pozycji z wyłączeniem: - pozycji 3,10 i 11(dopuszcza się jedną próbkę dla danych pozycji) - pozycji 8 i 9 (dopuszcza się jedną próbke dla danych pozycji) 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.12
Zadanie nr 12
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku do odsysania pola operacyjnego Pakiet L
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do drenażu ran typ Redon o poj. 400 ml, z podziałką wytłoczoną na materiale pojemnika, sterylny, z drenem łączącym posiadającym końcówkę do drenów Redona minimum CH 16-18 z samodomykalnym zaworem uszczelniającym umożliwiającym ponowne wytworzenie próżni bez konieczności odłączenia pojemnika od drenu. | Szt. | 360 |  | 0 |  | 0
2. | Dren Redona z PCV. Niebieska linia RTG, perforacja krzyżowa na odcinku 14cm, pojedynczy czytnik głębokości, rozmiar nadrukowany na drenie. Sterylny w opakowaniu blister-pack, ustabilizowany foliową opaską wewnątrz opakowania. Długość 700 mm, rozmiary: CH 8 - CH 18. | Szt. | 500 |  | 0 |  | 0
3. | Pojemnik Redon wymienny do zestawu z poz. nr 1 o pojemności 400 ml, sterylny. | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
4. | Dren do ssaka CH 24 dł. 210-220 cm z docinaną końcówką schodkową, sterylny, pakowany podwójnie: w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier. | Szt. | 250 |  | 0 |  | 0
5. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego Yankauer podwójnie zagięta CH 23 bez kontroli ssania, sterylna, pakowana w opakowanie folia-papier. | Szt. | 250 |  | 0 |  | 0
6. | Dren Typu Penrosa. Wykonany ze 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu. Wnętrze drenu ożebrowane aby zapobiegać zagięciu i zamknięciu światła. Pasek RTG na całej długości. Szerokość od 15-25mm, długość 300-500 mm. | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji i do oceny jakości: dotyczy wszystkich pozycji. 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.13
Zadanie nr 13
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku Pakiet Ł
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dwukanałowy kateter do histerosalpingografii widoczny w promieniach RTG z balonem, dostępny w rozmiarach: 5F balon 0,75ml, 8F balon 2,5ml, 12F balon 6ml i długości 25cm. Lateksowy cewnik zakończony z jednej strony centralnym otworem z drugiej strony dwoma wejściami: jedno z zaworem odcinającym, regulującym ciśnienie w baloniku, a drugie z końcówką LuerLock do wstrzykiwania kontrastu. W zestawie strzykawka o pojemności dostosowanej do objętości balonu. Balon blokujący odpływ kontrastu w czasie badania. Zacisk w drenie blokujący wypływ kontrastu przy zmianie strzykawki. Dostępna wersja kateteru z dodatkowym mandrynem. Pakowany pojedynczo, sterylny. | Szt. | 110 |  | 0 |  | 0
2. | Próżnociąg ginekologiczny jednorazowego użytku,jałowy. Urządzenie wyposażone jest w elastyczną przyssawkę(w kształcie grzybka lub dzwonka) wyginającą się do 90st, kolorowy wskaźnik próżni, pompę wytwarzającą stabilne stałe bezpieczne podciśnienie oraz zawór do zwalniania próżni. | Szt. | 55 |  | 0 |  | 0
3. | Próżnociąg położniczy jednorazowego użytku, posiadający odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny uchwyt, ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni w postaci czytelnej podziałki oraz łatwo dostępny zawór zwalniający próżnię. Wskaźnik siły trakcji, pozwala uniknąć przekroczenia bezpiecznej wartości i tym samym zmniejszyć możliwość komplikacji. Elastyczne połączenie między pelotą, a uchwytem pozwala na bezproblemowe manewrowanie oraz właściwe umiejscowienie peloty. Dostępne są atraumatyczne miseczki w kształcie grzyba o średnicy 50mm, odpowiednie do zastosowania w przypadku każdego ułożenia płodu. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji i do oceny jakości: dotyczy wszystkich pozycji. 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.14
Zadanie nr 14
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku do tamponady porodowej Pakiet M
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Cewnik dwubalonowy do preindukcji i indukcji porodu, trzyżyłowy, dwie końcówki do napełnienia ( czerwona/zielona) balony po 80 ml z blokadą odpływu, całkowita długość 42 cm (+/- 2 cm ), sterylny. | Op. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw z balonem do tamponady porodowej w skład którego wchodzą: - 1 szt. cewnik do balonu do tamponady porodowej z 3-stopniowym kurkiem odcinającym i zaworem kontrolnym - 1 szt. iglica z zaworem kontrolnym - 2 szt. 50 ml strzykawki z końcówką luer-lock | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji i do oceny jakości: dotyczy wszystkich pozycji. 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.15
Zadanie nr 15
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku do ran Pakiet N
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Retraktor i protektor do ran składający się z dwóch obręczy połączonych rękawem. Długość linii cięcia 11-17 cm (rozmiar XL), bez lateksu. | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0
2. | Retraktor i protektor do ran składający się z dwóch obręczy połączonych rękawem. Długość linii cięcia 17-25 cm (rozmiar XXL), bez lateksu. | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0
3. | Retraktor i protektor do ran składajacy się z dwóch obręczy połączonych rękawem, przeznaczony do cięć cesarskich, w odmiennym kolorze do standardowego retraktora z pozycji 1 i 2 w celu łatwej identyfikacji, z wyraźną informacją producenta na opakowaniu o przeznaczeniu do cięć cesarskich. Długość linii cięcia 11-17 cm ( rozm. XL) | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
4. | Protektor do ran złożonyz dwóch pierścieni połączonych rękawem, linia cięcia 2,5-6cm (rozm. S). Protektor posiadający zdejmowaną nasadkę do zabiegów laparoskopowych wyposażoną w uszczelkę umożliwiającą wprowadzenie trokara 11-12 mm | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
5. | Protektor do ran złożonyz dwóch pierścieni połączonych rękawem, linia cięcia 5-9cm (rozm. M). Protektor posiadający zdejmowaną nasadkę do zabiegów laparoskopowych wyposażoną w uszczelkę umożliwiającą wprowadzenie trokara 11-12 mm | Szt. | 12 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji i do oceny jakości: dotyczy wszystkich pozycji. 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.16
Zadanie nr 16
Załącznik nr 1
do umowy nr ……………………………
z dnia……………………..
Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku do strzygarki Pakiet O
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Ostrza jednorazowego użytku, niesterylne, pakowane indywidualnie, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia w tym na głowie, szerokość ostrza 3,8 cm. Nieruchome dolne ostrza chronią skórę a górne tnie włosy.Konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry. Ostrza kompatybilne ze strzygarką chirurgiczną firmy 3M z ruchomym ostrzem posiadaną przez Zamawiajacego. | szt. | 1800 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji i do oceny jakości: dotyczy wszystkich pozycji. 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.