## spis treści
DOSTAWA JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM URZĄDZEŃ DO ODSYSANIA WYDZIELINY Z PRZESTRZENI PODGŁOŚNIOWEJ
znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.53.2022
NR PAKIETU | Nazwa pakietu
PAKIET 1 | OSTRZA DO STRZYGAREK, TORBA DO PRZECHOWYWANIA NARZĄDÓW, KOCE GRZEWCZE DO URZADZEŃ firmy 3M BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ 4WSK korki CPV 33140000-3
PAKIET 2 | TAŚMA TOT DO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU CPV: 33141000-0
PAKIET 3 | Rampy, kraniki, uchwyt; CPV 33140000-3
PAKIET 4 | Pozostałe materiały medyczne; CPV 33141000-0
PAKIET 5 | Zestawy i igły do blokady nerwów, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, igły do portów materiały do punkcji, przewody, dreny CPV 33140000-3
PAKIET 6 | Dreny Kehr'a CPV 33140000-3
PAKIET 7 | Filtr antybakteryjny do spirometru PNEUMONEB firmy abcMED będącego własnością Szpitala CPV 33140000-3
PAKIET 8 | Filtry i akcesoria jednorazowe do respiratorów NewPORT Hamilton Bennett 980 Bennett 840, defibrylatorów LIFEPACK15 będących własnością Szpitala CPV 33140000-3
PAKIET 9 | Czujnik jednorazowy, linia próbkująca CPV 33140000-3
PAKIET 10 | Zestawy i materiały medyczne do podawania cytostatyków CPV 33194000-6
PAKIET 11 | filtry oddechowe, wymienniki CPV 33140000-3
PAKIET 12 | Protezy głosowe OTOLARYNGOLOGIA; CPV 33140000-3
PAKIET 13 | Łącznik podwójny CPV 33140000-3
PAKIET 14 | Strzykawki CPV 33141310-6
PAKIET 15 | Hemostatyki, systemy infuzyjne CPV: 33140000-3
PAKIET 16 | SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A paski testowe, Cewniki dializacyjne CPV: 33140000-3
PAKIET 17 | Łyżki do VIDEOLARYNGOSKOP-ÓW King Vision będących własnością Szpitala, Rurki intubacyjne do zabiegów torakochirurgicznych CPV 33140000-3
PAKIET 18 | ZACISKI MIKROCHIRURGICZNE JEDNORAZOWE CPV 33140000-3
PAKIET 19 | IGŁA DOSZPIKOWA BIG CPV:33140000-3
PAKIET 20 | Pończochy przeciwzakrzepowe liczniki igieł CPV 33140000-3
PAKIET 21 | UKŁADY ODDECHOWE CPV 33140000-3
PAKIET 22 | Rurki tracheostomijne metalowe CPV 33140000-3
PAKIET 23 | Różne materiały medyczne CPV: 33140000-3
PAKIET 24 | Akcesoria do respiratorów firmy Dräger będących własnością 4WSK CPV: 33140000-3
PAKIET 25 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca, zestaw do monitorowania ciśnienia CPV: 33140000-3
PAKIET 26 | Materiały emg CPV: 33140000-3
PAKIET 27 | Sprzęt jednorazowy do aparatów wspomagających oddech przy pomocy wysokich przepływów Airvo,nebulizatora Aerogen będących własnością 4WSK, CPV 33141000-0
PAKIET 28 | Materiały do żywienia CPV: 33140000-3
PAKIET 29 | Akcesoria jednorazowe do neuromonitoringu do aparatu c2 nerve monitor będącego własnością Szpitala dla Bloku Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo Twarzowej, CPV 33141000-0
PAKIET 30 | Kleje, siatki chirurgiczne CPV 33140000-3
PAKIET 31 | Czujnik temperatury CPV 33140000-3
PAKIET 32 | Stabilizator bez kanału powietrznego CPV 33140000-3
PAKIET 33 | Strzykawki CPV 33141310-6
PAKIET 34 | OLIWKI USZNE PIANKOWE DLA OTOLARYNGOLOGII CPV: 33140000-3
PAKIET 35 | Druty do PCNL Zestawy infuzyjne, transfuzyjne i do żywienia dojelitowego do pomp Medima posiadanych przez Szpital CPV: 33140000-3
PAKIET 36 | Narzędzia jednorazowe CPV 33140000-3
PAKIET 37 | Pojemniki do nebulizatora CPV 33140000-3
PAKIET 38 | Łączniki CPV 33140000-3
PAKIET 39 | RURKI CPV: 33140000-3
PAKIET 40 | Urządzenia i akcesoria do urządzeń do odsysania z przestrzeni podgłośniowej CPV: 33140000-3; PA01-7 Wynajem
PAKIET 41 | Zamykacze RRS do spirometru Lungtest 1000 CPV: 33140000-3
PAKIET 42 | Materiały do czyszczenia kaset CPV 33140000-3
PAKIET 43 | WKŁADY DO STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ Optistar CPV 33140000-3
PAKIET 44 | Piłka drutowa Gigli CPV 33140000-0
PAKIET 45 | Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3
PAKIET 46 | Układ oddechowy do respiratora EVE CPV 33140000-3
PAKIET 47 | Łyżki do laryngoskopów , Zestawy do podawania tlenu, maska, nebulizator, zestaw infuzyjny CPV 33140000-3
PAKIET 48 | Zestawy do cewnikowania żył centralnych, maski, kaniule, linie CPV 33140000-3; papiery do aparatów MAC CPV: 33141000-0
PAKIET 49 | Zamknięty system do odsysania, do rurek tracheostomijnych, adapter kapno, maski rurki prowadnice CPV: 33140000-3
PAKIET 50 | Materiały jednorazowego użytku do urządzenia Embletta będącego własnością Szpitala CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
PAKIET 51 | Pierścienie do zespoleń naczyń krwionośnych CPV: 33140000-3
PAKIET 52 | Akcesoria do urządzenia Askir 30 będącego własnością Szpitala CPV 33141600-6
PAKIET 53 | Materiały medyczne do badania ginekologicznego CPV 33140000-3
PAKIET 54 | Aparat do treningu oddechowego CPV 33141000-0
PAKIET 55 | Worek na wymiociny CPV 33140000-3
PAKIET 56 | Żele EKG, USG CPV 33141000-3
PAKIET 57 | ELEKTRODY DO LIFEPAK 20; CPV 33140000-3
PAKIET 58 | Zestawy do resuscytacji CPV 33140000-3
PAKIET 59 | ARTYKUŁY DO TOALETY PACJENTA CPV 33140000-3
PAKIET 60 | Ostrza chirurgiczne, skalpele; CPV 33141411-4
PAKIET 61 | Maska ochronna FFP2 FFP3 CPV 33140000-3
PAKIET 62 | Cewniki SILIKONOWE I SILIKONOWANE, CPV 33140000-3
PAKIET 63 | Ewakuator, złącze do żywienia enteralnego, koreczki CPV 33140000-3
PAKIET 64 | Strzykawki do pomp PERFUSOR FM Nr seryjny: 391665 będących własnością 4WSK, wkręcane; CPV 33140000-3
PAKIET 65 | Żel nawilżający do dróg oddechowych CPV 33140000-3
PAKIET 66 | Wzierniki otoskopowe CPV 33140000-3
PAKIET 67 | Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7
PAKIET 68 | Elektrody EKG CPV 33140000-3
PAKIET 69 | Elektrody bierne CPV 33140000-3
PAKIET 70 | Różne materiały medyczne CPV 33141000-0,
PAKIET 71 | Organizery do szwów, Cewniki, zestawy do wprowadzania, igły CPV: 33140000-3
PAKIET 72 | Jednorazowy pistolet do biopsji stercza, przystawka do biopsji dla głowicy rektalnej typ E14C4t BK Medical będącej własnością Szpitala CPV: 33140000-3
PAKIET 73 | Akcesoria do defibrylatorów i kardiomonitorów PHILIPS będących własnością 4WSK CPV 33140000-3
PAKIET 74 | Kraniki trójdrożne, kaniule spike CPV 33140000-3
PAKIET 75 | RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3
PAKIET 76 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych CPV 33140000-3
PAKIET 77 | RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3
PAKIET 78 | Siarczan wapnia do wypełnienia CPV 24000000-4

## Formularz Cenowy
|  |  | Formularz Cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM URZĄDZEŃ DO ODSYSANIA WYDZIELINY Z PRZESTRZENI PODGŁOŚNIOWEJ” znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.53.2022
„Cena brutto (zł)”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto[z])” razy „Ilość zakupu” – daje „Wartość netto –[zł]”, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto[(zł]”.
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
OSTRZA DO STRZYGAREK, TORBA DO PRZECHOWYWANIA NARZĄDÓW, KOCE GRZEWCZE DO URZADZEŃ firmy 3M BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ 4WSK korki CPV 33140000-3 | 1 | 1 | Ostrze jednorazowego użytku o szerokości 3,8 cm. Pasujące do strzygarek chirurgicznych model 3M9661 z ruchomą głowicą będących własnością 4WSK |  | sztuka |  | 4400
OSTRZA DO STRZYGAREK, TORBA DO PRZECHOWYWANIA NARZĄDÓW, KOCE GRZEWCZE DO URZADZEŃ firmy 3M BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ 4WSK korki CPV 33140000-3 | 1 | 2 | Polipropylenowa kołdra grzewcza pod pacjenta do urządzenia Bair Hugger . Ciepło ma być rozprowadzone równomiernie na całej powierzchni; otwory na całej górnej powierzchni kołdry, część spodnia posiada otwory odprowadzające w czterech kierunkach gromadzący się pod pacjentem płyn. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy. Dwie taśmy przylepne do trwalszego ufiksowania kołdry. | Rozmiar 188 x 91 cm waga 142g. | sztuka |  | 10
OSTRZA DO STRZYGAREK, TORBA DO PRZECHOWYWANIA NARZĄDÓW, KOCE GRZEWCZE DO URZADZEŃ firmy 3M BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ 4WSK korki CPV 33140000-3 | 1 | 3 | Polipropylenowa kołdra grzewcza pod pacjenta do urządzenia Bair Hugger . Ciepło ma być rozprowadzane równomiernie na całej powierzchni.; otwory na całej górnej powierzchni kołdry, część spodnia posiada otwory odprowadzające w czterech kierunkach gromadzący się pod pacjentem płyn; 2 otwory do podłączenia dmuchawy . Taśma przylepna do lepszego mocowania kołdry na stole. Perforacje po bokach kołdry pozwalające na optymalne ułożenie pacjenta w wymaganej pozycji. Dodatkowy otwór na twarz w ułożeniu pacjenta innym niż na plecach. | Rozmiar 221 x 91 cm waga 198g, Dodatkowe obłożenie rozmiar 61 x 61 cm | sztuka |  | 25
OSTRZA DO STRZYGAREK, TORBA DO PRZECHOWYWANIA NARZĄDÓW, KOCE GRZEWCZE DO URZADZEŃ firmy 3M BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ 4WSK korki CPV 33140000-3 | 1 | 4 | Kołdra polipropylenowa skonstruowana z podłużnie ułożonych tub z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami tunele rozprowadzające powietrze w momencie gdy górna warstwa ulegnie zniszczeniu. Na dolnej powierzchni - otwory rozprowadzające ciepło równomiernie na ciało. | 213 x 91 cm | sztuka |  | 130
OSTRZA DO STRZYGAREK, TORBA DO PRZECHOWYWANIA NARZĄDÓW, KOCE GRZEWCZE DO URZADZEŃ firmy 3M BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ 4WSK korki CPV 33140000-3 | 1 | 5 | Torba izolująca do przechowywania i transportu organów transplantacyjnych oraz do izolacji organów podczas zabiegów chirurgicznych. Wykonana z przezroczystego polietylenu (folii PE). W części górnej wyposażona jest w podwójną tasiemkę (ściągacz) umożliwiającą szczelne zamknięcie torby. | 50 x 50 cm | sztuka |  | 150
OSTRZA DO STRZYGAREK, TORBA DO PRZECHOWYWANIA NARZĄDÓW, KOCE GRZEWCZE DO URZADZEŃ firmy 3M BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ 4WSK korki CPV 33140000-3 | 1 | 6 | Korek dezynfekcyjny jednokrotnego użytku do łączników bezigłowych typu luer. Korek z gąbką nasączoną 70% alkoholem izopropylowym.Dezynfekcja w ciągu 1 minuty. Ochrona łącznika przed skażeniem zewnętrznym przez 7 dni. Oznaczenie daty ważności i numerem serii na korku. Sterylny dostarczany pojedynczo, zabezpieczony plastikową folią.Jaskrawo-zielony kolor | opakowanie 2500szt. | opakowanie |  | 1
OSTRZA DO STRZYGAREK, TORBA DO PRZECHOWYWANIA NARZĄDÓW, KOCE GRZEWCZE DO URZADZEŃ firmy 3M BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ 4WSK korki CPV 33140000-3 | 1 | 7 | Korek dezynfekujący jednorazowy do żeńskich końcówek typu luer.Roztwór 70% alkoholu izopropylowego w zagłębieniu korka.Dezynfekcja w ciągu 1 minuty. Ochrona końcówki przed skażeniem zewnętrznym przez 7 dni. Sterylny, dostarczany pojedynczo, zabezpieczony plastikową folią.Oznaczenie daty ważności i numerem serii na korku. Morski kolor. | opakowanie 2000szt. | opakowanie |  | 1
OSTRZA DO STRZYGAREK, TORBA DO PRZECHOWYWANIA NARZĄDÓW, KOCE GRZEWCZE DO URZADZEŃ firmy 3M BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ 4WSK korki CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 1
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
TAŚMA TOT DO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU 33141000-0 | 2 | 1 | Taśma polipropylenowa, monofilamentowa, niewymagająca plastikowej koszulki. Tkana, z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki na całej długości taśmy. Splot nici zapobiegający skręcaniu i rozciąganiu taśmy. Zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę. Średnica włókna taśmy: 0,15mm; długość: 45-55cm; szerokość: 1-1,25cm; grubość: 0,5mm; gramatura: 70 g/m²; porowatość: 85%; odporność na rozerwanie: 55%; wydłużenie max: 57,3%; wydłużenie przy 10N: 8,6%; rozmiar porów w mm: 1,36x0,42, 1,485x0,76. Taśma do implantacji narzędziem wielorazowego użytku |  | zestaw |  | 10
TAŚMA TOT DO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU CPV: 33141000-0 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 2
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Rampy, kraniki, uchwyt; CPV 33140000-3 | 3 | 1 | Rampa 3-kranikowa, wykonana z materiału o dużej odporności na działanie agresywnych leków (poliamid) z drenem o dł. 150 cm zakończonym końcówką luer-lock. Kraniki z pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone zastawką bezigłową. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo |  | sztuka |  | 100
Rampy, kraniki, uchwyt; CPV 33140000-3 | 3 | 2 | Rampa 5-kranikowa, wykonana z materiału o dużej odporności na działanie agresywnych leków (poliamid) z drenem o dł. 150 cm zakończonym końcówką luer-lock. Kraniki z pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone zastawką bezigłową. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo |  | sztuka |  | 650
Rampy, kraniki, uchwyt; CPV 33140000-3 | 3 | 3 | Uchwyt przystosowany do mocowania ramp wielokranikowych |  | sztuka |  | 10
Rampy, kraniki, uchwyt; CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 3
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Pozostałe materiały medyczne; CPV 33141000-0 | 4 | 1 | Zestaw do nadłonoweo drenażu pęcherza moczowego: bez worka na mocz; Materiał cewnika Poliuretan, cewnik pigtail rozdzieralna kaniula punkcyjna; Długość kaniuli 12cm, Średnica kaniuli 3,4mm Rozmiar cewnika CH10 Długość cewnika 65cm |  | sztuka |  | 10
Pozostałe materiały medyczne; CPV 33141000-1 | 4 | 2 | Przewody przedłużające do systemów infuzyjnych dwie końcówki lock zabezpieczone koreczkami lub zatyczką, dł. 30 cm. Objętość wypełnienia 2,1 ml, średnica wewnętrzna 3,0mm, nie zawierający DEHP |  | sztuka |  | 5200
Pozostałe materiały medyczne; CPV 33141000-0 | 4 | 3 | Przewody przedłużające do systemów infuzyjnych dwie końcówki lock zabezpieczone koreczkami lub zatyczką, dł. 75 cm. Objętość wypełnienia 5,3 ml, średnica wewnętrzna 3,0mm, nie zawierający DEHP |  | sztuka |  | 100
Pozostałe materiały medyczne; CPV 33141000-0 | 4 | 4 | Przewody przedłużające do systemów infuzyjnych dwie końcówki lock zabezpieczone koreczkami lub zatyczką, dł. 100 cm. Objętość wypełnienia 7,1 ml, średnica wewnętrzna 3,0mm, nie zawierający DEHP |  | sztuka |  | 300
Pozostałe materiały medyczne; CPV 33141000-0 | 4 | 5 | Przewody przedłużające do systemów infuzyjnych dwie końcówki lock zabezpieczone koreczkami lub zatyczką, dł. 140 cm. Objętość wypełnienia 9,9 ml, średnica wewnętrzna 3,0mm, nie zawierający DEHP |  | sztuka |  | 7900
Pozostałe materiały medyczne; CPV 33141000-0 | 4 | 6 | Przewody przedłużające do systemów infuzyjnych dwie końcówki lock zabezpieczone koreczkami lub zatyczką, dł. 320 cm. Objętość wypełnienia 22,6 ml, średnica wewnętrzna 3,0mm, nie zawierający DEHP |  | sztuka |  | 100
Pozostałe materiały medyczne; CPV 33141000-0 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 4
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Zestawy i igły do blokady nerwów, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych,igły do portów materiały do punkcji, przewody, dreny CPV 33140000-3 | 5 | 1 | Zestawy do znieczuleń nadoponowych - IGLA ZEWNATRZOPONOWA G18 x 3 1/4” 1,3 x 80 mm cewnik G20 – 0,45 x 0,85 zamkni´ty koniec, trzy otwory boczne filtr zewnątrzoponowy 0,2 μm strzykawka lock 2 ml strzykawka lock 20 ml strzykawka 3 częściowa L. O. R. 10 ml, luer sterylna igła chromowo-niklowa z powłoką silikonową nasadka L-L: G25 x 5,8” (0.5x16mm) sterylna igła chromowo-niklowa z powłoką silikonową G21 x 1 1/2” (0.8x40mm) sterylna igła chromowo-niklowa z powłoką silikonową G18 x 1 1/2” (1,2x40mm) System mocowania zatrzaskowego do filtra 0,2 μm, samoprzylepny |  | zestaw |  | 50
Zestawy i igły do blokady nerwów, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych,igły do portów materiały do punkcji, przewody, dreny CPV 33140000-3 | 5 | 2 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych posiadające: szlif Quinckego, rowkowany lub eliptyczny ergonomiczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR | Rozmiary:20G,22G,25G,26G,27G,29G x 88mm | sztuka |  | 100
Zestawy i igły do blokady nerwów, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych,igły do portów materiały do punkcji, przewody, dreny CPV 33140000-3 | 5 | 3 | Igła do portów specjalnie wyprofilowana, z giętkimi płatkami (skrzydełkami) do mocowania oraz zaciskami do wlewów, zagięta pod kątem 90 stopni, średnica 19G, 20G, 22G długość 15mm, 20mm, 25 mm (do wyboru). Do długoterminowych wlewów. |  | sztuka |  | 2010
Zestawy i igły do blokady nerwów, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych,igły do portów materiały do punkcji, przewody, dreny CPV 33140000-3 | 5 | 4 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej: cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkkim szlifem o średnicy 1,8 mm dł. 80 cm, - dren łączący z końcówką lock, - trzyczęściowa strzykawka j.u. 60 ml, -worek 2,0 l |  | sztuka |  | 25
Zestawy i igły do blokady nerwów, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych,igły do portów materiały do punkcji, przewody, dreny CPV 33140000-3 | 5 | 5 | Zestaw do ciągłego drenażu opłucnej i klatki piersiowej: W skład zestawu wchodzi: igła 3,35x78 mm, dren 2,7 x 450mm widoczny w Rtg, z koreczkiem zamykającym podwójna zastawka antyrefluksowa worek 2,0 l strzykawka trzyczęściowa 60 ml kranik trójdrożny |  | zestaw |  | 20
Zestawy i igły do blokady nerwów, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych,igły do portów materiały do punkcji, przewody, dreny CPV 33140000-3 | 5 | 6 | Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera do monitorowania ciśnienia i pobierania próbek krwi: igła wprowadzająca Seldingera z ostrym szlifem wykonana ze stali nierdzewnej cewnik wykonany z FEP, skrzydełka mocujące na przednim odcinku zakończenia prowadnik drutowy wykonany ze stali nierdzewnej, sprężyste proste zakończenie, przeznaczony do różnych wewn. średnic cewników. cewnik 22G, 80 mm / Kaniula 0.80 x 50 mm / Prowadnik długość 25 cm, średnica 0.021” cewnik 20G, 80 mm / Kaniula 0.95 x 50 mm / Prowadnik długość 25 cm, średnica 0.025” cewnik 20G, 160 mm / Kaniula 0.95 x 70 mm / Prowadnik długość 45 cm, średnica 0.025” cewnik 18G, 160 mm / Kaniula 1.30 x 70 mm / Prowadnik długość 45 cm, średnica 0.035” cewnik 18G, 80 mm / Kaniula 1.30 x 50 mm / Prowadnik długość 45 cm, średnica 0.035”,rozmiary do wyboru przez zamawiającego. |  | sztuka |  | 80
Zestawy i igły do blokady nerwów, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych,igły do portów materiały do punkcji, przewody, dreny CPV 33140000-3 | 5 | 7 | Dren infuzyjny z 5 zastawkami bezigłowymi do podaży cytostatyku oraz możliwości przepłukiwania linii w systemie zamkniętym, na końcu drenu zatyczka z membraną hydrofobową chroniąca lek przed wyciekaniem, nie zawierający PCV |  | sztuka |  | 400
Zestawy i igły do blokady nerwów, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych,igły do portów materiały do punkcji, przewody, dreny CPV 33140000-3 | 5 | 8 | Zestaw do przygotowania cytostatyku z ostrym kolcem z odpowietrznikiem z zaciskiem na drenie oraz zastawką hydrofobową umożliwiającą bezigłowe dodanie leku. Nie zawiera PCV |  | sztuka |  | 2260
Zestawy i igły do blokady nerwów, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych,igły do portów materiały do punkcji, przewody, dreny CPV 33140000-3 | 5 | 9 | Dren do pompy objętościowej do podawania cytostatyków do pomp Infusomat Space dla leków wrażliwych na światło. dł 250 cm, czarny/bursztynowy |  | sztuka |  | 450
Zestawy i igły do blokady nerwów, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych,igły do portów materiały do punkcji, przewody, dreny CPV 33140000-3 | 5 | 10 | Dren do pompy objętościowej do podawania cytostatyków do pomp Infusomat Space, bez PCW, , długość 250 cm; Z Filtrem infuzyjnym 0,2 µm Odpornym na ciśnienie do 3 bar, Efektywne zatrzymywanie bakterii i cząsteczek, Duży przepływ, Końcówki Luer-Lock |  | sztuka |  | 50
Zestawy i igły do blokady nerwów, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych,igły do portów materiały do punkcji, przewody, dreny CPV 33140000-5 | 5 | 11 | Dren do pompy objętościowej do podawania cytostatyków do pomp Infusomat Space. Długość: 250 cm materiał PCV, z filtrem infuzyjnym 15 mikrometrów i zatyczką, miejsce na kolec komory kroplowej, z segmentem silikonowym do kontaktu z mechanizmem pompy, bez zawartości ftalanów, zacisk rolkowy |  | sztuka |  | 2800
Zestawy i igły do blokady nerwów, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych,igły do portów materiały do punkcji, przewody, dreny CPV 33140000-3 | 5 | 12 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z dozownikiem: kolec, odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym i klapką, z biureta kalibrowana o poj. 150 ml, z precyzyjną skalą co 1 ml, z odpowietrznikiem z filtrem p/bakteryjnym, z miejscem do dodatkowych wstrzyknięć, z zaworem bezpieczeństwa zapobiegającym dostaniu się powietrza, z elastyczną dolna częścią komory, z filtrem płynu 15 mikrometrów, - długość drenu 160 cm, z częścią do dodatkowych wstrzyknięć typy Y, dwa precyzyjne zaciski rolkowe, końcówka lock |  | sztuka |  | 575
Zestawy i igły do blokady nerwów, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych,igły do portów materiały do punkcji, przewody, dreny CPV 33140000-3 | 5 | 13 | Standardowy koreczek luer-lock/ Koreczek do kaniul luer-lock biały | W opakowaniu 100 sztuk. | opakowanie |  | 650
Zestawy i igły do blokady nerwów, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych,igły do portów materiały do punkcji, przewody, dreny CPV 33140000-3 | 5 | 14 | Linia do żywienia dojelitowego kompatybilna z pompą Infusomat Space Line posiadaną przez Szpital. Posiada uniwersalny multikonektor do podłączenia diety, bezigłowy port do dodatkowych wstrzyknięć. Podłączenie do pacjenta z zakończeniem Luer-Lock i stopniowanym adapterem stożkowym. Komora kroplowa dwuczęściowa rozdzielona pierścieniem. Przyrząd bez zawartości PCV. Długość linii 320 cm. W zacisku rolkowym miejsce na podwieszeniu końcówki drenu i zabezpieczenie kolca aparatu po użyciu. |  | sztuka |  | 880
Zestawy i igły do blokady nerwów, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych,igły do portów materiały do punkcji, przewody, dreny CPV 33140000-3 | 5 | 15 | Zestaw drenów jednorazowego użytku, sterylnych, do pompy irygacyjnej ELAN 4 electro posiadanego przez Szpital: Dysza rozpylająca jedn. użytku do końcówki 1-pierśc. Do systemu ELAN 4 L7 | Opakowanie 10 sztuk | opakowanie |  | 2
Zestawy i igły do blokady nerwów, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych,igły do portów materiały do punkcji, przewody, dreny CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 5
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Dreny Kehr'a CPV 33140000-3 | 6 | 1 | Dreny Kehr'a, silikonowy dren do dróg żółciowych, wykonamy ze 100% silikonu, z linią RTG, znaczniki co 5 cm, dł ramienia głównego 50cm, dł ramienia poprzecznego 20 cm. Podwójnie pakowany. Rozmiar 9CH, 12CH, 15CH, 18CH, 21CH, 24CH |  | sztuka |  | 20
Dreny Kehr'a CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 6
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
filtr antybakteryjny do spirometru PNEUMONEB firmy abcMED będącego własnością Szpitala CPV 33140000-3 | 7 | 1 | filtr pulmosafe v3/2, antywirusowy i antybakteryjny z ergonomicznym, owalnym ustnikiem oraz wyraźnym brzegiem. Materiał obudowy Polipropylen (PP), Waga 29g, d=89mm; h=80mmWydajność filtracji antywirusowej i antybakteryjnej > 99.9%. |  | sztuka |  | 500
filtr antybakteryjny do spirometru PNEUMONEB firmy abcMED będącego własnością Szpitala CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 7
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Filtry i akcesoria jednorazowe do respiratorów NewPORT Hamilton Bennett 980 Bennett 840, defibrylatorów LIFEPACK15 będących własnością Szpitala CPV 33140000-3 | 8 | 1 | Fabrycznie złożony, współosiowy układ pacjenta z czujnikiem przepływu oraz rozciągliwym ramieniem wydechowym. Przeznaczony dla dzieci i dorosłych, do jednorazowego użytku w respiratorach Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3, Hamilton-C6, Hamilton-G5, Hamilton-S1, Hamilton-T1, Galileo, Raphael firmy Hamilton Medical AG. Długość 180 cm. | opakowanie 20 sztuk. | opakowanie |  | 3
Filtry i akcesoria jednorazowe do respiratorów NewPORT Hamilton Bennett 980 Bennett 840, defibrylatorów LIFEPACK15 będących własnością Szpitala CPV 33140000-3 | 8 | 2 | Układ oddechowy: jednorazowy J - dla dorosłych 22M bez pułapek wodnych z zastawką wydechową skalibrowaną do respiratora New Port HT70+. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia będącego własnością Szpitala. | Opakowanie 10 sztuk. | opakowanie |  | 20
Filtry i akcesoria jednorazowe do respiratorów NewPORT Hamilton Bennett 980 Bennett 840, defibrylatorów LIFEPACK15 będących własnością Szpitala CPV 33140000-3 | 8 | 3 | Obwód oddechowy z PVC dla dorosłych. Jałowy, długość 180cm, o gładkim świetle, złącza elastycne 22 trójnik z portami zatyczką. Kompatybilny z respiratorem BENNETT 980. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia będącego własnością Szpitala. | Opakowanie 10 sztuk. | opakowanie |  | 1
Filtry i akcesoria jednorazowe do respiratorów NewPORT Hamilton Bennett 980 Bennett 840, defibrylatorów LIFEPACK15 będących własnością Szpitala CPV 33140000-3 | 8 | 4 | Obwód oddechowy z PVC dla dorosłych. Jałowy, długość 180cm, o gładkim świetle, złącza elastyczne 22, rozłączalny trójnik z portami zatyczką. Kompatybilny z respiratorem BENNETT 840. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia będącego własnością Szpitala. | Opakowanie 10 sztuk. | opakowanie |  | 20
Filtry i akcesoria jednorazowe do respiratorów NewPORT Hamilton Bennett 980 Bennett 840, defibrylatorów LIFEPACK15 będących własnością Szpitala CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 8
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Linie próbkujące i monitorujące CPV 33140000-3 | 9 | 1 | Linia próbkująca do pomiaru EtCO2 dla pacjentów dorosłych zaintubowanych, kompatybilna z technologią Microstream do defibrylatora LIFEPACK15. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia będącego własnością szpitala. | Opakowanie 25 sztuk. | opakowanie |  | 2
Czujnik jednorazowy, linia próbkująca CPV 33140000-3 | 9 | 2 | Linia monitorująca do kapnografii: Linia z PVC, 300 cm, Ø 1,2 × 2,5 mm, męskie złącza luer-lock |  | sztuka |  | 125
Czujnik jednorazowy, linia próbkująca CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 9
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Zestawy i materiały medyczne do podawania cytostatyków CPV 33194000-6 | 10 | 1 | Przyrząd do pobierania i podawania leków cytotoksycznych, kompatybilny z opakowaniami będącymi na wyposażeniu szpitala, w tym do worka Viaflo . Port dostępu z zaworem beziglowym (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72 h - po dezynfekcji, szczelne, bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi). uniwersalny adapter o długości 9,6 cm, zakończona złączem luer- lock oraz zapobiegająca wyciekowi przed pierwszym nakłuciem iglicą zestawu infuzyjnego. Objętość wypełnienia 0.61 ml, bez zawartości DEHP, lateksu. Produkt sterylny. Apirogenny. |  | sztuka |  | 400
Zestawy i materiały medyczne do podawania cytostatyków CPV 33194000-6 | 10 | 2 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Objętość wypełnienia całego systemu 0,28ml. Kolec mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwiający maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. Kompatybilny z fiolkami o dwolnej średnicy. |  | sztuka |  | 300
Zestawy i materiały medyczne do podawania cytostatyków CPV 33194000-6 | 10 | 3 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, przystosowany do podaży cytostatyków i przeciwciał monoklonalnych umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro ( otwór biorczy do połowy kolca). Posiada filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2 pm i filtr cząsteczkowy 5pm oraz samouszczelniający się i samodomykający zawór bezigłowy zapobiegający wyciekowi leku po odłączeniu strzykawki. Filtr odpowietrzeniowy wbudowany na całej długości w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm2. Wolny od lateksu i PCV. Objętość wypełnienia 0,28ml, sterylny, pakowany pojedynczo.Kompatybilny z fiolkami o dwolnej średnicy. |  | sztuka |  | 200
Zestawy i materiały medyczne do podawania cytostatyków CPV 33194000-6 | 10 | 4 | Urządzenie do pobierania leku z fiolki - zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki . Mocowany na fiolkę o średnicy 20 mm , zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień do bańki do 20 ml -w fiolce w trakcie rozpuszczania leku, podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń, posiadające złącze luer lock. Kolec wykonany ze stali nierdzewnej. Kompatybilne z Injectorem. Jałowe, pakowane oddzielnie (pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV. |  | sztuka |  | 125
Zestawy i materiały medyczne do podawania cytostatyków CPV 33194000-6 | 10 | 5 | Urządzenie connector tworzące dostęp do miejsca wkłucia dożylnego, pracujący w systemie zamkniętym kompatybilny z przyrządem na strzykawkę w systemie zamkniętym. Stwarza bezpieczną drogę dla bezpiecznej podaży leków przy pomocy iniekcji lub infuzji. Elastomerowe membrany gwarantują suche połaczenia. . Przyrząd bez PCV. |  | sztuka |  | 100
Zestawy i materiały medyczne do podawania cytostatyków CPV 33194000-6 | 10 | 6 | Urządzenie (łącznik) injector Luer Lock -na strzykawkę umożliwiające pobranie leku z fiolki, przeniesienie do strzykawki i dodanie do pojemnika (worka) z płynem infuzyjnym lub miejsce wkłucia dożylnego tworząc zamknięty system. Połączenie luer lock ze strzykawką, kompatybilny z lekami cytotoksycznymi, pakowany oddzielnie, jałowy. Bez PCV |  | sztuka |  | 100
Zestawy i materiały medyczne do podawania cytostatyków CPV 33194000-6 | 10 | 7 | Osłonka foliowa (zielona) do leków światłoczułych z polietylenu LDPE - 200 x 300mm ( 500 - 1000ml) |  | sztuka |  | 8000
Zestawy i materiały medyczne do podawania cytostatyków CPV 33194000-6 | 10 | 8 | Strzykawka 3 cześciowa 1 ml do tuberkuliny, końcówka luer-lock , skalowana co 0,01 ml, wykonana z polipropylenu, logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, sterylna, pakowana pojedynczo z wyrażnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optycznym i wyczuwalnym). | opakowanie 100 sztuk | opakowanie |  | 1
Zestawy i materiały medyczne do podawania cytostatyków CPV 33194000-6 | 10 | 9 | Strzykawka insulinowa 1ml U40 z igłą 27G 0,4x13 nakładaną 3-częściowa strzykawka insulinowa jednorazowego użytku z igłą o pojemności 1 ml, służy do iniekcji podskórnych. Silikonowa powłoka zapewnia płynny ruch tłoka, natomiast pierścień zabezpieczający chroni przed jego przypadkowym wycofaniem.Przeźroczysty cylinder strzykawki pozwala na obserwację jej zawartości a wyraźne znaczniki skali umożliwiają dokładne dawkowanie leku. | opakowanie 100 sztuk | opakowanie |  | 7
Zestawy i materiały medyczne do podawania cytostatyków CPV 33194000-6 | 10 | 10 | STRZYKAWKA Jednorazowa 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock , tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo marki strzykawki na cylindrze, sterylne, jednorazowego użytku. | 5 ml, opakowanie 100szt | opakowanie |  | 4
Zestawy i materiały medyczne do podawania cytostatyków CPV 33194000-6 | 10 | 11 | Strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 3-częściowa Luer-Lock, sterylna. Strzykawka ze stożkiem usytuowanym centralnie, przeźroczystym cylindrem, pierścieniem ograniczającym wysuwanie się tłoka, podziałką skali rozszerzoną do 12 ml, nieścieralną, dobrze czytelną, wycechowaną w mililitrach, bezlateksowym gumowym tłokiem. | 10 ml, opakowanie 100szt | opakowanie |  | 2
Zestawy i materiały medyczne do podawania cytostatyków CPV 33194000-6 | 10 | 12 | Strzykawka 3-częściowa , jałowa, końcówka luer-lock - tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 1 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi. | 20 ml, opakowanie 100szt | opakowanie |  | 2
Zestawy i materiały medyczne do podawania cytostatyków CPV 33194000-6 | 10 | 13 | Strzykawka 3-częściowa , jałowa, końcówka luer-lock, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 1 ml, logo producenta na cylindrze , sterylne,opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku , kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta. | 30 ml, opakowanie 100szt | opakowanie |  | 9
Zestawy i materiały medyczne do podawania cytostatyków CPV 33194000-6 | 10 | 14 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność ,tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 1ml , skala nominalna wyróżniona graficznie (obwiedzenie, otoczenie kółkiem liczby określajacej liczbę pojemności nominalnej ), skala poza skalą nominalną co 1 ml, logo producenta i typ strzykawki na cylindrze | 50/60 ml | sztuka |  | 100
Zestawy i materiały medyczne do podawania cytostatyków CPV 33194000-6 | 10 | 15 | igła Podpajęczynówkowa PP | 25G X 120 mm 27G X 120 mm | sztuka |  | 120
Zestawy i materiały medyczne do podawania cytostatyków CPV 33194000-6 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 10
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
filtry oddechowe, wymienniki CPV 33140000-3 | 11 | 1 | Fitr mechaniczny duży do zabezpieczenia respiratora i aparatu, zakres objętości odechowej 300-1500ml. Przestrzen martwa 90-95ml. Filtr mechaniczny z membraną filtrujacą z celulozy harmonijkowa. Skutecznośc filtracji względem bakterii i wirusow minimum. 99,9999%, skutecznosc filtracji wg NaCl≥ 99,97%, sterylny |  | sztuka |  | 500
filtry oddechowe, wymienniki CPV 33140000-3 | 11 | 2 | Filtr mechaniczny bez złącza kapnografii, 22M/22F, filtr mechaniczny z membraną filtrującą harmonijkową opakowanie folia- papier skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999% skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,97 |  | sztuka |  | 100
filtry oddechowe, wymienniki CPV 33140000-3 | 11 | 3 | Filtr mechaniczny z zatyczką do kapnografii, 22M/15F- 22F/15M, z łącznikem regulowanym 7-16cm, filtr mechaniczny z membraną filtrującą harmonijkową opakowanie folia- papier skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999% skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,97 |  | sztuka |  | 100
filtry oddechowe, wymienniki CPV 33140000-3 | 11 | 4 | Filtr antybakteryjno-wirusowy sterylny dla dorosłych z wyraźnie wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepla i wilgoci i elektrostatyczną warstwa filtrujacą. Opakowanie folia-papier skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999% wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500 ml utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml przestrzeń martwa w zakresie 50-55 ml |  | sztuka |  | 15000
filtry oddechowe, wymienniki CPV 33140000-3 | 11 | 5 | Filtr oddechowy bakteryjno – wirusowy, elektrostatyczny, sterylny, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% o masie własnej do 23 g , przestrzeń martwa nie większa niż 42 ml, z portem kapno. Sterylny |  | sztuka |  | 735
filtry oddechowe, wymienniki CPV 33140000-3 | 11 | 6 | Filtr wydechowy przeciw bakteryjny jednorazowego użytku z pojemnikiem na skropliny kompatybilny z respiratorem Puritan Bennet 980 będącego własnością Szpitala. | Opakowanie zbiorcze 12 sztuk. | opakowanie |  | 4
filtry oddechowe, wymienniki CPV 33140000-3 | 11 | 7 | Filtr wydechowy jednorazowy kompatybilny z respiratorem Bennet 840 będącego własnością Szpitala. Zestaw filtracyjny wraz z pojemnikiem na skropliny | Opakowanie zbiorcze 12 sztuk. | opakowanie |  | 8
filtry oddechowe, wymienniki CPV 33140000-3 | 11 | 8 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów oddychających spontanicznie z portem do odsysania i portem do podawania tlenu o wadze do 10g oraz skuteczności nawilżania min 25mg H2O/l (przy VT 500ml) |  | sztuka |  | 1400
filtry oddechowe, wymienniki CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 11
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Protezy głosowe OTOLARYNGOLOGIA; CPV 33140000-3 | 12 | 1 | Niskooporowa, wszczepialna silikonowa proteza głosowa. Posiadająca pierścień z polimeru fluorowego widocznego w promieniach rentgenowskich oraz dwa elastyczne kołnierze (od strony przełyku i od strony stomy) umożliwiające zakładanie tej samej protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dojścia przedniego – przez tracheostomię albo z dojścia tylnego – od strony przełyku z użyciem giętkiej prowadnicy. Proteza winna być łatwo czyszczona za pomocą szczoteczki oraz przepłukiwana za pomocą gruszki (w celu przedłużenia żywotności).Rozmiary protez: w przedziale od 4 do 15mm Proteza musi zapewniać maksymalny przepływ powietrza do przełyku – wymagana średnica korpusu minimum 22 French; Obudowa jednokierunkowej zastawki musi być widoczna w promieniach rentgenowskich; Opakowanie powinno zawierać szczoteczkę do czyszczenia protezy; instrukcja obsługi dla pacjenta i instrukcja dla lekarza w języku polskim materiał protezy: korpus protezy mający styczność z tkankami pacjenta musi być wykonany z silikonu medycznego; obudowa zastawki ma być widoczna w promieniach rentgenowskich i wykonana musi być z polimeru fluorowego Możliwość zamówienia protez w rozmiarze 8mm, 10mm, 12.5mm z zestawem narzędzi jednorazowych do wszczepienia protez. Możliwość zamówienia protez z dodatkowym większym ( trzecim) kołnierzem uszczelniającym od strony przełyku w rozmiarze 4 mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12,5mm, 15 mm. |  | sztuka |  | 70
Protezy głosowe OTOLARYNGOLOGIA; CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 12
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Łącznik podwójny CPV 33140000-3 | 13 | 1 | Łącznik podwójny do jednoczesnego odsysania z dwóch pól |  | sztuka |  | 240
Łącznik podwójny CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 13
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Strzykawki CPV 33141310-6 | 14 | 1 | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku z zakończeniem stożkowym.nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczona na korpusie. wyraźna, czytelna i trwała skala. | 2 ml z rozszerzoną skalą do 2,2 lub 2,5 lub 3 ml W opakowaniu 100 sztuk | opakowanie |  | 1200
Strzykawki CPV 33141310-6 | 14 | 2 | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku z zakończeniem stożkowym.nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczona na korpusie. wyraźna, czytelna i trwała skala. | 5 ml z rozszerzoną skalą do 5,5 lub 6 ml W opakowaniu 100 sztuk | opakowanie |  | 1850
Strzykawki CPV 33141310-6 | 14 | 3 | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku z zakończeniem stożkowym.nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczona na korpusie. wyraźna, czytelna i trwała skala. | 10 ml z rozszerzoną skalą do 11 lub 12 ml W opakowaniu 100 sztuk | opakowanie |  | 1750
Strzykawki CPV 33141310-6 | 14 | 4 | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku z zakończeniem stożkowym.nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczona na korpusie. wyraźna, czytelna i trwała skala. | 20 ml z rozszerzoną skalą do 22 lub 24 ml W opakowaniu 100 sztuk | opakowanie |  | 2550
Strzykawki CPV 33141310-6 | 14 | 5 | strzykawka z dołączonym łącznikiem luer pakowana po 1 szt JANETA – strzykawka z końcówką do cewnika trzyczęściowa | 100ml | sztuka |  | 9800
Strzykawki CPV 33141310-6 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 14
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Hemostatyki,systemy infuzyjne 33140000-3 | 15 | 1 | Matryca Hemostatyczna w strzykawce 5ml (postać pasty) składająca się z bazy żelatynowej i zestawu z trombiną pochodzenia ludzkiego wraz dwoma końcówkami do aplikacji i akcesoriami do mieszania Przeznaczona do stosowania w czynnym krwawieniu Biokompatybilny i w pełni wchłanialny w czasie 6-8 tygodni |  | sztuka |  | 10
Hemostatyki,systemy infuzyjne 33140000-3 | 15 | 2 | Syntetyczny (polimer glikolu polietylenowego) klej chirurgiczny tworzący wiązania krzyżowe Nie zawierający aldehydu glutarowego, białek, biokompatybilny, ulegający całkowitej resorpcji w ciągu 30 dni do uszczelniania w procedurach otwartych i MIS polimeryzacja w 60 sekund | Zestaw dwóch jednorazowych strzykawek z aplikatorem | zestaw |  | 1
Hemostatyki,systemy infuzyjne 33140000-3 | 15 | 3 | wchłanialny hemostatyk uszczelniający na bazie kolagenu | 2,7 X 2,7 CM | sztuka |  | 65
Hemostatyki,systemy infuzyjne 33140000-3 | 15 | 4 | wchłanialny hemostatyk uszczelniający na bazie kolagenu | 4,5 X 4,5 CM | sztuka |  | 65
Hemostatyki,systemy infuzyjne 33140000-3 | 15 | 5 | wchłanialny hemostatyk uszczelniający na bazie kolagenu | 4,5 X 9 CM | sztuka |  | 65
Hemostatyki,systemy infuzyjne 33140000-3 | 15 | 6 | Jednorazowy zestaw do irygacji z kolcem, komorą bez wentylacji, linią o długości 1753 mm o średnicy 4.07mm, zaciskiem rolkowym, adapterem cewnikai silikonową przedłużkąo długości 114mm i średnicy 4,75mm oraz odpowietrzoną osłoną luera |  | sztuka |  | 200
Hemostatyki,systemy infuzyjne 33140000-3 | 15 | 7 | Infuzor o przepływie 2 ml/h, o nominalnym czasie pracy 120h, objętość nominalna 240 ml, objętość maksymalna 300 ml, posiadający obudowę kodowaną kolorystycznie w zależności od predkości przepływu, posiadający filtr cząsteczkowy oraz ogranicznik przepływu Luer Lock, posiadający badania stabilości leków w urządzeniu. Infuzor z obudowę blokującą promieniowanie UV do długości 380 nm (który blokuje promienie UVB, UVC i większość promieni UVA). Nie posiadający filtra powietrza na przebiegu linii infuzyjnej (zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym), bez DEHP. Wymagany port do napełniania umieszczony na kapturku urządzenia w centralnym miejscu a urządzenie musi zapewniać dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu |  | sztuka |  | 24
Hemostatyki,systemy infuzyjne 33140000-3 | 15 | 8 | Infuzor o przepływie 5 ml/h, o nominalnym czasie pracy 24h, objętość nominalna 120 ml, objętość maksymalna 121 ml, posiadający obudowę kodowaną kolorystycznie w zależności od predkości przepływu, posiadający filtr cząsteczkowy oraz ogranicznik przepływu typu Luer Lock, posiadający badania stabilości leków w urządzeniu. Infuzor z obudowę blokującą promieniowanie UV do długości 380 nm (który blokuje promienie UVB, UVC i większość promieni UVA). Nie posiadający filtra powietrza na przebiegu linii infuzyjnej (zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym), bez DEHP. Wymagany port do napełniania umieszczony na kapturku urządzenia w centralnym miejscu a urządzenie musi zapewniać dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu. |  | sztuka |  | 240
Hemostatyki,systemy infuzyjne 33140000-3 | 15 | 9 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz moduł kontroli przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. Urządzenie pakowane pojedyńczo. obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalny czas pracy odpowiednio 120-60-40h. Urządzenie musi zapewniać dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu | możliwe prędkość przepływu 2, 4, 6 ml/h, | sztuka |  | 48
Hemostatyki,systemy infuzyjne 33140000-3 | 15 | 10 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz moduł kontroli przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Infuzor wyposażony dodatkowo w moduł kontroli pacjenta, pozwalający na podanie bolusa 5ml leku co 30 minut. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. Urządzenie pakowane pojedyńczo. ; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; | możliwe prędkość przepływu 5, 7, 12 ml/h. | sztuka |  | 12
Hemostatyki,systemy infuzyjne 33140000-3 | 15 | 11 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz moduł kontroli przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. Urządzenie pakowane pojedyńczo. obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml, nominalny czas pracy odpowiednio 48-34-20h. Urządzenie musi zapewniać dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu. | możliwe prędkość przepływu 5, 7, 12 ml/h | sztuka |  | 10
Hemostatyki,systemy infuzyjne 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 15
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A paski testowe, Cewniki dializacyjne 33140000-3 | 16 | 1 | Zestaw linii tętniczo-żylnych do aparatu Dialog+A, 2 wkłucia + Igła do linii Krwi Spike |  | sztuka |  | 4320
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A paski testowe, Cewniki dializacyjne 33140000-3 | 16 | 2 | Igły żylne i tętnicze Diacan 15G-17G, dł. igły 25mm, długość drenu 150mm |  | sztuka |  | 6240
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A paski testowe, Cewniki dializacyjne 33140000-3 | 16 | 3 | igła przetokowa pojedyncza (do przetoki tętniczo-żylnej), sterylizowana promieniami gamma rozmiar/długość igły/długość drenu: 15G/25MM/15CM 16G/25MM/15CM |  | sztuka |  | 500
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A paski testowe, Cewniki dializacyjne 33140000-3 | 16 | 4 | DIALIZATOR Z BŁONĄ HEPARYNIZOWANĄ błona skład: Kopolimer akrylonitrylu i sulfonianu metallilowo- sodowego (polietylenoimina) heparynizowana tworzywo powierzchni zalewania PUR obudowa PC zatyczki ochronne PC sterylizowane promieniowanie gamma powierzchnia błony 1,3m² / objętość wypełnienia krwi +/-10% - 83 ml; powierzchnia błony 1,65m² / objętość wypełnienia krwi +/-10% - 100 ml; powierzchnia błony 2,15m² / objętość wypełnienia krwi +/-10% - 129 ml; 129 ml do wyboru | max TMP - 300mmHg | sztuka |  | 120
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A paski testowe, Cewniki dializacyjne 33140000-3 | 16 | 5 | DIALIZATOR niskoprzepływowy LFHD błona skład: PAES/PVP/PA bez BPA tworzywo powierzchni zalewania PUR obudowa PC Uszczelki Guma silikonowa zatyczki ochronne PP sterylizowane parą | efektywna powierzchnia błony 1,7m² objętość przedziału krwi - 104ml max TMP - 600 mmHg | sztuka |  | 2016
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A paski testowe, Cewniki dializacyjne 33140000-3 | 16 | 6 | DIALIZATOR niskoprzepływowy LFHD błona skład: PAES/PVP/PA bez BPA tworzywo powierzchni zalewania PUR obudowa PC Uszczelki Guma silikonowa zatyczki ochronne PP sterylizowane parą | efektywna powierzchnia błony 2,1m² objętość przedziału krwi - 123ml max TMP -600 mmHg | sztuka |  | 24
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A paski testowe, Cewniki dializacyjne 33140000-3 | 16 | 7 | DIALIZATOR wysokoprzepływowy HFHD błona skład: PAES/PVP/PA bez BPA tworzywo powierzchni zalewania PUR obudowa PC Uszczelki Guma silikonowa zatyczki ochronne PP sterylizowane parą | efektywna powierzchnia błony 1,7m² objętość przedziału krwi - 115ml max TMP - 300-500 mmHg | sztuka |  | 24
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A paski testowe, Cewniki dializacyjne 33140000-3 | 16 | 8 | DIALIZATOR wysokoprzepływowy HFHD błona skład: PAES/PVP/PA bez BPA tworzywo powierzchni zalewania PUR obudowa PC Uszczelki Guma silikonowa zatyczki ochronne PP sterylizowane parą | efektywna powierzchnia błony 2,1m² objętość przedziału krwi - 125ml max TMP - 250-500 mmHg | sztuka |  | 24
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A paski testowe, Cewniki dializacyjne 33140000-3 | 16 | 9 | DIALIZATOR wysokoprzepływowy HFHD/HDF błona skład: PAES/PVP bez BPA tworzywo powierzchni zalewania PUR obudowa PC Uszczelki Guma silikonowa zatyczki ochronne PP sterylizowane parą | efektywna powierzchnia błony 1,8m² objętość przedziału krwi - 93ml max TMP - 600 mmHg | sztuka |  | 1032
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A paski testowe, Cewniki dializacyjne 33140000-3 | 16 | 10 | DIALIZATOR wysokoprzepływowy HFHD/HDF błona skład: PAES/PVP bez BPA tworzywo powierzchni zalewania PUR obudowa PC Uszczelki Guma silikonowa zatyczki ochronne PP sterylizowane parą | efektywna powierzchnia błony 2,1m² objętość przedziału krwi - 106ml | sztuka |  | 24
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A paski testowe, Cewniki dializacyjne 33140000-3 | 16 | 11 | Koncentrat wodorowęglanowy suchy składnik do hemodializy kapsuła 650g |  | sztuka |  | 10
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A paski testowe, Cewniki dializacyjne 33140000-3 | 16 | 12 | Koncentrat wodorowęglanowy suchy składnik do hemodializy kapsuła 720g |  | sztuka |  | 4320
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A paski testowe, Cewniki dializacyjne 33140000-3 | 16 | 13 | Test na obecność nadtlenku resztkowego w roztworze płuczącym paski testowe, Wykrycie stężeń nadtlenku od 1 ppm w górę. Szybka metoda badania: jakościowa 2 sekundy, półilościowa 15 sekund. Porównanie koloru obszaru wskaźnika z kolorowymi kratkami na etykiecie opakowania. | opakowanie 100 szt. | sztuka |  | 1
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A paski testowe, Cewniki dializacyjne 33140000-3 | 16 | 14 | Cewnik 2- światłowy -Cewnik dializacyjny o wysokim współczynniku przepływu świateł dializacyjnych; -cewnik kontrastujący się w promieniach rtg; materiał: wysokiej klasy, gładki, biokompatybilny, miękki w temperaturze ciała umożliwiający dostosowanie się do warunków anatomicznych(termoczuły poliuretan);- końcówka cewnika schodkowa umożliwiająca bezproblemową aspirację bez przysysania się cewnika do ściany naczynia oraz zmniejszająca ryzyko wykrzepiania;- duża elastyczność umożliwiająca wyginanie cewnika bez utraty drożności, możliwość zamówienia cewników z predefiniowanymi końcówkami wygiętymi celem łatwiejszej obsługi cewnika (do wyboru przez zamawiającego); - średnica cewnika: minimalnie 11 -13 F (do wyboru przez zamawiającego), długości: 15;17,5; 20;25cm; -dodatkowa osłona przy wprowadzaniu prowadnicy chroniąca wnętrze światła cewnika przed uszkodzeniem, usuwana wraz z prowadnicą po implantacji cewnika; -cewnik o nerkowatym kształcie przekroju z powiększoną częścią tętniczą; -cewnik dostarczany wraz z zestawem wprowadzającym metodą Seldingera |  | sztuka |  | 100
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A paski testowe, Cewniki dializacyjne 33140000-3 | 16 | 15 | Cewnik 3 światłowy -Cewnik dializacyjny o wysokim współczynniku przepływu świateł dializacyjnych; -cewnik kontrastujący się w promieniach rtg; materiał: wysokiej klasy, gładki, biokompatybilny, miękki w temperaturze ciała umożliwiający dostosowanie się do warunków anatomicznych(termoczuły poliuretan);- końcówka cewnika schodkowa umożliwiająca bezproblemową aspirację bez przysysania się cewnika do ściany naczynia oraz zmniejszająca ryzyko wykrzepiania;- duża elastyczność umożliwiająca wyginanie cewnika bez utraty drożności, możliwość zamówienia cewników z predefiniowanymi końcówkami wygiętymi celem łatwiejszej obsługi cewnika (do wyboru przez zamawiającego); - średnica cewnika: minimalnie 11 -13 F (do wyboru przez zamawiającego), długości: 15;17,5; 20;25cm; -dodatkowa osłona przy wprowadzaniu prowadnicy chroniąca wnętrze światła cewnika przed uszkodzeniem, usuwana wraz z prowadnicą po implantacji cewnika; -cewnik o nerkowatym kształcie przekroju z powiększoną częścią tętniczą cewnik dostarczany wraz z zestawem wprowadzającym metodą Seldingera |  | sztuka |  | 5
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A paski testowe, Cewniki dializacyjne 33140000-3 | 16 | 16 | Cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy , bez otworów bocznych, z powłoką antybakteryjną i przeciwkrzepliwą | 11,5 Fr; 13 Fr (15/20/25 cm) | sztuka |  | 5
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A paski testowe, Cewniki dializacyjne 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 16
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Łyżki do VIDEOLARYNGOSKOP-ÓW King Vision będących własnością Szpitala, Rurki intubacyjne do zabiegów torakochirurgicznych CPV 33140000-3 | 17 | 1 | Łyżki do videolaryngoskopów King Vision a Blade z kanałem. Jednorazowe, sterylne.Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia będącego własnością Szpitala. | Rozmiar 3 / 20 szt. w opakowaniu | opakowanie |  | 4
Łyżki do VIDEOLARYNGOSKOP-ÓW King Vision będących własnością Szpitala, Rurki intubacyjne do zabiegów torakochirurgicznych CPV 33140000-3 | 17 | 2 | Łyżki do videolaryngoskopów King Vision a Blade standardowa. Jednorazowe, sterylne. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia będącego własnością Szpitala. | Rozmiar 3 / 20 szt. w opakowaniu | opakowanie |  | 1
Łyżki do VIDEOLARYNGOSKOP-ÓW King Vision będących własnością Szpitala, Rurki intubacyjne do zabiegów torakochirurgicznych CPV 33140000-3 | 17 | 3 | Rurka intubacyjna pojedyncza. Rozmiar 7mm, 7,5mm, 8mm. Kompatybilna z monitorem Ambu aView będącym własnością Szpitala. |  | sztuka |  | 30
Łyżki do VIDEOLARYNGOSKOP-ÓW King Vision będących własnością Szpitala, Rurki intubacyjne do zabiegów torakochirurgicznych CPV 33140000-3 | 17 | 4 | Rurka intubacyjna podwójna z wbudowaną kamerą oraz światło ledowe. Rozmiar 35F, 37F, 39Fr, 41Fr. Kompatybilna z monitorem Ambu aView będącym własnością Szpitala |  | sztuka |  | 100
Łyżki do VIDEOLARYNGOSKOP-ÓW King Vision będących własnością Szpitala, Rurki intubacyjne do zabiegów torakochirurgicznych CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 17
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
ZACISKI MIKROCHIRURGICZNE JEDNORAZOWE CPV 33140000-3 | 18 | 1 | Zaciski mikrochirurgiczne na tętnicę, żółte, jednorazowego użytku. Rozmiary: o średnicy poniżej 1 mm, siła zamknięcia 40g; o średnicy od 1 do 2 mm, siła zamknięcia 60g; o średnicy od2 do 4mm, siła amknięcia 120g - do wyboru | opakowanie 10 sztuk | opakowanie |  | 10
ZACISKI MIKROCHIRURGICZNE JEDNORAZOWE CPV 33140000-3 | 18 | 2 | Zaciski mikrochirurgiczne na żyłę zielone, jednorazowego użytku. Rozmiary: o średnicy poniżej 1 mm, siła zamknięcia 20g; o średnicy od 1 do 2 mm, siła zamknięcia 30g; o średnicy od2 do 4mm, siła amknięcia 60g - do wyboru | opakowanie 10 sztuk | opakowanie |  | 10
ZACISKI MIKROCHIRURGICZNE JEDNORAZOWE CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 18
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
IGŁA DOSZPIKOWA BIG 33140000-3 | 19 | 1 | Igła doszpikowa BIG - automatyczne wkłucie doszpikowe, przeznaczone do użycia u pacjentów, u których założenie obwodowego dostępu dożylnego jest bardzo trudne bądź niemożliwe. Rozmiar dla dorosłych |  | sztuka |  | 10
IGŁA DOSZPIKOWA BIG CPV: 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 19
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Pończochy przeciwzakrzepowe liczniki igieł CPV 33140000-3 | 20 | 1 | Pończochy przeciwzakrzepowe, uciskowe, ; 18mmHg w okolicy stawu skokowego; 14mmHg w okolicy podudzia; 8mmHg w okolicy kolana; para w pojedynczym opakowaniu, kombinacje rozmiarów: S, M, L, XL i długości: krótkie, średniej długości, długie. minimum 9 rozmiarów |  | para |  | 180
Pończochy przeciwzakrzepowe liczniki igieł CPV 33140000-3 | 20 | 2 | Liczniki igieł z blokami pianki, Samoprzylepny, pojemność 40/70 Oporne na przebicia, zamykane ze wszystkich stron |  | sztuka |  | 320
Pończochy przeciwzakrzepowe liczniki igieł CPV 33140000-3 | 20 | 3 | Liczniki igieł z blokami pianki, Z pojedynczym czarnym magnesem, pojemność 40/70 Oporne na przebicia, zamykane ze wszystkich stron |  | sztuka |  | 256
Pończochy przeciwzakrzepowe liczniki igieł CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 20
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
UKŁADY ODDECHOWE CPV 33140000-3 | 21 | 1 | UKŁAD Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA NEBULIZACJI - Odłączane mocowanie cewnika o długości 20 cm z gładkim otworem, podwójną obrotową nasadką, kompatybilne z rurką intubacyjną - odłączalny trójnik 15F/15M z zaworem sprężynowym umożliwiający podłączenie nebulizatora - nebulizator - przewód zasilający zakończony gwiaździstą końcówką 2,1m - Odłączalny element wyposażony w membranę goretexową umożliwiającą przenikanie pary wodnej i nawilżenie mieszaniny oddechowej - wysokowydajnego filtru HME |  | sztuka |  | 100
UKŁADY ODDECHOWE CPV 33140000-3 | 21 | 2 | Sterylny zestaw jednorazowego użytku składający się : - wysokowydajnego filtru HME - adaptera źródła wody ze stałą komorą ociekową ( do wizualizacji kapiącej wody), - końcówki umożliwiającej podłączenie worków i pojemników na ciecz - zacisk do zamykania dopływu wody. - odłączalne podwójne obrotowe złącze z podwójną nasadką kompatybilne z rurką intubacyjną - odłączalny element wyposażony w membranę goretexową umożliwiającą przenikanie pary wodnej i nawilżenie mieszaniny oddechowej |  | sztuka |  | 20
UKŁADY ODDECHOWE CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 21
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
rurki tracheostomijne metaloweCPV 33140000-3 | 22 | 1 | Rurka tracheotomijna metalowa - (komplet rurka zewnętrzna+wewnętrzna), pokryta srebrem, bez okienka, Luer, rozmiar 10 (średnica na wolnym końcu 14mm), długość 90 mm |  | sztuka |  | 30
rurki tracheostomijne metaloweCPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 22
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Różne materiały medyczne 33140000-3 | 23 | 1 | Jednorazowe pasy do zabezpieczenia pacjenta na stole operacyjnym (zestaw do stabilizacji kolana i ciała) | opakowanie 12 zestawów | opakowanie |  | 42
Różne materiały medyczne CPV: 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 23
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Akcesoria do respiratorów firmy Dräger będących własnością 4WSK 33140000-3 | 24 | 1 | Filtr przeciwpyłowy wapna sodowanego do pojemnika pochłaniacza, wielokrotnego użytku, przy aparacie do znieczulenia. |  | sztuka |  | 60
Akcesoria do respiratorów firmy Dräger będących własnością 4WSK 33140000-3 | 24 | 2 | Filtr bakteryjny, hydrofobowy, jednorazowego użytku, do ssaków mocowanych przy aparatach Primus, Fabius, Zeus. Czas pracy 7 dni. |  | sztuka |  | 20
Akcesoria do respiratorów firmy Dräger będących własnością 4WSK 33140000-3 | 24 | 3 | Zastawka wydechowa Infinity ID do respiratora Evita V500 posiadanego przez Szpital, zastawka jednorazowego użytku. |  | sztuka |  | 20
Akcesoria do respiratorów firmy Dräger będących własnością 4WSK 33140000-3 | 24 | 4 | Wkład do ssaka, zbiorniki na wydzielinę. Posiada zabezpieczenie antyprzelewowe, pojemność 700 ml, polietylen, |  | sztuka |  | 25
Akcesoria do respiratorów firmy Dräger będących własnością 4WSK 33140000-3 | 24 | 5 | Układ oddechowy, dedykowany do respiratora Carina, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, składający się z pojedynczej rury oddechowej o długości 150cm zawierającej zastawkę wydechową oraz linię pomiarową. Wyprodukowany z EVA,PP,PC,PS, PVC bez DEHP. Opór powietrza przy przepływie 60L/min < 2mbar. Układ zabezpieczony czerwonym kapturkiem. Opakowanie foliowe. |  | sztuka |  | 10
Akcesoria do respiratorów firmy Dräger będących własnością 4WSK 33140000-3 | 24 | 6 | Układ oddechowy, dedykowany do respiratora Carina, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, składający się z pojedynczej rury oddechowej o długości 150cm zawierającej zawór przeciekowy Wyprodukowany z EVA,PC, bez DEHP. Maks przestrzeni martwej- 20ml. Opór powietrza przy przepływie 50L/min- 0,02mbar.Opakowanie foliowe. |  | sztuka |  | 10
Akcesoria do respiratorów firmy Dräger będących własnością 4WSK 33140000-3 | 24 | 7 | Pułapka wodna do monitora gazów anestetycznych, przystosowana do pracy z dostępnymi na rynku aparatami Dräger, zapewniająca zabezpieczenie modułu pomiarowego przed wilgocią, wyposażona w dwa zintegrowane filtry hydrofobowe. Posiada czytnik. Czas pracy 28 dni. Nie podlega sterylizacji. |  | sztuka |  | 12
Akcesoria do respiratorów firmy Dräger będących własnością 4WSK 33140000-3 | 24 | 8 | Płucko testowe, składające się z 1,5L worka oddechowego, silikonowego oraz łącznika kątowego (do połączenia z łącznikiem Y) i konektora o średnicy 7mm |  | sztuka |  | 1
Akcesoria do respiratorów firmy Dräger będących własnością 4WSK 33140000-3 | 24 | 9 | Wapno sodowane w postaci białych granulek, charakteryzujące się wysoką absorpcją min. 178 litrów CO2/1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia ( zmiana koloru z białego na fioletowy ),pakowane w 1,2 l jednorazowe pojemniki. Wapno wysoko odporne na transport – zapewnia minimalną ilość pyłu. |  | sztuka |  | 6
Akcesoria do respiratorów firmy Dräger będących własnością 4WSK CPV: 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 24
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca, zestaw do monitorowania ciśnienia 33140000-3 | 25 | 1 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca: Dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia, Połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe Brak konieczności kalibracji czujnika Częstotliwość własna czujnika > 200 Hz Szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg – 3 ml/godz. Metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy) Czujnik pozwala na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączania dodatkowych przetworników ciśnienia i linii pomiarowych | Długość linii 210 cm, | sztuka |  | 70
Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca, zestaw do monitorowania ciśnienia 33140000-3 | 25 | 2 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca. Dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia Połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe Brak konieczności kalibracji czujnika Częstotliwość własna czujnika > 200 Hz Szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg – 3 ml/godz. Metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy) Czujnik pozwala na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączania dodatkowych przetworników ciśnienia i linii pomiarowych | :Długość linii 150 cm, | sztuka |  | 40
Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca, zestaw do monitorowania ciśnienia 33140000-3 | 25 | 3 | cewnik Swan-Ganz do ciągłego pomiaru rzutu minutowego /CCO/, saturacji krwi mieszanej /CSvO2/ i objętości końcowo-rozkurczowej /CEDV/w rozmiarze 7.5F/110 cm, trójdrożny, trwale wyprofilowany w „J”, w opakowaniu ze strzykawką do napełniania balonika. cewnik kompatybilny z aparatem HemoSphere firmy Edwards cewnik wykonany z materiału nietrombogennego i apyrogennego, posiadający znaczniki głębokości co 10 cm zestaw zawierający informacje na temat parametrów cewnika oraz współczynników przeliczeniowych termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego |  | sztuka |  | 15
Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca, zestaw do monitorowania ciśnienia 33140000-3 | 25 | 4 | Linia z przetwornikiem do pomiaru cisnienia metodą bezpośrednią-pojedynczy dł linii 210 cm ;długość linii płuczącej 150cm (+/-5cm); biureta wyposażona w szpikulec z trzema otworami zapobiegający zapowietrzaniu systemu;prostolinijny przepływ przez przetwornik;kolorystyczne oznakowanie linii i kraników;system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie wypustek;bezpinowe połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem (wodoodporne);wbudowany w czujnik port do testowania systemu. |  | sztuka |  | 500
Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca, zestaw do monitorowania ciśnienia 33140000-3 | 25 | 5 | Czujnik do pomiaru rzutu minutowego serca na podstawie analizy fali tętna wykrywający ryzyko hipotensji, składajacy się z: linii płuczacej o długości min. 150 cm (+/- 5 cm), czujnika o częstotliwości własnej poniżej lub równej 200 Hz, z systemem płuczacym w postaci wielukierunkowego wypustka, lini tętniczej min. 150 cm, z dwoma kranikami, szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/h, brak konieczności kalibracji czujnika, dwóch kraników trójdrożnych, dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku, połączenie gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe, zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia, prostolinijny przepływ przez czujnik, wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym. Opakowanie pojedyńcze, sterylne. |  | sztuka |  | 5
Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca, zestaw do monitorowania ciśnienia 33140000-3 | 25 | 6 | Czujniki do pomiaru oksymetrii tkankowej w sposób ciągły i nieinwazyjny spełniający następujące kryteria: - pięć długości fal światła bliskiej podczerwieni (NIRS); - szerokie spektrum długości fal NIRS (685, 730, 770, 810, 870 nm); - głębokość penetracji światła do 2,5 cm; - kompensacja skutków działania melaniny; - czujniki dostosowują się do anatomicznych różnic każdego pacjenta; - dane dostarczane w zakresie wahań około +/- 3,05%; - precyzja pomiarów mózgowych 45% to 95% -0.14 ± 3.05%; - precyzja pomiarów tkankowych 45% to 95% 0.24 ± 5.17%; - czujnik w rozmiarze L dla dorosłych ≥ 40 kg; |  | sztuka |  | 20
Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca, zestaw do monitorowania ciśnienia CPV: 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 25
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
materiały emg 33140000-3 | 26 | 1 | Pasta środek ścierny do miejscowego stosowania. do przygotowania i oczyszczenia skóry przed podpięciem elektrod w celu zmniejszenia impedancji. | 114g / 115g | sztuka |  | 6
materiały emg 33140000-3 | 26 | 2 | klejąco-przewodząca pasta, łatwa w użyciu, umożliwiająca stabilne mocowanie elektrod EEG | 114g/ 115g | sztuka |  | 3
materiały emg 33140000-3 | 26 | 3 | Samoprzylepna elektroda odbiorcza EMG / ENG / EKG do zastosowania z przewodem z krokodylkiem | 20 x 20, 100 szt. w opakowaniu | opakowanie |  | 31
materiały emg 33140000-3 | 26 | 4 | Elektroda / igła koncentryczna jednorazowa | 30mm x 0,35 mm, Czerwona, | sztuka |  | 125
materiały emg CPV: 33140000-3 | [6 empty] | Razem | PAKIET 26
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Sprzęt jednorazowy do aparatów wspomagających odech przy pomocy wysokich przepływów Airvo,nebulizatora Aerogen będących własnością 4WSK CPV 33141000-0 | 27 | 1 | Układ oddechowy spiralny, komora nawilżacza ze zintegrowanym systemem napełniania, kompatybilna z kaniulami do aparatów wspomagających odech przy pomocy wysokich przepływów Airvo. Do wyboru Zamawiającego również zestaw rury z komorą z możliwością podłączenia nebulizatora Aerogen Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia będącego własnością szpitala. | Opakowanie 10 sztuk. | opakowanie |  | 41
Sprzęt jednorazowy do aparatów wspomagających odech przy pomocy wysokich przepływów Airvo,nebulizatora Aerogen będących własnością 4WSK CPV 33141000-0 | 27 | 2 | Kaniula donosowa wraz z przewodem łączącym z aparatem AIRVO II w różnych rozmiarach. Do wyboru Zamawiającego również kaniule o asymetrycznych wypustkach donosowych przez zamawiającego. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia będącego własnością szpitala. | Opakowanie 20 sztuk | opakowanie |  | 29
Sprzęt jednorazowy do aparatów wspomagających odech przy pomocy wysokich przepływów Airvo,nebulizatora Aerogen będących własnością 4WSK CPV 33141000-0 | 27 | 3 | Filtry do AIRVO II, Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia będącego własnością szpitala. | Opakowanie 2 szt. | opakowanie |  | 15
Sprzęt jednorazowy do aparatów wspomagających odech przy pomocy wysokich przepływów Airvo,nebulizatora Aerogen będących własnością 4WSK CPV 33141000-0 | 27 | 4 | Bezpośrednie złącze do tracheostomii do aparatów wspomagających oddech przy pomocy wysokich przepływów Airvo. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia będącego własnością szpitala. | Opakowanie 20 sztuk. | opakowanie |  | 3
Sprzęt jednorazowy do aparatów wspomagających odech przy pomocy wysokich przepływów Airvo,nebulizatora Aerogen będących własnością 4WSK CPV 33141000-0 | 27 | 5 | Adapter maski do układów do urządzenia Airvo2 | Opakowanie 20 sztuk. | opakowanie |  | 4
Sprzęt jednorazowy do aparatów wspomagających odech przy pomocy wysokich przepływów Airvo,nebulizatora Aerogen będących własnością 4WSK; CPV: 33141000-0 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 27
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
materiały do żywienia 33140000-3 | 28 | 1 | Zestaw do długotrwałego żywienia enteralnego do żołądka, zakładany przezskórnie metodą endoskopową. Wykonany z poliuretanu, o długości 35cm, średnicy zewnętrznej 6,6 mm, średnicy wewnętrznej 5,0 mm, ze znacznikiem RTG |  | zestaw |  | 60
materiały do żywienia 33140000-3 | 28 | 2 | Zestaw do długotrwałego żywienia enteralnego do żołądka, zakładany przezskórnie metodą endoskopową. Wykonany z poliuretanu, o długości 35cm, średnicy zewnętrznej 4,8 mm, średnicy wewnętrznej 3,6 mm, ze znacznikiem RTG, końcówka enfit |  | zestaw |  | 60
materiały do żywienia 33140000-3 | 28 | 3 | Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany przezskórnie metodą "push" pod kontrolą endoskopową, wykonany z silikonu, rozmiar FR 15, ze znacznikiem RTG. Port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową. Wolne od lateksu i DEHP. |  | zestaw |  | 55
materiały do żywienia 33140000-3 | 28 | 4 | Zestaw niskoprofilowy do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą "push" jako wymiennik istniejącego zgłębnika (typu PEG, GastroTube, Button), wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG. Port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową. Wolny od lateksu i DEHP. Długości: 1,1 cm, 1,4 cm, 1,7 cm, 2,0 cm, 2,5 cm, 3,0 cm, 3,5 cm, 4,0 cm, 4,5 cm. Średnica 15CHF/FR |  | zestaw |  | 4
materiały do żywienia 33140000-3 | 28 | 5 | Zgłębnik wielokanałowy w wersji jelitowej oraz do odbarczania żołądkowego z funkcją odpowietrzania (zabezpieczającą przed uszkodzeniami śluzówki przewodu pokarmowego) ze znacznikiem RTG i podziałką. Część dojelitowa o długości 150 cm, 9 CH/FR, część dożoładkowa o długości 95 cm, 16 CH/FR. Wolny od lateksu. |  | sztuka |  | 1
materiały do żywienia 33140000-3 | 28 | 6 | Adapter redukcyjny, złącze umożliwiające połączenie zestawu do podaży diet z końcówką EnFit z dostępem do przewodu pokarmowego ENlock |  | sztuka |  | 15
materiały do żywienia CPV: 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 28
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Akcesoria do monitorów do ciaglego pomiaru rzutu serca PulsioFlex Nr. Seryjne: 1640011069,10524,10517,10908,10899,10921,10915,10506,10504…10537 firmy MAQUET będący własnością 4WSK CPV 33140000-3 | 29 | 1 | Zestaw PICCO, zawiera cewnik tętniczy udowy, i zestaw monitorujący z jednym przetwornikiem wraz z obudową czujnika temperatury | Z pojedyńczą linią ciśnienia (IBP) | zestaw |  | 20
Akcesoria do monitorów do ciaglego pomiaru rzutu serca PulsioFlex Nr. Seryjne: 1640011069,10524,10517,10908,10899,10921,10915,10506,10504…10537 firmy MAQUET będący własnością 4WSK CPV 33140000-3 | 29 | 2 | Zestaw PICCO, zawiera cewnik tętniczy udowy, i zestaw monitorujący z jednym przetwornikiem wraz z obudową czujnika temperatury | Z podwójną linią ciśnienia (IBP i OCŻ) | zestaw |  | 5
Akcesoria do monitorów do ciaglego pomiaru rzutu serca PulsioFlex Nr. Seryjne: 1640011069,10524,10517,10908,10899,10921,10915,10506,10504…10537 firmy MAQUET będący własnością 4WSK CPV 33140000-3 | 29 | 3 | Sonda światłowodowa do pomiaru saturacji krwi żylnej w żyle głównej górnej długość 37 cm |  | sztuka |  | 5
Akcesoria do monitorów do ciaglego pomiaru rzutu serca PulsioFlex Nr. Seryjne: 1640011069,10524,10517,10908,10899,10921,10915,10506,10504…10537 firmy MAQUET będący własnością 4WSK CPV 33140000-3 | 29 | 4 | Czujnik ProAQT do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych z konturu fali tętna, współpracujący z dowolnym przetwornikiem ciśnienia, z wbudowanymi diodami LED informującymi o stanie czujnika i jakości sygnału |  | sztuka |  | 60
Akcesoria do monitorów do ciaglego pomiaru rzutu serca PulsioFlex Nr. Seryjne: 1640011069,10524,10517,10908,10899,10921,10915,10506,10504…10537 firmy MAQUET będący własnością 4WSK CPV 33140000-3 | 29 | 5 | Obudowa czujnika temperatury |  | sztuka |  | 100
Kołnierz ocieplający nożyczki Metzenbaum CPV 33140000-3 | 29 | 6 | Kołnierz ocieplający okrywający gardło, kark, ramiona i klatkę piersiową, wykonany z oddychającego materiału o gram. 44g/m2. Górna część zakończona dzianionowym golfem. Wyrób medyczny. Wymiary 44 cm x 55 cm, średnia otworu 17 cm |  | sztuka |  | 2000
Akcesoria jednorazowe do neuromonitoringu do aparatu c2 nerve monitor będącego własnością Szpitala dla Bloku Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo Twarzowej, CPV 33141000-0 | 29 | 7 | Wielokolorowe pary elektrod igłowych długość 20mm, długość przewodu 2,0m, wtyczka „touchproof” 1,5mm, sterylne jednorazowe | opakowanie zbiorcze 10 par | opakowanie |  | 10
Akcesoria jednorazowe do neuromonitoringu do aparatu c2 nerve monitor będącego własnością Szpitala dla Bloku Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo Twarzowej, CPV 33141000-0 | 29 | 8 | Trójka elektrod igłowych długość 15 mm długość przewodu 1,5m wtyczka „touchproof” 1,5mm przewód czerwony/ czarny/ zielony sterylne jednorazowe | opakowanie zbiorcze 10 kompletów | opakowanie |  | 10
Akcesoria jednorazowe do neuromonitoringu do aparatu c2 nerve monitor będącego własnością Szpitala dla Bloku Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo Twarzowej, CPV 33141000-0 | 29 | 9 | Sonda bipolarna "widelec", prosta (dł. robocza 4.5cm, dł. całkowita 15,5cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt jednorazowy, | opakowanie zbiorcze 10sztuk | opakowanie |  | 10
Akcesoria jednorazowe do neuromonitoringu do aparatu c2 nerve monitor będącego własnością Szpitala dla Bloku Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo Twarzowej, CPV 33141000-0 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 29
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Kleje, siatki chirurgiczne CPV 33140000-3 | 30 | 1 | Syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny w postaci bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. W kontakcie z żywą tkanką, a także w wilgotnym środowisku szybko polimeryzuje w cienką elastyczną wodoodporną powłokę, która ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i mocno przylega do tkanek. Start polimeryzacji po 1-2sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90sek. Temperatura polimeryzacji 45ºC. Pojemność 1ml | 6 szt./ op. | opakowanie |  | 1
Kleje, siatki chirurgiczne CPV 33140000-3 | 30 | 2 | Syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny w postaci bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. W kontakcie z żywą tkanką, a także w wilgotnym środowisku szybko polimeryzuje w cienką elastyczną wodoodporną powłokę, która ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i mocno przylega do tkanek. Start polimeryzacji po 1-2sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90sek. Temperatura polimeryzacji 45ºC. Pojemność 0,5ml | 10 szt./ op. | opakowanie |  | 1
Kleje, siatki chirurgiczne CPV 33140000-3 | 30 | 3 | URZĄDZENIE ROZPYLAJĄCE Urządzenie umożliwia stosowanie kleju w postaci rozpylonej. Składa się z pojemnika stalowego z nietoksycznym i niepalnym gazem z rurką z zaworem odcinającym, strzykawki, tuby prowadnika do połączenia strzykawki i rurki gazowej, elastycznej osłonki zewnętrznej zawierającej żółty elastyczny cewnik oraz końcówki natryskującej. |  | sztuka |  | 1
Kleje, siatki chirurgiczne CPV 33140000-3 | 30 | 4 | Niewchłanilany, ultracienki, wytrzymały implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej. Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących. Gramatura siatki 48 g/m2 (+/- 10%); grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 µm. Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 (+/- 10%); grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm (+/- 10%). Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%). | Rozmiar 20x30 | sztuka |  | 4
Kleje, siatki chirurgiczne CPV 33140000-3 | 30 | 5 | Niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin;.Gramatura implantu 48 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 μm | 8 x 15 cm | sztuka |  | 1
Kleje, siatki chirurgiczne CPV 33140000-3 | 30 | 6 | Niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. . Gramatura implantu 48 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 μm. | 30 x 30 cm | sztuka |  | 1
Kleje, siatki chirurgiczne CPV 33140000-3 | 30 | 7 | Niewchłanialny, ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, również w zakresie przepuklin okołostomijnych i/lub przepuklin po operacjach laparoskopowych. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej. Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących. Gramatura siatki 48 g/m2 (+/- 10%); grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 μm. Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 (+/- 10%); grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm (+/- 10%). Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%). Gramatura implantu: 1,82 g; | 14 x 19 cm Ø 5 cm | sztuka |  | 3
Kleje, siatki chirurgiczne CPV 33140000-3 | 30 | 8 | Niewchłanilany, ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, również w zakresie przepuklin okołostomijnych i/lub przepuklin po operacjach laparoskopowych. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej. Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących. Gramatura siatki 48 g/m2 (+/- 10%); grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 μm. Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 (+/- 10%); grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm (+/- 10%). Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%). Gramatura implantu: 1,82 g; | 18 x 24 cm Ø 5 cm. | sztuka |  | 3
Kleje, siatki chirurgiczne CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 30
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Czujnik temperatury CPV 33140000-3 | 31 | 1 | CZUJNIK TEMPERATURY do monitorów GE jednorazowy, powierzchniowy |  | sztuka |  | 200
Czujnik temperatury CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 31
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Stabilizator bez kanału poowietrznego CPV 33140000-3 | 32 | 1 | Płytka nosowa, sterylna, pakowana parami, 0.5mm (grubość płytki). Płytka wykonana z FEP (fluoroplastik), o wymiarach: 6cm (długość) x 4cm (szerokość). Wyposażona w otwory do założenia szwów. Bez kanału powietrznego | opakowanie 5 par | opakowanie |  | 10
Stabilizator bez kanału poowietrznego CPV: 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 32
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Strzykawki CPV 33141310-6 | 33 | 1 | Strzykawki insulinówki z nakładaną igłą 1ml./ 40 i.u. | W opakowaniu 100 sztuk | opakowanie |  | 51
Strzykawki CPV 33141310-6 | 33 | 2 | Strzykawki tuberkulinowa z nakładaną igłą 1ml 0,45 x 12 mm lub 0,45 x 13mm lub 0.5x16mm. | W opakowaniu 100 sztuk | opakowanie |  | 40
Strzykawki CPV 33141310-6 | 33 | 3 | Strzykawki insulinówki z wtopioną igłą 1ml./ 40 i.u. 0,3-0,33 x 12-13mm | W opakowaniu 100 sztuk | opakowanie |  | 25
Strzykawki CPV 33141310-6 | 33 | 4 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,01 ml), tłok wykonany z polietylenu lub polipropylenu, cylinder wykonany z polipropylenu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu | 1ml W opakowaniu 100 sztuk. | opakowanie |  | 2
Strzykawki CPV 33141310-6 | 33 | 5 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,1 ml), tłok wykonany z polietylenu lub polipropylenu, cylinder wykonany z polipropylenu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu | 2 ml W opakowaniu 100 sztuk. | opakowanie |  | 2
Strzykawki CPV 33141310-6 | 33 | 6 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,1 ml), tłok wykonany z polietylenu lub polipropylenu, cylinder wykonany z polipropylenu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu | 3 ml W opakowaniu 100 sztuk. | opakowanie |  | 34
Strzykawki CPV 33141310-6 | 33 | 7 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,2 ml), tłok wykonany z polietylenu lub polipropylenu, cylinder wykonany z polipropylenu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu. | 5 ml W opakowaniu 100 sztuk. | opakowanie |  | 2
Strzykawki CPV 33141310-6 | 33 | 8 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe : strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, tłok wykonany z polietylenu lub polipropylenu, cylinder wykonany z polipropylenu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie, pojemność 10 ml, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu. | 10 ml W opakowaniu 100 sztuk. | opakowanie |  | 26
Strzykawki CPV 33141310-6 | 33 | 9 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, tłok wykonany z polietylenu lub polipropylenu, cylinder wykonany z polipropylenu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu. | 20 ml W opakowaniu 50 sztuk. | opakowanie |  | 2
Strzykawki CPV 33141310-6 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 33
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
OLIWKI USZNE PIANKOWE DLA OTOLARYNGOLOGII 33140000-3 | 34 | 1 | Oliwka piankowa dla słuchawek wewnątrzusznych rozmiar mały (3B) rozmiar standardowy (3A) | op. 100 sztuk | opakowanie |  | 9
OLIWKI USZNE PIANKOWE DLA OTOLARYNGOLOGII CPV: 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 34
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Druty do PCNL Zestawy infuzyjne, transfuzyjne i do żywienia dojelitowego do pomp Medima posiadanych przez Szpital CPV: 33140000-3 | 35 | 1 | drut prowadzący do PCNL średnica 3 mm |  | sztuka |  | 25
Druty do PCNL Zestawy infuzyjne, transfuzyjne i do żywienia dojelitowego do pomp Medima posiadanych przez Szpital CPV: 33140000-3 | 35 | 2 | Zestaw do żywienia dojelitowego PCW bez ftalanów, Bez lateksu,Długość: 285 cm, Objętość wypełniania: 23 ml, Igła ENPlus, Komora kroplowa 20 kropli/mL z filtrem 15 µm, Zacisk chroniący przed niekontrolowanym przepływem (FFPC), Zawór rolkowy, Męski port ENFit z zatyczką - dolna część zestawu, Żeński łącznik ENFit, Zatyczka ENFit | Zestaw infuzyjny kompatybilny z pompami Medima | sztuka |  | 600
Druty do PCNL Zestawy infuzyjne, transfuzyjne i do żywienia dojelitowego do pomp Medima posiadanych przez Szpital CPV: 33140000-3 | 35 | 3 | Zestaw do żywienia dojelitowego PCW bez ftalanów, Bez lateksu,Długość: 285 cm, Objętość wypełniania: 23 ml, Igła ENPlus, Komora kroplowa 20 kropli/mL z filtrem 15 µm, Zacisk chroniący przed niekontrolowanym przepływem (FFPC), Zawór rolkowy, Męski port ENFit z zatyczką - dolna część zestawu, Żeński łącznik ENFit, Zatyczka ENFit adapter uniwersalny do butelek | Zestaw infuzyjny kompatybilny z pompami Medima | sztuka |  | 100
Druty do PCNL Zestawy infuzyjne, transfuzyjne i do żywienia dojelitowego do pomp Medima posiadanych przez Szpital CPV: 33140000-3 | 35 | 4 | Standardowy zestaw do przetoczeń z portem igłowym dł. 285cm | Zestaw infuzyjny kompatybilny z pompami Medima | sztuka |  | 100
Druty do PCNL Zestawy infuzyjne, transfuzyjne i do żywienia dojelitowego do pomp Medima posiadanych przez Szpital CPV: 33140000-3 | 35 | 5 | Zestaw do przetoczeń leków światłoczułych z portem igłowym dł. 285cm | Zestaw infuzyjny kompatybilny z pompami Medima | sztuka |  | 100
Druty do PCNL Zestawy infuzyjne, transfuzyjne i do żywienia dojelitowego do pomp Medima posiadanych przez Szpital CPV: 33140000-3 | 35 | 6 | Zestaw do krwi i płynów krwiopochodnych z portem igłowym dł. 250cm PCW bez ftalanów, Bez lateksu (latex-free), Długość: 250 cm, Objętość wypełniania: 22 ml, Zintegrowana igła biorcza. Odpowietrznik, z filtrem antybakteryjnym i zatyczką, Komora kroplowa 20 kropli/mL, z filtrem 200 µm, Zacisk chroniący przed niekontrolowanym przepływem (FFPC), Zawór rolkowy, Port igłowy - dolna część zestawu, Męski łącznik Luer Lock, Zatyczka Luer Lock z filtrem hydrofobowym | Zestaw infuzyjny kompatybilny z pompami Medima | sztuka |  | 300
Druty do PCNL Zestawy infuzyjne, transfuzyjne i do żywienia dojelitowego do pomp Medima posiadanych przez Szpital CPV: 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 35
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Narzędzia jednorazowe CPV 33140000-3 | 36 |  | Wymagania do pozycji 1, 2, 3: Jednorazowe, sterylne narzędzie, wykonane z matowej szczotkowanej stali nierdzewnej, wyrób medyczny klasy IIa reguła 6. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach, umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia oraz dodatkowo narzędzie oznaczone kolorystycznie dla odróżnienia jako jednorazowe. Każde narzędzie powinno posiadać naklejkę do przeklejenia do dokumentacji medycznej. Opakowanie jednostkowe typu Tyvek, opakowanie zbiorcze typu dyspenser . | x | x | x | x | x | x | x | x
Narzędzia jednorazowe CPV 33140000-3 | 36 | 1 | łyżka kostna ostra 16,5cm ze stali nierdzewnej Jednorazowego użytku, sterylne, | opakowanie 25 sztuk | opakowanie |  | 4
Narzędzia jednorazowe CPV 33140000-3 | 36 | 2 | nożyczki zagięte Metzenbauma 14-14,5 cm ze stali nierdzewnej Jednorazowego użytku, sterylne, | opakowanie 25 sztuk | opakowanie |  | 20
Narzędzia jednorazowe CPV 33140000-3 | 36 | 3 | nożyczki tępo-tępe proste 14,5 cm ze stali nierdzewnej Jednorazowego użytku, sterylne, | opakowanie 25 sztuk | opakowanie |  | 20
Narzędzia jednorazowe CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 36
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Pojemniki do nebulizatora CPV 33140000-3 | 37 | 1 | Pojemniki wypełnione 0,9% NaCl lub sterylną wodą, do tlenoterapii, możliwość zainstalowania do wielu pacjentów, pozostaje sterylne przez 30 dni. W zestawie z butelką sterylna złączka lub czysty biologicznie adapter | opakowanie jałowe, pojemność 500 ml. | sztuka |  | 6000
Pojemniki do nebulizatora CPV 33140000-3 | 37 | 2 | Pojemniki wypełnione 0,9% NaCl lub sterylną wodą, do tlenoterapii, możliwość zainstalowania do wielu pacjentów, pozostaje sterylne przez 30 dni. W zestawie z butelką sterylna złączka lub czysty biologicznie adapter | opakowanie jałowe, pojemność 650 ml. | sztuka |  | 100
Pojemniki do nebulizatora CPV 33140000-3 | 37 | 3 | Pojemniki wypełnione 0,9% NaCl lub sterylną wodą, do tlenoterapii, możliwość zainstalowania do wielu pacjentów, pozostaje sterylne przez 30 dni. W zestawie z butelką sterylna złączka lub czysty biologicznie adapter | opakowanie jałowe, pojemność 340 ml. | sztuka |  | 100
Pojemniki do nebulizatora CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 37
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Łączniki CPV 33140000-3 | 38 | 1 | Łącznik Martwa przestrzeń:polipropylenowy, karbowany, podwójnie obrotowy łącznik kątowy, port do odsysania zabezpieczony zatyczką, sterylny. złącze 15M, złącze pacjenta 22M/15F. Pozbawiony ftalanów (DEHP). | Rozciągliwy (7/16cm) | sztuka |  | 3825
Łączniki CPV 33140000-3 | 38 | 2 | Łącznik karbowany Wykonany z medycznego PVC. Podwójnie obrotowy łącznik kątowy, port do odsysania zabezpieczony zatyczką, sterylny. złącze 15M, złącze pacjenta 22M/15F. Pozbawiony ftalanów (DEHP). | nierozciągliwy 10 cm | sztuka |  | 1250
Łączniki CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 38
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
RURKI CPV: 33140000-3 | 39 | 1 | Rurka tracheostomijna zbrojona (różne rozmiary) | Rozmiary: 7,0, 8,0, 9.0 | sztuka |  | 10
RURKI CPV: 33140000-3 | 39 | 2 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i otworami fenestracyjnymi, ułatwiającymi odstawianie rurki dzięki umożliwieniu oddychania przez górne drogi oddechowe. Wyposażona w kaniulę wewnętrzna z integralnym złączem bagnetowym 15 mm, kaniulę wewnętrzna z otworami fenestracyjnymi, zielonym złączem 15 mm i białą nasadką15 mm, obturator, zatyczka dekaniulacyjna podłączona do kaniuli zewnętrznej celem umożliwienia oddychania poprzez górne drogi oddechowe.Rozmiary: 6 - średnica wew. 6,4 mm, średnica zew.10,8 mm oraz 8- średnica wew. 7,6 mm, średnica zew. 12,2mm |  | sztuka |  | 10
RURKI CPV: 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 39
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Urządzenia i akcesoria do urządzeń do odsysania z przestrzeni podgłośniowej CPV 33140000-3 PA01-7 Wynajem | 40 | 1 | Zbiornik na wydzielinę 300 ml kompatybilny z pompą do odsysania z przestrzeni podgłoścniowej. |  | sztuka |  | 80
Urządzenia i akcesoria do urządzeń do odsysania z przestrzeni podgłośniowej CPV 33140000-3 PA01-7 Wynajem | 40 | 2 | Dren ssący długość 150 cm kompatybilny z pompą do odsysania z przestrzeni podgłoścniowej. |  | sztuka |  | 80
Urządzenia i akcesoria do urządzeń do odsysania z przestrzeni podgłośniowej CPV 33140000-3 PA01-7 Wynajem | 40 | 3 | Filtr hydrofobowy kompatybilny z pompą do odsysania z przestrzeni podgłoścniowej. |  | sztuka |  | 80
Urządzenia i akcesoria do urządzeń do odsysania z przestrzeni podgłośniowej CPV 33140000-3 PA01-7 Wynajem | 40 | 4* | najem 5 sztuk* urządzeń do odsysania wydzieliny z przestrzeni podłośniowej |  | miesiąc |  | 12 |  |  |  | NALEŻY RÓWNIEŻ WYPEŁNIĆ PONIŻSZE: urządzenia typ: ………………, rok produkcji: ……………………. Producent: …………………. Kraj: ……………………. o wartości brutto: …………………….. zł (do celów księgowych)
Urządzenia i akcesoria do urządzeń do odsysania z przestrzeni podgłośniowej CPV 33140000-3 PA01-7 Wynajem | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 40
*PARAMETRY GRANICZNE BEZWGLĘDNIE WYMAGANE - urządzenie nr 1
Pakiet nr 40 poz. 4
|  | l.p. | PARAMETRY BEZWGLĘDNIE WYMAGANE (opis) | Potwierdzenie parametrów/ Spełnienie warunku (opis ) TAK/NIE** nr strony w materiałach informacyjnych | uwagi wykonawcy
|  | x | Przedmiot zamówienia: .....................
Nazwa własna: ……………………
Oferowany typ/model: ……………………
Kraj pochodzenia: ………………………………………
Producent: ………………………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Cena brutto: ................................... (do celów księgowych)
|  | 1 | Urządzenie do odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej (kompatybilne z rurkami intubacyjnymi i tracheotomijnymi wyposażonymi w system Evac).
|  | 2 | Urządzenie próżniowe ssące prowadzi ciągłe lub przerywane odsysanie wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej po podłączeniu do drenu Evac rurki intubacyjnej/tracheotomijnej.
|  | 3 | Podłączenie do źródła próżni w instalacji szpitalnej
|  | 4 | Możliwość mocowania na łóżku pacjenta bądź na stojaku do kroplówek (uniwersalny uchwyt)
|  | 6 | 2 nastawy urządzenia – tryb ssania ciągłego i tryb ssania przerywanego (regulacja siły ssania na urządzeniu)
|  | 7 | System pracuje na akcesoriach zużywalnych: jednorazowych zbiornikach kolekcyjnych, drenach łączących oraz filtrach zabezpieczających (montowanych pomiędzy urządzeniem i zbiornikiem kolekcyjnym)
|  | 8 | Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz analogowy/cyfrowy
|  | 9 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
**UWAGA: Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty
*PARAMETRY GRANICZNE BEZWGLĘDNIE WYMAGANE - urządzenie nr 2
Pakiet nr 40 poz. 4
|  | l.p. | PARAMETRY BEZWGLĘDNIE WYMAGANE (opis) | Potwierdzenie parametrów/ Spełnienie warunku (opis ) TAK/NIE** nr strony w materiałach informacyjnych | uwagi wykonawcy
|  | x | Przedmiot zamówienia: .....................
Nazwa własna: ……………………
Oferowany typ/model: ……………………
Kraj pochodzenia: ………………………………………
Producent: ………………………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Cena brutto: ................................... (do celów księgowych)
|  | 1 | Urządzenie do odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej (kompatybilne z rurkami intubacyjnymi i tracheotomijnymi wyposażonymi w system Evac).
|  | 2 | Urządzenie próżniowe ssące prowadzi ciągłe lub przerywane odsysanie wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej po podłączeniu do drenu Evac rurki intubacyjnej/tracheotomijnej.
|  | 3 | Podłączenie do źródła próżni w instalacji szpitalnej
|  | 4 | Możliwość mocowania na łóżku pacjenta bądź na stojaku do kroplówek (uniwersalny uchwyt)
|  | 6 | 2 nastawy urządzenia – tryb ssania ciągłego i tryb ssania przerywanego (regulacja siły ssania na urządzeniu)
|  | 7 | System pracuje na akcesoriach zużywalnych: jednorazowych zbiornikach kolekcyjnych, drenach łączących oraz filtrach zabezpieczających (montowanych pomiędzy urządzeniem i zbiornikiem kolekcyjnym)
|  | 8 | Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz analogowy/cyfrowy
|  | 9 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
**UWAGA: Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty
*PARAMETRY GRANICZNE BEZWGLĘDNIE WYMAGANE - urządzenie nr 3
Pakiet nr 40 poz. 4
|  | l.p. | PARAMETRY BEZWGLĘDNIE WYMAGANE (opis) | Potwierdzenie parametrów/ Spełnienie warunku (opis ) TAK/NIE** nr strony w materiałach informacyjnych | uwagi wykonawcy
|  | x | Przedmiot zamówienia: .....................
Nazwa własna: ……………………
Oferowany typ/model: ……………………
Kraj pochodzenia: ………………………………………
Producent: ………………………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Cena brutto: ................................... (do celów księgowych)
|  | 1 | Urządzenie do odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej (kompatybilne z rurkami intubacyjnymi i tracheotomijnymi wyposażonymi w system Evac).
|  | 2 | Urządzenie próżniowe ssące prowadzi ciągłe lub przerywane odsysanie wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej po podłączeniu do drenu Evac rurki intubacyjnej/tracheotomijnej.
|  | 3 | Podłączenie do źródła próżni w instalacji szpitalnej
|  | 4 | Możliwość mocowania na łóżku pacjenta bądź na stojaku do kroplówek (uniwersalny uchwyt)
|  | 6 | 2 nastawy urządzenia – tryb ssania ciągłego i tryb ssania przerywanego (regulacja siły ssania na urządzeniu)
|  | 7 | System pracuje na akcesoriach zużywalnych: jednorazowych zbiornikach kolekcyjnych, drenach łączących oraz filtrach zabezpieczających (montowanych pomiędzy urządzeniem i zbiornikiem kolekcyjnym)
|  | 8 | Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz analogowy/cyfrowy
|  | 9 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
**UWAGA: Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty
*PARAMETRY GRANICZNE BEZWGLĘDNIE WYMAGANE - urządzenie nr 4
Pakiet nr 40 poz. 4
|  | l.p. | PARAMETRY BEZWGLĘDNIE WYMAGANE (opis) | Potwierdzenie parametrów/ Spełnienie warunku (opis ) TAK/NIE** nr strony w materiałach informacyjnych | uwagi wykonawcy
|  | x | Przedmiot zamówienia: .....................
Nazwa własna: ……………………
Oferowany typ/model: ……………………
Kraj pochodzenia: ………………………………………
Producent: ………………………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Cena brutto: ................................... (do celów księgowych)
|  | 1 | Urządzenie do odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej (kompatybilne z rurkami intubacyjnymi i tracheotomijnymi wyposażonymi w system Evac).
|  | 2 | Urządzenie próżniowe ssące prowadzi ciągłe lub przerywane odsysanie wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej po podłączeniu do drenu Evac rurki intubacyjnej/tracheotomijnej.
|  | 3 | Podłączenie do źródła próżni w instalacji szpitalnej
|  | 4 | Możliwość mocowania na łóżku pacjenta bądź na stojaku do kroplówek (uniwersalny uchwyt)
|  | 6 | 2 nastawy urządzenia – tryb ssania ciągłego i tryb ssania przerywanego (regulacja siły ssania na urządzeniu)
|  | 7 | System pracuje na akcesoriach zużywalnych: jednorazowych zbiornikach kolekcyjnych, drenach łączących oraz filtrach zabezpieczających (montowanych pomiędzy urządzeniem i zbiornikiem kolekcyjnym)
|  | 8 | Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz analogowy/cyfrowy
|  | 9 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
**UWAGA: Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty
*PARAMETRY GRANICZNE BEZWGLĘDNIE WYMAGANE - urządzenie nr 5
Pakiet nr 40 poz. 4
|  | l.p. | PARAMETRY BEZWGLĘDNIE WYMAGANE (opis) | Potwierdzenie parametrów/ Spełnienie warunku (opis ) TAK/NIE** nr strony w materiałach informacyjnych | uwagi wykonawcy
|  | x | Przedmiot zamówienia: .....................
Nazwa własna: ……………………
Oferowany typ/model: ……………………
Kraj pochodzenia: ………………………………………
Producent: ………………………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Cena brutto: ................................... (do celów księgowych)
|  | 1 | Urządzenie do odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej (kompatybilne z rurkami intubacyjnymi i tracheotomijnymi wyposażonymi w system Evac).
|  | 2 | Urządzenie próżniowe ssące prowadzi ciągłe lub przerywane odsysanie wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej po podłączeniu do drenu Evac rurki intubacyjnej/tracheotomijnej.
|  | 3 | Podłączenie do źródła próżni w instalacji szpitalnej
|  | 4 | Możliwość mocowania na łóżku pacjenta bądź na stojaku do kroplówek (uniwersalny uchwyt)
|  | 6 | 2 nastawy urządzenia – tryb ssania ciągłego i tryb ssania przerywanego (regulacja siły ssania na urządzeniu)
|  | 7 | System pracuje na akcesoriach zużywalnych: jednorazowych zbiornikach kolekcyjnych, drenach łączących oraz filtrach zabezpieczających (montowanych pomiędzy urządzeniem i zbiornikiem kolekcyjnym)
|  | 8 | Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz analogowy/cyfrowy
|  | 9 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.
**UWAGA: Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Zamykacze RRS do spirometru Lungtest 1000 CPV: 33140000-3 | 41 | 1 | Zamykacze RRS do badania oporów do spirometru Lungtest 1000 posiadanego przez szpital |  | sztuka |  | 20
Zamykacze RRS do spirometru Lungtest 1000 CPV: 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 41
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Materiały do czyszczenia kaset CPV 33140000-3 | 42 | 1 | Ściereczki do czyszczenia ekranów kaset MMG system AGFA. | W opakowaniu 100 sztuk. | opakowanie |  | 10
Materiały do czyszczenia kaset CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 42
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
WKŁADY DO STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ Optistar CPV 33140000-3 | 43 | 1 | Wkład do MRI o pojemności 2 x 60 ml z drenem Y 230-250cm kompatybilny ze strzykawką, 2 x ostrze spike OPTISTAR ELITE będącą własnością Szpitala |  | sztuka |  | 1200
WKŁADY DO STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ Optistar CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 43
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Piłka drutowa Gigli CPV 33140000-0 | 44 | 1 | Piłka drutowa Gigli trzysplotowa dł. 30 cm |  | sztuka |  | 10
Piłka drutowa Gigli CPV 33140000-0 | 44 | 2 | Piłka drutowa Gigli trzysplotowa dł. 50 cm |  | sztuka |  | 50
Piłka drutowa Gigli CPV 33140000-0 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 44
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 1 | Zestaw do infiltracji ran składający się z: • cewnika do infiltracji ran 19G x 600 mm, zbrojonego spiralą ze stali nierdzewnej zapewniającego wypływ leku nawet przy nacisku tkanek na na cewnik, z 60 otworami na pierwszych 150 mm • mikroperforacja prowadzona w linii spiralnej wokół cewnika, ściśle i równomiernie rozmieszczona, zapewnia rozkład środka znieczulającego na całej długości perforacji, w promieniu 360° wokół cewnika • rozrywalnego systemu służącego do umiejscowienia cewnika, zintegrowanego z kaniulą wprowadzającą cewnik (kaniulą do wkłucia) 18G x 116 mm • zintegrowanego mocowania filtra i cewnika do ciała pacjenta, wypustki na spodzie mocowania zapewniają stabilizację cewnika • płaskiego, okrągłego filtra 0,2 µm |  | zestaw |  | 120
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 2 | Zestaw do infiltracji ran składający się z: • cewnika do infiltracji ran 19G x 900 mm, zbrojonego spiralą ze stali nierdzewnej zapewniającego wypływ leku nawet przy nacisku tkanek na cewnik, z 88 otworami na pierwszych 300 mm • mikroperforacja prowadzona w linii spiralnej wokół cewnika, ściśle i równomiernie rozmieszczona, zapewnia rozkład środka znieczulającego na całej długości perforacji, w promieniu 360° wokół cewnika • rozrywalnego systemu służącego do umiejscowienia cewnika, zintegrowanego z kaniulą wprowadzającą cewnik (kaniulą do wkłucia) 18G x 116 mm • zintegrowanego mocowanie filtra i cewnika do ciała pacjenta wypustki na spodzie mocowania zapewniają stabilizację cewnika • płaskiego, okrągłego filtra 0,2 µm |  | zestaw |  | 80
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 3 | Zestaw do infiltracji ran składający się z: • cewnika do infiltracji ran 19G x 600 mm, zbrojonego spiralą ze stali nierdzewnej zapewniającego wypływ leku nawet przy nacisku tkanek na na cewnik, z 45 otworami na pierwszych 100 mm • mikroperforacja prowadzona w linii spiralnej wokół cewnika, ściśle i równomiernie rozmieszczona, zapewnia rozkład środka znieczulającego na całej długości perforacji, w promieniu 360° wokół cewnika • rozrywalnego systemu służącego do umiejscowienia cewnika, zintegrowanego z kaniulą wprowadzającą cewnik (kaniulą do wkłucia) 18G x 116 mm • zintegrowanego mocowania filtra i cewnika do ciała pacjenta wypustki na spodzie mocowania zapewniają stabilizację cewnika • płaskiego, okrągłego filtra 0,2 µm |  | zestaw |  | 100
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 4 | Zestaw do infiltracji ran składający się z: • cewnika do infiltracji ran 19G x 700 mm zbrojonego spiralą ze stali nierdzewnej zapewniającego wypływ leku nawet przy nacisku tkanek na na cewnik, z 88 otworami na pierwszych 220 mm • mikroperforacja prowadzona w linii spiralnej wokół cewnika, ściśle i równomiernie rozmieszczona, zapewnia rozkład środka znieczulającego na całej długości perforacji, w promieniu 360° wokół cewnika • rozrywalnego systemu służącego do umiejscowienia cewnika, zintegrowanego z kaniulą wprowadzającą cewnik (kaniulą do wkłucia) 18G x 116 mm • zintegrowanego mocowania filtra i cewnika do ciała pacjenta wypustki na spodzie mocowania zapewniają stabilizację cewnika • płaskiego, okrągłego filtra 0,2 µm |  | zestaw |  | 80
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 5 | Pompa elastomerowa o pojemności 350 ml, składająca się: z otworu iniekcyjnego, węża iniekcyjnego o długość ok. 120 cm, filtra odpowietrzającego i bakteryjnego, regulatora przepływu z możliwymi nastawieniami: 3 ml/h, 5 ml/h, 8 ml/h, kluczyka nastawczego, etykiety pacjenta, worka transportowego, strzykawki 50ml służącej do napełnienia pompy oraz wagi sprężynowej. |  | sztuka |  | 40
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 6 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych, składający się z igły Tuohy 18Gx90mm, cewnika ślepo zakończonego z trzema otworami bocznymi 20 G x 90cm, adaptera zaciskowego, Filtr 0.2 μm, z systemem mocowania filtra oraz cewnika do skóry pacjenta, strzykawki LOR 10ml Lock. |  | sztuka |  | 100
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 7 | Igła do wykonywania blokad obwodowych w rozmiarze 22G x 50 mm, 22G x 80mm, 21G x 100mm widoczna w USG, pokryta warstwą polimerową. Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90 stopni, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzchni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Stryktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360o) wokół igły, na pierwszych 20mm. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock |  | sztuka |  | 600
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 8 | Igła do wykonywania blokad powięziowych w rozmiarze 22G x 80mm oraz 21G x 110mm widoczna w USG. Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90 stopni, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzchni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360o) wokół igły, w dwóch segmentach po 10mm, na pierwszych 20mm. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock. |  | sztuka |  | 100
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 9 | Sterylne osłony na głowice USG w rozmiarze 15 x 100 cm wraz z żelem 1 x 20g, gumkami do mocowania na głowicy (2 szt.) z paskiem adhezyjnym, pakowane pojedynczo, sterylne. |  | sztuka |  | 800
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 10 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych posiadające szlif Quinckego z ergonomicznym uchwytem w rozmiarach: G20 x 90 mm/ G22 x 90 mm/ G25 x 90 mm/ G27 x 90 mm. |  | sztuka |  | 100
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 11 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku, z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły, z ergonomicznym uchwytem, wskaźnikiem położenia otworu igły oraz z efektem szkła powiekszającego, uchwt kodowany kolorem z naniesioną informacją o rozmiarze w G i w mm, w rozmiarach: 27Gx90mm oraz 25Gx90mm. |  | sztuka |  | 1300
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 12 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku, z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły, z ergonomicznym uchwytem, wskaźnikiem położenia otworu igły oraz z efektem szkła powiekszającego, uchwt kodowany kolorem z naniesioną informacją o rozmiarze w G i w mm, w rozmiarach: 27Gx103mm oraz 25Gx103mm. |  | sztuka |  | 500
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 13 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku, z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły, z ergonomicznym uchwytem, wskaźnikiem położenia otworu igły oraz z efektem szkła powiekszającego, uchwt kodowany kolorem z naniesioną informacją o rozmiarze w G i w mm, w rozmiarach: 29G x 90mm |  | sztuka |  | 300
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 14 | Zestaw do blokad ciągłych w technologii "cewnik na igle", składający się z: Igły do wykonywania blokad obwodowych przy wykorzystaniu stymulatora wraz z elementami echogenicznymi rozmieszczonymi równomiernie ( 360o) wokół igły, z dodatkowym otworem na igle do wypełnienia przestrzeni między igłą a kaniulą; kaniuli, stanowiącej śluzę dla cewnika; cewnika widocznego w USG, ślepo zakończonego z trzema otworami bocznymi, z drenem do podawania leku; filtra; systemu do mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta. Rozmiary - Igła 21G x 68mm, cewnik 20Gx 82mm - Igła 21 G x 101 mm, cewnik 20Gx 114 mm. |  | sztuka |  | 50
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 15 | Zestaw do blokad ciągłych składający się z igły Tuohy pokrytej powłoką izolującą (odsłonięty tylko czubek igły), z ulepszoną echogenicznością na pierwszych 2 cm igły w postaci dwóch wyraźnych segmentów po 1cm, z kablem do stymulacji. Cewnik widoczny w USG, otwór dystalny, filtr 0.2 μm, z systemem do mocowania filtra, w rozmiarach: Igła 18 G x 75 mm, cewnik 20 G x 50 cm Igła 18 G x 100 mm, cewnik 20 G x 50 cm Igła 18 G x 150 mm, cewnik 20 G x 50 cm |  | sztuka |  | 100
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 16 | System mocowania cewnika wraz z opatrunkiem, umożliwiający bezpieczne przymocowanie cewnika do skóry pacjenta. |  | sztuka |  | 300
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 17 | Zestaw do znieczulenia kombinowanego (Epidural-Spinal) składający się z: igły Tuohy 18G x 90 mm z dodatkowym otworem dystalnym w geometrii końcówki Tuohy dla optymalnego ustawienie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego; igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku 27 G; systemu blokowania igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w żądanej pozycji; cewnika ślepo zakończony z trzema bocznymi otworami, z oznaczeniem długości, rozmiar 20G x 90cm; łącznika zaciskowego; filtra 0.2 μm; strzykawki LOR 10 ml. |  | zestaw |  | 80
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 18 | Zestaw do ciągłego znieczulenia podpajęczynówkowego składający się z: igły z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku 22G x 90mm ze skrzydełkami, cewnik podpajęczynówkowy 27G x 90cm, widoczny w RTG, otwór dystalny, łącznik zaciskowy -zielony, filtr 0.2 μm. |  | zestaw |  | 50
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 19 | Zestaw do ciągłego znieczulenia podpajęczynówkowego składający się z: igły z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku 18G x 90mm ze skrzydełkami, cewnik epiduralny 20G x 90cm, widoczny w RTG, ślepo zakończony z trzema otworami bocznymi, łącznik zaciskowy -żółty, filtr 0.2μm, |  | zestaw |  | 50
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 20 | Zestaw do regionalnej anestezji składający się z: Strzykawka Slip 3 ml – 1 szt Strzykawka Slip 5 ml – 1 szt Strzykawka Luer-Lock 10ml – 2 szt Igła Iniekcyjna 18G (1,2x38mm) – 1 szt igła Iniekcyjna 22G (0,7x32mm) – 1 szt Kulki z gazy Ø 40mm / 30x30mm – 3 szt Kompresy włókninowe (7,5x7,5 cm) – 10 szt Penseta (dł.12,5cm/końcówka 3,5cm) – 1 szt Transparentna serweta 90x75 cm, pasek adhezyjny 75x5cm, otwór centralnie 10x15 cm, pasek adhezyjny wokół otworu 20x14cm – 1 szt Serweta dwuwarstwowa o wym. 75x70 cm – 1 szt Pojemnik dwukomorowy – 1 szt Opatrunek 5x7cm – 1 szt Osłona na głowicę USG z adhezyjnym paskiem o wymiarach 18cm-120cm Zel do USG 8000 |  | zestaw |  | 800
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 21 | Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego składający się z: Strzykawka Slip 3 ml – 1 szt Strzykawka Slip 5 ml – 1 szt Igła Iniekcyjna 18G (1,2x38mm) – 1 szt igła Iniekcyjna 22G (0,7x32mm) – 1 szt Kulki z gazy Ø 40mm / 30x30mm – 3 szt Kompresy włókninowe (7,5x7,5 cm) – 10 szt Penseta (dł.12,5cm/końcówka 3,5cm) – 1 szt Transparentna serweta 90x75 cm, pasek adhezyjny 75x5cm, otwór centralnie 10x15 cm, pasek adhezyjny wokół otworu 20x14cm – 1 szt Serweta dwuwarstwowa o wym. 75x70 cm – 1 szt Pojemnik dwukomorowy – 1 szt Opatrunek 5x7cm – 1 szt |  | zestaw |  | 100
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | 45 | 22 | Zestaw do wkłuć centralnych Strzykawka Slip 3 ml – 1 szt Strzykawka Slip 5 ml – 1 szt Igła Iniekcyjna 18G (1,2x38mm) – 1 szt igła Iniekcyjna 22G (0,7x32mm) – 1 szt Kulki z gazy Ø 40mm / 30x30mm – 3 szt Kompresy włókninowe (7,5x7,5 cm) – 10 szt Penseta (dł.12,5cm/końcówka 3,5cm) – 1 szt Transparentna serweta 90x75 cm, pasek adhezyjny 75x5cm, otwór centralnie 10x15 cm, pasek adhezyjny wokół otworu 20x14cm – 1 szt Serweta dwuwarstwowa o wym. 75x70 cm – 1 szt Pojemnik dwukomorowy – 1 szt Opatrunek 5x7cm – 1 szt Osłona na głowicę USG z adhezyjnym paskiem o wymiarach 18cm-120cm Zel do USG 8000 Skalpel |  | zestaw |  | 100
Materiały jednorazowe do anestezji CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 45
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Układ oddechowy do respiratora EVE CPV 33140000-3 | 46 | 1 | jednorazowy układ oddechowy Emergency do respiratora EVE posiadanego przez Szpital dł.200 cm |  | sztuka |  | 40
Układ oddechowy do respiratora EVE CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 46
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
łyżki do laryngoskopów , Zestawy do podawania tlenu, maska, nebulizator, zestaw infuzyjny CPV 33140000-3 | 47 | 1 | Łyżki laryngoskopowe jednorazowego użytku, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po min. 25 szt. Łyżki sztywne i odporne na skręcanie Dostępne rozmiary: Rodzaj Miller 0, 1, 2, 3, 4 Rodzaj Macintosh 1, 2, 3, 4 Łyżki i rękojeści zgodne z normą standard „zielonego zamka” |  | sztuka |  | 500
łyżki do laryngoskopów , Zestawy do podawania tlenu, maska, nebulizator, zestaw infuzyjny CPV 33140000-3 | 47 | 1 | Zestaw do podawania tlenu z nebulizatorem z rurką T i ustnikiem dla dorosłych |  | zestaw |  | 450
łyżki do laryngoskopów , Zestawy do podawania tlenu, maska, nebulizator, zestaw infuzyjny CPV 33140000-3 | 47 | 2 | Zestaw do podawania tlenu nebulizator maska tlenowa z zaciskiem na nos i przewodem tlenowym |  | zestaw |  | 2900
Łyżki do laryngoskopów, Zestawy do podawania tlenu, maska, nebulizator, zestaw infuzyjny CPV 33140000-3 | 47 | 3 | Maska tlenowa dla dorosłych z przewodem tlenowym o długości min. 1,8 m, bez PCV, bez ftalanów, z elastomerowym termoplastycznym, anatomicznie wyprofilowanym mankietem |  | sztuka |  | 100
Łyżki do laryngoskopów, Zestawy do podawania tlenu, maska, nebulizator, zestaw infuzyjny CPV 33140000-3 | 47 | 4 | Układ oddechowy: - jednorazowy , rozciągliwy anestetyczny dla dorosłych w skład którego wchodzą 2 rury rozciągalne do 2m z łącznikiem Y, dodatkowa gałąź rozciągalna do 1,5m , bezlateksowy worek oddechowy - łącznik prosty 22m/22mm pojemność 2 litry,3 litry do wyboru |  | sztuka |  | 400
Łyżki do laryngoskopów, Zestawy do podawania tlenu, maska, nebulizator, zestaw infuzyjny CPV 33140000-3 | 47 | 5 | Zestaw Venturiego Maska do tlenoterapii dla dorosłych przeźroczysta z 2 regulatorami koncentracji tlenu (24,28,31,35,40,60%) oraz możliwością podłączania układu do aerozoloterapii wraz z drenem dł.210cm. |  | zestaw |  | 1300
Łyżki do laryngoskopów, Zestawy do podawania tlenu, maska, nebulizator, zestaw infuzyjny CPV 33140000-3 | 47 | 6 | maska do podawania tlenu (Venturiego) pediatryczna |  | sztuka |  | 5
Łyżki do laryngoskopów, Zestawy do podawania tlenu, maska, nebulizator, zestaw infuzyjny CPV 33140000-3 | 47 | 7 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem szybkości przepływu. Długość całkowita linii +- 190 cm lub +-215cm, pojemność wypełnienia linii 19 ml, Komora kroplowa z filtrem 15 mikronów i odpowietrznikiem. Aparat jednorazowy, pakowany pojedynczo , sterylny. |  | zestaw |  | 4300
Łyżki do laryngoskopów, Zestawy do podawania tlenu, maska, nebulizator, zestaw infuzyjny CPV 33140000-3 | 47 | 8 | Zestaw do szybkiego przetaczania krwi: biureta 20kr/ml, filtr minimum 170 mikronów, zacisk rolkowy do regulacji szybkości przepływu, 1 port do igły, długość 203cm, końcówka drenu Luer-Lock |  | zestaw |  | 80
Łyżki do laryngoskopów, Zestawy do podawania tlenu, maska, nebulizator, zestaw infuzyjny CPV 33140000-3 | 47 | 9 | Zestaw do spirometrii: linia próbkująca, dł. 3 m, czujnik D-lite żółty transparentny, linia do spirometrii, dł. 3m, łącznik kolankowy, wszystkie części fabrycznie połączone. |  | zestaw |  | 20
Łyżki do laryngoskopów, Zestawy do podawania tlenu, maska, nebulizator, zestaw infuzyjny CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 47
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Zestawy do cewnikowania żył centralnych, maski, kaniule, linie CPV 33140000-3; papiery do aparatów MAC CPV: 33141000-0 | 48 | 10 | papier do EKG składanka, termiczny, perforowany do MAC 5500 HD, 12,7 cm x 27,94 cm ryza |  | ryza |  | 10
Zestawy do cewnikowania żył centralnych, maski, kaniule, linie CPV 33140000-3; papiery do aparatów MAC CPV: 33141000-0 | 48 | 11 | papier do EKG składanka, termiczny, do MAC 800, | 144 mm x 110 mm ryza | ryza |  | 253
Zestawy do cewnikowania żył centralnych, maski, kaniule, linie CPV 33140000-3; papiery do aparatów MAC CPV: 33141000-0 | 48 | 12 | Linia do pomiaru ciśnienia metodą krwawą z podwójnym przetwornikiem i płuczką 3ml/h wyposażona w zestaw do bezpiecznego pobierania krwi Linia tętnicza, o długości min. 170cm, ze zintegrowaną strzykawką 10ml i dwoma portami bezigłowym Strzykawka zabezpieczona przed przypadkowym odciągnięciem tłoka poprzez zatrzaskowe skrzydełka. Konstrukcja tłoka zapewnia dokładne płukanie strzykawki i zapobiega pozostawaniu krwi w strzykawce. Linia żylna, o długości min.150 cm wyposażona w kranik trójdrożny. Linia i jej elementy wykonane z materiału apirogennego i nietrombogennego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h poprzez pociągnięcie za wypustek. Biureta zabezpieczona filtrem. Przetwornik wstępnie, fabrycznie wykalibrowany ze zdejmowanym koreczkiem do odpowietrzenia linii. Bezpinowe, zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem. W zestawiekolorowe naklejki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie wyprofilowanej tacki |  | zestaw |  | 50
Zestawy do cewnikowania żył centralnych, maski, kaniule, linie CPV 33140000-3; papiery do aparatów MAC CPV: 33141000-0 | 48 | 13 | Linia do pomiaru ciśnienia metoda krwawą z pojedynczym przetwornikiem i płuczką 3ml/h wyposażona w zestaw do bezpiecznego pobierania krwi Linia tętnicza, o długości min. 150cm, oznaczona kolorem czerwonym, ze zintegrowaną strzykawką o pojemności 10ml i dwoma portami bezigłowym do poboru próbek. Strzykawka zabezpieczona przed przypadkowym odciągnięciem tłoka poprzez zatrzaskowe skrzydełka. Linia i jej elementy wykonane z materiału apirogennego i nietrombogennego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h poprzez pociągnięcie za wypustek. Biureta zabezpieczona filtrem. Przetwornik wstępnie, fabrycznie wykalibrowany ze zdejmowanym koreczkiem do odpowietrzenia linii. Bezpinowe, zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem. W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie wyprofilowanej tacki |  | zestaw |  | 40
Zestawy do cewnikowania żył centralnych, maski, kaniule, linie CPV 33140000-3; papiery do aparatów MAC CPV: 33141000-0 | 48 | 14 | Kaniula dożylna teflonowa o powierzchni pokrytej silikonem. Rozmiar : 20 G Długości :30 - 35mm. |  | sztuka |  | 10
Zestawy do cewnikowania żył centralnych, maski, kaniule, linie CPV 33140000-3; papiery do aparatów MAC CPV: 33141000-0 | 48 | 15 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku (urządzenie nadkrtaniowe z bezciśnieniowym żelowym mankietem z blokadą nagłośni z kanałem żołądkowym). Rozmiary : 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 , 5. |  | sztuka |  | 225
Zestawy do cewnikowania żył centralnych, maski, kaniule, linie CPV 33140000-3; papiery do aparatów MAC CPV: 33141000-0 | 48 | 16 | Dwuportowa maska CPAP dla dorosłych |  | sztuka |  | 1
Zestawy do cewnikowania żył centralnych, maski, kaniule, linie CPV 33140000-3; papiery do aparatów MAC CPV: 33141000-0 | 48 | 17 | Zastawka C-PEEP o ustalonej wartości ustawionej na poziomie 2.5cm, 5 cm, 7.5cm, 10 cm, 12.5 cm, 15 cm , 20 cm H2O do CPAP |  | sztuka |  | 1
Zestawy do cewnikowania żył centralnych, maski, kaniule, linie CPV 33140000-3; papiery do aparatów MAC CPV: 33141000-0 | 48 | 18 | Linie próbkujące gazów anestetycznych do znieczulenia ogólnego do kardiomonitorów produkcji GE Healthcare długość 3 m |  | sztuka |  | 800
Zestawy do cewnikowania żył centralnych, maski, kaniule, linie CPV 33140000-3; papiery do aparatów MAC CPV: 33141000-0 | 48 | 19 | Linie do pomiaru spirometrii do kardiomonitorów produkcji GE Healthcare |  | sztuka |  | 1
Zestawy do cewnikowania żył centralnych, maski, kaniule, linie CPV 33140000-3; papiery do aparatów MAC CPV: 33141000-0 | 48 | 20 | Elektrody do pomiaru entropii |  | sztuka |  | 1
Zestawy do cewnikowania żył centralnych, maski, kaniule, linie CPV 33140000-3; papiery do aparatów MAC CPV: 33141000-0 | 48 | 21 | linia wylotowa z połączeniem Colder’a 1 m/ 41inch. Jednopacjentowe |  | sztuka |  | 1
Zestawy do cewnikowania żył centralnych, maski, kaniule, linie CPV 33140000-3; papiery do aparatów MAC CPV: 33141000-0 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 48
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Zamknięty system do odsysania, do rurek tracheostomijnych, adapter kapno, maski rurki prowadnice CPV 33140000-3 | 49 | 1 | Zamknięty system do odsysania, do rurek tracheostomijnych. Możliwość aktywnego użytkowania u pacjentów przez 72 h. Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjna kontrolę siły ssania oraz pewny system blokowania- zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw. Na cewniku markery długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegającym utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca-izolujaca cewnik do płukania. Zamknięcie 45 stopni zapobiegające przesuwaniu cewnika. W zestawie widełki do odłączania systemu od rurki tracheostomijnej, ograniczające dyskomfort pacjenta. W zestawie naklejki z dniem tygodnia w języku polskim oraz martwa przestrzeń z regulacją długości i pamięcią kształtu. Produkt sterylnie pakowany. Opis na opakowaniu w języku polskim | Długość cewnika 30,5 cm, rozmiar FR: 12, 14, 16. | sztuka |  | 575
Zamknięty system do odsysania, do rurek tracheostomijnych, adapter kapno, maski rurki prowadnice CPV 33140000-3 | 49 | 2 | Zamknięty system do odsysania, do rurek intubacyjnych. Możliwość aktywnego użytkowania u pacjentów przez 72 h. Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjna kontrolę siły ssania oraz pewny system blokowania- zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw. Na cewniku markery długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegającym utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca-izolujaca cewnik do płukania. Zamknięcie 45 stopni zapobiegające przesuwaniu cewnika. W zestawie widełki do odłączania systemu od rurki intubacyjnej, ograniczające dyskomfort pacjenta. W zestawie naklejki z dniem tygodnia w języku polskim oraz martwa przestrzeń z regulacją długości i pamięcią kształtu. Produkt sterylnie pakowany. Opis na opakowaniu w języku polskim | Długość cewnika 54,0 cm, rozmiar FR: 12, 14, 16. | sztuka |  | 540
Zamknięty system do odsysania, do rurek tracheostomijnych, adapter kapno, maski rurki prowadnice CPV 33140000-3 | 49 | 3 | Adapter do pomiaru kapno, prosty, jednorazowy kompatybilny z GE E-mini C-00 |  | sztuka |  | 1
Zamknięty system do odsysania, do rurek tracheostomijnych, adapter kapno, maski rurki prowadnice CPV 33140000-3 | 49 | 4 | maska pediatryczna do Ambu nr 0,1,2 Jednorazowa |  | sztuka |  | 6
Zamknięty system do odsysania, do rurek tracheostomijnych, adapter kapno, maski rurki prowadnice CPV 33140000-3 | 49 | 5 | rurka Guedel pediatryczna 0; 1 (rozmiar 5,5-6; 6,5-7) |  | sztuka |  | 4
Zamknięty system do odsysania, do rurek tracheostomijnych, adapter kapno, maski rurki prowadnice CPV 33140000-3 | 49 | 6 | rurki intubacyjne bez mankietu nr 3,4 |  | sztuka |  | 10
Zamknięty system do odsysania, do rurek tracheostomijnych, adapter kapno, maski rurki prowadnice CPV 33140000-3 | 49 | 7 | maska tlenowa pediatryczna (z drenem 2,1 m) |  | sztuka |  | 11
Zamknięty system do odsysania, do rurek tracheostomijnych, adapter kapno, maski rurki prowadnice CPV 33140000-3 | 49 | 8 | cewnik do podawania tlenu pediatryczny |  | sztuka |  | 2
Zamknięty system do odsysania, do rurek tracheostomijnych, adapter kapno, maski rurki prowadnice CPV 33140000-3 | 49 | 9 | prowadnica do rurek PEDIATRYCZNYCH 6Fr dla rurek w rozmiarach 2,5-4,5 |  | sztuka |  | 4
Zamknięty system do odsysania, do rurek tracheostomijnych, adapter kapno, maski rurki prowadnice CPV: 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 49
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Materiały jednorazowego użytku do urządzenia Embletta będącego własnością Szpitala CPV: 33140000-3 | 50 | 1 | kaniule donosowe do badania bezdechu sennego do aparatu Embletta Gold/ Nasal Pressure Cannula | 38cm/ 15inch w opakowaniu 25 sztuk | opakowanie |  | 70
Materiały jednorazowego użytku do urządzenia Embletta będącego własnością Szpitala CPV: 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 50
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Pierścienie do zespoleń naczyń krwionośnych CPV:33140000-3 | 51 | 1 | Pierścienie służące do zespalania naczyń obwodowych, wykonane z poliwęglanu oraz stali chirurgicznej, przeznaczone do łączenia żył i tętnic o średnicy od 1 mm do 4 mm, pakowane sterylnie po 1 sztuce, opakowanie zbiorcze 6 szt. danego rozmiaru, dostępne rozmiary 1,0mm,1,5mm 2,0mm 2,5mm 3,0mm 3,5mm, 4,0mm. | opakowanie 6 sztuk | opakowanie |  | 8
Pierścienie do zespoleń naczyń krwionośnych, CPV: 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 51
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Akcesoria do urządzenia Askir 30 będącego własnością Szpitala CPV 33141600-6 | 52 | 1 | Wkłady workowe jednorazowe kompatybilne z systemem Flovac do ssaków Askir | pojemność 1 l | sztuka |  | 126
Akcesoria do urządzenia Askir 30 będącego własnością Szpitala CPV 33141600-6 | 52 | 2 | Wkłady workowe jednorazowe kompatybilne z systemem Flovac do ssaków Askir | pojemność 2 l | sztuka |  | 60
Akcesoria do urządzenia Askir 30 będącego własnością Szpitala CPV 33141600-6 | 52 | 3 | Zbiornik do wkładów jednorazowych kompatybilne z systemem Flovac do ssaków Askir , pojemność 1 l |  | sztuka |  | 2
Akcesoria do urządzenia Askir 30 będącego własnością Szpitala CPV 33141600-6 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 52
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Materiały medyczne do badania ginekologicznego CPV 33140000-3 | 53 | 1 | Kateter do wprowadzania kontrastu w HSG rozm. 8F, trzykanałowy z silikonowym balonem uszczelniającym o pojemności 2,5ml dla gazu i 1,5 ml dla soli fizjologicznej oraz z mandrynem prowadzącym z możliwością odkształcenia. Długość powierzchni roboczej 23 cm. Kanały robocze oznaczone kolorami i opisane. Produkt jednorazowy, sterylny, opakowany papier-folia, wolny od lateksu. |  | sztuka |  | 5
Materiały medyczne do badania ginekologicznego CPV 33140000-3 | 53 | 2 | Wziernik Collin rozmiar S, średnica łyżki 27mm, pakowany pojedynczo, sterylnie w opakowaniach papier - folia |  | sztuka |  | 96
Materiały medyczne do badania ginekologicznego CPV: 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 53
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Aparat do treningu oddechowego CPV 33141000-0 | 54 | 1 | Aparat do treningu oddechowego (trenażer), 3 – komorowy (z 3 kulkami) przeznaczony do treningu wdechu po zabiegach operacyjnych i zapobiegania niedodmie płuc, wyposażony w ustnik i rurkę łączącą |  | sztuka |  | 1755
Aparat do treningu oddechowego CPV 33141000-0 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 54
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Worek na wymiociny CPV 33140000-3 | 55 | 1 | Worek na wymiociny z żelem zestalającym/ wkładem |  | sztuka |  | 1000
Worek na wymiociny CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 55
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Żele EKG, USG CPV 33141000-3 | 56 | 1 | żel do EKG Butelka 250 ml lub 250 g. |  | sztuka |  | 130
Żele EKG, USG CPV 33141000-3 | 56 | 2 | żel do USG Butelka 500ml.lub 500 g |  | sztuka |  | 730
Żele EKG, USG CPV 33141000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 56
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
ELEKTRODY DO LIFEPAK 20; CPV 33140000-3 | 57 | 1 | Samoprzylepne elektrody do defibrylacji EDGE system ze złączem Quick – Combo stymulacja / defibrylacja / EKG kompatybilne z defibrylatorem Lifepack 20. Odległość między elektrodami min. 100 cm. Komplet zawiera dwie elektrody połączone zespołem przewodów i wtykiem. |  | zestaw |  | 270
ELEKTRODY DO LIFEPAK 20 CPV: 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 57
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Zestawy do resuscytacji CPV 33140000-3 | 58 | 1 | Zestaw do resuscytacji - Dorosły ; z rezerwuarem tlenowym 2000-2600 ml, z zaworem ciśnieniowym z polipropylenu i stali nierdzewnej, z przewodem tlenowym o długości 2-2,1 m, z jedną lub dwoma maskami z medycznego PVC , rozmiary 4 i 5, rozmiary oznaczone różnymi kolorami pierścienia oraz tekstowo/cyfrą na korpusie maski celem łatwiejszej identyfikacji, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu. data ważności na opakowaniu, pojemność resuscytatora 1600-1650ml; wszystkie elementy zestawu jednorazowego użytku |  | zestaw |  | 385
Zestawy do resuscytacji CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 58
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
ARTYKUŁY DO TOALETY PACJENTA CPV 33140000-3 | 59 | 1 | Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 14,8-15,2cm, długość części gąbkowej 2,5cm. Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. Pakowany pojedynczo: folia lub folia-papier | opakowanie 50 sztuk | opakowanie |  | 91
ARTYKUŁY DO TOALETY PACJENTA CPV 33140000-3 | 59 | 2 | Miękkie i grube chusteczki do pielęgnacji skóry ("ściereczka"), nasączone środkami myjącymi. Stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania do codziennych procedur mycia ciała pacjenta. Nie wymagają użycia dodatkowej wody. Opakowanie z możliwością wielokrotnego zamykania. Rozmiar 22-33 cm x 20-22 cm. Nie wymagające spłukiwania oraz namaczania z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej. Instrukcja użytkowania na opakowaniu . W składzie m.in. dimetikon, polisorbat20, disodium. | opakowanie 12 sztuk | opakowanie |  | 12518
ARTYKUŁY DO TOALETY PACJENTA CPV 33140000-3 | 59 | 3 | Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej lub zaokrąglonej rękawicy nasączonej środkami myjącymi pH 5,5, wykonana z poliestru, rozmiar 15-17cmx22-25cm, opakowanie z graficzną instrukcją stosowania) |  | sztuka |  | 16160
ARTYKUŁY DO TOALETY PACJENTA CPV 33140000-3 | 59 | 4 | Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierające w składzie m.in. simetikon, provitamina B5, wyciag z aloesu, Vit. E, Chlorheksedyna. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650-700W). Opakowanie owijające (flow-wrap). Wyrób nie zawiera latexu. lub jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy, składający się z zewnętrznej warstwy polietylenowej oraz wewnętrznej warstwy włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką, nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania, zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego, pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W), posiadający na opakowaniu nadrukowany skład oraz instrukcja użycia, nie zawierający latexu, |  | sztuka |  | 308
ARTYKUŁY DO TOALETY PACJENTA CPV 33140000-3 | 59 | 5 | Tampony/myjki nasycone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny do ogólnej antyseptyki skóry. W składzie 500 mg diglukonianu chlorheksydyny w 1 tamponie/ myjce, żel aloesowy, bez lateksu, niewymagający spłukiwania, wykonane w 100% z poliestru, wymiary 19-22x19-22 cm. Pakowane w opakowanie z możliwością ponownego otwarcia/zamknięcia oraz możliwością podgrzania w mikrofalówce. Testowane dermatologicznie. | Opakowanie 4 szt. | opakowanie |  | 390
ARTYKUŁY DO TOALETY PACJENTA CPV 33140000-3 | 59 | 6 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z manualną zastawką do regulacji siły odsysania, 7-10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,1-1,5% roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2-3 g/ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej. Poszczególne elementy zestawu służące do podłączenia do źródła ssania są zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy IIa, zgodnie z ich przeznaczeniem. |  | zestaw |  | 2770
ARTYKUŁY DO TOALETY PACJENTA CPV 33140000-3 | 59 | 7 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej. Poszczególne elementy zestawu służące do podłączenia do źródła ssania są zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy IIa, zgodnie z ich przeznaczeniem. |  | zestaw | 7.5 | 2400 | 8% | 18000 | 19440
ARTYKUŁY DO TOALETY PACJENTA CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 59
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Ostrza chirurgiczne, skalpele; CPV 33141411-4 | 60 | 1 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej lub nierdzewnej, jałowe, pakowane pojedynczo, schemat ostrza w skali 1:1 na opakowaniu jednostkowym, oznaczenie numeru i producenta bezpośrednio na ostrzu (w celu pełnej identyfikacji także po rozpakowaniu) Nr 10,10A, 11, E11, 12, 15,15A, 18, 20, 22, 23, 24 | W opakowanie 100 sztuk | opakowanie |  | 227
Ostrza chirurgiczne, skalpele; CPV 33141411-4 | 60 | 2 | Skalpele jednorazowe sterylne wykonane ze stali nierdzewnej dostarczane razem z uchwytami nr 3 i 4 pakowane pojedynczo, w sterylnych pakietach z konstrukcją typu bezpiecznego, wyposażone w przesuwane kciukiem zabezpieczenie, posiadające wbudowaną dźwignię do bezpiecznego zdejmowania, możliwość zdjęcia i ponownego założenia w trakcie zabiegu, kształt i rozmiar ostrza widoczne przez osłonę bezpieczną. | Nr 10,11,15, 20, 22, 24. | sztuka |  | 1400
Ostrza chirurgiczne, skalpele; CPV 33141411-4 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 60
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Maska ochronna FFP2 FFP3 CPV 33140000-3 | 61 | 1 | Medyczna półmaska filtrująca FFP2 NR, trójpanelowa bez zaworu, gumki mocujące, usztywnienie na nos stalowe, Srodek ochrony indywidualnej kategorii III, skuteczność filtracji minimum 95%. Oznaczenie na masce: znak handlowy wyrobu, typ, klasa, numer normy jakościowej, znak CE z numerem jednostki notyfikowanej. |  | sztuka |  | 5000
Maska ochronna FFP2 FFP3 CPV 33140000-3 | 61 | 2 | Medyczna półmaska filtrująca FFP3 NR, trójpanelowa bez zaworu, gumki mocujące, usztywnienie na nos stalowe, Srodek ochrony indywidualnej kategorii III, skuteczność filtracji minimum 97%. Oznaczenie na masce: znak handlowy wyrobu, typ, klasa, numer normy jakościowej, znak CE z numerem jednostki notyfikowanej. |  | sztuka |  | 1000
Maska ochronna FFP2 FFP3 CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 61
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Cewniki SILIKONOWE I SILIKONOWANE, ewakuator; CPV 33140000-3 | 62 | 1 | Cewnik FOLEYA dwudrożny. Wykonany z LATEKSU POKRYTEGO SILIKONEM. Długość 38- 42 cm z balonem. Rozmiar: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |  | sztuka |  | 10000
Cewniki SILIKONOWE I SILIKONOWANE, ewakuator; CPV 33140000-3 | 62 | 2 | Cewnik FOLEYA trójdrożny. Wykonany z LATEKSU POKRYTEGO SILIKONEM. Długość 38- 42 cm z balonem. Rozmiar: 12, 14 , 16, 18, 20, 22. |  | sztuka |  | 240
Cewniki SILIKONOWE I SILIKONOWANE, ewakuator; CPV 33140000-3 | 62 | 3 | Cewnik FOLEYA dwudrożny z dwiema końcówkami. Silikonowy. Długość 38- 42 cm z balonem Rozmiar: 12, 14, 16, 18, 20, 22. |  | sztuka |  | 320
Cewniki SILIKONOWE I SILIKONOWANE, ewakuator; CPV 33140000-3 | 62 | 4 | Cewnik FOLEYA z końcówką TIEMANNA. Wykonane z LATEKSU POKRYTEGO SILIKONEM. Długość 40- 44 cm z balonem 10 ml. Rozmiar: 14, 16,18, 20, 22. Opakowanie folia-papier. |  | sztuka |  | 140
Cewniki SILIKONOWE I SILIKONOWANE, ewakuator; CPV 33140000-3 | 62 | 5 | Cewnik FOLEYA z końcówką TIEMANNA. Silikonowy. długość 40- 44 cm z balonem. Rozmiar: 12, 14, 16,18, 20, 22 |  | sztuka |  | 30
Cewniki SILIKONOWE I SILIKONOWANE, ewakuator; CPV 33140000-3 | 62 | 6 | Cewnik Couvelaira. wykonane z PCW, satynowa powierzchnia "zmrożona" jednorazowy, jałowy. Rozmiar: 14, 16,18, 20, 22, 24; dł. 40-44 cm. |  | sztuka |  | 55
Cewniki SILIKONOWE I SILIKONOWANE, ewakuator; CPV 33140000-3 | 62 | 7 | Cewnik Couvelaira trójdrożny. Silikonowy. Balon 50 ml. Rozmiar: 20, 22, 24 dł. 40cm - 44 cm |  | sztuka |  | 20
Cewniki SILIKONOWE I SILIKONOWANE, ewakuator; CPV 33140000-3 | 62 | 8 | Cewnik Dufour, balon 50ml, dwudrożny zagięte zakończenie, silikonowy, z zaworem Luer, sterylny, Rozmiar: 18, 20, 22, 24 F. |  | sztuka |  | 30
Cewniki SILIKONOWE I SILIKONOWANE, CPV 33140000-3 | 62 | 9 | Cewnik Dufour, balon 50ml, trójdrożny zagięte zakończenie, silikonowy, z zaworem Luer, sterylny, Rozmiar: 18, 20, 22, 24 F. |  | sztuka |  | 60
Cewniki SILIKONOWE I SILIKONOWANE, CPV 33140000-3 | 62 | 10 | Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn, wykonany w 100% z silikonu, Kompatybilny ze wszystkimi workami do zbiórki moczu. | rozmiar 25,29,32 mm | sztuka |  | 10
Cewniki SILIKONOWE I SILIKONOWANE, CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 62
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Ewakuator, złącze do żywienia enteralnego, koreczki CPV 33140000-3 | 63 | 1 | Jednorazowy, sterylny ewakuator zawierający filtr – sitko z zastawką antyzwrotną, pojemnik na próbki do badania histopatologicznego z naklejkami, niebieską gruszkę do przepłukiwania pozbawioną lateksu. Łącznik do wyboru, kompatybilny z aparatem typu Storz i aparatem typu Wolf będących własnością Szpitala. |  | sztuka |  | 50
Ewakuator, złącze do żywienia enteralnego, koreczki CPV 33140000-3 | 63 | 2 | Złącze transition przeznaczone do połączenia strzykawki dojelitowej z męską końcówką Oral / Luer ze zgłębnikiem dojelitowym / portem medycznym | opakowanie 5 sztuk | opakowanie |  | 8
Ewakuator, złącze do żywienia enteralnego, koreczki CPV 33140000-3 | 63 | 3 | sterylne, jednorazowego użytku koreczki zabezpieczające do złączy luer | opakowanie tacka / blister 10 sztuk | opakowanie |  | 100
Ewakuator, złącze do żywienia enteralnego, koreczki CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 63
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Strzykawki do pomp PERFUSOR FM Nr seryjny: 391665 będących własnością 4WSK , wkręcane; CPV 33140000-3 | 64 | 1 | Strzykawka do pomp strzykawkowych BRAUN Perfusor FM bez igły z końcówką luer-lock, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty, całkowita długość skali na cylindrze do 20 ml, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi, niezmywalna skala co 1 ml. | pojemność 20 ml | sztuka |  | 7000
Strzykawki do pomp PERFUSOR FM Nr seryjny: 391665 będących własnością 4WSK , wkręcane; CPV 33140000-3 | 64 | 2 | Strzykawka do pomp strzykawkowych BRAUN Perfusor FM z końcówką luer-lock, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków, niezmywalna skala co 1 ml, skala nominalna wyróżniona graficznie, skala poza skalą nominalną co 1 ml. | 50/60 ml. | sztuka |  | 46000
Strzykawki do pomp PERFUSOR FM Nr seryjny: 391665 będących własnością 4WSK , wkręcane; CPV 33140000-3 | 64 | 3 | Strzykawka do pomp infuzyjnych 3-częściowa, światłoodporna bez igły uszczelnienie z gumy syntetycznej bez lateksu, płynny przesuw tłoka, skala strzykawek precyzyjna, wyraźna nieścieralna, logo i typ strzykawki na cylindrze w celu poprawnej identyfikacji w menu pompy, końcówka cylindra umieszczona koncentrycznie, Luer-Lock z kołnierzem, opakowanie sterylne. | Pojemność 50ml. | sztuka |  | 8600
Strzykawki do pomp PERFUSOR FM Nr seryjny: 391665 będących własnością 4WSK , wkręcane; CPV 33140000-3 | 64 | 4 | Strzykawka jednorazowa do pompy infuzyjnej Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co min. 1,0ml. | 50/60 ml. | sztuka |  | 9000
Strzykawki do pomp PERFUSOR FM Nr seryjny: 391665 będących własnością 4WSK , wkręcane; CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 64
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Żel nawilżający do dróg oddechowych CPV 33140000-3 | 65 | 1 | Sterylny żel nawilżający dedykowany do dróg oddechowych rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, bezwonny, beztłuszczowy, nie zawierający aktywnych składników, bez substancji konserwujących - parabenów, w sterylnym harmonijkowym aplikatorze 8,5 g, |  | sztuka |  | 1425
Żel nawilżający do dróg oddechowych CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 65
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Wzierniki otoskopowe CPV 33140000-3 | 66 | 1 | Wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopu WELCH ALLYN | Średnica 2,75 i 4,25 mm opakowanie 34szt. | opakowanie |  | 120
Wzierniki otoskopowe CPV 33140000-3 | 66 | 2 | Wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopu Beta 400 Led Heine posiadanego przez szpital | Średnica 4 mm opakowanie 250 szt. | opakowanie |  | 6
Wzierniki otoskopowe CPV 33140000-3 | 66 | 3 | Wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopu Beta 400 Led Heine posiadanego przez szpital | Średnica 2,5 mm opakowanie 100 szt. | opakowanie |  | 5
Wzierniki otoskopowe CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 66
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 1 | Papier EKG Hellige VITAL SINGS Seria MAC-2000 Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia będącego własnością Szpitala. | papier termiczny A4, czerwona siatka o szer. 205mm, składanka czarne oznakowanie zatrzymania, 150 arkuszy | sztuka |  | 10
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 2 | Papier do tympanometru ZODIAK 901. śr. wewn. Gilzy 12mm | Rolka 110 mm x 30m, gładki | rolka |  | 10
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 3 | papier EKG typ ASCARD MR. BLUE | Rolka 112 mm x 25 m | sztuka |  | 25
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 4 | papier EKG typ ASCARD MR. GOLD oraz Papier do EKG BTL - 08LC | Rolka 210 mm x 25 m | sztuka |  | 690
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 5 | papier EKG typ ASCARD MR. GREEN (B5/ECO) | Rolka 58 mm x 25 m | sztuka |  | 20
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 6 | Papier do EKG HP1709 i HP1710 Hewlett - Packard | Składanka 210 mm x 300 mm x 200 arkuszy | sztuka |  | 2
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 7 | Papier do EKG multicard E30 | Rolka 100 mm x 40 m | sztuka |  | 1
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 8 | Papier do USG Videoprinter KP - 65HM Mitsubishi. | Rolka 110 mm x 20 m (21 m) | rolka |  | 210
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 9 | Papier do USG Videoprinter SONY UPP - 110HD | Rolka 110 mm x 20 m oryginalny | rolka |  | 150
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 10 | Papier do printera hybrid graphic printer SONY UPP - 210HD | Rolka 210 mm x 25 m oryginalny | rolka |  | 1
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 11 | Papier do USG Sony UPP-84HG Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia będącego własnością szpitala. | Rolka 84 mm x 12,5 m.oryginalny | rolka |  | 5
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 12 | Papier do defibrylatora physio control LIFEPAK 20 | rolka 50 mm x 30 m Kratka oryginalny | rolka |  | 70
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 13 | Papier do defibrylatora physio control Lifepak 15 | 106,5/107mm x 23m | rolka |  | 21
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 14 | Papier do drukarki w sterylizatorze Steri Vac 5XL, 8 XL termoczuły gładki | Rolka 80 mm x 30 m | rolka |  | 4
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 15 | Papier do drukarki programatorów kardiowerterów Medtronic 9790 | Składanka, gładki 110 mm x 150 mm x 200 arkuszy | sztuka |  | 35
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 16 | Papier do drukarki programatorów kardiowerterów EPR 1000P/ ICS 3000 Biotronik, jeden znacznik | Składanka 112 mm x 125 mm x 200 arkuszy | sztuka |  | 1
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 17 | Papier do drukarki programatorów kardiowerterów Merlin 3650 | Składanka 210 mm x 140 mm x 200 arkuszy | sztuka |  | 1
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 18 | Papier do drukarki programatorów kardiowerterów firmy Boston Scientific Latitude Zoom | Składanka 110 mm x 75 mm x 400 arkuszy | sztuka |  | 11
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 19 | Papier termoczuły do drukarki KR – 8800 TOPCON | Rolka 57mm x 30mm, bez nadruku | sztuka |  | 340
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 20 | papier do drukarki KTG L8A 14110 Luckcome technology skala papieru 240 | Składanka 112 mm x 100mm x 150 arkuszy | sztuka |  | 1
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 21 | papier do drukarki defibrylatora Bene Heart D3/D6 | Rolka 50mm x 20mm, bez nadruku | sztuka |  | 44
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 22 | papier do defibrylatora Esaote Biomedica P80 | Składanka 90 mm x 70 mm x 400 arkuszy | sztuka |  | 1
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 23 | papier termiczny do defibrylatora ZOLL | Składanka 90 mmx 90 mm x 200 arkuszy | bloczek |  | 12
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 24 | Papier do tympanomertu ZODIAK 901. | Rolka 110 mm x 30m, gładki, średnica wewnętrzna gilzy 12mm | rolka |  | 1
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | 67 | 25 | papier termiczny do defibrylatora Philips Efficia DFM100. | Rozmiar 50 mm x 20 m. Gładki. | rolka |  | 4
Papiery CPV 33141000-0, 22993000-7 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 67
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Elektrody EKG CPV 33140000-3 | 68 | 1 | Elektroda EKG jednorazowa piankowa z żelem ciekłym, do badań wysiłkowych i do badań holterowskich, skuteczna przez 72h, odporna na zamoczenie podczas mycia, bardzo silnie przylegająca, okrągła śr. 45mm – 55 mm, lub elektroda prostokątna o wymiarach 35mm x 55mm | W opakowaniu 50 sztuk. | opakowanie |  | 3020
Elektrody EKG CPV 33140000-3 | 68 | 2 | Elektroda EKG jednorazowa dla dorosłych z żelem stałym do długotrwałego monitorowania radioprzezierna; Średnica 43 mm – 50mm. | W opakowaniu 50 sztuk. | opakowanie |  | 126
Elektrody EKG CPV 33140000-3 | 68 | 3 | Elektroda EKG jednorazowa dla dorosłych z żelem stałym do krótkotrwałego monitorowania. Średnica 43 mm – 50mm, lub prostokątna 30-36mm x 40-51mm | W opakowaniu 50 sztuk. | opakowanie |  | 702
Elektrody EKG CPV 33140000-3 | 68 | 4 | Elektroda EKG pediatryczna, piankowa, żel stały, średnica 30mm | W opakowaniu 50 sztuk. | opakowanie |  | 1
Elektrody EKG CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 68
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Elektrody bierne CPV 33140000-3 | 69 | 1 | ELEKTRODA BIERNA Z KABLEM DLA DOROSŁYCH 202 x 101 mm, piankowa, powierzchnia aktywna 118cm kwadratowych, REM, kabel 300cm z wtyczką do Valleylab'a |  | sztuka |  | 1300
Elektrody bierne CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 69
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Różne materiały medyczne CPV 33141000-0, | 70 | 1 | Układ oddechowy jednorazowy, rozciągliwy anestetyczny dla dorosłych w skład którego wchodzą 2 rury rozciąglane do 2,4m lub do 1,8m do wyboru przez Zamawiającego złącznikiem Y, kolanko z portem do capno dodatkowa gałąź rozciągalna do 1,2-1,5m, worek oddechowy 2l. Opakowanie folia, biologicznie czysty. Na opakowaniu etykieta z nazwą w j.polskim, kodem EAN, datą ważności, numerem katalogowym. Zestaw pozbawiony lateksu, DEHP. |  | sztuka |  | 3000
Różne materiały medyczne CPV 33141000-0, | 70 | 2 | Układ oddechowy jednorazowy, rozciągliwy anestetyczny dla dorosłych w skład którego wchodzą 2 rury rozciąglane do 1,8m oraz do 2,7 do wyboru przez Zamawiającego złącznikiem Y, kolanko z portem do capno dodatkowa gałąź rozciągalna do 0,9m, worek oddechowy 2l. Opakowanie folia, biologicznie czysty. Na opakowaniu etykieta z nazwą w j.polskim, datą ważności, numerem katalogowym. Zestaw pozbawiony lateksu, DEHP. |  | sztuka |  | 220
Różne materiały medyczne CPV 33141000-0, | 70 | 3 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, o przekroju podwójne D, gazy podawane pacjentowi są ogrzewane przez gazy wydychane, ukłąd posiada gładkie powierzchnie wewnętrzne, elastyczne końcówki, jest wolny od lateksu i DEHP, może być stosowany u nowowrodków, dzieci, osób dorosłych oraz w środowisku MRI. Długość układu 180 cm , dodatkowa glałąź do worka 120-150cm, worek oddechowy bezlateksowy 2l, waga układu <250g |  | sztuka |  | 20
Różne materiały medyczne CPV 33141000-0, | 70 | 4 | Rurka intubacyjna do długoterminowej intubacji, wykonana z PVC, z cylindrycznym cienkościennym mankietem niskociśnieniowym - wysokoobjętościowym, z otworem Murphy, z efektywnym systemem do odsysania wydzieliny z okolicy podgłośniowej, tj. z otworem zlokalizowanym tuż nad mankietem, ze zintegrowanym z rurką przewodem zakończonym żółtym portem do odsysania, sterylna, w rozmiarach: 6.0 / 6.5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 |  | sztuka |  | 10
Różne materiały medyczne CPV 33141000-0, | 70 | 5 | Rurka tracheotomijna foniatryczna bez mankietu - dla pacjenta na własnym oddechu, w zestawie z rurką 2 kaniule wewnętrzne, pierścień mocujący, zastawka kaszlowa, opaska mocująca na szyję. Sterylna, pakowana pojedynczo. Rozmiary 7,0;8,5;9,0;10,0 |  | sztuka |  | 5
Różne materiały medyczne CPV 33141000-0, | 70 | 6 | Rurka ustno - gardłowa Guedel (różne rozmiary) sterylna, z kodem barwnym oznaczającym rozmiar. Rozmiar 0, 1 ,2, 3, 4, 5 |  | sztuka |  | 1545
Różne materiały medyczne CPV 33141000-0, | 70 | 7 | Rurka intubacyjna zbrojona, z mankietem, z prowadnicą, z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, z otworem Murphy'ego, wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV; ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu nad mankietem; oznaczenie rozmiaru widoczne na rurce oraz na baloniku kontrolnym; rurka o atraumatycznych krawędziach, widoczna w RTG; trwale połączony łącznik, wewnątrz światła rurki prowadnica do intubacji - giętka, metalowa, z powłoką z plastiku, o gładkiej powierzchni i zagiętym uchwycie, z końcówką zaokrągloną, skalowanie rurki co 1 cm, na korpusie rurki średnica zewnętrzna oraz wewnętrzna. Na niebieskim baloniku kontrolnym rozmiar wraz z nazwą producenta, dren do balonika w kolorze rurki. Zestaw sterylny. Średnica wewnętrzna: 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 6,5mm, 7mm, 7,5mm, 8mm, 8,5mm, 9mm, 9,5mm, 10mm. |  | sztuka |  | 520
Różne materiały medyczne CPV 33141000-0, | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 70
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Organizery do szwów, Cewniki, zestawy do wprowadzania, igły CPV 33140000-3 | 71 | 1 | Prowadnica do intubacji powlekana, zbrojona z możliwością podawania tlenu, z 3 łącznikami do jego podawania w zależności od źródła. długość powyżej 80cm Do rurek 6,5mm-11mm, |  | sztuka |  | 20
Organizery do szwów, Cewniki, zestawy do wprowadzania, igły CPV 33140000-3 | 71 | 2 | Jednorazowy, sterylny organizer do szwów. Zagięty łukowato, od spodu zaopatrzony w przylepną taśmę, Biały korpus z tworzywa sztucznego z kontrastującymi kolorystycznie gumowymi samozaciskowymi uchwytami do pojedynczych szwów. Oznaczone kombinacją literowo- cyfrową z oznaczeniem szwów górnych i dolnych. Z narożnymi otworami do fiksacji szwem. Każdy element posiada 8 szczelin na szew. W zestawach po trzy sztuki w saszetce, pokrywające wycinkowo okrąg. |  | sztuka |  | 60
Organizery do szwów, Cewniki, zestawy do wprowadzania, igły CPV 33140000-3 | 71 | 3 | Jednorazowy, sterylny organizer do szwów. Zagięty łukowato, od spodu zaopatrzony w przylepną taśmę, Biały korpus z tworzywa sztucznego z kontrastującymi kolorystycznie gumowymi samozaciskowymi uchwytami do pojedynczych szwów. Oznaczone kombinacją literowo- cyfrową z oznaczeniem szwów górnych i dolnych. Z narożnymi otworami do fiksacji szwem. Każdy element posiada 8 szczelin na szew. |  | zestaw |  | 60
Organizery do szwów, Cewniki, zestawy do wprowadzania, igły CPV 33140000-3 | 71 | 4 | Zestaw z cewnikiem dwuświatłowym bez powłoki bakteriobójczej Zestaw zawiera min.: - cewnik 7Fr/20cm zestaw do wprowadzenia cewnika: prowadnica, igła punkcyjna echogeniczna 18Ga/6,35cm, strzykawka 5ml, rozszerzadło, - obłożenie pacjenta, materiały opatrunkowe, nici, skalpel, nożyczki, kleszczyki, fartuch, maskę, czepek Wszystkie elementy zapakowane razem |  | zestaw |  | 5
Organizery do szwów, Cewniki, zestawy do wprowadzania, igły CPV 33140000-3 | 71 | 5 | Zestaw z cewnikiem trzyświatłowym z powłoką bakteriobójczą. W zestawie min.: - cewnik 7Fr/16 i 20cm do wyboru z powłoką antybakteryjną na zewnątrz a także wewnątrz świateł cewnika, na przedłużkach [chlorheksydyna, octan chlorheksydyny, sulfadiazyna srebra] - zestaw do wprowadzenia cewnika: prowadnica nitinolowa, igła punkcyjna echogeniczna 18Ga/6,35cm, strzykawka 10ml, rozszerzadło, - pełne obłożenie pacjenta 240x140cm z otworem 10cm z przylepcem, gaziki, skrzydełka do zamocowania cewnika, nici, zakrzywiona igła, igłotrzymacz, bezszwowe mocowanie cewnika, opatrunek, bezpieczny skalpel, fartuch, maskę, czepek, osłonka na głowicę USG wraz ze sterylnym żelem, igła do znieczuleń, igła z filtrem 5 µ, strzykawka 5ml, kranik, zastawki membranowe bezigłowe, zbiornik na zużyte igły. Wszystkie elementy zapakowane razem. |  | zestaw |  | 5
Organizery do szwów, Cewniki, zestawy do wprowadzania, igły CPV 33140000-3 | 71 | 6 | Zestaw z cewnikiem trzyświatłowym z powłoką bakteriobójczą Zestaw zawiera min.: - cewnik 7Fr/20cm z powłoką antybakteryjną na zewnątrz a także wewnątrz świateł cewnika [chlorheksydyna, octan chlorheksydyny, sulfadiazyna srebra] - zestaw do wprowadzenia cewnika: prowadnica, igła punkcyjna echogeniczna 18Ga/6,35cm, strzykawka 5ml, rozszerzadło, - obłożenie pacjenta, materiały opatrunkowe, nici, skalpel, nożyczki, kleszczyki, fartuch, maskę, czepek Wszystkie elementy zapakowane. |  | zestaw |  | 5
Organizery do szwów, Cewniki, zestawy do wprowadzania, igły CPV 33140000-3 | 71 | 7 | Cewnik centralny czteroświatłowy z powłoką bakteriobójczą. Zestaw zawiera min.: - cewnik rozmiar : 8,5 Fr, długość 20cm , poliuretanowy pokryty powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą [chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra], miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopienie, wprowadzany metodą Seldingera, - prowadnik z końcówkami prostą oraz "J”, - strzykawka 5ml umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła – strzykawka, - igła punkcyjna 18 Ga x 6,35 cm |  | zestaw |  | 5
Organizery do szwów, Cewniki, zestawy do wprowadzania, igły CPV 33140000-3 | 71 | 8 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metoda Seldingera z cewnikiem 2 światłowym, Zestaw zawiera.: - cewnik poliuretanowy w rozm. 7Fr /16,16Ga/30 cm, miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopienie, wprowadzany metoda Seldingera, - prowadnik z końcówkami prosta oraz "J” .032"x68cm, - strzykawka 5ml luer slip, - igła punkcyjna 18 Ga x 6,35 cm, - rozszerzadło tkankowe |  | zestaw |  | 5
Organizery do szwów, Cewniki, zestawy do wprowadzania, igły CPV 33140000-3 | 71 | 9 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metoda Seldingera z cewnikiem 2 światłowym, Zestaw zawiera.: - cewnik poliuretanowy w rozm. 7Fr /16,16Ga/20 cm, miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopienie, wprowadzany metoda Seldingera, - prowadnik z końcówkami prosta oraz "J” .032"x60cm, - strzykawka 5ml luer slip, - igła punkcyjna 18 Ga x 6,35 cm, - rozszerzadło tkankowe |  | zestaw |  | 5
Organizery do szwów, Cewniki, zestawy do wprowadzania, igły CPV 33140000-3 | 71 | 10 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metoda Seldingera z cewnikiem 1 światłowym, Zestaw zawiera: - cewnik poliuretanowy w rozm.5Fr /16Ga/20 cm, miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopienie, wprowadzany metoda Seldingera, - prowadnik z końcówkami prosta oraz "J” .032"x68cm, - strzykawka 5ml luer slip, - igła punkcyjna 18 Ga x 6,35 cm, - rozszerzadło tkankowe |  | sztuka |  | 5
Organizery do szwów, Cewniki, zestawy do wprowadzania, igły CPV 33140000-3 | 71 | 11 | Kaniula/ cewnik centralny typ MAC [Multi Lumen Access] – 2 światłowy z powłoką antybakteryjną [AG + chlorheksydyna] 14 F x 10 cm |  | sztuka |  | 5
Organizery do szwów, Cewniki, zestawy do wprowadzania, igły CPV 33140000-3 | 71 | 12 | Echogeniczna igła wprowadzajaca18G/ 6,35 cm |  | sztuka |  | 25
Organizery do szwów, Cewniki, zestawy do wprowadzania, igły CPV 33140000-3 | 71 | 13 | ZESTAW WPROWADZAJĄCY 8F (DO CEWN.SWANAGANZA) introduktor 8Fr/ 10 cm, Introduktor do naczyniowypoliuretanowy z zastawką i portem bocznym zakończonym końcówką luer lock z koreczkiem, z możliwościąwprowadzenia elektrody do stymulacji serca,w skład którego wchodzą minimum: introduktor z zintegrowanym portem bocznym 8.0 Fr/10 cm, w części przyśrodkowej o budowie harmonijkowejz możliwością zagięcia o 360 stopni zachowując światło w całości, w częściproksymalnej zastawka hemostatyczna, zewnętrzna uszczelka oraz jeden wypustek do mocowania osłonki foliowej, w części dystalnej gładko zakończona idealnie dopasowana do dołączonego rozszerzadła.W zestawieprowadnica45 cm o śr. 0,035’’ zakończona J, igła 18Ga o dł.6,35cm,zawór bezpieczeństwa do zastawki hemostatycznej, osłonka foliowa na elektrodę o długości 80 cm, gaziki 4x4 cale. Na opakowaniu napisy w języku polskim, wszystkie składowe zestawu, co najmniej dwie wklejki w kartę pacjenta i historie zabiegu zawierające nr katalogowy oraz dane cyfrowe o cewniku (lot,data ważności) |  | sztuka |  | 170
Organizery do szwów, Cewniki, zestawy do wprowadzania, igły CPV: 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 71
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Jednorazowy pistolet do biopsji stercza, przystawka do biopsji dla głowicy rektalnej typ E14C4t BK Medical będącej własnością Szpitala CPV 33140000-3 | 72 | 1 | Jednorazowy pistolet do biopsji stercza wyposażony w igłę skalowaną co centymetr o wymiarach 18G i długości 20 cm |  | sztuka |  | 250
Jednorazowy pistolet do biopsji stercza, przystawka do biopsji dla głowicy rektalnej typ E14C4t BK Medical będącej własnością Szpitala CPV 33140000-3 | 72 | 2 | Jednorazowa, sterylna przystawka do biopsji dla głowicy rektalnej typ E14C4t BK Medical będącej własnością Szpitala |  | sztuka |  | 1
Jednorazowy pistolet do biopsji stercza, przystawka do biopsji dla głowicy rektalnej typ E14C4t BK Medical będącej własnością Szpitala CPV 33140000-3 | 72 | 3 | Dreny jednorazowe do pompy wodnej Endo-Washer 2003 będącej własnością Szpitala |  | sztuka |  | 100
Jednorazowy pistolet do biopsji stercza, przystawka do biopsji dla głowicy rektalnej typ E14C4t BK Medical będącej własnością Szpitala CPV 33140000-3 | 72 | 4 | Balony jednorazowe do EUS, kompatybilne z videogastroskopem ultradźwiękowym Pentax EG-3870UTK, będącej własnością Szpitala | 20 szt. w opakowaniu | opakowanie |  | 2
Jednorazowy pistolet do biopsji stercza, przystawka do biopsji dla głowicy rektalnej typ E14C4t BK Medical będącej własnością Szpitala CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 72
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Akcesoria do defibrylatorów i kardiomonitorów PHILIPS będących własnością 4WSK CPV 33140000-3 | 73 | 1 | Wielofunkcyjne elektrody defibrylacyjne dla dorosłych typ Plus do defibrylatora PHILIPS HEARTSTART XL M4735A Zamawiający wymaga materiałów oryginalnych lub elektrody muszą posiadać autoryzację firmy PHILIPS do stosowania z defibrylatorem PHILIPS HEARTSTART XL M4735A |  | para |  | 120
Akcesoria do defibrylatorów i kardiomonitorów PHILIPS będących własnością 4WSK CPV 33140000-3 | 73 | 2 | Papier do defibrylatora PHILIPS EFFICA DFM 100 Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia będącego własnością Szpitala. | Rolka 50mm | rolka |  | 12
Akcesoria do defibrylatorów i kardiomonitorów PHILIPS będących własnością 4WSK CPV 33140000-3 | 73 | 3 | Papier do defibrylatora PHILIPS HEARTSTART XL M4735A Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia będącego własnością Szpitala. | Rolka 50mm | rolka |  | 10
Akcesoria do defibrylatorów i kardiomonitorów PHILIPS będących własnością 4WSK CPV 33140000-3 | 73 | 4 | Jednopacjentowy, jednorurowy, pasywny układ oddechowy z portem wydechowym, dwoma filtrami bakteryjnymi, linią proksymalną ciśnienia oraz uchwytem. Kompatybilne z respiratorami Trilogy T202/EVO używane przez Szpital |  | sztuka |  | 60
Akcesoria do defibrylatorów i kardiomonitorów PHILIPS będących własnością 4WSK CPV 33140000-3 | 73 | 5 | 22 mm obwód jednorazowy pasywny z obrotowym portem, niepodgrzewany, gładki otwór, do respiratora BIPAP A40 | W opakowaniu 10 sztuk. | opakowanie |  | 5
Akcesoria do defibrylatorów i kardiomonitorów PHILIPS będących własnością 4WSK CPV 33140000-3 | 73 | 6 | filtr piankowy wlotu powietrza do mobilnego respiratora Philips Trilogy Evo | W opakowaniu 10 sztuk. | opakowanie |  | 5
Akcesoria do defibrylatorów i kardiomonitorów PHILIPS będących własnością 4WSK CPV 33140000-3 | 73 | 7 | mankiety do pomiaru NIBP w kardiomonitorach Efficia CM150 Philips, jednopacjentowe, średni dł. 27,5-36 cm; duży dł. 35-45 cm | W opakowaniu 10 sztuk. | opakowanie |  | 20
Akcesoria do defibrylatorów i kardiomonitorów PHILIPS będących własnością 4WSK CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 73
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Kraniki trójdrożne, kaniule spike CPV 33140000-3 | 74 | 1 | Kranik trójdrożny, wykonany z poliwęglanu, wyczuwalne i widoczne pozycje otwarty – zamknięty. Posiadający łącznik eliminujący przypadkowe rozłączenie. sterylny, pakowany w opakowaniu typu blister. Produkt jednorazowego użytku. Niepirogenny i nietoksyczny. |  | sztuka |  | 33000
Kraniki trójdrożne, kaniule spike CPV 33140000-3 | 74 | 2 | Kaniula do wielokrotnego pobierania medykamentów spike z łącznikiem Luer Lock, filtr bakteryjny 0,45 µ, zatyczka zapewniająca szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie, wyprofilowany uchwyt, ostro zakończony kolec. |  | sztuka |  | 15000
Kraniki trójdrożne, kaniule spike CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 74
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 1 | Zamknięty system bezigłowy, do żył i tętnic pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni i 720 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana) - do żył i częściowo zabarwiona na czerwono, przezierna obudowa - do tętnic, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową bezbarwną i przezroczystą membraną, prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. objętość wypełnienia max 0,07 ml. o przepływie do 600 ml/min. Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów (350psi).Może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. Sterylny.0,1 ml. |  | sztuka |  | 34700
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 2 | Antybakteryjny silikonowy cewnik Broviac do długotrwałego dostępu żylnego, inkorporowany aktywnym srebrem w rozmiarze 6,6FR/75cm. Cewnik wyposażony w dakronowy mankiet podskórny umożliwiający przymocowanie do tkanek, zaciski zabezpieczające na specjalnie wzmocnionej części cewnika. Proksymalna końcówka umożliwiająca utworzenie podskórnego tunelu. W zestawie igła do tunelizacji oraz zestaw do wprowadzania. Do każdego zestawu jest dostępny zestaw naprawczy oraz klej do silikonu. |  | zestaw |  | 2
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 3 | Podwójny cewnik do diagnostycznego płukania oskrzelowo pęcherzykowego (pobierania próbek do diagnostyki zapalenia płuc). Dystalna końcówka zewnętrznego cewnika jest zamknięta zatyczką polietylenowo-glikolową. cewnik wewnętrzny o długości 95 mm.Cewnik zewnętrzny cieniujący w Rtg o długości 90 cm oraz Średnica cewnika wewnętrznego 1,0x1,7 mm i długości 65 mm. Cewnik zewnętrzny cieniujący w Rtg o średnicy 2,0x2,7 mm i długości 60 cm |  | sztuka |  | 60
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 4 | Zestaw do CPAP metodą Boussignac. W skład zestawu wchodzi: urządzenie CPAP z łącznikiem do manometru i maska z nadmuchiwanym mankietem. Duża / średnia |  | zestaw |  | 29
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 5 | Lejce do CPAP silikonowe lub neoprenowe |  | sztuka |  | 22
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 6 | Maska twarzowa anestetyczna, jednorazowego użytku, z nadmuchiwanym mankietem. Rozmiar: 2,3,4,5,6 |  | sztuka |  | 4000
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 7 | Cewnik do nakłuwania tętnicy metodą Seldingera , z PE, widoczny w RTG. Rozmiar 3 Fr (śr. zew.0,9mm), długość 8cm wyposażony w system BLS(zmniejszający ilość wypływającej krwi), oraz w boczną komorę wizualizacyjną. W zestawie igła do wprowadzenia 20 G, dł. 38mm, prosty prowadnik. |  | zestaw |  | 1
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 8 | Cewnik do nakłuwania tętnicy metodą Seldingera , z PE, widoczny w RTG. Rozmiar 4 Fr (śr. zew.1,2mm), długość 18cm wyposażony w system BLS (zmniejszający ilość wypływającej krwi), oraz w boczną komorę wizualizacyjną. W zestawie igła do wprowadzenia 19 G, dł. 68mm, prosty prowadnik. |  | zestaw |  | 1
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 9 | Cewnik pośredni zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 3F o długości 12cm, 15cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 4cm i 7cm, dylatator, prowadnica w pochewce do obsługi jedną ręką w rozmiarze 0,53/40cm dla cewnika 12 i 15cm; 0,53/50cm dla cewnika 20cm. Przepływ 1,5ml/s lub 1ml/s zależny od długości cewnika |  | sztuka |  | 100
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 10 | Cewnik pośredni zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 4F o długości 12cm, 15cm, 20cm do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 7cm, dylatator, prowadnica w pochewce do obsługi jedną ręką w rozmiarze 0,53/40cm dla cewnika 12cm; 0,53/50 dla cewnika 15, 20cm; 0,53/60cm. Przepływ 5ml/s. |  | sztuka |  | 50
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 11 | Cewnik pośredni zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 5F o długości 15cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Przepływ 7ml/s |  | sztuka |  | 50
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 12 | Zestaw wprowadzający do cewnika pośredniego w rozmiarze 5F |  | sztuka |  | 50
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 13 | Prowadnica do trudnych intubacji Bougie Boussignac dł. 60cm dla rurek pediatrycznych E.T. o rozm. 4, 4.5, 5. |  | sztuka |  | 25
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 14 | Igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami szkła, echogeniczna w całości, ze szlifem 20°, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) z możliwością podłączenia strzykawki bezpośrednio do igły. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. Kompatybilna za wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach: 23G/25mm,23G/35mm, 22G/50mm, 21G/85mm, 21G/100mm, 20G/120mm, 20G/150mm. |  | sztuka |  | 500
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 15 | Zastawka transportowa do drenażu typ Heimlich; dwukomorowy przezroczysty system z odpowietrzaczem, dystalna i proksymalna końcówka zakończona lejkowato, komora ssąca z giętkiego poliuretanu umożliwiająca poprzez ściśnięcie wytworzenie podciśnienie. Umożliwia ciągłe odsysanie wydzieliny i powietrza z jamy płucnej. Do zastosowania w transporcie bez przerywania drenażu. |  | sztuka |  | 5
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 16 | sterylny zestaw pomocniczy do stymulacji za pomocą USG (osłonka na głowicę+ żel) |  | zestaw |  | 150
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 17 | Zestaw pomocniczy do echoplex – znieczulenie ciągłe - żel 20 ml + długa osłona głowicy 125 cm - 3 sztuki miseczek - 2 gąbki na patyku – ręcznik - biała duża miska - bandaż elastyczny |  | zestaw |  | 585
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 18 | Antybakteryjny trzykanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem, wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 14G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm. Każdy zestaw zawiera : cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml. |  | zestaw |  | 5
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 19 | Antybakteryjny trzykanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem, wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 14G, 18G, 18G), długość cewnika 20cm. Każdy zestaw zawiera : cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml. |  | zestaw |  | 66
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 20 | Antybakteryjny czterokanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu inkorporowany aktywnym srebrem, w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 8,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm. Każdy zestaw zawiera : cewnik czterokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 4 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml. |  | zestaw |  | 5
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 21 | Antybakteryjny czterokanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu inkorporowany aktywnym srebrem, w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 8,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G), długość cewnika 20cm. Każdy zestaw zawiera : cewnik czterokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 4 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml. |  | zestaw |  | 145
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 22 | Antybakteryjny czterokanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu inkorporowany aktywnym srebrem, w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 8,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm. Każdy zestaw zawiera : cewnik czterokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 4 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml. |  | zestaw |  | 80
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 23 | Antybakteryjny czterokanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu inkorporowany aktywnym srebrem z możliwością podawania kontrastu - przepływ do 5 ml/sek, w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 8,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G), długość cewnika 30cm. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza: igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera : cewnik czterokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 18G, odporny na zaginanie prowadnik "J" 70cm ze znacznikami głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, dylatator 9 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 4 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, skalpel, strzykawka 5ml |  | zestaw |  | 5
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 24 | Port Standardowy: Port umożliwiający podawanie wlewów pod ciśnieniem pompy perystaltycznej, strzykawki automatycznej CT do podawania kontrastu oraz cewnik odporny na ciśnienie powyżej 320PSI. Możliwość użytkowania w środowisku MRI. Komora i przewód wprowadzający wykonany z tytanu, powleczona z zewnątrz tworzywem polioksymetylenem, posiada 3 otwory do przyszycia portu, w tym minimum 2 otwory od strony przyłączenia cewnika, łączniki mocujące cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady. Wysokość komory 12,2 lub niższa, średnica membrany min.12mm lub większa Zestaw prowadzający oparty na technice Seldingera: Cewnik silikonowy dołączany - nie połączony trwale z komora portu. Długość cewnika 60cm, średnica zewnętrzna 2,4mm, średnica wewnętrzna 1,2mm, oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm Skład zestawu: Tunelizator do przeprowadzania cewnika pod skórą - "tępy"-bez powierzchni tnącej, prowadnica z końcówką J-0,035"-60cm z oznaczeniem długości, ehogeniczna igła punkcyjna, podważka do wenepunkcji, koszulka rozrywalna, strzykawka 10ml, prosta igła Hubera, sterylny rekaw bezlateksowy do sondy USG oraz dwie sterylne gumki do zabezpieczenia rękawa, sterylny żel do USG, instrukcja w j.polskim Wymagany przepływ: Igła 22G-13ml/min, Igła 20G-30ml/min, igła 19G-37ml/min |  | zestaw |  | 1
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 25 | Port niskoprofilowy: Port umożliwiający podawanie wlewów pod ciśnieniem pompy perystaltycznej, strzykawki automatycznej CT do podawania kontrastu oraz cewnik odporny na ciśnienie powyżej 320PSI. Możliwość użytkowania w środowisku MRI. Komora i przewód wprowadzający wykonany z tytanu, powleczona z zewnątrz tworzywem polioksymetylenem, posiada 3 otwory do przyszycia portu, w tym minimum 2 otwory od strony przyłączenia cewnika, łączniki mocujące cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady. Wysokość komory 10,1 lub niższa, średnica membrany 10,5mm lub większa Zestaw prowadzający oparty na technice Seldingera: Cewnik silikonowy dołączany - nie połączony trwale z komorą portu. Długość cewnika 60cm, średnica zewnętrzna 2,4mm, średnica wewnętrzna 1,2mm, oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm, Skład zestawu: Tunelizator do przeprowadzania cewnika pod skórą - "tępy" bez powierzchni tnącej, prowadnica z końcówką J-0,035"-60cm z oznaczeniem długości, ehogeniczna igła punkcyjna, podważka do wenepunkcji, koszulka rozrywalna, strzykawka 10ml, prosta igła Hubera, sterylny rękaw bezlateksowy do sondy USG oraz dwie sterylne gumki do zabezpieczenia rękawa, sterylny żel do USG, instrukcja w j.polskim Wymagany przepływ: Igła 22G-13ml/min, Igła 20G-30ml/min, igła 19G-34ml/min |  | zestaw |  | 1
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 26 | Wszczepialny port tytanowy ( komora i obudowa ) z odłączalnym cewnikiem silikonowym 6,6 Fr (1,1x2,2mm)/60 cm. Standardowy o wysokości 11mm i ciężarze 10,5 g oraz niskoprofilowy o wysokości 10mm i ciężarze 8g. Z zestawem do wprowadzania .W skład zestawu wchodzi: port tytanowy o średnicy 28mm i objętości wypełnienia 0,35ml - rozmiar standardowy oraz o średnicy 24mm i objętości wypełnienia 27ml - niskoprofilowy, membrana o średnicy 13mm (standardowy) lub 10mm (niskoprofilowy), cewnik silikonowy skalowany co 1 cm, cieniujący w RTG, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający, echogeniczną igłę punkcyjną z systemem ograniczająym wypływ krwi i zapobiegającym zatorowi płucnemu, nitinolowym prowadnikiem J oraz z strzykawką 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika, łącznik Luer-lock do wypełnienia odłączalnego cewnika Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć. Stosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Każdy zestaw zawiera paszport w języku polskim plus pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletkę |  | zestaw |  | 97
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 75 | 27 | Strzykawki enteralne z końcówką ENFIT do posiadanych przez Szpital pomp Infinity Flocare 800 Nr Serii:821-823,Rok produkcji: 2003r-2005r, przeznaczona do żywienia drogą przewodu pokarmowego Sterylna. Jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo w folię. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego. 60ml |  | sztuka |  | 2610
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 75
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Przedłużacze do pomp infuzyjnych CPV 33140000-3 | 76 | 1 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych dla leków wrażliwych na światło, w kolorze, średnica wewnątrz drenu 1,2 mm - 1,5 mm, dren zakończony łącznikiem Luer – lock. Opakowanie jednostkowe | długość 150 cm, | sztuka |  | 3300
Przedłużacze do pomp infuzyjnych CPV 33140000-3 | 76 | 2 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych dla leków wrażliwych na światło, w kolorze, średnica wewnątrz drenu 1,2 mm - 1,5 mm, dren zakończony łącznikiem Luer – lock. Opakowanie jednostkowe | długość 200 cm | sztuka |  | 2000
Przedłużacze do pomp infuzyjnych CPV 33140000-3 | 76 | 3 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej średnica wewnątrz drenu 1,2 mm - 1,5 mm, . Opakowanie jednostkowe. | długość 150 cm | sztuka |  | 10400
Przedłużacze do pomp infuzyjnych CPV 33140000-3 | 76 | 4 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej średnica wewnątrz drenu 1,2 mm - 1,5 mm. Opakowanie jednostkowe. | długość 200 cm | sztuka |  | 12800
Przedłużacze do pomp infuzyjnych CPV 33140000-3 | 76 | 5 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej średnica wewnątrz drenu 1,2 mm - 1,5 mm. Opakowanie jednostkowe. | długość 250-300 cm | sztuka |  | 600
Przedłużacze do pomp infuzyjnych CPV: 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 76
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 1 | Golarka ręczna (maszynka do golenia) 2 – ostrzowa, plastikowa, jednorazowego użytku. | w opakowaniu 50 sztuk. | opakowanie |  | 142
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 2 | Kieliszki plastikowe do leków. | W opakowaniu 90 sztuk | opakowanie |  | 3000
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 3 | Kubek jednorazowego użytku, pojemność 200 ml plastikowy, | w opakowaniu 100 sztuk. | opakowanie |  | 212
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 4 | Kubek jednorazowego użytku/ pojnik, pojemność 250 - 300 ml, plastikowy, z "dzióbkiem" |  | sztuka |  | 50
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 5 | okulary ochronne operacyjne Jednorazowe |  | sztuka |  | 5
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 6 | Słój do dobowej zbiórki moczu z nakrętką, skalowany, otwór o średnicy minimum 7cm. Plastikowy 2 – 2,5 L. |  | sztuka |  | 55
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 7 | Słój do dobowej zbiórki moczu z przykrywką, TULIPAN skalowany, otwór o średnicy minimum 11 cm, Plastikowy 2 - 2,5 l. |  | sztuka |  | 2
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 8 | Opaska uciskowa (staza) z klamrą. Długość 480 mm +/- 10 mm, szerokość 25 mm +/- 3mm, |  | sztuka |  | 722
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 9 | Szczotka do rurek tchawiczych, fi=12 mm | sztuka | sztuka |  | 95
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 10 | Szczotka do rurek tchawiczych, fi= 17 mm | sztuka | sztuka |  | 30
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 11 | Termometr lekarski elektroniczny z futerałem, z elastyczną końcówką, wodoodporny | sztuka | sztuka |  | 54
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 12 | Koc ratunkowy przeciwwstrząsowy. Rozmiar: 160cm x 210 - 240 cm, kolor srebrno - złoty | sztuka | sztuka |  | 120
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 13 | Zatyczki do cewników uniwersalne, sterylne. | W opakowaniu 200 sztuk | opakowanie |  | 4
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 14 | Wąż do ssaka sterylny, średnica 10,0 x 210cm, zakończenie lejek - lejek | sztuka | sztuka |  | 550
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 15 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użytku w składzie: worek o pojemności 1500 ml, dren o długości 115 cm, serweta 42 x 45 cm, mydło w płynie, rękawice foliowe. | zestaw | zestaw |  | 140
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 16 | Cewnik rektalny z minimum dwoma otworami bocznymi / lub Kanka doodbytnicza z jednym otworem środkowym. Długość Minimum 300mm, rozmiary Ch: 20, 22, 24, 30 | sztuka | sztuka |  | 20
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 17 | Szpatułka drewniana do badania jamy ustnej. | W opakowaniu 100 sztuk | opakowanie |  | 233
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 18 | Gruszka do odsysania jednorazowa z kanką lub bez. Rozmiar 9, 11 | sztuka | sztuka |  | 50
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 19 | Taśma mocująca rurkę intubacyjną dla dorosłych | sztuka | sztuka |  | 120
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 20 | Opaska stabilizująca do rurki tracheostomijnej, składająca się z dwóch części wykonana hydrofobowej włókniny. Na każdej części występują paski mocujące z rzepem, niejałowa | opakowanie 20 sztuk | opakowanie |  | 50
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 21 | Maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego (maseczka ratownicza usta - usta). Dla dorosłych. | sztuka | sztuka |  | 10
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 22 | Igła jednorazowa, jałowa, luer-lock, apirogenna, do rozpuszczania i pobierania leków, zapobiegająca pienieniu leków, otwór boczny, kształt ostrza zapobiegający zatykaniu igły 18G 1,2mmx 30-40mm. | W opakowaniu 100 sztuk. | opakowanie |  | 1770
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 23 | Opaska z identyfikatorem wykonana z polietylenu w kolorze białym posiadająca zatrzask uniemożliwiający przypadkowe rozpięcie opaski, etui z przezroczystej folii wymiary: 68 x 96mm z wycięciem. Szerokość 13 mm Obwód regulowany w zakresie 9cm – 25cm. | w opakowaniu 20 sztuk | opakowanie |  | 87
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 | 77 | 24 | Sonda Sengstakena do tamponady krwawień z przełyku, z silikonu - miękki i elastyczny, 4-światłowa, z prowadnicą, balonem niskociśnieniowym o średnicy 32mm i długości mniejsza niż 140mm, wyposażone w gąbkowa podkładkę, znacznik głębokości od początku balona przełykowego, długość 850mm, otwory boczne:3 żołądkowe i 2 przełykowe. Jałowa, jednorazowego użytku, opakowanie papier-folia, rozmiary CH 16, 18, 20. |  | sztuka |  | 6
RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV: 33140000-3 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 77
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa, kod producenta
Siarczan wapnia do wypełnienia CPV 24000000-4 | 78 | 1 | Całkowicie wchłaniający się siarczan wapnia, uzupełniający terapię wypełniania przestrzeni martwej. Substytut kostny do miejscowego leczenia infekcji w tkankach miękkich, kości i szpiku dzięki możliwości mieszania z większością antybiotyków Zatwierdzony do zastosowania bezpośrednio w miejscu infekcji w kości i tkance miękkiej - przewidywalny profil uwalniania antybiotyków - do 40 dni - całkowita wchłanialność w optymalnym czasie - ograniczenie drenażu - kontrolowana czystość - łatwość mieszania z płynami, proszkami i antybiotykami wrażliwymi na ciepło - bardzo wysokie miejscowe stężenie antybiotyków wielokrotnie przekraczające MIC (Minimalne stężenie hamujące) | 5cc | sztuka |  | 10
Siarczan wapnia do wypełnienia CPV 24000000-4 | 78 | 2 | Całkowicie wchłaniający się siarczan wapnia, uzupełniający terapię wypełniania przestrzeni martwej. Substytut kostny do miejscowego leczenia infekcji w tkankach miękkich, kości i szpiku dzięki możliwości mieszania z większością antybiotyków Zatwierdzony do zastosowania bezpośrednio w miejscu infekcji w kości i tkance miękkiej - przewidywalny profil uwalniania antybiotyków - do 40 dni - całkowita wchłanialność w optymalnym czasie - ograniczenie drenażu - kontrolowana czystość - łatwość mieszania z płynami, proszkami i antybiotykami wrażliwymi na ciepło - bardzo wysokie miejscowe stężenie antybiotyków wielokrotnie przekraczające MIC (Minimalne stężenie hamujące) | 10cc | sztuka |  | 6
siarczan wapnia do wypełnienia CPV 24000000-4 | 78 | 3 | Całkowicie wchłaniający się siarczan wapnia, uzupełniający terapię wypełniania przestrzeni martwej. Substytut kostny do miejscowego leczenia infekcji w tkankach miękkich, kości i szpiku dzięki możliwości mieszania z większością antybiotyków Zatwierdzony do zastosowania bezpośrednio w miejscu infekcji w kości i tkance miękkiej - przewidywalny profil uwalniania antybiotyków - do 40 dni - całkowita wchłanialność w optymalnym czasie - ograniczenie drenażu - kontrolowana czystość - łatwość mieszania z płynami, proszkami i antybiotykami wrażliwymi na ciepło - bardzo wysokie miejscowe stężenie antybiotyków wielokrotnie przekraczające MIC (Minimalne stężenie hamujące) | 20cc | sztuka |  | 6
Siarczan wapnia do wypełnienia CPV 24000000-4 | [6 empty] | RAZEM | PAKIET 78