Załącznik 2c

Pakiet 3 – Resektoskop urologiczny monopolarny – 2 komplety

| Dane ogólne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa / rok produkcji | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Oferent | Podać |  |

| LP | Wymagany parametr urządzenia | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Optyka HOPKINS 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, do obrazowania PDD autoklawowalna | TAK |  |
|  | Element pracujący resektoskopu monopolarnego, typu aktywnego, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce, kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego płaszczami resektoskopu Karl Storz | TAK |  |
|  | Płaszcz resektoskopu, rozm. 26 Fr., składający się z płaszczy zewnętrznego i wewnętrznego z przyłączami umożliwiającymi ciągłe płukanie i odsysanie; płaszcz wewnętrzny obrotowy wyposażony w ukośną końcówkę ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczami szybkie na tzw. "klik", kompatybilny z posiadanymi zestawami Karl Storz | TAK |  |
|  | Obturator standardowy, do zast. z płaszczami resektoskopu 24/26 Fr. | TAK |  |
|  | Przewód monopolarny | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania oferowanego zestawu, wyposażony w matę typu "jeż", dno pojemnika perforowane umożliwiające zamocowanie w różnych miejscach kołków do przymocowania taśm mocujących instrumenty, wymiary 525 x 240 x 70 mm | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Pętla tnąca, monopolarna, zagięta – 1 op – 6szt. | TAK |  |

UWAGA! Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów skutkować będzie odrzuceniem ofert.

### W Załączniku w kolumnie „WYMAGANY”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy