Załącznik 2.1.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

LASEROWY  TOMOGRAF KOMPUTEROWY  (OCT)

Model aparatu: ………………………..

Producent: …………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………

| Lp. | Parametr | WYMAGANY PARAMETR/ SPOSÓB OCENY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat nie używany fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2019 | TAK |  |
| 1 | Aparat do wykonywania optycznej koherentnej tomografii (OCT) w zastosowaniu okulistycznym | TAK |  |
| 2 | Aparat pracujący w domenie spektralnej | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonywania konfokalnych skanów laserowych siatkówki | Oceniany Tak: 10 pkt Nie : 0 |  |
| 4 | Laserowe źródło światła o długości fali 820 nm +/- 5 nm (podczerwień) | TAK, podać |  |
| 5 | Min. pole skanowania bez stosowania dodatkowych soczewek 30° x 30° | TAK, podać |  |
| 6 | Funkcja eliminacji artefaktów obrazu na podstawie uśrednienia min. 100 skanów | TAK, podać |  |
| 7 | Rozdzielczość osiowa: min. 4 μm | TAK, podać |  |
| 8 | Rozdzielczość poprzeczna: min. 6 μm | TAK, podać |  |
| 9 | Szybkość skanowania: min | Oceniany Co najmniej 100 000 A-skanów na sekundę: 10 pkt Poniżej 100 000 A-skanów na sekundę : 0 pkt |  |
| 10 | Fiksator zewnętrzny i programowalny wewnętrzny | TAK, podać |  |
| 11 | Minimalna Średnica źrenicy badanego oka max. 2,5mm | TAK, podać |  |
| 12 | Kompensacja refrakcji do min. -20D | TAK |  |
| 13 | Dwuwiązkowy aktywny eyetracker | Oceniany Tak: 10 pkt Nie: 0 |  |
| 14 | Głębokość penetracji tkanki do min. 1,8 mm | TAK |  |
| 15 | Wzory skanowania: liniowy, objętościowy, radialny, kołowy, indywidualny | TAK |  |
| 16 | Możliwość szybkiej zmiany położenia wewnętrznego punktu fiksacyjnego | TAK |  |
| 17 | Możliwość manualnego ustawienia głowicy za pomocą joysticka | TAK |  |
| 18 | Możliwość automatycznej separacji min. 10 warstw siatkówki | Oceniany Tak: 10 pkt Nie: 0 |  |
| 19 | Funkcja powtarzania i porównywania skanów zlokalizowanych w dokładnie tym samym miejscu, w oparciu o lokalizację punktów referencyjnych Na siatkówce. Położenie korygowane na żywo w trakcie badania za pomocą eyetrackera. | TAK |  |
| 20 | Granica tarczy nerwu wyznaczana za pomocą tomografu poprzez określenie punktów otwarcia membrany Brucha realizowane za pomocą min 20 skanów radialnych | Oceniany Tak: 10 pkt Nie: 0 |  |
| 21 | Korekcja wykresów grubości włókien nerwowych uwzględniająca automatyczną weryfikację położenia środka plamki względem środka tarczy nerwu, monitorowaną w trakcie badania na żywo za pomocą eyetrackera | Oceniany Tak: 10 pkt Nie : 0 |  |
| 22 | Baza referencyjna dla badań RNFL | TAK |  |
| 23 | Soczewka umożliwiająca obrazowanie w zakresie min. 100 stopni | Oceniany Tak: 10 pkt Nie: 0 |  |
| 24 | Funkcja Angio-OCT | TAK |  |
| 25 | Funkcja trójwymiarowej eliminacji artefaktów obrazu Angio-OCT na podstawie uśrednienia min. 7 skanów | TAK, podać |  |
| 26 | Min 2 Możliwe obszary skanowania w trybie Angio-OCT: - 10°x10°; - 15°x15°; | Tak, Podać |  |
| 27 | Maksymalny rozmiar obrazu w trybie Angio-OCT min. 700x350 pixel | Oceniany Tak: 10 pkt Nie: 0 |  |
| 28 | Odległość pomiędzy B-skanami w trybie Angio-OCT min. 5 μm | Oceniany Tak: 10 pkt Nie: 0 |  |
| 29 | Możliwość zastosowania dedykowanej, zewnętrznej soczewki do aparatu pozwalającej na rozszerzenie zakresu kątowego skanów cSLO/OCT do min. 50 stopni | Oceniany Tak: 10 pkt Nie: 0 |  |
| 30 | Dedykowany stolik do aparatu | TAK |  |

| 31 | Komputer/Stacja akwizycyjna o parametrach nie gorszych niż: Procesor umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 12000 punktów w teście dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html Urządzenie wyposażone w min. 32GB pamięci RAM System operacyjny – Windows 10 Pro 64-bit lub równoważny Karta graficzna: min. minimum 2 złącza DisplayPort, wielkość pamięci RAM karty graficznej min. 2GB Urządzenie wyposażone w złącze przesyłu danych Thunderbolt. Zasilacz o mocy minimum 750W Urządzenie wyposażone w min. 1 dysk SSD o pojemności min. 256GB, 1 dysk HDD o pojemności min. 1TB Urządzenie wyposażone w min. 1 kartę sieciową Gigabit Ethernet Urządzenie wyposażone w monitor LCD o rozdzielczości min 1920x1200 pikseli i przekątnej ekranu min 24” Urządzenie wyposażone w klawiaturę i mysz komputerową optyczną, min. trójprzyciskowa z rolką | Tak, podać Tak,podać Tak,podać Tak,podać Tak Tak Tak,podać Tak,podać Tak,podać Tak,podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Integracja dostarczonego urządzenia z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem OCT/HRA firmy Heidelberg Engineering ,umożliwiająca pracę obu urządzeń z wykorzystaniem wspólnej centralnej bazy danych. W ramach integracji wymagana jest: |  |  |  |
|  | 1. Dostawa i montaż serwera z macierzą o parametrach nie gorszych niż: Procesor umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 11000 punktów w teście dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html." Urządzenie wyposażone w min. 64GB pamięci RAM Urządzenie wyposażone w min. 1 dysk SSD o pojemności min. 240GB System operacyjny zainstalowany Windows Server 2016 Standard Urządzenie wyposażone w pamięć masową o pojemności min. 7GB złożoną z dysków twardych typu SAS w układzie RAID z możliwością rozbudowy Urządzenie wyposażone w redundantny zasilacz o mocy minimum 700W Urządzenie wyposażone w min. 2 redundantne karty sieciowe Gigabit Ethernet Obudowa serwera typu Rack o maksymalnej wysokość 2U posiadająca możliwość montażu dysków twardych w trakcie pracy serwera | Tak,podać Tak,podać Tak,podać Tak,podać Tak,podać Tak,podać Tak, podać Tak |  |
|  | 2. Dostawa stacji opisowej do zintegrowanej bazy danych o parametrach nie gorszych niż: Procesor umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 12000 punktów w teście dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html. Urządzenie wyposażone w min 32GB pamięci RAM System operacyjny – Windows 10 Pro 64-bit lub równoważny Urządzenie wyposażone w min 32GB pamięci RAM System operacyjny – Windows 10 Pro 64-bit lub równoważny Karta graficzna wyposażona w min. 2 złącza DisplayPort, wielkość pamięci RAM karty graficznej min. 2GB Urządzenie wyposażone w złącza przesyła danych Firewire 400 i Firewire 800 Zasilacz o mocy minimum 750W Urządzenie wyposażone w min. 1 dysk SSD o pojemności min. 256GB, 1 dysk HDD o pojemności min. 1TB Urządzenie wyposażone w min. 1 kartę sieciową Gigabit Ethernet Urządzenie wyposażone w monitor LCD o rozdzielczości min 1920x1200 pikseli i przekątnej ekranu min 24" Urządzenie wyposażone w klawiaturę i mysz | Tak,podać Tak,podać Tak,podać Tak,podać Tak Tak Tak,podać Tak,podać Tak,podać Tak |  |
|  | 3. Usługa przeniesienia bazy danych z posiadanego przez Zamawiającego urządzenia OCT/HRA Heidelberg Engineering na dostarczony serwer i konfiguracja urządzeń do pracy na wspólnej centralnej bazie danych. |  |  |

Uwaga!!!

W Załączniku w   kolumnie „Parametr wymagany”: TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy