Wrocław, 19.05.2023

**WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

 dotyczy postępowania na dostawę

### **Dostawa sprzętu medycznego wg. 4 pakietów (ID 765675)**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu:

**Pytanie 1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści projektowanych postępowań umowy w par. 6 ust. 1 pkt 1-4 poprzez zmianę terminu "opóźnienie" na "zwłoka"?

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

**Pytanie 2-**

Bardzo proszę o wyjaśnienie nieścisłości dot. terminu dostawy gdzie w opisie jest: „(max. termin dostawy wynosi 6 tygodni) przyznawane są według następującego klucza (należy podać jeden z terminów: 8 tygodni/ lub 7 tygodni/ lub 6 tygodni / lub 5 tygodni/ lub 4 tygodnie/ lub 3 tygodnie)” a formularzem ofertowym jest „max 6 tygodni od daty zawarcia umowy”?

Jakie jest maksymalny termin dostawy?

**Odpowiedź: powinno być max 8 tygodni – w załączeniu poprawiony załącznik nr 1**

**Pytanie 3**

W Istotnych Warunkach Zamówienia w punkcie 5 „Kryteria oceny ofert” w podpunkcie 3 oraz we wzorze formularza ofertowego, Zamawiający określił maksymalny termin dostawy na 6 tygodni. Natomiast w szczegółach punktacji Zamawiający wpisał punktację za zaoferowanie 8 tygodniowego oraz 7 tygodniowego okresu dostawy. Czy Zamawiający skoryguje ten błąd aby sposób przyznawania punktów za to kryterium nie pozostawiał wątpliwości?

**Odpowiedź: powinno być max 8 tygodni – w załączeniu poprawiony załącznik nr 1**

**Pakiet nr 1**

Lampa zabiegowa bezcieniowa, ścienna z montażem 2 kpl.

Pytanie nr. 1 dot. pkt. 2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania opisanej w wymogu wyposażenia matrycy diodowej z 7 punktami LED, o natężeniu oświetlenia Ec=80kLux/1m. Brak jest uzasadnienia funkcjonalnego dla ograniczenia konkurencji w tym zakresie definiując wymóg minimalnej ilości 18 diod LED

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr. 2 dot. pkt.12 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania opisanego w wymogu wgłębności oświetlenia L1+L2 ( 20%) równemu 192 mm ( 60%) równemu 144mm ?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr. 3 dot. pkt.11 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania opisanego w wymogu odwzorowania barwy Ra równej 95 ? Minimalne obniżenie granicznego parametru pozostanie niezauważone dla użytkownika, nie ma też bezpośredniego wpływu na funkcjonalność urządzenia.

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr. 4 dot. pkt. 12 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania opisanego w wymogu temperatury barwowej równej 4500 K. Minimalne przekroczenie granicznego parametru pozostanie niezauważone dla użytkownika, nie ma też bezpośredniego wpływu na funkcjonalność urządzenia.

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

załącznik 3 Umowa

§8 ust. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

§6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do:

- Pkt. 1) do 0,2%?

- Pkt. 2) do 0,2%?

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

§6 ust. 2

Cyz Zmawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łacznej wysokości kar umownych do 10%?

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

Proszę o podanie z jakiego materiału wykonana jest ściana na której będzie dokonany montaż lampy?  
**Odpowiedź: ściana zewnętrzna budynku, grubość 37 cm, wykonana z cegły**

Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy Zamawiający doprowadzi je we własnym zakresie?

**Odpowiedź: doprowadzone są przewody do aktualnie posiadanych lamp**

Proszę o podanie jakie lampy wiszą w miejscu montażu ?

**Odpowiedź: typu HANAULUX BLUE 80, rok produkcji 2002**

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 15 (diody białe) ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na temperaturę barwową 4750 K ? Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego.

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez bezdotykowy czujnik umieszczone na czaszy, który służy również jako

włącz/wyłącz. Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego, dodatkowo zapobiegające zakażeniom krzyżowym.

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą czaszy wynoszącą 21,5 cm? Wielkość czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia.

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną tylko w uchwyt sterylny (nie zaburzający wiązki światła) umieszczony z boku czaszy, z możliwością sterylizacji tegoż uchwytu?   
Uchwyt umożliwiający ustawianie czaszy w dowolnym położeniu.

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na średnicę plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 170 mm - w tym zakresie pełna iluminacja światła. Plama jest zdecydowanie większa i

wynosi ok. 220 mm. Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

## Czy Zamawiający dopuści - Wskaźnik oddawania Ra: 95 ?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

pytanie dotyczące pakietu nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę, która posiada 16 diod LED? Wartości świetlne bez zmian. Ilość diod nie ma żadnego wpływu na parametry świetlne

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy, której czasza jest w formie foremnego wieloboku wrysowanym w kształt koła? Kształt kopuły świetlnej nie ma znaczenia klinicznego

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

dot. Pakietu nr 2:  
1. Czy Zamawiajaćy dopusci wózek o konstrukcji metalowej, lakierowanej preoszkowo w kolorze szarym?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

2. Czy Zamawiajaćy dopusci wózek wyposażony w materac w kolorze czarnym, bez uchwytów?

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

3. Czy Zamawiajaćy dopusci wózek z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70 stopni?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

4.Czy Zamawiajaćy dopusci wózek z funkcją Trendelenburga 12 stopni oraz funkcją anty-Trendelenburga 12 stopni?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

5. Czy Zamawiajaćy dopusci wózek z barierkami bocznymi lakierowanymi proszkowo oraz uchwytami do przetaczania wyokonanymi ze stali węglowej pokrytej chromem?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

6. Czy Zamawiajaćy dopusci wózek z regulacją wysokosci leża w zakresie 47-79 mm (koła 125 mm) oraz regulacją wysokosci leża w zkresie 529-849 mm ( koła 200 mm)?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

7. Czy Zamawiajaćy dopusci wózek o wymiarach zewnętrznych 2185 x 870 mm?

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

8. Czy Zamawiajaćy dopusci wózek z leżem o wymiarach 200 x 70 cm?

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

9. Czy w związku z pkt. 14 Zamawiajaćy dopusci wózek z segmentem oparcia pleców o wymiarach 74 x 70 cm?

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

10. Czy Zamawiajaćy dopusci wózek z wieszakime kroplówki nie chowanym pod leżem?

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

11. Czy Zamawiajaćy dopusci wózek z uchwytem na prześcieradło montowanym na ramie leża?

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

*dotyczący Pakietu 2 (Wózki transportowe leżące – 4 kpl.)*

1. *W zakresie pkt. 2: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka, w którym wymienne materace połączone są z leżem w sposób następujący: przy brzegach płyt leża znajdują się specjalne otwory, w które wsuwane są paski wszyte pod materacem, paski zapinane są na rzepy? Rozwiązanie to jest o tyle korzystne, że leże posiada tylko otwory, a nie rzepy, co pozwala na dobre utrzymanie czystości leża.*

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

1. *W zakresie pkt. 3: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z podgłówkiem regulowanym w zakresie 0-70 stopni?*

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

1. *W zakresie pkt. 7: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z centralną blokadą kół oraz funkcją jazdy na wprost, sterowaną przy użyciu dźwigni nożnej – obejmy stalowej na całą szerokość podstawy, umieszczonej nad kołami od strony nóg pacjenta? Taka obejma jest wygodna do obsługi dla osoby prowadzącej wózek z pacjentem.*

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

1. *W zakresie pkt. 8: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z regulacją wysokości leża przy kołach 200 mm w zakresie: 570-910 mm (nie licząc materaca)?*

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

1. *W zakresie pkt. 9: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o długości całkowitej 209 mm?   
   Długość ta różni się od oczekiwanej zaledwie o 4 cm.*

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

1. *W zakresie pkt. 13-14: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z leżem o wymiarach całkowitych 1920 x 650 mm ( w tym długość leża głównego 121 cm i długość leża podgłówka 71 cm)?*

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 2. Wózki transportowe leżące – 4 kpl.**

1. punkt 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją części plecowej, w zakresie 0-70 stopni?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

1. punkt 5tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w 4 ergonomiczne uchwyty do przetaczania – 2 od strony nóg pacjenta oraz 2 od strony głowy. Uchwyty metalowe, lakierowane proszkowo?

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

1. punkt 5tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w poręcze boczne wykonane z aluminium oraz odpornego tworzywa, składające się z dwóch poprzeczek poziomych oraz pięciu pionowych?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

1. punkt 8 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją wysokości w zakresie 600-900mm (koła o średnicy 200mm)?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

dotyczy załącznik nr 2 parametry techniczne Pakiet 2: Wózki transportowe leżące - 4 kpl  
1. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy leżący o długości całkowitej 211,5 cm? Producent opisanego przez Zamawiającego wózka do transportu chorych posiada w/w długość.

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy leżący o szerokości całkowitej 88 cm? Producent opisanego przez Zamawiającego wózka do transportu chorych posiada w/w wysokość.

https://www.juventas.pl/wozki-do-przewozu-chorych/wozek-do-przewozu-chorych-jwz-02-1361/

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania)