## ZADANIE_1
Załącznik nr 2 do wniosku NZ.261.30.2024 - po zmianach II
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.30.1.2024
Formularz cenowo-techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic sterylnych lateksowych bezpudrowych, rękawic sterylnych lateksowych lekko pudrowanych, rękawic sterylnych chirurgicznych bezpudrowych i bezlateksowych, rękawic chirurgicznych lateksowych ortopedycznych sterylnych oraz rękawic sterylnych położniczych, lateksowych, bezpudrowych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów - Zamawiający wymaga, aby zaoferowanie rękawice na opakowaniach posiadały fabryczne oznaczenie kodem kreskowym EAN13, umożliwiającym bezpośrednie odczytanie skanerem przy przyjęciu towaru Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …...* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….....................*. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Zamawiający wymaga dołączenia do składanej oferty stosownych dokumentów w języku polskim potwierdzających zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z parametrami wskazanymi w SWZ. 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | wielkość op. (ilość jm. w op.) | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 7 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 10 = 11/4 | Wartość brutto 11 = 8 + 9 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawice sterylne chirurgiczne bezpudrowe dla bloków operacyjnych - rozmiary: 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, - bezpudrowe , lateksowe, - mankiet rolowany lub o prostym zakończeniu z niechlorowaną opaską samoprzylepną, - zawartość białek lateksowych poniżej 10 μg/g (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą lub producenta ), - wytrzymałe na rozciąganie, - AQL max.0,65, - siła zrywu min. 9 N, (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą lub producenta), - długość minimum 290 mm, - grubość na palcu 0,22 ±0,02mm, na dłoni 0,20 ±0,02mm, mankiet 0,20 ±0,02mm - gładkie z wykończeniem z mikroteksturą na palcach - powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska). - brak przebicia rękawicy dla min. 25 cytostatyków przez min. 240 min. zgodnie z ASTM D6978 (potwierdzone przez producenta) - oznaczone na lewą i prawą rękę, - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, - wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 (potwierdzone przez producenta) - oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, - odporność na min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min (w tym 4% chlorheksydyny) oraz na min. 70% izopropanol przez min. 24 min. zgodnie z normą ASTM F739 (potwierdzone przez producenta) | para | 106000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękawice sterylne chirurgiczne bezpudrowe dla zabiegów niskiego ryzyka- gabinety zabiegowe, oddziały szpitalne - rozmiary: 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, - lateksowe, wewnętrznie polimeryzowane, - mankiet rolowany, - zawartość białek lateksowych max. 20 μg/g (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą lub producenta), - wytrzymałe na rozciąganie, - AQL max.0,65, - siła zrywu min. 9 N, - długość minimum 280 mm, dopasowana do rozmiaru, - grubość na palcu 0.17 +/- 0.02 mm, na dłoni 0.15 +/- 0.02 mm, mankiet 0.13 +/- 0.02 mm - teksturowane, - oznaczone na lewą i prawą rękę, - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, - wyrób medyczny klasy IIa zgodne z Dyrektywą 93/42/EWG & 2007/47/WE oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 (potwierdzone przez producenta) - oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, - odporność na min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min (w tym 4% chlorheksydyny) oraz na min. 70% izopropanol przez min. 24 min. zgodnie z normą ASTM F739 (potwierdzone przez producenta) | para | 110000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rękawice sterylne chirurgiczne lekko pudrowane dla zabiegów niskiego ryzyka – oddziały szpitalne - rozmiary: 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, - lateksowe, pudrowane mączką kukurydzianą, - mankiet rolowany, - zawartość białek lateksowych max. 30 μg/g (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą lub producenta), - wytrzymałe na rozciąganie, - AQL max.0,65, - siła zrywu min. 9 N, (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą lub producenta), - długość minimum 280 mm, dopasowana do rozmiaru, - grubość na palcu 0.15 +/- 0.02 mm, na dłoni 0.13 +/- 0.02 mm, mankiet 0.12 +/- 0.02 mm lub grubość na palcu 0.20 +/- 0.02 mm, na dłoni 0.18 +/- 0.02 mm - teksturowane, - oznaczone na lewą i prawą rękę, - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, -wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG & 2007/47/WE oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B lub C zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 (potwierdzone przez producenta). - oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, - odporność na min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min (w tym 4% chlorheksydyny) oraz na min. 70% izopropanol przez min. 24 min. zgodnie z normą ASTM F739 (potwierdzone przez producenta) | para | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe syntetyczne - rozmiary: 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, - bezpudrowe, - wykonane z elastomeru, - w kolorze białym - mankiet rolowany, - wytrzymałe na rozciąganie, - AQL max.0,10, (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą lub producenta) - długość minimum 280 mm dopasowana do rozmiaru, - grubość na palcu 0,22±0,02 mm, na dłoni min. 0,18 mm, mankiet min. 0,17 mm - powierzchnia mikroteksturowana, - powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem, - oznaczone na lewą i prawą rękę, - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, - wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/EWG & 2007/47/EWG oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B lub C zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425 (potwierdzone przez producenta) - rękawice odporne na min. 17 cytostatyków przez min. 240 min. wg ASTM D6978 (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą) - wolne od szkodliwych akceleratorów chemicznych (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą) - oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, - odporność na min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min (w tym 4% chlorheksydyny) oraz na min. 70% izopropanol przez min. 24 min. zgodnie z normą ASTM F739 (potwierdzone przez producenta) | para | 30000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, - kształt anatomiczny, - kolor brązowy (eliminujący refleks świetlny w polu operacyjnym), - mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną, - dostępne w rozmiarach 6.0-9.0, - powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i we wnętrzu dłoni -powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic np. zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska lub pokryta polimerem i silikonowana -długość rękawicy minimum 294 300 mm, -grubość na palcu 0.33 ± 0.03 mm, na dłoni 0.31 ± 0.03 mm oraz na mankiecie 0.25 ± 0.03 mm, Wartość parametru z normy PN EN 455-2:2015-07 lub równoważna EN 455-2:2015 dla rękawic medycznych: siła zrywu: przed starzeniem i po starzeniu min. 9N (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą lub producenta), Wartość parametru z normy PN EN 455-3:2024-03 lub równoważna EN 455-3:2023 dla rękawic medycznych: poziom protein lateksu mniejszy bądź równy 20 µg/g (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą), Wartość parametru z normy PN EN 455-1+A1:2022 lub równoważna EN 455-1:2020+A1:2022 dla rękawic medycznych: poziom AQL max 0.65 (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą lub producenta), -wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B lub C zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 (potwierdzone przez producenta) - rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671/EN lub równoważna PN-EN ISO 374-5:2017-02 na potwierdzenie odporności rękawic na wirusy (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą) - rękawice odporne na min. 25 cytostatyków przez min 240 min. zgodnie z ASTM D6978 (potwierdzone przez producenta) - oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii - odporność na min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min (w tym 4% chlorheksydyny) oraz na min. 70% izopropanol przez min. 24 min. zgodnie z normą ASTM F739 (potwierdzone przez producenta) | para | 7000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Rękawice sterylne położnicze, lateksowe, bezpudrowe: - rozmiary: od 6.0 do 8.5 lub w rozmiarach S (6.5), M (7.5), L (8.5), - wykonane z lateksu, - mankiet rolowany, - bezpudrowe, - teksturowane na palcach i na dłoni, - sterylne (sterylizacja radiacyjna), - długość minimum 400 mm, - grubość na palcu min. 0.19 mm, na dłoni min. 0.17 mm, na mankiecie min. 0.13 mm lub grubość na palcu min. 0.22 mm, na dłoni min. 0.20 mm, na mankiecie min. 0.15 mm, - Wartość parametru z normy PN EN 455-1 lub równoważne dla rękawic medycznych: AQL max. 0,65 lub równoważnej (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą lub producenta) - Wartość parametru z normy PN EN 455-3 lub równoważne dla rękawic medycznych: poziom protein lateksu ≤ 30 32µg/g (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą lub producenta) -wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 lub z dyrektywą MDD 93/42/EWG & 2007/47/EWG oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B lub C zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/42 (potwierdzone przez producenta) - oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, - odporność na min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min (w tym 4% chlorheksydyny) oraz na min. 70% izopropanol przez min. 24 min. zgodnie z normą ASTM F739 (potwierdzone przez producenta) | para | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Rękawice chirurgiczne do zabiegów wysokiego ryzyka: - rozmiary od 6,0- 9,0, - bezpudrowe, - wykonane z elastomeru, - w kolorze jasnozielonym na zewnątrz, białym wewnątrz - mankiet rolowany, - wytrzymałe na rozciąganie, - AQL max.0,10 (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą lub producenta), - długość minimum 280 mm dopasowana do rozmiaru, - grubość na palcu 0,29±0,03 mm, na dłoni min. 0,24 mm, mankiet min. 0,15 mm - powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, - powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem, - o trójwarstwowej strukturze, z płynem dezynfekującym w warstwie środkowej - oznaczone na lewą i prawą rękę, - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, - wyrób medyczny klasy IIb zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/EWG & 2007/47/EWG oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425 (potwierdzone przez producenta) - rękawice wolne od szkodliwych akceleratorów chemicznych (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą) - oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, - odporność na min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min (w tym 4% chlorheksydyny) oraz na min. 70% izopropanol przez min. 24 min. zgodnie z normą ASTM F739 (potwierdzone przez producenta) | para | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe lateksowe, stosowane w systemie podwójnego zakładania rękawic jako rękawica spodnia: - rozmiary: 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, - bezpudrowe, - wykonane z lateksu, - w kolorze zielonym - mankiet o zakończeniu rolowanym lub prostym z niechlorowaną opaską samoprzylepną, - wytrzymałe na rozciąganie, - AQL max.0,65 (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą lub producenta), - długość minimum 290 mm dopasowana do rozmiaru, - grubość na palcu 0.23 ± 0.02 mm, na dłoni 0.21 ± 0.02 mm oraz na mankiecie 0.19 ± 0.02 mm lub grubość na palcu 0.19 ± 0.02 mm, na dłoni 0.19 ± 0.03 mm oraz na mankiecie 0.16 ± 0.02 mm. - powierzchnia gładka z wykończeniem z mikroteksturą, - powierzchnia wewnętrzna z nawilżającą warstwą pielęgnacyjno-ochronną, która zapobiega wysuszaniu i pękaniu skóry, a także ułatwia zakładanie i zmianę w trakcie operacji. - oznaczone na lewą i prawą rękę, - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, - wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 (potwierdzone przez producenta). - rękawice odporne na min. 25 cytostatyków przez min. 240 min. (potwierdzone przez producenta) - oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, - odporność na min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min (w tym 4% chlorheksydyny) oraz na min. 70% izopropanol przez min. 24 min. zgodnie z normą ASTM F739 (potwierdzone przez producenta) | para | 6500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Netto: | 0 |  | Razem Brutto: | 0