Załącznik nr 1a do SWZ.

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylizator gazowy | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### CERTYFIKATY |  |  |  |
| 1 | ###### Wykonawca posiada dokumenty poświadczające Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylizator niskotempoeraturowy - czynnik sterylizujący 100% EO | TAK |  |
|  | Rodzaj komory sterylizatora - przelotowa | TAK |  |
|  | Przebieg procesu sterylizacji i degazacji - w podciśnieniu | TAK |  |
|  | Kompatybilność - producent oferowanego sterylizatora jest producentem urządzeń do katalitycznego spalania tlenku etylenu | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |
|  | Wyświetlacz danych dotyczących procesu sterylizacji - dotykowy, kolorowy | TAK |  |
|  | Wyświetlane dane - temperatura i ciśnienie - wilgotność względna - wybrana temperatura - blokada drzwi - informacja o awarii podłączonego katalizatora EO | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa - zakończenie cyklu, - wszystkie błędy | TAK |  |
|  | Automatyczna degazacja - po zakończeniu cyklu sterylizacyjnego - przejście w stan degazacji bez ingerencji obsługi | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu degazacji od 1 godziny do min. 99 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość obserwacji procesu degazacji na wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Pojemność komory sterylizacyjnej max. 138 litrów | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne max. 81 x 78 x 100 cm | TAK |  |
|  | Wbudowany wyciąg nad drzwiami sterylizatora | TAK |  |
|  | Automatyczny proces autokontroli działania sterylizatora przed rozpoczęciem cyklu i w trakcie cyklu | TAK |  |
|  | Automatyczne nawilżanie wsadu | TAK |  |
|  | Programy sterylizacyjne - 55 stopni C, czas cyklu maksymalnie 360 min (cykl składa się z: fazy przygotowawczej, fazy ekspozycji, wstępnej degazacji) - 38 stopni C, czas cyklu maksymalnie 570 min (cykl składa się z: fazy przygotowawczej, fazy ekspozycji, wstępnej degazacji) | TAK |  |
|  | Drukarka - alfa-numeryczna - graficzna - możliwość wyboru rodzaju wydruku, lub wyboru obu jednocześnie - wydruk na szerokim papierze termicznym o szerokości minimum 7,5cm | możliwość wyboru rodzaju wydruku, lub wyboru obu jednocześnie – 25 pkt brak – 0pkt |  |
|  | Zawartość wydruku - liniowy wykres temperatury w komorze - liniowy wykres ciśnienia w komorze - liniowy wykres wilgotności względnej w komorze - czas - numer cyklu - data - czas i temperatura degazacji - ewentualne błędy cyklu i uwagi | TAK |  |
|  | Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu na wyświetlaczu | TAK – 25 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Podłączenie do sieci internetowej: Możliwość pobierania i instalowania aktualizacji oprogramowania sterylizatora, pochodzących od producenta sterylizatora. | TAK – 25 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Skaner kodów kreskowych - skanowanie naboju w sterylizatorze umożliwiające weryfikację kodu partii oraz kontrolę prawidłowości naboju dla sterylizatora GS i daty przydatności, a także, czy nabój nie był używany | TAK – 25 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Blokada dostępu - możliwość zaprogramowania kodu dostępu dla operatora | TAK |  |
|  | Automatyczny cykl próżniowy przed każdym cyklem | TAK |  |
|  | Mechaniczna blokada drzwi uniemożliwiająca gwałtowne otwarcie drzwi | TAK |  |
|  | Zasilanie - prąd jednofazowy, 230V 50-60Hz, max. 10 A | TAK |  |
|  | Czynnik sterylizujący - jednorazowe naboje gazowe zawierające 100 gram 100% EO | TAK |  |
|  | Automatyczne przebicie naboju - sygnalizacja awarii przebijaka, lub częściowego przebicia pojemnika z gazem | TAK |  |
|  | Akcesoria - 2 pełnowymiarowe kosze załadowcze | TAK |  |
|  | Zestaw instalacyjny - w wyposażeniu standardowym | TAK |  |
|  | Zgodność z normą EN 1422, (2014) | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia katalizatora spalającego tlenek etylenu - wyjście instalacyjne do podłączenia urządzenia do katalitycznego spalania tlenku etylenu (tego samego producenta) | TAK |  |
|  | Dokumenty dopuszczające sprzęt do obrotu na terenie RP wymagane prawem | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające system produkcji urządzeń w oparciu o system jakościowy - ISO 9001 i ISO 13485 | TAK |  |
|  | Współpraca z abatorem - potwierdzenie przez polskiego przedstawiciela producenta sterylizatora zgodności współpracy oferowanego sterylizatora z urządzeniem do utylizacji EO, w sposób zdalny, co daje efekt "bezobsługowej" pracy spalarki do tlenku etylenu. | TAK |  |

| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY |  | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach roboczych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach roboczych | Do 14 dni roboczych |  |
| 6 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 8 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 9 | Okres gwarancji trwałości komory | 10 lat od daty dostawy |  |
| 10 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) |  |  |

Wartość zamówienia netto:

Wartość zamówienia brutto:

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).