Zakres nr 4														MODYFIKACJA PKT. 17

Załącznik nr 1B

### System do mikrometody kolumnowej

Odczynniki, sprzęt, oprogramowanie

# PARAMETRY WYMAGANE

| Lp. | Parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymagań, Wpisuje Wykonawca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dzierżawa Lini serologicznej składającej się z: automatycznego analizatora immunohematologicznego, wraz z niezbędnymi akcesoriami, pracujący z minimalną wydajnością 30 ozn/godz (grupa+przeciwciała odpornościowe) – 2 szt. Urządzenie umożliwiające automatyczne odwirowanie minimum 24 kart, automatycznego odczytu kart (obraz kolorowy) i przesyłu wyniku do programu obsługującego urządzenia oraz do programu obsługi Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi które to dostarcza Wykonawca z dostępem na minimum 5 stanowiskach komputerowych. Zapewnienie w pełni funkcjonalnego przeniesienia danych z programu aktualnie użytkowanego (e-Delphyn) do programu oferowanego. Dane dostępne w plikach edytowalnych posiadające min. te same parametry użytkowalne co wykorzystywany e-Delphy. Moduł chłodzenia odczynników krwinkowych na pokładzie automatycznego analizatora. Analizatory immunocheatologiczne nie starsze niż 2017 rok, wolne od wad. Podać rok produkcji analizatorów. W przypadku analizatorów wadliwych wymiana na wolne od wad na koszt oferenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dwie wirówki, jednej na maksymalnie 10 mikrokart ( dyżurowa ), druga na minimum 20 mikrokart, inkubator z możliwością inkubacji głowicy wirówki z mikrokasetami, czterech pipet :trzech pipet automatycznych, i jednej elektronicznej, multidozujących, dozownika diluentu ( 2 szt. ) statywu na karty i probówki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komputery z klawiaturami (5 szt.), na jednym program Office Professional, z myszkami, monitorami oraz drukarkami wraz z tonerami i bębnami, na określoną liczbę badań, urządzenia wielofunkcyjnego, niezbędnymi do prawidłowego działania systemu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zainstalowane urządzenia wyszczególnione w poz 1 i 2 parametrów granicznych pochodzą od jednego producenta, będą kompletne i gotowe po zainstalowaniu do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do suchego rozmrażania osocza na 2-4 worki rozmrażane jednocześnie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do mieszania płytek krwi oraz zamrażarka do osocza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do przechowywania Krwi na minimum 400 dawców (worków) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostosowanie : a) temperatury pomieszczeń pracowni Immulogii Transfuzologicznej do pełnej wymaganej prawem użytkowalności. b) ochrona analizatora przed przegrzaniem promieniami słonecznymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej dostępne z poziomu przeglądarki internetowej (wielowarstwowa aplikacja webowa), łatwy i szybki dostęp z urządzenia każdej klasy, niezależnie od systemu operacyjnego i parametrów komputerów obsługujących stanowisko, oraz kopiowanie, zapisywanie, przesyłanie danych wyświetlanych w każdym oknie. | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WYMAGANIA GRANICZNE DLA OPROGRAMOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zarządzanie gospodarką składnikami krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zarządzanie bazą danych pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śledzenie historii każdego składnika krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadzenie kompletnej historii transfuzji każdego pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dowolne formułowanie wyników i wydruków dla protokołów wymaganych w serologii i dla banku krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tworzenie raportów gospodarki krwią i opracowywanie statystyk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tworzenie kopii bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość bezpiecznej transmisji do zewnętrznego systemu komputerowego. Wykonawca dołącza protokoły bezpiecznej transmisji danych HL7 związane z integracją z systemem HIS wykorzystywanym w Szpitalu (system AMMS, dostawca Asseco Poland S.A.). Pracownia Serologii Transfuzjologiczne pracuje w szpitalu w zintegrowanym systemie HIS (umowa z dostawcą Asseco Poland S.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zintegrowanie urządzenia z poz 1 z oprogramowaniem do Pracowni Serologii i Banku Krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pełna migracja danych z zachowaniem ciągłości danych. Funkcjonalne przeniesienie bazy danych Pacjentów aktualnie wykorzystywanych (e-Delphyn- DiaHem) do oferowanego oprogramowania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sprzęt objęty gwarancją na czas trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta na koszt wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### WYMAGANIA GRANICZNE DLA ODCZYNNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metoda oparta na żelowym lub kulkowym podłożu separującym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termin ważności krwinek firmowych – min. 5 tygodni, mikrokaset grupowych - min. 6 miesięcy, mikrokaset PTA/BTA – min. 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokojowa temperatura przechowywania wszystkich mikrokaset. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transport odczynników i krwinek musi być monitorowany w zakresie temperatur 2-8 oC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie karty, odczynniki pochodząod od jednego producenta celem pełnej walidacji metody. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikrokasety do testu PTA powinny być wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikrokasety do testu BTA powinny być wypełnione odpowiednimi surowicami monowalentnymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Krwinki wzorcowe do badania przeciwciał odpornościowych panelem 3 krwinkowym o fenotypie I DcwCee II DccEE III dccee muszą być gotowe do użycia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagana jest metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych zawiesina krwinek poniżej 1 % . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikrokasety do oznaczania fenotypu wypełnione odpowiednimi odczynnikami monoklonalnymi, z terminem ważności min. 6 miesięcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikrokasety do badania grup noworodka 2-ga seria ( Poz 10 f. cenowego) inne klony ( Anty A, Anty B, Anty D(VI+) (Anty D wykrywający kategorię DVI) niż w serii pierwszej (poz 8 f. cenowego). Podać nazwy klonów ABD odpowiednio dla obu serii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednakowa ilość mikrokolumn we wszystkich oferowanych mikrokartach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERWIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Infolinia serwisowa czynna 7 dni w tygodniu w godz. 8.00-20.00. Infolinia obsługiwana przez kwalifikowanych serwisantów. Możliwość zdalnej naprawy uradzeń w czasie obsługi infolinii. Podać numery telefonów serwisantów.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi, firmowymi spełnienie wymagań granicznych  dla punktów poz. 1—7; 8 –19; 20-33 zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony

- UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty.