UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zamówień Publicznych

tel. 85 748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39,  fax 85 748 56 27

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

Białystok, 29.12.2022 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.90.2022

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

I. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego “ Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem wyposażenia laboratoryjnego oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do Centrum Genomu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  mebli laboratoryjnych”, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

II. Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

1.	Czy Zamawiający dopuści wykonanie dygestorium z płyty laminowanej o konstrukcji z profili aluminiowych malowanych proszkowo chemoodporną farbą epoksydową posiadające wykładkę komory dygestorium (ściany wewnętrzne) z żywicy fenolowej?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

2.	Czy Zamawiający dopuści wentylację dzięki modułowi wyciągu powietrza opartego na kolumnach wyciągowych? Takie rozwiązanie znacznie zwiększa wydajność przepływu powietrza przez co podwyższa wskaźnik usuwania emisji, dodatkowo zapewnia optymalny przepływ laminarny. Moduły są łatwo demontowalne, upraszczając dostęp w celu regularnego odkażania.

Odp.: TAK, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

3.	Czy zamawiający wymaga aby dygestorium było zgodne z normami EN 14175-2, EN 14175-3, EN61010-1 , jeśli tak to czy oferent ma dołączyć do oferty certyfikat niezależnej jednostki akredytowanej ?

Odp.: Zamawiający wymaga dygestorium spełniającego wymogi normy EN61010-1 lub równoważnej, z pozostałych norm wymaga spełnienia normy EN-14175, wymienione dwie, uszczegóławiające normę EN-14175 dopuszcza ale nie wymaga.

4.	Czy zamawiający wymaga aby do oferty załączyć raport z badań potwierdzający, że instalacja elektryczna przystawek instalacyjnych doprowadzających media na stanowiska robocze zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61010-1 „Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych” (wymagane przez PN-EN 13150, pkt 6.5) ? Raport zbadań jest częścią składową badań certyfikatu wg PN-EN 13150, a nie odrębnym certyfikatem.

Odp.: Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatu, który potwierdza jednocześnie zapewnienie normy PN-EN 61010-1. Jeśli certyfikat taki zostanie dołączony, raport potwierdzający badanie normy, nie jest konieczny. Natomiast przy braku takiego certyfikatu bezwzględnie wymagany jest raport potwierdzający normę.

5.	Proszę o doprecyzowanie urządzeń doprowadzające media na stanowiska robocze, gdyż w opisie Załącznik do OPZ Specyfikacja asortymentowa wyposażenie laboratoryjne CG urządzeń doprowadzającym instalację jest przystawka natomiast w Część V SWZ :

„certyfikat/deklaracja zgodności instalacji elektrycznej (przystawek/nadstawek) „Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych” (wymagane przez PN-EN 13150, pkt 6.5 lub równoważną) lub równoważną – punkt 1.9. załącznika nr 2 do SWZ.” występują nazwy dwóch odmiennych urządzeń różniących się znacznie konstrukcją.

Odp.: W zależności od wymagań dotyczących konkretnych pomieszczeń, niezbędne są certyfikaty lub deklaracje zgodności dla przystawek LUB nadstawek, w zależności od zastosowanego rozwiązania w konkretnym pomieszczeniu.

6.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

bocznymi panelami instalacyjnymi na całej wysokości dygestorium?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

7.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

bocznymi i tylnymi ścianami komory roboczej, wykonanymi ze stali (z blachy 1,5 mm, bez płyty bazowej)?

Odp.: Zamawiający wymaga dygestorium o ścianach wewnętrznych oraz zewnętrznych wykonanych ze stali malowanej proszkowo powłoką epoksydową chemoodporną.

8.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej w

całości wykonane z blach i kształtowników metalowych z dodatkiem ceramiki i szkła, bez użycia materiałów drewnopochodnych?

Odp.: Zamawiający wymaga wykonania całej konstrukcji beż użycia materiałów drewnopochodnych i palnych, blat roboczy wykonany z ceramiki litej, dolne szafki umieszczone w stelażu stalowym wentylowanym.

9.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

blatem prostokątnym, wykonanym z ceramiki monolitycznej o grubości minimum 28 mm wraz z podniesionym obrzeżem z czterech stron, bez płyty bazowej, z prostokątnym, glazurowanym otworem pod zlewik, umieszczonym wzdłuż prawej ściany komory roboczej, płyta z przednią krawędzią blatu wyprofilowaną aerodynamicznie?

Odp.: Zamawiający wymaga blatu roboczego wykonanego z litej ceramiki,  posiadającego podniesione obrzeże z czterech stron, przednia część blatu wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z blatu, zlewik w blacie prostokątny, ceramiczny, zlewik podklejony od spodu).

10.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

blatem ceramicznym wykonanym z ceramiki monolitycznej chemoodpornej i odpornej na

zabarwienia, która posiada Świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej wystawione przez

laboratorium akredytowane, Atest Higieniczny wystawiony przez laboratorium akredytowane ?

Odp.: Tak, zamawiający wymaga.

11.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

osadzonym w blacie podłużnym zlewikiem ceramiczny z prawej strony, równolegle do prawej ścianybocznej, w połowie głębokości komory roboczej podklejony od dołu blatu ?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

12.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

komorą wentylowaną przez podwójną metalową ścianę tylną, malowaną farbą epoksydową tworzącą kanał wylotowy na całej szerokości komory roboczej ?

Odp.: Zamawiający wymaga aby komora robocza wentylowana była poprzez system podwójnej ściany. Szczelina utworzona przez takie rozwiązanie wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo powłoką epoksydową chemoodporną.

13.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

dwoma otworami w tylnej ścianie komory roboczej do odciągania oparów, na całej szerokości komory roboczej: dolny zlokalizowany bezpośrednio nad blatem i górny - w suficie ?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

14.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

metalowym sufitem komory, malowanym farbą epoksydową, tworzącym z podwójną ścianą tylną szczelinę do odprowadzania oparów lekkich?

Odp.: Zamawiający ale nie wymaga ale dopuszcza dygestorium, w którym metalowy sufit komory tworzy z podwójną ścianą tylną szczelinę.

15.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

zewnętrznymi ścianami wykonanymi z jednego kawałka (od podłoża do górnej krawędzi dygestorium) blachy stalowej o grubości min. 1 mm, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi ?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza dygestorium ze ścianami zewnętrznymi wykonanymi z jednego kawałka blachy stalowej. Natomiast wymaga ścian zewnętrznych wykonanych z blachy stalowej malowanej proszkowo farbami epoksydowanymi.

16.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

pokrętłami zaworów wody, wyłącznikiem główny, wyłącznik nadprądowym, wskaźnikiem

prawidłowego przepływu powietrza i wyłącznikiem oświetlenia komory roboczej umieszczonymi na panelach instalacyjnych ścian bocznych z boków okna frontowego, ponad poziomem blatu roboczego?

Odp.: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza by wymienione elementy usytuowane zostały w panelu bocznym lub przednim dygestorium.

17.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

wylewkami wody pokrytymi powłoką epoksydową, umieszczonymi na ścianie bocznej po prawej stronie komory roboczej ?

Odp.: Zamawiający wymaga wylewek wody pokrytych chemoodpornym poliamidem o średniej grubości powłoki 250-300 mikronów, temperaturze topnienia 184 - 186 C, samo gasnących. Wylewki usytuowane w tylnej lub bocznej ścianie dygestorium. Wymieniony w pytaniu certyfikat nie jest wymagany.

18.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

gniazdami elektrycznymi, umieszczonymi na czołowych panelach instalacyjnych ścian bocznych z boków okna frontowego, poniżej poziomu blatu roboczego (obok szafki), z możliwością ich zainstalowania także powyżej blatu oraz po drugiej stronie komory roboczej ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

19.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

możliwością zamontowania paneli instalacyjnych (także dodatkowych) w obydwu ścianach bocznych obok okna frontowego na całej wysokości dygestorium (od podłoża do górnej krawędzi dygestorium)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

20.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

panelami instalacyjnymi o szerokości 14 cm(płaszczyzna paneli równoległa do płaszczyzny szyby okna dygestorium) i osłonowymi umieszczonymi z boków okna frontowego na całej wysokości dygestorium, montowanymi bez użycia śrub, z możliwością łatwego demontażu – wsuwanymi od góry w aluminiową, malowaną epoksydowo prowadnicę?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, natomiast panel ten powinien być łatwy w demontażu dla użytkownika, natomiast zamawiający nie ma konkretnych wymagań w jaki sposób demontaż ma się odbywać. Jednocześnie zamawiający nie ma konkretnych wymagań co do szerokości paneli bocznych, powinny one być dostosowane do modelu urządzenia i ochraniać cały bok, aż do krawędzi zewnętrznej ściany bocznej.

21.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

wskaźnikiem prawidłowego przepływu powietrza wyposażonym w przyciski membranowe do

wyciszenia alarmu, włączania oświetlenia i wentylacji, umieszczony na wysokości wzroku: 1,4 – 1,8 m?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Zamawiający dopuszcza przyciski membranowe lub panel dotykowy. Dygestorium powinno być wyposażone we wskaźniki prawidłowego przepływu powietrza na cyfrowym wyświetlaczu LED,  kontrolę optyczną i akustyczną w przypadku odchyleń od prawidłowości, alarm zbyt wysoko podniesionego okna, sygnalizację zaniku napięcia zasilania, sterowanie oświetleniem dygestorium.

22.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

dostępem do wszystkich elementów instalacyjnych obiektu (przyłączeń mediów), bez konieczności demontażu jakichkolwiek innych elementów dygestorium czy też sąsiednich elementów umeblowania a także bez konieczności przemieszczania dygestorium ?

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiego rozwiązania, jedyne co dopuszcza to możliwość wyjęcia szafki z podstawy dygestorium w celu łatwiejszego dostępu do różnych instalacji. Zamawiający nie wymaga certyfikatu w ww. zakresie.

23.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

oknem podnoszonym do góry za pomocą dwóch niezależnych układów linek kwasoodpornych w osłonie z tworzywa sztucznego, dostępnych bez potrzeby demontażu dygestorium ?

Odp.: Zamawiający wymaga wykonania okna w ramie ze stali z systemem AFP– zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna. Okno przesuwne (podnoszone do góry) za pomocą przeciwwagi prowadzonej na linkach stalowych w osłonie z tworzywa chemoodpornego. Dostęp do linek łatwy dla użytkownika wymagający co najwyżej demontażu osłon paneli bocznych. Zamawiający nie wymaga certyfikatu w ww. zakresie.

24.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej ze

stalową ramą okna z możliwością przesuwu szyb wewnątrz ramy (z lewej na prawą stronę), szyby ze szkła bezpiecznego o grubości min 4 mm, z uchwytami z tworzywa sztucznego, w przypadku dygestorium z szybą podnoszoną teleskopowo (dzieloną w poziomie) oba okna z możliwością poziomego przesuwu szyb wewnątrz ramek?

Odp.: Zamawiający dopuszcza jedynie dygestorium z oknem otwieranym do góry.

25.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

oświetleniem komory roboczej, zamontowanym w suficie (wyizolowanym z przestrzeni roboczej) ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

26.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

wysokością światła otworu okna frontowego (prześwit pomiędzy najwyższym punktem blatu

roboczego a najniższym punktem ramy maksymalnie otwartego okna przedniego): powyżej 1000 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

27.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

głębokością przestrzeni roboczej (od wewnętrznej strony okna do wewnętrznej ściany tylnej) co najmniej 750 mm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

28.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

głębokością blatu roboczego powyżej 860 mm, gdzie przód blatu nie wystaje przed front dygestorium?

Odp.: Zamawiający dopuszcza dygestorium o całkowitej głębokości urządzenia max 90 cm, w związku z tym blat roboczy musi zostać dostosowany do tego wymagania.

29.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

szafkami metalowymi mobilnymi (z przodu nóżki, z tyłu kółka) pod blatem dygestorium na całej szerokości blatu, które posiadają następującą konstrukcję :

-Korpusy szafek wykonane w całości z blachy stalowej o grubości min.1 mm, malowanej proszkowofarbami epoksydowymi.

-Budowa drzwi i frontów szufladowych szafek skrzynkowa (z podwójnej blachy), nie nitowane i nie klejone, część wewnętrzna i zewnętrzna drzwiczek zespawane ze sobą przed lakierowaniem.

-Korpusy szafek spawane lub zgrzewane przed malowaniem (nie dopuszcza się nitowania, klejenie lub skręcania elementów korpusów), boki i plecy szafek (płaszcz) wykonane z jednego U–kształtnego płata blachy, bez łączenia w pionowych narożnikach.

-Nie dopuszcza się łączenia elementów korpusów po malowaniu.

-Wykonane z blachy stalowej ze względu na bezpieczeństwo pożarowe sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne - właściwości ogniowe klasy A2, wydzielanie dymu klasy s1, występowanie płonących kropel/czastek klasy d0, według normy EN 13501-1+A1:2010, potwierdzone dołączonym do oferty stosownym dokumentem w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według w/w normy przez akredytowane laboratorium ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający wymaga dolnej szafki umieszczonej w stelażu stalowym, wentylowanej. Podwyższona odporność chemiczna do przechowywania substancji chemicznych. Szafka metalowa powleczona farbą proszkową. Szafka podzielona na dwie część – górna i dolna (jedna półka w środku), szafka bez szuflad. Zamawiający nie wymaga certyfikatu w ww. zakresie.

30.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z

konstrukcją samonośną, bez stelaża ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

31.	Czy zamawiający wymaga dygestorium z certyfikatem niezależnej jednostki akredytowanej z zalecaną ilością odciąganego powietrza z komory dygestorium ok 880 ?m3/h

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający wymaga dygestorium  z zalecanym przepływem powietrza przy otwartym oknie 750-1300 m3/h i zamkniętym oknie 400 - 500  m3/h. Prędkość przepływu powietrza pomiędzy 0,3-0,5m/s.

III. Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

IV. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza: zmieniony załącznik nr 2 do SWZ - OPZ oraz Załącznik do OPZ – specyfikację asortymentową. Zamawiający zmienia również zapis  treści SWZ w Części V pkt. 1 – materiały informacyjne - ppkt. k) :

Jest: k)	Dygestorium – urządzenie spełniające wymagania normy PN EN 14175 potwierdzone deklaracją zgodności z w/w normą

Powinno być: k) Dygestorium – urządzenie spełniające wymagania normy PN EN 14175 i PN EN 61010-1 lub równoważnych potwierdzone deklaracją zgodności z w/w normą.

V. Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

mgr Konrad Raczkowski