## Arkusz1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY ZŁĄCZNIK NR 1
Zadanie nr 1
L.p	Nazwa produktu / Numer katalogowy	Opis i parametry produktu	Ilość w opakowaniu jednostkowym	Jednostka / Miary	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
1		Paski do glukometru, ważne minimum przez pół roku po otwarciu *	2 x 25 sztuk	opakowanie	1700
2		Roztwór kontrolny o przydatności do użycia w pełnym zakresie pomiarów, przez 6 miesięcy po otwarciu fiolki, kompatybilny z oferowanym glukometrem. Oznaczanie poziomów: niski, normalny, wysoki.	3 x 2ml	opakowanie	1
					SUMA:
					netto		brutto
		*Zamawiający oczekuje dostarczenie 100 sztuk glukometrów kompatybilnych z zaoferowanymi paskami w formie bezpłatnego użyczenia oraz zabezpieczenie w dodatkowych 20 glukometrów w razie awarii (dostępne w dniu awarii) o parametrach:
		- zakres pomiaru glukozy we krwi 10-600mg/dl
		- rodzaj próbki: świeża krew włośniczkowa, żylna, tętnicza i noworodkowa
		- poziom hematokrytu w przedziale 10-70%
		- czas pomiaru nie dłużej niż 5 sekund
		- objętość próbki krwi 0,5µl
		- automatyczny wyrzutnik umożliwiający bezdotykowe usunięcie paska testowego
		- paski z kapilarą zasysającą próbkę krwi na czubku paska
		- możliwość dobrania brakującej próbki krwi na pasek
		- automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu na glukometrze informującego o niecałkowitym wypełnianiu paska
		- wyświetlanie komunikatów alarmowych o hipoglikemii, hiperglikemii i o ciałach ketonowych
		- nie wymaga kodowania zewnętrznego
		- spełnia normę EN ISO 15197:2015
		- w przypadku awarii oczekujemy gwarancji wymiany glukometru na nowy
		- dodatkowo wymagamy wykonania przez wykonawcę kalibracji wszystkich użytkowanych glukometrów minimum raz na 3 miesiące, w miejscach wskazanych przez zamawiającego, przez okres obowiązywania umowy
		- Zamawiający dopuszcza glukometry, które nie wymagają comiesięcznej kalibracji, jeśli oferent przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające.