| Część Nr 9 | Sprawa Nr 23/D/2022 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33190000-8 |  |
| --- | --- |

Załącznik Nr 2/9

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wirówka do preparatyki krwi z chłodzeniem |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |
| Posiada znak CE. Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. Zasilanie trójfazowe 400 V, 50 Hz. Pojemność wirówki 12 x 750 ml. Rotor wychylny, umieszczony bezpośrednio w komorze wirówki bez konieczności stosowania dodatkowej pokrywy. Żywotność rotora min. 30 000 cykli. Siła wirowania min. 6000 x g. Komora wirowania umożliwiająca pracę w zakresie temperatur od 0°C do + 40°C. Możliwość zaprogramowania min. 40 kompletnych programów wirowania, które nie ulegają utraceniu w przypadku braku zasilania. Brak utraty pamięci wewnętrznej w przypadku braku zasilania. Poziom głośności poniżej 63 dB przy maksymalnej prędkości i zaoferowanym wyposażeniu. Sterowanie siłą przyspieszenia i hamowania. Posiada alarm nie wyważenia (akustyczny i wizualny w formie komunikatu graficznego). Posiada system umożliwiający otwarcie pokrywy podczas braku zasilania. Czujnik nie wyważenia min. 50 g. Zabezpieczenie pokrywy przed otwarciem w czasie pracy urządzenia. Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej prędkości obrotowej. Zabezpieczenie wirówki przed możliwością wirowania w przydatku źle wyważonych tubusów. Zabezpieczenie przed przegrzaniem komory i silnika. Czynnik chłodniczy przyjazny środowisku o współczynniku GWP poniżej 2500. Pobór powietrza chłodzącego wymiennik ciepła z przodu urządzenia. Panel kontrolny (lub panele kontrolne) łatwy w obsłudze i dostępie, umieszczony z przodu urządzenia, z wyświetlaczem pokazującym najważniejsze parametry wirowania (czas wirowania, prędkość obrotowa, temperatura, wartość przyspieszenia i hamowania), prosta zmiana programów ich ustawienia z funkcją zapamiętywania. Ponadto wyposażenie obejmuje: - Czytnik kodów kreskowych zgodny ze standardem ISBT 128, - Oprogramowanie do obsługi wirówki w języku polskim, zapewniające transmisję danych do sytemu Bank Krwi a w przypadku zmiany systemu podłączenie urządzenia do nowego systemu na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji, - Oprzyrządowanie i okablowanie niezbędne do przekazania danych do komputera, - Komputer klasy PC wraz z monitorem LCD, klawiaturą, myszką, z zainstalowanym legalnym systemem operacyjnym minimum WIN 10 professional lub równoważnym. Za parametry równoważności określa się pełną zgodność z Active Directory oraz możliwość instalacji oprogramowania dedykowanego dla systemów operacyjnych rodziny Microsoft. Minimum 8 GB pamięci RAM oraz minimum 120 GB HDD/SSD. Procesor nie gorszy niż Intel Core i7 10th gen lub równoważny. Za parametry równoważności określa się osiągnięcie wyniku na minimalnym poziomie 19200pkt w teście cpubenchmark, LAN 10/100/1000Mbps, posiadający wyprowadzony na zewnątrz obudowy port RS 232. Do urządzenia dołączony komplet naczyń i wkładów wirowniczych do wirowania 12 pojemników z krwią, wkłady lekkie z przegrodą umożliwiające załadunek na zewnątrz wirówki przystosowane do różnych systemów pojemników do krwi. Żywotność tubusów nie mniej niż 30.000 cykli (dla prędkości 4000 RPM). Dodatkowo wyposażone w komplet elementów tarujących. Urządzenie kompatybilne w zakresie stosowanych plastikowych adapterów na pojemniki z krwią z posiadanymi wirówkami Rotosilenta 630RS firmy Hettich. Zapewnia transmisję danych dotyczących przebiegu procesu wirowania, a komputerem (oferta obejmuje wszelkie niezbędne do tego celu elementy z ewentualnym oprogramowaniem). Koszty podłączenia transmisji do systemu komputerowego Bank Krwi użytkowanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. W przypadku zmiany systemu koszty podłączenia urządzenia do nowego systemu w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 45 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

(data i podpis Wykonawcy)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Lublinie | ul. Al. Racławickie 23 20-034 Lublin | 261-183-266 | 1 |