AE/ZP-27-16/21	                                                                                           ZAŁĄCZNIK NR 5

Wymagane i oferowane parametry techniczne stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Stacjonarny, cyfrowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym lampy RTG i detektorami. | TAK |  |
|  | Oferowany model aparatu, producent, kraj pochodzenia. | TAK, podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy z 2021 roku, nie powystawowy, nierekondycjonowany. | TAK |  |
| II GENERATOR |
|  | Generator wysokiej częstotliwości minimum 30 kHz | TAK, podać |  |
| 8. | Moc generatora minimum 60 kW | TAK, podać |  |
|  | Zakres napięć minimum od 40 kV do 150 kv | TAK, podać |  |
|  | Minimalna wielkość miliamperosekund dla trybu AEC i trybu ręcznego maksimum 0,5 mAs | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wielkość miliamperosekund dla trybu AEC i trybu ręcznego minimum 500 mAs | TAK Punktacja: Warunek minimalny – 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji maksimum 2 ms | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie trójfazowe 400V / 50 Hz | TAK |  |
| III LAMPA RTG NA ZAWIESZENIU SUFITOWYM |
|  | Zakres poprzecznego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem prostopadle do stołu RTG minimum 200 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres wzdłużnego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem wzdłuż stołu RTG minimum 300 cm | TAK, podać |  |
| 18. | Zmotoryzowany i manualny ruch lampy: - pionowy - wzdłużny - poprzeczny - obrotowy wokół osi pionowej i poziomej | TAK |  |
|  | Zakres pionowego ruchu kołpaka minimum 160 cm | TAK, podać |  |
|  | System nadążny: - Automatyczny ruch nadążny kołpaka rtg za pionowym ruchem detektora w stojaku do zdjęć odległościowych, - Automatyczny ruch nadążny kołpaka rtg, dla zachowania odległości SID, za pionowym ruchem detektora w stole i w stojaku, - Automatyczny ruch nadążny detektora w stole za poziomym ruchem lampy wzdłuż blatu stołu, - Automatyczne centrowanie lampy do pionowej i poziomej pozycji detektora w stojaku oraz detektora w stole. | TAK |  |
|  | Możliwość dokonania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku zmiany miejsca ekspozycji: stół, stojak lub wolna ekspozycja bezpośrednio na detektorze | TAK |  |
| 22. | Możliwość dokonania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku modyfikacji parametrów ekspozycji, przynajmniej: kV, mAs | TAK |  |
|  | Możliwość czytelnego wyświetlania na monitorze na kołpaku kąta lampy, odległości SID, | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi ekranu dotykowego w rękawiczkach medycznych | TAK |  |
|  | Wymiary małego ogniska lampy RTG maksimum 0,6 mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary dużego ogniska lampy RTG maksimum 1,3 mm | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody minimum 300 kHu | TAK Punktacja: Warunek minimalny – 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody minimum 65 kHU/min | TAK Punktacja: Warunek minimalny – 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym | TAK |  |
|  | Kolimator z przesłonami prostokątnymi automatycznie dostosowujący maksymalną wartość kolimacji programu APR z możliwością korekcji rozmiaru przez użytkownika | TAK |  |
|  | Miernik wartości dawki ekspozycji DAP, zintegrowany z generatorem, zapewniający przesyłanie informacji o dawce z obrazem lub kalkulacja wielkości DAP z parametrów wyjściowych | TAK |  |
|  | Automatyczne centrowanie lampy RTG do detektora w statywie i w stole | TAK |  |
| IV STÓŁ KOSTNY Z PŁYWAJĄCYM BLATEM |
|  | Wymiary blatu stołu minimum szerokość 80 cm długość 220 cm | TAK |  |
|  | Pływający blat stołu | TAK |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu minimum 20 cm | TAK Punktacja: Warunek minimalny – 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu minimum 95 cm | TAK Punktacja: Warunek minimalny – 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi maksimum 57 cm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi minimum 83 cm | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości stołu w całym zakresie | TAK |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole zgodnie z pionowym ruchem lampy RTG znajdującej się nad blatem stołu – oś lampy wycentrowana do detektora | TAK |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole zgodnie z poziomym ruchem lampy RTG znajdującej się nad blatem stołu – oś lampy wycentrowana do detektora | TAK |  |
|  | Nośność stołu minimum 250 kg | TAK, podać |  |
|  | Stół wyposażony w 3-komorowy system automatyki AEC | TAK |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Uchwyt do stołu dla detektora zapewniający możliwość wykonywania zdjęć pacjentowi leżącemu na stole promieniowaniem poziomym | TAK |  |
| V STACJONARNY STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |
|  | Hamulce elektromagnetyczne ruchu pionowego | TAK |  |
|  | Statyw zamocowany na stałe do podłogi | TAK |  |
|  | Zmotoryzowany przesuw detektora w pionie w zakresie minimum 120 cm | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt górny do rąk pacjenta | TAK |  |
|  | Uchwyty boczne do rąk pacjenta | TAK |  |
|  | Najniższa wysokość poziomego promienia RTG od podłogi maksimum 33 cm | TAK |  |
|  | Automatyka AEC 3 komorowa | TAK |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi, umożliwiająca wykonanie zdjęć płuc . | TAK |  |
|  | Nadążanie lampy za położeniem detektora znajdującego się w statywie | TAK |  |
|  | Dedykowany stojak do badania kości długich z uchwytami dla pacjenta | TAK |  |
|  | Synchronizacja ruchu pionowego detektora z ruchem lampy rtg przy obrazowaniu kości długich i zdjęć sylwetkowych | TAK |  |
|  | Automatyczny dobór liczby wykonywanych zdjęć do obszaru badania przy obrazowaniu kości długich i zdjęć sylwetkowych | TAK |  |
|  | Zakres obrazowania kości długich minimum 120 cm | TAK, podać |  |
|  | Określenie zakresu badanego obszaru za pomocą podświetlenia kolimatora lub wskaźnika laserowego | TAK |  |
| VI DETEKTOR CYFROWY W STATYWIE DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |
|  | Płaski cyfrowy detektor do wykonywania badań w statywie do zdjęć odległościowych. | TAK |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | TAK |  |
|  | Wymiary aktywnego obszaru obrazowania minimum 42 cm x 42 cm | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela maksimum 150 µm | TAK, podać |  |
|  | W przypadku detektora cyfrowego wyjmowanego ze stojaka funkcja automatycznego ładowania i podłączenia detektora po umieszczeniu go w stojaku. | TAK, podać czy stały czy wyjmowany |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowego (wyjmowanego) detektora z oprogramowaniem aparatu oraz przesyłanie obrazów z detektora do systemu, lub komunikacja przewodowa lub bezprzewodowa w przypadku detektora zabudowanego na stałe. | TAK, podać czy stały czy wyjmowany |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora na całej powierzchni w przypadku detektora wyjmowanego minimum 150 kg | TAK, podać (podać czy stały czy wyjmowany) |  |
| VII BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY W STOLE |
|  | Płaski cyfrowy detektor WIFI do wykonywania badań w stole oraz w projekcjach wolnych (wyjmowany ze stołu). | TAK |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | TAK |  |
|  | Wymiary aktywnego obszaru obrazowania minimum 34 cm x 42 cm | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela maksimum 150 µm | TAK, podać |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowa detektora z oprogramowaniem aparatu oraz przesyłanie obrazów z detektora do systemu | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego ładowania i podłączenia detektora po umieszczeniu go w stole. | TAK |  |
|  | Funkcja umieszczenia detektora w stole w dwóch kierunkach lub funkcja jego obrotu. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora na całej powierzchni minimum 150kg | TAK Punktacja: Warunek minimalny – 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
| VIII KONSOLA TECHNIKA AKWIZYCYJNA |
|  | Konsola technika zintegrowana z systemem RTG obsługiwana za pomocą monitora dotykowego | TAK |  |
|  | Monitor LCD do obsługi aparatu minimum 19” | TAK, podać |  |
|  | Dźwiękowa i świetlna sygnalizacja ekspozycji | TAK |  |
|  | Pojemność dysku obrazowego minimum 3000 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie konsoli operatora w języku polskim | TAK |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu obrazów | TAK |  |
|  | Możliwość umieszczania znaczników, wprowadzanie komentarzy | TAK |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych ze szpitalnego systemu HIS i RIS za pomocą interfejsu DICOM WORKLIST (Licencja DICOM WORKLIST i MPPS) oraz manualna | TAK |  |
|  | Adnotacje na obrazach | TAK |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników • dodawanie komentarzy | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefiniowane przez użytkownika serwery PACS | TAK |  |
|  | Funkcje DICOM Send, Print, Store, Storage commitment, MPPS, WORKLIST | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obrazowania kości długich i wykonywania zdjęć sylwetkowych na stole i/lub statywie zapewniające automatyczne „sklejanie” obrazów | TAK, podać |  |
|  | Zasilacz UPS o parametrach zapewniających zapisanie badań | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykrywanie, oznaczane w sposób graficzny w przypadku odmy płucnej oparte o algorytm szytucznej inteligencji zintegrowane z konsolą akwizycyjną lub brak taiego oprogramowania. | TAK Punktacja: Oferowany aparat nie posiada opisanego oprogramowania - 0 pkt. Oferowany aparat posiada opisane oprogramowanie - 10 pkt |  |
|  | Podłączenie konsoli do szpitalnego systemu PACS, HIS i RIS oraz jej konfiguracja. Możliwość zmiany parametrów serwerów PACS i WORKLIST przez użytkownika | TAK |  |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem DR | TAK |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | TAK |  |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu ekspozycji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | TAK |  |
|  | Archiwizacja na CD-R i/ lub DVD-R z przeglądarką DICOM | TAK |  |
|  | Dostęp do konsoli tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika lub lekarza | TAK |  |
|  | Wybór parametrów pracy generatora | TAK |  |
|  | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM | TAK |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych | TAK |  |
|  | Podanie sumarycznej dawki pacjenta otrzymanej podczas całego badania (w przypadku kilku projekcji). System powinien podawać dawkę DAP dla każdej ekspozycji oraz łącznie dla całego badania | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wirtualnej kratki przeciw-rozproszeniowej lub oprogramowanie równoważne umożliwiające wykonywanie badań bez-kratkowych na wózkach, noszach itp. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji. | TAK |  |
|  | Automatyczne przysłanianie nienaświetlonych fragmentów obrazu | TAK |  |
|  | Kalibracja liniowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych lub brak takiej funkcji | TAK Punktacja: Oferowany aparat nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Oferowany aparat posiada opisaną funkcję - 10 pkt. |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | Tak |  |
| IX WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
|  | Fantomy do AEC 1 kpl. | TAK |  |
|  | Komplet osłon na gonady | TAK |  |
| X SZKOLENIA |
|  | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy i techników z zakresu obsługi, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie RTG potwierdzone certyfikatami - co najmniej 5 godzin lekarze oraz co najmniej 5 godzin technicy - przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
| XI GWARANCJA I SERWIS |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Za 24 miesiące - 0 pkt. Za każde dodtakowe 12 miesięcy powyżej 24 miesięcy - 5 pkt , jednak nie więcej niż 15 pkt. |  |
|  | W okresie gwarancji przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu bezterminowo i bezpłatnie wszelkie kody serwisowe umożliwiające wykonanie przeglądów okresowych, napraw i wymian części zamiennych i/lub podzespołów lub na stałe odblokuje urządzenie w tym zakresie, lub udostępni bezpłatnie powyższe kody (to znaczy umożliwiające wykonanie przeglądów okresowych, napraw i wymian części zamiennych i/lub podzespołów) na ograniczony czas na każde życzenie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | TAK |  |
|  | Integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym RIS, HIS, szpitalnym systemem PACS, serwerem aplikacyjnym Zamawiającego oraz robotami do nagrywania badań. | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy, wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji, wliczone w cenę oferty, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |
| XII POZOSTAŁE WYMAGANIA |
|  | Dostosowanie pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego do zainstalowania oferowanego sprzętu co najmniej w zakresie : - wykonania niezbędnej dokumentacji budowlanej, o ile będą prowadzone dostosowawcze prace budowlane oraz przeprowadzenie tych prac jeśli będą one potrzebne, - dostosowania instalacji elektrycznej pod potrzeby aparatu o ile będzie to potrzebne, - jeśli nie wystarczą obecnie funkcjonujące u Zamawiającego rozwiązania doprowadzenia zasilania bezpośrednio do aparatu RTG, wykonanie w podłodze kanałów umożliwiających doprowadzenie niezbędnego okablowania do aparatu RTG i położenie nowej wykładziny na podłodze w Pracowni RTG, - wymiany wykładziny podłogowej w pomieszczeniu aparatu RTG, - odmalowania ścian w pomieszczeniu aparatu RTG, - wymiany paneli sufitowych w pomieszczeniu aparatu RTG. Wykonawca, jeżeli zajdzie potrzeba wykonania w/w prac załączy do oferty koncepcję prac adaptacyjnych, związanych z konieczną adaptacją pomieszczenia i infrastruktury technicznej umożliwiającą montaż i uruchomienie oferowanego aparatu RTG zawierającą w szczególności : - wytyczne konstrukcyjne, - wytyczne elektryczne, - plan umieszczenia aparatu RTG naniesiony na planie sytuacyjnym pomieszczenia załączonym do SWZ jako Załącznik Nr 9, lub załączy do oferty oświadczenie, że do montażu i uruchomienia aparatu RTG nie jest konieczne wykonanie adaptacji pomieszczeń i infrastruktury technicznej. | TAK |  |
|  | Dostosowanie pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego do zainstalowania oferowanego sprzęt w zakresie: - wykonania niezbędnego projektu osłon stałych ochrony radiologicznej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową wynikającą z ewentualnego nie zaakceptowania (nie zatwierdzenia) dostarczonego przez Wykonawcę projektu osłon przez WSSE w Krakowie, - wykonanie zgodnie z projektem osłon stałych w pomieszczeniu, w którym będzie zainstalowany oferowany aparat RTG o ile istniejące osłony nie są wystarczające. | TAK |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych z wynikiem pozytywnym po zamontowaniu aparatu RTG zgodnie z wymogami prawnymi - wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Wszystkie dostarczone urządzenia po zamontowaniu i uruchomieniu mają być ze sobą kompatybilne i wspołpracować zgodnie z przeznaczeniem. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.