## Sheet1
ZP 11/24					ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
PAKIET nr 1 - Wyroby medyczne do zabiegów z zakresu elektrofizjologii
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Stymulator jednojamowy- Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 / Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) / Żywotność stymulatora powyżej 8 lat / Waga nie więcej niż 21,5 g / Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji (EPS) stymulatorem / Częstość stymulacji min. 30-150/min / Częstość stymulacji > 150/min / Amplituda impulsu min. zakres 0.5-7.5 mV / Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0.25-1.0 / Szerokość impulsu A/V ponad 1.0 / Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1.0-7.5 [mV] / Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0.25 -4.0 [mV] / Okres refrakcji A/V min. zakres 200-400 / Możliwość zaprogramowanie refrakcji V powyżej 400 / Możliwość zaprogramowania refrakcji V poniżej 200 / Funkcja rate response z programowaniem sensora w zakresie czułości, progu, szybkości narastania i spadku częstości stymulacji. Automatyczna optymalizacja funkcji rate response ® / Polarność stymulacji (A/V), unipolarny, bipolarny / Polarność czułości (A/V), unipolarny, bipolarny / Algorytm dostosowujący energię impulsu do każdego pobudzenia / Możliwość zróżnicowania częstości podstawowego rytmu stymulacji na okres aktywności/spoczynku pacjenta / Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji i automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do wyniku pomiarów / Automatyczna zmiana czułości przedsionek – komora / Histereza częstości rytmu / Graficzne przedstawienie epizodów tachykardii / Możliwość ręcznego i automatycznego określenia progu stymulacji (A/V) / Możliwość ręcznego i automatycznego określenia czułości (A/V) / Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia / Możliwość automatycznego przełączania polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod / Algorytm umożliwiający automatyczne wykrywanie polarności elektrod i automatyczną aktywację podstawowych funkcji stymulatora / Gniazdo elektrod IS-1 / Możliwość wykonania badania MRI w zakresie 1,5 do 3 Tesle bez stref wykluczeń	szt.	25					KOMIS
2	Stymulator dwujamowy – Rok produkcji – nie wcześniej niż 2021 / Tryby stymulacji DDDR; DDD; DDIR; DDI; DOO; VVIR; VVI; VOO; AAIR; AAI / Ważność sterylizacji stymulatora – min. 12 miesięcy / Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych – 10,2 lat / Waga stymulatora nie więcej niż – 27,1 g / Długość zapisów IEGM - 48 sek / Możliwość wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem / Automatyczne dostosowanie progu stymulacji w komorze i w przedsionku. / Automatyczne dostosowanie czułości w przedsionku i komorze / Algorytmy prewencyjne dla częstoskurczów przedsionkowych > 2 / Graficznie przedstawione informacje kliniczne dotyczące AT/AF aktualizowane codziennie / System pozwalający na skanowanie chorego za pomocą badań diagnostycznych opartych o rezonans magnetyczny 1,5 T oraz 3 T, bez obszarów wykluczenia. / Program dedykowany do zespołu wazowagalnego narzucający stymulację w odpowiedzi na nagły spadek częstości rytmu / Algorytm promujący przewodzenie przedsionkowo – komorowe drogą fizjologiczną / Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji i automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej / Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji i automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej / Funkcja automatycznie oceniająca wartość potencjału komorowego i automatycznie dostosowująca parametry sensingu komorowego / Funkcja automatycznie oceniająca wartość potencjału przedsionkowego i automatycznie dostosowująca parametry sensingu przedsionkowego / Funkcje automatycznie monitorujące parametry stymulacji, / wykrywania oraz wszczepionych elektrod / 50% stymulatorów z funkcją MVP / Czułość przedsionkowa 0,18-4 mV / Czułość komorowa 1-11,2 mV / Amplituda impulsu przedsionkowego i komorowego od 0,5-7,5 V / Szerokość impulsu przedsionkowego i komorowego od 0,12 – 1,5 ms	szt.	80					KOMIS
3	Kardiowerter- defibrylator jednojamowy Waga poniżej 80 g / Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 13 s / Typ złączy:DF-1, DF-4 / Energia defibrylacji dostarczona (delivered) 36J już od pierwszego wyładowania / Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – w czasie ładowania kondensatorów / Możliwość zaprogramowania min. 4 stref rozpoznawania arytmii / Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych / Dyskryminator oversensingu fali załamka T nie wpływający na zmianę czułości w kanale komorowym zapobiegający dostarczeniu nieadekwatnej terapii wysokoenergetycznej / Terapie antyarytmiczne min.3 typy / Możliwośc dyskryminacji arytmii nadkomorowych w strefie VF / Bezprzewodowa komunikacja wszczepianego urządzenia z programatorem / Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody / Dyskryminator wykrywający zakłócenia na elektrodzie defibrylującej i aktywujący alarm dźwiękowy / Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) / Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) / Fizjologiczny kształt urządzenia zmniejszający nacisk na skórę pacjenta / Możliwość dostarczenia elektrody podskórnej / Urządzenie, elektrody kompatybilne ze środowiskiem MRI 1.5T oraz 3.0T bez stref wykluczeń	szt.	10					KOMIS
4	Kardiowerter- defibrylator dwujamowy Waga poniżej 80 g Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 13 s / Typ złączy:DF-1, DF-4 / Energia defibrylacji dostarczona (delivered) 36J już od pierwszego wyładowania / Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – w czasie ładowania kondensatorów / Możliwość zaprogramowania min. 4 stref rozpoznawania arytmii / Przedsionkowy tryb pracy urządzenia / AAI / z zabezpieczającą stymulacją komorową w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia A-V / Dynamiczne opóźnienie AV programowane w zakresie 30-350 dla stymulacji i sensingu przedsionkowego / Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych / Dyskryminator oversensingu fali załamka T nie wpływający na zmianę czułości w kanale komorowym zapobiegający dostarczeniu nieadekwatnej terapii wysokoenergetycznej / Terapie antyarytmiczne min.3 typy / Możliwośc dyskryminacji arytmii nadkomorowych w strefie VF / Bezprzewodowa komunikacja wszczepianego urządzenia z programatorem / Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody / Dyskryminator wykrywający zakłócenia na elektrodzie defibrylującej i aktywujący alarm dźwiękowy / Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) / Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) / Urządzenie, elektrody kompatybilne ze środowiskiem MRI 1.5T oraz 3.0T bez stref wykluczeń / Możliwość dostarczenia elektrody podskórnej / Fizjologiczny kształt urządzenia zmniejszający nacisk na skórę pacjenta	szt.	10					KOMIS
5	Stymulator z funkcją resynchronizacji Waga poniżej 35 gramów / Żywotność przy 100% stymulacji (nast.: 60/ppm; 500 Ohmów; 2.5V/0.4 ms) – 8,7 lat / Gniazda elektrod typ IS -1/IS- 4 zależnie od zamawiającego / Możliwość dostarczenia terapii ATP w przypadku arytmii przedsionkowej / Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody / Automatyczna zmiana trybu stymulacji w odpowiedzi na szybszy rytm przedsionków niż granicznie zaprogramowany (np. Mode Switch) / Algorytm wspierający terapię resynchronizującą w przypadku utraty synchronii przedsionkowo- komorowej / Algorytm wspierający terapię resynchronizującą w przypadku migotania przedsionków / Algorytm optymalizujący AV delay i VV delay / Automatyczny pomiar progu stymulacji i dostosowanie amplitudy stymulacji w każdym z kanałów / Programowanie parametrów stymulacji odrębnie w każdym z kanałów / Automatyczny pomiar progów stymulacji, impedancji i żywotności na każdym z wektorów stymulacji elektrody lewokomorowej czteropolowej / Możliwość długoterminowego zapisu danych diagnostycznych oceniających stan kliniczny pacjenta / Algorytm monitorujący poziom płynów w tkankach pacjenta / Możliwość zaprogramowania min 10 wektorów stymulacji lewej komory w układzie IS4 / Możliwość wykonania badania całego układu (CRT-P i elektrody) MRI 1.5 Tesli / Możliwość wykonania badania MRI 3.0 Tesle	szt.	10					KOMIS
6	Kardiowerter- defibrylator z funkcją resynchronizacji Waga poniżej 90 gramów / Dostarczona energia defibrylacji co najmniej 35 [J] / Żywotność przy 100% stymulacji (nast.: 60/ppm; 500 Ohmów; 2.5V/0.4 ms) - min. 5 lat / Gniazda elektrod typ IS -1/IS- 4 i DF-1/ DF-4 zależnie od zamawiającego / Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT / Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego - min. 2 typy / Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS do różnicowania częstoskurczu nadkomorowego od komorowego / Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody / Terapia antyarytmiczna min. 3 typy / Możliwość dostarczenia ATP z LV, RV, BiV / Ilość wyładowań w czasie jednej interwencji min. 5 / Funkcja umożliwiająca dostarczenie terapii ATP podczas ładowania kondensatorów / Możliwość dyskryminacji arytmii nadkomorowych w strefie VF / Możliwość programowania czułości w celu unikania oversensingu załamka T / Możliwość dyskryminacji oversensingu załamka T bez zmiany czułości / Automatyczna zmiana trybu stymulacji w odpowiedzi na szybszy rytm przedsionków niż granicznie zaprogramowany / (np. Mode Switch) / Algorytm wspierający terapię resynchronizującą w przypadku utraty synchronii przedsionkowo- komorowej / Algorytm wspierający terapię resynchronizującą w przypadku migotania przedsionków / Algorytm optymalizujący AV delay i VV delay / Możliwość długoterminowego zapisu danych diagnostycznych oceniających stan kliniczny pacjenta / Co najmniej 2 kanały zapisu EGM / Całkowita długość zapisu EGM jednokanałowego / Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego / Gwarantowany czas ładowania kondensatorów do maksymalnej energii poniżej 10s. przez cały okres pracy urządzenia do osiągnięcia ERI / Możliwość programowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT / Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) / Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) / Automatyczny pomiar parametrów (impedancji, progu stymulacji, żywotności)na wszystkich wektorach elektrody czteropolowej lewokomorowej / Bezprzewodowa komunikacja z programatorem / Możliwość wykonania badania MRI 1.5 Tesli / Możliwość wykonania badania MRI 3.0 Tesle	szt.	10					KOMIS
7	Elektrody stymulujące Elektrody aktywne i pasywne - do wyboru, kształt proste i „J” - do wyboru, max. 7Fr wew. Elektrody uwalniające steryd. Długość 45, 52, 58, 65 cm - do wyboru. Elektrody kompatybilne ze środowiskiem MRI 1.5T oraz 3.0T bez stref wykluczeń	szt.	200					KOMIS
8	Elektroda defibrylująca Elektroda defibrylująca jedno, dwukoilowa ze złączem DF-1,DF-4 Elektrody kompatybilne ze środowiskiem MRI 1.5T oraz 3.0T bez stref wykluczeń	szt.	35					KOMIS
9	Elektroda lewokomorowa Elektroda lewokomorowa „over the wire” IS1/IS4 o minimum 2 krzywiznach (kompatybilna z CRT) / Możliwość wykonania MRI w polu o indukcyjności co najmniej 1.5 tesli / Możliwość zaprogramowania co najmniej 10 wektorów stymulacji lewej komory w układzie IS4 / Możliwość zaprogramowania min 14 wektorów stymulacji lewej komory w układzie IS4	szt.	25					KOMIS
10	Koszulka do kaniulizacji zatoki wieńcowej Końcówki koszulki o różnych stopniach zagięcia oraz długościach – 90 oraz 130 stopni. / Średnica wewnętrzna 5,7 Fr / Średnica zewnętrzna 7,2 Fr / Długość 57cm oraz 65 cm	szt.	10					KOMIS
11	Koszulka do zatoki wieńcowej Dwie różne krzywizny koszulki w zestawie / Średnica wewnętrzna 7,2 Fr / Średnica zewnętrzna 8,5 Fr / W zestawie nożyk do cięcia koszulki	szt.	25					KOMIS
12	Zestaw do kontrastowania	szt.	10					KOMIS
13	Nożyk do cięcia koszulki	szt.	5					KOMIS
14	Kluczyk do przykręcania elektrody	szt.	5					KOMIS
15	Śrubokręt	szt.	5					KOMIS
16	Mandryn prowadzący elektrodę	szt.	5					KOMIS
17	Zatyczka DF-1	szt.	5					KOMIS
18	Zatyczka IS-1	szt.	10					KOMIS
19	Kapturki do elektrody	szt.	10					KOMIS