## Część_1
				Załącznik 2A do SWZ (WSZSL/FZ-12/24)
Część 1- Cewniki do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej kompatybilne z pompami do kontrpulsacji CS 100 prod. Datascope stanowiącymi własność Zamawiającego (dalej: urządzenia) o następujących parametrach: / -Cewniki balonowe w objętościach 30 ml i 40 ml o profilu 7,5 F z możliwością wprowadzenia metodą Seldingera i chirurgicznie (z koszulką lub bez), / -Specjalna, współosiowa/coaxial budowa cewnika zapewnia minimalizację oporów przy przepływie helu, / -Kanał centralny zbrojony oplotem spiralnym powoduje, że jest bardzo odporny na załamania i zagięcia w krętych naczyniach tętniczych, ułatwiając wprowadzanie. Dodatkowo cały balon widoczny jest w promieniach RTG, / -Cewnik balonowy wyposażony w osłonę hemostatyczną „peel away”, redukująca krwawienie przy wprowadzaniu, / -Pokrycie hydrofilne balonu redukujące opory przy wprowadzaniu, / -Wysoce odporna na uszkodzenia, / -Termin przydatności do użycia 2 lata / Dostarczany wraz z zestawem do wprowadzania o następującym składzie: / 1 x igła angiograficzna 18 Ga (1,4 mm), / 1 x rozszezrzacz naczyniowy , / 1 x intruduktor 8F o dł. 15 cm z kranikiem bocznym i zastawką hemostatyczną z barwnym oznaczeniem i rozszerzaczem, / 1 x intruduktor 8F o dł. 15 cm bez kranika bocznego z zastawką hemostatyczną z barwnym oznaczeniem i z rozszerzaczem, / 1 x prowadnik 0,025” o dł. 175 cm pokryty PTFE, / 1 x strzykawka 60 ml / 1 x zastawka jednokierunkowa / 1 x skalpel rozm. 11 / 1 x przedłużacz cewnika o dł. 15 cm z kranikiem / 1 x adapter do urządzeń	szt.	1	5

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_2
Część 2- Cewniki przedłużające
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Cewnik do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego. Długość robocza 150 cm, długość części wspierającej – 25 cm, długość rynny wprowadzającej (typu half pipe) – 17 cm plus 2 cm zagięte do kąta 200° przed wejściem do wlotu Rx. Znaczniki cieniujące – 2 mm od dystalnej części cewnika i 4 mm dystalnie od wlotu Rx, znaczniki pozycjonujące 95 (pojedynczy) i 105 cm (podwójny) od dystalnego końca cewnika. Dostępne średnice: 6F; 7F*. Średnice wewnętrzne odpowiednio: 0,056” dla 6F; 0,062” dla 7F. Odcinek przejściowy do Rx – bez elementów metalowych, płynnie zagięty dla zmniejszenia ryzyka interakcji ze stentem. Cewnik zbrojony spiralnie nawiniętym drutem, silikonowany bez powłoki hydrofilnej.	szt.	1	20
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_3
Część 3- Introduktory naczyniowe zbrojone do zabiegów angioplastyki wieńcowej
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Introduktor zbrojony widocznym spiralnym oplotem. Zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych. Każdy zestaw posiada: poliuretanowy, zbrojony metalowym spiralnym oplotem introduktor z integralnym portem bocznym, szczelną, sylikonową zastawkę hemostatyczną, rozszerzadło naczyniowe z zatrzaskowym mocowaniem do introduktora oraz obturator z osłonką. Koszulka posiada pokrycie hydrofilne w części dystalnej. Dren połączony z oprawą koszulki na stałe, umożliwia podawanie leków. Wysoka odporność na złamania przy kącie zgięcia do 100 stopni. Możliwość ustawienia pacjenta w pozycji siedzącej (kąt 60 stopni) po zabiegu z koszulką umieszczoną in situ dla zmniejszenia bólu. Łatwość wprowadzania oraz duża średnica wewnętrzna, przy minimalnej grubości ścianki. Długość koszulek – 11 cm*, 26 cm* średnica 5F*, 6F*, 7F*, 8F*	szt.	1	4
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_4
Część 4- Urządzenia do zamykania dostępu udowego
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Urządzenie do zamykania miejsc dostępu na tętnicy udowej: 14F – po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze 10-14F; 18F – po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze 15-18F. Hemostaza osiągalna za pomocą opatrunku „kanapkowego” kolagenowo-polimerowego oraz dodatkowej stymulacji procesu koagulacji dzięki obecności kolagenu. Blokada zamykająca powinna zawierać wchłanialny opatrunek z kolagenu, element zamykający ze stali nierdzewnej i czop z wchłanialnego polimeru. Wszystkie elementy blokady zamykającej połączone na trwale niewchłanialnym szwem. Czas wchłaniania polimeru 6 miesięcy, data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.	szt.	1	15

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_5
Część 5- Mikrocewniki do złożonych zabiegów angioplastyki wieńcowej
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Mikrocewnik OTW wspierający dla prowadników wieńcowych 0,014” oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu. Dostępny w długościach 130 i 150 cm. Plecione, wielopłaszczowe zbrojenie. Proksymalna średnica wewnętrzna cewnika 0,021”, dystalna średnica wewnętrzna 0,017”. Zewnętrzna średnica dystalna cewnika 0,024”. Dostępne końcówki: prosta i miękka. Pierścień radiocieniujący platynowo-irydowy na dystalnej końcówce - 0,89 mm. Dystalne 40 cm cewnika z pokryciem hydrofilnym.	szt.	1	40

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym