GUM2022ZP0126 Gdańsk, dnia 28.10.2022r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu laboratoryjnego i zamrażarki niskotemperaturowej w 4 pakietach.

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pakiet nr 2 – zamrażarka niskotemperaturowa szt. 1.**

Pytanie 1 - Prosimy o doprecyzowanie w jakiej odległości od urządzenia powinien być robiony pomiar poziomu ciśnienia akustycznego?

**Odpowiedź:** W odległości 1m.

Pytanie 2 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głośności 52dBA?   
**Odpowiedź:** Nie.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą wewnętrzną wykonaną ze stali malowanej grubą warstwą farby i pólkami ze stali nierdzewnej? Wnętrze wykonane ze stali zwykłej ma lepsze wartości termoizolacyjne niż to ze stali nierdzewnej. Proponowane rozwiązanie pozwala na utrzymanie wnętrza w czystości bez ryzyka zadrapania ścian.

**Odpowiedź:** Tak.

Pytanie 4 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonane w technologii bezfiltrowej z dwoma oddzielnymi układami kompresorów, działającymi niezależnie? W przypadku awarii jednego z kompresorów drugi automatycznie podtrzymuje temperaturę w urządzeniu na poziomie -70st.C. Proponujemy rozwiązanie zwiększające o 100 % bezpieczeństwo przechowywanego materiału. Kompresory umieszczone są u góry urządzenia. Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania.   
**Odpowiedź:** Tak.

Pytanie 5 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dwiema półkami z możliwością regulacji i jedną środkową nieruchomą? Pod środkową półką znajduje się układ chłodzący, którego celem jest szybsze dojście urządzenia do zadanej temperatury po otwarciu drzwi i poprawia rozkład temperatury we wnętrzu.  
Prosimy o dopuszczenia naszego rozwiązania.

**Odpowiedź:** Tak.

Pytanie 6 - Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy o trzy tygodnie. **Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ – dostawa do dnia 21.12.2022 r,

Pytanie 7 - zakresem temperatury pracy ustawianym w przedziale od -50°C do -86°C? **Odpowiedź:** Nie.

Pytanie 8 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamrażarki o masie 260 kg?

**Odpowiedź:**  Tak.

Pytanie 9 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamrażarki, w której fluktuacja i zmienność temperatury jest poniżej 3°C?

**Odpowiedź:** Nie.

Pytanie 10 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamrażarki z wnętrzem wykonanym ze stali pokrytej powłoką przeciwdziałającą przymarzaniu? **Odpowiedź:** Tak.

### *p.o.* [*Kanclerz*](https://search.gumed.edu.pl/units/350)*a*

*/-/ prof. dr hab. Jacek Bigda*

### 

*Sprawę prowadzi Dagmara Żukowska*