## OPZ Pakiety WZÓR
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ............................
Uwaga: WYPEŁNIJ BIAŁE POLA
PAKIET 1 Zestaw do leczenia malformacji naczyniowej OUN
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy | Jednostka | VAT | Rodzaj umowy
1 | Mikrocewnik do embolizacji naczyń mózgowych z systemem odłączania dystalnej części mikrocewnika, o zmiennej elastyczności, z trzema platynowymi markerami, pokryty powłoką hydrofilną, . | 1,5Fx165cm | 1 sztuka | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | Komis
2 | Mikrocewnik do embolizacji naczyń mózgowych o zmiennej miękkości, z zakończeniem w kształcie oliwki, powlekany substancją hydrofilną, z platynowym markerem na końcu, rozmiar.Możliwość użycia z klejem i/lub klejem rozcieńczonym z rozpuszczalnikiem np. Lipiodol | 1,2F, 1,5F, 1,8Fx 165cm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 sztuka | 5% | Zakupowa
3 | Mikroprowadnik o budowie hybrydowej, część dystalna widoczna w promieniach RTG na dł. 8cm, | srednica części dystalnej 0,007", dł. 210cm | 1 sztuka | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 opakowanie | 8%
4 | Mikroprowadnik o budowie hybrydowej, część dystalna widoczna w promieniach RTG na dł. 8cm, | srednica części dystalnej 0,008", dł. 210cm | 1 sztuka | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 metr | 23%
5 | Mikroprowadnik o budowie hybrydowej, część dystalna widoczna w promieniach RTG na dł. 8cm, | średnica 0,012/0,014", dł. 200cm | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 kilogram
6 | Mikroprowadnik o budowie hybrydowej | 0,012" dł. 300cm | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 rolka
7 | Mikrocewniki z balonami do remodelingu naczyń, okluzji i aspiracji podczas zabiegów embolizacji tętniaków mózgowych:, pokrycie hydrofilne, obecność 2 platynowych markerów | rozmiar od 4,5x15mm do 5,0x10mm | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Mikrocewnik z balonami o podwójnym świetle do remodelingu naczyń, okluzji i aspiracji podczas zabiegów embolizacji tętniaków mózgowych: pokrycie hydrofilne, obecność 2 platynowych markerów. | średnice 3-5mm do 4-6mm, dł od 6 do 30mm, | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny w postaci półprzezroczystej zawiesiny gotowej do użycia. Szybko polimeryzujący z żywą tkanką w wilgotynym środowisku. Tworzący cienką, elastyczną, wodoodporną antyseptyczną powłokę mocno przylegającą do tkanki, o wysokiej wytrzymałosci na rozciąganie. Polimeryzujący w czasie ≤ 2 s. Osiągający całkowitą odporność mechaniczną ≤ 90s. w temp. 45̊ C. Ampułki 1ml, opakowanie 6 sztuk |  | 1 sztuka | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Materiał do embolizacji EVOH - kopolimer w roztworze DMSO, o stałej i jednorodnej nieprzepuszczalności dla promieni RTG, środek zawiera zmikronizowany pył tantalowy. 4 rodzaje preparatu, wersje standard przeznaczone do standardowych embolizacji terapeutycznej AVM, środek o niższej gęstości. O 30% niższa przepuszczalność na promienie RTG, przeznaczone do dokładniejszej oceny naczyń AVM oraz ilości wstrzykiwanego plynu embolizacyjnego; zawartość preparatu: 1,5ml fiolki kleju, 1,5 ml fiolki DMSO, 1 strzykawka do DMSO 1 cm3. |  | 1 sztuka | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Mikrocewnik z balonem do okluzji i remodelingu w mózgowym układzie żylnym, wykorzystywany do leczenia przetok oponowych | 8x80mm, 10x80mm | 1 sztuka | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Stent intrakranialny samorozprężalny posiadający wzmocnioną sterowność, kompatybilny z mikrocewnikiem 0.017”(0.43 mm) Posiadający ulepszony pusher dla zapewnienia lepszego kompromisu pomiędzy elastycznością a popychalnością. Jednorodna powierzchnia siatki zapewniająca gładsze otwieranie stentu. | średnica od :2,25 mm- 3,25 mm oraz długości 10,5 mm- 26 mm. | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET 2 Zestaw do rekonstrukcji tętnic mózgowych
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | MW flow diverter :Cylindryczny implant naczyniowy o długościach roboczych 9-30 mm i średnicach naczyń 2-5 mm, tkany z 64 nitinolowych włókien. FD dostępny w dwóch wersjach: - Rdzeń z platyny zapewniający widoczność we fluoroskopii RTG, posiadający dwa znaczniki, możliwość częściowego wysunięcia (moment w którym nadal możliwe jest wycofanie oznaczony platynowym znacznikiem) lub - 2 rentgeno-kontrastowe włókna na całej długości FD + 8 markerów na końcu proksymalnym., mozliwosc całkowitego wysunięcia i w razie potrzeby ponownego wciągnięcia do mikrocewnika. - Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021‘‘ lub 0,027‘‘. Odłączenie FD następuje mechanicznie. Stałe zachowanie okrągłej średnicy, co jest, wraz z siłą radialną, ważnym czynnikiem kontaktu ze ścianą naczynia. |  | 1 sztuka | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MW flow diverter :Urządzenie modulujące przepływ krwi do wewnątrznaczyniowego leczenia chorób naczyniowych w tętnicach pozaczaszkowych i wewnątrzczaszkowych. Cylindryczny implant naczyniowy, samorozprężalny, składający się z 48 splecionych drutów z nitinolu na rdzeniu z platyny (DFT) zapewniającym widoczność we fluoroskopii RTG. 2 znaczniki z platyny: pierwszy na końcu dystalnym niezależnego systemu wprowadzającego, drugi na dystalnej końcówce prowadnika. Odczepialny mechanicznie. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021” | FD o długościach roboczych 9.9-25 mm i średnicach naczyń 1,75-3 mm. | 1 sztuka | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Podpórka nitinolowa „Stent-like“ do coilingu tętniaków zlokalizowanych przy bifurkacjach..Korona dostępna jest w dwóch wariantach: płatki wytkane lub niewytkane siatką nylonową. Dostępny wariant z 6-ma płatkami.Korona na płatkach posiada markery RTG w celu kontroli rozwinięcia i idealnego położenia. Proksymalny koniec implantu jest połączony z drutem prowadzącym za pomocą kobaltowo-chromowego mostka, połączenie to można rozdzielić elektrolitycznie. Na proksymalnym końcu shaftu znajduje się marker – w połączeniu z położonym ekscentrycznie drutem prowadzącym.Możliwość całkowitego wycofania do mikrocewnika, aby umożliwić poprawienie jego położenia lub wyjęcie. Zalecany mikrocewnik (ID 0,021").Do stentów dołączony kompatybilny system-urządzenie do rozłaczania elektrolitycznego stentu „datachment system“, użyczony na czas trawania umowy. | Długość shaftu 15mm, 20 mm lub 25 mm. Średnica korony 4-15 mm (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15). Średnica shaftu (stentu wspierającego) wynosi 4 mm dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,5-3,7 mm oraz 3 mm dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,2-2,7 mm, shaft posiada duże oczka. | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kable kompatybilnych z urządzeniem do odczepiania podpórki nitinolowej „stent like” – datachment system |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Urzadzenie do trombektomii mechanicznej:Nitinolowy „stent like“, wewnątrzczaszkowy, samorozprężający ekstraktor materiału zakrzepowo-zatorowego, nieodpinany.Otwarty koniec dystalny i proksymalny, drut prowadzący uchwycony jest ekscentrycznie.Możliwość otwarcia za skrzepem, lub wewnątrz (idelanie w 2/3 wewnątrz, 1/3 dystalnie)Wysoka siła radialna, zwłaszcza w części proksymalnej, dzięki pierścieniowi obwodowemu.Podczas wyciągania podłużnie spiralnie otwarta struktura nitinolu ekstraktora dostosowuje się do systemu naczyń krwionośnych i nie dochodzi dzięki temu do ewentualnego uszkodzenia naczyń podczas ekstrakcji skrzepu, jak również do przeskoku . Dzięki stałemu pierścieniowi obwodowemu w części proksymalnej ekstraktora nie dochodzi do jego zapadnięcia podczas przejścia przez skrzeplinę. | Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021‘‘ lub 0,017“ Dwa markery dystalne, jeden proksymalny. | 1 sztuka | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cewnik balonowy RX do PTA zwężonych tetnic wewnątrzczaszkowych- Cewnik przeznaczony do plastyki naczyniowej tętnic wewnątrzczaszkowych, pozaczaszkowych tętnic zasilających mózg oraz rozszerzania tętnic i rozdzielaczy przy słabej apozycji ścian w tętnicach wewnątrzczaszkowych -Dalsza część korpusu złożona z dwóch kanałów: jeden umożliwiający inflację i deflację, drugi wprowadzenie prowadnika | Długa miękka końcówka dystalna o cienkim profilu 0,016” - Niski profil przechodzenia balonu ( 0,023”) - Średnica 1.25 – 4.0 - Długość balonu: 10 – 40, długość całkowita: 160 cm - Wbudowane znaczniki RTG - Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Prowadnik hydrofilny przeznaczony do wprowadzania i ustalania pozycji cewników i innych urządzeń zabiegowych. Wysoka odporność na zgniatanie, rdzeń wykonany ze stopu ASACOR Platynowa cewka dystalna widoczna w promieniach rentgenowskich Powłoka hydrofilna w części dystalnej Część proksymalna powlekana politetrafluoroetylenem Koniec proksymalny wyposażony w złącze przedłużki | Średnica 0,014", standardowa długość 205 cm | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Drut przedłużający. Cewnik typu hypotube w dystalnym końcu przedłużki | Średnica 0,014", długość urządzenia 115 cm | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET 3 Zestaw stentów do leczenia zwężeń tętnic wewnątrzczaszkowych
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Produkt do embolizacji typu Flow Diverter ,powierzchnia w technologii BlueXide, | rozmiary: 3.5 x 15 mm, 3.5 x 20 mm, 3.5 x 25 mm, 3.5 x 30 mm, 3.5 x 40 mm 4.0 x 15 mm, 4.0 x 20 mm, 4.0 x 25 mm, 4.0 x 30 mm, 4.0 x 40 mm 4.5 x 15 mm, 4.5 x 20 mm, 4.5 x 25 mm, 4.5 x 30 mm, 4.5 x 40 mm 5.0 x 15 mm, 5.0 x 20 mm, 5.0 x 25 mm, 5.0 x 30 mm, 5.0 x 40 mm, 5.0 x 50 mm 5.5 x 15 mm, 5.5 x 20 mm, 5.5 x 25 mm, 5.5 x 30 mm, 5.5 x 40 mm, 5.5 x 50 mm 6.0 x 15 mm, 6.0 x 20 mm, 6.0 x 25 mm, 6.0 x 30 mm, 6.0 x 40 mm, 6.0 x 50 mm przeznaczony do naczyń o średnicy od 2.5 do 6.0 mm, długość użytkowa produktu od 15 do 82 mm, wersja mini w rozmiarze 2.5/3.0/3.5 mm ; długości 15,20,25mm– kompatybilna z mikroprowadnikiem 0,021 | 1 sztuka | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Balon na cewniku przeznaczony do dylatacji zwężeń naczyń mózgowych w celu poprawy perfuzji. | długość użytkowa balonu – 8.0 mm, długość użytkowa cewnika - 150 cm, elastyczna strefa dystalna – długość 300 mm, sztywna strefa proksymalna – długość 1200 mm, długość elastycznej końcówki – 10 mm, 3 markery – dystalny marker dla elastycznej końcówki umieszczony w celu kontrolowania pozycji cewnika, 2 markery oznaczające nominalną długość balonu, dostępne rozmiary: 2.0 x 8.0 mm, 2.5 x 8.0 mm, 3.0 x 8.0 mm, 3.5 x 8.0 mm, 4.0 x 8.0 mm | 1 sztuka | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nitynolowy stent pleciony, dobrze widoczny na całej długości , zgodny z mikrocewnikiem 0.0165-0.017”, wykończenie w technologii BlueXide,rekomendowany do naczyń o średnicy 1,5-4,5 mm, repozycjonowalny aż do 95% długości stentu | posiada 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne i 1 marker środkowy, rozmiary 2.5 x 10, 2.5 x 15, 2.5 x 20 3.5 x 10, 3.5 x 15, 3.5 x 20, 3.5 x 25 ,4.5 x 15, 4.5 x 20, 4.5 x 25 | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mikrocewnik przeznaczony do naczyń mózgowych oraz obwodowych w celach terapeutycznych lub diagnostycznych. Przeznaczony do stentów, trombektomów oraz spirali, podwójna powłoka hydrofilna umożliwia lepszy ślizg i wzmocnioną trwałość produktu, końcówka, której łatwo można nadać kształt umożliwia bardzo dobrą nawigację dystalną, posiada marker na końcu, wielopolimerowa konstrukcja. | Dostępny w rozmiarach - 17, 21, 27, długość użytkowa mikrocewnika - 155 cm, Zawiera 5 różnych stref: strefa bardzo elastyczna (0-10mm), delikatna strefa dystalna (10-50 mm), średnio delikatna strefa środkowa (50-200 mm), strefa wspierająca (200-300 mm), bardzo stabilna strefa końcowa (300-prox.). | 1 sztuka | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Nitynolowy elastyczny stent samorozprężalny do leczenia zwężeń wewnątrzczaszkowych dostarczane przez cewnik balonowy | Dostępny w rozmiarach 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, dedykowany do naczyń o średnicy 2.0-4.0, posiada 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne oraz marker na nici dostawczej, możliwość repozycjonowania aż do 90% długości stentu. | 1 sztuka | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET 4 Zestaw do stenozy i rozwarstwiana tętnicy szyjnej wewnetrznej w trakcie udaru i profilaktyce wtórnego udaru
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Stent szyjny z mikrosiateczką zapobiegająca mikro embolizacji • stent nitinolowy o strukturze plecionej• dwuwartwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji• bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszkimiażdżycowej | Powierzchnia 0,381 mm2• minimalny zakres średnic: od 5 do 10 mm• zakres długości: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25, 43 mm• stent w systemie RX , długość segmentu RX 30 cm• wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr | 1 sztuka | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mikrocewnik z mikroprowadnikiem • powłoka hydrofilna zapewnia bardzo dobrą nawigację i manewrowanie nawet w krętych, drobnych naczyniach obwodowych• trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer• bardzo dobra odporność na załamanie struktury podłużnej, ściskanie, zginanie, brak owalizacji światła na zgięciu• wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm• atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm , pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem • bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek• szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | mikrocewnik obwodowy superselektywny •trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer•z powłoką hydrofilną •bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (do 900 psi) •szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA (do 500 μm), NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki chemoembolizacyjne (Epirubicyna, Doxorubicyna), mikrosfery do 500 μm, różne środki kontrastowe oraz DMSO•mikrocewnik 1.9 FR kompatybilny ze spiralami embolizacyjnymi 0.018” | 1.7 Fr /1.9 Fr •długości 130, 150, 175 cm •duża średnica wewnętrzna:- 0,017” (0,43 mm) dla 1.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”) - 0,019” (0,48 mm) dla 1.9 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”) Dostępne końcówki zagięte i potrójnie zagięte. | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Coil odczepialny • platynowe spirale z węwnętrznie umieszczonym hydrożelowym polimerem zwiększającym objętość• hydrożel wypełnia szczeliny pomiędzy platynowym uzwojeniem ,co sprawia że staje się bardzo delikatny i dobrze dopasowany do miejsca• odczepialne• zakrywające światło naczynia typ: cross sectional1.„odłączalny” (detachable) -w systemie 0,018” i 0,035” o termoelektrycznym mechanizmie odłączania spirale -czas odłączenia 0,7 s, kontroler odłączania do max. 20 spiral system „odłączalny” pozwala na : - lepszą kontrolę - repozycjonowanie coiladługość prowadnika w systemie „odczepialnym” - 150 cm. kontroler odłączania do max. 20 spiral system „odłączalny” pozwala na : - lepszą kontrolę - repozycjonowanie coila długość prowadnika w systemie „odczepialnym” - 150 cm | średnica: 4-20 mm i długości: 7-40 cm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kontroler do odczepiania Coili |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET 5 Zestaw do rekonstrukcji naczyń szyjnych i mózgowych oraz embolizacji i leczenia udarów niedokrwiennych
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Spirale embolizacyjne• Spirale wykonane ze stopu o zawartości platyny • Spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, tzw. primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115”/0,0125”/0,0135” do 0,0145”, w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali.• Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165” posiadającym dwa markery• Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza.• Konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali • Natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system, bez kabli i baterii • Alternatywna opcja uwolnienia poprzez złamanie końcówki popychacza. • Spirale o zmiennej sztywności: od sztywnych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) i ultra miękkich (najmniejsze rozmiary) | Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 1-25mm długości 2-50cm, helikalne 1-20mm, długości 1-50cm; Frame 3D średnice 3-25mm długości 6-50cm | 1 sztuka | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowe urządzenie do odczepiania spiral • Opakowanie zawiera 5 sterylnie zapakowanych urządzeń |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik prowadzący do dostępu promieniowego Zoptymalizowane strefy przejściowe właściwe dla dostępu promieniowego•• Cewnik dystalnie pokrywany hydrofilnie na długości 25 cm | Cewnik o długości 95, 100 i 105 cm, średnicy zewnetrznej 7F (0,093") i średnicy wewnętrznej 0,079" | 1 sztuka | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cewnik diagnostyczny do dostępu promieniowego | Cewnik o średnicy zewnętrznej 5.5F (0,070") i średnicy wewnętrznej 0,040"• Dostępne długości: 120 i 130 cm • Dostępne kształty końcówek: typu SIM2 i Berenstein | 1 sztuka | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mikrocewnik do dostarczania spital • Mikrocewnik kompozytowy, proksymalnie zbrojony podwójnym oplotem, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych• Miękki, zaokrąglony, kształtowalny nad parą dystalny koniec cewnika• Pokrycie hydrofilne na zewnątrz cewnika | Średnice zewnętrzne 0,024”/0,029” dist/prox, światło 0,017” na całej długości, długość robocza 150cm | 1 sztuka | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych • Mikroprowadnik wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 lub 10 cm • Prowadnik miękki, atraumatyczny .)• Pokrycie hydrofilne w części dystalnej• W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera | Mikroprowadnik o długości całkowitej 200 lub 205 cm • Średnica prowadnika 0,014” na całej długości lub 0,010"/0,012" (dist./prox.) | 1 sztuka | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Balon do remodelingu w rozwidleniach naczyń • Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie. Możliwość stosowania w rozwidleniach naczyń | Cewnik balonowy o średnicy 3 ,4 i 7mm, o długości 7,15 i 20 mm i średnicy przejścia (crossing profile) 2,2 ; 2,5 i 3,0F• Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0-4,0mm dla balonu 4mm, oraz w zakresie 3,4-7,1mm dla balonu 7mm • Cewnik o długości 150 cm.• Balon 4mm posiadający nominalną objętość 0,06ml i maksymalną objętość 0,15ml• Balon 7mm posiadający nominalną objętość 0,27ml i maksymalną objętość 0,35ml• | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Balon do remodelingu w prostych odcinkach naczyń .Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie. | • Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 i 5mm, o długościach 10/15/20/30mm, średnicy przejścia (crossing profile) 2,2F.• Cewnik o długości 150cm • Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16ml dla 10mm, 0,20ml dla 15mm, 0,26ml dla 20mm, oraz 0,36ml dla balonu 30mm | 1 sztuka | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Stent do remodelingu• Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel• Stent o znakomitej apozycji do ściany naczynia i dużej sile radialnej dzięki budowie „overlaping cells”• Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej• Stent repozycjonowalny z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu.• Stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle min. 0,021” (stent 3-4mm) lub 0,027” (stent 5-6mm)• min. trzy markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu• Wskazania do stosowania w remodelingu tętniaków o szerokiej szypule. | Stent o rozmiarach (średnica [mm.] /długość robocza[mm.]):3mm/20mm, 4mm/20mm, 6mm/20mm, 6mm/30mm | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | System dostawczy do stentu• Mikrocewnik o długości całkowitej 158 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie o 3cm, cewnik pokrywany hydrofilnie.• Mikrocewnik o długości całkowitej 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. | • Mikrocewnik o długości całkowitej 158 cm , mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i średnicy wewnętrznej 0,021”, • Mikrocewnik o długości całkowitej 135cm -mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027 | 1 sztuka | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Oprzyrządowanie do odczepiania stentu • Generator, gwarantuje wizualną i dźwiękową informację o odczepieniu stentu • Komplet kabli połączeniowych o długości 2,75m | długość 2.75m | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Mikrocewnik do dostarczania spiral • Mikrocewnik o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014”, oraz z cewnikiem prowadzącym o min. św. wewn. 0,05” (1,28mm) dla rozmiaru 14 i 0,035” (0,89mm) dla rozmiaru 10. • Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,1/1,7F lub 2,4/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017” na całej długości• Mikrocewnik o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z PEBAX, wewnętrzna warstwa wykonana z PTFE• Mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej • Konfiguracja zakończenia cewnika: prosty, 45˚/2,5mm, 90˚/5mm• Pokrycie hydrofilne |  | 1 sztuka | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych• Cewnik zbrojony z oplotem nitynolowym • Cewnik zbudowany w technologii 3 segmentów – każda cześć cewnika o innej sztywności ”• Zwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności• Miękka i atraumatyczna końcówka o cieniująca w skopii• Wewnętrzne światło pokryte teflonem • Różne kształty końcówek : prosta , Multi-Purpose 25° • Pokrycie hydrofilne na całej długości • Rekomendowany prowadnik : 0,035”/0,038” | Dostępne długości : 95 cm , 105 cm , 115 cm i 125 cm i 130 cm , miękka część dystalna o długości 8 cm• Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96 cm• Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika : 5F/0,058” , 6F/0,072” | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem• Implant wykonany w postaci tubularnej siatki z 48 lub 64 drutów wykonanych ze stopu stali kobaltowo-chromowej oraz stopu platyny• Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka• Dedykowany do naczyń od średnicy od min. 2,5 mm do min. 5,0mm • min. 3 długości dla każdej średnicy, w min. zakresie 10 - 30 mm • Możliwość repozycji po uwolnieniu min. 90% długości urządzenia• Modyfikacja powierzchni polegająca na chemicznym związniu syntetycznego polimeru w celu zmniejszenia powikłań zakrzepowo-zatorowych. • Posiadający wskazanie CE do stosowania jako tzw „flow diverter” | min. 3 długości dla każdej średnicy, w min. zakresie 10 - 30 mm | 1 sztuka | 30 | 1 | 0% | 1 | 30 | 0 | 30
15 | System dostawczy do implantu• Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych• Miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika. Pokrycie hydrofilne na zewnątrz | • Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 105/135/150/160cm oraz 0,036”/0,04” dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 150cm. | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu• Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH• DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH• Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie | • Dostępny w trzech lepkościach 6% EVOH, 6,5% EVOH oraz 8% EVOH• W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki | 1 sztuka | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH• Mikrocewnik o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”.• Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7-1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013”• Mikrocewnik o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej• Pokrycie hydrofilne na całej długości• Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego | długość całkowita 170cm średnicy zewnętrznej 2,7-1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013 | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH • Mikrocewnik o zbrojeniu, w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym• Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm• Dystalne markery obrazujące początek i koniec segmentu odczepialnego cewnika• W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera | • Mikrocewnik o długości całkowitej 165cm.• Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. • Odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5cm | 1 sztuka | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych• Mikroprowadnik o długości całkowitej 200 cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 cm.• Średnica prowadnika 0,008 długości całkowitej 200 cm” na dystalnym odcinku i 0,012" na proksymalnym odcinku• Pokrycie hydrofilne w części dystalnej. Prowadnik miękki, atraumatyczny• W zestawie torquer i introducer do wprowadzania prowadnika do koszulki lub Y-adaptera | Średnica prowadnika 0,008 o długości całkowitej 200 cm” na dystalnym odcinku i 0,012" | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych• Urządzenie zaprojektowane parametrycznie, o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych komórek• Komórki zachowujące niezmienioną wielkości niezależnie od średnicy naczynia• Urządzenie trwale połączone z popychaczem o długości 200 cm z możliwością całkowitego ponownego złożenia w naczyniu • na obwodzie urządzenia umieszczone 5 rzędów równomiernie rozmieszczonych markerów co 5 mm, 6 mm lub 10 mm i jeden marker na proksymalnym końcu• Odległość między dystalnym a proksymalnym markerem: 31, 37, 47, 50 mm.• System wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” lub max. 0,027” • Wskazanie do stosowania: do przywracania przepływu krwi u pacjentów, u których doszło do udaru niedokrwiennego w wyniku zatoru dużego naczynia wewnątrzczaszkowego | Dostępne średnice: 4 i 6 mm; dostępne długości: 20, 24, 40 mm | 1 sztuka | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | System dostawczy • Mikrocewnik kompozytowy, proksymalnie zbrojony podwójnym oplotem, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych• Miękki, zaokrąglony, kształtowalny nad parą dystalny koniec cewnika• Pokrycie hydrofilne na zewnątrz cewnika | Średnica zewnętrzna max. 0,030”/0,034” lub 0,036”/0,040” dist/prox, światło 0,021” lub 0,027” na całej długości, długość robocza 150cm lub 160cm | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych• Kompozytowy cewnik o zmiennej sztywności, zbrojony oplotem nitynolowym i helikalnym coilem nitynolowym, przeznaczony do wykonania mechanicznej trombektomii metodą aspiracji. Miękka, atraumatyczna, fazowana końcówka• cewnik dystalnie pokrywany hydrofilnie na długości 40 cm• Wskazanie do stosowania: do usuwania/odsysania skrzeplin z naczyń krwionośnych w układzie tętniczym | Cewnik o świetle wewnętrznym 0.068” lub 0.071” i długości roboczej 132 cm • Maksymalna średnica zewnętrzna: 0.083” dla cewnika o świetle wewnętrznym 0.068” i 0.0855” dla cewnika o świetle wewnętrznym 0.071 | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Pompa aspiracyjna (dzierżawa na czas trwania umowy)Pompa próżniowa, kompatybilna z urządzeniami do trombektomii mechanicznej |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Przewody aspiracyjne• przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem ssania (on/off), kompatybilne z pompą aspiracyjną | rurki o świetle wewnętrznym 0.11” i długości 112"• odcinek dystalny o długości 7" | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Zbiornik aspiracyjny• Zbiornik o pojemności 1200ml, wykonany z transparentnego tworzywa. Kompatybilny z pompą aspiracyjną | poj. 1200 ml | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Cewnik prowadzący z balonem do zabiegu trombektomii mechanicznej• cewnik prowadzący zakończony dystalnym balonem do zamknięcia tętnicy przy zabiegu trombektomii .Konstrukcja koaksjalna, cewnik zbrojony w obu warstwach• wyposażony w dwa markey obrazujące końce balonu • długość balonu 7 lub 10mm | • cewnik o średnicy 6F, 7F, 8F lub 9F i świetle wewnętrznym od 0,051" do 0,085” • długość robocza 92-95cm | 1 sztuka | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Stent szyjny samorozpręzalny o konstrukcji otwartokomórkowej wycinany z nitinolowej tuby,- kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i koszulką 6F - markery na systemie dostawczym, stenty stożkowe posiadają dodatkowy marker obrazujący segment środkowy między częścią węższą a szerszą | - średnice proste: 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0mm- średnice stożkowe: 8.0x6.0mm, 10.0x7.0mm- długości 20, 30, 40, 60mm | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Cewnik balonowy szyjny rejestracja do tętnic szyjnych i nerkowych cewnik balonowy typu RX, 0.014 - 0.018” o kontrolowanej podatności Ciśnienie nominalne 7 bar; Ciśnienie RBP do 17 bar | Średnice 2/2.5/3/3.5/4/ 4.5/5/5.5/6/6.5/7 mm, Długości: 20, 30, 40, 60, 80 mm ,Długości szaftu 135cm; profil końcówki (tip/entry profile) 0,021" | 1 sztuka | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Protekcja dystalna typu filtr zbudowany z heparynizowanej nitinolowej nici utkanej w koszyk ,- system umożliwia zastosowanie niezależnego prowadnika 0.014” lub 0.018” według uznania operatora -kompatybilny z koszulką 6F; profil przejścia 3,2F - możliwość zastosowania naczyniach obwodowych, szyjnych i wieńcowych | 5 rozmiarów koszyka 3.0, 4.0, 5.0 6.0, 7.0mm ,- długość systemu: 320cm lub 190cm | 1 sztuka | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Prowadnik o rdzeniu wykonanym z nitinolu .Pokrycie silikonowe .Dystalny segment z oplotu z pozłacanego wolframowego drutu .Zakończenie proste lub zagięte pod kątem 15 lub 45 stopni | Rozmiary prowadnika:• Średnica: 0,014”, długości: 80/180/300cm, standard sztywności zakończenia: INT• Średnica 0,018”, długości: 60/80/180/300cm, standard zakończenia: INT, STD, FLOP• Średnica 0,035” miękkie body, długości: 145/180/260/400cm, standard zakończenia: INT• Średnica 0,035” sztywne body, długości: 80/145/180/260/300/400cm, standard zakończenia: INT, STD, FLOP-Dystalna część o różnej długości: 2/5/7/8/9/14/15/20cm | 1 sztuka | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Pętla naczyniowa zaciskowa odchodzi prostopadle pod kątem 90 stopni od trzonu - wysoce radiocieniująca wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego- - cewnik prowadzący 4F lub 6F ,w komplecie: jeden cewnik, jeden introduktor i jeden torquer | średnice:2.0mm,4.0mm,5.0mm,7.0mm,10.0mm,15.0mm,20.0mm,25.0mm,30.0mm,35.0mm ,- długości pętli 65 lub 120cm, | 1 sztuka | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | System neuroprotekcji proksymalny z czasowym zatrzymaniem przepływu , -bardzo dobra manewrowalność, system odporny na załamania i zagięcia | dostępna wersja 8F i 9F, długość użytkowa 950 mm- Prowadnik 0,035"- maksymalne rozmiary balonów - proks. 13mm, dyst. 6mm- kanał pracy (working channel) 0,083" (2,12 mm) dla 9 F; 0,069" (1,76 mm) dla 8 F | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 30 | 0 | 30
PAKIET 6 Zestaw do procedór endowaskularnych na naczyniach obwodowych i tętnic szyjnych
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze |  | Rodzaj umowy
1 | System protekcji dystalnej typu filtr,wielkość porów 120umFiltr centralnie umiejscowiony na prowadniku, Umocowany w sposób niezależny od prowadnika. Specjalne zabezpieczenie na prowadniku zapobiega przypadkowemu zsunięciu się kosza z prowadnika .Możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm ( dla srednic 4-7mm Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywnosci dla lepszego podparcia systemu (minimum 3) | długość systemu >/=190 cm | 1 sztuka | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail , kompatybilny z cewnikiem prowadz. 8F i koszulką 6F . Dostępne także stenty taperowane ,dostępny stent o budowie zamknieto- i otwartokomórkowej | długości 20,30 i 40 mm- średnice: od 7 do 10 mm | 1 sztuka | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Stent rozprężany na balonie: stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube , kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, grubość ściany stentu nie większa niż 0,063” -wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem , - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdżycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych | Grubość ściany stentu nie większa niż 0,063”, dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm , dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mmdostępne długości stentu od 12 do 59 mm | 1 sztuka | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0