## Pakiet nr 1 poz. 1

Nazwa i typ aparatu:           ………………………………………………..

Nazwa producenta: 		…………………..………….………………

Kraj produkcji: 		………………………………………………

Rok produkcji:   	 	.………………………………………………

| Lp. | - Opis | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane (proszę podać dokładny zakres – jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa perystaltyczna | TAK |  |
|  | Regulacja przepływu aspiracyjnego w zakresie min. 0-60 ml/min | TAK |  |
|  | Aktywny system płynowy z możliwością ustalenia docelowej wartości ciśnienia w gałce ocznej w czasie zabiegu i możliwość zaprogramowania parametrów dla operatorów | TAK |  |
|  | Regulacja podciśnienia w zakresie min.0-650 mmHg | TAK |  |
|  | Przepływ zwrotny - reflux | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia automatycznego systemu do wszczepiania sztucznej soczewki sterowanego z pedału możnego | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia głowicy do fakoemulsyfikacji wyposażonej w czujnik ciśnienia płynów, który umożliwia szybkie reagowanie i zapewnienia zmniejszenie wahnięcia głębokości komory | TAK |  |
|  | Głowica z min. 4-kryształowym elementem piezoelastrycznym, z funkcją ultradźwięków skrętnych lub oscylacji poprzecznych wraz z możliwością niezależnego regulowania ruchów podłużnych i poprzecznych | TAK |  |
|  | Częstotliwość cięcia witrektomu powyżej 3000 cięć/min. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania tipów o średnicy poniżej 0,9mm z łukowatym zagięciem obwodowym nie schodzącym poniżej osi długiego tipa | TAK |  |
|  | Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji | TAK |  |
|  | Tryb pracy Faco-burst | TAK |  |
|  | Diatermia zintegrowana z urządzeniem, ze sterowaniem z przełącznika możnego | TAK |  |
|  | Wodoszczelny bezprzewodowy przełącznik nożny | TAK |  |
|  | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania | TAK |  |
|  | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości | TAK |  |
|  | Gwarancja techniczna aparatu przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
|  | Wyposażenie Aparatu |  |  |
|  | Głowica do fakoemulsyfikacji z możliwością pracy oscylacyjnej – 4 szt. | TAK |  |
|  | Kluczyk do okręcania tipów – 1 szt | TAK |  |
|  | Komplet końcówek bimanualnych – 4 kompletów | TAK |  |
|  | Pęseta diatermiczna z przewodem – 1 szt | TAK |  |
|  | Pilot zdalnego sterowania – 1 szt | TAK |  |
|  | Taca narzędziowa – 1 szt | TAK |  |
|  | Przełącznik nożny sterujący – 1 szt | TAK |  |
|  | Rok produkcji aparatu-fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Pokrowiec | TAK |  |

UWAGA:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2.Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.