Załącznik nr 2 do SWZ

Część nr 1

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

System do Real-Time PCR z wyposażeniem- 1 kpl,

do Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

| Nazwa i adres Wykonawcy: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ/Model/ (jeśli dotyczy) |  | Producent - pełna nazwa | Kraj producenta | Rok produkcji |
| UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych. |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne, użytkowe i FUNKCJONALNE |  |  |  |
|  | Urządzenia wchodzące w skład systemu są fabrycznie nowe, nie rekondycjo-nowane, rok produkcji 2023. |  |  |  |
|  | Termocykler na elementach Peltiera z blokiem 96 dołkowym do pracy z płytkami i probówkami o obj. 0,2 ml pracujący w wersji standardowej oraz Fast. Blok 96-dołkowy złożony z min. 5 niezależnych stref grzejnych. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |  |  |  |
|  | Czułość detekcji od 1 kopii. |  |  |  |
|  | Źródło wzbudzania fluorescencji - biała dioda LED. |  |  |  |
|  | 6 kanałów wzbudzających/ emisyjnych (450-670 nm /500-720 nm) |  |  |  |
|  | System detekcyjny - kamera CMOS wysokiej czułości, umożliwiająca jednoczesny odczyt wszystkich analizowanych prób. |  |  |  |
|  | Obecność filtrów umożliwiających detekcję barwników minimum: - FAM/SYBR Green, - VIC/JOE/HEX/TET, - ABY/NED/TAMRA/Cy3, - JUN, - ROX/TexasRed, - Mustang Purple, - Cy5/LIZ, - CY5.5 |  |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zbierania fluorescencji z SYBRGreen oraz sond z próbek na jednej płytce. |  |  |  |
|  | Minimalna szybkość grzania bloku 96: 5,5 ºC/sekundę. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |  |  |  |
|  | Minimalny zakres temperatur na bloku: 4 ºC - 99,9 ºC. |  |  |  |
|  | Możliwość zastosowania barwnika ROX jako pasywnej ścieżki referencyjnej służącej do kontroli przebiegu reakcji PCR. Dostępność w ofercie producenta i/lub dostawcy sprzętu barwnika ROX. |  |  |  |
|  | Program kalkulujący automatycznie, w trakcie każdego cyklu PCR, udział poszczególnych barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej. |  |  |  |
|  | Aparat wraz z oprogramowaniem będzie umożliwiał: - Detekcję mutacji somatycznych oraz konstytucyjnych. - Analizę ekspresji genów, - Zmienności genetycznej, jak również wybranych aberracji chromosomowych z materiału biologicznego, |  |  |  |
|  | Dostępne w ofercie producenta i/lub dostawcy sprzętu gotowe, zoptymalizowa-ne zestawy do badania ekspresji genów H. sapiens oraz usługa projektowania takich zestawów. Zestawy powinny działać w tym samym profilu termicznym, umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu. |  |  |  |
|  | Dostępne w ofercie producenta i/lub dostawcy sprzętu gotowe, zoptymalizowa-ne zestawy do badania ekspresji microRNA w pojedynczych probówkach jak również możliwość zamówienia dla H. sapiens, składające się z min. dwóch primerów oraz sondy do reakcji real-time PCR oraz jednego primera do odwrotnej transkrypcji. |  |  |  |
|  | Dostępne w ofercie producenta i/lub dostawcy sprzętu gotowe, zoptymalizowa-ne zestawy do badania SNP dla H. sapiens, składające się z miksu m.in. dwóch primerów oraz min. dwóch sond do badania SNP, w metodologii dyskryminacji alleli u człowieka, pracujące w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu. |  |  |  |
|  | Dostępne w ofercie producenta i/lub dostawcy sprzętu zestawy siRNA do wyciszania ekspresji genów dla człowieka oraz biblioteki siRNA dla człowieka. |  |  |  |
|  | Dostępne w ofercie producenta/dostawcy sprzętu zestawy do badania liczby kopii genów u człowieka, składające się z min. dwóch primerów oraz sondy. |  |  |  |
|  | Sterowanie aparatem za pomocą panelu dotykowego, celem szybkiego wybra-nia protokołu do uruchomienia aparatu i rozpoczęcie reakcji bez konieczności sterowania z komputera. Pamięć min. 10 GB wbudowana w aparat z możliwością zapamiętania min. 3000 eksperymentów. Możliwość zapisania danych na zewnętrznych nośnikach pamięci. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |  |  |  |
|  | - Stacja robocza (laptop) o przekątnej ekranu min. 15.6" do zbierania i przechowywania danych, umożliwiający opracowanie danych uzyskanych bezpośrednio z aparatu. - Oprogramowanie o minimalnych wymaganych funkcjach: - Zbieranie, przechowywanie danych. - Automatyczne wykreślanie krzywej dysocjacyjnej. - Automatyczne wykreślanie krzywej standardowej. - Oznaczanie ilościowe kw. nukleinowych. - Analiza polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (dyskryminacja alleli). - Zastosowanie kontroli wewnętrznej (IPC). - Funkcja w oprogramowaniu umożliwiająca szybkie zliczenie objętości potrzebnych składników do złożenia reakcji na bloku, sygnalizowanie flagami próbek z błędami w oznaczeniu poziomu fluorescencji. Darmowe programy do analizy ekspresji/ genotypowania dostępne na stronie internetowej. |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w port umożliwiający import lub export danych z aparatu do komputera lub zewnętrznego nośnika danych. |  |  |  |
|  | Program umożliwiający automatyczne obliczanie relatywnej ekspresji genów metodą Ct z przeprowadzonych eksperymentów dla nieograniczonej liczby próbek w tym samym czasie. |  |  |  |
|  | System otwarty -umożliwia wykorzystanie zestawów różnych producentów. |  |  |  |
|  | W komplecie pakiet startowy odczynników i plastików. |  |  |  |

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- | --- |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi. |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Dokumenty składające się na ofertę. - Materiały informacyjne (np. prospekty i/lub foldery i/lub inne dokumenty) oferowanego termocyklera. UWAGI: - Funkcje urządzenia i/lub parametry techniczne zawarte w załączonych materiałach informacyjnych, nie muszą potwierdzać wszystkich funkcji i/lub parametrów technicznych wymaganych w tabeli opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do SWZ), z zastrzeżeniem, że materiały informacyjne muszą zawierać potwierdzenie parametrów, jeżeli są one oceniane w „Tabeli Oceny Technicznej“. - Materiały informacyjne - prospekty, karty katalogowe, foldery, itp. powinny mieć charakter powszechny i ogólnodostępny i nie stanowić materiałów wytworzonych na potrzeby niniejszego postępowania, a zatem Zama-wiający nie dopuszcza powielania opisu przedmiotu zamówienia. - Wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów informacyjnych w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego poszczególnych parametrów (numer z oznaczeniem jakiego parametru/wyposażenia dotyczy). |
|  | Wymagania odnośnie instruktażu stanowiskowego i dokumentów dostarcza-nych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, oraz wymagania dotyczące gwarancji i serwisu wymienione są odpowiednio w załącznikach nr: 6 i 5 do swz. |
|  | Wszelkie oprogramowanie komputerowe (jeśli dotyczy) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim i/lub języku angielskim: - Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia. - Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) będzie dostarczana i instalo-wana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. - Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich (jeśli dotyczy), będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. |

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego *) ………….……………….…………………

Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, użytkowe i  funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji  warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

podpis Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 3 do SWZ

Część nr 1

TABELA ocenY TECHNICZNEJ

związana z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia Systemu do Real-Time PCR z wyposażeniem- 1 kpl,

do Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

W kolumnie „PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE” Wykonawca wpisuje – zgodnie ze stanem faktycznym - oferowaną wartość ocenianego parametru i/lub/ oferowaną funkcję.

Oferowany parametr i/lub/ funkcja musi być potwierdzona w materiałach informacyjnych.

| Parametry i funkcje oceniane | Parametry i/lub funkcje oferowane*) | Skala oceny w pkt. | Ocena w pkt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Blok 96-dołkowy złożony z 6 niezależnych stref grzejnych. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 20 punktów |  | 0/20 |  |
| 9. Szybkość grzania bloku 96 ≥ 6,5 ºC /sekundę. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 15 punktów. |  | 0/15 |  |
| 19. Możliwość zapamiętania ≥ 4000 eksperymen-tów. Możliwość zapisania danych na zewnętrz-nych nośnikach pamięci. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 5 punktów. |  | 0/5 |  |

podpis Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

MODYFIKACJA NR 1            Załącznik nr 5 do SWZ

Część nr 1

WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

związane z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku,

wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

Systemu do Real-Time PCR z wyposażeniem- 1 kpl,

do Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem

| Lp. | WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego |
| --- | --- |
|  | Pod określeniem "urządzenie"/system, zestaw rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie (jeśli dotyczy), dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia. |
|  | Okres gwarancji na urządzenie wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Okres rękojmi na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące. |
|  | Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji (nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji) jeden bezpłatny przegląd gwarancyjny całego urządzenia/systemu. Potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu będzie odnotowane w paszporcie technicznym/karcie technicznej urządzenia. |
|  | W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań producenta (jeśli dotyczy) będą wykonane na koszt Wykonawcy. Przeglądy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | W okresie gwarancji naprawy urządzenia będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne zastosowane do napraw oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym będą na koszt Wykonawcy. |
|  | Wykonawcą ww. napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia lub w karcie technicznej. |
|  | Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w specyfikacji warunków zamówienia, chyba że poszcze-gólne zapisy w karcie gwarancyjnej, paszporcie technicznym lub w karcie technicznej są korzystniejsze dla Zamawiającego. |
|  | Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy - maks. w ciągu 14 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu. |
|  | Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maks. do 21 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. |
|  | Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 nieudanych naprawach gwarancyj-nych w terminie do 21 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu. |
|  | Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. |
|  | Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. |
|  | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji. |
|  | Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisu przez co najmniej 5 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. |

Załącznik nr 6 do SWZ

Część nr 1

PROCEDURA DOSTAWY I ODBIORU URZĄDZEŃ

związana z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku,

wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

Systemu do Real-Time PCR z wyposażeniem- 1 kpl,

do Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem

| Lp. | PROCEDURA DOSTAWY URZĄDZEŃ |
| --- | --- |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika, z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia. |
|  | Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń. Również w sytuacji, gdy Wykonawca będzie realizował dostawę przy pomocy firmy kurierskiej, dostawa, wniesienie oraz ustawienie w pomieszczeniu wskazanym przez Bezpośredniego Użytkownika, należy do Wykonawcy (w tym przypadku do firmy kurierskiej). Wyklucza się również zostawianie dostarczanych urządzeń przed budynkiem lub w miejscu innym niż docelowe (czyli w pomieszczeniu, w którym urządzenie będzie użytkowane). Przed podpisaniem protokołu odbioru całkowitą odpowiedzialność za pozostawione urządzenia ponosi Wykonawca. |
|  | Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników. |
|  | Urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną. |
|  | Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzeń było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa. |
|  | Instalowanie i uruchamianie urządzeń/systemu musi być dokonane zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową, wydaną przez producenta. |
|  | Dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie obejmuje: Minimum 2-etapowy (2 x 1 dzień - termin do uzgodnienia z Bezpośrednim Użytkownikiem) instruktaż stanowiskowy w języku polskim, w miejscu zainstalowania przedmiotu zamówienia, dla liczby osób wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika z zakresu: - Obsługi przedmiotu zamówienia: procedury uruchamiania aparatu, optyma-lizowania ustawień, codziennej kontroli poprawności pracy, nauki pracy z programem sterującym. - Przygotowanie i zbieranie próbek, analiza danych. - Konserwacji sprzętu. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym i czystym. |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały. |
|  | Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. |
|  | Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniu /pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika / Zamawiającego przed podpisa-niem bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Procedura odbioru urządzeŃ |
|  | Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona Zamawiającemu wyłącznie po: dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy przedmiotu zamówienia. |
|  | Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia. |
|  | Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy trzech osób: - Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy). - Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej). - Osoby odpowiedzialnej za realizację z Działu Zaopatrzenia UMB. |
|  | Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach. |
|  | Dokumenty dostarczone do dostawy (wraz z przedmiotem zamówienia). Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów): - Pełną instrukcję obsługi w języku polskim, w wersji papierowej i/lub w wersji elektronicznej (np.: pendrive, CD). - Instrukcję konserwacji urządzenia/systemu w zakresie, w jakim konserwację będzie wykonywał Użytkownik w okresie gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym (jeśli dotyczy). - Wykaz wyposażenia zużywalnego, które Użytkownik będzie nabywał i wymieniał we własnym zakresie, z podaniem wymaganej częstotliwości wymiany, jeżeli jest określona i jeżeli dotyczy. - Paszport techniczny/karta techniczna. - Kartę gwarancyjną. |
|  | Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia. |