## Zadanie nr 1
Załącznik nr 1.1
znak postępowania Szp/FZ-54A/2021
……………………………………………….
Nazwa Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 1 – Kleszcze bipolarne koagulacyjne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość ogólna netto | Cena jedn. Brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa / kod producenta
1 | Wielorazowy instrument do zamykania naczyń laparoskopowy do 7mm. Średnica 5 mm, długość 340 mm, prosty, z kablem ,typu okienko, kompatybilny z gniazdem MF diatermii typ VIO300D | szt. | 3
2 | Wielorazowy instrument do zamykania naczyń laparoskopowy do 7mm. Średnica 5 mm, długość 340 mm, prosty, z kablem ,typu maryland, kompatybilny z gniazdem MF diatermii typ VIO300D | szt. | 3
3 | Wielorazowy instrument do zamykania naczyń do 7mm. Długość 210 mm, mocno zagięty, bransza z przeżłobieniem połączony na stałe z kablem długości 4m, kompatybilny z gniazdem MF diatermii typ VIO300D | szt. | 6

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 1.2
znak postępowania Szp/FZ-54A/2021
……………………………………………….
Nazwa Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 2 – Klipsownica
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość ogólna netto | Cena jedn. Brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa / kod producenta
1 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych rozmiaru XL (złota). Wielorazowa, autoklawowalna, rozbieralna, dwuczęściowa, z silikonową zatyczką portu płuczącego. Rozmiar klipsownicy kodowany kolorem z tożsamym z nią klipsem. Klipsownica obrotowa 360O, sygnalizacja dźwiękowa obrotu. W zestawie zapasowa zatyczka silikonowa do portu płuczącego. Na klipsownicy oznaczenia rozmiaru, nr serii oraz producenta. | szt. | 1
2 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych rozmiaru L (fioletowa). Wielorazowa, autoklawowalna, rozbieralna, dwuczęściowa, z silikonową zatyczką portu płuczącego. Rozmiar klipsownicy kodowany kolorem z tożsamym z nią klipsem. Klipsownica obrotowa 360O, sygnalizacja dźwiękowa obrotu. W zestawie zapasowa zatyczka silikonowa do portu płuczącego. Na klipsownicy oznaczenia rozmiaru, nr serii oraz producenta. | szt. | 1

## Zadanie nr 3
Załącznik nr 1.3
znak postępowania Szp/FZ-54A/2021
……………………………………………….
Nazwa Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 3 – Optyka Hopkins wraz z histeroskopem
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość ogólna netto | Cena jedn. Brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa / kod producenta
1 | Optyka laparoskopowa, średnica 10 mm, długość 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych Hopkins, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem DATA MATRIX umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach, | szt. | 2
2 | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu przekroju o rozmiarze nie większym niż 3,6 mm, kompatybilny z płaszczem zewnętrznym i optyką histeroskopową o średnicy 2 mm i długości 26 cm, kompatybilny z optyką firmy Karl Storz nr 26008BA, posiadaną przez Zamawiającego. Kompatybilnośc potwierdzona przez producenta posiadanej optyki. Płaszcz wyposażony w: - kanał dla optyki histeroskopowej z mocowaniem obrotowym, - kanał roboczy do wprowadzania półsztywnych instrumentów o rozmiarze 5 Fr. i podawania płynu płuczącego; wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę z otworem o średnicy 0,8 mm i metalowy kranik, - oddzielne przyłącze LUER-Lock z metalowym kranikiem do podłączenia drenu z płynem płuczącym. | szt. | 2
3 | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny o owalnym profilu przekroju o rozmiarze nie większym niż 4,2 mm, kompatybilny z płaszczem wewnętrznym wyposażony w: - oddzielne przyłącze Luer-Lock z metalowym kranikiem do podłączenia drenu do odsysania; koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory umożliwiające odsysanie. | szt. | 2

## Zadanie nr 4
Załącznik nr 1.4
znak postępowania Szp/FZ-54A/2021
……………………………………………….
Nazwa Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 4 – Ureterorenoskop
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość ogólna netto | Cena jedn. Brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa / kod producenta
1 | Ureterorenoskop typ kompaktowy : | szt. | 1
- kąt patrzenia ureterorenoskopu 6°,
- długość 43 cm,
- okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu,
- rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym 9,5 Fr., z końcówką dystalną o rozmiarze 8 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu,
- jedno łagodne przejście powiększające obwód płaszcza do rozmiaru 12 Fr.,
- kanał roboczy osiowy o rozmiarze 6 Fr.,
- wyposażony w 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90° do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w wymienny zawór do precyzyjnej regulacji przepływu,
- wejście kanału roboczego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych,
- wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym,
- w pełni autoklawowalny,
- umieszczona na ureterorenoskopie słowna informacja potwierdzającą autoklawowalność,
- zestaw z dedykowanym koszem o wymiarach 644 x 150 x 80 mm, przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania ureterorenoskopu,
- Zamawiający uwzględnia opcję wymiany, oddania zużytego ureterorenoskopu.

## Zadanie rn 5
Załącznik nr 1.5
znak postępowania Szp/FZ-54A/2021
……………………………………………….
Nazwa Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 5 – Zestaw do super mini PCNL
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość ogólna netto | Cena jedn. Brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa / kod producenta
1 | Nefroskop o maksymalnej średnicy do 8.5 Fr. – 2 szt. | zest. | 1
Kąt patrzenia 0°
Długość robocza min. 300 mm
Kanał roboczy optyki operacyjnej min. 3.3 Fr
Optyka wyposażona w metalowe kraniki, oraz metalowe złącze typu Luer-Lock.
Adapter ssący w kształcie litery Y. Wyposażony w boczny kanał służący do kontroli i mocy zasysania pozostałości złogów. – 1 szt
Płaszcz operacyjny 12 Fr. okrągły o dł. roboczej 140 mm, obrotowy, z obturatorem/dylatatorem jednostopniowym.
Płaszcz musi być kompatybilny z adapterem ssącym. – 1 szt.
Płaszcz operacyjny 14 Fr. okrągły o dł. roboczej 140 mm, obrotowy, z obturatorem/dylatatorem jednostopniowym.
Płaszcz musi być kompatybilny z adapterem ssącym. – 1 szt.
Płaszcz operacyjny 14 Fr. okrągły o dł. roboczej 160 mm, obrotowy, z obturatorem/dylatatorem jednostopniowym.
Płaszcz musi być kompatybilny z adapterem ssącym. – 1 szt.
Adapter fiksujący włókno światłowodowe. Montowany na złącze Luer-Lock kanału roboczego. – 1 szt.
Niskotemperaturowa sterylizacja optyki operacyjnej w tlenku etylenu lub plaźmie.
Perystaltyczna pompa ssąco-płucząca. – 1 szt
Regulowany zakres przepływu w przedziale 0-2200 ml/min.
Regulowany zakres ciśnienia w przedziale 0-250 mmHg
Ciśnienie ssania w zakresie 10-500 mmHg
Zewnętrzny autoklawowalny czujnik ciśnienia – 1 szt.
Zestaw wielorazowych autoklawowalnych drenów do pompy – 1 szt.
Brak ograniczeń w ilości użyć drenów jednorazowych.

## Zadanie nr 6
Załącznik nr 1.6
znak postępowania Szp/FZ-54A/2021
……………………………………………….
Nazwa Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 6 – Laryngofiberoskop
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość ogólna netto | Cena jedn. Brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa / kod producenta
1 | Długość robocza 37 cm +/- 0,5 cm | szt. | 1
Średnica zewnętrzna części roboczej 2,5 mm
Możliwość sterylizacji gazem EtO, Steris® i Sterrad®
Wodoodporny, w pełni zanurzalny do czyszczenia i dezynfekcja
Zakres kątowy widzenia: min. 90°
Zakres ruchu końcówki dystalnej: góra/dół 180°/90°
Bez kanału roboczego
Wyposażony w przyłącze do światłowodu i okular
Pokrętło ostrości przy okularze z podziałką
Wypustki na rękojeści w celu lepszego chwytu
Oznaczenie strzałkowe przy dźwigni odgięcia końcówki części roboczej
Możliwość podłączenia światłowodu lub bateryjnego źródła światła
Nasadka do kompensacji ciśnienia – 1 szt.
W zestawie dedykowana walizka – 1 szt.

## Zadanie nr 7
Załącznik nr 1.7
znak postępowania Szp/FZ-54A/2021
……………………………………………….
Nazwa Wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 7 – Narzędzia laryngologiczne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość ogólna netto | Cena jedn. Brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa / kod producenta
1 | Kleszcze nosowe MACKAY-GRÜNWALD RHINOFORCE II, tnące, proste, 8 x 3 mm, rozm.1, dł. rob. 13 cm - 1 szt. | zest. | 1
Kleszcze nosowe BLAKESLEY RHINOFORCE II, bransze proste, rozm. 1, dł. rob. 13 cm. - 1 szt.
Kleszcze nosowe BLAKESLEY-WILDE RHINOFORCE II, bransze 45° do góry, rozm. 1, dł. rob. 13 cm - 1 szt.
Kleszcze biposyjne i chwytające; bransze miseczkowe, owalne 3 x 5 mm; śr. 1,5 mm, dł. rob. 14 cm - 1 szt.
Kleszcze nosowe STAMMBERGER RHINOFORCE II, bransze miseczkowe 3 mm, pionowe, zakrzyw. 65°, dł. 12 cm - 1 szt.
Kleszcze zatokowe grzybkowe STAMMBERGER, tnące okrągło, proste, śr. 3,5 mm, dł. 18 cm - 1 szt.
Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 45°, średnica 4 mm, długość 18 cm. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem odpowiednim dla kąta patrzenia optyki.
Optyka kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego płaszczem ssąco-płuczącym nr 7230 FS firmy Karl Storz, 45° do współpracy z pompą płuczącą optykę, owal 4,8x6 mm, długość robocza 14 cm. Kompatybilność potwierdzona przez producenta posiadanego płaszcza. - 1 szt.
Klips oświetlający, krótki, do oświetlania proksymalnego, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego laryngoskopem KLEINSASSER firmy Karl Storz. - 2 szt.